[bookmark: _Toc99301424]第五章   采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京市临床药学研究所配置基本教学设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: OLE_LINK9]1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113]6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
[bookmark: OLE_LINK22]★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）
★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
（一）采购标的的数量：
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	蛋白纯化系统
	1
	套
	否

	
	1-2
	数字聚合酶链式反应系统
	1
	套
	否

	
	1-3
	防爆柜（90加仑）
	2
	套
	否

	
	1-4
	防爆柜（45加仑）
	1
	套
	否

	
	1-5
	酸碱柜（45加仑）
	1
	套
	否

	2
	2-1
	蛋白纯化与数字pcr分析平台设备
	1
	套
	否


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内。
2.采购项目（标的）交付的地点：采购指定地点。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。
3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期详见每包技术要求中。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。
2.提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。
3.本项目由投标人或设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。
（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训计划、培训内容、培训地点，培训方式、培训人次、培训时长及培训达到的效果（提供培训方案，方案中需详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况等）。
（2）服务和维修网点：投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，投标人或投标产品制造商应在项目所在地设有专业的售后服务维修机构或网点。如投标人在项目所在地设有维修机构或网点的，须提供维修机构或网点的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件并加盖公章；如投标人在项目所在地没有维修机构或网点的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立维修机构或网点。
（3）维修响应速度：在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（4）提供维修手册、软件等服务类资料。
（5）提供免费软件升级更新。
4.备件及技术服务。
（1）为保证设备正常运行，投标人或设备原厂需在项目所在地设立备品备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。如投标人在项目所在地设有备品备件库的，须提供备品备件库的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件；如投标人在项目所在地没有备品备件库的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立备品备件库。
（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单（如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源），加盖原厂公章。
（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。
（4）安装完成后，由采购人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本招标文件中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。
（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。
（6）资料：
①投标人须向采购人提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套，英文1套。
②投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
（7）技术服务：
在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。
（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。
五、采购标的的验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）技术证明支持材料
1. 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK189][bookmark: OLE_LINK188]（二）供货及安装要求	
1. [bookmark: OLE_LINK8]投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（三）培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求	


第1包品目1-1蛋白纯化系统

一、数量：1套
二、用途：用于纯化微克到克级的蛋白、多肽、核酸、多糖等目标物质。
三、技术要求：
1、蛋白纯化系统主机：
1.1 系统泵：
1.1.1系统泵：泵头为单独排气阀，每个泵头对应1个排气阀，4个泵头共计4个排气阀。
1.1.2流速范围：0.001-25ml/min，精度要求±1.2%，生物惰性材料。
1.1.3 耐压范围：0-27.5MPa(4000psi)。
1.1.4 样品泵整合在系统中。
1.2 混合器：混合池体积2ml。
1.3 DAD可变四波长紫外检测器，监测范围190-800nm，可任选4个波长同时监测。
1.3.1外置流动池设计。
1.3.2流通池：2mm光程，2ul死体积。
1.3.3 波长精度：≤±1nm。
1.3.4波长重复性：≤±0.5nm。
1.3.5紫外检测有系统开关控制设置，可选择开启或关闭。
1.4电导率检测器：
1.4.1检测范围：0-999.999mS/cm。
1.4.2检测池体积：≥20ul。
1.4.3电导精确度：≤±0.02mS/cm或2%（0.1-300mS/cm），实时自动检测，系统含温度检测器，利用校正因子做自动校正。
1.4.4内置温度传感器，具有温度自动补偿功能。
1.5温度检测器：温度范围：0-100℃；精度：±1℃（5-45℃），可对电导、pH进行温度补偿。
1.6阀门：
1.6.1自动进样阀：可软件反控，支持Load/Inject/Waste。
1.6.2 Buffer A入口阀：可实现8通道Buffer入口；Buffer B入口阀：可实现8通道Buffer入口。
1.6.3 出口阀：可实现2通道出口。
▲1.7系统可通过手机软件实现远程数据监控，根据需要显示实时运行数据和图谱，并支持基本控制功能，如运行方法、暂停、继续、保持、下个断点和结束。该软件可同时连接≥3台设备（提供软件截图证明）
▲1.8系统支持升级进样收集一体机，一台主体设备即可以实现多个样品连续上样和洗脱组分收集（提供证明材料）。
▲1.9收集器应具有液滴感应装置对液滴之间组分的变化进行计时。
1.10层析柜体积：≥1300L。
2、浓缩过滤模块：
2.1适合过滤面积：50cm2-0.1m2。
2.2进料压力：≥5bar。
2.3最小循环体积：≤20ml。
2.4工作温度范围：4-50℃。
2.5进液泵：
2.5.1流速范围：0-700ml/min。
2.5.2泵类型：蠕动泵，配套耐压TPE管，流速可校准，校准后可直接设置流速。
2.6补液泵：
2.6.1流速范围：0-600ml/min。
2.6.2泵类型：蠕动泵，配套耐压TPE管，流速可校准，校准后可直接设置流速。可实现等体积透析，根据滤出速度自动调节补料速度。
2.7配备2入口阀或者6入口阀，入口溶液可根据程序自动切换。
2.8循环罐：体积1000ml，配置相应的称重系统，灌顶留有相应的呼吸器接口，循环罐底部配置有磁力搅拌系统，搅拌速度范围：0-300rpm。
▲2.9漏液传感器：进液泵配有漏液监测功能，漏液停泵。
2.10控制软件：
2.10.1设备可通过软件自动控制，具有用户管理、数据记录、设备控制、审计追踪、曲线显示、数据导出功能。具有开始、暂停、停止、锁屏功能。
2.10.2可以进行恒压和恒流等自动化控制，自动TMP控制。自动判断浓缩终点，自动补液透析。
[bookmark: OLE_LINK14]2.10.3系统内置跨膜压差‌（TMP）优化功能，可在同一进料泵速下设置多个TMP参数，依次运行，软件自动分析不同TMP下的滤出速度曲线，可获得最佳TMP。多个进料泵速下可分别获得TMP优化曲线，并进行曲线叠加对比。
3、样品质检模块：
3.1输液泵：
3.1.1流速范围：0.001-10.000 ml/min。
3.1.2流量准确度：≤±0.5%。
3.1.3流量精密度：≤0.1%。
3.1.4梯度准确度：≤±0.5%。
3.1.5压力脉动：≤1% (1mL/min,水,背压≥10MPa)。
3.1.6最大耐压：≥10500psi（72.4MPa）。
3.1.7泵材质：钛合金泵头，生物惰性。
3.2自动进样器：
3.2.1进样模式：吸入式。
3.2.2定量环：100 μL。
3.2.3样品容量：2 × 54（1.5mL样品瓶）或 2 × 96 孔板。
3.2.4进样精度：≤0.3% RSD。
3.2.5交叉污染：≤0.005%（指定条件下）。
3.2.6制冷温度范围：4℃-室温。
3.3柱温箱：
3.3.1类型：标准加热型（帕尔贴加热）。
3.3.2温度范围：10-80℃。
3.3.3温度准确度：≤±1.0 ℃。
3.3.4温度稳定性：≤±0.2 ℃。
3.3.5柱容量：2根300mm长度色谱柱或更多短柱。
3.4二极管阵列检测器：
3.4.1类型：紫外全波长扫描。
3.4.2波长范围：200-800nm。
3.4.3光源：氘灯，钨灯。
3.4.4光谱带宽：10nm。
3.4.5波长准确度：± 1 nm。
3.4.6波长精密度：± 0.5 nm。
3.4.7流通池：标准16μL，10mm光程。
3.4.8基线噪音：±3.0×10-6AU 。
3.5符合药典的系统适应性测试：可自动计算柱效、分离度、拖尾因子等参数，并支持EP、USP、JP、中国药典等标准评估。
▲3.6支持波长扫描与3D谱图：可进行光谱扫描，并展示3D光谱图、等高线图，用于峰纯度检查和光谱库匹配。
四、配置要求：纯化系统主机：1台；双柱塞恒流泵模块：1套；紫外- 电导检测器模块：1套；全自动阀组与流路系统：1套；组分收集组件：1套；控制与分析软件：1套；标准管路、接头、密封件：1套；浓缩过滤模块：1套；样品质检模块：1套；电源线、保险丝：1套；操作、维护手册：1份；
五、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

[bookmark: OLE_LINK12]第1包品目1-2数字聚合酶链式反应系统

一、数量： 1台
二、用途：用于CNV拷贝数变异、稀有突变检测、微小基因表达差异研究(如等位基因不平衡表达、单细胞基因表达)、二代测序结果验证、液体活检、遗传疾病检测、病原微生物检测、GMO检测、环境监测、动植物成分鉴定等。
三、工作条件：
1．环境温度范围：15-30℃。
2．环境湿度范围：20-≤70%。
3．电源：AC100–240V, 50±2Hz。
四、技术要求：
1．整机一体化设计，无需外接气体罐或气体压缩机，微滴生成、扩增、检测过程一体化集成，一台设备上全自动完成检测分析，样品加入耗材内后全程无需取移、无需封膜、压膜操作。
2.单个测上样量：≥40ul。
▲3.微滴形成丰度：单孔单次测试最大微滴生成数≥80000微滴（提供设备检测结果证明材料）。
4．微体系形式：采用油包水微液滴结构，非物理分割形式。
5．核酸样本密封：核酸样本模版包裹在油包水微液滴内，不与耗材扩增位置直接接触。
▲6．扩增程序:同时设置≥6个不同扩增程序，可同时完成≥6个不同实验人员的不同扩增条件的实验工作（提供设备设置证明材料）。
7．光源:固态长寿命激光光源，激发光与发射光无干扰重叠。
▲8．检测器:PMT检测器，无需掺入额外本底荧光使用ROX质控即可识别阴性液滴。
9．检测方式:采用流式计数逐一分析，非平面拍照检测,实验无需本底荧光或内参通道。
10．支持扩增后的产物回收，用于测序分析等。
11．可实现五荧光同步检测：FAM、HEX(VIC)、OX、CY5、CY5.5(Q705),兼容EvaGreen。
12．可同时上样1-96个样本，数量可调，可后续随时上样新到样本，单次耗材最低消耗量≤8样本。
13．动态范围：单孔5个数量级，单孔最大定量值≥500,000拷贝。
14．系统具备检测样本与分析同时处理功能。
15．可实现工作时样品随到随检，上样耗材带有二维码识别信息。
16．可显示每个微滴的荧光信号、可计算出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度(copies/μL)、具备拷贝数变异分析功能、结果可直接打印输出或导入Excel；可多芯片数据自由组合分析，计算变异系数、线性度、置信区间等，可编辑公式对数据进行二次分析，并可自动绘图；可预设检测项目及其判读标准，自动判读检测结果，生成和打印具有医学检测意义的报告，报告格式可定制；具有审计追踪功能。
17．提供所投设备配套样本彩页。
五、配置要求：主机：1台；装机试剂：1套；电源电线：1套；产品操作说明书：1套。
六、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包品目1-3防爆柜（90加仑）

一、数量： 2台
二、用途：用于安全存放有害化学物质，护工作人员和设备。
三、技术要求：
1.外部尺寸：H*W*D：≤1650*1100*865mm。
2.容积：≥90加仑。
3.层板：2块镀锌层板，耐腐蚀，耐火防爆，设有空气流通格。
4.开门方式：对开门。
5.锁具：双GA锁。
6.底部具备防漏液槽。
7.层板可每隔≤65mm间距自由调节高度。
8.具备专业规范的警示标签，标有两种语言的标签，耐腐蚀。标签反光，在火灾情况下具有高可见性。
四、配置要求：防爆柜主体：2台；层板：4块；锁具：2套；说明书：2份。
五、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包品目1-4防爆柜（45加仑）

一、数量：1台
二、用途：用于安全存放有害化学物质，保护工作人员和设备。
三、技术要求：
1.外部尺寸：H*W*D：≤1650*1100*460mm。
2.容积：≥45加仑。
3.层板：2块镀锌层板，耐腐蚀，耐火防爆，设有空气流通格。
4.开门方式：对开门。
5.锁具：双GA锁。
6.底部具备防漏液槽。
7.层板可每隔≤65mm间距自由调节高度。
8.具备专业规范的警示标签，标有两种语言的标签，耐腐蚀。标签反光，在火灾情况下具有高可见性。
四、配置要求防爆柜主体：1台；层板：2块；锁具：1套；说明书：1份。
五、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包品目1-5酸碱柜（45加仑）

一、数量：1台
二、用途：用于实验室各类工具的洗涤对带有化学特性的试剂瓶或其他物品进行清洗。
三、技术参数：
1.具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。
2.采用一体成型、无缝焊技术。
3.外部尺寸：H*W*D：≤1650*1100*460mm。
4.容积：≥45加仑。
5.层板：≥1层。
6.开门方式：单开门。
7.锁具：双锁。
8.材质：PP聚丙烯材质。
四、配置要求：酸碱柜主体：1台；层板：1块；锁具：1套；说明书：1份。
五、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。


第2包  品目2-1   智能蛋白纯化与数字pcr分析平台设备

一、数量：1套
二、用途：满足AI模型训练预测与多组学数据分析双重业务场景，实现内部科研任务开展以及对外单位算力共享使用需求。
三、技术参数：
1.AI智能平台：需提供配套AI智能应用平台，集智能问答、API应用接口的智能助理服务，支持多模态大模型本地化部署，建立本地知识库，具备动态更新、权限分级管控和API接口扩展能力，实现私有部署。
▲2.场景问答：采用多引擎分级回答策略：优先匹配问答库，返回标准化答案；未命中则检索知识库，提取内容生成回答；知识库未命中时调用大模型生成回复，需提供功能界面截图或产品彩页并加盖投标人公章； 
▲3.多模式输入：支持 6 类交互模式：①联网搜索，实时获取最新信息；②深度思考，强化推理精度；③检索全部知识库，同步匹配全平台问答库、知识库及大模型；④文件上传，实现图文识别问答；⑤智能联想，输入时自动推荐相关问题；⑥追问模式，具备多轮对话记忆与上下文关联能力，需提供功能界面截图或产品彩页并加盖投标人公章；
▲4.场景管理：支持细粒度三大配置：①基础配置：场景名称、部门、描述、图标、排序、大模型及场景类型设置；②对话配置：多选知识库/问答库/可见终端，可限定回答范围（仅库内/大模型兜底），支持配置知识来源显示；③提示词配置：支持设置默认提示词与知识库未命中提示词。需提供功能界面截图或产品彩页并加盖投标人公章； 
▲5.知识库管理：支持知识库共建，可添加管理成员并配置对应权限，需提供功能界面截图或产品彩页并加盖投标人公章；
[bookmark: OLE_LINK6]▲6.敏感词管理：支持新增敏感词，可配置名称、敏感等级、分类及处理策略；策略含星号替换、直接删除、人工审核，替换模式支持自定义替换词，需提供功能界面截图或产品彩页并加盖投标人公章；
7.模型构建：投标产品可支撑机器学习训练与预测模型构建：训练深度学习模型（如蛋白质结构预测、化合物活性预测）、疾病预测模型（如分析轨迹模型构建）；
8.数据分析:投标产品可支撑多组学等生物学分析：处理基因组、转录组等测序数据，进行序列比对、变异检测、差异表达分析等；
[bookmark: OLE_LINK5]★9.配置：≥4U机架式设备；配置≥2颗处理器，单颗处理器核心数≥32核，主频≥2.2GHz,三级缓存≥64MB，支持并实配超线程技术；配置≥256GB DDR4内存；配置≥2块960G SSD硬盘；配置≥4块3.84T SSD硬盘；配置≥2个万兆网络端口（光口，含光模块）；配置≥2个千兆网络端口（RJ45）；配置≥4个冗余电源；配置导轨；配置≥4块双宽GPU卡，单GPU卡显存≥48G，单GPU卡算力（FP32）≥59TFLOPS，单GPU卡算力（FP16）≥110TFLOPS，单GPU卡显存带宽≥860GB/s；	
10.CPU加密算法：投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。
11.内存数量支持：投标产品支持≥32根DDR4 ECC内存，支持RDIMM内存。
★12.内存质量要求：投标人承诺内存颗粒须采用原厂原装，无拆机或翻新内存，需提供承诺函并加盖投标人公章；
▲13.硬盘数量支持：投标产品支持≥8块2.5英寸SAS/SATA硬盘及≥4块NVMe SSD硬盘，需提供产品彩页或白皮书并加盖原厂公章；
▲14.PCIe槽位：最大支持≥13张标准PCle扩展卡，支持≥8块双宽PCIe GPU卡，同时支持≥5个PCIe 4.0 插槽 ，需提供产品彩页或白皮书并加盖原厂公章；
15.GPU：投标产品支持≥8块双宽PCIe GPU卡；
[bookmark: OLE_LINK3]▲16.散热性：支持≥12个热插拔风扇模块，N+1冗余，需提供产品彩页及白皮书并加盖原厂公章；
[bookmark: OLE_LINK1]▲17.可靠性：MTBF≥40万小时，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章；
18.电源:≥3000W ，支持热插拔，支持2+2冗余
19.管理软件：提供配套设备管理软件，对设备进行统一管理；
20.性能监控：配套管理软件需支持设备全方位性能监控，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写时速率；出入风口温度；风扇转速等，需提供功能截图并加盖原厂公章；
▲21.密码托管：配套设备管理软件需支持对于带外BMC密码托管，实现定期按照规则进行修改，确保BMC密码的安全性，需提供功能截图并加盖原厂公章；
四、质量保证期：设备调试验收合格后质保期≥5年（其中原厂设备质保期≥3年）。
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