[bookmark: _Toc27638]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	19
	19-1
	胎心监护仪单胎
	6
	否

	
	19-2
	胎心监护仪双胎
	6
	否

	
	19-3
	胎心监护
	1
	否

	
	19-4
	胎心监护系统
	1
	否

	
	19-5
	电脑胎儿监护仪
	4
	否

	20
	20-1
	麻醉监护仪1
	11
	否

	
	20-2
	麻醉监护仪2
	5
	否

	
	20-3
	麻醉监护仪3
	1
	是

	
	20-4
	麻醉监护仪4
	1
	否

	
	20-5
	监护仪
	2
	否

	21
	21-1
	脑氧饱和度监测仪
	4
	否

	
	21-2
	脑部与区域血氧监护仪
	1
	否

	
	21-3
	无创脑血氧饱和度监测仪
	8
	否

	22
	22-1
	转运监护仪
	27
	否

	
	22-2
	监护仪1
	65
	否

	
	22-3
	除颤监护仪
	2
	否

	
	22-4
	遥测监护仪
	4
	否

	
	22-5
	监护仪2
	88
	否

	
	22-6
	除颤监护仪2
	2
	否

	
	22-7
	床旁监护仪
	11
	否

	
	22-8
	心电监护仪
	55
	否

	23
	23-1
	监护仪3
	38
	否

	
	23-2
	监护仪4
	15
	否

	
	23-3
	监护仪5
	40
	否

	
	23-4
	监护仪6
	11
	否

	24
	24-1
	无创血流动力学监测仪
	2
	否

	
	24-2
	血流动力学监测仪1
	2
	否

	
	24-3
	血流动力学监测仪2
	2
	否

	
	24-4
	血流动力学监测仪3
	1
	是

	25
	25-1
	中央监护系统1
	6
	否

	
	25-2
	中央监护系统2
	9
	否

	
	25-3
	中央监护系统3
	8
	否

	
	25-4
	中央监护系统8
	30
	否

	26
	26-1
	中央监护系统4
	4
	否

	
	26-2
	中央监护系统5
	1
	否

	
	26-3
	中央监护系统6
	1
	否

	27
	27-1
	中央监护系统7
	1
	否




（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]本次招标采购项目为北京市属医院2026年医用设备集中带量采购项目体征监测维持组，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：由中标人分别与各市属医院通过签订分合同确定。
2、交付地点：各市属医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
1、履约保证金：最高缴纳比例不超过合同金额的10%，项目验收结束后及时退还。
2、首付款支付：首付款支付比例不低于合同金额的30%;对于中小企业、民营企业，首付款支付比例不低于合同金额的50%。
3、其他内容详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
[bookmark: OLE_LINK370][bookmark: OLE_LINK369]投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]（四）售后服务（质保期）（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：自设备安装、调试、验收合格之日起不少于60个月的原厂保修，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。
投标人应保证所投设备终身提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务（如涉及）。
质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及第三方产品、配件、易损易耗件，同时投标人应定期对所有上述产品提供维护保养服务。
2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3、投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4、投标人和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为北京市属医院2026年医用设备集中带量采购项目体征监测维持组，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2.5投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]

[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]第19包 品目19-1胎心监护仪单胎
数量6台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、监测参数：胎心率（FHR）、宫缩压力（TOCO）、胎动（FM）。
2、胎心探头：
2.1、多晶片超声胎心探头，频率：1MHz±10%，超声波束声强：Iob≤1mW/cm2。
▲2.2、探头防尘方式等级：IPX8，支持液体浸泡消毒。
3、胎心率测量范围：35～230bpm。
4、胎动：可手动、自动检测胎动，可显示并打印胎儿活动图。
5、控制系统：
5.1、彩色液晶显示屏：≥10英寸，分辨率≥1280×800，全中文操作界面。
5.2、内置打印机，打印纸宽≥150mm。
5.3、具备超声传感器信号质量指示功能。
5.4、具备生理参数报警、技术故障报警功能。
5.5、胎心率报警范围可调，报警持续时间可调。
5.6、内置通讯接口，支持接入医院中央站网络系统，支持接入医院HIS系统。
6、电池：内置可充电锂电池，支持主机正常工作时间≥3h。
★二、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、胎心探头：1个。
3、宫缩压力探头：1个。
4、打标器：1个。
5、打印纸：1盒。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


第19包 品目19-2胎心监护仪双胎
数量6台/套：技术参数如下：
一、技术参数
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]▲1、监测参数：胎心率（FHR1、FHR2）、宫缩压力（TOCO）、胎动（FM）、母亲心率（MHR）。
2、超声胎心探头：
2.1、超声频率：1MHz±10%；超声波束声强：Iob≤1mW/cm2。
▲2.2、防尘防水等级：≥IPX8，支持常规液体消毒剂擦拭及浸泡消毒。
3、宫缩探头：具备母亲心电监测功能。
4、可手动、自动检测胎动，显示并打印胎儿活动图。
5、胎心率测量范围：35～230bpm。
6、控制系统：
6.1、彩色液晶显示屏：≥12英寸，分辨率≥1920×1080，可多角度翻转，全中文界面。
▲6.2、评分系统：具备NST三分类和NICHD三分类自动评估功能。
6.3、打印：内置热敏打印机，打印纸宽≥150mm，连续打印胎心率、宫缩压曲线、母亲心率曲线及胎儿活动曲线，支持多胎监护波形的分离打印。
6.4、具备超声传感器信号质量指示功能。
▲6.5、具备胎心、宫缩图形（CTG）分级预警功能，可综合识别曲线基线异常、基线变异缺失、胎心无加速、各类减速波形及异常宫缩组合。
6.6、具备生理参数报警、技术故障报警功能，支持胎心率与母亲心率信号重合报警、多胎胎心率重合报警功能。
6.7、波形储存时长≥2000h。
6.8、内置通讯接口，支持接入医院中央站网络系统，支持接入医院HIS系统。
7、电池：内置可充电锂电池，支持主机正常工作时间≥3h。
★二、主要配置（单台/套）： 
1、主机：1台。
2、超声胎心探头：2个。
3、宫缩压力探头：1个。
4、打标器：1个。
5、打印纸：1盒。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第19包 品目19-3胎心监护
数量1台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、主机：
1.1、一体机，CPU：≥4核，主频≥3GHz；内存≥8G；硬盘≥1T；彩色液晶触摸显示屏≥19英寸；配备黑白图文装置。
▲1.2、监护参数：胎心率、宫缩压力、胎动；无线监测床位：≥4床。
1.3、胎心率测量范围：30～240BPM；胎心误差：不超过±1BPM。
▲1.4、可实现扫码自动建档、自动监护、档案自动分析、智能选段打印等功能。
2、超声胎心探头
2.1、多晶片无线超声探头，超声发射频率：2MHz±10%。
2.2、无线探头工作距离：≥80m。
2.3、探头防尘防水等级：IP68。
2.4、探头内置锂电池，充电时间≤6h，续航时间≥8h。
3、无线宫压探头：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]3.1、测量范围：0～100单位。
3.2、增益调节范围：50％～200％,调节档位≥3档，宫压基线≥5档可调。
3.3、无线探头工作距离：≥80m。
3.4、探头防尘防水等级：IP68。
3.5、探头内置锂电池，充电时间≤6h，续航时间≥8h。
★二、主要配置：
1、主机：1台。 
2、无线胎心探头：4个。
3、无线宫压探头：4 个。
4、扫码器：1个。
5、移动台车：1辆。
6、耦合剂：1瓶。
7、绑带：8条。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第19包 品目19-4胎心监护系统
数量1台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、中央站：
1.1、CPU：≥4核，主频≥2.0GHz；内存≥4G；硬盘≥500G；彩色液晶显示屏≥21英寸；配备黑白图文输出装置。
1.2、可接入≥64台床旁机。
1.3、具备胎监、母胎监护、母亲监护界面。
1.4、配置产时胎心监护三类图形评估标准和报告系统，可自动分析并提供临床处置建议。
1.5、子机和工作站之间支持双向控制，并支持信息共享。
1.6、具备实时分析功能。 
1.7、具备报告打印功能。 
1.8、具备报警功能。 
1.9、可接入医院信息管理系统。
2、单胎胎儿监护仪主机：
2.1、可监测胎心率、宫缩压力、胎动。
2.2、液晶触摸显示屏：≥12英寸，分辨率≥1920×1080。
2.3、具备NST三分类和NICHD三分类自动评估功能。
2.4、波形储存时长：≥2000h。
2.5、打印：内置热敏打印机，打印纸宽≥150mm。
2.6、具备胎心、宫缩（CTG）分级预警功能，可识别曲线基线异常、基线变异缺失、胎心无加速、各类减速波形及异常宫缩组合。
3、多胎胎儿监护仪主机：
3.1、可监测胎心率、宫缩压力、胎动。
▲3.2、最多支持≥3胎监测，具备多胎胎心率重合报警功能。
3.3、液晶触摸显示屏：≥12英寸，分辨率≥1920×1080。
3.4、具备NST三分类和NICHD三分类自动评估功能。
3.5、波形储存时长：≥2000h。
3.6、打印：内置热敏打印机，打印纸宽≥150mm。
3.7、具备胎心、宫缩（CTG）分级预警功能，可识别曲线基线异常、基线变异缺失、胎心无加速、各类减速波形及异常宫缩组合。
4、超声胎心探头：
4.1、超声频率：1MHz±10%，超声波束声强≤5mW/cm2。
4.2、防尘防水等级：IP68，支持水中分娩、浸泡消毒。
5、宫缩压力探头：
5.1、压力测量范围：0～100；分辨率≤1；非线性误差：不超过±10%。
5.2、防水等级：IP68。
★二、主要配置（单台/套）：
1、中央站：1台。
2、单胎胎儿监护仪主机：6台。
3、多胎胎儿监护仪主机：1台。
4、超声胎心率探头：9个。
5、宫缩压力探头：7个。 
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


第19包 品目19-5电脑胎儿监护仪
数量4台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、胎儿监护仪主机：
1.1、一体化便携设计。
▲1.2、监护模式：支持单胎、双胎、三胎监护，可连接无线超声探头、无线宫缩探头。
1.3、监测参数包含：胎心率、宫缩压力、胎动。
1.4、支持床边实时上传胎心、宫缩、胎动全部波形至中央监护工作站。
1.5、胎心率测量范围：35～230bpm；分辨率：≤1bpm。
1.6、宫缩压力测量范围：0～100相对单位，可自动归零，非线性误差：不超过±10%。
1.7、胎动监测：支持手动标记、自动识别。
1.8、彩色液晶触摸显示屏：≥10英寸，分辨率≥1280×800。
1.9、具有多套产科评分标准，可自动判读分析。
1.10、具备胎心率上下限、宫缩异常、双胎胎心信号重叠混淆、无线探头脱落、信号失联、设备故障等报警功能。
1.11、内置热敏打印机，打印纸宽：≥150mm。
2、无线超声胎心探头：
2.1、多晶片超声胎心探头，超声频率：2MHz±10%。
2.2、探头防尘防水等级：≥IPX8，可水洗消毒。
2.3、内置可充电锂电池，续航时间≥2h。
3、无线宫缩探头：
3.1、探头防尘防水等级：≥IPX8，可水洗消毒。
3.2、内置可充电锂电池，续航时间≥2h。
★二、主要配置（单台/套）：
1、胎儿监护仪主机： 1台。
2、超声胎心探头： 1个。
3、无线宫压探头：1个。
4、无线胎动按钮：1个。
5、绑带：2条。
6、耦合剂：1支。
7、打印纸：2本。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第20包 品目20-1麻醉监护仪1
数量11台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、麻醉监护仪主机
★1.1、模块化插件式，主机模块（或配备插件箱）总插槽≥6个(非电池槽位)。
1.2、彩色液晶触摸显示屏：≥18英寸，分辨率≥1920×1080，显示通道≥12通道。
1.3、具备USB接口。
1.4、内置可充电锂电池，支持主机正常时间≥2h。
▲1.5、可与红外耳温计配对，将红外耳温计的测量结果传至监护仪。
2、转运监护模块：
▲2.1、拔出后可作为独立监护仪使用。
2.2、屏幕≥5.0英寸，内置锂电池，支持转运模块工作时间≥3h。
2.3、可同时监测心电、呼吸率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压，支持成人、小儿和新生儿。
2.4、心电监测：
2.4.1、导联：≥3导。
▲2.4.2、具备心动过速和心律失常分析功能。
2.4.3、具备QT和QTc实时监测功能，测量范围：200～800ms。
2.4.4、心率测量范围：20～280bpm。
2.5、呼吸率测量范围：5～180rpm。
2.6、无创血压测量范围：15～240mmHg。
2.7、有创压测量范围：-40～320mmHg。
3、肌松监测（NMT）模块：采用三轴加速度传感器技术。
▲4、有创血液动力学监测模块：微创法连续监测心排量。
5、麻醉气体监测模块：可监测5种麻醉气体。
6、系统功能：
6.1、同一个界面可显示麻醉状态、大脑功能状态和相关参数的动态趋势。
▲6.2、可根据患者的参数趋势变化，自动推送或自动设置报警限。
★二、主要配置：
（一）、配置1（5台/套全部配置）：
1、麻醉监护仪主机（含电池）：5台。
2、转运监护模块（含电池）：5个。
3、麻醉深度监测模块（BIS）：5个。
4、麻醉深度监测附件包 ：7个。
5、有创血液动力学监测模块及附件包：5套。
6、肌松监测（NMT）模块及附件包：5套。
7、麻醉气体监测模块及附件包：5套。
8、成人ECG附件包：5套。
9、成人血氧附件包：5套。
10、成人无创血压附件包：5套。
（二）、配置2（6台/套全部）：
1、麻醉监护仪主机（含电池）：6台。
2、转运监护模块（含电池）：6个。
3、麻醉深度监测模块（BIS）：6个。
4、肌松监测（NMT）模块：6个。
5、麻醉气体监测模块：6个。
6、有创血液动力学监测模块：6个。
7、麻醉深度监测附件包 ：6个。
8、有创血液动力学监测附件包：6套。
9、成人ECG附件包：6套。
10、成人血氧附件包：6套。
11、成人无创血压附件包：6套。
12、儿童ECG附件包：6套。
13、儿童血氧附件包：6套。
14、儿童无创血压附件包：6套。
15、新生儿无创血压附件包：6套。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第20包 品目20-2麻醉监护仪2
数量5台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、麻醉监护仪主机
▲1.1、模块化插件式，模块插槽≥6个。
1.2、彩色液晶触摸显示屏：≥21英寸，分辨率≥1920×1080，显示通道≥12通道。
1.3、具备USB接口。
1.4、内置可充电锂电池，支持主机正常时间≥2h。
2、转运监护模块：
2.1、拔出后可作为独立监护仪使用。
2.2、屏幕≥5.0英寸，内置锂电池，支持转运模块工作时间≥3h。
▲2.3、可同时监测心电、呼吸率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压，支持成人、小儿和新生儿。
2.4、心电监测：
2.4.1、导联：≥3导。
▲2.4.2、具备心动过速和心律失常分析功能。
2.4.3、具备QT和QTc实时监测功能，测量范围：200～800ms。
2.4.4、心率测量范围：20～280bpm。
2.5、呼吸率测量范围：5～180rpm。
2.6、无创血压测量范围：15～240mmHg。
2.7、有创压测量范围：-40～320mmHg。
3、肌松监测（NMT）模块：采用三轴加速度传感器技术。
▲4、有创血液动力学监测模块：微创法连续监测心排量。
5、麻醉气体监测模块：可监测5种麻醉气体。
6、系统功能：
6.1、同一个界面可显示麻醉状态、大脑功能状态和相关参数的动态趋势。
6.2、可根据患者的参数趋势变化，自动推送该参数的报警限。
★二、主要配置（5台/套全部配置）：
1、麻醉监护仪主机（含电池） ：5台。
2、转运监护模块（含电池）：5个。
3、麻醉深度监测模块（BIS）附件包：5个。
4、有创血液动力学监测模块及附件包：5套。
5、肌松监测（NMT）模块及附件包：5套。
6、麻醉气体监测模块及附件包：5套。
7、成人ECG附件包：5套。
8、成人血氧附件包：5套。
9、成人无创血压附件包：5套。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第20包 品目20-3麻醉监护仪3
数量1台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
▲1、一体化麻醉深度监护仪。
2、彩色液晶触摸显示屏：≥10英寸，分辨率≥1280×800。
3、具备USB接口，可导出数据。
4、实时监测麻醉深度指数，监测范围：0～100。
5、实时监测肌电信号指数，监测范围：0～100。
6、可实时爆发抑制，监测范围：0～100。
7、信号质量监测范围：0～100。
8、具备血氧监测功能。
▲9、具备脑电波回放功能。
10、具备麻醉趋势图，可显示整个麻醉过程患者诱导、维持、恢复的意识镇静水平。
11、具备抗电刀干扰功能。
12、具备状态指数报警、低电量提示、电极检测报警功能；报警方式：声光报警。
13、具备WIFI传输功能，可接入手术麻醉记录系统。
14、内置可充电锂电池，支持主机正常工作时间≥2h。



第20包 品目20-4麻醉监护仪4
数量1台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、麻醉监护仪主机：
▲1.1、模块化插件式监护仪，无风扇设计；模块插槽≥4个，模块可热拔插。
1.2、彩色液晶触摸显示屏：≥18英寸，分辨率为≥1920×1080，显示波形≥12通道，中文操作界面。
1.3、具备USB接口。
1.4、配备无线网卡。
1.5、内置可充电锂电池，支持主机正常时间≥2h。
2、转运监护模块：
▲2.1、拔出后可作为独立监护仪使用。
2.2、屏幕≥5.0英寸，内置锂电池，支持转运模块工作时间≥3h。
▲2.3、可同时监测心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创压力。
2.4、心电监测：
2.4.1、导联：≥3导联。
2.4.2、具备同步多导联心律失常分析功能。
2.4.3、具备ST段分析功能。
2.5、血氧监测：具备PI灌注指数监测功能。
3、有创血液动力学监测模块：可微创连续监测心排量。
4、无创血液动力学监测模块：可无创连续监测心排量。
5、麻醉气体监测模块：可监测五种麻醉气体，顺磁氧监测氧浓度。
6、系统功能：
6.1、具备三级声光报警功能。
6.2、具备HL7标准输出协议，数据可传输到CIS、HIS系统。
★二、主要配置：
1、麻醉监护仪主机（含电池）：1台。
2、转运监护模块（含电池）：3个。
3、麻醉深度监测模块（Bis）和附件包：1套。
4、有创血液动力学监测模块及附件包： 1套。
5、无创血液动力学监测模块及附件包：1套。
6、肌松监测（NMT）模块及附件包：1套。
7、麻醉气体监测模块及附件包：1套。
8、体温附件包：6套。
9、成人ECG附件包：6套。
10、成人血氧附件包：6套。
11、成人无创血压附件包：6套。
12、有创血压附件包：6套。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


第20包 品目20-5监护仪
数量2台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、麻醉监护仪主机：
1.1、模块化插件式监护仪，无风扇设计；模块插槽≥6个，模块可热拔插。
1.2、彩色液晶触摸显示屏：≥18英寸，分辨率为≥1920×1080，显示波形≥10通道，中文操作界面。
1.3、具备USB接口，可连接扫描枪。
1.4、内置可充电锂电池，支持主机正常时间≥2h。
2、转运监护模块：
▲2.1、拔出后可作为独立监护仪使用。
2.2、屏幕≥5.0英寸，内置锂电池，支持转运模块工作时间≥3h。
▲2.3、可同时监测心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创压力。
2.4、心电监测：
2.4.1、支持≥3个分析导联同步分析。
2.4.2、具备ST段分析功能。
2.5、血氧饱和度监测：具备PI灌注指数功能。
3、系统功能：
3.1、可在同一界面显示麻醉状态、大脑功能状态和相关参数趋势。
3.2、三级声光报警，可根据病人参数趋势变化，自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限。
3.3、具备HL7标准输出协议，数据可传输到CIS、HIS系统。
★二、主要配置（2台/套全部配置）：
1、麻醉监护仪主机（含电池）：2台。
2、转运监护模块（含电池）：2个。
3、麻醉深度监测模块（BIS）和附件包：2套。
4、肌松监测（NMT）模块和附件包：2套。
5、成人ECG附件包：2套。
6、成人血氧附件包：2套。
7、成人无创血压附件包：2套。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第21包 品目21-1脑氧饱和度监测仪
数量4台/套：技术参数如下：
一、主要用途：用于对脑组织、肌肉组织的组织血氧参数的无创监测。
二、技术参数：
1、测量模组：
▲1.1、可同时监测≥4个部位组织的TOI。
▲1.2、TOI测量范围：25%～85%，误差：不超过±4%。
2、探头
2.1、适用成人、儿童、新生儿、早产儿。
2.2、探头发光峰值波长：760±20nm、810±20nm、840±20nm。
3、主机：
3.1、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸。
3.2、可提供ΔTHI参数。
3.3、可同时提供TOI数据和趋势图。
3.4、可提供AUC、TUT、AUT。
3.5、具备局部组织的微循环评价功能。
3,6、具备窗口冻结功能和录屏功能。
3.7、最快数据更新周期（非采集周期）：≤1s。
3.8、可同屏显示历史监测数据和实时监测数据，历史监测数据可隐藏。
3.9、可设置探头监测部位。
3.10、具备传感器连接失败、传感器位置错误、电池电量低、超过上限、低于下限等报警功能。
3.11、内置锂电池，支持主机正常工作时间≥2h。
★三、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、测量模组：1套。
3、组织血氧探头和连接电缆：4套。
4、锂电池：1块。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第21包 品目21-2脑部与区域血氧监护仪
数量1台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、脑电监测模块：
1.1、输入阻抗：≥1000MΩ。
1.2、采样率设置范围：512～16384Hz；调节档位≥5档。
1.3、共模抑制比：≥120dB。
1.4、噪音：≤0.5μV pk-pk。
2、脑组织氧监测模组：
2.1、测量参数包括：组织血氧饱和度(TOI)。
2.2、计算参数包括组织血红蛋白浓度指数（THI）、脱氧血红蛋白浓度变化量（ΔCHb）、氧合血红蛋白浓度变化量（ΔCHbO2）、总血红蛋白浓度变化量（ΔCtHb）等。
3、主机：
3.1、一体化主机，液晶触摸显示屏≥13英寸。
3.2、在同软件界面显示脑电、脑氧监测信息。
3.3、定量脑功能分析软件可提供：aEEG、爆发抑制比、爆发间隔、暴发次数/分钟，包络图，DSA光谱图，频谱熵，边缘频率、中值频率、峰值频率、总功率、绝对δ功率、绝对θ功率、绝对α功率、绝对β功率、绝对γ功率、相对δ功率、相对θ功率、相对γ功率等。
3.4、具备阻抗实时监测功能。
3.5、测量方式：具备自动测量、手动测量、选择测量、EEG测量
3.6、具备屏幕锁定功能。
3.7、具备锂电池，支持主机正常工作≥2h。
4、组织血氧探头：发光峰值波长760±20nm、810±20nm、850±20nm.
★二、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、脑组织氧监测模组：1套。
3、脑电监测模块：1台。
4、组织血氧探头及连接电缆：4套。
5、锂电池：1块。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第21包 品目21-3无创脑血氧饱和度监测仪
数量8台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、一体化主机，液晶显示屏≥12英寸。
▲2、通道数量：≥4通道。
▲3、监测参数包含：rSO2、StO2、SpO2
▲4、计算参数包含：通道信号质量、基线值（BL）、氧饱和度变化率（ΔBL）、脑氧摄取分数（cFTOE）、AUC、TUT、AUT、局部组织血红蛋白浓度指数（THI）、总血红蛋白浓度变化指数变化率（ΔTHI）、局部组织中氧合血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCHbO2）、局部组织中还原血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCHb）、局部组织中总血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCtHb）、脱氧血红蛋白浓度变化指数（HbI）、含氧血红蛋白浓度变化指数（HbOI）等。
5、事件标记：监测过程中可设置Mark点。
6、可回顾测量过程中任意时间点的数据和趋势曲线。
▲7、刷新频率：≥1Hz。
8、显示模式包含：波形图显示、大字体显示。
9、数据导出方式： U盘、有线网、无线网。
10、配备黑白激光图文输出装置，具备报告打印功能。
★二、主要配置（单台/套）：
1、无创脑血氧监护仪：1台。
2、传感器及连接线：4套。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


第22包 品目22-1转运监护仪
数量27台/套：技术参数如下：
一、技术参数
★1、可作为独立的监护仪使用，也可作为监护仪的一个转运模块使用。
2、具备心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉搏、双体温监测功能。
3、心电监测：
3.1、支持3导联或5导联心电监测。
3.2、心律失常分析≥20种，包含房颤分析。
3.3、可自动进行QT及QTc分析。
3.4、心率测量范围：20～350bpm。
4、呼吸频率测量范围：10～150次/min。
5、无创血压测量范围：25～280mmHg；测量时间≤20s。
6、血氧饱和度：
6.1、测量范围：0～100%。
▲6.2、可显示灌注指数。
7、控制系统：
7.1、彩色液晶触摸显示屏≥5英寸。
7.2、具备波形冻结功能。
7.3、事件存储：≥700条。 
8、可根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限。
9、电池：内置可充电锂电池，支持转运监护仪正常工作≥3h。
▲10、可在救护车使用，提供第三方认证或使用说明书证明。
11、通过1.2米跌落测试，防水防尘等级：IP32。
12、整机重量≤1kg（不含电池）。
★二、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、电池：1块。
3、心电附件包（ 抗除颤）：1套。
4、儿童血氧附件包：1套。
5、儿童无创血压附件包：1套。
6、主机托架：1个。
7、体温探头：2个。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


第22包 品目22-2监护仪1
数量65台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、彩色液晶触摸显示屏：≥12英寸，分辨率≥1280x800，波形显示通道≥10通道。
▲2、具备心电、心率、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测功能，可用于成人、小儿、新生儿患者。
3、心电监测：具备室上性心动过速和室上性心律失常分析功能。
4、具备多导联实时动态同步分析功能。
5、心率测量范围：20～300bpm。
6、呼吸测量范围：10～200rpm。
▲7、成人无创血压测量范围：收缩压，30～290mmHg；测量时间≤20s。
8、事件回顾≥700条，每条报警事件至少能够存储≥30s相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
9、可根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、SpO2、RR等参数的报警限。
10、可统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息。
11、可连接中央监护系统。
12、具备USB接口、具备视频输出口（HDMI或DVI）。
13、电池：内置可充电锂电池，续航时间≥3h。
★二、主要配置：
(一)、配置1（35台，全部配置如下）：
1、主机：35台。
2、抗除颤心电监护连接附件：70套。
3、血氧饱和度附件（每套含成人、小儿、新生儿指套式传感器）：35套。
4、无创血压附件（每套含成人大、中、小袖带和小儿袖带、新生儿袖带）：35套。
5、电池 ：35块。
6、台车：39辆。
7、监护仪底座支架：4套。
8、外接显示屏（≥21英寸）：6个。
(二)、配置2（11台，全部配置如下）：
1、主机：11台。
2、抗除颤心电监护连接附件：33套。
3、成人血氧饱和度附件：33套。
4、成人无创血压附件：28套。
5、成人大号无创血压附件（大号成人袖带）：5套。
6、电池 ：11块。
7、底座或台车：11个。
(三)、配置3（11台，全部配置如下）：
1、主机：11台。
2、抗除颤心电监护连接附件：33套。
3、成人血氧饱和度附件：33套。
4、成人无创血压附件：33套（成人大、中、小袖带和儿童袖带可任选）。
5、电池 ：11块。
6、底座（或台车）：11个。
(四)、配置4（3台，全部配置如下）：
1、主机：3台。
2、抗除颤心电监护连接附件：6套。
3、成人血氧饱和度附件：6套。
4、成人无创血压附件：6套。
5、电池 ：3块。
6、底座（或台车）：6个。
(五)、配置5（2台，全部配置如下）：
1、主机：2台。
2、抗除颤心电监护连接附件：6套。
3、血氧饱和度附件（每套含成人、小儿指套式传感器）：6套。
4、无创血压附件（每套含成人、小儿袖带）：6套。
5、大号成人无创血压附件：2套。
6、电池 ：2块。
7、台车：2辆。
(六)、配置6（1台，配置如下）：
1、主机：1台。
2、抗除颤心电监护连接附件：3套。
3、血氧饱和度附件（每套含成人、小儿指套式传感器）：3套。
4、无创血压附件（每套含成人、小儿袖带）：3套。
5、电池 ：1块。
6、台车或底座：1个。
(七)、配置7（2台，全部配置如下）：
1、主机：2台。
2、抗除颤心电监护连接附件：6套。
3、成人血氧饱和度附件：6套。
4、成人无创血压附件：6套。
5、电池 ：2块。
6、体温探头：2个。
7、台车：2个。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


第22包 品目22-3除颤监护仪
数量2台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、主机基本参数：
1.1、彩色液晶显示屏≥6英寸；分辨率≥800×480像素；中文操作界面，可显示≥3通道监护波形。
1.2、内部存储容量：≥1G，可存储24小时连续ECG波形，可存储≥500条事件。
1.3、具备USB接口，可导出抢救记录数据至USB存储设备，导出数据电脑查看。
1.4、记录仪
1.4.1、内置热敏打印机，打印纸宽≥50mm。
1.4.2、走纸速度调节范围： 12.5～50mm/s；调节档位：≥3档。
1.4.3、可自动打印充放电、标记事件、自检、报警报告。
1.5、具备报警灯。
1.6、内置充电电池，支持主机连续监护≥4小时；200J除颤≥300次。
1.7、重量（标准配置，含电池、体外板、记录仪）≤6kg。
1.8、裸机六面均可承受0.75m跌落冲击。
1.9、防尘防水级别：IP44或以上。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]1.10、工作环境温度：0℃～45℃；工作环境湿度：10%～95%，非冷凝；工作环境大气压力：60.0kPa～105kPa。
2、手动除颤：
▲2.1、支持成人、小儿、新生儿。
▲2.2、双相波除颤，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。
2.3、手动除颤方式：同步和非同步。
2.4、成人最大除颤能量：≥300J；体外除颤能量：≥15档可选。
2.5、从开机到显示除颤界面所需时间：≤2s。
2.6、充电至200J所需时间≤3s。
2.7、成人、小儿电极板一体式设计，无需额外小儿电极板转接件。
2.8、具备事件手动标记功能。
3、AED功能：
3.1、适用于成人和儿科病人。
3.2、具备AED语音、CPR节奏音提示功能；具备录音功能。
4、监护
4.1、具备3导心电监护功能。
4.2、频率响应范围：0.05～150Hz。
4.3、共模抑制比≥100dB。
4.4、HR范围测量：成人，15～300bpm；小儿/新生儿，15～350bpm。
4.5、除颤后心电基线恢复时间≤3s。
5、设备维护与自检
5.1、具有用户检测和设备自检功能，支持开机检测和运行中实时检测；设备处于关机状态下支持每日、每周的设备自检。
5.2、定期关机自检检测项目至少包含除颤、电池、充放电，其中充放电检测应覆盖最大能量。
5.3、具备用户检测提醒功能，当超过建议的时间未进行相应检测时，可提示。
5.4、根据自检结果，提示设备状态。
5.5、自检报告显示的检测项支持用户自定义。
★二、主要配置（单台/套）：
1、除颤仪主机：1台。
2、充电电池：1块。
3、成人／儿童一体化体外除颤手柄：1副。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第22包 品目22-4遥测监护仪
数量4台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
（一）、遥测发射盒：
▲1、监测参数：心电监护、血氧、无创血压，可提供HR、ST测量值。
2、液晶触摸屏：≥3英寸，分辨率≥480×320，可同时显示≥3个参数和≥2道波形。
3、具备抗干扰算法、抗运动算法。
4、遥测发射盒防水等级：IPX7，通过1.5米抗跌落测试。
5、心电监测：
5.1、支持3、5导心电监护。
5.2、心率测量范围：成人30～270 bpm，小儿20～320 bpm。
5.3、具备多导心电同步分析功能。
6、具备报警功能：
7、具备定位功能、信息发送功能。
8、内置锂电池，续航时间≥100小时。
9、遥测发射盒重量≤300克（含电池）。
（二）、无创血压模块：重量≤300克。
★二、主要配置（全部配置如下）：
1、遥测发射盒：4个。
2、无创血压模块：4个	。
3、背包：4个。
4、心电导联线：4条。
5、血氧传感器：4个。	
6、血压袖带：4套
7、集中显示终端：1台。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第22包 品目22-5监护仪2
数量88台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、主机：
★1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽。						
1.2、彩色触摸显示屏：≥12英寸，分辨率≥1280x800，波形显示通道≥8通道。
1.3、具备USB接口，可连接鼠标、键盘。
★1.4、具备有线和无线联网功能，可联网到中心监护系统。
▲1.5、可与医疗级移动穿戴监护主机互联或遥测盒互联。
▲1.6、可与红外耳温计配对，将红外耳温计的测量结果传至监护仪。
2、基本参数模块：				
▲2.1、具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温、双有创监测功能，适用于成人、小儿、新生儿。	
2.2、心电监测：
2.2.1、支持3导、5导心电监护。
2.2.2、具备室上性心动过速和室上性心律失常分析功能。
2.2.3、具备多导联实时同步分析功能。					
2.3、血氧监测：配备指套式血氧探头，防水等级：IPX7。	
2.4、呼吸监测范围：1～200rpm。	
2.5、无创血压监测范围：收缩压，30～280mmHg；测量时间≤20s。
3、系统功能：
3.1、事件回顾≥700条。每条报警事件至少可存储≥32s相关波形以及报警触发时所有测量参数值。						
▲3.2、可根据患者的参数趋势变化，自动推送或自动设置报警限。
3.3、可统计参数超限报警。	
★二、主要配置：
（一）、配置1（83台，全部配置如下）
1、主机：83台。
2、基本参数模块：83个。
3、抗除颤心电监护连接附件：166套。
4、血氧饱和度附件：166套（成人、小儿指套式传感器可任选）。
5、无创血压附件：166套（成人、小儿袖带可任选）。
6、电池：83块。
7、台车或底座：83个。
8、医疗级移动穿戴监护主机或遥测盒：8个。
（二）、配置2（5台，全部配置如下）
1、主机：5台。
2、基本参数模块：5个。
3、抗除颤心电监护连接附件：10套。
4、成人血氧饱和度附件：10套。
5、成人无创血压附件：10套。
6、电池：5块。
7、底座：5个。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第22包 品目22-6除颤监护仪2
数量2台/套：技术参数如下：
一、技术参数
▲1、具备手动除颤（同步和非同步）、AED、体外起搏、心电监护功能。
2、彩色液晶显示屏：≥6英寸，波形显示：≥3道。
▲3、最大除颤能量：≥300J。
4、除颤电极板：成人、儿童一体化。
5、心电监护支持3、5导联。
6、心律失常自动分析：≥20种。
7、AED：具备中文语音引导、抢救录音功能。
8、具备自检功能、报警功能。
9、数据存储：可存储急救事件、波形、趋势数据。
10、内置可充电锂电池，最大能量放电≥200次。
11、打印机：内置宽度≥50mm热敏记录仪。
12、防尘防水等级：IP44。
★二、主要配置（单台/套）：
1、除颤仪主机：1台。
2、充电电池：1块。
3、成人／儿童一体化体外除颤手柄：1副。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


第22包 品目22-7床旁监护仪
数量11台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、主机：
▲1.1、插件式监护仪，主机模块插槽数≥4个，适用于成人、小儿、新生儿患者的多参数监护。
1.2、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸，分辨率≥1280x800，波形显示通道≥10通道。
1.3、可显示ECG、SpO2、IBP等多种参数测量值和波形。
1.4、具备联网功能，可连接至中央站。
1.5、具备USB接口，可连接鼠标、键盘。
1.6、内置锂电池，续航时间≥3小时。
2、多参数模块：
▲2.1、具备心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双体温、双有创压力监测功能。
2.2、心电监测：
2.2.1、具备室上性心动过速和室上性心律失常分析功能。
2.2.2、具备多导联实时动态同步分析功能。
2.2.3、心率测量范围：20～260bpm。
2.3、呼吸测量范围：10～150 rpm。
2.4、无创血压测量范围：收缩压，30～270mmHg；血压测量时间：≤20s
2.5、有创血压监测范围：-40～320mmHg，动脉压监测时支持同步监测PPV。
3、系统功能：
3.1、事件回顾≥700条。
3.2、可根据患者的参数趋势变化，自动推送或自动设置报警限。
★二、主要配置（11台，全部配置如下）：
1、主机：11台。
2、多参数检测模块：11个。
3、抗除颤心电监测附件：22套。
4、成人血氧监测附件：22套。
5、成人无创血压监测附件：22套。
6、体温监测附件：44套。
7、双有创监测附件：44套。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第22包 品目22-8心电监护仪
数量55台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、一体插件式式监护仪，插槽数：≥6个；可用于成人、儿童及新生儿的多参数监护。
2、主机：
2.1、彩色液晶触摸显示屏：≥12英寸，分辨率≥1280×800。
2.2、具备波形冻结功能，可分别冻结单个波形。
2.3、具备有线或无线连接功能。
2.4、充电电池：支持主机正常工作≥2h。
3、转运模块：
▲3.1、拔出后可单独作为独立监护仪使用。
3.2、屏幕尺寸≥5英寸。
3.3、充电电池：支持转运模块正常工作≥3h。
3.4、具备心电、血氧、无创血压、呼吸、脉搏、心率、单体温监测功能。
3.5、心电监测：
▲3.5.1、心电导联：3、5、12导联，具备导联自动识别功能。
3.5.2、心律失常分析：≥23种。
3.5.3、可实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQTc数值。
3.6、血氧监测：可显示灌注指数（PI）。
3.7、无创血压监测：手动、自动、序列。
3.8、有创压力监测：测量范围，-40～320mmHg，PPV可实时显示。
4、 多参数监测模块：
▲4.1、具备心电、血氧、无创血压、呼吸、脉搏、心率、双体温、双有创血压监测功能。
4.2、心电监测：
▲4.2.1、心电导联：3、5、12导联，具备导联自动识别功能。
4.2.2、心律失常分析：≥23种。
4.2.3、可实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQTc数值。
4.3、血氧监测：可显示灌注指数（PI）。
4.4、无创血压监测：手动、自动、序列。
4.5、有创压力监测：测量范围，-40～320mmHg，PPV可实时显示。
5、系统功能：
5.1、可柱状图显示当前监测参数数值与目标值的偏移程度，可使用柱状图查看监护参数按时间分布情况。
5.2、具备趋势视图、环形图，可动态观察ST段的变化。
★二、主要配置：
（一）、配置1（49台，全部配置如下）
1、主机（含电池）：49台。
2、转运模块（含电池）：1个。
3、多参数监测模块：48个。
4、呼末CO2模块和附件：4个。
5、心电附件：49套。
6、血氧监测附件（每套含大号、中号、小号血氧探头各1个）：49套。
7、血压监测附件（每套含大号袖带、中号袖带、小号袖带各1条）：49套。 
8、有创压监测附件：96套。
9、体温监测附件：97套。
10、台车或底座：49个。
（二）、配置2（6台，全部配置如下）
1、主机（含电池）：6台。
2、多参数监测模块：6个。
3、心电附件：6套。
4、血氧监测附件（每套含含大号、中号、小号血氧探头各1个）：6套。
5、血压监测附件（每套含大号袖带、中号袖带、小号袖带各1条）：6套。 
6、有创压监测附件：12套。
7、体温监测附件：12套。
8、台车或底座：6个。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。
第23包 品目23-1监护仪3
数量38台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、主机：
▲1.1、模块化监护仪，槽位数≥4个，适用于成人、小儿、新生儿患者的多参数监护
1.2、彩色液晶触摸显示屏：≥12英寸，分辨率≥1280x800，波形显示通道≥10通道。
1.3、具备USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪。
2、转运模块：
▲2.1、从主机拔出后可作为独立监护仪使用。
2.2、屏幕尺寸≥5英寸。
2.3、内置可充电锂电池，支持转运监测模块正常工作≥3h。
▲2.4、可同时监测心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创血压，可显示ECG、SpO2、IBP等多种参数测量值和波形。
2.5、心电监测：
2.5.1、具备室上性心动过速和室上性心律失常分析功能。
2.5.2、具备多导联实时动态同步分析功能。
2.5.3、心率测量范围：20～260bpm。
2.6、呼吸测量范围：10～150rpm。
2.7、无创血压范围：30～270mmHg。
2.8、双有创血压监测范围：-40～320mmHg，动脉压监测时支持同步监测PPV。
3、多参数模块：
▲3.1、可同时监测心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创血压，可显示ECG、SpO2、IBP等多种参数测量值和波形。
3.2、心电监测：
3.2.1、具备室上性心动过速和室上性心律失常分析功能。
3.2.2、具备多导联实时动态同步分析功能。
3.2.3、心率测量范围：20～260bpm。
3.3、呼吸测量范围：10～150 rpm。
3.4、无创血压范围：30～270mmHg。
3.5、双有创血压监测范围：-40～320mmHg，动脉压监测时支持同步监测PPV。
4、系统功能：
4.1、事件回顾≥700条。
4.2、可根据患者的参数趋势变化，自动推送或自动设置报警限。
★二、主要配置：
（一）、配置1（28台，全部配置如下）：
1、监护仪主机：28台。	
2、转运模块：14个。	
3、多参数模块：14个。
4、防除颤心电附件：28个。	
5、成人血氧附件：26个。	
6、成人血压附件：26个（大号、中号、小号任选）。
7、新生儿血氧附件：2个。	
8、新生儿血压附件：2个（大号、中号、小号任选）。
9、台车或支架：28个。
（二）、配置2（10台，全部配置如下）
1、监护仪主机：10台。
2、多参数模块：10个。
3、防除颤心电附件：10套。
4、血氧附件（每套含成人血氧传感器、儿童血氧传感器、新生儿血氧传感器）：10套。	
5、血压附件（每套含成人袖带、儿童袖带、新生儿袖带）：10套。
6、体温监测附件：10套。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第23包 品目23-2监护仪4
数量15台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、主机：
▲1.1、模块化、插件式监护仪，无风扇设计。
1.2、液晶触摸显示屏：≥15英寸，显示波形通道：≥10个。
★1.3、主机模块（或配备插件箱）总插槽≥6个(非电池槽位)。
1.4、内置锂电池，支持主机正常工作≥2h。
1.5、具备USB接口、具备视频输出口（HDMI或DVI）。
2、转运监测模块：
▲2.1、从主机拔出后可作为独立监护仪使用。
2.2、屏幕尺寸≥5英寸。
2.3、内置锂电池，支持转运监测模块正常工作≥3h。
▲2.4、可同时监测心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创血压。
2.5、心电监测：
2.5.1、支持3、5、12导联心电监测。
2.5.2、具备同步多导联心律失常分析功能。
2.5.3、具备ST段分析及趋势回顾功能，可分组显示心脏前壁、下壁及侧壁的ST实时片段与参考片段。
2.5.4、心律失常分析≥25种。
2.5.5、心率测量范围：20～300bpm。
2.5.6、具备QT/QTc测量功能，QT和QTc测量范围：200～800 ms。
2.6、呼吸频率测量范围：10～200rpm。
2.7、无创血压监测：具备手动、自动间隔、连续、序列测量模式。
2.8、血氧监测：具备灌注指数（PI）监测功能。
2.9、双有创血压监测：测量范围，-40～320mmHg。
3、系统功能：
3.1、事件回顾≥700条，每条报警事件至少可存储≥30秒三道相关波形以及报警触发时所有测量参数值。
3.2、全息波形的存储与回顾≥40h；趋势表和趋势图回顾≥100h，最小分辨率≤1min；ST模板存储与回顾≥120h@分辨率1min。
★二、主要配置：
（一）、配置1（1台，配置如下）：
1、主机（含电池）：1台
2、转运模块（含电池）：1个。
3、抗除颤心电监护连接附件：1套。
4、血氧饱和度附件（每套含小儿、新生儿指套式传感器）：1套。
5、无创血压附件（每套含成人中号和小儿袖带、新生儿袖带）：1套。
6、有创压监测附件：2套。
7、体温探头及附件：2套。
8、底座或台车：1个。
（二）、配置2（11台，全部配置如下）： 
1、主机（含电池）：11台
2、转运模块（含电池）：11个。
3、独立双有创压监测模块：3个。
4、抗除颤心电监护连接附件：22套。
5、血氧饱和度附件（每套含成人、小儿、新生儿指套式传感器）：8套。
6、血氧饱和度附件（每套含成人、小儿指套式传感器）：3套。
7、无创血压附件（每套含成人大、中、小袖带和小儿袖带、新生儿袖带）：8套。
8、无创血压附件（每套含成人袖带和小儿袖带）：3套。
9、有创压监测附件：28套。
10、体温探头及附件：22套。
11、监护仪底座支架：8套。
12、监护仪台车：3套。
13、外接显示屏（≥21英寸）：3台。
（三）、配置3（2台，全部配置如下）：
1、主机（含电池）：2台。
2、转运模块（含电池）：2个。
3、抗除颤心电监护连接附件：2套。
4、成人血氧饱和度附件：2套。
5、成人无创血压附件：2套。
6、有创压监测附件：4套。
7、体温探头及附件：4套。
8、底座或台车：2套。
（四）、配置4（1台，配置如下）：
1、主机（含电池）：1台。
2、转运模块（含电池）：1个。
3、麻醉深度监测（BIS）模块及附件：1套。
4、微创血流动力学监测模块及附件：1套。
5、抗除颤心电监护连接附件：1套。
6、成人血氧饱和度附件：1套。
7、成人无创血压附件：1套。
8、有创压监测附件：2套。
9、体温探头及附件：2套。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


第23包 品目23-3监护仪5
数量40台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、可用于成人、小儿、新生儿患者的多参数监护。
2、主机：
★2.1、模块化插件式，主机模块（或配备插件箱）总插槽≥6个(非电池槽位)。
2.2、彩色液晶触摸显示屏：≥18英寸，分辨率≥1920×1080，波形显示通道≥12通道。
2.3、具备USB接口。
2.4、内置锂电池，续航时间≥2小时。
▲2.5、可与红外耳温计配对，将红外耳温计的测量结果传至监护仪。
3、转运模块：
▲3.1、转运模块从主机拔出后可作为独立监护仪使用。
3.2、屏幕≥5英寸。
3.3、内置可充电锂电池，支持转运模块正常工作≥3小时。
▲3.4、可监测心电、心率，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏、双通道体温和双通道有创血压。
3.5、心电监测：
3.5.1、具备室上性心动过速和室上性心律失常分析功能。
3.5.2、具备多导联实时动态同步分析功能。
3.5.3、心率测量范围：20～260bpm。
3.6、呼吸频率测量范围：10～150rpm。
3.7、无创血压监测：具备手动、自动间隔、连续、序列测量模式。
3.8、有创血压监测测量范围：-40～320mmHg。
4、系统功能：
4.1、具备数据存储功能。
4.2、具备血流动力学监测功能。
4.3、脓毒症筛查功能。
▲4.4、可根据患者的参数趋势变化，自动推送或自动设置报警限。
★二、主要配置：
（一）、配置1(3台，全部配置如下）：
1、主机（含电池）：3台。 
2、转运模块（含电池）：3个。
3、抗除颤心电附件：3套。
4、血氧附件：3套。
5、成人无创血压附件（每套含大、中、小号袖带）：3套。 
6、底座或台车：3个。 
（二）、配置2（6台，全部配置如下）
1、主机（含电池）：6台。
2、转运模块（含电池）：6套。
3、微创血流动力学监测模块和附件：1套。
4、呼末CO2模块模块：6套。
5、抗除颤心电监测附件：6套。
6、有创血压监测附件：12套。
7、无创血压监测附件（每套含大、中、小号袖带）：6套。
8、血氧监测附件：6套。 
9、体温监测附件：12套。
10、 底座或台车： 6个。
（三）、配置3（31台，全部配置如下）
1、主机（含电池）：31台。
2、转运模块（含电池）：31套。
3、麻醉深度监测（BIS）模块和附件：31套。
4、肌松监测（NMT）模块和附件：31套。
5、抗除颤心电监测附件：31套。
6、有创血压监测附件：62套。
7、无创血压监测附件（每套含大、中、小号袖带）：31套。
8、血氧监测附件：31套。 
9、体温监测附件：62套。
10、底座或台车： 31个。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。



第23包 品目23-4监护仪6
数量11台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、主机
▲1.1、模块化、插件式监护仪，无风扇设计。
★1.2、主机模块（或配备插件箱）总插槽≥6个(非电池槽位)。
1.3、彩色液晶触摸显示屏：≥18英寸；波形显示通道：≥12个。
1.4、内置锂电池，支持主机正常工作≥2h。
1.5、具备USB接口、具备视频输出口（HDMI或DVI）。
2、转运监测模块：
▲2.1、从主机拔出后可作为独立监护仪使用。
2.2、屏幕尺寸≥5英寸。	
2.3、内置锂电池，支持转运监测模块正常工作≥3h。
▲2.4、可同时监测心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创血压。
2.5、心电监测：
2.5.1、支持3、5、12导联心电监测。
2.5.2、具备同步多导联心律失常分析功能。
2.5.3、具备ST段分析及趋势回顾功能，可分组显示心脏前壁、下壁及侧壁的ST实时片段与参考片段。
2.5.4、心律失常分析≥25种。
2.5.5、心率测量范围：20～300bpm。
2.5.6、具备QT/QTc测量功能，QT和QTc测量范围：200～800 ms。
2.6、呼吸频率测量范围：10～200rpm。
2.7、无创血压监测：具备手动、自动间隔、连续、序列测量模式。
2.8、血氧监测：具备灌注指数（PI）监测功能。
2.9、双有创血压监测：测量范围，-40～320mmHg。
3、系统功能：
3.1、事件回顾≥700条，每条报警事件至少可存储≥15秒三道相关波形以及报警触发时所有测量参数值。
3.2、全息波形的存储与回顾≥40h；趋势表和趋势图回顾≥100h，最小分辨率≤1min；ST模板存储与回顾≥120h@分辨率1min。
★二、主要配置：
（一）、配置1（5台，全部配置如下）：
1、主机（含电池）：5台。
2、转运模块（含电池）：5个。
3、微创连续血流动力学监测和附件：5套。
4、呼末CO2监测模块：5套。
5、麻醉深度监测(BIS)模块和附件：5套。
6、抗除颤心电监护连接附件：5套。
7、血氧饱和度附件（每套含小儿、新生儿指套式传感器）：5套。
8、无创血压附件（每套含成人中号和小儿袖带、新生儿袖带）：5套。
9、有创压监测附件：10套。
10、体温探头及附件：10套。
11、底座或台车：5个。
（二）、配置2（6台，全部配置如下）： 
1、主机（含电池）：6台。
2、转运模块（含电池）：6个。
3、呼末CO2监测模块和附件：6套。
4、麻醉深度监测(BIS)模块和附件：6套。
5、微创连续血流动力学监测和附件：2套。
6、抗除颤心电监护连接附件：12套。
7、血氧饱和度附件（每套含成人、小儿、新生儿指套式传感器）：6套。
8、无创血压附件（每套含成人大、中、小袖带和小儿袖带、新生儿袖带）：6套。
9、有创压监测附件：12套。
10、体温探头及附件：12套。
11、监护仪底座：6套。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。
第24包 品目24-1无创血流动力学监测仪
数量2台/套：技术参数如下：
一、主要用途：无创测量连续每搏血压、脉率、心输出量及血流动力学参数。
二、技术参数：
1、彩色液晶触摸显示屏：≥7英寸。
▲2、无创测量，血流动力学监测参数包含：心输出量（CO）、心指数（CI）、每搏量（SV）、每搏指数（SVI）、外周血管阻力（SVR）。
▲3、氧动力学监测参数包含：动脉氧含量（CaO2）、静脉氧含量（CvO2）、动静脉氧含量差（CavO2）、氧供（DO2）、氧耗（VO2）。
4、收缩压测量范围：35mmHg～240mmHg。
5、平均压：25mmHg～230mmHg。
6、舒张压：20mmHg～210mmHg。
7、脉率：40～180bpm。
8、心输出量（CO）测量范围：0.5～25L/min。
▲9、可显示≥2通道动脉脉搏波形。
10、具备袖带血压测量、血压校准和心输出量校准功能。 
11、可提供趋势图。
12、具备冻结、回放、事件标记功能。
13、具备心率过高/过低、血压超限、CO异常、电极脱落、血氧过低、电量低等报警功能；报警方式：声光报警。
14、电池：内置锂电池，支持主机时间：≥2h。
★三、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、主线缆：1套。
3、脉搏传感器：1个。
4、血压导气管：1根。
5、血压袖带：成人大、中、小各1个。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第24包 品目24-2血流动力学监测仪1
数量2台/套：技术参数如下：
一、主要用途：对各类危重及围术期的患者进行连续、实时、动态的血流动力学监测。
二、技术参数：
▲1、无创血流检测。
▲2、连续血压监测参数至少包括：平均动脉压（MAP）、收缩压（Sys）、舒张压（Dia）、心率（HR）。
▲3、心功能监测参数至少包括：心输出量（CO）、心输出量指数（CI）、每搏输出量（SV）、每搏输出量指数（SVI）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）、左心室压力最大上升率（dP/dt）。
4、容量管理参数至少包括：脉压变异度（PPV）、毎搏输出量变异度（SVV）、每搏量增加率（△SV）、心输出量增加率（△CO）、平均动脉压增加率（△MAP）、心率增加率（△HR）、外周阻力增加率（△SVR）、动态动脉弹性(Ea-d)。
5、氧代谢参数至少包括：氧供量（DO2）、氧供指数（DO2I）、耗氧量（VO2）、耗氧量指数（VO2I）。
6、液晶触摸显示屏：≥15英寸。
7、可自动存储数据，支持TCP/IP、HL7通讯协议，可与医院信息化系统链接。
8、可同时显示≥4个趋势图。
9、具备辅助决策功能。
10、具备报警功能。
11、内置锂电池，支持主机正常工作时间≥2h。
12、无专用耗材。
★三、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、无创血压监测附件：3套。
3、血氧监测组件：10套。
4、台车：1辆。
5、激光图文输出装置：1台。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。
第24包 品目24-3血流动力学监测仪2
数量2台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
▲1、通过微创监测模式实现实时连续血流动力学监测。
▲2、工作原理：连续脉搏波形分析法、热稀释法进行计算；或使用压力记录分析法。
3、逐搏测量，每次心跳均有一组监测数据。
4、基础监测参数：平均动脉压（MAP）、收缩压（Sys）、舒张压（Dia）、心率（HR）、心率变异度（HRV）。
5、心功能监测参数：心输出量（CO）、心输出量指数（CI）、每搏输出量（SV）、每搏输出量指数（SVI）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）。
6、容量监测参数：脉压变异度（PPV）、毎搏输出量变异度（SVV）、每搏量增加率（△SV）、心输出量增加率（△CO）、平均动脉压增加率（△MAP）、心率增加率（△HR）、外周阻力增加率（△SVR）。
7、氧代谢监测参数：氧供（DO2）。
8、在液体容量试验之后，SV、MAP、HP、SVR、CO直接显示。
9、液晶触摸显示屏≥15英寸。
10、在显示界面上可同时显示≥4个趋势图、目标框图、条形图界面，可标注参数基线及自定义范围。
11、具备一键截屏功能。
12、具备数据存储功能，可回顾患者测量数据。
13、具备USB接口，可导出Excel数据文件。
14、具备设备自检报警功能。
15、支持TCP/IP、HL7通讯协议，可与医院信息化系统链接。
16、内置电池标准续航≥4小时。
17、微创模式无须专属耗材。
★二、主要配置（单台/套）：
1、主机：1台。
2、连续有创血压监测组件：1套。
3、推车：1辆。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第24包 品目24-4血流动力学监测仪3
数量1台/套：技术参数如下：
一、技术参数
▲1、微创测量，可监测血压、心肺功能变化。
2、显示屏：≥8英寸液晶触摸屏，中文操作界面。
3、工作原理：连续脉搏波形分析法、热稀释法进行计算；或使用压力记录分析法。
4、监测参数：包含心率HR、收缩压APsys、舒张压APdia、平均动脉压MAP、脉压（PP）、重脉压（Pdic）、平均动脉压和重脉压之差（MAP-Dic）、舒张期峰压（Diapk）、脉率(PR)、心输出量（CI/CO）、每搏量(SV)、每搏量指数（SVI）、每搏变异量（SVV）、脉压变异度(PPV)、系统血管阻力（SVRI）、收缩压变异度（SPV）、重脉压变异度（DPV）、心脏做功指数（CPI）、心脏做功指数（CPI）、外周血管阻力(SVR)、外周血管阻力指数(SVRI)、动态弹性（PPV/SVV）、动脉弹性（Ea）。
5、可显示动脉压或中心静脉压的实时压力曲线。
6、收缩压（APsys）：5~280mmHg，误差：不超过± 4mmHg或不超过4%。
7、中心静脉压（CVP）：-5~45mmHg，误差：不超过± 4mmHg或不超过4%。
8、趋势图显示时间调节范围：15min~3天；调节档位≥5档。 
9、可显示双趋势曲线。
10、具备校准功能或无需校准。
11、具备生命体征参数报警、技术警报、测量错误报警功能。
★二、主要配置：
1、 主机：1台。
2、传感器连接线缆：1套。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第25包 品目25-1中央监护系统1
	包号
	品目号
	设备序号
	数量（台/套）
	设备预算金额（万元）
	设备最高限价（万元）

	25
	25-1
	设备1
	2
	50
	50

	
	
	设备2
	1
	35
	35

	
	
	设备3
	1
	79.2
	79.2

	
	
	设备4
	1
	17.8
	17.8

	
	
	设备5
	1
	122.7
	122.7


注：投标人所报设备均不能超过上述设备预算金额及设备最高限价，否则按废标处理。
数量6台/套：技术参数如下：
一、中央站：
1、主机：CPU≥2核，主频≥2.5GHz；内存≥16G；硬盘≥500G，支持双屏显示。
2、显示器：彩色液晶显示器≥21英寸，分辨率≥1920×1080，单个显示屏可显示≥24个病人数据。
▲3、中央站支持≥48床病人集中管理。
4、可以控制监护仪接收/解除/转移病人，控制监护仪启动/停止NIBP测量、控制其所管辖的所有病床一键进入夜间模式和隐私模式、可以控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关、级别、上下限。
5、具备用户权限管理功能、数据显示、分析、存储功能、报警功能、打印功能。
6、用户权限管理功能：可设置用户名和密码操作。
7、可设置护理组，护理组内患者信息/报警可他床观察。
8、心律失常分析≥25种。
9、每个病人可存储所有病人监护数据（包括波形、参数、报警、事件）≥7天。
▲10、支持无线联网、有线联网、无线有线混合联网；支持监护仪联网。
▲11、具备HL7数据输出协议，可与医院信息系统连接。
（二）、监护仪： 
1、主机：
▲1.1、模块化插件式监护仪，主机模块插槽数≥4个。
▲1.2、彩色触摸屏：≥12英寸，分辨率≥1280×800像素，显示通道≥8个。
1.3、具备USB接口，连接鼠标、键盘。
2、多参数监测模块：
▲2.1、具备心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温监测、双通道有创血压监测功能。
2.2、心电监测：
2.2.1、导联：3导和5导。
2.2.2、具备室上性心律失常分析功能，可提供每分钟室上性收缩次数。
2.2.3、支持≥3个分析导联实时同步分析。
2.3、呼吸监测：支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。
2.4、无创血压测量：
2.4.1、成人测量范围：10～290mmHg。
2.4.2、小儿测量范围：10～240mmHg。
2.4.3、新生儿测量范围：10～140mmHg。
2.4.4、血压测量时间：≤20s。
2.5、血氧监测：配置指套式血氧探头，防水等级：IPX7。
2.6、有创压监测；
2.6.1、适用于成人、小儿和新生儿。
2.6.2、有创压测量范围：-40～340mmHg。
3、转运模块：
▲3.1、转运模块从主机拔出后可做为独立监护仪使用。
3.2、屏幕≥5英寸。
3.3、内置可充电锂电池，支持转运模块正常工作≥3小时。
▲3.4、可监测心电、心率、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压。
3.5、心电监测
3.5.1、具备室上性心动过速和室上性心律失常分析功能。
3.5.2、具备多导联实时动态同步分析功能。
3.5.3、心率测量范围：20～260bpm。
3.6、呼吸频率测量范围：10～150rpm。
3.7、无创血压监测：具备手动、自动间隔、连续、序列测量模式。
3.8、有创血压监测测量范围：-40～320mmHg。
▲4、有创血液动力学监测模块：微创法连续监测心排量。
5、系统功能：
5.1、可根据病人的参数趋势变化，自动推送HR/PR、 SpO2等参数的报警限值。
5.2、存储回顾：事件回顾≥700条，每条报警事件可存储≥30s相关波形。
★二、主要配置：
（一）、配置1（设备1）（2台/套，全部配置如下）：
1、中央站：
1.1、主机：2台。
1.2、显示器：2台。
1.3、黑白激光图文输出装置：2台。
1.4、中央监护软件：2套。
2、监护仪：
2.1、监护仪主机：10台。
2.2、多参数监测模块：10个。
2.3、转运模块（含电池）：1个。
2.4、抗除颤心电监测附件：11套。
2.5、无创成人血压监测附件（每套含大号、中号、小号袖带）：11套。
2.6、血氧监测附件：11个。
2.7、体温监测附件：22套
2.8、有创压监测附件：22套。
2.9、锂电池：10块。
2.10、台车或底座：11个。
（二）、配置2（设备2）（1台/套，配置如下）：
1、中央站：
1.1、主机：1台。
1.2、显示器：1台。
1.3、黑白激光图文输出装置：1台。
1.4、中央监护软件：1套。
2、监护仪：
2.1、监护仪主机：10台。
2.2、多参数监测模块：10个。
2.3、有创血液动力学监测模块及附件包：1套。
2.4、抗除颤心电监测附件：20套。
2.5、无创成人血压监测附件：20套。
2.6、成人血氧监测附件：20套。
2.7、体温监测附件：20套。
2.8、有创压监测附件：20套。
2.9、锂电池：10块。
2.10、台车或底座：10个。
2.11、便携生命体征监测仪：1个。
（三）配置3（设备3）（1台/套，配置如下）：
1、中央站：
1.1、主机：1台。
1.2、显示器：2台。
1.3、黑白激光图文输出装置：1台。
1.4、中央监护软件：1套。
2、监护仪：
2.1、监护仪主机：16台。
2.2、多参数监测模块：16个。
2.3、转运模块（含电池）：12个。
2.4、有创血液动力学监测模块及附件包：2套。
2.5、抗除颤心电监测附件：28套。
2.6、无创成人血压监测附件（每套含大号、中号、小号袖带）：28套。
2.7、血氧监测附件：28个。
2.8、体温监测附件：56套
2.9、有创压监测附件：56套。
2.10、锂电池：28块。
2.11、台车或底座：28个。
（四）配置4（设备4）（1台/套，配置如下）：
1、中央站：
1.1、主机：1台。
1.2、显示器：1台。
1.3、黑白激光图文输出装置：1台。
1.4、中央监护软件：1套。
2、监护仪：
2.1、监护仪主机：4台。
2.2、多参数监测模块：4个。
2.3、有创血液动力学监测模块及附件包：1套。
2.4、抗除颤心电监测附件：8套。
2.5、无创成人血压监测附件：8套。
2.6、成人血氧监测附件：8套。
2.7、体温监测附件：8套。
2.8、有创压监测附件：8套。
2.9、锂电池：4块。
2.10、台车或底座：4个。
2.11、袖带（成人+儿童）：4套。
（五）、配置5（设备5）（1台/套，配置如下）：
1、中央站：
1.1、主机：1台。
1.2、显示器：1台。
1.3、黑白激光图文输出装置：1台。
1.4、中央监护软件：1套。
2、监护仪：
2.1、监护仪主机：31台。
2.2、多参数监测模块：31个。
2.3、转运模块（含电池）：12个。
2.4、有创血液动力学监测模块及附件包：4个。
2.5、呼末CO2监测模块和附件：10套。
2.6、抗除颤心电监测附件：62套。
2.7、血氧饱和度附件：62套（成人、小儿指套式传感器可任选）。
2.8、无创血压附件：62套（成人、小儿袖带可任选）。
2.9、体温监测附件：62套
2.10、有创压监测附件：62套。
2.11、台车或底座：31个。
2.12、锂电池：31块。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


第25包 品目25-2中央监护系统2
	包号
	品目号
	设备序号
	数量（台/套）
	设备预算金额（万元）
	设备最高限价（万元）

	25
	25-2
	设备6
	2
	100.4
	100.4

	
	
	设备7
	3
	153.6
	153.6

	
	
	设备8
	1
	108
	108

	
	
	设备9
	1
	17.5
	17.5

	
	
	设备10
	2
	56
	56


注：投标人所报设备均不能超过上述设备预算金额及设备最高限价，否则按废标处理。
数量9台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
（一）、中央站：
1、主机：CPU≥2核，主频≥2.5GHz；内存≥16G；硬盘≥500G。
2、显示器：彩色液晶显示器≥21英寸，分辨率≥1920×1080，单个显示屏可显示≥24个病人数据。
▲3、中央站支持≥48床病人集中管理，支持双屏显示。
4、可以控制监护仪接收/解除/转移病人，控制监护仪启动/停止NIBP测量、控制其所管辖的所有病床一键进入夜间模式和隐私模式、可以控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关、级别、上下限。
5、具备用户权限管理功能、数据显示、分析、存储功能、报警功能、打印功能。
6、用户权限管理功能：可设置用户名和密码操作。
7、可设置护理组，护理组内患者信息/报警可他床观察。
8、心律失常分析≥25种。
9、每个病人可存储所有病人监护数据（包括波形、参数、报警、事件）≥7天。
▲10、支持无线联网；支持遥测盒联网。
▲11、具备HL7协议，可与医院信息系统连接。
（二）、遥测发射盒1：
1、液晶触摸显示屏≥3英寸，分辨率≥480×320，可同时显示≥3个参数和≥2道波形，可显示心率、脉率。
▲2、监测参数：心电、血氧、无创血压。
3、具备抗干扰算法。 
4、心电监测：
4.1、心电导联：≥3导。
4.2、支持≥3通道心电波形同步分析。
5、具备抗运动算法。
6、血氧监测：可显示弱灌注指数（PI）。
7、无创血压监测：袖带加压测量。
8、具备声光双重三级报警功能。
9、具备定位功能。
10、电池：内置可充电锂电池，续航时间≥100h。
11、主机防尘防水等级：IPX7，通过≥1.5米跌落测试。
（三）、遥测发射盒2：
1、液晶触摸显示屏≥3.5英寸，分辨率≥480×320，可同时显示≥3个参数和≥2道波形，可显示心率、脉率。
▲2、监测参数：心电、血氧。
3、具备抗干扰算法。 
4、心电监测：
4.1、心电导联：≥3导。
4.2、支持≥3通道心电波形同步分析。
5、抗运动算法：具备
6、血氧监测：可显示弱灌注指数（PI）.
7、具备声光双重三级报警功能。
8、具备定位功能。
9、电池：内置可充电锂电池，续航时间≥100h。
10、主机重量：≤400g（含锂电池）。
11、主机防护：IPX7，通过≥1.5米跌落测试。
（四）、遥测发射盒3：
1、液晶触摸显示屏≥2英寸，分辨率≥480×320，可同时显示≥3个参数和≥2道波形，可显示心率、脉率、呼吸频率。
▲2、监测参数：心电、血氧、无创血压、呼吸。
3、具备抗干扰算法。 
4、心电监测：
4.1、心电导联：≥3导。
4.2、支持≥3通道心电波形同步分析。
5、具备抗运动算法。
6、血氧监测：可显示弱灌注指数（PI）。
7、无创血压监测：袖带加压测量。
8、具备声光双重三级报警功能。
9、具备定位功能。
10、电池：内置可充电锂电池，续航时间≥100h。
11、主机防尘防水等级：IPX7，通过≥1.5米跌落测试。
（五）、便携生命体征监测仪：可监测血氧、脉率、无创血压、呼吸等参数。
（六）、充电器：可同时充电电池数量≥10块。
★二、主要配置：
（一）、配置1（设备6、设备7）（5台/套，全部配置如下）：
1、中央站：
1.1、主机：5台。
1.2、显示器：5台。
1.3、黑白激光图文输出装置：5台。
1.4、中央监护软件：5套。
2、遥测：
2.1、遥测盒1：46个
2.2、血压袖带及连接管：46套。
2.3、心电导联线：46条。
2.4、血氧探头：46个。
2.5、锂电池：92块。
2.6、背包：92个。
3、遥测：
3.1、遥测盒2：34个。
3.2、心电导联线：34条。
3.3、血氧探头：34个。
3.4、锂电池：68块。
3.5、背包：68个。
4、便携生命体征监测仪：5台。
5、充电器：10台。
（二）、配置2（设备8）（1台/套，配置如下）：
1、中央站：
1.1、主机：2台。
1.2、显示器：4台。
1.3、黑白激光图文输出装置：2台。
1.4、中央监护软件：2套。
2、遥测：
2.1、遥测盒1：32个。
2.2、血压袖带及连接管：32套。
2.3、心电导联线：32条。
2.4、血氧探头：32个。
2.5、锂电池：64块。
2.6、背包：64个。
3、充电器：4台。
（三）、配置3（设备9）（1台/套，配置如下）：
1、中央站：
1.1、主机：1台。
1.2、显示器：1台。
1.3、黑白激光图文输出装置：1台。
1.4、中央监护软件：1套。
2、遥测：
2.1、遥测盒1：6个
2.2、血压袖带及连接管：6套。
2.3、心电导联线：6条
2.4、血氧探头：6个。
2.5、锂电池：12块。
2.6、背包：12个。
3、充电器：2台。
（四）、配置4（设备10）（2台/套，全部配置如下）：
1、中央站：
1.1、主机：2台。
1.2、显示器：2台。
1.3、黑白激光图文输出装置：2台。
1.4、中央监护软件：2套。
2、遥测：
2.1、遥测盒3：16个。
2.2、血压袖带及连接管：16套。
2.3、心电导联线：16条。
2.4、血氧探头：16个。
2.5、锂电池：32块。
2.6、背包：32个。
3、充电器：2台。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。

第25包 品目25-3中央监护系统3
	包号
	品目号
	设备序号
	数量（台/套）
	设备预算金额（万元）
	设备最高限价（万元）

	25
	25-3
	设备11
	4
	161.6
	161.6

	
	
	设备12
	3
	153.6
	153.6

	
	
	设备13
	1
	40.1
	40.1


注：投标人所报设备均不能超过上述设备预算金额及设备最高限价，否则按废标处理。
数量8台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
（一）、中央站：
1、主机：CPU≥2核，主频≥2.5GHz；内存≥16G；硬盘≥500G；支持双屏显示。
2、显示器：彩色液晶显示器≥21英寸，分辨率≥1920×1080。
▲3、中央站支持≥48床病人集中管理，单个显示屏可显示≥24个病人数据。
4、可以控制监护仪接收/解除/转移病人，控制监护仪启动/停止NIBP测量、控制其所管辖的所有病床一键进入夜间模式和隐私模式、可以控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关、级别、上下限。
5、具备用户权限管理功能、数据显示、分析、存储功能、报警功能、打印功能。
6、用户权限管理功能：可设置用户名和密码操作。
7、可设置护理组，护理组内患者信息/报警可他床观察。
8、心律失常分析≥25种。
9、每个病人可存储所有监护数据（包括波形、参数、报警、事件）≥7天。
▲10、支持无线联网、有线联网、无线有线混合联网；支持监护仪、遥测盒混合联网。
▲11、具备HL7数据输出，可与医院信息系统连接。
（二）、监护仪： 
1、主机：
▲1.1、模块化插件式监护仪，主机模块插槽数≥4个。
1.2、彩色触摸屏：≥12英寸，分辨率≥1280×800像素，显示通道≥8个。
1.3、具备USB接口，连接鼠标、键盘。
2、多参数监测模块：
▲2.1、具备心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温监测、双通道有创血压监测功能。
2.2、心电监测：
2.2.1、支持3导、5导心电监测。
2.2.2、具备室上性心律失常分析功能，可提供每分钟室上性收缩次数。
2.2.3、支持≥3个分析导联实时同步分析。
2.3、呼吸监测：支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。
2.4、无创血压测量：
2.4.1、成人测量范围：10～290mmHg。
2.4.2、小儿测量范围：10～240mmHg。
2.4.3、新生儿测量范围：10～140mmHg。
2.4.4、血压测量时间：≤20s。
2.5、血氧监测：配置指套式血氧探头，防水等级：IPX7
2.6、体温测量范围：0～50ºC。
2.7、有创压监测：
2.7.1、适用于成人、小儿和新生儿。
2.7.2、有创压测量范围：-50～350mmHg。
3、转运模块：
▲3.1、转运模块从主机拔出后可最为独立监护仪使用。
3.2、屏幕≥5英寸。
3.3、内置可充电锂电池，支持转运模块正常工作≥3小时。
▲3.4、可监测心电、心率，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏、双通道体温和双通道有创血压。
3.5、心电监测
3.5.1、具备室上性心动过速和室上性心律失常分析功能。
3.5.2、具备多导联实时动态同步分析功能。
3.5.3、心率测量范围：20～260bpm。
3.6、呼吸频率测量范围：10～150rpm。
3.7、无创血压监测：具备手动、自动间隔、连续、序列测量模式。
3.8、有创血压监测测量范围：-40～320mmHg。
4、系统功能
4.1、可根据病人的参数趋势变化，自动推送HR/PR、 SpO2等参数的报警限值。
4.2、存储回顾：事件回顾≥700条，每条报警事件可存储≥30s相关波形。
（三）、遥测发射盒1：
1、彩色液晶触摸显示屏≥3英寸，分辨率≥480×320，可同时显示≥3个参数和≥2道波形。
▲2、监测参数：心电、血氧、无创血压。
3、具备抗干扰算法。 
4、心电监测：
4.1、心电导联：≥3导。
4.2、支持≥3通道心电波形同步分析。
5、具备抗运动算法。
6、血氧监测：可显示弱灌注指数（PI）。
7、具备声光双重三级报警功能。
8、具备定位功能。
9、电池：内置可充电锂电池，续航时间≥100h。
10、主机防护：IPX7，通过≥1.5米跌落测试。
（四）、遥测发射盒2：
1、彩色液晶触摸显示屏≥3.5英寸，分辨率≥480×320，可同时显示≥3个参数和≥2道波形。
▲2、监测参数：心电、血氧。
3、具备抗干扰算法。 
4、心电监测：
4.1、心电导联：≥3导。
4.2、支持≥3通道心电波形同步分析。
5、具备抗运动算法。
6、血氧监测：可显示弱灌注指数（PI）。
7、具备声光双重三级报警功能。
8、具备定位功能。
9、电池：内置可充电锂电池，续航时间≥100h。
10、主机重量：≤400g（含锂电池）。
11、主机防护：IPX7，通过≥1.5米跌落测试。
（五）、便携生命体征监测仪：可监测血氧、脉率、无创血压、呼吸等参数。
（六）、充电器：可同时充电电池数量≥10块。
★二、主要配置：
（一）、配置1（设备11、设备12）（7台/套，全部配置如下）：
1、中央站：
1.1、主机：7台。
1.2、显示器：7台。
1.3、黑白激光图文输出装置：7台。
1.4、中央监护软件：7套。
2、监护仪：
2.1、监护仪主机：22台。
2.2、多参数监测模块：22个。
2.3、心电监测附件：44套。
2.4、成人无创血压监测附件：44套。
2.5、成人血氧监测附件：44套。
2.6、有创压监测附件：44套。
2.7、体温监测附件：44套。
2.8、锂电池：22块。
3、遥测：
3.1、遥测盒1：33个。
3.2、血压袖带及连接管：33套。
3.3、血氧探头：33个。
3.4、锂电池：66块。
4、遥测：
4.1、遥测盒2：41个。
4.2、血压袖带及连接管：41套。
4.3、血氧探头：41个。
4.4、锂电池：82块。
5、便携生命体征监测仪：7台。
6、充电器：14个。
（二）、配置2（设备13）（1台/套，配置如下）：
1、中央站：
1.1、主机：1台。
1.2、显示器：1台。
1.3、黑白激光图文输出装置：1台。
1.4、中央监护软件：1套。
2、监护仪：
2.1、监护仪主机：3台。
2.2、多参数监测模块：2个。
2.3、转运监测模块：1个。
2.4、心电监测附件：6套。
2.5、成人无创血压监测附件：6套。
2.6、成人血氧监测附件：6套。
2.7、有创压监测附件：6套。
2.8、体温监测附件：6套。
2.9、锂电池：6块。
3、遥测：
3.1、遥测盒1：8个。
3.2、血压袖带及连接管：8套。
3.3、血氧探头：8个。
3.4、锂电池：16块。
4、便携生命体征监测仪：1台。
5、充电器：2个。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


第25包 品目25-4中央监护系统8
	包号
	品目号
	设备序号
	数量（台/套）
	设备预算金额（万元）
	设备最高限价（万元）

	25
	25-4
	设备14
	1
	24.2
	24.2

	
	
	设备15
	1
	26.9
	26.9

	
	
	设备16
	1
	29.6
	29.6

	
	
	设备17
	1
	32.3
	32.3

	
	
	设备18
	1
	35
	35

	
	
	设备19
	1
	40.4
	40.4

	
	
	设备20
	1
	41.3
	41.3

	
	
	设备21
	1
	48.5
	48.5

	
	
	设备22
	1
	51.2
	51.2

	
	
	设备23
	1
	59.3
	59.3

	
	
	设备24
	4
	248
	248

	
	
	设备25
	1
	64.7
	64.7

	
	
	设备26
	1
	67.4
	67.4

	
	
	设备27
	1
	70.1
	70.1

	
	
	设备28
	2
	145.6
	145.6

	
	
	设备29
	1
	78.3
	78.3

	
	
	设备30
	2
	171.4
	171.4

	
	
	设备31
	1
	89
	89

	
	
	设备32
	1
	99.8
	99.8

	
	
	设备33
	1
	104.2
	104.2

	
	
	设备34
	1
	15
	15

	
	
	设备35
	1
	23
	23

	
	
	设备36
	1
	65
	65

	
	
	设备37
	2
	124
	124


注：投标人所报设备均不能超过上述设备预算金额及设备最高限价，否则按废标处理。
数量30台/套：技术参数如下：
一、中央站：
1、主机：CPU≥2核，主频≥2.5GHz；内存≥16G；硬盘≥500G，支持双屏显示。
2、显示器：彩色液晶显示器≥21英寸，分辨率≥1920×1080，单个显示屏可显示≥24个病人数据。
▲3、中央站支持≥48床病人集中管理。
4、可以控制监护仪接收/解除/转移病人，控制监护仪启动/停止NIBP测量、控制其所管辖的所有病床一键进入夜间模式和隐私模式、可以控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关、级别、上下限。
5、具备用户权限管理功能、数据显示、分析、存储功能、报警功能、打印功能。
6、用户权限管理功能：可设置用户名和密码操作。
7、可设置护理组，护理组内患者信息/报警可他床观察。
8、心律失常分析≥25种。
9、每个病人可存储所有病人监护数据（包括波形、参数、报警、事件）≥7天。
▲10、支持无线联网、有线联网、无线有线混合联网；支持监护仪联网。
▲11、具备HL7数据输出协议，可与医院信息系统连接。
（二）、监护仪： 
1、主机：
★1.1、模块化插件式监护仪，主机模块插槽数（非电池插槽）≥2个。
▲1.2、彩色触摸屏：≥12英寸，分辨率≥1280×800像素，显示通道≥8个。
1.3、具备USB接口，连接鼠标、键盘。
★1.4、具备有线和无线联网功能，可联网到中心监护系统。
▲1.5、可与医疗级移动穿戴监护主机互联或遥测盒互联。
▲1.6、可与红外耳温计配对，将红外耳温计的测量结果传至监护仪。
2、多参数监测模块：
▲2.1、具备心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温监测、双通道有创血压监测功能。
2.2、心电监测：
2.2.1、导联：3导和5导。
2.2.2、具备室上性心律失常分析功能，可提供每分钟室上性收缩次数。
2.2.3、支持≥3个分析导联实时同步分析。
2.3、呼吸监测：支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。
2.4、无创血压测量：
2.4.1、成人测量范围：10～290mmHg。
2.4.2、小儿测量范围：10～240mmHg。
2.4.3、新生儿测量范围：10～140mmHg。
2.4.4、血压测量时间：≤20s。
2.5、血氧监测：配置指套式血氧探头，防水等级：IPX7。
2.6、有创压监测；
2.6.1、适用于成人、小儿和新生儿。
2.6.2、有创压测量范围：-40～340mmHg。
3、转运模块：
▲3.1、转运模块从主机拔出后可做为独立监护仪使用。
3.2、屏幕≥5英寸。
3.3、内置可充电锂电池，支持转运模块正常工作≥3小时。
▲3.4、可监测心电、心率，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏、双通道体温和双通道有创血压。
3.5、心电监测
3.5.1、具备室上性心动过速和室上性心律失常分析功能。
3.5.2、具备多导联实时动态同步分析功能。
3.5.3、心率测量范围：20～260bpm。
3.6、呼吸频率测量范围：10～150rpm。
3.7、无创血压监测：具备手动、自动间隔、连续、序列测量模式。
3.8、有创血压监测测量范围：-40～320mmHg。
4、系统功能：
4.1、可根据病人的参数趋势变化，自动推送HR/PR、 SpO2等参数的报警限值。
4.2、存储回顾：事件回顾≥700条，每条报警事件可存储≥30s相关波形。
▲4.3、可根据患者的参数趋势变化，自动推送或自动设置报警限。
★二、主要配置：
（一）、配置1（设备14-33）（25台/套，全部配置如下）：
1、中央站：
1.1、主机：25台。
1.2、显示器：25台。
1.3、黑白激光图文输出装置：25台。
1.4、中央监护软件：25套。
2、监护仪：
2.1、监护仪主机：456台。
2.2、多参数监测模块：456个。
2.3、呼末CO2监测模块和附件：20套。
2.4、抗除颤心电监测附件：912套。
2.5、血氧饱和度附件：912套（成人、小儿指套式传感器可任选）。
2.6、无创血压附件：912套（成人、小儿袖带可任选）。
2.7、体温监测附件：912套。
2.8、有创压监测附件：912套。
2.9、医疗级移动穿戴监护主机或遥测盒：20个。
2.10、台车或底座：456个。
2.11、锂电池：456块。
（二）、配置2（设备34-36）（3台/套，全部配置如下）：
1、中央站：
1.1、主机：3台。
1.2、显示器：3台。
1.3、黑白激光图文输出装置：3台。
1.4、中央监护软件：3套。
2、监护仪：
2.1、监护仪主机：23台。
2.2、多参数监测模块：23个。
2.3、抗除颤心电监测附件：23套。
2.4、无创成人血压监测附件（每套含大号、中号、小号袖带）：23套。
2.5、血氧监测附件：23个。
2.6、体温监测附件：46套
2.7、有创压监测附件：46套。
2.8、锂电池：23块。
2.9、台车或底座：23个。
（五）、配置3（设备37）（2台/套，全部配置如下）：
1、中央站：
1.1、主机：2台。
1.2、显示器：2台。
1.3、黑白激光图文输出装置：2台。
1.4、中央监护软件：2套。
2、监护仪：
2.1、监护仪主机：40台。
2.2、多参数监测模块：40个。
2.3、抗除颤心电监测附件：42套。
2.4、无创成人血压监测附件：84套。
2.5、无创儿童血压监测附件：2套。
2.6、成人血氧监测附件：84套。
2.7、儿童血氧监测附件：2套。
2.8、体温监测附件：84套。
2.9、有创压监测附件：10套。
2.10、锂电池：40块。
2.11、台车或底座：42个。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。
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	包号
	品目号
	设备序号
	数量（台/套）
	设备预算金额（万元）
	设备最高限价（万元）

	26
	26-1
	设备38
	1
	52
	52

	
	
	设备39
	2
	306
	306

	
	
	设备40
	1
	308
	308


注：投标人所报设备均不能超过上述设备预算金额及设备最高限价，否则按废标处理。
数量4台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
（一）中央站：
1、CPU：≥4核，主频≥3.0GHz；内存：≥16G；硬盘：≥500GB；彩色液晶显示器≥21英寸，分辨率≥1280×1024；配备黑白激光图文输出装置。
▲2、中央站支持≥48床病人集中管理。
3、单个显示屏可显示≥24个病人数据。
4、控制功能：
4.1、可控制监护仪接收、解除、转移病人。
4.2、可控制监护仪启动、停止NIBP测量。
4.3、支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式和隐私模式。
4.4、可以控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关、级别、上下限。
5、具备用户权限管理功能、数据显示、分析、存储、打印功能。
▲6、具备HL7数据接口，可与医院信息系统连接,将监护仪监测到的生命体征信息自动上传。
（二）、监护仪：
1、监护仪主机：
★1.1、模块化插件式，主机模块（或配备插件箱）总插槽≥6个(非电池槽位)。
1.2、彩色液晶触摸显示屏：≥18英寸，分辨率≥1920×1080像素，显示通道≥12通道。
1.3、具备USB接口，可连接鼠标、键盘。
1.4、配备充电电池，支持主机正常工作≥2h。
▲1.5、可与红外耳温计配对，将红外耳温计的测量结果传至监护仪。
2、转运模块：
▲2.1、转运模块从主机拔出后可作为独立监护仪使用。
2.2、屏幕≥5英寸。
2.3、内置可充电锂电池，支持转运模块正常工作≥3小时。
▲2.4、可监测心电、心率，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏、双通道体温和双通道有创血压。
2.5、心电监测
2.5.1、具备室上性心动过速和室上性心律失常分析功能。
2.5.2、具备多导联实时动态同步分析功能。
2.5.3、心率测量范围：20～260bpm。
2.6、呼吸频率测量范围：10～150rpm。
2.7、无创血压监测：具备手动、自动间隔、连续、序列测量模式。
2.8、有创血压监测测量范围：-40～320mmHg。
▲3、有创血流动力学监测模块：微创监测，可监测CCO连续心排量、SVV每搏变异量。
4、系统功能
4.1、可根据病人的参数趋势变化，可自动推荐HR/PR、 SpO2等参数的报警限值。
4.2、事件回顾：≥700条，每条报警事件至少可存储≥30秒相关波形。
4.3、具备血流动力学辅助工具，可显示血流动力学参数。
▲4.4、可根据患者的参数趋势变化，自动推送或自动设置报警限。
★二、主要配置（设备38、设备39、设备40）（4台/套，全部配置如下）：
1、中央站（含中央监护软件）：4套。
2、监护仪主机（含电池）：47台。
3、转运监测模块（含电池）：47个。
4、有创血流动力学监测模块及附件包：12套。
5、麻醉深度（BIS）监测模块及附件包：24套 。
6、呼末CO2监测模块及附件包：47套。
7、独立有创压监测模块：35套。
8、脑氧监测模块及附件包：4套。
9、抗除颤小儿心电附件包：94套。
10、小儿血氧监测附件包：94套。
11、小儿无创血压附件包：94套。
12、有创压监测附件：129套。
13、体温监测附件：94套。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。
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数量1台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
（一）、中央工作站：
1、主机：CPU：≥4核，主频≥3.0GHz；内存：≥16G；硬盘：≥500GB；分辨率≥1280×1024；支持双屏显示。
2、彩色液晶显示器≥21英寸，单屏幕可显示≥24床。
▲3、中央站支持≥48床病人集中管理。
4、可以控制监护仪接收/解除/转移病人，控制监护仪启动/停止NIBP测量、控制其所管辖的所有病床一键进入夜间模式和隐私模式、可以控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关、级别、上下限。
5、具备用户权限管理功能、数据显示、分析、存储功能、报警功能、打印功能。
6、用户权限管理功能：可设置用户名和密码操作。
7、可设置护理组，护理组内患者信息/报警可他床观察。
8、心律失常分析≥25种。
9、每个病人可存储所有病人监护数据（包括波形、参数、报警、事件）≥7天。
▲10、支持有线联网、无线联网、无线和有线混合联网；支持遥测盒、监护仪混合联网。
▲11、具备HL7协议，可与医院信息系统连接。
（二）、遥测监护仪：
1、遥测发射盒：
1.1、液晶触摸显示屏≥3英寸，分辨率≥480×320像素，可同时显示≥3个参数和≥2道波形。
1.2、具备心电、呼吸、血氧、监护功能，可提供提供HR、ST、RR测量值，可连接无创血压模块。
1.3、心电监测：
1.3.1、导联：3、5导心电监护。
1.3.2、具备多导心电波形同步分析功能。
1.3.3、心率测量范围：成人，20～300 bpm；小儿，20～350 bpm。
1.3.4、心电波形波速调节范围：6.25 mm/s ～25 mm/s；调节档位≥3档。
1.3.5、具备房颤及室上性心律失常分析功能，实时心律失常分析≥25种。
1.4、呼吸率测量范围：成人，1～120 rpm，小儿：1～150rpm。
1.5、血氧饱和度监测：
1.5.1、血氧饱和度测量范围：0～100%；
1.5.2、脉率测量范围：20～300 bpm。
1.5.3、可显示弱灌注指数（PI）。
1.5.4、具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。
1.6、遥测发射盒可显示病人信息。
1.7、具备设备实时定位和设备历史位置追踪功能。
1.8、遥测发射盒可接收中央站发出的信息。
1.9、具备声光双重三级报警功能。
1.10、电源：锂电池，支持遥测盒工作时间≥96h。
1.11、重量：≤300g（含电池）。
1.12、遥测发射盒防水等级：IPX7，通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2和NIBP）。
2、无创血压模块：
2.1、测量方式：具备手动、自动间隔、连续、序列测量模式。
2.2、血压测量范围（收缩压）：成人，30～290 mmHg；小儿，25～240mmHg。
2.3、无创血压模块重量≤250g。
（二）、集中充电器：
1、可同时为10块遥测发射盒电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯。
2、一块电池充电到90%所需时间≤5h。
（三）、病人监护仪：
1、主机：
★1.1、插件式监护仪，插件槽≥2槽位（非电池插槽），支持快速扩展临床应用模块。
1.2、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸，分辨率≥1280×800像素，波形显示通道≥10通道。
1.3、具备无线WIFI和有线网口，可连接中心监护系统。
1.4、具备USB接口，可连接条码扫描枪。
1.5、内置锂电池，支持监护仪工作时间≥2小时。
2、多参数监测模块：
▲2.1、具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温、双血压监测功能，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。
2.2、心电监测：
2.2.1、支持3、5导心电监测。
2.2.2、具备心率测量、ST段测量、QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。
2.2.3、具备心律失常分析和室上性心动过速分析功能。
2.2.4、具备多导联实时动态同步分析功能。
2.3、具备温差参数监测功能。
3、转运模块：
▲3.1、转运模块从主机拔出后可作为独立监护仪使用。
3.2、屏幕≥5英寸。
3.3、内置可充电锂电池，支持转运模块正常工作≥3小时。
▲3.4、可监测心电、心率，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏、双通道体温和双通道有创血压。
3.5、心电监测
3.5.1、具备室上性心动过速和室上性心律失常分析功能。
3.5.2、具备多导联实时动态同步分析功能。
3.5.3、心率测量范围：20～260bpm。
3.6、呼吸频率测量范围：10～150rpm。
3.7、无创血压监测：具备手动、自动间隔、连续、序列测量模式。
3.8、有创血压监测测量范围：-40～320mmHg。
4、系统功能：
4.1、系统所有监测参数报警限可一键自动设置。
4.2、事件回顾：≥700条。每条报警事件可存储≥30s相关波形。
4.3、ST模板存储与回顾≥120h@分辨率≤1min。
4.4、根据病人的参数趋势变化，自动推荐HR/PR、SpO2、RR和动脉压监测报警值。
4.5、具备呼吸氧合界面。
★二、主要配置：
1、中央工作站：
1.1、主机：2台。
1.2、彩色液晶显示器：4台。
1.3、中央监护软件：2套。
1.4、拓展显示屏（≥55英寸）：1台。
1.5、黑白激光图文输出装置：2台。
2、心电监护仪：
2.1、主机（含电池）：9个。
2.2、多参数监测模块：9个。
2.3、转运模块（含电池）：2个。
2.4、抗除颤心电监护连接附件：22套。
2.5、血氧饱和度附件（每套含成人、小儿指套式传感器）：11套。
2.6、无创血压附件（每套含成人和小儿袖带）：11套。
2.7、有创压监测附件：22套。
2.8、体温监测附件：22套。
2.9、底座或台车：9个。
3、遥测
3.1、遥测监护仪（含遥测发射盒和无创血压模块）：24套。 
3.2、血压袖带及连接管：24套。
3.3、心电导联线：24条
3.4、血氧探头：24个。
3.5、锂电池：48块。
3.6、背包：48个。
4、充电器：4台。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。
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数量1台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
（一）、中央站：
1、CPU：≥2核，主频≥3GHz；内存：≥8G；硬盘：≥250G；彩色液晶显示器≥30英寸，分辨率≥1920×1080；配备黑白激光图文输出装置。
2、支持≥32床位监护，单屏最大病人数：≥20床。
3、具备用户权限管理功能。
4、可设置护理组，护理组内患者信息/报警可他床观察。
5、心律失常分析≥25种。
6、具备数据分析、存储、回顾功能，可存储每个病人所有病人监护数据（所有波形、参数、报警、事件）≥7天。
7、具备打印功能。
8、具有三级声光报警功能。
9、具备HL7数据输出接口，可与医院信息系统连接。
（二）、监护仪
1、可用于成人、儿童及新生儿多参数监护。
2、主机：
▲2.1、插件式一体化监护仪。
2.2、彩色液晶触摸显示屏：≥15英寸，分辨率≥ 1280×700。
2.3、电池：内置可充电锂电池，续航时间≥2小时。
3、转运模块：
▲3.1、从监护仪拔出后可独立使用。
3.2、屏幕尺寸≥5英寸。
3.3、可监测心电、血氧、无创血压、呼吸、脉搏、心率。
3.4、心电监测：
3.4.1、支持3导、5导、12导心电监测功能，并可自动识别导联。
3.4.2、心律失常分析：≥23种。
3.4.3、可实时自动进行QT及QTc分，并可显示ΔQTc数值。
4、系统功能：
4.1、可提供趋势视图、环形图，动态观察ST段的变化
4.2、具备数据分析、存储、回顾功能，存储时间≥48小时
4.3、具备报警功能： 
★二、主要配置（单台/套）：
1、中央站：1套。
2、医生浏览工作站：1套。
3、床旁监护仪：
3.1、主机（含电池）：12台。
3.2、转运模块（含电池）：12个。
3.3、体温监测模块及附件：12套
3.4、双有创压力监测模块及附件：12套。
3.5、有创心输出量测量模块及附件：2个
3.6、呼气末二氧化碳测量模块及附件：2个。
3.7、麻醉深度监测（BIS）模块及附件：2个。
3.8、成人心电监测附件：24套。
3.9、成人血氧监测附件：24套。
3.10、成人无创血压监测附件：24套。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。
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数量1台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
（一）、中央监护站：
1、CPU：≥10核，主频≥2.5GHz；内存≥16G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥21英寸，分辨率≥1920×1080；配备黑白激光图文输出装置。
2、中央站支持≥48床病人集中管理。
3、单屏最大病人数：≥16床。
4、可显示ST趋势图、HR趋势图、室早/室速趋势图、室上早/室上速、停搏趋势图等。
5、中央站可显示病人姓名、房间、床位、医生姓名、监测时间、通道和心率。
6、具备报警功能，可声、光报警，报警日志可追溯。
（二）、分析工作站：
1、CPU：≥10核，主频≥2.5GHz；内存≥16G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥21英寸，分辨率≥1920×1080；配备黑白激光图文输出装置。
2、波形最大放大至≥40mm/mV。
▲3、可对心电遥测监护数据进行实时动态心电分析，出具动态心电图报告。
4、具备Lorenz散点图逆向分析、时间散点图无极缩放功能及逆向分析、散点图面积比率分层编辑、三维散点图分析功能。
5、具有心率变异分析及药物评价模块。
6、具有频谱心电分析、心率震荡分析、晚电位分析、T波变异度分析、室性逸搏分析、起搏器分析功能，可提供12导联ST段三维趋势图、
▲7、具有儿童自动分析算法，提供年龄自适应阈值，可区分生理心率与儿童异常心律失常，抑制运动伪差。
8、具有辅助诊断功能，全流程波形质控、报告文字校验。
▲9、配备科研队列分析模块。
（三）、心电遥测发射盒：
▲1、发射盒重量：≤100g（不含电池）。
2、电池：碱性电池，续航时间≥120h。
3、发射-接收距离：≥15m。
4、接收频段：170MHz～200MHz。
5、输入阻抗：≥10MΩ。
6、频率响应：0.7Hz～40Hz。
▲7、导联：≥5导。
★二、主要配置（单台/套）：
1、中央监护站（含监护软件）：1套。
2、分析工作站（含分析软件）：1套。
3、心电遥测发射盒：20个。
4、心电遥测接收机：2台。
5、心电导联线：40条。
6、背套：40个。
注 “主要配置”在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料。


















2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。
2.2、投标人应保证提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的终身免费升级服务。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★、“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.3供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]4.3.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.3.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员以及维护人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）其他要求
[bookmark: _GoBack]无。
