采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	超声内镜系统1
	1
	是

	4
	4-1
	电子胃肠镜系统1
	1
	是

	
	4-2
	电子胃肠镜系统2
	1
	是

	
	4-3
	电子胃肠镜系统3
	1
	是

	
	4-4
	电子胃肠镜系统4
	3
	是

	
	4-5
	电子胃肠镜系统5
	1
	是

	
	4-6
	电子胃肠镜系统6
	1
	是

	7
	7-1
	内窥镜摄像系统-支气管1
	1
	是

	
	7-2
	内窥镜摄像系统-支气管2
	1
	是

	
	7-3
	内窥镜摄像系统-支气管3
	1
	是

	10
	10-1
	内窥镜摄像系统-支气管9
	2
	是

	14
	14-1
	内窥镜摄像系统6
	1
	是

	
	14-2
	内窥镜摄像系统7
	2
	是

	
	14-3
	内窥镜摄像系统8
	1
	是

	
	14-4
	内窥镜摄像系统9
	2
	是


（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]无。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：由中标人分别与各参与医院通过签订分合同确定。
2、交付地点：各参与医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
1、履约保证金：最高缴纳比例不超过合同金额的10%，项目验收结束后及时退还。
2、首付款支付：首付款支付比例不低于合同金额的30%;对于中小企业、民营企业，首付款支付比例不低于合同金额的50%。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]（四）售后服务（质保期）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：为自设备安装、调试、验收合格之日起不少于60个月的原厂保修，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备及配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。质量保证期满，投标人为采购人提供终身保修有偿服务。
2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3、投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4、投标人还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
（五）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方式）、包装和运输、售后服务（质保期）等其他内容详见第六章拟签订的合同文本。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为北京市属医院2026年医用设备集中带量采购内镜组，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）
★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]

[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK102]第1包 	品目1-1	超声内镜系统1
1、主要用途：用于消化道及周围脏器、胆胰系统、纵隔等超声内镜检查，以及超声内镜引导下穿刺、取样、引流及介入治疗。
2、技术参数：
2.1、超声内镜处理器：
2.1.1、具备全域自动聚焦功能。
2.1.2、具备高分辨率B模式成像。
2.1.3、成像及评估模式包括：剪切波定量组织硬度评估、组织谐波成像、彩色血流、多普勒血流、脉冲多普勒、血流显示、弹性成像、造影谐波成像等，上述功能均应永久开通，产生的费用包含在投标总价中（应提供承诺函并加盖投标人公章）。
2.1.4、支持ROI调节、距离/面积/血流/硬度等测量、注释、图像及动态图像存储导出。
2.1.5、具备检查参数保存及调用功能。
2.1.6、具备触摸屏。
2.2、电子线阵超声内镜：
▲2.2.1、超声频率调节范围：5MHz～10MHz；调节档位≥4档。
▲2.2.2、超声扫描范围≥180°。
2.2.3、内镜视野角≥100°。
2.2.4、景深：3～100mm。
2.2.5、插入部外径≤13mm，先端外径≤15mm，工作长度≥1250mm。
2.2.6、器械通道内径≥3.7mm，支持19G、22G、25G等常用穿刺针通过。
2.2.7、弯曲角度：上≥130°、下≥90°、左/右≥90°。
▲2.2.8、配备钳子抬举器，能够稳定控制穿刺针及引流/介入附件。
★3、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
3.1、超声内镜处理器：1台。
3.2、电子线阵超声内镜：1根。

第4包	品目4-1	电子胃肠镜系统1、品目4-2	电子胃肠镜系统2、品目4-3	电子胃肠镜系统3、品目4-4	电子胃肠镜系统4、品目4-5	电子胃肠镜系统5、品目4-6	电子胃肠镜系统6
1、技术参数：
1.1、图像处理器和冷光源：
★1.1.1、可处理和输出最高分辨率≥1920×1080的视频图像。
★1.1.2、可对不同波长的照明光成像。
1.1.3、图像信号端口：SDI、DVI。
1.1.4、具备亮度、红色色调、色度调节功能。
1.1.5、对比度：≥3档可调。
1.1.6、测光模式：平均、峰值、自动测光。
1.1.7、电子放大最高≥2倍。
1.1.8、特殊光模式：≥3种。
1.1.9、具备电子分光技术。
1.1.10、结构强调：≥3档可选。
▲1.1.11、兼容检查型胃镜和肠镜、治疗型胃镜和肠镜、光学放大胃镜和肠镜、经鼻胃镜、电子十二指肠镜，双钳道电子胃镜、小肠镜。
1.1.12、冷光源：
★1.1.12.1、可提供不同波长的照明光。
1.1.12.2、具备亮度自动控制功能。
1.1.12.3、光源冷却方式：强制空气冷却。
1.1.12.4、气泵压力：≥3档可调；气泵可关闭。
1.2、检查型胃镜：
★1.2.1、成像矩阵：≥1920×1080。
1.2.2、视野角：≥140°。
1.2.3、特殊光观察模式≥3种。
1.2.4、先端部直径：≤9.5mm。
1.2.5、插入部直径：≤9.5mm。
1.2.6、钳道直径：≥2.8mm。
1.2.7、景深：3～100mm。
1.2.8、具备前射水功能。
1.2.9、弯曲角度 ：上≥210°，/下≥90°，左≥100°，右≥100°。
1.2.10、有效长度：≥1030mm；全长：≤1450mm。
1.3、治疗型胃镜1： 
1.3.1、传感器：成像矩阵：≥1920×1080。
1.3.2、视野角：≥140°。
1.3.3、景深：3～100mm。
1.3.4、插入部外径：≤10mm，先端外径≤10mm。
▲1.3.5、器械通道内径≥3.2mm。
1.3.6、工作长度：≥1030mm，总长度≤1450mm。
1.3.7、弯曲角度：上≥210°，下≥160°，左≥100°，右≥100°。
1.3.8、具备副送水功能。
1.4、治疗胃镜2： 
1.4.1、成像矩阵：≥1920×1080。
1.4.2、观察方向：0°（直视）。
1.4.3、视野角度：≥140°。
1.4.4、景深：3～100mm。
1.4.5、弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。
1.4.6、先端部直径(插入部)：≤13mm。
1.4.7、软性部直径(插入部)：≤13mm。
▲1.4.8、双钳道，钳道最窄处内径：大钳道≥3.7mm，小钳道≥3.2mm。
1.4.9、有效长度：≥1030mm，全长：≤1350mm。
1.4.10、具备前射水功能。
1.4.11、特殊光模式：≥3种。
1.5、放大胃镜：
1.5.1、观察方向：0°（直视）。
1.5.2、视野角度：正常≥140°，放大：≥55°。
1.5.3、景深：正常，7～100mm/；放大：1.5～2.5mm。
1.5.4、弯曲角度：上≥210°、下≥90°、左≥100°、右≥100°。
1.5.5、先端部直径(插入部)：≤10mm。
1.5.6、软性部直径(插入部)：≤10mm。
1.5.7、钳道最窄处内径：≥2.8mm。
1.5.8、有效长度：≥1030mm；全长：≤1450mm。
1.5.9、具备前射水功能。
1.5.10、特殊光模式：≥3种。
1.5.11、光学放大最大倍数：≥100倍。
1.6、经鼻胃镜：
1.6.1、用于经鼻、狭窄腔道和常规上消化道检查。
1.6.2、成像矩阵：≥1920×1080。
1.6.3、视野角度：≥140°。
1.6.4、景深：3～100mm。
1.6.5、先端外径：≤6mm。
1.6.6、插入部外径：≤6mm。
1.6.7、器械通道内径通道：≥2.4mm。
1.6.8、弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。 
1.7、检查型肠镜： 
★1.7.1、成像矩阵：≥1920×1080。
1.7.2、视野角：≥170°。
1.7.3、特殊光观察模式：≥3种。
1.7.4、先端部直径：≤12mm。
1.7.5、插入部直径：≤12mm。
1.7.6、钳道直径：≥3.8mm。
1.7.7、景深：3～100mm。
1.7.8、具备前射水功能。
1.7.9、具备硬度可调、精准传导、顺应弯曲等功能。
1.7.10、有效长度：≥1330mm；全长：≤1700mm。
1.7.11、弯曲角度：上/下≥180°、左/右≥160°。
1.8、放大肠镜：
1.8.1、成像矩阵：≥1920×1080。
1.8.2、具备特殊光观察功能。
1.8.3、先端部直径：≤12mm。
1.8.4、插入部直径：≤12mm。
▲1.8.5、钳道直径：≥3.2mm。
1.8.6、景深：3-100mm。
▲1.8.7、光学放大：≥90倍。
1.8.8、具备前射水功能。
1.8.9、具备硬度可调、精准传导、顺应弯曲等功能。
1.9、治疗型肠镜： 
1.9.1、特殊光模式：≥3种。
1.9.2、视野方向：0°（直视）。
1.9.3、视野角：≥140°。
1.9.4、景深：5～100mm。
1.9.5、先端部直径：≤11mm。
1.9.6、弯曲部直径：≤11mm。
1.9.7、工作长度：≥1300mm；全长：≤1650mm。
1.9.8、弯曲角度：上：≥210°、下：≥160°、左：≥160°、右：≥160°。
1.9.9、钳道直径：≥3.2mm。
1.9.10、具有前射水功能。
1.9.11、具有顺应弯曲和精准传导功能。
1.10、电子十二指肠镜：
1.10.1、成像矩阵：≥1920×1080。
1.10.2、视野角度：≥100°。
1.10.3、景深：5～60mm。
1.10.4、弯曲角度：上≥120°，下≥90°， 左≥90°，右≥110°。
1.10.5、先端部直径（插入部）：≤13.5mm。
1.10.6、软性部直径（插入部）：≤11.5mm。
▲1.10.7、钳道最窄处内径：≥4.2mm。
1.10.8、有效长度：≥1250mm，全长：≤1600mm。
1.10.9、具备导丝锁定装置。
1.10.10、头端帽类型：可拆卸型。
1.11、小肠镜：
1.11.1、观察方向：0°（直视）。
1.11.2、视野角度：≥140°。
1.11.3、观察距离：3～100mm。
1.11.4、弯曲角度：上≥180°、≥180° 左≥90°、右≥90°。
1.11.5、先端部直径(插入部)：≤9.5mm。
1.11.6、软性部直径(插入部)：≤9.5mm。
1.11.7、最小钳道内径：≥3.2mm。
1.11.8、有效长度：≥1400mm；全长：≤1600mm。
1.11.9、配备小肠镜泵，用于气囊控制。
1.12、注水泵：
1.12.1、最大输出压强：340kPa±5%。
1.12.2、水瓶容积：≥2500mL。
1.12.3、脚踏控制冲洗。
1.12.4、定时时间：20s±10%。
1.13、内镜用二氧化碳气泵：
1.13.1、输入CO2气体额定压强范围：0.20MPa～0.8MPa。
1.13.2、输出CO2气体流量调节：0～9.0L/min；误差：不超过1.0L/min。
1.13.3、定时范围：15min～120min；选择档位≥3档。
1.13.4、具备过滤功能，过滤效率≥90%@直径0.5μm 及以上微粒。
1.14、监视器：彩色液晶显示器≥27英寸，分辨率≥1920×1080。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、品目4-1：
2.1.1、图像处理器及冷光源：1套。
2.1.2、检查型胃镜：1条。
2.1.3、治疗型胃镜：2条。
2.1.4、放大胃镜：1条。
2.1.5、经鼻胃镜：2条。
2.1.6、检查型肠镜：2条。
2.1.7、放大肠镜：1条。
2.1.8、小肠镜：1条。
2.1.9、小肠气泵：1台。
2.1.10、注水泵：1台。
2.1.11、内镜用二氧化碳气泵：1台。
2.1.12、监视器：1台。
2.1.13、报告工作站（负责连入医院信息系统，承担相关接口费用）：1套。
2.1.14、原装水瓶：1个。
2.1.15、原装测漏器：1个。
2.1.16、台车：1辆。
2.2、品目4-2：
2.2.1、图像处理器及冷光源：1套。
2.2.2、检查型胃镜：1条。
2.2.3、检查型肠镜：2条。
2.2.4、放大胃镜：1条。
2.2.5、小肠镜：2条。
2.2.6、小肠气泵：1台。
2.2.7、注水泵：1台。
2.2.8、内镜用二氧化碳气泵：1台。
2.2.9、监视器：1台。
2.2.10、报告工作站（负责连入医院信息系统，承担相关接口费用）：1套。
2.2.11、原装水瓶：1个。
2.2.12、原装测漏器：1个。
2.2.13、台车：1辆。
2.3、品目4-3：
2.3.1、图像处理器及冷光源：1套。
2.3.2、检查型胃镜：1条。
2.3.3、治疗型胃镜：1条。 
2.3.4、放大胃镜：1条。
2.3.5、治疗型肠镜：1条。
2.3.6、放大肠镜：1条。
2.3.7、电子十二指肠镜：1条 。 
2.3.8、注水泵：1台。
2.3.9、内镜用二氧化碳气泵：1台。
2.3.10、监视器：1台。
2.3.11、报告工作站（负责连入医院信息系统，承担相关接口费用）：1套。
2.3.12、原装水瓶：1个。
2.3.13、原装测漏器：1个。
2.3.14、台车：1辆。
2.4、品目4-4（3套总配置）：
2.4.1、图像处理器及冷光源：3套。
2.4.2、监视器：3台。
2.4.3、检查型胃镜：4条。
2.4.4、治疗型胃镜1：1条。
2.4.5、经鼻胃镜：1条。
2.4.6、检查型肠镜：2条。
2.4.7、电子十二指肠镜：1条。
2.4.8、台车：3辆。
2.4.9、注水泵：3台。
2.4.10、内镜用二氧化碳气泵：3台。
2.4.11、报告工作站（负责连入医院信息系统，承担相关接口费用）：3套。
2.4.12、原装水瓶：3个。
2.4.13、原装测漏器：3个。
2.5、品目4-5：
2.5.1、图像处理器及冷光源：1套。
2.5.2、检查型胃镜：1条。
2.5.3、检查型肠镜：1条。
2.5.4、电子十二指肠镜：3条。
2.5.5、治疗型胃镜2：2条。
2.5.6、注水泵：1台。
2.5.7、内镜用二氧化碳气泵：1台。
2.5.8、监视器：1台。
2.5.9、报告工作站（负责连入医院信息系统，承担相关接口费用）：1套。
2.5.10、原装水瓶：1个。
2.5.11、原装测漏器：1个。
2.5.12、台车：1辆。
2.6、品目4-6：
2.6.1、图像处理器及冷光源：1套。
2.6.2、检查型胃镜：1条。
2.6.3、检查型肠镜：1条。
2.6.4、经鼻胃镜：1条。
2.6.5、放大胃镜：1条。
2.6.6、放大肠镜：1条。
2.6.7、治疗型胃镜1：1条
2.6.8、治疗型肠镜：1条。
2.6.9、注水泵：1台。
2.6.10、内镜用二氧化碳气泵：1台。
2.6.11、监视器：1台。
2.6.12、报告工作站（负责连入医院信息系统，承担相关接口费用）：1套。
2.6.13、原装水瓶：1个。
2.6.14、原装测漏器：1个。
2.6.15、台车：1辆。


第7包	品目7-1	内窥镜摄像系统-支气管1、品目7-2	内窥镜摄像系统-支气管2
1、技术参数：
1.1、内窥镜图像处理装置和冷光源：
1.1.1、影像处理中心：
▲1.1.1.1、可处理和输出最高分辨率≥3840×2160的视频图像。
▲1.1.1.2、可对不同波长范围的照明光成像，特殊光观察方式≥3种。
1.1.1.3、具备自动增益控制功能。
1.1.1.4、测光模式：自动测光、峰值测光、平均测光。
1.1.1.5、具备构造强调功能，强调级别多档可调。
1.1.1.6、具备图像冻结和预冻结功能，预冻结时可自动捕捉到清晰图像。
1.1.1.7、具备对比度、亮度调节功能。
1.1.1.8、具备白平衡自动调节和记忆功能。
1.1.1.9、具备用户设置记忆功能。
1.1.1.10、具备电子放大功能。
1.1.1.11、具备画中画和画外画功能。
1.1.1.12、可以在监视器上显示图像强调、电子放大比率、色彩模式、对焦、观察模式患者信息。
1.1.1.13、图片记录格式： TIFF、JPEG。
1.1.1.14、视频信号输出接口：12G-SDI、3G-SDI、SDI。
▲1.1.2、冷光源：LED≥3个，可提供不同波长范围的照明光。
1.2、电子支气管内窥镜（治疗镜1）：
1.2.1、镜身具有常用功能遥控按钮数量：≥3个。
1.2.2、具有一触式防水接头。
▲1.2.3、视野角度：≥120°直视。
▲1.2.4、先端部直径：≤5.9mm，软性部直径：≤6.0mm。
1.2.5、弯曲角度：上≥180°，下≥130°。
1.2.6、景深：2-100mm。
1.2.7、有效长度：≥600mm。
▲1.2.8、钳子管道：≥2.9mm。
1.3、电子支气管内窥镜（治疗镜2）：
▲1.3.1、具有特殊光观察功能。
1.3.2、视向角：0°直视。
1.3.3、视野角度：≥110°。
1.3.4、景深：3mm～50mm。
1.3.5、先端部直径：≤4.2mm。
1.3.6、软性部直径：≤4.1mm。
▲1.3.7、钳子管道：≥2.0mm。
1.3.8、弯曲角度：上≥210°，下≥130°。
1.3.9、有效长度：≥600mm。
1.3.10、自定义功能按钮：≥3个。
1.3.11、插入管具有旋转功能。
1.3.12、具有一触式防水接头。
1.4、电子支气管内窥镜（检查镜1）
1.4.1、镜身具有常用功能遥控按钮数量≥3个。
1.4.2、插入管具有旋转功能。
1.4.3、具有一触式防水接头。
▲1.4.4、视野角度：≥120°直视。
1.4.5、视野方向：0°直视。
1.4.6、景深：3-100mm。
▲1.4.7、先端部直径：≤6.0mm，软性部直径：≤5.7mm。
1.4.8、弯曲角度：上≥210°，下≥130°。
1.4.9、有效长度：≥600mm。
▲1.4.10、钳子管道：≥1.9mm。
1.4.11、具有激光器械兼容性。
1.5、电子支气管内窥镜（检查镜2）：
▲1.5.1、具有特殊光观察功能。
1.5.2、视向角：0°直视。
1.5.3、视野角度：≥110°。
1.5.4、景深：3mm～50mm。
1.5.5、先端部直径：≤3.1mm。
1.5.6、软性部直径：≤2.8mm。
1.5.7、钳子管道：≥1.2mm。
1.5.8、弯曲角度：上≥210°，下≥130°。
1.5.9、有效长度：≥600mm。
1.5.10、自定义功能按钮：≥3个。
1.5.11、插入管具有旋转功能。
1.5.12、具有一触式防水接头。
1.6、监视器：彩色液晶显示器≥27英寸，分辨率≥3840×2160。
1.7、独立报告工作站：
1.7.1、CPU：≥4核，主频≥3GHz；内存≥16G；硬盘≥2T；彩色液晶显示器≥24英寸；配备高清图像采集卡和彩色激光图文输出设备。
1.7.2、具备图像采集和报告软件。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、品目7-1：
2.1.1、内窥镜图像处理装置和冷光源：1套。
2.1.2、电子支气管镜（治疗镜1）：1条。
2.1.3、电子支气管镜（检查镜1）：1条。
2.1.4、监视器：1台。
2.1.5、台车：1辆。
2.1.6、独立报告工作站：1套。
2.2、品目7-2：
2.2.1、内窥镜图像处理装置和冷光源：1套。
2.2.2、电子支气管镜（治疗镜2）：1条。
2.2.3、电子支气管镜（检查镜2）：2条。
2.2.4、监视器：1台。
2.2.5、台车：1辆。
2.2.6、独立报告工作站：1套。

品目7-3	内窥镜摄像系统-支气管3
1、技术参数：
1.1、内窥镜图像处理装置：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]▲1.1.1、可处理和输出最高分辨率≥1920×1080的视频图像。
▲1.1.2、可对不动波长范围的照明光成像，特殊光观察方式≥3种。
1.1.3、具备轮廓强调功能，强调级别 ≥3 档可选。
1.1.4、具有预冻结功能，可筛选最佳画质图像显示。
1.1.5、具有降噪及杂质光过滤功能。
1.1.6、具有色彩强调和色图显示功能。
1.1.7、具备白平衡自动调节和记忆功能。
1.1.8、具备内镜信息显示功能。
1.1.9、具有一键插拔功能，无需防水帽。
1.1.10、信号输出端口：SDI、DVI。
1.2、内窥镜冷光源：
▲1.2.1、可提供不同波长的照明光。
1.2.2、具有自动亮度调节功能。
1.2.3、具备气泵，送气压力≥3档可调。
1.2.4、送水方式：可拆卸水瓶加压，实现送水。
1.3、电子支气管镜（检查镜1）：
▲1.3.1、具有特殊光观察功能。
1.3.2、视向角：0°直视。
1.3.3、视野角度：≥110°。
1.3.4、景深：3mm ～50mm 。
1.3.5、先端部直径：≤3.1mm。
1.3.6、软性部直径：≤2.8mm。
1.3.7、钳子管道：≥1.2mm。
1.3.8、弯曲角度：上≥210°，下≥130°。
1.3.9、有效长度：≥600mm。
1.3.10、自定义功能按钮：≥3个。
1.3.11、插入管具有旋转功能。
1.3.12、具有一触式防水接头。
1.4、电子支气管镜 （检查镜2）
▲1.4.1、具有特殊光观察功能。
1.4.2、视向角：0°直视。
1.4.3、视野角度：≥90°。
1.4.4、景深：3mm ～50mm 。
1.4.5、先端部直径：≤3mm。
1.4.6、软性部直径：≤3.7mm。
1.4.7、钳子管道：≥1.7mm。
1.4.8、弯曲角度：上≥210°，下≥130°。
1.4.9、有效长度：≥600mm。
1.4.10、自定义功能按钮：≥3个。
1.4.11、插入管具有旋转功能。
1.4.12、具有一触式防水接头。
1.5、电子支气管镜（治疗镜）：
▲1.5.1、具有特殊光观察功能。
1.5.2、视向角：0°直视。
1.5.3、视野角度：≥110°。
1.5.4、景深：3mm～50mm。
1.5.5、先端部直径：≤4.2mm。
1.5.6、软性部直径：≤4.1mm。
▲1.5.7、钳子管道：≥2.0mm。
1.5.8、弯曲角度：上≥210°，下≥130°。
1.5.9、有效长度：≥600mm。
1.5.10、自定义功能按钮：≥3个。
1.5.11、插入管具有旋转功能。
1.5.12、具有一触式防水接头。
1.6、监视器：彩色液晶显示器≥26英寸，分辨率：≥1920×1080。
1.7、台车：
1.7.1、多层设计，可放置送水及送气泵等，具备监视器吊臂。
1.7.2、静音脚轮，具备刹车功能。
1.8、独立报告工作站：
1.8.1、CPU：≥8核，主频≥2.8GHz；内存≥8G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥23英寸；配备高清图像采集卡和彩色激光图文输出设备。
1.8.2、具备图像采集和报告软件。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、内窥镜图像处理装置 ：1台。
2.2、内窥镜冷光源 ：1台。
2.3、电子支气管镜（检查镜1）：1条。
2.4、电子支气管镜 （检查镜2）：1条。
2.5、电子支气管镜（治疗镜）：1条。
2.6、监视器：1台。
2.7、台车：1辆。
2.8、独立报告工作站：1套。


第10包	品目10-1	内窥镜摄像系统-支气管9
1、技术参数：
1.1、主机：
▲1.1.1、主机集成内窥镜冷光源、内窥镜图像处理器以及监视器，可处理最高分辨率≥1920×1080的视频图像。
1.1.2、内窥镜图像处理器：
▲1.1.2.1、可同时连接：≥2个摄像头，可在两个连接的摄像头之间切换画面。
1.1.2.2、具有自动白平衡功能。
1.1.2.3、电子放大最大倍数≥2倍；调节档位：≥3档。
1.1.2.4、具有图像方向调整功能。
1.1.2.5、具备纤维镜数字滤波功能。
1.1.2.6、主机具有自动曝光控制系统，可手动控制光源和自动控制光源。
1.1.2.7、画面亮度可调节。
▲1.1.2.8、具有频闪检查功能，可通过频闪脚踏开关启动频闪模式。
▲1.1.2.9、具备慢动作成像模式，动态图像扫描频率多挡可调。
1.1.2.10、内部存储空间：≥32GB；可存档患者数据。
1.1.2.11、具备USB接口。
1.1.3、冷光源：
1.1.3.1、LED 光源，色温≥5700K。
1.1.3.2、输出总光通量：≥630 lm。
1.1.3.3、最大照度：≥ 720000 Lx，照度可手动连续可调。
1.1.4、显示屏：彩色液晶显示屏≥18英寸。
1.2、摄像头：
1.2.1、图像传感器成像矩阵：≥1920×1080。
1.2.2、摄像头重量：≤150g。
1.2.3、摄像头焦距：16mm±1mm。
1.2.4、摄像头具有对焦环。
1.2.5、摄像头自定义功能按键≥3个，可自定义功能包括白平衡、拍照、录像、电子放大、图像模式切换等。
1.2.6、摄像头防水等级：IPX7。
1.3、导光束：带安全锁定装置，直径≤5mm；长度≥250cm。
1.4、光学镜1：
1.4.1、视野方向：直视。
1.4.2、内镜直径：≤3mm；有效工作长度≥35cm。
1.4.3、集成光纤传输。
1.4.4、配备适配器，可与纤维导光束相连，可连接任何一款儿科呼吸设备。
1.4.5、消毒方式：可高温高压消毒。
1.5、光学镜2：
1.5.1、视野方向：直视；带弯角目镜。
1.5.2、集成光纤传输。
1.5.3、直径：≤10 mm；长度≥27cm。
▲1.5.4、器械通道：≥6 mm。 
1.5.5、消毒方式：可高温高压消毒。
1.6、支气管镜套管：
1.6.1、支气管镜套管1：外径≤8.2mm；内径≥7.5mm；工作长度≥30cm。
1.6.2、支气管镜套管2：外径≤7.8mm；内径≥7.1mm；工作长度≥30cm。
1.6.3、支气管镜套管3：外径≤6.7mm；内径≥6.0mm；工作长度≥30cm。
1.6.4、支气管镜套管4：外径≤5.7mm；内径≥5.0mm；有效工作长度≥30cm。
1.6.5、支气管镜套管5：外径≤5mm；内径≥4.3mm；工作长度≥30cm。
1.7、配套手术器械：
1.7.1、抓钳1：
1.7.1.1、可视鳄鱼嘴异物钳，具备移动控制手柄，可用于硬异物。
1.7.1.2、数量：1把。
1.7.2、 抓钳2：
1.7.2.1、带 K 豆形抓钳口和移动控制手柄，用于花生状软异物。
1.7.2.2、数量：1把。
1.7.3、抓钳3：
1.7.3.1、鳄鱼嘴式，用于硬质异物。
1.7.3.2、双极抓钳夹可动；鞘管直径≤2mm；工作长度≥35mm。
1.7.3.3、数量：1把。
1.7.4、抓钳4：
1.7.4.1、鳄鱼嘴抓取钳、用于硬质异物。
1.7.4.2、抓钳口双抓钳夹可动；鞘管直径≤1.5 mm；工作长度≥35cm。
1.7.4.3、数量：1把.
1.7.5、抓钳5：
1.7.5.1、用于花生及软性异物。
1.7.5.2、抓钳口双抓钳夹可动；鞘管直径≤1.5 mm；工作长度≥35cm。
1.7.5.3、数量：1把。
1.7.6、抓钳6：
1.7.6.1、用于花生及软性异物。
1.7.6.2、双抓钳夹可动；钳头宽度：≥3.3 mm；鞘管直径≤2 mm；工作长度≥35 cm。
1.7.6.3、数量：1把。
1.7.7、吸引管（硬质）：
1.7.7.1、外径 ，4mm±0.1mm；工作长度≥35 cm。
1.7.7.2、数量：2根。
1.7.8、吸引管（绝缘）：
1.7.8.1、带单极电凝接头；适配器械。
1.7.8.2、外径 ：3mm±0.1mm；有效工作长度≥35cm。
1.7.8.3、数量：2根。
1.7.9、穿刺器：
1.7.9.1、直径：11mm±0.1mm；含 x 型穿刺器芯；长度≥8.5 cm。
1.7.9.2、钝性；带 H 型无阀门穿刺器套管；带注气开关；带 M1 型多功能阀。
1.7.9.3、数量：1个。
1.7.10、软穿刺器：
1.7.10.1、直径  11mm±0.1mm；含 O 型穿刺器芯；长度≥8.5 cm。
1.7.10.2、钝性；带软穿刺器套管；带硅树脂叶片阀。
1.7.10.3、数量：1个。
1.7.11、气腹针：
1.7.11.1、弹簧控制，钝针芯，带 LUER 锁；长度≥10 cm。
1.7.11.2、数量：1个。
1.7.12、活检钳：
1.7.12.1、可旋转，可拆卸；带单极电凝连接头。
1.7.12.2、单动钳头；尺寸 ： 5mm±0.1mm；长度≥43cm。
1.7.12.3、数量：2把。
1.7.13、吸引和电凝套管1：
1.7.13.1、直径：5mm±0.1mm；长度≥43cm；与冲洗吸引管手柄配合。
1.7.13.2、数量：1条。
1.7.14、吸引的电凝套管2：
1.7.14.1、带单极电凝连接插针；远端弯形鞘管。
1.7.14.2、适配手柄；规格5mm±0.1mm；长度≥28 cm。
1.7.14.3、数量：1条。
1.7.15、电凝和分离电极：
1.7.15.1、 L 形，规格 ：5mm±0.1mm；长度≥43 cm。
1.7.15.2、数量：2个。
1.7.16、活检钳（胸膜）：
1.7.16.1、长度≥170mm。
1.7.16.2、数量：2把。
1.7.17、分离钳：
1.7.17.1、可旋转；带单极电凝适配器。
1.7.17.2、双动钳夹；塑料柄；无锁齿外管；绝缘钳芯。
1.7.17.3、直径：5mm±0.1mm；长度≥43 cm。
1.7.17.4、数量：2把。
1.7.18、分离剪：
1.7.18.1、可旋转，带单极电凝适配器。
1.7.18.2、直径：5mm±0.1mm；长度≥43mm；弧形；刨刀长：12 mm±0.1mm；双动钳口；塑料柄；无锁齿外管；绝缘剪芯。
1.7.18.3、数量：1把。
1.7.19、分离活检抓钳：
1.7.19.1、可旋转；带单极电凝适配器。
1.7.19.2、直径：5mm±0.1mm；长度≥43 cm。
1.7.19.3、单动钳夹；塑料柄；无锁齿外管。
1.7.19.4、数量：2把。
1.7.20、分离抓钳：
1.7.20.1、可旋转、可拆卸；带单极电凝连接头；带 LUER 锁清洁灌流连接口。
1.7.20.2、双动钳头；直径：5mm±0.1mm；长度≥43cm。
1.7.20.3、数量：2把。
★2、主要配置（单套）（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、主机：1台。
2.2、摄像头：1个。
2.3、导光束：2根。
2.4、光学镜1：1根。
2.5、光学镜2：1根。
2.6、支气管镜套管：
2.6.1、支气管镜套管1：1个。
2.6.2、支气管镜套管2：1个。
2.6.3、支气管镜套管3：1个。
2.6.4、支气管镜套管4：1个。
2.6.5、支气管镜套管5：1个。
2.7、配套手术器械：1套。
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1、技术参数：
1.1、内窥镜摄像主机：
★1.1.1、可处理输出最高分辨率≥3840×2160的视频图像。
1.1.2、图像色域范围BT. 2020、BT. 709。
▲1.1.3、配备硬镜模块、软镜模块。
1.1.4、主机可同时处理两路图像信号，可同屏显示标准画面与增强画面。
▲1.1.5、可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。
1.1.6、可动态调节画面亮度。
1.1.7、腔镜光谱分析处理模式≥2种，可提高对血管及组织的辨识度。
1.1.8、术野画面亮度可调。
1.1.9、具备纤维镜图像优化功能。
1.1.10、术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。
1.1.11、集成图文工作站功能，可术中记录全高清录像（分辨率≥1920×1080）pixels及超高清图片（分辨率≥3840×2160）。
1.1.12、视频输出端口：DP、12G/3G-SDI、DVI-D。
1.1.13、具备USB接口。
1.1.14、电气安全： CF级别I类防护，可应用于心脏。
1.2、4K摄像头：
★1.2.1、成像矩阵：≥3840×2160，逐行扫描，具备荧光成像功能。
1.2.2、重量：≤250g。
1.2.3、可实现通过摄像头按键控制气腹机、冷光源。
1.2.4、摄像头自定义功能按键≥3个，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩。
1.3、内窥镜冷光源：
1.3.1、采用按键设计，可直接进行LED光源的常用参数调整。
1.3.2、具备白光照明。
1.3.3、光源：LED ，灯泡工作寿命≥30000h。
1.3.4、输出总光通量：≥1400 lm。
1.3.5、色温≥6500K。
1.3.6、具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，光源不发光。
1.3.7、设备类型：I 类除颤CF 型，可用于心脏。
1.4、导光束：
1.4.1、可高温高压消毒。
1.4.2、长度≥3m，外径≥4.8mm。
1.5、腹腔内窥镜：
1.5.1、视向角：30°。
1.5.2、视场角：≥75°。
1.5.3、直径：≤10mm；长度：≥31cm。
1.5.4、有效景深：3～100mm。
1.5.5、可高温高压或低温等离子消毒。
1.6、监视器：彩色液晶显示器≥32英寸，分辨率≥3840×2160，具备画中画功能。
1.7、气腹机：
1.7.1、儿童模式：压力调节范围，1～15mmHg；流速调节范围：0.1～15 L/min；调节步长≤0.1 L/min@流速0.1～2 L/min。
1.7.2、成人模式：压力调节范围，1～30mmHg；流速调节范围：1～40L/min。
1.7.3、具备加热功能，可对输出气体进行加热。
1.7.4、液晶触摸显示屏控制调节参数。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、内窥镜摄像主机：2台。
2.2、4K摄像头：2个。
2.3、内窥镜冷光源：2台。
2.4、导光束：2根。
2.5、腹腔内窥镜：2根。
2.6、监视器：1台。
2.7、气腹机：2台。
2.8、台车：1辆。
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1、技术参数：
1.1、内窥镜摄像主机
★1.1.1、可处理和输出最高分辨率≥1920×1080的视频图像。
1.1.2、主机可同时处理两路图像信号。
▲1.1.3、可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。
1.1.4、术野画面亮度可调、电子放大级别可调。
1.1.5、术野画面可实现上下、左右及180°翻转。
1.1.6、具备纤维镜图像优化功能。
1.1.7、具备画中画功能。
1.1.8、可术中记录全高清录像（分辨率≥1920×1080P）及高清图片（分辨率≥1920×1080）。
1.1.9、输出端口：3G-SD、DVI-D。
1.1.10、具备USB接口。
1.1.11、电气安全：CF级别I类防护，可应用于心脏。
1.2、摄像头：
1.2.1、摄像头采集矩阵：≥1920×1080。
1.2.2、可通过摄像头按键控制气腹机、冷光源。
1.2.3、自定义功能按键≥3个按，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、增益、色彩。
1.3、内窥镜冷光源：
1.3.1、灯泡寿命≥30000小时。
1.3.2、防电击安全类型和等级：CFI级。
1.3.3、色温≥6000K。
1.4、导光束：
1.4.1、直径≤4.5mm，长度≥2500mm。
1.4.2、可高温高压灭菌或低温等离子灭菌。
1.5、儿童膀胱镜1：
▲1.5.1、一体式儿科膀胱镜，镜子与镜鞘一体。
1.5.2、视向角：6°。
▲1.5.3、头端外径：≤8Fr；镜体外径逐渐增粗，最粗处≤12Fr。
▲1.5.4、工作通道5Fr，可用于4Fr辅助器械。
1.5.5、镜体长度：≥12cm。
1.5.6、具备弯角目镜及两个侧面冲洗口。
1.5.7、灭菌方式：可高温高压灭菌及低温等离子体灭菌。
1.6、儿童膀胱镜2：
▲1.6.1、一体式儿科膀胱尿道镜，镜子与镜鞘一体。
1.6.2、视向角：6°。
▲1.6.3、头端外径：≤9.5Fr，镜体外径逐渐增粗，最粗处≤12Fr。
▲1.6.4、工作通道：≥6Fr，可用于5Fr辅助器械。
1.6.5、镜体长度：≥12cm。
1.6.6、具备弯角目镜及两个侧面冲洗口。
1.6.7、灭菌方式：可高温高压灭菌及低温等离子体灭菌。
1.7、儿童电切镜：
1.7.1、视向角：0°。
1.7.2、直径：≤1.2mm。
1.7.3、长度：≥19cm。
▲1.7.4、镜鞘外径：≤9Fr。
1.7.5、工作手件：弹簧控制切割，在静止状态时，电极头端位于镜鞘内。
1.7.6、配套电极≥5种。
1.8、可视尿道刀：
1.8.1、视向角：0°。
1.8.2、直径：≤1.2mm。
1.8.3、长度：≤19cm。
▲1.8.4、镜鞘外径：≤8Fr。
1.8.5、工作手件：弹簧控制切割，在静止状态时，电极头端位于镜鞘内。
1.8.6、配套切开刀≥4种。
1.9、监视器：彩色液晶显示器≥26英寸，分辨率≥1920×1080。
★2、主要配置：（2套总配置）（应提供配置清单并加盖投标人公章）
2.1、内窥镜摄像主机：2台。
2.2、摄像头：2个。
2.3、内窥镜冷光源：2台。
2.4、导光束：4条。
2.5、儿童膀胱镜1：1套。
2.6、儿童膀胱镜2：3套。
2.7、儿童电切镜：2套。
2.8、可视尿道刀：2套。
2.9、监视器：2台。
2.10、直型切开刀 ：2把。
2.11、圆刃切开刀：2把。
2.12、镰刀切开刀：2把。
2.13、钩型切开刀：2把。
2.14、台车：2辆。
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1、技术参数：
1.1、内窥镜摄像主机
★1.1.1、可处理和输出最高分辨率≥3840×2160的视频图像，具备4K荧光及2D/3D成像功能。
★1.1.2、可连接光学镜摄像头、3D电子镜。
▲1.1.3、可实现双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。
1.1.4、测光模式：自动、峰值、平均。
1.1.5、色度、对比度可调。
1.1.6、构造强调级别、轮廓增强调节可调。
1.1.7、具备摩尔纹消除功能。
1.1.8、输出端口：12G-SDI，3G-SDI，3G/HD-SDI。
1.1.9、术野画面电子放大最大倍数：≥2倍；放大倍数可调。
1.1.10、设备防触电保护等级：CF型。
1.2、摄像头：
★1.2.1、4K荧光摄像头。
▲1.2.2、具备手动对焦、自动对焦功能。
1.2.3、手柄部按键≥4个。
1.2.4、重量：≤300g。
1.2.5、可高温高压灭菌。
1.2.6、具备特殊光观察功能。
1.3、冷光源：
▲1.3.1、光源：LED。
▲1.3.2、照明模式：包括白光照明、荧光照明等。
1.3.3、白光照明亮度和荧光照明亮度可调。
1.3.4、电击防护等级： CF型，适合直接用于心脏。
1.4、导光束：长度≥3000mm，直径≥4.2mm。
1.5、3D电子镜：
1.5.1、成像矩阵：一体化电子镜，采用双路传感器设计，成像矩阵≥3840*2160。
1.5.2、视向角：30°。
1.5.3、视场角：≥80°。
1.5.4、直径：≤10mm，工作长度≥370mm。
1.5.5、免调焦。
1.5.6、手柄控制弯曲方向，弯曲角度：上，0～80°；下，0～80°；左，0-60°；右，0～60°。
1.5.7、自定义按键：≥3个，可预设功能至少包括白平衡、拍照、一键切换2D/3D模式。
1.5.8、防水等级：≥IPX7，可低温等离子、环氧乙烷灭菌方式。
1.6、胸腹腔荧光内窥镜：
1.6.1、视向角：30°。
1.6.2、插入部最大宽度：≤10.5mm。
1.6.3、工作长度：≥310mm。
1.6.4、支持近红外线成像。
1.6.5、灭菌方式：高温高压。
1.7、3D 4K监视器：
1.7.1、尺寸：≥32英寸，分辨率≥3840×2160，逐行扫描，可一键切换3D和2D图像的。
1.7.2、视频输入端口包括：12GSDI、HDMI、3GSDI、DVI等。
1.8、气腹机：
1.8.1、具有自动减压和自动报警功能。
1.8.2、最大流量：≥40L/min。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、内窥镜摄像主机：1台。
2.2、冷光源主机：1台。
2.3、导光束：2条。
2.4、摄像头：1个。
2.5、3D电子镜：1条。
2.6、胸腹腔荧光内窥镜：2条。
2.7、监视器：1台。
2.8、气腹机：1台。
2.9、台车：1辆。
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1、技术参数：
1.1、内窥镜摄像主机：
★1.1.1、可处理输出最高分辨率≥3840×2160的视频图像。
1.1.2、图像色域范围BT.2020、BT.709。
▲1.1.3、配备硬镜模块、软镜模块。
1.1.4、主机可同时处理两路图像信号，可同屏显示标准画面与增强画面。
▲1.1.5、可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。
1.1.6、可动态调节画面亮度。
1.1.7、腔镜光谱分析处理模式≥2种，可提高对血管及组织的辨识度。
1.1.8、术野画面亮度可调。
1.1.9、具备纤维镜图像优化功能。
1.1.10、术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。
1.1.11、集成图文工作站功能，可术中记录全高清录像（分辨率≥1920×1080）pixels及超高清图片（分辨率≥3840×2160）。
1.1.12、视频输出端口：DP、12G/3G-SDI、DVI-D。
1.1.13、具备USB接口。
1.1.14、电气安全： CF级别I类防护，可应用于心脏。
1.2、4K摄像头：
★1.2.1、成像矩阵：≥3840×2160，逐行扫描。
1.2.2、重量：≤250g。
1.2.3、可实现通过摄像头按键控制气腹机、冷光源。
1.2.4、摄像头自定义功能按键≥3个，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩。
1.3、内窥镜冷光源：
1.3.1、光源：LED ，灯泡工作寿命≥30000h。
1.3.2、输出总光通量：≥1400 lm。
1.3.3、色温≥6500K。
1.3.4、具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，光源不发光。
1.3.5、设备类型：I 类除颤CF 型，可用于心脏。
1.4、导光束：长度≥3000mm，直径≥4.2mm。
1.5、腹腔内窥镜：
1.5.1、视向角：30°。
1.5.2、视场角：≥75°。
1.5.3、直径：≤10mm；长度：≥31cm。
1.5.4、有效景深：3～100mm。
1.5.5、可高温高压或低温等离子消毒。
1.6、监视器：彩色液晶显示器≥32英寸，分辨率≥3840×2160，具备画中画功能。
1.7、气腹机：
1.7.1、具备成人模式、儿童模式。
1.7.2、压力设定范围：1mmHg～25mmHg。
1.7.3、流速设定范围：1L/min～40L/min。
1.7.4、全液晶触控显示屏，腹腔压力、流速可实时显示。
1.7.5、具备自动加热功能和脚踏控制除烟功能。
1.7.6、具备用户设定记忆功能，关机后重开机自动记忆用户设定值。
1.7.7、具备超压声光报警，并自动停止加气；超过阈值自动泄压。
1.7.8、具备开机自检，可监测钢瓶压力。
1.7.9、进气压力：0.07MPa-6MPa。
★2、主要配置（2套总配置）（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、内窥镜摄像主机：2台。
2.2、摄像头：2个。
2.3、内窥镜冷光源：2台。
2.4、导光束：4条。
2.5、腹腔内窥镜：4根。
2.6、监视器：2台。
2.7、气腹机：2台。
2.8、台车：2台。


2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。
2.2、投标人应保证提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的终身免费升级服务。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.3供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]4.3.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.3.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员以及维护人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
（四）其他要求
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