# 采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 包名称 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 超声多普勒胎心率仪等 | 2-1 | 超声多普勒胎心率仪 | 4 | 否 |
|  |  | 2-2 | 妇科射频治疗仪 | 1 | 否 |
| 8 | 超声内镜微探头 | 8-1 | 超声内镜微探头 | 1 | 否 |
| 15 | 冲洗液加温加压装置等 | 15-1 | 冲洗液加温加压装置 | 2 | 否 |
|  |  | 15-2 | 医用冷藏冷冻箱 | 1 | 否 |

（二）项目背景/项目概述

本次招标采购项目为2025年自有资金医用设备购置（第三批），投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：自合同签订后30天内。

2、交付地点：首都医科大学附属北京天坛医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

- 质量保证期（保修期）及服务要求：为自设备安装、调试、验收合格之日起36个月（品目15-2医用冷藏冷冻箱为60个月），保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。质量保证期满，投标人为采购人提供终身保修有偿服务。

- 投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

- 投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 投标人和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

三、技术要求

（一）基本要求

1、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★1.2 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★1.3 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★1.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

1.5投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第2包品目2-1 超声多普勒胎心率仪

数量4台，每台技术参数如下：

▲1、胎心率测量范围：50～200BPM；测量误差：不超过±2bpm。

▲2、综合灵敏度: ≥90dB。

3、工作频率：2.5MHz±10%。

4、超声强度：≤5mW/cm2。

5、液晶显示屏 ≥2英寸，可显示心率值、电池电量、工作频率、时间日期、音量等信息

6、具备胎心率正常和异常提示功能。

7、具备自动关机保护功能，无信号一段时间后可自动关机。

8、内置可充电电池,容量≥2000mAh，支持主机连续工作≥10h。

第2包品目2-2 妇科射频治疗仪

数量1套，技术参数如下：

一、主要用途：用于宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈肥大、尖锐湿疣、前庭大腺囊肿的治疗。

二、技术参数：

1、主机

1.1、工作频率：550KHz±40KHz。

1.2、输出功率调节范围：15～50W，调节步长≤1W。

1.3、阻抗百分比显示：100～999%。

2、净化装置

2.1、负压≤-700mmHg	。

2.2、抽吸流速≥140L/min	。

2.3、烟尘净化≥4层，吸烟率≥95.5%

2.4、手术刀头具备吸风口。

2.5、气管管路具备防折皱装置。

3、leep手柄

3.1、操作手柄管径≥5mm。

3.2、手术电极可拔插。

3.3、可控制凝、切；可自动旋切病变组织。

3.4、可提供锥形电极、环形电极、B形电极等。

4、宫颈刀：具备宫颈凝固刀、宫颈肥大刀、宫颈息肉刀、尖锐湿疣刀、前庭大腺囊肿刀。

5、宫颈冷刀

5.1、冷刀锥切范围可控，可根据宫颈坏死组织大小，控制深入的深浅从而控制切割的范围。

▲5.2、自动锥切通过电机控制，完全冷锥切。

三、主要配置：

1、主机：1台。

2、leep手柄：2把。

3、射频连接线：2根。

4、冷锥切刀手柄：1把。

5、刀具：≥30把（型号可任选）。

6、台车（带净化装置）：1辆。

7、一次性使用中性电极：20片。

第8包品目8-1超声内镜微探头

数量1套，技术参数如下：

一、技术参数：

（一）、超声主机：

1、扫描模式：B模式；

2、扫查方式：360°机械环扫，转速：每分钟转速≥900rpm。

▲3、TGC：≥8段可调，支持手势滑动调节。

4、动态范围可调。

5、主机内存：≥1TB。

▲6、具备USB3.0，可导出图像文件；文件格式：JPG、BMP、TIF、AVI、WMV、DICOMDIR。

7、控制系统：

7.1、液晶触摸显示屏≥13英寸，中文操作界面。

7.2、具备基于垂直中线的镜像显示。

▲7.3、具备伪彩功能，≥10种可选。

7.4、可冻结、回放≥750帧图像，支持自动回放和手动回放，自动回放速度的调节范围：5帧/s～30帧/s。

7.5、实时动态画面和冻结图像可360°任意角度旋转。

7.6、图像测量及标注：支持同一画面距离、面积及周长测量，测量完成可修改和再编辑，支持图像的注释信息保存与导出。

7.7、显示深度：最小值≤2cm，最大值≥12cm，显示深度≥5档可调.

▲7.8、可对同一病人历史采集超声图像和回访图像进行双幅或四幅图像比对。

7.9、患者数据管理：可对患者病例检索查询，支持新建病例、结束病例，支持对历史病例再测量，进行检索、查看、编辑、保存、预览。

7.10、患者数据导出：支持历史病例导出，支持图像、电影文件选择性导出，支持测量、注释信息选择性导出，支持数据USB存储、DICOM服务器及匿名导出。

7.11、具备DICOM标准协议。

（二）、探头1：

1、频率：12MHz±5%。

2、探头直径：≤2.5mm。

3、工作长度：≥2050mm 。

4、探测深度：≥20mm。

5、扫描角度：≥360°。

（三）探头2：

1、频率：20MHz±5%。

2、探头直径：≤2.5mm

3、工作长度：≥2050mm

4、探测深度：≥10mm

5、扫描角度：≥360°

二、主要配置：

1、超声主机：1台。

2、探头1：1把。

3、探头2：1把。

4、台车：1辆。

第15包品目15-1冲洗液加温加压装置

数量2台，每套技术参数如下：

一、主要用途：用于床旁移动使用，手术过程中或术后可随时加温和冲洗。

二、技术参数：

1、加温仪主机：

1.1、加温方式：直接对冲洗液袋进行加温和保温，无需专用耗材；

1.2、温度调节范围：37℃～41℃；调节步长≤2℃；误差：≤0.5℃；

1.3、加温袋容量：≥3000mL,一次可加温冲洗液量≥6000mL。

1.4、可实时监控冲洗液实际温度。

1.5、加温完成后自动进行保温。

1.6、具有防干烧保护功能。

▲1.7、具备超温、加温回路断路和温度传感器断路报警保护功能。

2、冲洗塔

▲2.1、通过提升液袋高度产生压力；具备按压助力把手，可自由升降。

2.2、挂钩≥4个，可挂载4-8袋冲洗液。

2.3、每个挂钩可独立升降，单个挂钩负载：3000mL～6000mL液体。

2.4、液袋最低挂载高度≤1.5m；最大提升行程：≥900mm。

2.5、加压冲洗流速：≥1400mL/min

2.6、升降杆无需使用润滑油。

2.7、塔身配固定杆，长度≥1100mm。

2.8、冲洗塔配静音脚轮，可移动。

三、主要配置（单台）：

1、加温仪主机：1台。

2、加温袋： 2个。

3、冲洗塔：1台。

第15包品目15-2医用冷藏冷冻箱

数量1台，技术参数如下：

一、技术参数：

1、结构、材质

1.1、双门，有效容积：冷藏室≥215L，冷冻室≥225L。

1.2、外箱尺寸（W×D×H）：≤800×800×1850mm。

1.3、隔板高度可调节。

1.4、检测孔≥2个。

1.5、门可加挂锁。

1.6、内胆材质：电镀锌钢板；外壳材质：电镀锌钢板。

2、制冷系统：

2.1、双变频压缩机独立控制，可以单独控制上下室温度

2.2、冷藏室制冷方式：风冷。

2.3、制冷剂：环保制冷剂

3、控制系统：

3.1、微处理器控制，温度数字显示，可同时显示冷藏室、冷冻室温度。

3.2、温度设置范围：冷藏室，2℃～8℃；冷冻室：-20℃～-40℃；调节步长 ≤1℃

3.3、具备独立循环除霜功能。

3.4、具有开机延迟保护、压缩机保护、显示屏密码保护功能。

3.5、具备高低温报警、门开报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出等功能。

4、宽气候带设计，适合10～30℃环境使用。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

- 2.1投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 2.2投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 2.3投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 2.4投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 2.5投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务（详见各包技术参数的相关要求）。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

- 4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 4.2投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。

对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 4.3投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 4.4工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4.5培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

- 1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

- 2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

- 3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）其他要求

无

。