[bookmark: _Toc27638]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	新生儿暖箱1
	7
	否

	
	1-2
	新生儿暖箱2
	26
	否

	2
	2-1
	新生儿暖箱3
	3
	否

	
	2-1
	新生儿暖箱4
	63 
	否

	
	2-3
	新生儿暖箱5
	2
	否

	
	2-4
	新生儿暖箱6
	1 
	否

	3
	3-1
	新生儿暖箱7
	35
	是


（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]本次招标采购项目为北京市属医院2026年医用设备集中带量采购项目体征监测维持组，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：由中标人分别与各市属医院通过签订分合同确定。
2、交付地点：各市属医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
1、履约保证金：最高缴纳比例不超过合同金额的10%，项目验收结束后及时退还。
2、首付款支付：首付款支付比例不低于合同金额的30%;对于中小企业、民营企业，首付款支付比例不低于合同金额的50%。
3、其他内容详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
[bookmark: OLE_LINK369][bookmark: OLE_LINK370]投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK27]（四）售后服务（质保期）（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：自设备安装、调试、验收合格之日起不少于60个月的原厂保修，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。
投标人应保证所投设备终身提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务（如涉及）。
质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及第三方产品、配件、易损易耗件，同时投标人应定期对所有上述产品提供维护保养服务。
2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3、投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4、投标人和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为北京市属医院2026年医用设备集中带量采购项目体征监测维持组，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2.5投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]

[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK102]第1包 品目1-1新生儿暖箱1
数量7台/套：技术参数如下：
[bookmark: OLE_LINK1]一、技术参数
▲1、可设置和显示温度、箱内温度、皮肤温度、湿度，可显示氧浓度。
▲2、水箱：具有抽屉式水箱，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒。
3、水槽：整体储热，材质：铝。
4、湿度控制范围（RH）：20～99%。
5、皮肤温度传感器精度：≤±0.2℃。
▲6、暖箱具备双层恒温罩、四周具备护栏功能。
7、配备储物柜≥3个。
8、箱温控制范围：20～39℃。
9、肤温控制范围：32～38℃。
10、箱温和肤温显示温度范围：5～65℃。
11、氧浓度显示范围：0～99%。
12、升温时间：≤30min。
13、婴儿床倾斜角度：可电动无级调节。
14、婴儿舱内噪声：≤45dB（A）。
15、湿度显示范围：0～99%RH。
16、床下可放置X光射线拍片盒。
17、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃。
18、平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃。
19、温度均匀性：床垫处于水平位置：≤0.8℃，床垫处于倾斜位置：≤1.0℃。
二、主要配置（单台/套）：
1、暖箱：1个。
2、输液架：1个。
3、托盘：1个。
4、输氧管：1个。
5、空气过滤片：5片。
6、操作窗塑料套：4套。
7、转动圆窗塑料套：10套。
8、可重复使用皮肤温度传感器：5个。
9、一次性使用皮肤温度传感器：5个。



第1包 品目1-2新生儿暖箱2
数量26台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
（一）、暖箱：
▲1、具备培养箱和辐射台两种工作模式，转换过程中持续为患儿保暖。
2、箱盖可手动开启，开启后培养箱与辐射台模式自动切换。
3、温、湿度控制：
3.1、温度控制：具有箱温和肤温控制功能。
3.2、肤温测量范围：0℃～70℃；肤温测量误差：±0.1℃。
3.3、箱温控制范围：20～39℃。
3.4、肤温控制范围：32～38℃。
3.5、升温时间：≤25min。
▲3.6、湿度控制范围（RH）：30～99%。
3.7、支持双体温测量，可同时测量两个不同部位的皮肤温度。
▲3.8、辐射台加热方式：采用远红外加热器。
3.9、具备除雾功能，辐射加热器可加热箱盖。
3.10、具有湿化自洁功能，可蒸发湿化管道里的残余水分。
4、辐射台模式具有预热模式、手动模式和婴儿模式。
5、具备称重功能，称重范围:200g～8000g；称重误差：不超过±5g。
▲6、床体电动升降，高度调节行程：≥400mm。
7、床体倾斜
▲7.1、电动无级可调，具有一键调平功能，角度可显示。
7.2、倾斜角度调节范围：-13°～+13°。
8、无需打开箱门即可取出X光拍片盒。
9、箱内噪音：≤45dB(A)。
10、控制系统：
10.1、液晶触摸显示屏：≥12英寸，分辨率：≥1280*800。
▲10.2、存储功能：具有趋势图、趋势表回顾功能，最长可支持≥96小时的趋势数据。
11、使用寿命：≥10年。
（二）蓝光治疗仪：
1、有效表面内胆红素总辐照度平均值：4.0mW/cm²±10%。
2、蓝光治疗仪有效辐照面积≥50cm×25cm@辐照距离40cm。
3、蓝光治疗仪具有内置白光观察灯。
二、主要配置（单台/套）：
1、暖箱:1台。	　
2、蓝光治疗仪：1台。
3、皮肤温度传感器：1个。	　
4、空气过滤片：1片。	　
5、床垫：2	张。



第2包 品目2-1新生儿暖箱3
数量3台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、培养箱重量：≤30kg。
▲2、配备光纤照明灯，光照度可调。
3、床体：
3.1、具有减震装置，可正面拉出。
3.2、床体承重：≥10kg。
3.3、挡板配备阻尼装置，可收放。
4、湿度控制
▲4.1、配备一体化加湿水箱，容量：≥600ml，具有缺水报警功能。
▲4.2、湿度控制范围（RH）：30～90%。
▲4.3、加湿方式：超声波加湿。
5、温度控制：
5.1、箱温控制范围：25.0～39.0℃。
5.2、肤温控制范围：34.0～38.0℃。
6、脉搏血氧监测：
6.1、SpO2测量误差：不超过±3%@监测范围70～100%、无体动状态下。
6.2、PR测量误差：不超过±3次/分@监测范围30～240次/分、无体动状态下。
7、控制系统：
7.1、液晶触摸屏≥5英寸。
7.2、具有婴儿舒适温度设置功能，可根据体重孕周和出生天数自动提供最适合生长发育的控制温度。
7.3、可录入患者信息。
7.4、具备可视警报灯。
8、婴儿舱内噪音≤50dB(A)。
9、电源：交直流两用；支持救护车车载12或24V电源输入；配备锂电池，支持主机工作≥3h。
二、主要配置（单台/套）：
1、箱体（包括恒温罩）：1台。
2、婴儿固定带：2根。
3、氧气瓶（3L或4L)：2个。
4、皮肤温度传感器：1	套。
5、脉搏血氧传感器及电缆：1套。
6、多功能杆：1个。
7、锂电池：1块。
8、加湿水箱：1个。
9、输氧阀：1个。
10、直流供电电源线：1根。


第2包 品目2-2新生儿暖箱4
数量63台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、控制系统：
1.1、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，分辨率≥1024×768，全中文操作界面，可设置夜间模式。
1.2、可设置温度，显示实际箱温、1和2号探头监测温度，可显示≥48小时趋势图。
▲1.3、电动开启箱盖。
1.4、具备断电、空气循环风扇故障、传感器故障、水箱放置错误、缺水、系统故障报警功能，报警方式：声、光报警。
2、工作模式：
▲2.1、具备培养箱工作模式和保暖台工作模式，并可一键电动切换。
3、具有箱温和肤温控制功能，箱温控制范围：≥20.0℃～39.0℃，肤温控制范围：≥32.0℃～38.0℃；箱温和肤温显示温度范围：5℃～65℃。
4、噪音水平≤45dB（A）。
5、具有空气增压系统，维持暖箱微环境的热量平衡，空气流速≤10m/s。
6、具备亲子模式，支持袋鼠式护理。
7、加湿部分：
▲7.1、具备前置透明加湿水槽，储水槽容量≥1200ml，可徒手拆卸高温高压消毒。
7.2、湿度控制范围（RH）：0～99%，调节步长：≤5%；具有缺水报警。
7.3、具备环境温度湿度监测功能。
▲8、保暖加热：远红外辐射加热器，碳钢或合金钢材质加热。
9、氧浓度控制：20%～65%，误差：不超过±4%。
10、具备防水解压性能床垫。
11、婴儿床：
11.1、倾斜角度可电动调节。
11.2、电动倾斜角度调节范围：-13～+13°，误差：不超过±1°。
11.3、床体可电动升降。
11.4、摇床角度可同步显示。
11.5、具备摇床一键调平功能。
11.6、床体可双向推拉，婴儿床可360°双向旋转。
11.7、床体尺寸：≥60cm*45cm。
12、具有内置称重系统，电子秤测量范围：200克～8000克，测量误差：不超过±10克。
13、可非接触式进行报警静音。
14、加热体与箱盖一体化设计，可电动升降。
15、具有一体化新生儿黄疸光疗灯，蓝光输出强度调节范围：0～100%。蓝光输出强度调节步进：≤1%。
16、转运推车：
16.1、可整体固定、转运暖箱。
16.2、内置UPS电源，支持暖箱正常工作≥3h。
二、主要配置（63套总体配置）：
1、暖箱主机：63台。
2、输液架：63个。
3、托盘：63个。
4、皮肤温度传感器：126套。
5、空气过滤片：630片。
6、暖箱罩：126个。
7、新生儿黄疸治疗灯：63个。
8、转运推车：2辆。

第2包 品目2-3新生儿暖箱5
数量2台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
（一）、暖箱：
1、培养箱重量：≤30kg。
▲2、配备光纤照明灯，光照度可调。
3、床体：
3.1、具有减震装置，可正面拉出。
3.2、床体承重：≥10kg。
3.3、挡板配备阻尼装置，可收放。
4、湿度控制
▲4.1、配备一体化加湿水箱，容量：≥600ml，具有缺水报警功能。
▲4.2、湿度控制范围（RH）：30～90%。
▲4.3、加湿方式：超声波加湿。
5、温度控制：
5.1、箱温控制范围：25.0～39.0℃。
5.2、肤温控制范围：34.0～38.0℃。
6、脉搏血氧监测：
6.1、SpO2测量误差：不超过±3%@监测范围70～100%、无体动状态下。
6.2、PR测量误差：不超过±3次/分@监测范围30～240次/分、无体动状态下。
7、控制系统：
7.1、液晶触摸屏≥5英寸。
7.2、具有婴儿舒适温度设置功能，可根据体重孕周和出生天数自动提供最适合生长发育的控制温度。
7.3、可录入患者信息。
7.4、具备可视警报灯。
8、婴儿舱内噪音≤50dB(A)。
9、电源：交直流两用；支持救护车车载12或24V电源输入；配备锂电池，支持主机工作≥3h。
(二）、医用压缩机：
▲1、输出气体压力：0.35MPa±10%，输出气体流量：≥15L/min。
2、具有溢流阀，可自动泄压。
3、具备过热保护、漏电保护功能。
（三）、电动担架车：
1、担架车尺寸：1700×700mm，可上下浮动5%。
2、可电动升降，调节范围：400mm-1100mm。
3、具备万向轮和锁定装置。
4、具备UPS电源，支持压缩机工作≥1h，可提示电池电量。
二、主要配置（单台/套）：
1、箱体（包括恒温罩）：1台。
2、婴儿固定带：2根。
3、氧气瓶（3L或4L)：2个。
4、皮肤温度传感器：1	套。
5、脉搏血氧传感器及电缆：1套。
6、多功能杆：1个。
7、锂电池：1块。
8、加湿水箱：1个。
9、输氧阀：1个。
10、直流供电电源线:1根。
11、医用压缩机：1台。
12、电动担架车：1辆。


第2包 品目2-4新生儿暖箱6
数量1台/套：技术参数如下：
一、技术参数
1、加热管：采用石英加热管。
2、具备非接触式的报警静音功能。
3、辐射头水平转动范围：-60°~+60°，可多档定位。
4、照明灯亮度无极可调。
5、婴儿床倾斜：
5.1、倾斜角度电动调节。
5.2、调节范围：-13°~+13°，显示屏可同步显示倾斜角度。
▲6、具备体重称量装置，称重范围：200～8000g，测量误差：不超过±10g可；连续监测体重趋势变化。
7、 复苏装置：
▲7.1、包括T组合复苏器、空氧混合器、负压吸引器。
7.2、T组合复苏装置压力表量程：-10~80 cmH2O；误差：不超过±2%满刻度。最大安全压力设置范围：1～60cmH2O。
7.3、空氧混合器氧浓度调节范围：21%-100%。
8、配备检查灯，光照角度可360°调节。
9、具有一体化脉搏血氧监测功能，误差：不超过±3%@监测范围70～100%、无体动状态下。
10、肤温控制范围	：32.0～38.0℃；肤温控制精度：≤0.5℃。
11、肤温传感器精度：不超过±0.2℃；肤温模式的温度显示范围：5～65℃。
▲12、婴儿床可360°双向旋转。
13、控制系统：
13.1、彩色液晶触摸屏：≥10英寸，分辨率≥1024×768，可显示心电监护参数。
13.2、具备心电监护功能（≥3导联）。
13.3、具备环境温湿度监测功能。
13.4、具备非接触式报警静音功能。
13.5、具备APGAR评分功能。
13.6、具备CPR计时功能，可声光提示。
二、主要配置（单台/套）：
1、暖箱：1台。
2、输液架：1根。
3、托盘：1	个。
4、医用气体低压软管组件（氧气）：1根。
5、医用气体低压软管组件（空气）：1根。
6、集液瓶：1个。
7、脉搏血氧传感器及电缆：1套。
8、过滤器：2个。
9、心电监测模块：1个。



第3包 品目3-1新生儿暖箱7
数量35台/套：技术参数如下：
一、技术参数：
1、控制系统：
1.1、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，分辨率≥1024×768，全中文操作界面，可设置夜间模式。
1.2、可设置温度，显示实际箱温、1和2号探头监测温度功能，可显示≥96小时趋势图。
1.3、具备断电、空气循环风扇故障、传感器故障、水箱放置错误、缺水、系统故障报警功能，报警方式：声、光报警。
2、工作模式：
▲2.1、具备培养箱工作模式和保暖台工作模式，并可一键电动切换。
2.2、可脚踏开关控制切换。
3、具有箱温和肤温控制功能，箱温控制范围：≥20.0℃～39.0℃，肤温控制范围：≥32.0℃～38.0℃；箱温和肤温显示温度范围：5℃～65℃。
4、噪音水平≤45dB（A）。
▲5、具有空气增压系统，维持暖箱微环境的热量平衡，空气流速≤10m/s。
6、加湿部分：
▲6.1、具备前置透明加湿水槽，储水槽容量≥1000ml，可徒手拆卸高温高压消毒。
6.2、湿度控制范围（RH）：30～95%，调节步长：≤5%；误差：不超过±5%RH。
6.3、具备环境温度湿度监测功能。
▲7、保暖加热：远红外辐射加热器，碳钢材质或合金钢材质加热。
8、具备防水解压性能床垫。
9、婴儿床：
9.1、倾斜角度调节可电动和手动调节。
9.2、倾斜角度调节范围：-12~+12°，无极可调，误差：不超过±1°。
9.3、床体可电动升降。
9.4、摇床角度可同步显示。
9.5、具备摇床一键调平功能。
▲9.6、床体可双向推拉，婴儿床可360°双向旋转。
9.7、床体尺寸：≥60cm*45cm。
10、具有内置称重系统，电子秤测量范围：200克～8000克，测量误差：不超过±10克。
11、具有一体化新生儿黄疸光疗灯，蓝光输出强度调节范围： 0～100%。蓝光输出强度调节步进：≤1%。
▲12、可根据患儿的体重、胎龄、产后日龄等，一键设置最适合婴儿生长发育的中性温度。
13、可非接触式进行报警静音。
二、主要配置（单台/套）：
1、暖箱主机：1台。
2、输液架：1个。
3、托盘：1	个。
4、皮肤温度传感器：2套。
5、空气过滤片	：10片。
6、暖箱罩：2个。
7、新生儿黄疸治疗毯：1张。



2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。
2.2、投标人应保证提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的终身免费升级服务。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★、“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.3供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]4.3.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.3.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员以及维护人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）其他要求
[bookmark: _GoBack]无。
