第五章  采购需求

采购标的

	包号
	包名称
	标的名称
	采购包预算金额（万元）
	数量
（个/台/套）
	单价最高限价（万元）
	是否为核心产品

	01
	组合式三层单控全温振荡式摇床等
	组合式三层单控全温振荡式摇床
	22.4
	1
	9.50
	是

	
	
	超声破碎仪（针对大体积）
	
	1
	1.80
	否

	
	
	真空冷冻干燥机
	
	1
	3.50
	否

	
	
	旋转蒸发仪配套机组
	
	1
	2.00
	否

	
	
	隔膜真空泵（含截流瓶）
	
	1
	0.25
	否

	
	
	基因电转化仪器
	
	1
	3.85
	否

	
	
	超声波清洗机
	
	3
	0.50
	否

	02
	小鼠饲养笼盒
	小鼠饲养笼盒
	30.225
	403
	0.075
	单一产品采购包

	03
	医用生物材料腐蚀模拟及评测电化学工作系统
	医用生物材料腐蚀模拟及评测电化学工作系统
	70
	1
	70
	单一产品采购包


二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：自合同签订之日起30日内交货并完成安装、调试。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（四）售后服务

★1.质量保证期（保修期）及服务要求：

★1.1整机质保3年。保证8年配件供应，提供主要配件价格清单。（如技术要求中规定的质保年限大于3年 则以技术要求中规定的质保年限为准），投标人须提供原厂或代理商售后服务承诺函并加盖公章。

★1.2售后服务应符合以下要求；①每季度巡检1次，进行全面检修，并提供检修检测记录。②负责医院使用、维修人员培训工作。提供中文使用、维修手册。③提供一次免费移机及移机后安装调试服务。④接到设备报修电话，24小时内技术人员到场维修。维修周期超过72小时，须提供备用机（件）。⑤如包内技术要求中有其它需求的，按包内要求执行。

★1.3依据医院需求，配合完成设备管理工作。需计量检验，质量检验等强检设备，安装使用前需要到指定部门进行检验并取得证书。首次检验费用由供应商承担。

★1.4采购标的的设计使用年限不得低于六年。 

（五）采购标的物验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（六）保险：如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。
三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“2026科研设备购置项目（第一批）”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

（二）具体要求

01包：


标的名称1：组合式三层单控全温振荡式摇床
★1.三台摇床为单管单控制温度和转速，互不干扰，上下摞在一起。

2.振荡频率范围：10-300rpm可调，振荡精度≤±1rpm。

3.温控范围：能覆盖4-60℃可调,调节步进±0.1℃。

4.微电脑智能控制，LCD触摸显示屏。

5.对流方式：强制对流，夹具板到顶部距离≥360mm。

▲6.三台摇床均配备不锈钢或塑胶夹具，3个摇床放置摇瓶个数：第一台摇床放250ml锥形瓶≥50个、第二台摇床放500ml锥形瓶≥40个，第三台摇床放1000ml摇瓶≥20个或2000ml摇瓶≥15个或3L摇瓶≥8个锥形瓶。
7.最长定时≥600h。

8.电源 AC 220V±10%。

9.噪音≤55dB。

▲10.下两层为下翻式开门，上面第三层为上翻式开门，配置自动化除霜系统，保障低温长时间运行蒸发器不易结冰冻堵。摇板采用滑轨抽拉式移出结构，具备轻启慢停缓冲保护设计。

11.开门即停，过电保护，异常情况自动断电，来电自动恢复，按原程序继续运行，每台摇床配备紫外杀菌功能。

12.摇板振幅 Ф26mm±2 mm、Ф50mm±5 mm。

13.摇板尺寸(长×宽） 单层 （900~950）mm ×（500~560）mm。
14.外形尺寸（长×宽×高）： 一层1360 mm×840mm×630mm（±50 mm） 二层1360mm×840mm×1180mm（±50 mm） 三层1360 mm×840mm×1740mm（±50 mm）。

15.空载重量：一层≤210 kg 二层≤400 kg 三层≤650 kg 。
16.彩色触屏，自动锁屏、息屏和密码保护。有USB接口，可U盘导出并保存运行数据记录，可显示温度、转速曲线。

17．变频压缩机、无氟环保制冷剂；具有速度终端反馈系统，机器在高载重时可精确控制转速。

18.具有声光报警与保护功能：具有独立温度监控功能，超温报警、超速报警、传感器故障报警、定时报警、开门报警、漏电保护等，具有报警信息记录与查询功能；开门时，机器停止运行。

标的名称2：超声破碎仪（针对大体积）
1.用途：用于动植物细胞、细菌、真菌等微生物的破碎，以及低黏度物质的均质、乳化，分散。

2.具有针对大体积的高频高强高振幅破碎能力；

▲3.配置变幅杆≥3支，直径至少包含 Φ2mm、Φ6mm、Φ15mm 或 Φ3mm、Φ8mm、Φ15mm ；破碎体积能覆盖范围：0.5 ml-500 ml；

4.配备数显屏幕，有低温温控功能，具有LED照明和紫外杀菌功能；

5.主机的样品台高度可调；

6.总时间可调，脉冲间隙时间可调：0.1 s-99.9s，控制样品温度0-99.9 ℃；

7.配备变幅杆拆卸更换的专用工具包，仪器具有隔音箱降低噪音；功率1000W±300W，采用屏幕触摸显示，超声时间、功率任意设定，样品温度检测显示、实际频率显示、频率自动跟踪、故障自动报警。

标的名称3：真空冷冻干燥机
1.用途：用于冻干和浓缩微生物固体或液体发酵样品。
2.配置：真空冷冻干燥机主机1台、冷阱1台、真空泵1个或整合机。

3.配备有机玻璃门或透明压盖装置。
▲4.空载冷阱温度≤-80℃ ，达标真空度≤-5 Pa。
▲5.多层干燥，或单层干燥可装物料体积≥1.2L，或单层高度≥15cm，可放置西林瓶、旋蒸瓶、锥形瓶或蓝盖瓶等可冻干瓶。
6.耐腐蚀真空泵，真空冷冻干燥机主机、冷阱、真空泵均质保三年。

7.极限真空度：≤-1Pa；捕水能力：3-4 kg/24H；
8.适用电源：AC 220V  50 Hz；

9.噪音≤60 dB；

10.最大功率≤3300W；

11.真空泵最好有温度控制，≤60℃；

12.配备3个冻干瓶或广口瓶（100-500 ml）。

13.具有冷阱电加热自动化霜功能，触摸液晶屏控制系统，以曲线和数字形式显示工作时间、冷凝器温度、样品温度、真空度等，并记录干燥曲线，配备USB接口。

标的名称4：旋转蒸发仪配套机组
1.用途：用于液体样品（水或有机试剂为溶剂）的浓缩。
★2.配置：电动升降旋转蒸发仪1台、低温冷却循环水冷机1台、耐腐蚀无油隔膜泵1台。

3.电动升降旋转蒸发仪：
3.1配备0-90℃温控水浴锅，水浴锅容量≥ 4.5 L。

3.2 配备数显，旋转速度范围能覆盖20-280 rpm，可调。

3.3 最大蒸发能力≥20 mL/min。

3.4 配备不同大小的旋蒸瓶（25-500 ml）。

3.5 真空度≤3mmHg(399.9 Pa)。

3.6微电脑PID控制，温度设定使用按键数显控制。

3.7 冷凝器直立式蛇形盘管冷却面积≥0.15m2。

3.8 短型旋转玻璃轴标准磨口29/38，内径15mm×长180mm（±3mm），带有双重真空密封垫。

4.低温冷却循环水冷机：
4.1恒温范围：- 40℃～25℃可调。

4.2水槽容积5L（±1L）。

▲4.3外部循环最大流量≥20 L/min。

4.4 扬程≥4M，制冷量≥1000W（10℃工况）。
4.5 电源要求AC220V，50Hz。

5.耐腐蚀无油隔膜泵
5.1要求耐腐蚀作用，极限真空度≤15 mbar。

5.2抽气速度≥ 20 L/min。

5.3有安全保护装置，最好有温控装置，≤60 ℃。

5.4 额定电压/频率 220V/50HZ。

5.5 泵头类型为双级泵，接口规格10±5 mm。

5.6 噪音≤60 dB。

5.7额定转速 1450±300 rpm。

5.8 真空表带真空调节阀。

5.9 泵头材料：复合膜片材料，阀片材料均为耐酸碱腐蚀材料即可。

标的名称5：隔膜真空泵（含截流瓶）
1.用途：用于抽滤，过滤微生物或杂质
▲2.配置：真空抽滤泵1台、玻璃真空抽滤瓶1套（1L）、玻璃废液截流瓶1个（具备防倒吸功能）。
3.高速真空抽滤，抽气速度：≥20 L/min，极限压力≥0.08 MPa（200 mbar）。

4.噪音≤60 dB。

5.有过载保护装置。

6. 泵体温度≤55℃。

7.出气口：内置消音棉。

8.电压220V，50Hz。

9. 玻璃真空抽滤瓶磨口尺寸40/38。

标的名称6：基因电转化仪器
1.用途：用于DNA，质粒等向微生物中进行电击转化。
▲2.配置：基因电转化仪主机1台，电击杯≥10个。
3.输出波型：指数衰减波形（支持RC时间常数调节或斜截衰变）。
4.输出电压调节范围： 100V～2500V可调，调节精度≤50V，峰值电流≥ 80 A，负载功率≥ 500W。
5.脉冲时间：脉冲输出时长可调，调节精度≤1 ms；仪器内置或预存≥3种微生物（含细菌、真菌等）转化预设程序；电击脉冲瞬间有声音提示。

6.能显示时间常数和实际电压，监控其可重复性。
7.具备过载保护功能和防漏电功能。
8.输入电压 220V。

9.微电脑控制操作系统，可手动调节电击的电压、电流、时长等参数，可视的脉冲显示器。
标的名称7：超声波清洗机

1.电源：220V、50Hz。                          

2.内槽尺寸：≥500*300*150mm。

3.容量：≥22L。

4.超声频率：≥40kHz。

5.超声功率：≥500W。

6.加热功率：≥800W。

7.温度设定范围：≥ 室温~ 80℃。

▲8.工作时间范围：1 ~ 60min可调。

9.主体材质为304（或316）不锈钢。

10.配置手控进排水、不锈钢网架、不锈钢托架、不锈钢降音盖。

11.配常规换能器超声功率≥50W。

02包：

1.笼盒尺寸长≥390mm宽≥180mm高≥200mm，盒体有效饲养高度≥10cm，带标牌插槽、饮水瓶，符合《GB14925-2023实验动物环境及设施》相关要求。 

2.笼盒采用聚亚苯基砜（PPSU）材料，严禁使用回收料，耐高压灭菌温度≥134℃，灭菌300次无变形。

3.笼盒强度高，耐冲击性强，一米高度自由落下无损坏。

4.外置式饮水瓶，容积≥250ml，瓶体采用聚亚苯基砜（PPSU）材料，带液位刻度。瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304或以上不锈钢材质，表面经研磨处理，动物饮水咬合处无毛刺现象，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构。

5.笼盒网架为304不锈钢材质，整体式网架结构，笼架主要承重钢丝直径≥2mm，其余钢丝直径≥1.5mm。

6.笼盒顶部设有带密封胶条的压紧式生命窗与外界直接相连通，有效通气面积≥130cm²，配备0.2µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、可高温高压灭菌。

7.盒盖与盒体通过搭扣连接。

8.饮水瓶安装位配备自关闭阀，取下水瓶可即时封堵出水口；水瓶放置槽设置导向结构，方便快速安装对位。

9.笼盒从笼架取下时进出风阀门可自动关闭；笼盒与笼架通风接口采用非侵入式对接，笼架风口不伸入笼盒内部，避免交叉污染。

10.笼盒为上部送风、上部排风结构，笼盒设置导流隔板避免气流短路，可实现合理对流通风，笼内饲养区域风速≤0.15m/s。。

11.单套笼盒配置：盒底1个、盒盖1个、标牌1个、金属网架1个、小鼠饮水瓶1个。

03包：

★1.配备≥11路独立并行测试通道，可以同时进行三电极充放电，涂层腐蚀性能或交流阻抗测试。

2.非扩展模式下最大输出电压：≥±48V，输出功率：≥200W（48V/4A）。

3.最大测量电压：≥±100V。

▲4.最大输出电流：≥±4A， 电流量程范围：4A-20A 。

▲5.最小电流量程：≤40pA，分辨率≤10fA 。

6.电流测量精度：≤±0.01%

★7.电化学交流阻抗测试频率范围：10μHz～10MHz。

▲8.微弧氧化以及阳极氧化系统：最大电压：≥300V，最大电流：≥2A；仪器接触部件具备耐HF氢氟酸腐蚀性能。

9.最大电压扫速：≥10KV/s
10.电压测量精度：≤±0.01%。

11.最小测量电位分辨率：≤300nV。

12.每个通道配置独立硬件高速缓存，单通道缓存容量≥4M。

13.信号降噪系统：共模抑制比≥100dB, 频率范围 0.01Hz-250kHz。

14.通讯接口：USB和以太网。

15.每通道集成热敏电阻温度采集模块，整机数字输入 DI 接口数量不少于 10 路。

16.配备可视化运行状态终端，可与主机控制器实时通讯，直观显示设备运行状态、实时测试数据及程序运行时长。

▲17.软件具有中，英文语言界面，包括所有电化学交直流测试方法：腐蚀电化学，电化学噪声，电偶腐蚀，循环极化，线性极化，塔菲尔、Rp拟合分析，恒电位、动电位扫描，恒电流、动电流扫描，动态IR补偿；控制电位的电化学阻抗，控制电流的电化学阻抗，Mott-Shottky电容测试等。

18.工作站配置：

18.1操作系统：64 位操作系统。

18.2硬件配置：运行内存：≥32GB DDR4。

18.3显示器：≥27 英寸，屏幕分辨率:≥1920×1080。

18.4预装系统配备一个网络接入存储（NAS）硬盘，容量：≥1T。

18.5 1个网线接口。

18.6具备USB接口。

18.7配置无线网卡。

19.配置清单

	品目
	名称
	数量

	1
	主机包含直流电化学测试模块，阻抗测试模块，电化学噪声模块，线性扫描，高速采样模块                               
	1台   

	2
	腐蚀模拟测试通道 
	11个

	3
	高压微弧氧化系统
	1套

	4
	分析测试软件包（包括交直流测试软件）
	2套

	5
	前处理系统 
	1套

	6
	信号降噪系统
	1套

	7
	电极接线
	11套

	8
	平板电解池系统
	1套

	9
	配套工作站 
	1套  


（三）特别说明：

1.对于技术规格中标注“★”号（如有）的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

2.标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。

3.对于采购需求三、技术要求（二）具体要求中标注“★”“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中证明材料除招标文件中有明确规定的证明材料（如有）外，其余“★”“▲”号的技术指标可提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或检验/检测报告或实验图谱或实物图片或软件功能界面截图等。如投标人技术响应与证明材料不一致，将以证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，评标委员会可不予认可，并可认为该技术应答不符合招标文件要求，由此产生的风险由投标人承担。

4.对于采购需求“三、技术要求”中“（二）具体要求”所列的技术指标，如应提供且可以提供设备的真实技术指标参数但投标人不提供，只照抄招标文件参数要求，经评标委员会认定，投标人对该项指标的响应为“负偏离”。
