北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称: 双高计划-北职大-药品生物技术专业群建设一期-蛋白研发中试基地功能提升

采购编号: ZCGH-ZB-202510004

采购人: 北京科技职业大学

采购代理机构:中承国汇咨询(北京 )有限公司

目  录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	15

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	2

第五章   采购需求	9

第六章   拟签订的合同文本	59

第七章   投标文件格式	77

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.采购编号: ZCGH-ZB-202510004

2.项目名称: 双高计划-北职大-药品生物技术专业群建设一期-蛋白研发中试基地功能提升

3.项目预算金额: 177.832423万元、项目最高限价: 177.832423万元。

4.采购需求:

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 单项最高限价（元） | 简要需求 (详见招标文件) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能酶标仪 | 套 | 1 | 200,000.00 | 光路设计：标配光栅光路和滤光片光路双系统 |
| 2 | 洗板机 | 台 | 1 | 17,000.00 | 清洗头:整体式洗板头，96针单条可控 |
| 3 | 全自动胶囊机 | 套 | 1 | 188,000.00 | 滚模转速: 0-5rpm，变频控制 |
| 4 | 蒸发光散射检测器 | 套 | 1 | 200,000.00 | 温度范围：2-35℃ |
| 5 | 定量PCR | 台 | 1 | 258,000.00 | 热循环系统：半导体控温系统 |
| 6 | 蛋白纯化系统 | 套 | 1 | 300,000.00 | 电源：AC220V±10%，50±2Hz |
| 7 | 高通量组织研磨仪 | 套 | 1 | 25,702.46 | 用途：动植物组织的研磨 |
| 8 | 金属浴 | 台 | 2 | 4,817.90 | 即时温度显示、时间递减显示 |
| 9 | 切片机 | 台 | 1 | 28,598.00 | 具有快速修块功能 |
| 10 | 梯度PCR仪 | 台 | 1 | 21,370.00 | 控温技术：采用半导体器件。 |
| 11 | 切向流过滤系统 | 套 | 1 | 30,000.00 | 电源:AC220V/50Hz |
| 12 | 三联微生物限度仪 | 套 | 1 | 6,887.97 | 具有防水开关 |
| 13 | 恒温恒湿机组 | 套 | 1 | 105,800.00 | 电源:380V/3N/50Hz |
| 14 | 超微量分光光度计 | 套 | 1 | 46,800.00 | 样本体积范围：0.5-2.0 μL |
| 15 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 套 | 1 | 83,200.00 | 温度范围：10-30℃ |
| 16 | 蛋白纯化系统 | 套 | 1 | 108,000.00 | 极限耐压：≥3 bar |
| 17 | 馏分收集器 | 套 | 1 | 20,830.00 | 高清触摸屏≥8.5英寸，全中文菜单式操作； |
| 18 | 智能试剂安全管理柜 | 套 | 1 | 128,500.00 | 控温冷藏范围：0-5℃。 |

5.合同履行期限: 2026年5月1日之前，乙方完成交货

6.本项目是否接受联合体投标:□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求(须同时满足)

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

### 2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行: 要求获得采购合同的投标人将本项目金额的不少于100万元，占总金额 56.23%，分包给一家或者多家中小企业，其中本项目金额的不少于80万元，占预留中小企业份额 80.00%，分包给一家或者多家小微企业。

须提供《拟分包情况说明》，监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（格式详见招标文件） 。

### 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求:  无  。

3.本项目的特定资格要求:无。

### 3.1 本项目是否属于政府购买服务:

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求:/

三、获取招标文件

1.时间: 2025年10月31日09:00至2025年11月06日17:00(北京时间)。

2.地点:北京市政府采购电子交易平台

3.方式:供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)获取电子版招标文件。

4.售价:0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间: 2025年11月20日13点30分(北京时间)。

地点: 北京经济技术开发区凉水河一街9号行政楼519开标室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜:

1.本项目需要落实的政府采购政策:①政府采购促进中小企业发展；②政府采购项目支持监狱企业发展；③政府采购信用担保；④政府采购促进残疾人就业等。

2.本项目采用线上线下相结合形式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册)，办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目要求。

CA数字证书服务热线:010-58511086

电子营业执照服务热线:400-699-7000

技术支持服务热线:010-86483801

### 2.1 办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

### 2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

### 2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系 统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

### 2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商对相应包的投标无效。

3.投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内 )。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称: 北京科技职业大学

地    址: 北京市经济开发区凉水河一街9号

联系方式: 闫老师010-87220943

2.采购代理机构信息

名    称:中承国汇咨询(北京 )有限公司

地    址:北京市北京经济技术开发区万源街22号

联系方式:010-53383779

3.项目联系方式

项目联系人:王博

电    话:010-53383779

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本包，标记“□”的选项意为不适用于本包。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 本项目第一包属性: □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目: □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为: 蛋白纯化系统。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间: 年 月 日 点 分 考察地点____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间: 。 召开地点: |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交: ■不需要 □需要，具体要求如下: (1)样品制作的标准和要求:_________； (2)是否需要随样品提交相关检测报告: ■不需要 □需要 (3)样品递交要求:_________； (4)未中标人样品退还:_________； (5)中标人样品保管、封存及退还:_________； (6)其他要求(如有):_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 多功能酶标仪; 工业. 洗板机; 工业. 全自动胶囊机; 工业. 蒸发光散射检测器; 工业. 定量PCR; 工业. 蛋白纯化系统; 工业. 高通量组织研磨仪; 工业. 金属浴; 工业. 切片机; 工业. 梯度PCR仪; 工业. 切向流过滤系统; 工业. 三联微生物限度仪; 工业. 恒温恒湿机组; 工业. 超微量分光光度计; 工业. 实时荧光定量PCR分析仪; 工业. 蛋白纯化系统; 工业. 馏分收集器; 工业. 智能试剂安全管理柜; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定: ■无 □有，具体情形: 。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金金额: 17700元。 2.投标保证金递交形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 3.投标保证金收受人信息: 账户名称:中承国汇咨询(北京)有限公司 开户银行:中国银行北京天华支行 账 号:318171209463(仅作为递交投标保证金使用) 递交投标保证金需注明所递交项目的采购编号，如分包则需注明包号(例如:ZCGH-ZB-2025XXXXX,第X包) 4.投标保证金递交截止时间：同开标时间。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形: □无 ■有，具体情形: (1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的； (2)投标人在投标文件中提供任何虚假材料的； (3)中标人不按招标文件规定与采购人签订合同的。 (4)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人: ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人: ■得分且投标报价均相同的，以 技术分 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包: □不允许 ■允许，具体要求: (1)可以分包履行的具体内容:__/_； (2)允许分包的金额或者比例: 要求获得采购合同的投标人将本项目金额的不少于100万元，占总金额 56.23%，分包给一家或者多家中小企业，其中本项目金额的不少于80万元，占预留中小企业份额 80.00%，分包给一家或者多家小微企业； (3)其他要求: 须提供《拟分包情况说明》，监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（格式详见招标文件）。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》(京政办发〔2023〕8 号 )部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务(以下简称“政采贷” )，北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》(京财采购〔2023〕637 号 )。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式:以书面形式送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门:中承国汇咨询(北京)有限公司； 联系电话:010-53383779； 通讯地址:北京市北京经济技术开发区万源街22号B座四层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象: □采购人 ■中标人 收费标准:中标服务费收费标准参考计价格【2002】1980号文中的“差额定率累进”计费方式计费 缴纳时间:领取中标通知书的同时。 中标人应在领取中标通知书原件时，向代理机构一次性支付服务费。以下账户仅作为缴纳中标服务费使用 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构:指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人(也称“供应商”、“申请人”):指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体:指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容(如涉及)见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求)

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政 府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依 据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号文)。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义:

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36 号)。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策:

(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市 )监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10 人(含10 人)；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整:见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》(如涉及)。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1 号 )、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47 号 )、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536 号 )。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年第1 号 )，所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)

    - 为全面推进本市挥发性有机物(VOCs)治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购〔2020〕2381 号)。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准(具体标准见第五章《采购需求》)，否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行 )

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行 )》、《快递包装政府采购需求标准(试行 )》的通知(财办库〔2020〕123 号 )，本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分:

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价 )和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式:政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账(保函提交)截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外:

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金:

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

14.1  投标人应准备投标文件正本一份、副本四份及电子版(正本扫描件PDF 版及 WORD 版 )一份以U盘形式递交，每套投标文件封面清楚地注明“正本”或 “副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2  投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写；投标文件封面均应加盖投标人公章、法定代表人章(或法定代表人签字)、授权代表签字，授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中；文件书脊处标明单位名称及地址；文件加盖骑缝章；投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

14.4  投标文件装订成册。

14.5  投标人的投标文件不按以上规定制作装订、签字和加盖章的投标视为投标无效。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标人应将投标文件正本和副本密封包装，投标文件密封包装在开口处用封条密封，封条格式自制，在封条上填写密封日期，并加盖投标单位公章，投标文件密封包装正面须加盖投标单位公章。

  - 投标文件密封包装均应:

1) 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2) 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、采购编号、包号和“在 (开标日期、时间)之前不得启封”的字样，并填入开标日期和时间。

  - 信封应写明投标人名称和地址，以便投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

  - 如果投标文件密封包装未按第15.2条要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

  - 开标一览表的递交(提供二份符合招标文件格式要求的相同原件，一份单独密封在一个信封里，投标现场单独递交用于开标现场宣读，另一份须在投标文件正本中提供)。

  - (投标人所递交的投标文件未按第15条款相关要求密封的，依据《财政部第87号令》第33条相关规定，其投标文件将被拒收)

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标公告或投标邀请中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

  - 招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 招标采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达招标采购单位者，招标采购单位将予以接受。

  - 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

  - 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

  - 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构当众宣读投标人名称、投标报价/折扣等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标报价等实质内容，评标时不予承认。

  - 招标代理机构将对开标宣读内容做开标记录，由投标人代表签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 除了按照招标文件规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、北京市政府采购网网站公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标:

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引:详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业(包括合伙企业 )的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章 )；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件(复印件加盖公章) |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道:信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn)； 截止时点:投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式:查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则:经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规 规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策 需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目(包 )涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团 )出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团 )出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明 及分包意向协议 | 如本项目(包)要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目(包)，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购 政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件(复印件加盖公章) |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于 联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承 接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 “投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注:如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件(复印件加盖公章) |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 投标保证金缴纳有效凭证 (复印件加盖公章) |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注:如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或者品目预算金额； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外)； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 (如有) | 投标文件不满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 拟分包情况说明(如有 ) | 如本项目(包 )非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 10 | 分包其他要求 (如有 ) | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》 中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件(如有 )； |
| 11 | 报价的修正 (如有) | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；(如有) |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 (如有) | 本项目不涉及进口，投标人所投产品为进口产品的其投标将被视为无效投标； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等 )，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件: 1 )采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2 )所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求 ) 3 )项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形:(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；(五)不同投标人的投标文件相互混装；(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的 其他无效情形。 |
| 19 | 中标服务费 承诺函 | 提供中标服务费承诺函(格式自制) |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正:

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定:

□有，具体规定为:______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表(报价表)与投标文件中开标一览表(报价表)内容不一致的，以单独递交的开标一览表(报价表)为准；

    - 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整:只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  /  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团 )出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为:

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求:   /

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及)   /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求:如果是评审得分相同的情况，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如果评审得分和投标报价均相同的情况，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人获得中标人推荐资格。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的按照技术部分得分由高到底顺序排列。投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会随机抽取抽取。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目(各采购包)的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目(各采购包)评标委员会共(各)推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

| 序号 | 评审 条款 | 评审项 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (30分) | 价格 (30分) | 各投标人的价格得分:(评标基准价/评标价)×价格权重(30%)×100 (注:实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价) 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，不能按评审委员会要求时间提交相关证明材料证明其报价合理性的视为无效投标。 |
| 2 | 技术 部分 (64分) | 技术分 (24分) | 评委根据投标人的投标文件打分: (1)全部满足招标文件技术要求打24分。 (2)一般性技术指标每有一项负偏离扣减1分,标记为“▲”的指标每有一项负偏离扣减2分；扣分不可超过24分。 |
|  |  | 项目进度计划 (10分) | 项目进度计划(即从合同签订之日起至完成全部交付): 计划合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰；各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学，完全符合且能够保障本项目交货期:10分； 计划较为合理可控基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确；各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理，基本符合并能够保障本项目交货期:7分； 计划基本合理，重要阶段时间节点基本明确；有基本的进度保障措施和各阶段人员分工安排，基本符合本项目交货期:5分； 计划较为简略，各阶段时间节点模糊；进度保障措施和各阶段人员分工安排没有针对性，不确定是否符合本项目交货期:3分； 计划粗略，各阶段时间节点模糊或缺乏明确时间节点，进度保障措施和各阶段人员分工有所欠缺或不符合实际情况，无法满足本项目交货期:1分； 项目进度计划完全不合理或未提出具体计划的:0分。 |
|  |  | 售后服务 (10分) | 售后服务方案的针对性、完整性及可行性(包括响应时间、服务负责人等情况): 能够结合使用特征，提出全面详细的售后方案，针对性强，可行性高；响应时间客观且及时，负责人明确且具备丰富类似工作经验:10分； 能够基本结合使用特征，提出较为全面的售后方案，有一定针对性，可行性较高；响应时间基本客观合理，负责人明确且具备类似工作经验:7分； 能够结合部分使用特征，提出有一定针对性的售后方案，具备可行性；响应时间基本客观合理，负责人明确:5分； 不能基本结合使用特征，或方案有遗漏，较为简略，可行性较弱；响应时间基本合理，负责人明确:3分； 不能基本结合使用特征且方案有重大遗漏，无可行性；响应时间合理性偏弱或较长；或负责人不明确:1分； 未提供具体售后服务方案的:0分。 |
|  |  | 培训方案 (10分) | 培训方案科学、合理、实际，措施到位，针对性强，能够满足项目需要，得10分； 培训方案基本科学、合理、实际，措施基本到位，针对性较强，基本满足项目需要，得5分； 培训方案不科学、不合理、不实际，措施不到位，针对性不强，不能满足项目需要，得1分； 未提供不得分。 |
|  |  | 项目实施质量保证方案 (10分) | 综合考虑投标人提供的项目实施质量保证方案，对采购需求的响应程度。 方案完整度高、保障措施众多、具有完善的针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案、具有健全完善的内控制度及服务过程管理措施，完全满足采购需求的服务及质量要求:10分； 方案完整度较高、保障措施较多、具有一定的针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案、具有全面的内控制度及服务过程管理措施，可以满足采购需求的服务及质量要求:7分； 方案基本完整、具有一定的保障措施及针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案、具有一定的内控制度及服务过程管理措施，基本满足采购需求的服务及质量要求:5分； 方案完整度较弱、保障措施较少、针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案较弱、内控制度及服务过程管理措施松散且单一，勉强满足采购需求的服务及质量要求:3分； 方案缺失、保障措施极少、不具备针对活动组织过程与活动实施效果的监管体系及保障方案、内控制度及服务过程管理措施缺失，无法完全满足采购需求的服务及质量要求:1分； 未提供任何方案:0分。 |
| 3 | 商务 部分 (5分) | 业绩 (5分) | 提供自2022年10月01日至今，从事过的已完成类似项目业绩，提供1项业绩得1分，最高得5分，未提供不得分。 (投标人应提供合同首页、签字盖章页、合同金额页等关键页复印件加盖单位公章，否则不予认可) |
| 4 | 政策 功能 (1分) | 环境标志产品 (0.5分) | 投标人所投货物具有中国环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分) |
|  |  | 节能产品 (0.5分) | 投标人所投货物具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)(强制节能产品除外) 注:如采购货物为强制采购的节能产品，则投标人所投产品需具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内(提供复印件并加盖投标人公章)，未提供视为无效投标。 |

# 第五章   采购需求

一、采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 单项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能酶标仪 | 套 | 1 | 200,000.00 |
| 2 | 洗板机 | 台 | 1 | 17,000.00 |
| 3 | 全自动胶囊机 | 套 | 1 | 188,000.00 |
| 4 | 蒸发光散射检测器 | 套 | 1 | 200,000.00 |
| 5 | 定量PCR | 台 | 1 | 258,000.00 |
| 6 | 蛋白纯化系统 | 套 | 1 | 300,000.00 |
| 7 | 高通量组织研磨仪 | 套 | 1 | 25,702.46 |
| 8 | 金属浴 | 台 | 2 | 4,817.90 |
| 9 | 切片机 | 台 | 1 | 28,598.00 |
| 10 | 梯度PCR仪 | 台 | 1 | 21,370.00 |
| 11 | 切向流过滤系统 | 套 | 1 | 30,000.00 |
| 12 | 三联微生物限度仪 | 套 | 1 | 6,887.97 |
| 13 | 恒温恒湿机组 | 套 | 1 | 105,800.00 |
| 14 | 超微量分光光度计 | 套 | 1 | 46,800.00 |
| 15 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 套 | 1 | 83,200.00 |
| 16 | 蛋白纯化系统 | 套 | 1 | 108,000.00 |
| 17 | 馏分收集器 | 套 | 1 | 20,830.00 |
| 18 | 智能试剂安全管理柜 | 套 | 1 | 128,500.00 |

二、商务要求

1.交付(实施)的时间(期限)和地点(范围)

（1）2026年5月1 日之前，乙方完成交货;

（2）2026年8月30 日之前，乙方完成到货安装、调试、培训等工作，并具备验收条件，乙方向甲方提出验收申请;

（3）2026年9月30日之前，甲方组织验收并出具验收报告。

（4）交付(实施)地点:采购人指定地点

2.付款条件(进度和方式)

详见拟签讧合同条款

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务（质保期）

（1）售后服务要求：设备自安装、调试合格之日起在正常使用状态下，质保期为60个月；质保期内卖方负责维修。投标人须提供7×24小时售后响应服务，2小时内响应；4小时内到达现场开展维修，48小时不能修复的提供备机。提供长期技术支持服务。

（2）培训服务要求：投标人须不少于4课时的培训服务。培训内容包含但不限于：使用培训、维护维保培训、简单维修培训。

5.验收标准

（1）设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知采购人，并与采购人协商足够准备时间。到货时需按采购人要求将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。

（2）设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由采购人进行使用性能方面的验收。

（3）设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

（4）设备的性能应符合投标人投标文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由采购人确认。

（5）最终验收时，按招标文件、投标文件及合同要求对所提供产品数量、质量、性能进行验收，对产品运转有关技术指标和性能进行测试和验收。

三、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能酶标仪 | - 技术指标： 1、常规指标： - 光路设计：标配光栅光路和滤光片光路双系统 - 检测功能：支持光吸收、荧光(FRET)、化学发光 - 光源：高能氙闪灯 - 检测器：PMT检测器 - 光谱扫描模式：终点光谱扫描，动力学光谱扫描；支持光吸收1nm间隔扫描 - 温控范围：室温+4℃-45℃ - 振荡模式：圆周、轨道、双轨道；速度，幅度可调 - 读板类型：6-384 孔板（兼容带盖不带盖），32位超微量检测板 - 测量顺序：标配6种不同测量顺序，满足不同方向复孔之间时间测量要求 2、标准配套软件： 2.1仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等直观数据显示方式 2.2中文、英文、西班牙语等语言选择设置，Windows 直观界面，无安装限制。 2.3智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复，仪器开机自检，错误报警等 2.4智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置 2.5软件可控制仪器进板出板、孵育、震荡等操作，可实现多步骤快速动力学反应 2.6可自定义Blank subtraction、Curve Fit、Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；可保存标准曲线随时调用 2.7具有结果报告输出功能，xls, pdf, txt and xml 格式，一键输出 excel.PDF 表格 2.8软件内置在线程序库，可调用多种预编辑好的程序 3、光吸收检测： 3.1波长范围：200 - 1000 nm，1nm间隔 ▲3.2带宽：200-1000nm范围内均是2.5nm 3.3准确性：SD≤0.003Abs or CV≤1.0% 3.4DNA A260 nm灵敏度（96-half area plate，50μL）：≤1ng/μL 3.5浊度灵敏度：≤5FTU 3.6配置超微量检测板，可同时测定32个微量核酸样品，上样量≤10μL，非耗材可反复使用，且同时兼容比色杯检测。 3.7检测速度：96孔板≤10s 3.8光谱扫描速度：≤16s（200-1000nm，1nm步进） 4、荧光检测： 4.1滤光片选择：两个8位滤光片轮（标配3对滤光片和5个可选位） 4.2荧光检测灵敏度：≤2 fmol 荧光素/100μL 4.3荧光动态范围：≥ 6个数量级 4.4荧光波长范围：激发波长：200-710nm，发射波长：210-720nm 4.5标配滤光片波长范围：Ex 345nm/25nm Em 450nm/40nm ; Ex 485nm/15nm Em 525nm/15nm ; Ex 555nm/15nmEm 615nm/45nm 4.6双标记检测速度：≤1s 4.7检测速度：96孔板≤20s 4.8测量时间：10-1000ms 5、化学发光： 5.1滤光片轮空位用于直接检测，预留5个可选滤光片位 5.2化学发光灵敏度：≤1 fmol ATP/10μL at 1 s 5.3化学发光检测波长范围：200-720nm 5.4化学发光动态范围：≥6个数量级 5.5串扰（96 well white plate）：≤0.1% 5.6检测速度：96孔板≤20s 5.7测量时间：10ms-10s 二、配置要求： 1、主机：1台，包括光吸收、荧光、化学发光 2、配套中英文在内多种语言版本高级分析软件1套，无安装限制 | 套 | 1 |
| 2 | 洗板机 | 1、清洗头:整体式洗板头，96针单条可控 2、清洗次数:1-999次可调 3、清洗条数:整板或1-12条可任意组合，触屏控制并指示 4、清洗方式:≥2种，可单板清洗也可以双板清洗 5、注液量:50-2000μl/孔可调，间隔50μl 6、吸液时间:0.1-999.9秒可调，间隔0.1s 7、注液精度:96孔间加液量CV≤1.5% 8、洗板残留:每孔残留量≤0.8μl 9、微孔板板型:平底、U底、V底（96孔板） 10、注液通道:≥3个进液通道 11、洗板模式:≥2种，具有浸泡和振荡，时间可调范围0-600s。 12、振板强度:分档可调 13、洗板方式:单点吸，两点吸，可选 14、蒸馏水自动冲洗间隔:冲洗间隔可调 15、开关机自动去离子水冲洗 16、具备微孔板溢液自动抽取 17、屏幕显示:≥6英寸触摸显示屏，显示洗板参数，洗板参数自由编辑。 | 台 | 1 |
| 3 | 全自动胶囊机 | 一、技术参数： 1、制丸系统生产能力：5000-15000粒/小时；滚模尺寸: Φ64×65mm 2、滚模转速: 0-5rpm，变频控制； 3、具有模具三点定位设计，更换时无需同步调整；具有宽窄调节设计。 4、流体单柱塞： 4.1供给量:4x（0-1.5ml）； 4.2设备功率: ≥2kW； 4.3电源：AC220V，50Hz； 5、定型系统： 干燥转笼尺寸：≥φ320×450mm； 干燥转笼转速：0-21rpm变频调速； 风机功率：AC220V，50Hz，≤500W； 6、化胶系统： 6.1桶内有效容积：≥30L； 6.2桶内许用压力范围: -0.09MPa到+0.06MPa； 6.3加热功率:≥1.5Kw； 6.4搅拌功率:≥1.1Kw； 7、晾干盘车： 7.1推车尺寸：≥750×550×100mm； 7.2托盘尺寸：≥720×520×50mm； 7.3数量≥10件； 7.4航空铝合金模具:注射段≥1个,分配盘：≥1个； 7.5滚模尺寸:Φ64×65mm； 8、制冷系统： 8.1风水联合制冷（提供该功能的技术证明材料并加盖制造商家及投标人公章）； 8.2控制方式：微电脑控制器； 8.3总功率≥1.35kw； 8.4接受测试（FAT）、用户接受测试（SAT）、安装确认（IQ）、运行确认（OQ）、性能确认（PQ）。 二、配置 1、制丸系统1套（含≥7英寸嵌入式触摸屏控制系统1套）； 2、定型系统1套； 3、化胶系统1套； 4、真空泵1台，无油静音空压机1台； 5、晾干盘车10个； 6、制冷系统1套； 7、三点位模具1套。 | 套 | 1 |
| 4 | 蒸发光散射检测器 | 一、运行条件 1、温度范围：2-35℃ 2、相对湿度：≤80% 3、适用电源：AC220V±10％，50Hz 二、技术参数 1、操作模式; 分流或不分流模式; 2、光源: 激光二极管，带有光校正系统，650nm，最大输出≥30mw，符合FCC安全标准ⅢB。 ▲3、光阱：布儒斯特角光阱； 4、检测角度：光电二极管从90度角度检测散射光； 5、检测限： 5.1使用标准柱，信噪比为5，以氢化可的松计2ng； 5.2使用窄径柱，信噪比为5，以氢化可的松计0.5ng； 5.3使用微径柱，信噪比为5，以氢化可的松计0.1ng； 6、温度范围:雾化器、飘移管、检测池及排出口四区域分别独立控温，漂移管室温至120度，内置温度补偿系统； 7、雾化气：0-5L/min可调节，内置式数字型恒流流量计控制； 8、防腐处理：漂移管及整个流路系统含有聚四氟乙烯保护层； 9、喷雾压力范围：0-80PSI； 10、具有尾吹及SFC接口、信号输出自动调零、气体开关控制、自动报警及出错修正系统； 11、漂移管为不锈钢结构（不含易碎玻璃及易腐蚀元件），可拆洗； 12、仪器自身可储存≥10种方法； 13、液晶图表显示配合数字键盘控制，或由PC机控制。 | 套 | 1 |
| 5 | 定量PCR | 一、技术指标： 1、热循环系统：半导体控温系统 2、反应模块：96 孔0.2ml模块。 3、试剂耗材开放，兼容96孔板、pcr单管、8联排。 4、最高升降温速率：≥3.5℃/秒 ▲5、温控范围：4–99.9℃，可以保持在4℃长期保存扩增的产物。 6、光学系统：高亮度白光半导体光源，工作寿命≥5年 ▲7、激发光源：一体机设计，固定激发光源，加样过程中不移动。 # 8、通道数：≥4色激发光通道和4色检测光通道。 # 9、激发/发射光范围：450-730nm； 10、最高支持多重分析功能靶点：≥4个 ▲11、荧光数据采集：CMOS检测器拍照式采集，所有反应孔同时拍照同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差，无需光纤等分光装置分光。 12、可通过惰性染料矫正孔间误差和加样等物理误差。 13、内置触摸屏：可通过触摸屏监测实时荧光定量PCR的实验结果并储存。 14、云服务平台：具备远程操作功能，可云端分析实验数据、储存实验结果。 15、软件具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率溶解曲线等功能。 16、提供热稳定性分析软件，用于检测蛋白溶解温度和进行蛋白稳定性分析。 ▲17、提供细胞悬液前处理模块，每个模块通量≥4通道。用于制备组织匀浆或单细胞悬液。水浴加热和震荡模式结合，温度均一性：≤±1度。 二、配置： 1、实时荧光定量PCR仪 1台 2、DELL电脑1台 3、安装验证试剂盒1盒 4、实时荧光定量PCR分析软件1套 5、实时荧光定量PCR引物探针设计软件1套 6、细胞悬液前处理模块1个 | 台 | 1 |
| 6 | 蛋白纯化系统 | 一、工作条件： 1、电源：AC220V±10%，50±2Hz 2、温度范围：4-35℃ 3、相对湿度范围：20-95%，没有冷凝水 4、工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定 ACHROM Firin Plus URS 二、技术规格： 1、系统泵： ▲1.1全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，钛合金泵头，每个泵头配置除气阀； 1.2单泵流速范围：0.01–150 ml/min，双泵叠加运行流速范围0.01-300ml/min； 1.3流速准确度：≤±1.5%，精密度：≤0.5% RSD 1.4压力范围：0–50MPa 1.5梯度类型：线性、等度、阶梯梯度、在线修改梯度比例 2、样品泵： 2.1全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，钛合金泵头，每个泵头泵配置除气阀； 2.2流速范围：0.01–150 ml/min 2.3流速准确度：≤±1.5%，精密度：≤0.5% RSD 2.4压力范围：0–50MPa 3、压力检测器： 3.1系统压力传感器：量程范围0-5MPa，检测运行时整个系统的压力值 3.2柱前，柱后压力传感器：量程范围0-5MPa，检测运行时柱管和填料的实际压力 4、紫外检测器： 4.1采用氘灯作为光源 4.2波长范围：200-800nm，四波长检测器，可以同时检测波长范围内任意4个波长 4.3检测范围：0-2 AU，显示范围：-6-6AU，波长精度：≤±1nm，重复性：≤±0.5nm 4.4漂移：1mAU/Hr，噪音：≤±0.2mAU 4.5流通池耐受压力范围：0-2Mpa 4.6光程可调 ▲4.7光纤导光光源和流动池分开设计 5、电导检测器： 5.1检测范围：0.001 - 999.9 mS/cm 5.2电导精确度：≤± 2% (0.3 - 300mS/cm校准范围内) 5.3实时自动检测，内置温度传感器，利用校正因子做自动校正。 6、温度检测器： 6.1温度范围：4-70℃ 6.2温度准确度：在4-45℃之间≤± 1.5℃ 7、pH检测器： 7.1检测范围: 0-14 7.2精度: 使用范围2-12，精度为±0.1 pH单位 7.3pH计探头压力：0-0.6Mpa 8、进样阀：1个，无需更改管线连接方式实现装载上样之间的转换，注射器上样到样品环或superloop。 9、缓冲液入口阀：2个入口阀，A/B泵前各配1个，每个泵拓展至8个流路，气泡传感器内置在阀头内，可以随时监控报警任意入口管路进入的气泡 ▲10、样品入口阀：1个，位于在样品泵前，拓展至8个流路，气泡传感器内置在阀头内，可以随时监控报警任意入口管路进入的气泡 11、柱阀：1个，支持层析柱五柱位选择，正流、反流和旁路在线流路切换。柱前后压力传感器内置在柱位阀中，避免死体积。 12、收集阀：1个，12个出口，一个位置与收集器相连，实现数目较多样品的收集，一个位置接废液，其余出口可实现大体积阀收集 13、混合器：1个，磁力搅拌单腔动态混合器。混合腔体积不小于2ml。 14、反压阀：1个，置于紫外检测器之后，使系统增加一定压力，反压可手动调节 15、组分收集器 15.1具有储液功能，收集移动过程中样品不会洒出 15.2可自动排出延时体积 15.3可自动识别管架 15.4最大收集数量≥380个，配备5种规格的收集架：13mm(5ml离心管2*90个）、18mm(15ml离心管2*60个)、1.5ml(1.5ml离心管2*45个)、50ml(50ml离心管2*21个)、96孔板4个。 三、控制软件功能： 1、软件模块：管理器模块、方法编辑模块、系统控制模块、数据处理模块，各个模块可以同时工作； 2、配置品牌电脑与正版中文操作系统，系统可中英文切换，软件可在中文系统下运行，自动记录、显示、保存所有操作； 3、具备多级用户管理模式，可对用户进行用户组分类，不同用户组可设定不同级别的使用权限； 4、可以通过自动程序和手动控制两种方法进行上样、洗脱、检测、收集、CIP等操作；自动方法程序运行时能够手动中断和改变正在运行程序的参数； 5、软件能够通过日志记录操作过程，并可进行追踪和查询； 6、支持SQL Server数据库，可自动/手动备份； 7、生成的电子批报告或数据为PDF格式，可保存、转移、打印、电子批报，数据导出层析系统可用通用软件打开； 8、方法编辑界面支持模块编辑和文本编辑（自行编程，有编写好的单一命令，插入即可）； 9、可新建自定义方法模块，添加至个人模块库中，在进行方法模块编辑时直接插入； 10、运行方法时可以显示TEXT脚本的运行状态（已经运行，正在运行和未运行的命令显示）； 11、图形交互式界面，通过颜色指示当前运行流路，并显示实时监控数据； 12、系统控制界面可同时实时显示运行数据、曲线图谱、流控图、运行日志，数据和曲线显示颜色可自行更改； 13、可实时方法编辑，在线修改各种参数，支持 Scouting、方法序列等，可实现无人值守； 14、手动运行的方法可储存，可自动保存≥50个手动结果，需要长期保存可以自动更改名称和保存路径； 15、数据处理可对数据实现积分、比较、平移、导入、导出等操作； 16、软件具有柱库信息功能，可以录入填写层析柱规格、填料类别、装填高度、线性流速，自动计算体积流速、最大耐受压力等参数于柱库列表信息中； 17、断电重连可以继续运行断电前的方法程序进度。 | 套 | 1 |
| 7 | 高通量组织研磨仪 | 一、用途：动植物组织的研磨。 二、性能与技术参数： 1、额定功率: ≤200W 2、时间设定范围: 1-9999秒 3、频率设定范围: 300-2100转/分（10-70Hz） 4、夹具行程:≥30mm（垂直） 5、研磨方式：湿磨、干磨、预冷冻磨 6、显示方式: TFT触摸屏≥7英寸 7、保护: 开盖保护，紧急制动功能 三、配置： 1、样本容量: 2ml适配器48孔；5ml适配器12孔；5ml适配器24孔；2ml适配器24孔；10/15/25/50/100ml研磨罐；冷冻适配器 2、研磨珠：φ3mm 不锈钢钢球（500 颗）与 φ6mm 不锈钢钢球（500 颗）,氧化锆球。 | 套 | 1 |
| 8 | 金属浴 | 1、即时温度显示、时间递减显示。 2、自动故障检测及报警功能，蜂鸣器报警提示功能。 3、便捷的模块更换，便于清洁与消毒。 4、内置超温保护装置，具有中断暂停功能。 5、透明机盖。 6、控温范围：-10～100℃ 7、升温时间：≤15分钟（20℃-100℃） 8、降温时间：≤25分钟（20℃-0℃） 9、控温精度：≤ ±0.5℃ 10、显示精度：0.1℃ 11、模块温度均匀性：≤ ±0.5℃ 12、最大功率：≤200W 13、时间设置：99h59min 14、半导体制冷 15、模块型号:可制作各种型号的试管模块 | 台 | 1 |
| 9 | 切片机 | 一、功能： 1、流线型外罩,罩壳顶部可放置刀片和蜡块等,物件可取换。 2、交叉滚柱导轨及微进机构持久润滑。 3、具有快速修块功能 4、样品夹持系统可在三维空间中任意方向调节. 5、提供专用的一次性刀片刀架,具有刀架左右移动功能 6、二合一刀架，可切换宽型和窄型刀片 二、技术参数： 1、切片厚度范围：0-60μm 2、设置范围： 2.1 0-2μm增量值0.5μm 2.2 2-10μm增量值1μm 2.3 10-20μm增量值2μm 2.4 20-60μm增量值5μm 3、标本垂直运动行程：≥50mm，标本水平运动行程：≥20mm 4、最大切片截面：≥55x45mm 5、切片精度：≥±5% 6、标本调节方向：水平≥8°,垂直≥8°,转动360° 7、刀架基座移动范围：前后左右≥±25mm 8、刀架角度范围：0-15° 9、整机尺寸：≤500x480x280mm。 | 台 | 1 |
| 10 | 梯度PCR仪 | 1.样本容量：96×0.2ml，适配96孔板（半裙、无裙板通用）和8联管。 2.控温技术：采用半导体器件。 3.温度范围：4-99.9℃。 4.最大升温速率：≥5℃/s。 5.温度均一性：≤0.2℃。 6.温控精度：≤±0.1℃。 7.梯度温度范围：30-99.9℃。 8.梯度温差范围：1-42℃。 9.热盖功能：一次压紧热盖，根据实际使用状态调整高度和压力，适应不同规格耗材。 10.风道设计：前进风后出风。 11.APP功能：手机端APP，实时监控设备运行情况。 12.具备断电保护功能。 13.程序存储数：≥2000；通过U盘下载无限存储。 14.程序步骤：最大≥100个。 15.程序循环数：最大标准循环≥90（嵌套2级）。 | 台 | 1 |
| 11 | 切向流过滤系统 | 一、技术参数 1、结合泵、储液瓶和压力表，插上管、装完料就可以立刻启用。可同时进行浓缩与渗滤。 2、可用于DNA/RNA浓缩、生物分子分离、病毒移除等处理。 3、电源:AC220V/50Hz 4、显示屏幕: OLED屏幕显示 5、泵出口压力:≥40psi 6、压力表值:80 psi 7、循环流速范围:0-600mL/min 8、系统小工作体积:≤7mL 9、储液瓶:PES储液瓶500ml 10、功率:≤80W 二、配置： 1、主机1台， 2、电磁搅拌器1台。 3、储液瓶1个。 4、指针压力表2只。 5、磁石搅拌子，Ø 3.6 x 25 mm1个。 6、白金催化硅胶管，ID 1/8“ x OD 1/4”， 50 ft 1根。 7、蠕动管，ID 1/8“ x OD 1/4”， 25 ft 1根。 8、Pall Minimate™ 切向流过滤系统卡匣1个。 | 套 | 1 |
| 12 | 三联微生物限度仪 | - 过滤杯采用唇形密封设计，不使用夹钳和 O 型圈，确保无泄漏操作和均匀的微生物回收率； - 滤膜预先灭菌，即拆即用； - 具有防水开关； - 过滤头可选单联及多联（三联或六联），可同时抽滤，每个滤头可独立控制； - 采用单面圆弧型过滤片； - 仪器表面经镜面处理； - 采用不锈钢滤杯定制； - 工作功率：≤10W； - 适用滤膜直径：48mm；； - 有效过滤直径：40mm； - 过滤头数量：3个； - 检测方法：薄膜过滤法； - 抽滤方式：隔膜泵负压抽滤，无需抽气瓶； - 过滤头灭菌方式：湿热灭菌、火焰枪快速灭菌。 | 套 | 1 |
| 13 | 恒温恒湿机组 | 1.电源:380V/3N/50Hz 2.制冷COP:3.33 3.制冷量:≥65kW 4.制热量:≥70kW 5.制冷总功率:≥15kW 6.制热总功率:≥15kW 7.机组重量:≤800kg 8.外形尺寸:≤2300x1060x2100mm 9.水侧阻力:≤60kPa 10.制冷剂:R410A | 套 | 1 |
| 14 | 超微量分光光度计 | - 波长范围：基座模式180-910nm，比色皿模式600±8n - 样本体积范围：0.5-2.0 μL - 光程：0.05mm、0.2mm、1mm、1.2mm - 光源：闪烁氙灯，寿命≥109次 - 检测器：2048 单元线性 CCD 阵列 - 波长准确性：≤±1nm - 波长分辨率：≤1.5nm（FWHM@Hg 253.7nm） - 吸光度精确度：≤0.002吸光度值（1mm光程） - 吸光度准确度：≤±1％（7.332Abs at 260nm） - 吸光度范围：0.04-300A（基座模式10mm光程），0-4A（比色皿模式） - 测试时间：≤6S - 核酸检测范围：2-15000ng /ul(dsDNA) - 蛋白浓度检测范围： 13.1 BSA：0.1-400mg/ml； 13.2 IgG：0.05-200mg/ml； 13.3 A280：0.068-280mg/m1； 13.4 Lysozyme：0.026-106mg/ml。 - 数据输出方式：USB，配备打印机，检测结果实时打印。 - 样品基座材质：石英光纤和高硬质铝 - 电源适配器：DC12V，≥4A - 功耗：≤50W 18.软件操作屏：安卓系统 19.尺寸：≤270×210×300mm(L×W×H) 20.重量：≤3.5kg | 套 | 1 |
| 15 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 一、工作条件 1．电源：AV220V±22V，50±1Hz，功率≤300VA 2.温度范围：10-30℃ 3.相对湿度：≤85% 二、技术参数 1．激发光源: LED光源 2．检测器: 高灵敏度光电传感器 3．样本容量：≥24孔(0.2ml反应管、8联管) 4．荧光检测波长:4通道 5．运行控制:一台电脑可连多台仪器，控制运行 6．可检测的荧光素及染料：FAM、SYBR Green、VIC、HEX、Joe、TET、TAMRA、CY3、ROX、Texas Red、CY5 7．检测方式：反应管的近底部侧面激发、检测 8．激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输 9．软件应用模式: 定量/定性、熔解曲线（多色熔解曲线）、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM（高分辨率熔解曲线）、等温扩增 10．模块温度范围: 4-99℃ 11．检测动力学范围: 100-1010 12．最小检测模板: 单个拷贝 13．控温模式: 半导体热电模块 14．最大升温速率:≥6.5℃/S 15．控温精度：≤±0.1℃ 16．温度均匀性：≤±0.1℃ 17．保护: 具有断电保护功能 | 套 | 1 |
| 16 | 蛋白纯化系统 | 一、技术参数要求 （一）核心组件 1.控制系统 1.1一体化设计，≥12英寸平板高清触摸屏，支持触控操作。 1.2层析工作站：实时同屏显示UV曲线、电导率、温度及收集试管编号，并支持馏分收集器控制。 2. 泵系统 2.1恒流泵流速范围：0.1-10 mL/min，流速精度≤±1.2%。 2.2极限耐压：≥3 bar。 3.检测系统 3.1紫外检测器波长：260nm、280nm、295nm、310nm； 3.2检测范围：-6AU至+6AU，最小检测量≤20ug/ml； 3.3噪声：≤0.0001A； 3.4漂移：≤0.002A/S； 3.5电导检测器量程范围：0.001-400.00 mS/cm； 3.6温度检测器检测范围：0-100℃，精度±1℃。 4. 馏分收集系统 4.1支持≥4种不同规格收集支架（兼5ml/12ml/50ml/100ml试管）。 4.2收集模式：手动、全收集、峰收集；工作温度范围4-40℃。 （二）数据管理 数据实时记录，支持导出Excel格式原始数据及JPG图谱。 二、配套要求 1. 提供PEEK/PTFE管道、接头及安装工具包（含安装手册、用户说明书）。 2. 电源：AC220V±10%，50Hz。 | 套 | 1 |
| 17 | 馏分收集器 | 一、技术参数要求 1、控制系统： 1.1高清触摸屏≥8.5英寸，全中文菜单式操作； 1.2支持程序化分段收集（1-10段）； 1.3样品换管时间≤1秒； 1.4支持悬挂式X-Y移动。 2、收集能力： 2.1标配试管容量：100支×12ml； 2.2试管：16支×100ml、36支×50ml、169支×5ml； 2.3定时范围：1秒-999小时59分59秒； 2.4定滴范围：1-9999滴。 3、可靠性： 3.1断电数据保存≥10年； 3.2连续工作时间≥200小时； 3.3换管控制：12V直流电磁阀。 | 套 | 1 |
| 18 | 智能试剂安全管理柜 | 一、技术要求： 1、柜体组成结构：主柜制柜与附柜组合方式组成。可单独使用主柜，也可主柜组合多个附柜，各型号自由搭配，存储空间扩充无上限（须提供所投产品型号的实物照片）； 2、软硬件一体化：操作系统与主存储柜一体化，无需外接其他控制系统。（须提供所投产品型号的实物照片；须提供具有资质的第三方机构出具的电磁干扰检测报告（加盖制造商公章的复印件附于投标文件中）） 3、耐火、抗冲击：柜体采用钣金焊接结构，防止意外事故的冲击和碎片可能产生的二次伤害。（提供有资质的第三方机构出具的耐火、防爆检测报告（加盖制造商公章的复印件附于投标文件中）） 4、柜体尺寸：主柜1000x6000x1935mm，附柜600x600x1935mm - 控温冷藏范围：0-5℃。 6、福马轮：重型工业福马轮，360度旋转，高度水平可调节，单轮承重≥500KG（提供所投产品的实物图片（加盖制造商公章的复印件附于投标文件中））。 7、容量：主柜≥230L，附柜≥230L 8、显示屏： 8.1嵌入式全触控竖屏：≥15英寸； 8.2分辨率：≥1024x768； 8.3灰阶响应时间：≤5ms； 8.4屏幕点距：≤0.264mm； 8.5无需鼠标和键盘等介质帮助操作。 9、识别系统：刷卡、密码、人脸识别（主动识别人脸信息） 10、双人双锁：符合符合《公安部第154号令》对于易制毒、易制爆危险化学品的管理要求。对于常规试剂也可实现单人单锁控制。在急用试剂的时候，可以使用紧急开门按钮。在断电情况下具有柜门自动锁止功能。（须提供设备实物开锁照片（加盖制造商公章的复印件附于投标文件中）） 11、管理系统要求： 11.1系统管理：用户管理、权限管理、操作记录管理； 11.2试剂柜管理：试剂柜信息、试剂使用情况，包含开门11.3记录；试剂管理：试剂信息、试剂取用、试剂归还； 11.4库房管理：入库、出库自动记录，存量查询、存量盘点； 11.5数据筛选统计及报表：存量信息统计、出入库信息统计、试剂领用归还信息统计、试剂柜信息统计、使用人员信息统计、日交接统计并可导出存档。（须提供所投产品的“试剂安全管理系统”软件著作权证书 （加盖制造商公章的复印件附于投标文件中）） 12、内部层板：含4个智能孔定位层板。采用RFID技术可快速精准的找到试剂所在孔位，可根据需求调节层板高度，层板数量。实现快速出库，无需人员记录。 分为16位、36位、64位、100位。 13、层板承重：≥85KG/㎡（须提供有资质的第三方机构出具的检测报告（加盖制造商公章的复印件附于投标文件中）） 14、温度检测精度：≤±0.3℃；湿度检测精度：≤±2%RH(25℃)。（须提供具有资质的第三方机构出具符合GB/T 15211-2013安全防范报警设备环境适应要求和实验方法及GB 16796-2009安全防范报警设备安全要求和试验方法的检测报告（加盖制造商公章的复印件附于投标文件中）） 15、试剂储量预警：提前设置最低和最高库存量，低于或超出设置范围即在软件界面进行预警，低于最低值时提醒进行储备，高于最高值时不能入库操作。 16、声光报警：在柜门异常开启时会触发声光报警系统，反应时间可用户自行设置。 | 套 | 1 |

第六章   拟签订的合同文本

政府采购合同

(货物类)

项目名称：

甲　　方：

乙　　方：

签署日期：

合同书

(甲方)                                (项目名称)中所需                            (货物名称)经                               (代理公司)                                 以                                号招标文件在国内                 招标。经评标委员会评定并经采购人确认                                    (乙方)为中标人。甲、乙双方同意依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

（一）本合同书

（二）中标通知书

（三）合同补充协议

（四）投标文件	(含澄清文件)

（五）招标文件	(含招标文件补充通知)

二、货物和数量

本合同货物：

数      量：

三、合同总价

本合同总价为    　           　   元人民币（大写：             ）。

分项价格：

四、付款方式

本合同的付款方式为： 详见合同特殊条款

五、本合同货物的交货时间及交货地点

交验货时间：

1.      年     月     日之前，乙方完成交货；

2.      年     月     日之前，乙方完成到货安装、调试、培训等工作，并具备验收条件，乙方向甲方提出验收申请；

3.      年      月     日之前，甲方组织验收并出具验收报告。

交货地点：

六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

甲　方：                       	    乙　方：

名　称：(印章)                      名　称：(印章)

年　月　日                          年　月　日

法定代表人或其授权代表(签字)：      法定代表人或其授权代表(签字)：

地　址：                    		 地　址：

邮政编码：                    		 邮政编码：

电　话：                       		 电　话：

开户银行：                    	    开户银行：

账　号：                          	 账　号：

开户行号：

合同一般条款

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（一）“合同”系指甲乙双方签署的、设立、变更、终止双方民事权利义务关系的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

（二）“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（三）“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

（四）“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

（五）“甲方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

（六）“乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

（七）“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

（八）“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

二、技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

四、包装要求

（一）除合同另有约定外,乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

五、装运标志

（一）乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重/净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

（二）如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

六、交货方式

（一）交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

1．现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

2．工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

3．甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

（二）乙方应在合同规定的交货期  \ 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

（三）在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

七、装运通知

（一）在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

（二）如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

八、付款条件

付款条件见第四章“合同特殊条款”。

九、技术资料

（一）合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后     天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给甲方。

（二）另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

（三）如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 3 天内将这些资料免费寄给甲方。

十、质量保证

（一）乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

（二）乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

（三）根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后  7天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（四）如果乙方在收到通知后  7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

（五）除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12个月（第六章采购需求有特殊要求的从其规定）。

十一、检验和验收

（一）在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

（二）货物运抵现场后，甲方应在     日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

（三）甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

（四）制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知甲方。

十二、索赔

（一）如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第十条第（五）款规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

（二）在根据合同第十条和第十一条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1．在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

2．根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3．用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第十条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

（三）如果在甲方发出索赔通知后 3 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后  7 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第十二条第（二）款规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十三、延迟交货

（一）乙方应按照“采购需求”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

（二）如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

（三）在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

十四、违约赔偿

除合同第十五条规定外，如果乙方没有按照合同约定的时间交货、到货安装、调试、培训、具备验收条件、通过最终验收，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按相关约定事项，每延迟一周按照合同价款的0.5%计收；最终验收延迟违约金计算有一周宽限期，宽限期满后开始计算；相关事项违约金可以累计计算,但违约金的最高限额为合同价款的15%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权单方解除合同，无须担责。

十五、不可抗力

（一）如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

（二）受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

（三）不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7  日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十六、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

十七、合同争议的解决

（一）因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，选择下列第  2  种方式解决争议：

1.提请北京仲裁委员会仲裁；

2.向北京市大兴区人民法院提起诉讼。

（二）诉讼费用除人民法院另有裁决外，应由败诉方负担。

十八、违约解除合同

（一）在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

1．乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第十四条的规定可以解除合同的；

2．乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

3．在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

（1）“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

①“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

②“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

（二）在甲方根据上述第十八条第一款规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

十九、破产终止合同

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

二十、转让和分包

（一）政府采购合同不能转让。

（二）经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

二十一、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

二十二、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

二十三、计量单位

技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

二十四、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、履约保证金

- 乙方应在合同签订后 7 天内，按约定的方式向甲方提交合同总价 5% 的履约保证金。

（二）履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

（三）履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

1.甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式，或其他甲方可接受的格式。

2. 支票、汇票、电汇、本票、金融机构、担保机构出具的保函（含政府采购投标担保函）等非现金形式。

（四）履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

（五）如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。项目验收合格后满一年，甲方将把履约保证金无息退还乙方。

二十六、合同生效和其它

（一）政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方法定代表人或其授权代表签字、加盖公章后开始生效。

（二）本合同一式    份，具有同等法律效力。     和    各执    份。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

一、定义

（一）甲方：本合同甲方系指：                                。

（二）乙方：本合同乙方系指：                                。

（三）现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：            。

六、交货方式

（一）本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

八、付款条件：

1.签订合同后7天内，卖方（乙方）向买方（甲方）提交履约保证金           元（大写：             元整），即合同总价5%；提交履约保证金后，甲方向乙方支付第一笔款           元（大写：                  元整），即合同总价60%；

2.全部货物到货后,项目负责人向资产处提交到货清单，甲方向乙方支付第二笔款

元（大写：                   元整），即合同总价30%；

3.设备安装调试并验收合格后，甲方向乙方支付第三笔款           元（大写：

元整），即合同总价10%；

4. 项目验收合格一年后,甲方将履约保证金无息返还乙方（乙方须出具履约保证金收据）。

九、技术资料：                                                 。

十、质量保证：

（一）乙方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（二）如果乙方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

（三）合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起  60个月（如有其他要求的从其规定）内保修，终身免费维修。

十一、检验和验收

十二、索赔：

索赔通知期限：15天。

十五、不可抗力：

不可抗力通知送达时间：事故发生后14天内。

附件一：货物清单

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 技术参数 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：售后服务条款

保修期后设备维修的价格清单及折扣率

质保期满，我司向采购方提供长期有偿维修和保养服务。采购方也可另择他人进行设备的维修和保养。根据损坏件及服务时间进行收费，配件仅收取被更换零部件的成本费且不高于投标价格。

| 质保期满后维修价格清单及折扣率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 价格 | 折扣率 |
| 1 | 维修人员费用 | ¥0.00元 | 免费 |
| 2 | 差旅费用 | ¥0.00元 | 免费 |
| 3 | 公司工时费及维修费 | ¥0.00元 | 免费 |
| 4 | 更换元器件费用 | 不高于投标价格 | 不高于投标价格 |

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件(资格证明文件)、投标文件(商务技术文件)，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件(资格证明文件)封面(非实质性格式)

投 标 文 件

(资格证明文件)

项目名称:

采购编号/包号:

投标人名称:         (加盖公章)

日期:

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致:采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺:

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形)；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织(仅适用于政府购买服务项目)；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形(单一来源采购项目除外)；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下(如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写):

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称(加盖公章):____________

日期:_____年______月______日

说明:供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求(如有)

2-1  中小企业证明文件

说明:

(1 )如本项目(包 )不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团 )出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

(2 )如本项目(包 )专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团 )出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

(3 )如本项目(包 )预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团 )出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

(4 )如本项目(包 )预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团 )出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

(5 )中小企业声明函填写注意事项

1 )《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2 )对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3 )对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(6 )温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业﹝2011﹞300 号 )》及《金融业企业划型标准规定》(〔2015〕309 号 )等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1  中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)  ，从业人员______人， 营业收入为______万元， 资产总额为______ 万元 1 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)  ，从业人员______人， 营业收入为______万元， 资产总额为______ 万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):________

日 期: ________

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(工程、服务 )格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接 )。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 )的具体情况如下:

1. (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；承建(承接 )企业为 (企业名称)  ，从业人员______人， 营业收入为______万元， 资产总额为______ 万元 1 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；承建(承接 )企业为 (企业名称)  ，从业人员______人， 营业收入为______万元， 资产总额为______ 万元 1 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):________

日 期: ________

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，本单位(请进行选择):

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日  期:

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致:(采购人或采购代理机构)

我单位参加贵单位组织采购的采购编号为_______的_________项目(填写采购项目名称)中___包(填写包号)的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 (勾选) | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 (人民币元) | 占该采购包 预算金额的 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(加盖公章):____________

日期:_____年______月______日

说明:

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

分包意向协议

甲方(投标人):________

乙方(拟分包单位):________

甲方承诺，一旦在_________(采购项目名称)(采购编号/包号为:_______)招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方:

1.分包内容:_____。

2.分包金额:_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目(采购包)中标，本协议自动终止。

甲方(盖章):_________                 乙方(盖章):_________

日期:_____年______月______日

注:

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议的复印件，否则投标无效。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)

### 3 本项目的特定资格要求(如有)(本项目不适用 )

### 3-1联合协议(如有)

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________(项目名称)”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议:

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____(如有)，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊(按联合体成员分别列明):

(1)______为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人福利性单位)、□其他，合同金额为_____元；

(2)______为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人福利性单位)、□其他，合同金额为_____元；

(…)______为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人福利性单位)、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定(如有):_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称:______					 联合体成员名称:______

盖章:______                            盖章:______

联合体成员名称:______

盖章:______

日期:_____年______月______日

注:

1.如本项目(包)接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

### 2.联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

3-2其他特定资格要求

### 4. 投标保证金凭证/交款单据复印件

二、商务技术文件格式

投标文件(商务技术文件)封面(非实质性格式)

投 标 文 件

(商务技术文件)

项目名称:

采购编号/包号:

投标人名称:         (加盖公章)

日期:

1  投标书(实质性格式)

投标书

致:(采购人或采购代理机构)

我方参加你方就___________(项目名称，采购编号/包号)组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下:

(1)本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

(2)除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

(3)我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

(4)如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款(如有):___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称(加盖公章) ___________

日期:_____年______月______日

2  授权委托书(实质性格式)

授权委托书

本人_____(姓名)系__________ (投标人名称)的法定代表人，现委托_____(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改__________ (项目名称)响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限:自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称(加盖公章):________________

法定代表人(签字或签章或印鉴):________________

委托代理人(签字或签章):________________

日期:_____年______月______日

附:法定代表人及委托代理人身份双面复印件:

说明:

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构， 则法定代表人(单位负责人)处的签署 人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人(单位负责人)本人签署，则可不提供本《授 权委托书》，但须提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有 效的身份证、护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件。

法定代表人(单位负责人)身份证明

致: (采购人或采购代理机构)

兹证明，

姓名: ____性别: ____年龄: ____职务: ____

系                (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

附:法定代表人(单位负责人)身份证或护照等身份证明文件复印件:

投标人名称(加盖公章):________________

法定代表人(单位负责人)(签字或签章或印鉴):_______

日期: _____年______月______ 日

3  开标一览表(实质性格式)

开标一览表

采购编号/包号: ___________        项目名称: ____________

| 序号 | 投标人名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 1 |  |  |  |

注:1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称(加盖公章):____________

日期:_____年______月______日

4  投标分项报价表(实质性格式)

### 投标分项报价表

项目名称：                              招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 （单位） | 原产地和制造商名称 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能酶标仪 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 洗板机 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 全自动胶囊机 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 蒸发光散射检测器 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 定量PCR |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 蛋白纯化系统 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 高通量组织研磨仪 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 金属浴 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 切片机 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 梯度PCR仪 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 切向流过滤系统 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 三联微生物限度仪 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 恒温恒湿机组 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 超微量分光光度计 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 实时荧光定量PCR分析仪 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 蛋白纯化系统 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 馏分收集器 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 智能试剂安全管理柜 |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：                          （加盖投标人公章）

投标人法定代表人或其授权代表签字:

日  期：        年    月    日

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

5.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地，原产地不是制造商的注册地。

6.投标人应严格按照招标文件第六章采购需求中的品目进行报价，报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。

### 5  合同条款偏离表(实质性格式)

合同条款偏离表

采购编号/包号:______________     项目名称:_________

| 序号 | 招标文件 条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况 (应进行选择，未选择投标无效): □无偏离 (如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应。) □有偏离 (如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中 的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。) |  |  |  |  |  |

注:“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”。

投标人名称(加盖公章):____________

日期:_____年______月______ 日

### 6  采购需求偏离表(实质性格式)

采购需求偏离表

采购编号:___________     项目名称:____________                包号:__ __

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称(加盖公章): ____________

日期:_____年______月______日

### 7  中小企业证明文件

说明:

1)中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位 声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2)对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3)对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4)温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业﹝2011﹞300 号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 	(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称)  ，属于(采购文件中明确的所属行业) ；制造商为 (企业名称) ，从业人员         人，营业收入为     万元 1 ，资产总额为       万元 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2. (标的名称)  ，属于(采购文件中明确的所属行业)  ；制造商为 (企业名称) ，从业人员            人，营业收入为     万元， 资产总额为      万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):________

日 期: ________

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(工程、服务 )格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接 )。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 )的具体情况如下:

1. (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；承建(承接 )企业为 (企业名称)  ，从业人员______人， 营业收入为______万元， 资产总额为______ 万元 1 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；承建(承接 )企业为 (企业名称)  ，从业人员______人， 营业收入为______万元， 资产总额为______ 万元 1 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):________

日 期: ________

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号) 的规定，本单位(请进行选择):

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日  期:

### 8  拟分包情况说明(本项目不适用 )

拟分包情况说明

致: (采购人或采购代理机构)

我单位参加贵单位组织采购的采购编号为_______ 的_______项目(填写采购项目名称)中___包(填写包号)的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体 不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担 主体类型 (选择) | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 (人民币元) | 占合同金额 的比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |

注:

1.如本项目(包)允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

3.投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称(盖章):______

日期:_____年______月______日

### 9招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

### 9-1供应商信息采集表

| ### 供应商名称 | ### 供应商所属性别 | ### 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注:1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。