北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：通州院区发热门诊医用设备购置项目

项目编号：TC250V103

采 购 人：首都医科大学附属北京安贞医院

采购代理机构：中招国际招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	24

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	31

第五章   采购需求	42

第六章   拟签订的合同文本	54

第七章   投标文件格式	62

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：TC250V103

2.项目名称：通州院区发热门诊医用设备购置项目

3. 项目预算：5150.48万元；

最高限价：5150.48万元。

4.采购需求

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 单价 （万元） | 数量 | 总价 （万元） | 分包总价（万元） | 是否核心 产品 | 是否允许进口 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 胸骨锯 | 10 | 1 | 10 | 366.6 |  | 是 | 五年 |
|  | 1-2 | 有创呼吸机 | 29 | 4 | 116 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-3 | 起搏器 | 9 | 2 | 18 |  |  | 是 | 五年 |
|  | 1-4 | 血液净化设备 | 70 | 1 | 70 |  | 是 | 是 | 五年 |
|  | 1-5 | 麻醉机 | 30 | 1 | 30 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-6 | 麻醉监护仪 | 8 | 1 | 8 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-7 | 除颤仪 | 4 | 4 | 16 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-8 | 监护吊塔干区 | 3.9 | 2 | 7.8 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-9 | 监护吊塔湿区 | 3.9 | 2 | 7.8 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-10 | 麻醉吊塔 | 10 | 1 | 10 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-11 | 体外吊塔 | 10 | 1 | 10 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-12 | 外科吊塔 | 10 | 1 | 10 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-13 | 手术灯 | 48 | 1 | 48 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-14 | 高频电刀 | 5 | 1 | 5 |  |  | 否 | 五年 |
| 2 | 2-1 | 无创呼吸机 | 13 | 10 | 130 | 352.5 |  | 否 | 五年 |
|  | 2-2 | 有创呼吸机 | 18 | 10 | 180 |  | 是 | 否 | 五年 |
|  | 2-3 | 转运呼吸机 | 8.5 | 5 | 42.5 |  |  | 否 | 五年 |
| 3 | 3-1 | 电子支气管内窥镜导航控制系统 | 1480 | 1 | 1480 | 1698 | 是 | 是 | 一年 |
|  | 3-2 | 冷冻手术治疗仪 | 218 | 1 | 218 |  |  | 否 | 五年 |
| 4 | 4-1 | 800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA） | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 是 | 是 | 五年 |
| 5 | 5-1 | 体外肺膜氧合系统(ECMO) | 130 | 1 | 130 | 450 |  | 否 | 五年 |
|  | 5-2 | 人工心肺机系统 | 220 | 1 | 220 |  | 是 | 是 | 三年 |
|  | 5-3 | 主动脉内球囊反搏泵 | 100 | 1 | 100 |  |  | 是 | 五年 |
| 6 | 6-1 | 内窥镜摄像系统 | 150 | 1 | 150 | 300 |  | 否 | 五年 |
|  | 6-2 | 视频气管插管镜 | 10 | 1 | 10 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 6-3 | 视频喉镜系统 | 10 | 1 | 10 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 6-4 | 电子支气管镜检查系统 | 130 | 1 | 130 |  | 是 | 否 | 五年 |
| 7 | 7-1 | 紫外线强光机器人 | 30 | 2 | 60 | 424 |  | 否 | 五年 |
|  | 7-2 | 紫外线强光机器人 | 30 | 2 | 60 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 7-3 | 彩色超声诊断系统（心超） | 208 | 1 | 208 |  | 是 | 否 | 五年 |
|  | 7-4 | 移动式数字化医用X线摄影系统（移动DR） | 80 | 1 | 80 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 7-5 | 空气消毒机（移动式） | 0.8 | 4 | 3.2 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 7-6 | 空气消毒机（柜式） | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 7-7 | 空气消毒机（挂壁式） | 0.8 | 14 | 11.2 |  |  | 否 | 五年 |
| 8 | 8-1 | 彩色超声诊断系统 | 80 | 1 | 80 | 407.88 |  | 否 | 五年 |
|  | 8-2 | 电动监护病床 | 4 | 2 | 8 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 8-3 | 普通病床 | 0.27 | 54 | 14.58 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 8-4 | 转运床 | 0.65 | 2 | 1.3 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 8-5 | 高端监护仪 | 8 | 2 | 16 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 8-6 | 遥测监护仪 | 4 | 27 | 108 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 8-7 | 监护仪 | 4 | 27 | 108 |  | 是 | 否 | 五年 |
|  | 8-8 | 转运监护仪 | 4 | 4 | 16 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 8-9 | 排痰机 | 7 | 8 | 56 |  |  | 否 | 五年 |
| 9 | 9-1 | 医用离心机 | 0.8 | 4 | 3.2 | 111.5 |  | 否 | 五年 |
|  | 9-2 | 高速冷冻离心机 | 4.5 | 2 | 9 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 9-3 | 迷你离心机 | 0.1 | 4 | 0.4 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 9-4 | 采血系统 | 75 | 1 | 75 |  | 是 | 否 | 五年 |
|  | 9-5 | 振荡器 | 0.1 | 2 | 0.2 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 9-6 | 化学发光分析仪 | 8 | 2 | 16 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 9-7 | 微量移液器 | 0.5 | 4 | 2 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 9-8 | 洁净工作台 | 1.2 | 1 | 1.2 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 9-9 | 高速低温离心机 | 4.5 | 1 | 4.5 |  |  | 否 | 五年 |

5.合同履行期限：自合同签订之日起至合同项下全部义务履行完毕止。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  中小/小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是， 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月30日至2026年1月7日，每天上午9:00至11:00，下午1:30至5:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年1月22日09点30分（北京时间）。

地点：中招国际招标有限公司六层会议室（北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦六层，因进入大厦须门禁卡（请到大厅前台咨询），为避免递交文件迟到， 请预留出充足时间到达开标地点。请乘坐东侧电梯，出电梯后可见中招公司前台 接待及LED显示屏，具体会议室号请开标前提前在LED显示屏查询）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策

1.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

1.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知

2.本项目采用电子化与线下流程结合招标方式进行采购，请投标人在北京市政府采购电子交易平台http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home免费领取招标文件后按招标文件要求制作纸质版投标文件进行现场递交。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属北京安贞医院

地    址：北京市朝阳区安定门外安贞里

联系方式：010-64456407

2.采购代理机构信息

名    称：中招国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层(601-615室)、9层(903-915室)

联系方式：010-62108274

3.项目联系方式

项目联系人：梅建伟、张文浩、卢燕、曹武宁

电      话：010-62108274

电子  邮箱：meijianwei@cntcitc.com.cn

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | 详见采购需求 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要： （3）样品递交要求： （4）未中标人样品退还： （5）中标人样品保管、封存及退还： （6）其他要求（如有）：无。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 分包预算金额的1.5% 投标保证金收受人信息： 电汇或银行转账按照以下方式获取账户信息： （一） 网上注册：登录中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn；以下简称“交易平台”）进行免费注册； （二） 获取招标文件：经办人凭注册时的用户名、密码验证身份登录，进入中招联合电子招标采购平台在线免费购买招标文件（可选择电汇或者现金方式支付0元标书款，无需缴纳平台服务费） （三） 保证金账号获取：招标文件购买完成后进入“缴纳保证金”功能模块，填写相关信息后通过平台自动获取保证金收款账户信息。请投标人按此信息将保证金电汇或银行转账至指定账户。 ★特别注意：该账号为虚拟账号，仅针对本投标人本项目分包有效，对于其他投标人、其他项目或分包无效。 中招国际招标有限公司委托中招联合信息股份有限公司及平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及结账、结算等相关业务。保证金办理相关问题请咨询中招联合（010-86397110） |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 投标文件数量 | 第一部分投标文件：正本：1份、副本：4份； 第二部分投标文件：正本：1份、副本：4份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。 电子文档要求为加盖公章的正本PDF格式扫描件，单独密封于一信封，并在信封上标明 “投标电子版”字样，在投标时单独递交。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以评审因素的量化指标评审得分高者为中标人。 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 口头询问：请致电010-62108274 书面询问：请将书面文件递交至：中招国际招标有限公司611C室 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：中招国际招标有限公司综合发展部； 联系电话： 010-62108274；010-62108058； 通讯地址：北京市海淀区学院南路62号院中关村资本大厦。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取； 缴纳时间：领取中标通知书的同时。 |
| 28 | 通知书 | 在公告中标结果的同时，中招国际招标有限公司将在中招联合招标采购平台向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出招标结果通知书。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政 府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标， 则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的

    - 网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上进行签署、盖章。委托代理人须持有书面的《授权委托书》，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。未按招标文件要求签署、盖章的投标文件，其投标无效。

  - 投标文件应按照《资格证明文件》和《商务技术文件》分成两部分，宜用不可拆装的方式分别装订成册。

  - 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明《资格证明文件》或《商务技术文件》字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

  - 所有包装封皮和信封上均应：

    - 注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号/包号、包名称（标的名称）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

    - 在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

  - 如果投标文件未按上述要求密封，将有可能被拒绝接收。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件提交至招标文件指定地点。

- 投标文件的接收、修改与撤回

  - 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

  - 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

| 接收投标文件回执单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 递交时间 |  | 投标文件密封情况 |  |
| 接收单位 | 中招国际招标有限公司 |  |  |
| 接收人签字： |  |  |  |

  - 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面通知并在投标截止时间前送达投标地点。投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

  - 递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面通知并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

  - 除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

  - 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的复印件加盖投标人公章 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的复印件加盖投标人公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 及 3-3 项规定。 3、本表序号 3-4 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件加盖投标人公章 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 10 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）； |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目 录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域 网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、 复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物 产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评标标准。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定见评标标准。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则按照评审因素的量化指标评审得分最高优先。如报价相同且量化指标评审得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐三名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

1、评分因素及分值

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30 | 详细的评标内容见下述评分标准 |
| 2 | 商务部分 | 10 |  |
| 3 34 | 技术部分 | 60 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

2、评分标准

2.1商务部分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品在中国境内近三年（2022年至今）销售业绩的评价 | 6 | 根据投标产品（至少包含核心产品）近三年在中国境内的销售业绩情况，具有一个业绩得1分，每增加1个加1分，最高得6分（须提供业绩证明材料，如合同关键页，即合同首页、中标金额页及双方签字盖章页）。 注： 1、业绩证明材料：须提供能够体现产品规格型号的合同复印件并加盖单位公章； 2、日期以合同签署日期为准，未注明合同签署日期不予认可； 3、销售给经销商/代理商或经销商/代理商之间的销售业绩不予认可。 |
| 2 | 环境标志产品、 节能产品 | 1 | 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，有1个得0.5分，最高得1分。（提供认证证书复印件加盖公章） |
| 3 | 对招标文件商务及合同条款的响应程度 | 3 | 商务及合同条款全部满足招标文件要求得3分，否则得0分。 |

2.2技术部分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件采购需求的响应程度 | 52 | 技术指标全部满足招标文件的要求得52分； 第1包： 一项普通指标不满足招标文件扣0.06分，一项指标不满足招标文件扣2分。 第2包： 一项普通指标不满足招标文件扣0.17分，一项指标不满足招标文件扣3分。 第3包： 一项普通指标不满足招标文件扣0.24分，一项指标不满足招标文件扣3分。 第4包： 一项普通指标不满足招标文件扣0.14分，一项指标不满足招标文件扣3分。 第5包： 一项普通指标不满足招标文件扣0.40分，一项指标不满足招标文件扣3分。 第6包： 一项普通指标不满足招标文件扣0.19分，一项指标不满足招标文件扣3分。 第7包： 一项普通指标不满足招标文件扣0.05分，一项指标不满足招标文件扣3分。 第8包： 一项普通指标不满足招标文件扣0.06分，一项指标不满足招标文件扣2分。 第9包： 一项普通指标不满足招标文件扣0.13分，一项指标不满足招标文件扣3分。 按招标文件要求提供技术支持资料。 |
| 2 | 售后服务和质量保证 | 8 | 根据投标人售后服务安排的合理性、维修的反应速度及服务措施情况进行评审： 保修期满足招标文件要求，方案内容完整、售后服务安排合理可行、维修反应速度快，具体实施细节及措施详尽得4分； 保修期满足招标文件要求，方案基本涵盖招标文件要求，售后服务安排合理、维修反应速度较慢，提供的具体实施细节及措施不够完善，得2分； 保修期满足招标文件要求，方案内容有缺失或未提供具体实施细节及措施，得1分； 保修期不满足招标文件要求或未提供售后服务方案得0分。 |
|  |  |  | 对投标人提供的培训方案进行评审： 方案内容完整、合理可行、具体实施细节及措施详尽，得4分； 方案基本涵盖招标文件要求，提供的具体实施细节及措施不够完善，得2分； 方案内容有缺失或未提供具体实施细节及措施，得1分； 未提供得0分。 |

3.3价格部分

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 评标价格 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |

# 第五章  采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 单价 （万元） | 数量 | 总价 （万元） | 分包总价（万元） | 是否核心 产品 | 是否允许进口 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 胸骨锯 | 10 | 1 | 10 | 366.6 |  | 是 | 五年 |
|  | 1-2 | 有创呼吸机 | 29 | 4 | 116 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-3 | 起搏器 | 9 | 2 | 18 |  |  | 是 | 五年 |
|  | 1-4 | 血液净化设备 | 70 | 1 | 70 |  | 是 | 是 | 五年 |
|  | 1-5 | 麻醉机 | 30 | 1 | 30 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-6 | 麻醉监护仪 | 8 | 1 | 8 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-7 | 除颤仪 | 4 | 4 | 16 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-8 | 监护吊塔干区 | 3.9 | 2 | 7.8 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-9 | 监护吊塔湿区 | 3.9 | 2 | 7.8 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-10 | 麻醉吊塔 | 10 | 1 | 10 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-11 | 体外吊塔 | 10 | 1 | 10 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-12 | 外科吊塔 | 10 | 1 | 10 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-13 | 手术灯 | 48 | 1 | 48 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 1-14 | 高频电刀 | 5 | 1 | 5 |  |  | 否 | 五年 |
| 2 | 2-1 | 无创呼吸机 | 13 | 10 | 130 | 352.5 |  | 否 | 五年 |
|  | 2-2 | 有创呼吸机 | 18 | 10 | 180 |  | 是 | 否 | 五年 |
|  | 2-3 | 转运呼吸机 | 8.5 | 5 | 42.5 |  |  | 否 | 五年 |
| 3 | 3-1 | 电子支气管内窥镜导航控制系统 | 1480 | 1 | 1480 | 1698 | 是 | 是 | 一年 |
|  | 3-2 | 冷冻手术治疗仪 | 218 | 1 | 218 |  |  | 否 | 五年 |
| 4 | 4-1 | 800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA） | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 是 | 是 | 五年 |
| 5 | 5-1 | 体外肺膜氧合系统(ECMO) | 130 | 1 | 130 | 450 |  | 否 | 五年 |
|  | 5-2 | 人工心肺机系统 | 220 | 1 | 220 |  | 是 | 是 | 三年 |
|  | 5-3 | 主动脉内球囊反搏泵 | 100 | 1 | 100 |  |  | 是 | 五年 |
| 6 | 6-1 | 内窥镜摄像系统 | 150 | 1 | 150 | 300 |  | 否 | 五年 |
|  | 6-2 | 视频气管插管镜 | 10 | 1 | 10 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 6-3 | 视频喉镜系统 | 10 | 1 | 10 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 6-4 | 电子支气管镜检查系统 | 130 | 1 | 130 |  | 是 | 否 | 五年 |
| 7 | 7-1 | 紫外线强光机器人 | 30 | 2 | 60 | 424 |  | 否 | 五年 |
|  | 7-2 | 紫外线强光机器人 | 30 | 2 | 60 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 7-3 | 彩色超声诊断系统（心超） | 208 | 1 | 208 |  | 是 | 否 | 五年 |
|  | 7-4 | 移动式数字化医用X线摄影系统（移动DR） | 80 | 1 | 80 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 7-5 | 空气消毒机（移动式） | 0.8 | 4 | 3.2 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 7-6 | 空气消毒机（柜式） | 0.8 | 2 | 1.6 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 7-7 | 空气消毒机（挂壁式） | 0.8 | 14 | 11.2 |  |  | 否 | 五年 |
| 8 | 8-1 | 彩色超声诊断系统 | 80 | 1 | 80 | 407.88 |  | 否 | 五年 |
|  | 8-2 | 电动监护病床 | 4 | 2 | 8 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 8-3 | 普通病床 | 0.27 | 54 | 14.58 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 8-4 | 转运床 | 0.65 | 2 | 1.3 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 8-5 | 高端监护仪 | 8 | 2 | 16 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 8-6 | 遥测监护仪 | 4 | 27 | 108 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 8-7 | 监护仪 | 4 | 27 | 108 |  | 是 | 否 | 五年 |
|  | 8-8 | 转运监护仪 | 4 | 4 | 16 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 8-9 | 排痰机 | 7 | 8 | 56 |  |  | 否 | 五年 |
| 9 | 9-1 | 医用离心机 | 0.8 | 4 | 3.2 | 111.5 |  | 否 | 五年 |
|  | 9-2 | 高速冷冻离心机 | 4.5 | 2 | 9 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 9-3 | 迷你离心机 | 0.1 | 4 | 0.4 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 9-4 | 采血系统 | 75 | 1 | 75 |  | 是 | 否 | 五年 |
|  | 9-5 | 振荡器 | 0.1 | 2 | 0.2 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 9-6 | 化学发光分析仪 | 8 | 2 | 16 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 9-7 | 微量移液器 | 0.5 | 4 | 2 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 9-8 | 洁净工作台 | 1.2 | 1 | 1.2 |  |  | 否 | 五年 |
|  | 9-9 | 高速低温离心机 | 4.5 | 1 | 4.5 |  |  | 否 | 五年 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

通州院区发热门诊医用设备购置项目

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：合同签订后90日内。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：

合同签订后，乙方按照交货期限将甲方所采购货物运至甲方指定的地点，货物到达甲方指定地点后, 甲方办理付款手续并支付乙方50%的货款。经安装、调试、验收入库合格后三个月内，甲方办理付款手续并支付乙方45%的货款。待验收签字确认入库合格之日起免费保修期执行一年后（若货物无质量问题），支付乙方剩余货款。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：原厂质保，期限见采购需求。

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品时须提供制造厂家的授权书

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为通州院区发热门诊医用设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供对应产品的医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，供应商为制造商的根据产品分类须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。供应商为代理商的根据产品分类须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所投产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

注：未能表述的质量要求按国家有关技术规范执行。如现行标准有变化，以现行最新标准为准。

（五）货物技术规格具体要求

第一包：

1-1：胸骨锯

1、胸骨锯

1.1、动力要求:电池动力，使用轻便；

1.2、手机要轻巧，重量≤2公斤；

1.3、消毒方式:可以高温高压消毒，无需拆卸即可消毒；

1.4、马达要求:可变速度，分别为≥11000次/分和≥14000次/分，满足不同术者的使用习惯；

1.5、需配加厚型胸骨锯保护弓，更耐用；

1.6、手机需配有安全锁定键；

1.7、按键切换更稳定，符合人体工程学；

2、配件要求

2.1、电池

2.1.1、无记忆效应的锂电池；

2.1.2、电池保护技术，防止电池过热及压力问题；

2.1.3、消毒方式:免消毒；

2.1.4、电池电压≤10V；

2.1.5、电池重量≤0.3公斤；

2.1.5、可循环充电使用；

2.1.6、低电量时:要求有指示灯提醒；

2.2、充电器

2.2.1、要求:可同时充≥4节电池；

2.2.2、有液晶显示屏，可显示电池充电程度和次数；

2.2.3、充电器和电池之间识别，自动判断及调整电池状态确保电池良好工作。

1-2：有创呼吸机

一、概述：

1.	中文操作界面，内置全本中文操作指南，可根据上下文检索；

2.	≥15英寸高亮液晶触摸屏显示，≥6种界面自定义功能；

3.	可直接连接投影仪，并在呼吸机进行实时操作、示教；

4.	顺磁氧技术监测氧浓度，无需更换氧电池；

5.	气动电控型呼吸机，适用于儿童、成人机械通气治疗；

6.	智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前后均提供纯氧3分钟；；

7.	▲呼出端配备非压差式流量传感器，可自动定标传感器；传感器可消毒，防止交叉感染，随机配备≥5个流量传感器

8.	具有USB接口，可导出屏幕截图，可导出/导入呼吸机个性化设置，可

输出监测数据（趋势、表格、记事本）；

9.	呼吸机设定技术指标：能根据病人理想体重机器自动设定合适的通气参数；

10.	呼吸机主机具有通气状态小屏幕，可显示分钟通气量及吸氧浓度；

11.	智能肺视图功能。

二、通气模式

1. CMV 间歇正压通气；

2. A/C 同步间歇正压通气；

3. SIMV同步间歇指令通气；

4. SIMV+ PSV 同步间歇指令通气+压力支持；；

5. CPAP/PSV 持续气道正压、压力支持模式

6. 容量支持通气自主呼吸VS；

7. 双水平气道正压通气；

8. 压力限制通气；

9. 自动流量调整功能，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，全程支持自主呼吸；

10. 容量保证功能，压控模式下保证潮气量；

11. 高流速氧疗功能, 并提供不小于60L/min持续流量，具备吸气压力监测Pmax；

12. 无创通气模式(NIV)；

13. 气道压力释放通气APRV，可设置呼气峰流速百分比自动调节低压时间，避免肺泡塌陷。

三、通气参数

1．通气频率：0.5 - 150次/min；

2．潮气量：20 - 3000 mL；

3．吸气流速：2 - 120L/min；

4．吸气峰压：3- 95 cmH2O；

5．呼气末正压PEEP：0－50cmH2O；

6．压力支持上升时间 ：0 - 2s；

7．氧浓度（FiO2）：21-100%；

8．触发灵敏度：0.2 - 15L/min；

9．峰流速≥180L/min；

10．窒息通气间隔：5-60秒；

11．叹息ΔPEEP：0 ~ 20cmH2O，叹息时间间隔20秒-180分钟；

12．吸气保持操作最长时间40秒，呼气保持最长时间45秒；

四、监测项目

1.	气道压力监测包括：平台压、呼气末正压、气道峰压、气道平均压、气道最小压力，氧疗平均气道压；

2.	流量监测包括：总分钟通气量、指令分钟通气量、自主呼吸，分钟通气量；

3.	潮气量监测：吸入/呼出潮气量；

4.	呼吸频率监测：呼吸频率、自主呼吸频率、机控的呼吸频率；

5.	肺力学参数监测：气道阻力、肺顺应性、患者阻力、弹性阻力、肺膨胀系数C20/C；

6.	氧浓度监测；

7.	无需耗材即可监测气管插管尖端压力并显示波形；

8.	口腔闭合压P 0.1，可自动测量，并生成趋势图；

9.	内源性PEEP操作完毕后，直接显示气体陷闭量等监测参数；

10.	最大吸气负压，浅频呼吸指数；

11.	▲监测三种呼吸环、呼吸监测趋势图不小于240小时；

12.	肺复张趋势回顾；

13.	具备与其他设备（如呼吸机中央站及EIT设备）数据互联。

五、报警项目

1.	报警信息以中文显示并提供报警原因及报警问题处理操作提示；

2.	气道压力（高/低）报警；

3.	呼吸频率（高/低）报警；

4.	吸入潮气量过高报警；

5.	分钟通气量（高/低）报警；

6.	窒息报警；

7.	吸入氧浓度（高/低）报警；

8.	管道脱落/泄漏报警；

9.	吸入气体温度过高报警；

10.	机器故障报警；

六、具有物联网监测设备和院内网接口。

1-3 起搏器

1.	单腔起搏模式：AAI，AOO，VVI和VOO

2.	双腔起搏模式：DDD，DDI，DOO

3.	无起搏疗法：OOO

4.	其他起搏模式：快速心房起搏（RAP）和紧急起搏

5.	起搏频率范围：30-200ppm

6.	高频起搏范围：80-800ppm

7.	输出方式：恒定电流

8.	输出幅度：心房：0.1-20mA; 心室：0.1-25mA

9.	脉宽：心房：1.0ms; 心室：1.5ms

10.	AV延迟: 20-300ms

11.	灵敏度: 心房：0.4-10mV, ASYNC; 心室：0.8-20mV, ASYNC

12.	不应期: 心房：150-500ms

13.	电池寿命: 在频率为70次/分钟并且所有其它参数为正常值时，≥7天

14.	屏幕显示: 上下两个屏幕显示

15.	显示参数: 心率、心房输出、心室输出、模式、电池状态

16.	指示灯: 心房和心室起搏感知指示灯

17.	自检功能: 开机自检

18.	暂停键: 暂停起搏和感知，以查看病人的内在节律

19.DOO/紧急键: 按最大的心房和心室输出启动紧急双腔（DOO）起搏

20.	安全性: 电除颤保护、静电保护

21.	其他要求:

21.1 起搏感知状态栏

21.2  锁屏功能

21.3  起搏暂停模式

21.4  电池取出后持续工作30s

21.5  心房追踪自动调整PVARP和AV间期

21.6  上限频率

21.7  LED背景灯

21.8  自动PVARP

21.9  时间违规/警告

21.10  自动调整

21.11  安全模式

21.12具有物联网监测设备和院内网接口

1-4血液净化设备

▲1. 具备体外二氧化碳清除功能的多种治疗稀释模式： CVVH、CVVHD、CVVHDF、SCUF、血浆治疗TPE及ECCO2R体外二氧化碳清除功能；

2.设备注册证上标注具有二氧化碳清除模式，提供体外二氧化碳清除ECCO2R+连续性血液净化CRRT联合治疗，能同时进行临床血液透析及体外二氧化碳清除治疗；

3. CVVH、CVVHD、CVVHDF模式间无需手动调整管路，可一键切换治疗及稀释模式；

▲4. 血液速度：10-500ml/min±10%，泵速可调；

5. 加热系统：一体化置换液、透析液及血浆加温系统，加热范围30-40℃，精度±0.5℃；

6. 液体部分：置换液泵及透析液泵流量：精度±1%或±10ml/h，屏幕显示泵速，可调泵速。配备液体管理系统；

- 抗凝系统：具备肝素泵组件和枸橼酸-钙泵组件；

8. 具备快速安装及预冲功能，预冲时间≤10分钟；

▲9. 一体化管路滤器（氧和器）；

10.彩色触摸屏；≥ 12寸，中文操作系统；版面提示操作步骤、管路安装指南；具备异常情况的在线帮助功能；

11. ≥6参数至少包括：动脉压，滤器前压，跨膜压，静脉压，血泵流量，CRRT实际治疗剂量；

12.同屏显示CRRT设置治疗剂量和CRRT实际治疗剂量；

13.全压力监测动态显示，可实时显示治疗曲线，具备换袋时间显示及提醒功能；

14. 具备患者数据管理功能，具备数据输出端口；

15. 具备自动调整除气壶液面功能；

▲16. 蓄电池：≥20分钟机器运转；

17. 具备条形码扫描系统，追溯管理耗材；

16. 万向轮车架设计，方便移动；

17.具有物联网监测设备和院内网接口。

1-5麻醉机

一、麻醉机

1）	主机部分：

1.	工作温度：10-40°C，相对湿度≤93%；

2.	▲≥15英寸彩色触摸屏，屏幕采用外挂式非内嵌式设计，外挂式触控屏可以根据操作位置的需要，可多角度旋转调节，可折叠，屏幕旋转角度≥360°；

3.	后备锂电池，使用时间>150分钟；

4.	具有3个以上辅助网电源插座，1个交流电源接口，4个辅助输出电源接口，1个RJ45接口，4个USB接口，1个DB9接口，VGA接口，为围术期设备提供电源支持；

5.	主机机身具备个≥3模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。可监测CO2、AG、BIS、O2、EEG等参数；

6.	可选配AGSS废气回收系统，自主吸引废弃排空，同时有效的保证麻醉气体不会被排出浪费。

2）	气源部分

1.	氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa；

2.	调节范围：空气：0-15L/min，氧气：0.2-15L/min，调节精度±0.05L；

3.	具备氧气，笑气，空气管道气源和氧气、笑气备用气源电子气源表；

4.	▲全电子流量计，直接设置氧浓度、总流量，具有新鲜气体流量水平指示功能，氧气与空气混合时，氧浓度设定范围21%～100%,氧笑空25%～100%，具备最佳流量指示提示最佳新鲜气体用量；

5.	具备机械的笑、氧保护装置；

6.	流量指示显示麻醉气体用量；

7.	配备备用旋钮式电子流量计；

8.	提供机械总流量机调节范围：0-15L/min；

9.	快速充氧范围25 - 75 L/min。

3）	麻醉呼吸机：

1.	气动电控呼吸机；

2.	麻醉机适用于全年龄段病人，包含成人、小儿、新生儿；

3.	具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能；

4.	气动电控呼吸机，通气模式：手动，VCV、PCV、CPAP/PSV、SIMV-VC、SIMV-PC，可选PRVC、SIMV-PRVC、PSVPro、APRV、AMV、叹息功能、呼气保持、吸气保持，呼气时间常数。

5.	控制通气模式下：

5.1	VCV模式下潮气量设定范围：10～1500ml；

5.2	可选PRCV模式下潮气量控制范围：5～1500ml；

5.3	呼吸频率设定范围：2～100次/min；

5.4	吸呼比设定范围：4:1～1:10；

5.5	吸气压力设定范围：5～90 cmH2O，步长1 cmH2O；

5.6	PEEP设定范围：OFF，3～50 cmH2O，步长1 cmH2O；

5.7	压力限制设定范围：10～100cmH2O；

5.8	吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%；

6.	同步和支持通气模式下：

6.1	触发窗设定范围：5%～90%；

6.2	吸气触发设定范围：触发流速0.2～15L/min，步长0.1L/min;触发压力-20 cmH2O～-1cmH2O，步长-0.5cmH2O；

6.3	压力斜坡：0s～2.0s；

6.4	吸气时间：0.2～10s,步长0.1s;

6.5	支持压力设定范围：OFF,3～60 cmH2O；

6.6	吸气流速：0～180L/min；

6.7	叹息压力：OFF,3～40 cmH2O；

7.	重点参数监测范围：

7.1	分钟通气量：0～100L/min；

7.2	吸气和呼气潮气量：0～3000ml；

7.3	顺应性：0～300mL/cmH2O；

7.4	气阻：0～600 cmH2O /(L/S)cmH2O；

7.5	气道压力：-20～120 cmH2O；

7.6	氧传感器浓度：18%-100%；

7.7	氧浓度：18%-100%；

8.	其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比，可选配：吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等；

9.	呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形，能够≥5道波形同屏显示；

10.	可选配压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，二氧化碳环图、顺应性环图，并提供参考环相关呼吸力学参数，波形环图同屏显示。

4）	呼吸回路：

1.	标配双向流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具备防水处理装置；

2.	呼吸回路的进气端和出气端可>30°旋转；

3.	安全上升式风箱；

4.	集成式、一体化模块化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L；

5.	一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒且有标识；

6.	具备有辅助新鲜气体出口ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化，能外接Bain回路、T管回路等；

7.	智能化Bypass旁路功能，支持术中更换钠石灰，钠石灰罐具备在位提醒功能；

8.	回路加热功能，可消除水汽冷凝；

9.	标配2个钠石灰罐，安装时能使用单手下拉操作，容量≥2L；

10.	可选择氧气或空气作为机械通气驱动源；

11.	回路泄漏量≤50ml/min;

12.	具备流量暂停功能；

13.	体外循环CPB，可升级VCV,并在机控模式下启动；

14.	具备肺复张功能。

5）	蒸发罐:

1.	双罐位，标配一个七氟醚高标准蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能；

2.	挥发罐容量大于300ml，具备安全互锁功能，具备转运T模式，转运无需排空麻药；

6）	报警性能：

具备窒息、窒息≥2min报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。

7）	辅助功能

1. 中央刹车系统：单踏板控制、开合一体式，解锁和锁定为同一踏板；

2. 3个抽屉；

3. 可选配隔离变压器，有效保障医生用电安全；

4. 可选配内置负压排痰；

5. 可选配高压氧源，可接高频喷射呼吸机；

6. 具备30分钟趋势图、趋势表；

7. 具备BMI、基础代谢率计算；

8. 可升级打印功能，打印趋势表趋势图报告，捕捉未被发现的临床风险；

9. 可升级高流量给氧功能，降低低氧血症发生概率；

10. 具备流量暂停功能，方便术中吸痰；

11. 具备气源使用量监测，便于临床统计气体用量，节能高效；

12. 可升级食道压监测功能。

8 ）  具有物联网监测设备和院内网接口

1-6 麻醉监护仪

1.	一体化插件式病人监护仪，主机插槽数≥6个；

2.	≥15英寸电容显示屏，分辨率≥1920×1080；

3.	具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作；

4.	▲多参数监测模块为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时无遮挡显示与操作，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥8小时；

5.	配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备；

6.	具备监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、体外循环模式、隐私模式、插管模式；

7.	具备监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、4道IBP和旁流呼吸末二氧化碳；

8.	支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；

9.	具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍，根据心律失常分析结果在每个心拍上进行标注；

10.	支持≥25种实时心律失常分析，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警；

11.	配12导心电静息分析算法，适用于成人、小儿和新生儿，可显示分析结果、存储报告以及打印报告；

12.	具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值， QT/QTc监护适用于成人、小儿和新生儿病人；

13.	提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿；

14.	心率测量范围、精度及分辨率：

14.1、范围：成人为15bpm～300bpm；小儿/新生儿为15bpm～350bpm；

14.2、精度：±1bpm或±1%；

15.	▲耐极化电压：±800mV，灵敏度变化范围±5%；

16.	心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力≥100dB；

17.	具有心率变异性分析功能，提供心率变异性相关参数显示，支持RR间期直方图、RR间期差值直方图、散点图、RR间期长度之差的均方根值、RR间期趋势图；

18.	指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7；

19.	支持双通道体温监测，支持CY及YSI两种体温探头类型；

20.	无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式；

21.	NIBP测量范围：

成人：收缩压 25 mmHg -290mmHg，舒张压 10 mmHg-250mmHg，平均压 15mmHg -260mmHg；

小儿：收缩压 25 mmHg -240mmHg，舒张压 10 mmHg-200mmHg，平均压 15 mmHg-215mmHg；

新生儿：收缩压 25 mmHg -140mmHg，舒张压 10 mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg -125mmHg；

22.	具备双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测；

23.	支持每搏压力变异PPV实时显示，测量范围：0%～50%；分辨率：1% ；

24.	支持收缩压力变异SPV实时显示，测量范围：0 mmHg～50mmHg；分辨率：1mmHg；

25.	支持肺动脉楔压PAWP测量功能；

26.	具备旁流EtCO2监测模块，适用于成人至新生儿全年龄段病人，旁流采样率：≤50ml/min，旁流二氧化碳监测无需积水杯；

27.	支持升级Sedline麻醉深度模块测量，或Sedline单机，可显示PSI患者状态指数和四通道EEG脑电信息；

28.	支持升级NMT肌松模块监测，测量误差：±5%或±2mA，提供TOF模式、PTC模式、ST模式、DBS模式；

29.	支持升级无创连续SpHb模块；

30.	支持升级SpMet高铁血红蛋白模块；

31.	支持升级SpCO碳氧血红蛋白模块；

32.	支持升级PVI脉搏灌注变异指数，测量范围：0%～100%;

33.	支持升级O3区域组织氧饱和模块监测，提供rSO2数值；

34.	支持升级设备集成功能模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵、麻醉机产品相连，实现呼吸机、输注泵、麻醉机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算；

35.	可升级脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能（EWS））、起搏分析（Pace view）、房颤概览等软件功能；

36.	可升级麻醉平衡指引显示，能显示麻醉状态下的信息，包括术前诱导界面、术中维持界面、术后复苏界面，能反映病人生理体征参数的动态趋势；

37.	可升级输注视图功能，能显示输注视图信息，包括本监护仪的生命体征参数的动态趋势、输注设备的用药种类以及流速的变化；

38.	可升级CPR抢救模式，能显示开始抢救、结束抢救和抢救过程的时间信息和文本信息，并能快速录入抢救过程中所使用药物的名称和剂量、列出抢救过程中的操作步骤事件；

39.	具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；

40.	支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器，可以分别对每个计时器进行设置，计时器在设定的时间到达后会进行提示。

41. 具有物联网监测设备和院内网接口。

1-7除颤仪

一、工作环境

1. 工作温度：0到45℃；存储湿度摄氏-20-70摄氏度。

2. 环境湿度：15%到95%相对湿度。

二、技术要求和规格

1.除颤

1.1. 双相截顶指数波，根据病人接触阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

1.2. 显示屏：≥7寸彩色显示屏，≥3道波形。

1.3. 除颤能量的最高能量≤200J。

1.4. 除颤最小能量为1J。

1.5. 充电到最大能量时间≤6秒。

1.6. 成人、儿童一体化除颤电极板，带胸壁阻抗接触灯指示功能。

1.7. 除颤能量调节采用旋钮选择方式。

1.8. 除颤可手动及AED模式下操作,带语音提示功能。

1.9. AED功能具备成人、婴幼儿、儿童模式一键切换，可自定义AED除颤能量。

1.10. 具有同步心脏电复律功能，同步功能启动时，面板上同步电复律按钮显示。

1.11. 具备标记事件功能。

1.12. 具备生命体征趋势回顾功能。

1.13. 具备菜单导航按钮。

2. 心电监护

2.1. 可进行持续心电监护，具备心率/心律失常报警，至少包括：HR过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获 、起搏器未起搏。

2.2. 配备3导心电监护功能。

2.2.1. 心电图交流滤波：50 Hz 或 60 Hz。

2.2.2. 显示心电图：0.15-40 Hz、0.05-40 Hz、2.0-20 Hz。

2.2.3. 打印心电图：0.05-150 Hz、0.15-40 Hz、0.05-40 Hz、2-20 Hz。

3. 电池

3.1. 可充电电池，具备电池容量状态指示。

3.2. 满电量电池可进行≥100次全能量放电。

3.3. 提示电池电量低以后，支持至少≥10分钟持续监护和≥6次200J能量释放。

3.4. 电池具有快速充电技术，2小时可充电≥80%电量。

4. 安全性

▲4.1. 主机具备关机自检功能，定期自检，具备自检待机状态灯指示功能。

4.2. 定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等。

4.3. 可以打印自检的报告结果。

5. 数据存储

5.1. 内部事件总结：可在每份事件总结中存储≥8小时的2条连续ECG波形。

5.2. 最多可存储≥50个时长30分钟的事件概要。

5.3. 支持USB数据导出。

6. 打印机

6.1. 配备50mm热阵列打印机。

6.2. ECG：实时ECG 导联和第二波形打印，附带事件注释和测量值。

6.3. 自动打印：具备“标记事件”、“充电”、“电击”或“报警”自动打印。

6.4. 走纸速度25mm/秒。

7. 重量

7.1. 整机重量≤6.5KG（包括主机、电极板和电池），防水/防固体渗入等级IP54。

1-8监护吊塔干区

- 总体要求：

- 所投产品具备ISO9001、ISO13485质量管理体系认证证书。

- 所投产品符合GB 9706.1-2020医用电气设备 第一部分：基本安全和基本性能的通用要求（提供标有CMA和CNAS的第三方全项目检测报告）。

- 所投产品符合GB/T 43952 医用供应装置的全部要求（提供标有CNAS的第三方全项目检测报告）。

- 设备共性要求和配置：

- 吊塔主体材料要求为6063-T6型材高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计。

- 吊塔内部气体软管须采用EPDM橡胶材质，符合医用供气ISO5359安全标准。

- 所有气体终端与吊塔为同一品牌。气体终端带有正向止回阀设计。各类气体插座需符合ISO标识标准，均为不同颜色和不同形状，接口满足5万次以上插拔。（提供标有CNAS的5w次插拔证明）

- 所有气体终端采用双层六滚珠设计，气体终端具备三密封圈、弹片设计，防止老化漏气，必须带三状态：通、断、拔，确保可正面带气拆卸维修。（提供产品结构图证明）。

5.所有吊塔内部应配置≥16平方毫米低烟无卤材质接地线，保护接地端子与任何已保护接地部件之间的阻抗，不应超过100m Ω  （提供标有CMA和CNAS满足GB 9706.1的第三方检测报告）

6.吊塔设备表面采用高含量聚酯树脂的抗菌喷粉涂层，抗菌率≥99.9%（提供表面涂层成分测试以及抗菌测试的第三方测试报告）

7.吊塔表面粉末涂层厚度应≥70微米。（提供吊塔粉末涂层厚度的第三方测试报告）

8.吊塔悬臂水平关节活动度≥330°

三、设备配置要求：

1）机械单臂，具备机械摩擦刹车，活动半径（臂长）≥750mm；

2）吊柱式箱体设计，箱体为四棱梯形柱

3）气电箱体金属部分长度≥1000mm

4）吊塔旋转角度≥330度

5）滑车载重≥120kg（提供GB/T 43952第三方检测报告证实最大负载数据）

6）设备托盘：2层，宽度≥400mm，深度≥450mm，最大承载量≥50Kg，托盘高硬度、抗静电、防褪色镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，前端带弧形防撞系统。（提供实物证明、托盘自身的四倍承重测试报告和现场测试照片）

7）抽屉：1套，正面采用金属材质圆弧角设计，坚固防撞，采用底装导轨设计，带阻尼自吸式导轨（提供实物图片证明）

8）网篮（280mm）：1个

9）气体出口：O2×2；Air×2； Vac×2

10）电源插座≥8个，采用新国标斜五孔设计，双孔和三孔位置左右错开，便于临床使用。背后采用低烟无卤3芯线，（提供箱体上安装的实物图片证明，以及GB/T 43952的检测报告低烟无卤电源线部分内容）

11）六类通讯网口≥2个

1-9监护吊塔湿区

一、	总体要求：

1.	所投产品具备ISO9001、ISO13485质量管理体系认证证书。

2.	所投产品符合GB 9706.1-2020医用电气设备 第一部分：基本安全和基本性能的通用要求（提供标有CMA和CNAS的第三方全项目检测报告）

3.	所投产品符合GB/T 43952 医用供应装置的全部要求（提供标有CNAS的第三方全项目检测报告）

二、	设备共性要求和配置：

1.	吊塔主体材料要求为6063-T6型材高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计。

2.	吊塔内部气体软管须采用EPDM橡胶材质，符合医用供气ISO5359安全标准。

3.	所有气体终端与吊塔为同一品牌。气体终端带有正向止回阀设计。各类气体插座需符合ISO标识标准，均为不同颜色和不同形状，接口满足5万次以上插拔。（提供标有CNAS的5w次插拔证明）

4.	所有气体终端采用双层六滚珠设计，气体终端具备三密封圈、弹片设计，防止老化漏气，必须带三状态：通、断、拔，确保可正面带气拆卸维修。（提供产品结构图证明）。

5.所有吊塔内部应配置≥16平方毫米低烟无卤材质接地线，保护接地端子与任何已保护接地部件之间的阻抗，不应超过100m Ω  （提供标有CMA和CNAS满足GB 9706.1的第三方检测报告）

6.吊塔设备表面采用高含量聚酯树脂的抗菌喷粉涂层，抗菌率≥99.9%（提供表面涂层成分测试以及抗菌测试的第三方测试报告）

7.吊塔表面粉末涂层厚度应≥70微米。（提供吊塔粉末涂层厚度的第三方测试报告）

8.吊塔悬臂水平关节活动度≥330°

三、	设备配置要求：

1）机械双臂，具备机械摩擦刹车，活动半径（臂长）≥1500mm；

2）吊柱式箱体设计，箱体为四棱梯形柱设计

3）气电箱体金属部分长度≥1000mm

4）吊塔旋转角度≥330度

5）滑车载重≥120kg（提供GB/T 43952第三方检测报告证实最大负载数据）

6）设备托盘：2层，宽度≥500mm，深度≥450mm，最大承载量≥50Kg，托盘高硬度、抗静电、防褪色镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，前端带弧形防撞系统。（提供实物证明、托盘自身的四倍承重测试报告和现场测试照片）

7）抽屉：1套，正面采用金属材质圆弧角设计，坚固防撞，采用底装导轨设计，带阻尼自吸式导轨，防止意外夹伤。（提供实物图片证明）

8）网篮（280mm）：1个

9）气体出口：O2×2；Air×2； Vac×2

10）电源插座≥8个，采用新国标斜五孔设计，双孔和三孔位置左右错开，背后采用低烟无卤3芯线，确保用电安全（提供箱体上安装的实物图片证明，以及GB/T 43952的检测报告低烟无卤电源线部分内容）

11）六类通讯网口≥2个

12）双关节输液延展臂，关节带旋钮锁止功能

13）输液杆：1个

1-10麻醉吊塔

一、	总体资质、品质要求：

1.	提供第三方认证机构出具的ISO9001、ISO13485质量管理体系认证证书。

2.	所投产品符合GB 9706.1-2020医用电气设备 第一部分：基本安全和基本性能的通用要求（提供标有CMA和CNAS的第三方全项目检测报告）

3.	所投产品符合GB/T 43952 医用供应装置的全部要求（提供标有CNAS的第三方全项目检测报告）

二、	设备共性要求和配置：

1.	吊塔主体材料要求为高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露。

2.	吊塔内部气体软管须采用EPDM橡胶材质，符合医用供气ISO5359安全标准，不得采用PVC材质。

3.	所有气体终端带有正向止回阀设计。各类气体插座需符合ISO标识标准，均为不同颜色和不同形状。保障接口4万次以上插拔（提供证明依据）

4.	所有负压气体管道和气口必须1：1配置，不得采用在吊塔内部采用双通或三通来连接负压气管。（提供吊塔内部负压气口与软管连接的实物照片）

5.	所有气体终端采用双层六滚珠设计，气体终端具备三密封圈、弹片设计，防止老化漏气，所有气体接口必须带三状态：通、断、拔，确保可正面带气拆卸维修。 其中麻醉废气排放气口AGSS必须采用文丘里原理，正压持续排放，不得采用负压抽吸式DISS（提供产品结构图证明）。

6.	所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。吊柱内部上下三层设计，完全保证气电分离；底部设计有导流孔，可顺畅排除意外情况下产生的气体泄漏。

7.	所有吊塔内部应配置≥16平方毫米低烟无卤材质接地线，避免金属外壳漏电，保护接地端子与任何已保护接地部件之间的阻抗≤100m Ω

8.	吊塔设备表面采用高含量聚酯树脂的抗菌喷粉涂层，能有效抑菌细菌滋生。抗菌率≥99.9%

9.	吊塔表面粉末涂层厚度应＞70微米。以更好的达到医院感染控制的需求（提供吊塔粉末涂层厚度的第三方测试报告）

10.	吊塔悬臂水平关节活动度≥330°

三、	设备具体要求：

1）电动双臂，具备机械摩擦刹车+气动刹车，活动半径（臂长）≥1750mm

2）电动提升距离≥600mm，不得采用风扇结构给电机散热。

3）箱体净载重量≥180kg

4）气电箱体长度≥1250mm

5）配置缆线管理系统，长度与箱体等长，便于收纳电线和管路。

6）设备平台：3个，宽度≥600mm，深度≥450mm，平台与平台间距≥450mm，最大承载量≥50Kg，托盘镁铝合金材质，一体成型设计，前端带弧形防撞系统。（提供实物证明、托盘自身的四倍承重测试报告和现场测试照片）

7）双层抽屉：1套，正面采用金属材质圆弧角设计，坚固防撞，采用底装导轨设计，带阻尼自吸式导轨，防止意外夹伤。（提供实物图片证明）

8）网篮：1套

9）德标气体终端 ：O2×2；Air×2；Vac×2；AGSS×1；包含所有气体插头

10）电源插座10A（国标）：14个，采用新国标斜五孔设计，双孔和三孔位置左右错开，便于临床使用。背后采用低烟无卤3芯线，（提供箱体上安装的实物图片证明，以及GB/T 43952的检测报告低烟无卤电源线部分内容）

11）16A（国标）：2个，背后采用低烟无卤3芯线

12）六类RJ45通讯终端：4个

13）视频口：BNC*1个；HDMI*2个

14）输液延展臂带缆线管理系统，所有关节带旋钮锁止功能：1个（提供实物图片证明）

15）输液杆（长度≥1000mm）配输液四勾：1套

1-11体外吊塔

一、	总体要求：

1.	提供第三方认证机构出具的ISO9001、ISO13485质量管理体系认证证书。

2.	所投产品符合GB 9706.1-2020医用电气设备 第一部分：基本安全和基本性能的通用要求（提供标有CMA和CNAS的第三方全项目检测报告）

3.	所投产品符合GB/T 43952 医用供应装置的全部要求（提供标有CNAS的第三方全项目检测报告）

二、	设备共性要求和配置：

1.	吊塔主体材料要求为高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露。

2.	吊塔内部气体软管须采用EPDM橡胶材质，符合医用供气ISO5359安全标准，软管外侧印有吊塔厂家名称和标准标识，不得采用PVC材质。

3.	所有气体终端与吊塔为同一品牌。气体终端带有正向止回阀设计。各类气体插座需符合ISO标识标准，均为不同颜色和不同形状。保障接口4万次以上插拔（提供证明）

4.	所有负压气体管道和气口必须1：1配置，真正达到一用一备的临床使用效果，不得采用在吊塔内部采用双通或三通来连接负压气管。（提供吊塔内部负压气口与软管连接的实物照片）

5.	所有气体终端采用双层六滚珠设计，气体终端具备三密封圈、弹片设计，防止老化漏气，所有气体接口必须带三状态：通、断、拔，确保可正面带气拆卸维修。（提供产品结构图证明）。

6.	所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。吊柱内部上下气电分离设计；底部设计有导流孔，可顺畅排除意外情况下产生的气体泄漏。

7.	所有吊塔内部应配置≥16平方毫米低烟无卤材质接地线，避免金属外壳漏电，保护接地端子与任何已保护接地部件之间的阻抗≤100m Ω

8.	吊塔设备表面采用高含量聚酯树脂的抗菌喷粉涂层，能有效抑菌细菌滋生。抗菌率≥99.9%

9.	吊塔表面粉末涂层厚度应＞70微米。以更好的达到医院感染控制的需求（提供吊塔粉末涂层厚度的第三方测试报告）

10.	吊塔悬臂水平关节活动度≥330°

三、	设备具体要求：

1）电动双臂，具备机械摩擦刹车，活动半径（臂长）≥1500mm

2）电动提升距离≥600mm，不得采用风扇结构给电机散热。

3）箱体净载重量≥145kg

4）气电箱体长度≥750mm

5）配置缆线管理系统，长度与箱体等长，便于收纳电线和管路。（需提供图片说证明）

6）设备平台：2个，宽度≥400mm，深度≥450mm，平台与平台间距≥450mm，最大承载量≥50Kg，托盘镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，前端带弧形防撞系统。（提供实物证明、托盘自身的四倍承重测试报告和现场测试照片）

7）抽屉：1套，正面采用金属材质圆弧角设计，坚固防撞，采用底装导轨设计，带阻尼自吸式导轨，防止意外夹伤。（提供实物图片证明）

8）网篮：1套

9）德标气体终端 ：O2×2；Air×2；Vac×2；包含所有气体插头

10）电源插座10A（国标）：6个，采用新国标斜五孔设计，双孔和三孔位置左右错开，便于临床使用。背后采用低烟无卤3芯线，确保用电安全（提供箱体上安装的实物图片证明，以及GB/T 43952的检测报告低烟无卤电源线部分内容）

11）六类RJ45通讯终端：2个

12）视频口： 1个；

13）等电位端子：2个

1-12外科吊塔

一、	总体要求：

1.	提供第三方认证机构出具的ISO9001、ISO13485质量管理体系认证证书。

2.	所投产品符合GB 9706.1-2020医用电气设备 第一部分：基本安全和基本性能的通用要求（提供标有CMA和CNAS的第三方全项目检测报告）

3.	所投产品符合GB/T 43952 医用供应装置的全部要求（提供标有CNAS的第三方全项目检测报告）

二、	设备共性要求和配置：

1.	吊塔主体材料要求为高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露。

2.	吊塔内部气体软管须采用EPDM橡胶材质，符合医用供气ISO5359安全标准，软管外侧印有吊塔厂家名称和标准标识，不得采用PVC材质。

3.	所有气体终端带有正向止回阀设计。各类气体插座需符合ISO标识标准，均为不同颜色和不同形状。保障接口4万次以上插拔，提供证明依据

4.	所有负压气体管道和气口必须1：1配置，真正达到一用一备的临床使用效果，不得采用在吊塔内部采用双通或三通来连接负压气管。（提供吊塔内部负压气口与软管连接的实物照片）

5.	所有气体终端采用双层六滚珠设计，气体终端具备三密封圈、弹片设计，防止老化漏气，所有气体接口必须带三状态：通、断、拔，确保可正面带气拆卸维修。（提供产品结构图证明）。

6.	所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。吊柱内部上下气电分离设计；底部设计有导流孔，可顺畅排除意外情况下产生的气体泄漏。

7.	所有吊塔内部应配置≥16平方毫米低烟无卤材质接地线，避免金属外壳漏电，保护接地端子与任何已保护接地部件之间的阻抗≤100m Ω

8.	吊塔设备表面采用高含量聚酯树脂的抗菌喷粉涂层，能有效抑菌细菌滋生。抗菌率≥99.9%

9.	吊塔表面粉末涂层厚度应＞70微米。以更好的达到医院感染控制的需求（提供吊塔粉末涂层厚度的第三方测试报告）

10.	吊塔悬臂水平关节活动度≥330°

三、	设备具体要求：

1）电动双臂，具备机械摩擦刹车+气动刹车，活动半径（臂长）≥1750mm

2）电动提升距离≥600mm，不得采用风扇结构给电机散热。

3）箱体净载重量≥180kg

4）气电箱体长度≥1250mm

5）配置缆线管理系统，长度与箱体等长，便于收纳电线和管路。

6）设备平台：3个，宽度≥600mm，深度≥450mm，平台与平台间距≥450mm，最大承载量≥50Kg，托盘镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，前端带弧形防撞系统。（提供实物证明、托盘自身的四倍承重测试报告和现场测试照片）

7）抽屉：1套，正面采用金属材质圆弧角设计，坚固防撞，采用底装导轨设计，带阻尼自吸式导轨，防止意外夹伤。（提供实物图片证明）

8）网篮：1套

9）德标气体终端 ：O2×1；Air×1；Vac×2；CO2×2；包含所有气体插头

10）电源插座10A（国标）：9个，采用新国标斜五孔设计，双孔和三孔位置左右错开，便于临床使用。背后采用低烟无卤3芯线，确保用电安全（提供箱体上安装的实物图片证明，以及GB/T 43952的检测报告低烟无卤电源线部分内容）

11）16A（国标）：2个，背后采用低烟无卤3芯线，确保用电安全

12）六类RJ45通讯终端：2个

13）视频口：BNC*1个

14）等电位端子：2个

1-13手术灯

一. 技术原理:

1.	手术灯类型: 中国本地生产;具有药监局下发的生产许证；采用LED照明技术;

2.	灯体结构: 采用透镜反射原理

二. 灯体设计:

1.	灯盘外形: 圆形灯盘，易擦洗，耐酸碱腐蚀。灯盘外周配有防撞橡胶装置.

2.	灯盘直径:双母灯均≤ 620mm，

3.	灯盘高度:双母灯≤ 90mm

4.	灯盘重量: 双母灯相等≤ 16kg

5.	灯臂活动关节: ≥ 6个

6.	圆型吊管设计，可升级为同柱四悬臂结构，保证每悬臂的360度旋转。

三. 发光技术

灯泡类型: 白色高功率LED灯泡(含冷白和暖白两色);

1.	灯泡使用寿命: ≥50000小时

2.	LED灯泡数量: ≤92个

3.	灯泡可升级性: 可以升级更换

4.	手术灯整体功率: ≤70W

四. 操作调节

1.	聚焦范围(光斑直径可调,调节范围): 最小光斑≤20cm，最大光斑≥28cm

2.	控制面板：电容触控面板;位于灯头上操作便捷，也可选配墙式控制面板。可调节照明亮度,开关灯源.色温调节,光斑调节

3.	中置手柄：触摸式调节无影灯功能。可控制无影灯亮度和光斑大小, 可灭菌、可徒手拆卸

4.	灯头外侧具有一体成型环形把手

5.	同一手术间无影灯有同步调节功能

6.	安装可拆卸手柄时的作用力≤1N (提供检测报告)

7.	非有意拆卸的作用力≥100N (提供检测报告)

8.	同轴4臂，灯头的弹簧臂绕旋转臂≥360°，灯头绕万向架≥330°

五. 照明效果

1.	照明亮度: ≥160000 Lux,亮度调节范围:12.5%-100%

2.	色彩还原指数Ra: ≥95, R9: ≥94

3.	照明深度(L1+L2)20%：≥1300mm

4.	光柱聚焦深度(L1+L2)60%：≥700mm

5.	总辐射(W/m²)：	≤600

6.	辐射照度比(mW/m²lx)	≤3.5

7.	色温四档可调: 3800K --5600K

8.	双板+单管(%)无影率：≥55%

单管(%)无影率：100%

9.	D50/D10≥0.6

六. 摄像功能

▲1.具有高清摄像功能，摄像头在灯头内部非消毒手柄位置。

七. 资质认证

1. 符合安全与行业认证：GB9706.1-2020 (IEC 60601-1),

GB/T20145-2006灯和灯系统的光生物安全性

监视器悬挂臂技术规格

监视器悬臂承重范围：1.5~21公斤

1.显示器适配器承重≥32公斤，最高可同时容纳3根电源线，9根3G-SDI视频线，3根CAT6A数据线；

2.同时容纳3根电源线，9根3G-SDI视频线，3根CAT6A数据线；

3.单显示臂长选择范围：750-1500mm，满足各种手术室个性化需求；

4.显示器活动灵活旋转，范围：横向≥+10°/-60°，纵向360°；

5.弹簧臂调节角度: 向下≥70°；向上≥45°；

6.弹簧臂上下活动范围:≥1280mm。

1-14高频电刀

1.工作频率：512kHz

2.输出功率：≤200W

3.额定负载：≥400Ω

4.屏幕显示：≥7.0英寸LED液晶可触摸显示屏

5.输出方式：间歇性输出。支持手控、脚控2种输出方式。

6.功能模式：开放模式及内镜模式。

7. 工作模式:≥4种.其中具备专用内镜切模式≥1种，内镜切效果可用种类≥4种，适用于HSP（热圈套息肉切除术）/EMR（内镜下黏膜切除术）等术式。

8.自动保护装置：具备。

9.断线自检：具有中性极板未连接或者连接电缆断线时，自动停止输出并声光提示功能。

10.中性极板检测系统：单片极板连续性检测连接状态，双片极板进行全程接触质量动态监测。

11.功率自动补偿系统：手术过程中依据人体不同组织的阻抗变化，毫秒级双反馈自动控制，恒定功率输出。

12.具备开机自检功能，可进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。

13.输出功率调节模式最小1W步进。

14.智能程序存储功能：支持≥6组程序存储，支持子程序设置替换，独立记忆手术参数。

15. PPS功率峰值补偿系统：具备。

16. 设备安全性：浮地CF型，双反馈自动控制。

17.使用年限≥8年。

18.具有物联网监测设备和院内网接口。

第二包：

2-1：无创呼吸机

技术参数：

1.1通气模式：无创通气

患者类型：成人，儿童

1.2适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。

1.3显示单元：≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，≥4道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示，中文操作界面。

▲1.4电动电控呼吸机。内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机，最大峰流速≥280L/min。

1.5内置可充电锂电池，电池使用时间≥180分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。（可升级再增加一块电池）

1.6具备高压氧和低压氧接口，高压氧时氧浓度精确可调（21-100%）。

1.7具有屏幕锁功能、截屏功能，U盘导出屏幕文件

1.8在持续气道正压通气模式CPAP、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能，降低患者呼气阻力。

1.9 可选配可控温加温加湿湿化系统、加热管路、鼻囊管等。

2 通气模式

2.1 持续气道正压 NIV- CPAP（持续气道正压通气模式CPAP）

2.2自主/时间切换NIV- S/T（自主/时控通气模式S/T和自主/时控通气+模式S/T+）

2.3 时间切换通气 NIV-  T （时控通气模式T）

2.4 容量保证压力支持通气 NIV-VGPS或同等呼吸模式（容量支持通气模式VAPS）

2.5 具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗流量调节范围：2-80L/min，并具有氧疗计时功能。

2.6 具备窒息通气

2.7 可以进行波形冻结、屏幕拷贝、手动通气功能

2.8 可选配血氧饱和度监测及脉率监测，实时患者评估无创通气情况

3 参数设置

3.1目标潮气量：50-2500ml

3.2呼吸频率：1-60次/min

3.3吸气时间：0.2—5s

3.4压力上升时间：1- 6档可调（EasySync™ 同步增强技术实现吸气触发和呼气触发阶段的自动调节，覆盖通气周期全阶段）

▲3.5吸气压力（IPAP）：4-50 cmH2O

▲3.6呼气末正压(EPAP)： 4-30cmH2O

3.7吸入氧浓度： 21%~100%

3.8持续气道正压（无创呼吸）： 4-30cmH2O

3.9压力释放量（Crelief）：1-6档位可调节。

3.10吸气压力最大值（Pmax）： 6-50cmH2O

3.11吸气压力最小值（Pmin）： 5-35cmH2O

3.12吸气触发灵敏度（Trigger）：多挡可调节

3.13高流量氧疗流量调节范围：2-80L/min

4、监测参数

4.1 压力类：峰压值， 呼末正压、内源性PEEP、PEEPi+PEEP

4.2 容量、流速类：容量、流速类：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总泄漏、病人泄漏、病人触发%、吸气时间占比、呼气峰值流速

4.3 波形： 压力-时间 容量-时间、流速-时间

4.4吸入氧浓度、血氧饱和度、脉率

4.5实时提供监测参数≥72小时的趋势图、表分析；

5、报警参数

5.1具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示；分级报警和声光报警；气道压力：过高/过低报警；分钟通气量：过高/过低报警；潮气量：过高/过低报警；呼吸频率：过高/过低报警；电源、气源中断报警察；电池电量低报警

6、支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。

7、具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

8、具有物联网监测设备和院内网接口。

2-2：有创呼吸机

- 用途：适用于成人、儿童患者通气治疗的重症呼吸机

- 技术参数：

1.电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机

1.1▲涡轮最高持续恒定峰流速≥250L/min

1.2稳定涡轮，厂家提供≥8年质量保障

1.3彩色显示屏≥12英寸，可实时显示波形≥3道

2.通气模式

2.1间歇指令正压通气 VC-CMV

2.2辅助间歇指令正压通气 VC-AC

2.3同步间歇指令通气 VC-SIMV

2.4同步间歇指令通气+压力支持 VC-SIMV+PS

2.5持续气道正压+压力支持SPN-CPAP PS

2.6压力限制通气，容控模式时，如气道峰压达到压力上限则以此压力输送设置潮气量

2.7叹息Sigh

2.8双水平气道正压通气

2.9窒息通气Apnea V

3.技术指标

3.1潮气量：50-2000ml

3.2呼吸频率：10-120次/分

3.3吸气时间：0.2-10秒

3.4▲吸气压力：1-99 cmH2O

3.5▲呼气末正压/叹息PEEP：0-50cmH2O

3.6压力支持Psupp：0-50 cmH2O

3.7吸入氧浓度：21-100%

3.8吸气触发灵敏度（流量触发）：1-15L/min

3.9吸气终止灵敏度：5%－75％吸气峰流速

3.10窒息通气报警：15-60秒

3.11具备待机预设功能，可在待机界面设置初始默认值

3.12具备同步自动泄露补偿功能

4.监测项目

4.1▲呼出端配备非压差式流量传感器，精确度高，可自动定标传感器；传感器能消毒随机配备不少于5个流量传感器。

4.2吸入潮气量，呼出潮气量，自主呼吸潮气量，机械分钟通气量，自主分钟通气量，分钟泄漏气量

4.3总呼吸频率，自主呼吸频率

4.4气道峰压，平台压，平均压，呼气末正压PEEP

4.5平台时间，吸气时间，吸呼比

▲4.6肺顺应性，气道阻力，浅快呼吸指数，可回顾不小于216小时趋势图

4.7同屏显示≥3道波形：压力、流量、容量与时间的波形

5.报警项目

5.1智能三级声光报警系统，人机对话功能，提供中文报警文字信息

5.2气源报警

5.3气道压力（高/低）报警

5.4呼吸频率（高/低）报警

5.5吸入潮气量过高报警

5.6分钟通气量（高/低）报警

5.7窒息报警

5.8吸入氧浓度（高/低）报警

5.9管道脱落/泄漏报警

5.10机器故障报警

6.其他功能

6.1具有内置一体化气动同步雾化功能

6.2具有智能吸痰功能

6.3具有吸气保持功能

6.4具有极限参数调节确认功能，保障患者通气安全

6.5具有波形冻结功能

6.6具有屏幕锁定功能

6.7具有漏气测定及自动补偿功能，开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿

6.8具有待机功能

7具有物联网监测设备和院内网接口。

2-3：转运呼吸机

一、整机与显示要求

1.	通过EN1789和YY0600.3转运标准测试

2.	通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试

3.	适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

4.	整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

5.	可支持单管路通气，呼吸机主机重量≤4.5kg。

6.	呼吸机主机（不含把手）尺寸≤300mm x 160mm x 200mm。。

7.	▲吸气峰值流速≥210L/min。

8.	配备提拿悬挂一体化多功能把手。

9.	支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

10.	≥7英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。

11.	具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。

12.	具有关机状态下电量显示功能。

13.	支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

14.	具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

二、环境适应性要求

1.	防尘防水等级≥IP34，

2.	最高工作海拔≥7000m。

3.	工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。

4.	具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

三、呼吸模式及功能

1.	标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；、双水平气道正压通气（如DuoLevel）、压力调节容量控制通气（如PRVC）、心肺复苏通气模式（如CPRV）。

2.	呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度

四、设置参数

1.	潮气量：20ml—2000ml

2.	▲吸气压力：1—60 cmH2O

3.	▲呼气末正压：0—50 cmH2O

4.	吸入氧浓度：21—100%

5.	吸气时间：0.1—10s

6.	压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

7.	流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

8.	呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

9.	氧疗流量：2—80L/min

五、监测参数和报警

1.	监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

2.	波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间。

3.	报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

六、具有物联网监测设备和院内网接口。

第三包：

3-1：电子支气管内窥镜导航控制系统

1.	适用范围：可用于经自然腔道的支气管镜检查以及术中对一次性使用电磁定位电子支气管内窥镜导管的导航定位和操作控制；可用于支气管镜治疗的术前规划，符合注册证适用范围

2.	医生规划工作站：具备

3.	医生工作站显示屏数量1

4.	可用于支气管镜治疗的术前规划：具备

5.	多模态导航技术：≥3种导航定位方式

6.	▲导航患者传感器端口数量≥2

7.	镜体运动感知技术：具备

8.	光学识别技术：具备

9.	▲冷光源光强度调节档数≥2

10.	多种导航数据验证：支持镜体感知学数据、光学识别数据互相验证

11.	导航：智能转动矫正后，触碰主隆突后回撤，进入所选目标的对侧气道进行配准并回撤一定距离

12.	▲器械出口指示：具备

13.	具备虚拟目标定位视图，具备颜色和箭头提示

14.	可实时显示支气管镜头端距离目标中心的距离

15.	机械控制系统：具备

16.	▲机械臂数量：≥2个，具备第三臂拓展接口

17.	机械臂轴数（每个机械臂）：≥7轴

18.	▲机械臂总轴数≥14

19.	机械臂系统触控屏：具备

20.	▲器械装置操纵器（IDM）数量：≥2个

21.	▲操控系统：基于Linux内核操作系统

22.	操控方式：通过集成化智能控制手柄操控，无需独立控制台

23.	触控操作：支持触控操作

24.	安全锁定装置：具备

25.	重力感应技术：具备

26.	防跌落模式：自动检测是否跌落并开启安全锁定

27.	符合Xbox高速通信协议：符合

28.	▲控制手柄按键数量：≥16（不含方向摇杆），摇杆数量≥2个，且每个按键均具备功能

29.	▲内窥镜导管设计：双层鞘管设计，导管具备外鞘+内镜的双层鞘管设计，每层鞘管均可独立伸缩和独立转向，支持蛙跳模式行进

30.	外层鞘管弯曲方向：360°任意方向弯曲

31.	外层鞘管头端弯曲角度：≥130°

32.	内镜：具备

33.	内镜弯曲方向：360°任意方向弯曲

34.	内镜头端弯曲角度	≥180°，不得使用单层导管的参数响应

35.	视觉镜头设计：内镜头端具备集成化视觉镜头和光源设计

36.	▲工作通道内径≥2.1mm

37.具有物联网监测设备和院内网接口。

3-2：冷冻手术治疗仪

一.货物名称及数量

冷冻治疗设备 1台

二.主要技术参数要求

1	设备用途：配合一次性冷冻消融针使用，用于实体肿瘤患者进行冷冻消融治疗，还可以经支气管对患者肺部肿瘤进行冷冻消融治疗。

2	性能指标

2.1	耐压要求：设备可承受压力≥3200psi

2.2	测温范围以及精度：测温范围为-195.8~60℃，精度±5℃

▲2.3	负压性能：设备内含真空泵，真空度≤0.1kPa

2.4	复温性能：采用直流电加热复温方式，电压≤24VDC，输出功率≤15W；

2.5	工作噪声≤65db(A)

2.6	安全性能：安全符合GB9706.1-2007《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》的要求及YY 06/78-2008《医用冷冻外科治疗设备性能和安全》的要求。

2.7	电磁兼容性	符合YY0505-2012《医用电气设备第1-2部分安全通用要求并列标准电磁兼容-要求和试验》的要求。

▲2.8	工作气源：氮气、氩气或氮氩混合气体，气体纯度为99.999%

3	系统配置要求

3.1	电源及功率	电源：交流 220V±20%，频率 50Hz±10%；输入功率：≤2000VA

3.2	控制系统

1）触摸屏≥15英吋，可以 360︒自由旋转；

2）接口≥3个至少包括1个消融针接口、1个测温接口、1个真空接口等；

3）显示界面至少包含试针、固定、冷冻、冷冻功率调节、复温、结束等触控按钮；

4）具备流程化引导操作功能；

5）设备可自动识别压力异常、管路堵塞、真空度异常、消融针异常等故障；

6）设备可自定义冷冻时间、复温时间、循环次数等参数，可按设置参数自动执行冷冻-复温循环；

3.3	具备急停开关。

3.4	数据记录系统	设备包含数据记录系统，完整记录设备运行参数（温度、压力等）、气体管路运行参数（温度、压力等）、消融针识别码、针头温度、开启或关闭试针\固定\冷冻\复温\解锁的时间、冷冻功率等信息，记录数据自动备份，存储的数据采用加密存储方式。

3.5	气体输送系统

▲1）内置气体干燥过滤器和安全泄压阀；

2）冷冻工作压力≤1600psi；

3）复温工作压力≤200psi

4）设备内置减压系统；

4 一次性冷冻消融针：包含经皮穿刺和经支气管两种介入路径的冷冻消融针，均可配合冷冻治疗设备使用

4.1	适应症：一次性冷冻消融针（经皮）可经皮治疗全身实体肿瘤，一次性冷冻消融针（经支气管）可经支气管治疗周围型肺癌及肺转移瘤

4.2	针头温度范围：-170℃至-130℃

4.3	测温位置：针尖靶区内部自带测温电偶，实时监测肿瘤中心温度

4.4	消融针规格：一次性冷冻消融针（经皮）直径最细规格1.5mm，对应至少3种有效冷冻区长度，手柄形状包含直型和弯型两种

4.5	一次性冷冻消融针（经支气管）直径最细规格1.9mm，兼容2.0mm工作通道的支气管镜，导管长度不低于1000mm，针头长度不超过12mm；

4.6	复温性能：采用电加热复温，无需氦气，消融针复温过程，针内部温度上限为50℃；

4.7	真空隔热：消融针导管内置真空隔热层，避免冻伤正常组织；

5．具有物联网监测设备和院内网接口；

6. 可与本包电子支气管内窥镜导航控制系统联合使用。

第四包：

4-1：800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA）

| 复合用数字减影血管造影系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机架系统: |  |
| 1.1 | 落地 | 具备 |
| 1.11 | 天顶无轨道设计，不影响层流 |  |
| ▲1.12 | C形臂有效弧深： | ≥95 cm |
| 1.13 | 最大SID： | ≥125 cm |
| 1.14 | 最大患者覆盖范围： | ≥200 cm |
| ▲1.15 | 焦点到等中心点距离： | ≥80 cm |
| 1.16 | C臂等中心点到地面距离： | ≤110cm |
| 1.17 | 机械轴数量： | ≥3轴，全轴等中心运动 |
| 1.2 | LAO： | ≥100° |
| 1.21 | RAO： | ≥100° |
| 1.22 | CRA： | ≥55° |
| 1.23 | CAU： | ≥55° |
| 1.24 | 机架旋转速度（非旋转采集）： | LAO/RAO≥15°/s |
| 1.25 | 机架环内滑动速度（非旋转采集）： | CRAN/CAU≥15°/s |
| 1.26 | C臂旋转范围： | ≥200° |
| 1.27 | C臂正位或侧位最大旋转速度： | ≥40°/s |
| 1.28 | 可设置并存储机架位置数量： | ≥50个 |
| 1.29 | 准直器和平板探测器具备跟踪旋转技术或采用正方形平板设计，保持图像正直无偏转 | 具备 |
| 2 | 手术床： |  |
| 2.1 | 全身检查、治疗的要求 | 满足 |
| 2.2 | 材料： | 碳纤维 |
| ▲2.3 | 纵向运动范围： | ≥150 cm |
| 2.4 | 导管床横向运动： | ≥28 cm |
| ▲2.5 | 床面升降范围： | ≥30 cm |
| 2.6 | 导管床面最低高度： | ≤80 cm |
| 2.7 | 最大物理承重： | ≥300 kG |
| 2.8 | 最大病人承重： | ≥200kG+50kG（CPR） |
| ▲2.9 | 标准床面板长度（非加长床板，且仅为床面板长度，不含器械托盘或其他器具延长长度）： | ≥300 cm |
| 2.10 | 床宽度： | ≥40 cm |
| 2.11 | 床面患者最大有效覆盖： | ≥180 cm |
| 2.12 | 床面旋转角度： | ≥270° |
| 2.13 | 导管床床垫、轨道夹、输液架、病人绑带及线缆拖 | 配备 |
| 2.14 | 无需回床即能在床面任意位置进行CPR | 满足 |
| 3、 | 检查室内控制系统： |  |
| 3.1 | 床旁液晶触摸屏控制系统： | 配备 |
| 3.1.1 | 液晶触摸控制屏显示屏尺寸 | ≥8英寸 |
| 3.1.2 | 控制屏可置于导管床3边，或控制室内 | 支持 |
| 3.1.3 | 可控制,图像采集条件，可完成程序卡片操作，包括采集协议 | 支持 |
| 3.1.4 | 程序卡片可自行定义和存储 | 支持 |
| 3.2 | 遥控器功能： | 具备 |
| 3.2.1 | 序列选择和图像选择 | 支持 |
| 3.2.2 | 控制检查循环播放和序列循环播放 | 支持 |
| 3.2.3 | 序列纵览和检查纵览 | 支持 |
| 3.2.4 | 选择参考图像并调用 | 支持 |
| 3.2.5 | 参考屏图像浏览和采集序列处理 | 支持 |
| 4 | 控制室工作站： |  |
| 4.1 | 透视/曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作 | 具备 |
| 4.2 | 术中可执行像素位移和测量分析功能 | 具备 |
| 4.3 | 可同时浏览两个序列 | 支持 |
| 4.4 | 进行测量分析后，可立即与检查室分享 | 支持 |
| 5、 | 高压发生器： |  |
| 5.1 | 功率： | ≥100 kW |
| 5.2 | 最大管电流： | ≥1000 mA |
| 5.3 | 最大输出管电压： | ≥125 kV |
| 5.4 | 最小输出管电压： | ≥50 kV |
| 5.5 | 最短曝光时间： | ≤1 ms |
| 6 | X线球管： |  |
| 6.1 | 球管阳极热容量： | ≥3.5 MHU |
| ▲6.2 | 球管管套热容量： | ≥6.9 MHU |
| ▲6.3 | 球管阳极散热率： | ≥6700 W |
| 6.4 | 30min以上最大连续透视功率： | ≥3200 W |
| ▲6.5 | 10min最大峰值透视功率： | ≥4500 W |
| 6.6 | 最大透视管电流： | ≥140 mA |
| ▲6.7 | 球管焦点数： | ≥3个 |
| 6.8 | 采用液态金属轴承技术 | 支持 |
| 6.9 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视 | 支持 |
| 6.10 | 遮光器位置可存储 | 支持 |
| 6.11 | 球管防碰撞保护装置 | 配备 |
| 6.12 | 球管内置多档铜滤片，最厚铜滤片厚度： | ≥0.3 mm |
| 7 | 平板探测器： |  |
| 7.1 | 碘化铯非晶硅数字化平板探测器 | 配备 |
| 7.2 | 为满足全院使用，无需旋转提高效率，要求为正方形平板 | 配备 |
| ▲7.3 | 平板有效探测面积： | ≥30×38cm |
| 7.4 | 平板物理成像视野： | ≥4种 |
| ▲7.5 | 平板最大图像矩阵均： | ≥2048 x 2048 |
| 7.6 | 平板探测器采集DQE： | ≥75% @0Lp/mm |
| 7.7 | 平板探测器透视DQE： | ≥77% @0Lp/mm |
| 7.8 | 分辨率均： | ≥2.5 LP/mm |
| 7.9 | 像素尺寸均： | ≤210 μm |
| 7.10 | 动态范围均： | ≥14 bits |
| 7.11 | 控制机架系统、探测器、导管床运动的按键 | 具备 |
| 7.12 | 平板内具备可抽取滤线栅 | 具备 |
| 7.13 | 平板三侧均有智能调节按键，控制机架系统的运动，保证了手术操作的便利性 | 具备 |
| 7.14 | 非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制功能 | 具备 |
| 8、 | 图像显示器： |  |
| 8.1 | 控制室： | 液晶显示器尺寸：≥19英寸，显示矩阵：≥1280×1024，≥2台 |
| 8.2 | 操作室： | 液晶显示器尺寸：≥19英寸，显示矩阵：≥1280×1024，≥4台 |
| 8.2.1 | 显示器最大亮度： | ≥700 cd/m2 |
| 8.2.2 | 显示器可视角度： | ≥170° |
| 8.2.3 | 显示器吊架旋转范围： | ≥280° |
| 8.2.4 | 显示器悬吊架： | ≥4架位 |
| 8.2.5 | 显示器上可显示X线使能、曝光kV、mA及ms、机架的旋转和成角信息、导管床高度、探测器视野、系统通用提示信息等 | 支持 |
| 9、 | 图像采集系统： |  |
| 9.1 | 外周采集帧率： | 0.5～7.5帧/s |
| 9.2 | 心脏采集帧率： | 7.5～30帧/s |
| 9.3 | 实时减影功能 | 具备 |
| 9.4 | 脉冲透视功能 | 具备 |
| 9.5 | 床旁可直接选择透视剂量： | ≥4档 |
| 9.6 | 可存储单幅及序列透视图象，透视序列可同屏多幅图像形式显示于参考屏上 | 支持 |
| 9.7 | 脉冲透视速度设置范围： | ≥4档，最小档：≤3.75帧/s |
| 9.8 | 透视末帧图像保持功能 | 具备 |
| 9.9 | 硬盘图像存储量： | ≥60000幅 |
| 9.10 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 | 具备 |
| 9.11 | 血管序列实时DSA功能和DA功能, | 具备 |
| 9.12 | 图像显示功能：可显示采集时间、日期显示、图像冻结、灰阶反转、图像标注、左／右标识、文字注释、解剖背景； | 具备 |
| 9.13 | 冠脉支架精显功能 | 具备 |
| 9.14 | 冠脉去导丝支架精显功能 | 具备 |
| 9.15 | 血流支架精显功能 | 具备 |
| 9.16 | 全下肢自动跟踪造影功能 | 具备 |
| 10 | 测量分析（主机系统）： |  |
| 10.1 | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量； | 具备 |
| 10.2 | 室壁运动曲线测量方法 | 具备 |
| 10.3 | 冠脉分析软件，包括所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比；并实现机房内的床边测量 | 具备 |
| 11 | 旋转采集： |  |
| 11.1 | L臂旋转采集： | C臂旋转速度：≥40°/s 有效覆盖范围：≥200° |
| 11.2 | 最快采集帧频： | ≥50幅/s |
| 11.3 | 可实时减影； | 支持 |
| 12、 | 网络与接口： |  |
| 12.1 | DICOM Send、DICOM Print；DICOM Query/ Retrieve、DICOM Worklist、DICOM MPPS功能 | 具备 |
| 12.2 | 高压注射器接口。 | 具备 |
| 13 | 附件： |  |
| 13.1 | 双向对讲系统； | 配备 |
| 13.2 | 悬吊式射线防护屏, | 配备 |
| 13.3 | 床旁射线防护帘, | 配备 |
| 13.4 | 悬吊式手术灯； | 配备 |
| 14 | 智能路径图功能： |  |
| 14.1 | 针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数 | 支持 |
| 14.2 | 选择针对不同介入操作的专门路径图模式 | 具备 |
| 14.3 | 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式 | 支持 |
| 14.4 | 不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物、解剖背景的亮度进行调节 | 支持 |
| 14.5 | 可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影进行实时补偿校正； | 支持 |
| 15 | 组合蒙片功能： |  |
| 15.1 | 可用于实时DSA，蒙片可进行实时组合优化 | 支持 |
| 15.2 | 在实时DSA图像显示前，可显示组合蒙片图像 | 支持 |
| 15.3 | DSA造影图像可直接生成路图 | 支持 |
| 16 | 血管机类CT成像功能： |  |
| 16.1 | 能完成CT断层图像重建和显示 | 支持 |
| 16.2 | 能进行机架正位或侧位的类CT采集，满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建 | 支持 |
| 16.3 | 类CT扫描协议最快扫描速率： | ≥50帧/s； |
| 16.4 | 最大重建矩阵： | ≥1024×1024 |
| 16.5 | 最短传输及重建时间： | ≤30s； |
| 16.6 | 实现CT图像与三维血管的三容积以上影像融合显示 | 支持 |
| 16.7 | 金属伪影消除采集程序，消除金属植入物和支架的影响 | 具备 |
| 16.8 | 自动呼吸运动冻结技术 | 具备 |
| 16.9 | 多期类CT扫描功能 | 具备 |
| 16.10 | 任意视野下均可进行类CT扫描 | 支持 |
| 17 | 原厂工作站： |  |
| 17.1 | 全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准DICOM3.0血管造影光盘、AVI等制式电影光盘 | 配备 |
| 17.2 | 可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大、多幅图像显示、图像边缘增强、边缘平滑、图像正负像切换 | 支持 |
| 17.3 | 可完成全身各部位（包括神经，胸腹，四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档 | 支持 |
| 17.4 | 3D血管表面重建（MPR）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积重建（VRT）功能 | 具备 |
| 17.5 | 三维内支架、弹簧圈、血管、骨骼等多容积重建功能 | 具备 |
| 17.6 | 床旁可实现对三维图像采集、重建及后处理等操作 | 支持 |
| 17.7 | 可与各厂家CT、MR、PET的三维图像融合 | 支持 |
| 17.8 | 可将图像传至PACS网 | 支持 |
| 17.9 | 双向高速接口 | 具备 |
| 17.10 | 实时三维路图功能 | 具备 |
| 17.11 | 胸腹主动脉瘤CT/MR融合及三维导航功能 | 具备 |
| 17.12 | 心脏结构病多模态影像融合导航 | 具备 |
| 17.13 | 电生理射频消融三维导航功能 | 具备 |
| 18 | 具有物联网监测设备和院内网接口。 |  |
| 19 | 配备高压注射器一套 |  |

第五包：

5-1：体外肺膜氧合系统(ECMO)

- 主机

1.1.驱动工作原理：全磁悬浮技术驱动，无机械轴承与血液接触；

1.2.适用范围：体外心肺辅助与单独体外心室辅助皆可使用；

1.3.运行时，泵头可根据患者体位进行360°调整 ；

1.4.防水等级：IPX4；

▲1.5.流量范围：0-10L/min；流量分辨率：≤0.01L/min；流量精度：±7%

▲1.6.转速范围：0-4500RPM；转速分辨率：≤10RPM

1.7.控制主机：主机重量：＜8kg，主机彩色液晶触摸屏；操作方式：触屏与物理操作相结合；菜单显示：不少于两种语言可选

1.8.数据储存：临床数据储存时间≥90天，并且数据可通过U盘导出

1.9.电池待机时间：≥120min

1.10.使用年限：≥8年

2.空氧混合器

2.1可精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，精度±3%

2.2带氧气及空气管道

3控温水箱

3.1放置床旁运行ECMO及ECMO运行中运转；

3.2 水箱温度：15—39℃；

3.3 温度控制精确：≤0.5℃；

3.4 升温及降温时间范围：5—10min；

3.5 采用半导体制冷技术

4.  具有物联网监测设备和院内网接口。

5-2：人工心肺机系统

1.产品名称：人工心肺机

2.技术参数

  - 人工心肺机：

    - 基本要求：数字化全触摸屏、全中文界面智能型人工心肺机，适用于成人、小儿和新生儿心脏外科手术之用。配置单头滚压泵 3 个，双头滚压泵 1 个。

    - 体外循环机泵头部分：

      - ▲配置单头滚压泵 3个，双头滚压泵 1 个；

      - 速度准确度：±1%；

      - 大头泵最大流量：≥10 升/分；

      - 泵头轨道设计；

      - 泵头在≥180°范围内，可以每 15°随意旋转定位，减少管道预充量，方便管道的安装；

      - 无皮带直轴驱动，免维护；

      - 不锈钢电子旋钮：具有双速调节（粗调、微调）功能；

      - 泵头机械精度高，泵头两滚柱上、下点的同步误差≤0.015mm；

    - 体外循环机底座部分：

      - ▲一体化设计，四泵位底座；

      - 具有后备电源 UPS，供整机运转使用≥90min；断电时可自动切换，并可显示出剩余工作时间及电量；

      - 含变压、稳压控制系统，当交流电突然中断/电源插头脱落/交流电压上下波动超过10%时，直接转为UPS供电；

      - 能悬挂多台同品牌滚压泵；

      - 底座含插件箱，供放置监测组件；

    - 体外循环机监测：≥四组计时器；

    - 组件部分：

      - 心肌保护灌注装置，有多种灌注模式，可以设置顺行灌注，逆行灌注，同时可以显示当前灌注的剂量和总的灌注剂量；

      - ≥两导温度监测组件，可以设置高温和低温报警数据；

      - 有三压力监测组件：三点控制，有超限报警并能控制血泵速度和停泵；

      - ≥3 个独立显示模块均为热拔插式，可带电实时互相调换；

      - 血平面检测可预报警并减速；

      - 气泡检测可调节探测灵敏度；

      - 连续血氧和血球压积监测；

      - 有主从泵比例灌注、转速/流量转换、泵头开盖保护功能和泵管压紧自动锁定，具有超速保护功能。全自动变温水箱部分（与体外循环机相同品牌）：

      - ≥两路循环水接口，可供氧合器，变温毯及心肌停跳液灌注保护同时进行变温使用，可实现同步、非同步的升温与降温功能；

      - 制冷系统：压缩机制冷；

      - 制热系统：电加热；

      - ▲自动式降温，具有快速升降温功能

      - 温度控制范围：2℃-41℃；

      - 误差：0.1℃；

      - 温度精度:±0.3℃；

      - 水路带自动回收功能；

      - 水箱可远程通过心肺机操作控制水箱升降温；

    - 机械式空气氧气混合器：

      - 精确调节进入氧合器的空气、氧气的百分比，FIO2 ：0.21~1.0；

      - 带氧气及空气管道1套；

3.具有物联网监测设备和院内网接口。

5-3：主动脉内球囊反搏泵

一、基本配置

主机（主动脉内球囊反搏泵）、操作显示屏，标准ECG导联线，压力缆线，外接监护仪信号导线壹根，一次性医用氦气瓶一瓶，可升降悬挂支架。内置蓄电池，内置热敏打印机。

二、技术参数要求

1. 整机重量不超过50Kg，适合在手术室、导管室、抢救室放置

2. 显示屏

（1）≥13英寸触摸显示屏，可做360°旋转和20厘米范围内升降，显示屏可在120°范围内倾斜，便于观察。

（2）分色分区域显示，显示内容包括基本生理参数（心率，收缩压，舒张末压，反搏压，平均动脉压），心电图、动脉压力、球囊压力波形，实际充放气量，报警信息，氦气状态，蓄电池状态。

（3）充放气时间在相应的心电图和动脉压力波形上有标度显示。

（4）可中文/英文根据需要选择

（5）具备软按键操作用于应急操作

（6）上机导航操作，一键启动

3.报警

（1）声光报警显示，提示报警内容

（2）设有报警角，颜色区别报警级别

（3）报警可回顾

4. 驱动器

（1）驱动器为步进式马达钛合金风箱或螺旋泵

（2）具备增压系统，保证球囊的充放气。

▲（3）数字化充气容积控制，可调范围0.5cc－50cc，最小调节单位0.5cc，能自动识别导管的型号。

5. 驱动气体为一次性医用级氦气，纯度：99.9999％，容量500PSI或2000PSI，氦气更换无需中断反搏。

6. 工作模式：具有自动和手动操作模式。

（1）在自动操作模式下，可以实现各个心电导联信号的自动转换，可以实现心电和压力触发模式的自动转换，自动调整充放气时间。

（2）手动下预设基本参数，可调整参数

7．心电信号在自动情况下能自动识别全部的12导联，且同时分析寻找最佳的心电信号

8.多种触发模式

（1）触发模式包括QRS波规范窦率触发、快速心率触发、心律不齐触发、心房起搏器触发、心室（全心）起搏器触发、动脉压力触发和内置触发。

（2）内置触发模式，起始反搏速率80 RPM，调节范围：40~120 RPM。

（3）可自动跟踪心律失常，结合R波排气安全分析的结果，自动开启/关闭心律不齐触发模式

9.充放气速度快，能在心率在200次/分钟1:1反搏正常工作

10. 交流电工作电压220V，频率50Hz，最大功率420W

11. 具有内置蓄电池，充满后可工作≥90分钟,充电80%电量时间≤4小时

12. 具有抗高频电刀干扰功能

13. 内置双通道热敏打印机。

（1）打印记录内容包括波形、时间、血流动力学参数、球囊充气容量

（2）患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息

（3）可打印心电信号导联的分析状况

▲14. 具有氦气泄漏自动侦测功能

15. 必须具有四档辅助比率设计：1:1，1:2，1:4，1:8。

16. 具有积水瓶装置，收集冷凝水。

17.具有物联网监测设备和院内网接口。

第六包：

6-1：内窥镜摄像系统

一.4K荧光硬质支气管镜系统

1.4K荧光摄像系统主机1台

- 8寸触摸屏，分辨率：≥3840×2160像素（宽高比16:9），或≥4096×2160像素（宽高比17:9）；

- 全数字化影像系统，图像处理器CMOS，同时接收白光和近红外光；

- 帧率：50帧/秒、60帧/秒可选；

- 图像显示模式≥4种，至少包含自然光显示，荧光显示，融合光显示，黑白光显示；

- 视频输出接口至少包含HDMI2.0、12G-SDI*2、3G-SDI*4、DVI、USB；

- 主机具有白平衡，冻结，录像，系统设置，荧光颜色切换、模式切换等功能；

- 图像色彩增益控制包括红色、黄色、绿色、蓝色等；

- 血管增强：突出血管的形态；

- 烟雾去除功能：具备；

- 宽动态功能：具备；

- 暗处修正：具备；

- 曝光修正：具备；

- 特殊摄像：具备荧光、PDT等特殊成像；

- 白平衡包含手动白平衡和自动白平衡；

- 荧光颜色：不少于7种自定义颜色，可一键切换；

- 梯度荧光：渐变等级0~125级；

- 图像电子放大≥8级放大操作；

- 具有水平翻转、垂直翻转和旋转功能；

- 具有数字降噪、自动亮度、自动对比度、锐度和混合增益等功能；

- 视频输出分辨率：4K和1080P；

- 光圈类型：手动和自动，控制范围：0~255；

- 具有自动坏点校正功能；

- 主机具备USB接口，插入U盘，实时记录手术的录像和照片；

- 电气安全类别满足CF型，确保手术的安全性；

2.4K荧光摄像头1个

- 图像传感器4CMOS，实现分辨率≥3840×2160像素（宽高比16:9）；

- 摄像头按钮：可自定义按钮功能：白平衡、冻结、录像、拍照、图像模式切换等；

- 手柄具有自然光显示，荧光显示，融合光显示，黑白光显示等切换功能；

- 变焦镜头具备2倍以上光学变焦功能；

- 标准C-Mount接口；

- 整体防水结构设计，符合GB4208-2008相关标准，防水级别：IPX1；

- 消毒方式：低温等离子消毒；

3.4K监视器1台

- 显示尺寸：≥32寸，分辨率≥3840(RGB)×2160，60Hz；

- 监视器具备校正模式

- 具有色温模式、图像缩放模式、降噪模式、超分辨率模式；

- 具有亮度、对比度、色度、饱和度以及暗平衡功能，可微调；

- 支持颜色：1.07B、100%sRGB；

- 显示亮度：≥1000cd/cm²(Typ.)；

- 对比度1300:1(Typ.)；

- 可视范围;上、下、左、右

- 视频输入接口：HDMI×3、DP×1、USB×1；

4.LED医用内窥镜冷光源1台

- 超高亮度LED冷光源，具有白光和近红外光的双光源；

- ≥8英寸触摸屏，可在触摸屏上进行LED光源的开关机、常用参数调整及系统升级等；

- 色温约为3000-7000K，光通量≥600Lm；

- 照度≥1600000lx，光谱范围：400nm~700nm，使用时间≥50000小时；

- 近红外光波长785nm

- 显色指数≥92；

- 光源亮度档位≥10档；

- 荧光导光束：有效芯径≥4.8mm，工作长度≥3米，可传输白光和近红外光；

5.台车1辆

- 单层承重≥20KG，整体承重≥100KG；

- 万向轮属于360°转向，可自锁静音车轮；

- 监视器支架承重≥40KG；

6.支气管内窥镜

1)、直径：≥4.5mm，长度：≥550mm；

2)、视野角度0°；

7.气管镜/异物钳

1)、气管镜（管鞘）工作长度分别 283mm±4.0、385mm±4.0两个规格

2)、气管镜（管鞘）直径包含6.3mm、10.2mm、11.2mm、12.2mm、14mm±1.0

3）、配备有直径≤5.5mm *长度530mm（鳄口光学钳）

4）、配备有直径≥3.5mm*长度460mm（异物鳄嘴钳）

5）、配备有直径≥3.0mm*长度460mm（异物鳄嘴钳）

6）、配备有直径≥3.0mm*长度460mm（异物取珠钳）

7）、配备有直径≥3.0mm*长度460mm（异物麦粒钳）

8）、配备有直径≥3.5mm*长度460mm（吸引管）

9)、配备有直径≥3.0mm*长度360mm (三爪钳)

10）、气管镜（管鞘）不可拆卸型，分别有高频呼吸机连接口、操作通道口、麻醉呼吸机连接口；

11）、配备光学内窥镜固定保护鞘

二.内镜用超声探头

主机

1.成像模式：B模式

2.▲产品形态：一体便携式

3.图像旋转：在图像冻结状态下，支持360°任意方向、角度旋转

4.▲图像回放：可实现≥1500帧图像回放。

5.图像标注：在图像冻结状态下，支持在图像上进行箭头和文字标注操作，单幅图像≥26组

6.长度测量：在图像冻结状态下，支持单幅图像上两点之间长度测量≥26组

7.▲面积和周长测量：在图像冻结状态下，支持单幅图像上周长和面积测量数据≥26组，

8.TGC分段增益：支持≥8段TGC明暗调节功能，每段1-20档超声图像增益可调

9.对比度：支持1-8档超声图像对比度可调

10.4B模式：支持4幅图像同时显示，每幅图像均可独立进行切帧显示

11.画中画：支持超声图像和支气管内镜图像的同屏同步同尺寸实时显示

12.超声图像支持灰阶图、伪彩图，增加对灰阶超声图像的视觉分辨率

13.局部放大：支持图像局部放大，呈现更清晰的组织细节

14.内置存储硬盘≥1TB，支持存储手术视频录像，方便术后复查及病例追溯

15.患者检查信息管理：支持对患者检查信息库进行检索、查看、编辑、保存、 预览、报告打印

16.患者检查信息传输：支持DIC0M标准协议，通过网络可传输患者检查信息

17.数据接口：传输协议支持USB2.0、USB 3.0、TCP/IP、DIC0M协议；存储格式支持BMP、PNG、JPG、TIFF、Run（AVI、WMV）、DICOMDIR等格式，视频输出支持HDMI、SDI、DP、S-Video、CVBS等多种模式

18.记录回放原始数据：支持记录和回放采集到的超声原始数据，可在离线模式下使用范围调节、对比度调节、TGC调节、标注、测量功能

19.▲应用场景：≥20组应用场景

20.▲内置可充电电池，待机≥90分钟

21.兼容性：兼容呼吸探头、变频探头一键切换频率

22.▲主机使用年限≥10年

内窥镜用超声探头

1.	20M超声小探头

1)	工作频率：20MHz

2)	轴向分辨力：≤0.2mm

3)	扫描角度：环形360°

4)	工作长度：2100mm±10%

5)	探头先端部外径：≤1.4mm或≤1.7mm

三.床旁电子支气管镜

手柄部件

1、视场角≥120°，允差±15%；

2、工作软管有效长度≥600mm，允差±10%；

3、分辨率：≥9.92lp/mm，工作距为7mm；

4、景深3mm-100mm；

5、插入管外径≤5.2mm（允差±10%），工作通道内径≥2.8mm；

6、镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°，允差±10°；

7、操作手柄插入管具备旋转功能，从初始位置顺时针、逆时针允许旋转≥120°，允差±10%；

8、前端内置LED光源，LED光源光照度≥1000Lux；

9、吸引量≥600ml/min

10、兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式；

11、操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，图像缩放等预设功能；

12、插入部前端部采用医用高分子材质；

13、前端内置LED光源，全密封防水设计，具备防雾功能，无需预热，即可观察；

14、吸引按键具备固定装置；

15、色彩还原：在显示器上观察标准色板，能分辨标准色板≥24种颜色；

16、洗消方式≥2种，自带保护帽，ETO帽，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消；

17、吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆4部分，经消毒灭菌后可重复使用；

显示部件

1、屏幕≥10寸触摸显示屏；

2、屏幕采用全视角技术，分辨率≥1920×1200；

3、显示器内置≥64G内存，可进行拍照、录像；

4、内置充电锂电池，充电时间＜5h、充电次数＞300次、单路使用时长＞4.5h；

5、具备≥3种以上的端口，包含USB 2.0、MINI HDMI、航空插口，并具备相关协议；

6、具备图像缩放功能，根据临床需求进行调节；

7、可进行白平衡调节，确保图像的稳定；

8、具备图像冻结功能。

9、可调节成像界面，选择全屏、八角图等。

四．具有物联网监测设备和院内网接口。

6-2：视频气管插管镜

一、手柄部件

1、视场角≥120°，允差±15%；

2、工作软管有效长度≥600mm，允差±10%；

3、分辨率：≥9.0lp/mm，工作距为7mm；

4、景深3mm-100mm；

▲5、插入管外径≤5. 2mm（允差±10%），工作通道内径≥2. 6mm；

6、镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°，允差±10°；

7、操作手柄插入管具备旋转功能，从初始位置顺时针、逆时针允许旋转≥120°，允差±10%；

8、前端内置LED光源，LED光源光照度≥1000Lux；

9、吸引量≥700ml/min

10、操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，图像缩放等预设功能；

11、成像原理：全电子CMOS成像技术，工作软管内不含导像及导光纤维；

12、插入部前端部采用医用高分子材质；

13、前端内置LED光源，全密封防水设计，具备防雾功能，无需预热，即可观察；

14、吸引按键具备内固定装置；

15、电子支气管镜接触患者部分的插入管采用聚氨酯材料、弯曲部采用氟橡胶材料、头端部使用PEEK材料；

16、色彩还原：在显示器上观察标准色板，能分辨标准色板≥24种颜色；

17、洗消方式≥2种，自带保护帽，ETO帽，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消；

18、吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆4部分，经消毒灭菌后可重复使用；

19、轻质化镜体：镜体总重量≤350g，

20、用途：通过显示器提供影像，用于气管、支气管的管观察、诊断和治疗；符合电子支气管镜收费规定；

21、产品使用年限≥6年，

二、便携显示终端

1、屏幕大小：≥10寸高清触摸显示屏，屏幕比例16:10；

2、显示屏分辨率≥1920*1200；

3、屏幕视角：全视角；

4、内置锂离子电池，充电时间＜5h，电池续航≥4h；

5、内存空间：≥64G；

6、信号输入接口：≥2种，包括10Pin雷莫插头、14Pin雷莫插头；

7、信号输出接口：≥3个，包括USB接口*2、HDMI接口；

8、支持放置桌面和悬挂台车二种工作模式；

9、支持图像轮廓设置，包含方形、方形圆角、八边形等；

10、▲具备电子放大功能，四级可调（ 0.5、1.0、2.0、3.0）；

11、具备图像10级亮度调节功能；

12、具有白平衡记忆功能，快速一键白平衡调节；

13、支持拍照、录像、冻结、回放等功能；

14、文件存储格式：照片JPG、录像MP4；

15、可兼容同品牌一次性电子支气管镜

三、具有物联网监测设备和院内网接口。

6-3：视频喉镜系统

1、整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能

2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

3、一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

4、一次性喉镜片可插入镜片长度：≥108mm

5、渐缩型镜片前端厚度：≤12.5mm

6、镜片角度：≥42度

7、视场角60º±15%

8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

9、显示器尺寸：≤2.5英寸

10、分辨率≥3.7 LP/mm

▲11、镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接

12、纺锤型短手柄设计，握持舒适

13、具有特殊防雾功能

14、充电器输入：220VAC,50HZ

15、充电时间：＜3小时

16、持续放电时间：＞3小时

17、充电次数：＞300次

18、内置可充电式锂电子聚合物电池

19、由厂家负责售后服务

20、具有物联网监测设备和院内网接口。

6-4：电子支气管镜检查系统

- 电子内窥镜处理器

1.1、主机光源一体式设计，全数字化处理和全数字化输出的内窥镜电子影像系统；

▲1.2、特殊光模式：≥3 种；

1.3、染色技术：具有光学染色和电子染色技术；

1.4、自动测光模式：平均测光、峰值测光、自动测光；

1.5、结构强调：多级可调

1.6、图像电子放大≥2 倍；

1.7、图像信号高清数字接口：DVI 接口≥2 个（1920×1080P）；

1.8、图像冻结：实时冻结，≥3 种冻结模式可选；

1.9、画中画功能：冻结图像与运动图像同时出现在画面上；

▲1.10、光源：LED光源≥3个；

▲1.11、光源寿命：≥10,000h；

1.12、内置存储器容量≥3.5G；

1.13、具备USB接口；

1.14、兼容性：可兼容胃镜、肠镜、超声胃镜、经鼻内镜、十二指肠镜、支气管镜、气囊小肠镜、电子鼻咽喉镜等；

2具有物联网监测设备和院内网接口。

二、电子气管内窥镜

1、视野角≥120°，直视；

2、景深≥2-50mm；

3、先端部外径≤4.1mm；

4、插入部外径≤4.1mm；

5、有效长度≥600mm；

6、钳子管道≥2.0mm；

7、最小可视距离≤2.0mm；

8、弯曲角度上≥210°，下≥130°。

三、电子气管内窥镜（纤细型）

1、视野角≥140°，直视；

2、景深≥3-100mm；

3、先端部外径≤5.4mm；

4、插入部外径≤4.9mm；

5、有效长度≥600mm；

6、钳子管道≥2.0mm；

7、最小可视距离≤3.0mm；

8、弯曲角度上≥180°，下≥130°

第七包：

7-1：紫外线强光机器人

1、智能紫外线强光机器人适用于CT室、门诊、发热门诊及感染科等室内仪器、家具等所有物体表面，及室内空气消毒等。可实现自动化、无死角消毒，具备智能控制及安全防护功能；

2、消毒方法：通过紫外线UVC波长253.7nm照射破坏微生物的DNA和RNA的分子结构；

3、智能控制与操作（机器人自动化控制能力）

3.1、消毒时长设定：支持5/10/15/20分钟固定时长及用户自定义时长，可按设定参数精准执行消毒任务；

3.2、多模式操作：支持≥2种控制方式(遥控器操作、遥控终端平板操作等)；（需提供卫生安全评价报告证明）

3.3、智能工作模式：内置≥3种工作模式,至少包含标准模式（即时消毒）、预约模式（定时启动）、循环模式（周期性自动消毒）等，实现无人值守自动化运行；

3.4、状态监测：配备遥控终端平板，实时显示机器人运行状态；系统可记录灯管工作状态、累计工作时间、安装状态等核心数据；

3.5、日志功能：具备消毒工作日志自动记录功能，可追溯消毒时间、时长、模式等信息；

▲4、完成消毒时间≤4分钟（提供CMA认证检测报告证明）；

5、有效消毒距离＞5 米 ；

6、额定功率：额定功率≥2000W；

7、主动防护：支持≥2种保护状态自动触发方式

（1）活动生物体雷达探测：灭菌时自动开启安全探测，防治紫外线对误闯人员造成伤害，提升操作人员的使用安全；（需提供卫生安全评价报告）

（2）紧急控制：配备紧急启停功能，突发情况可一键终止工作；

8、工作辐照强度≥2800μW/cm2（提供CMA认证检测报告证明）；

9、紫外线灯管性能

9.1 紫外线灯管类型 UVC汞齐合金灯管，无臭氧型，空载保护；

9.2 紫外线灯管数量≥6根；

9.3 紫外线灯管长度≥1.5米

9.4 紫外线单根灯管功率≥320W；；

9.5 紫外线灯管寿命≥16000小时；

10、结构外观：立式柱体360度环绕排列，具备反光板；

11、报警方式≥两种：蜂鸣器声和三色LED指示灯；

12、具备电源工作状态传感器和电源管理系统；

13、系统配置功能：灯管工作状态，累计工作时间、安装状态、控制延时等；

14、作用5分钟，对3米处人冠状病毒的灭活率＞99.99%（提供检测测试报告证明）；

15、作用4分钟，在20m3 空间内对白色葡萄球菌的杀灭率 ≥99.90%（提供CMA认证检测报告证明）；

16、作用4分钟，在50m3空间内对空气中自然菌的消亡率≥90%（提供CMA认证检测报告证明）；

17、作用 4分钟，对5米处金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌杀灭对数值均>3.00（提供CMA认证检测报告证明）；

18、具备消毒工作日志功能，提供PDF消毒日志报告输出或数据EXCEL表格导出；

19.具有物联网监测设备。

7-2：紫外线强光机器人

1、紫外线强光机器人适用于磁共振室、CT室、门诊、ICU 等室内仪器、家具等所有物体表面，及室内空气消毒等。可实现自动化、无死角消毒，具备智能控制及安全防护功能；

2、消毒方法：通过紫外线 UVC 波长 253.7nm 照射破坏微生物的 DNA 和 RNA 的分子结构；

3、具备≥3.0T 磁共振环境兼容检测测试报告；

4、智能控制与操作（机器人自动化控制能力）

4.1、消毒时长设定：支持5/10/15/20分钟固定时长及用户自定义时长，可按设定参数精准执行消毒任务；

4.2、多模式操作：支持≥3种机器人控制方式(机器手柄操作、遥控器操作、遥控终端磁兼容平板操作等)；（需提供卫生安全评价报告证明）

4.3、智能工作模式：内置≥3种工作模式,至少包含标准模式（即时消毒）、预约模式（定时启动）、循环模式（周期性自动消毒），实现无人值守自动化运行；

4.4、状态监测：配备手柄LED显示屏，实时显示运行状态；系统可记录灯管工作状态、累计工作时间、安装状态、磁场报警阈值等核心数据；

4.5、消毒日志功能：具备消毒工作日志自动记录功能，可追溯消毒时间、时长、模式等信息（需提供卫生安全评价报告）；

5、完成消毒时间≤5 分钟（需提供检测报告证明）；

6、额定功率：额定功率≥1800W；

7、主动防护：支持≥3种保护状态自动触发方式

（1）活动生物体雷达探测：灭菌时自动开启安全探测，防治紫外线对误闯人员造成伤害，提升操作人员的使用安全；（需提供卫生安全评价报告）

（2）磁场强度传感器：兼容磁场强度≤1000 高斯，磁场超限自动保护，杜绝安全风险；（需提供卫生安全评价报告）

（3）紧急控制：配备紧急启停功能，突发情况可一键终止工作；

8、工作温度 0℃～50℃，工作湿度 ≤95%；

9、有效消毒距离＞5 米；

10、紫外线灯管性能

10.1紫外线灯管类型 UVC 汞齐合金灯管，符合《水俣公约》的规定，无臭氧型， 空载保护；

▲10.2紫外线灯管数量≥8 根；

10.3紫外线灯管长度≥1.5 米；

10.4紫外线单根灯管功率≥190W；

10.5紫外线灯管寿命≥16000 小时；

11、报警方式≥2种：蜂鸣器声和三色 LED 指示灯等；

12、具备电源工作状态传感器；

13、系统配置功能：灯管工作状态，累计工作时间、安装状态、磁场报警阈值、手柄控制器启动开关、控制延时等；

14、紫外线辐照强度≥2700μW/cm2（需提供检测报告证明）；

15、具备产品证件资质

（1）、具备消毒产品卫生安全评价报告和备案凭；

▲（2）、消毒效果评估检测报告，需提供表面灭活病毒模拟场景实验（人冠状病毒、甲流病毒、人肠道病毒）检测报告，表面灭活细菌、真菌模拟场景实验检测报告和表面消毒现场试验报告；

16.具有物联网监测设备。

7-3 彩色超声诊断系统（心超）

一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：1

三、用途（适用范围）：用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、外周血管及经颅多普勒脑血管等临床应用;并具备二维和实时三维超声心动图成像技术，以超声临床诊断应用和相关科研为主。

四、主机系统技术规格及概述：

4.1、主机系统：

4.1.1 屏幕尺寸等；

4.1.1.1高清LED显示器≥22英寸，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜；

4.1.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转；

4.1.1.3触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整；

4.1.1.4显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维等，并可显示或隐藏屏幕菜单；

▲4.1.1.5无针式探头接口≥4个，可同时支持多只矩阵实时三维探头，可任意互换；

4.1.2、成像技术：

4.1.2.1矩阵实时三维探头技术：具备单晶体矩阵探头技术，支持成人心脏经胸三维、儿童心脏经胸三维、血管三维矩阵及经食管三维矩阵技术；

4.1.2.2所有矩阵探头均采用单晶体晶体材质，支持单晶体矩阵实时三维探头≥3支；

4.1.2.3数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

4.1.2.4M型及解剖M型技术；

4.1.2.5脉冲反向谐波成像技术	；

4.1.2.6彩色多普勒成像技术；

4.1.2.7彩色多普勒能量图技术；

4.1.2.8数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF)	；

4.1.2.9动态范围≥320 dB	；

4.1.2.10智能全域聚焦技术；

4.1.2.11 负荷超声成像技术；

4.1.2.12心腔造影及心肌造影成像技术；

4.1.3 测量和分析

4.1.3.1常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）；

4.1.3.1.1一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）；

4.1.3.1.2多普勒血流测量及分析软件包；

4.1.3.1.3专业心脏功能测量与分析，可支持 三点法快速描记心内膜，加快工作流程；

4.1.3.1.4自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用；

4.1.3.1.5三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等；

4.1.3.2 心脏自动应变定量

4.1.3.2.1连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析	；

4.1.3.2.2支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用	；

4.1.3.2.3全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图	；

4.1.3.2.4全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值；4.1.3.2.5全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线；

4.1.3.3三维自动左心模型定量	；

4.1.3.3.1自动化心脏三维定量功能，提供自动的四腔、两腔、三腔二维切面和短轴视图，可进行局部或整体的边界调节；

4.1.3.3.2通过大数据模型匹配，获得心脏模型及同步显示左心房、左心室容积曲线；

4.1.3.3.3提供全面三维定量参数，同时提供左心多种参数，包括左心室容积、径线、射血分数，心肌质量，心脏指数，以及左心房最大、最小容积，左心房射血分数、左心房指数等4.1.3.3.4支持≥5个心动周期分析，并自动显示平均结果；

4.1.3.4自动右心室三维定量；

4.1.3.4.1具备自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期右心室长轴和短轴视图；

▲4.1.3.4.2自动获取右心室容积模型及容积曲线，计算多个右心室容积参数参数，包括右心室容积、右心室容积指数、右心室射血分数；

4.1.3.4.3	自动获取标准包含右心室的心尖四腔心切面并计算右心室二维定量参数，包括右心室长径及短径、TAPSE、FAC、间隔和游离壁纵向应变；

4.1.3.5感兴趣区域定量：生成时间－密度曲线，支持多种曲线拟合模式，分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度；

4.1.3.6血管中内膜厚度自动测量:

4.1.3.6.1对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出；

4.1.3.7心肌应变定量

4.1.3.7.1实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时可显示≥32条节段曲线，方便同一时相任意节段数据对比分析；

4.1.3.7.2可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析；

4.1.3.8自动化二维心功能定量技术

4.1.3.8.1 自动一键射血分数 （EF） 测量：基于 AI 的自动 ROI 检测算法在有或没有 ECG 信号的情况下 完成射血分数 （EF） 测量，除了启动测量工具和批准结果外，无需手动干预；

4.1.3.8.2也可提供更深层次报告页面，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数：LVEF、左室峰值排空率，左室峰值快速充盈率，左房充盈分数；

4.1.3.8.3自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能；

4.1.3.9自动心肌运动定量

4.1.3.9.1可在机分析心脏长轴和短轴图像，选择分析内、中、外三层心肌信息；

4.1.3.9.2可快速获得左心室长轴切面容积曲线、长轴应变曲线、长轴位移曲线等；自动计算心脏EF值、左心室长轴应变及达峰时间结果，长轴应变结果以17或18节段牛眼图显示；

4.1.3.9.3快速获得左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴FAC、左心室短轴应变及达峰时间等，短轴应变及达峰时间以18节段牛眼图显示；

4.2、软件部分

4.2.1实时任意多平面成像；

4.2.1.1同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向；

4.2.1.2支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用；

4.2.1.3实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析；

4.2.2实时三维成像模式；

4.2.2.1实时三维灰阶成像和实时三维血流成像	；

4.2.2.2实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频；

4.2.2.3实时三维缩放成像，可快速用于心脏瓣膜等结构成像；

4.2.3实时三维造影成像；

4.2.4心腔镜成像，高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系；支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度，增加心脏结构立体显示效果；

▲4.2.5透视容积渲染成像技术，支持深度光源成像，应用于所有心脏容积图像；

4.2.6彩色透视渲染容积成像，支持深度光源成像；

4.2.7触摸屏同步显示三维图像，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、容积图像缩放和旋转等；

4.2.8实时智能旋转成像；

4.2.8.1矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像，方便获取所需图像；

4.2.8.2无需转动探头，可一键快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换；

4.2.8.3支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用。

五、探头技术参数

5.1.1 探头数量和配置；

5.1.1.1配置：≥5把，单晶体成人三维经食管矩阵探头1把、单晶体儿童二维经胸探头1把、单晶体二维相控阵探头1把、单晶体成人三维经胸矩阵探头1把、儿童二维经食道探头1把。

5.1.1.2、所配探头均为宽频、变频探头；

5.1.2 探头频率、各类型探头的阵元数；

5.1.2.1、单晶体成人三维经食管矩阵探头：2-8MHz；

5.1.2.2、单晶体儿童二维经胸探头：2-9MHz；

5.1.2.3单晶体成人二维相控阵探头：1-5MHZ；

5.1.2.4 单晶体成人三维经胸矩阵探头：1-5MHZ；

5.1.2.5 儿童二维经食道探头：3-8MHZ；

5.1.2.6单晶体矩阵经食道探头有效阵元数≥2500个；

5.1.3 主要参数：例如二维成像、三维成像等、二维灰阶等；

5.1.3 .1具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头；

5.1.3.2 高级心肌增强功能，使用自适应算法抑制组织杂波，减少噪声及超声伪像。增加心肌和其他心脏结构信号；

5.1.3.3实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束；

5.1.3.3.1凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用；

5.1.3.4一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数	；

5.1.3.5自动实时持续增益补偿	；

5.1.3.6实时矩阵实时三维探头均支持二维、彩色、PW、CW、M型、智能旋转、实时任意多平面、全容积三维成像、实时三维缩放成像等多种成像模式	；

5.1.3.7支持智能旋转成像，可在不移动探头位置和角度的状态下，通过电子晶片发射角度改变获取不同切面图像；

5.1.3.8系统支持横向倾斜和仰角倾斜等多种实时任意多平面视图模式，实时获取不同切面图像；

5.1.3.9 支持单心动周期和多心动周期实时三维成像；

5.1.3.10 实时三维成像模式具备≥4种显示格式，支持各显示平面容积成像

支持原始三维数据采集、切割、旋转；

▲5.1.3.11具备侧向增益补偿技术，可视可调≥6段，支持相控阵探头、矩阵实时三维探头。

5.1.4 频谱多普勒 ；

5.1.4.1脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF	多普勒探头与频率: PW，CW	；

5.1.4.2最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥25m/s .最低测量速度1mm/s (非噪声信号)；

5.1.4.3显示方式:B/D、B/C/D、D	；

5.1.4.4电影回放:≥2000帧；

5.1.4.5取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级可调；

5.1.5 彩色多普勒；

5.1.5.1显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示；

5.1.5.2二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示；

5.1.5.3彩色显示角度: 20-120°选择；

5.1.5.4彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥19帧/秒；

5.1.5.5组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒；

5.1.5.6显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20°；

- 每套主机配独立报告工作站及彩色打印机，具有物联网监测设备和院内网接口。

7-4移动式数字化医用X线摄影系统（移动DR）

一 设备名称：数字化移动式X线摄影系统

二 主要部件及性能参数:

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 参数和性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途：设备主要用于床旁X线摄影，可进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数字化X线摄影，要求定位方便快速、灵活准确。摄影资料可以即刻显示，并可以储存在大容量硬盘里，可以连接PACS网络或者直接打印图像。 | 要求符合 |
| ▲2 | 设备特点:高压发生器、X射线球管、束光器必须为数字化移动式X线摄影系统，保证设备的高匹配性与高可靠性。 | 要求符合 |
| 3 | 主机系统 |  |
| 3.1 | 高压发生器 | 要求具有 |
| 3.1.1 | 高压产生方式 | 高频逆变式 |
| 3.1.2 | 最大频率 | ≥60kHz |
| 4.1.3 | 最大功率 | ≥32kW |
| 3.1.4 | 最短曝光时间 | ≤1mS |
| 3.1.5 | 最大输出电压 | ≥130kV |
| 3.1.6 | 最大电流 | ≥400mA |
| 3.1.7 | mAs范围 | 10-320mAs |
| 3.1.8 | 解剖程序（A.P.R.） | ≥140种 |
| 3.1.9 | 曝光手闸 | 要求具有 |
| 3.1.10 | 曝光手闸线长度 | ≥2m |
| 3.2 | X线球管 |  |
| 3.2.1 | 阳极热容量 | ≥300kHu |
| 3.2.2 | 管套热容量 | ≥1000kHu |
| 3.2.3 | 阳极类型 | 旋转阳极球管 |
| 3.2.4 | 旋转速度 | ≥3200 r.p.m |
| ▲3.2.5 | 球管焦点 | 双焦点，小焦点≤0.7mm |
| 3.2.6 | 阳极靶角 | ≥16° |
| 3.3 | 束光器 |  |
| 3.3.1 | 束光器旋转 | ≥ ±90° |
| 3.3.2 | 距离尺 | 具有 |
| 3.3.3 | 定位视野指示灯 | 具有 |
| ▲3.3.4 | 主机运动控制键 | 具有 |
| 3.3.5 | 视野照射 | LED灯 |
| 3.4 | 球管支撑臂 | 具有 |
| 3.4.1 | 结构 | 旋转式可伸缩臂结构 |
| 3.4.2 | 功能 | 不需移动主机可以做到左、右定位 |
| 3.4.3 | 锁定方式 | 电磁锁定 |
| ▲3.4.4 | 多解锁开关 | ≥ 5处 |
| 3.4.5 | 管球支架旋转 | ≥ ±270° |
| 3.4.6 | 管球沿支撑臂旋转 | ≥ ±180° |
| 3.4.7 | 管球沿水平轴旋转 | 向外≥90°、向内≥20° |
| 3.4.8 | 最大垂直高度 | ≥180cm |
| 3.4.9 | 最大水平伸展范围（在最大高度时） | ≥120cm |
| 3.4.10 | 伸缩臂伸缩距离 | ≥550mm |
| 3.5 | 主机系统 |  |
| 3.5.1 | 主机移动方式 | 电动移动 |
| 3.5.2 | 移动速度 | ≥5km/h |
| 3.5.3 | 精确定位系统 | 机头处具备控制按键 |
| 3.5.4 | 最大爬坡角度 | ≥ 10° |
| ▲3.5.5 | 电池材质 | 铅酸电池 |
| 3.5.6 | 驱动装置 | 双驱动马达 |
| 3.6 | X线探测器 |  |
| 3.6.1 | 探测器类型 | 非晶硅碘化铯探测器 |
| 3.6.2 | 探测器面积 | ≥14*17 |
| 3.6.3 | 分辨率 | ≥2880*3320 |
| 3.6.4 | 像素大小 | ≤125μm |
| 3.6.5 | A/D转换 | ≥16bit |
| 3.6.6 | 最大承重 | ≥300kg |
| 3.6.7 | 传输方式 | 无线传输 |
| 3.6.8 | 探测器冷却 | 无需单独系统冷却 |
| 3.7 | 数字图像处理系统 |  |
| 3.7.1 | 显示及操作 | 液晶触摸屏 |
| 3.7.2 | 显示屏尺寸 | ≥17寸 |
| 3.7.3 | 显示屏可视角 | 双向≥170度 |
| 3.7.4 | 硬盘类型 | SSD固态硬盘 |
| 3.7.5 | 主机最大存储能力 | ≥3500幅 |
| 3.7.6 | 图像内存 | ≥4G |
| 3.7.7 | 图像预览时间 | ≤3S |
| 3.7.8 | 图像完全显示 | ≤10S |
| 3.8 | 软件功能 |  |
| 3.8.1 | 患者登记 | 1)HIS/RIS获得患者信息 2)手动登记患者信息 |
| 3.8.2 | 自动曝光区域选定 | 具有 |
| 3.8.3 | 高级边缘增强功能 | 具备导管模式 |
| 3.8.4 | 图像滤波选择 | 具有 |
| 3.8.5 | 动态范围调整 | 具有 |
| 3.8.6 | 亮度、对比度调整 | 具有 |
| 3.8.7 | 图像放大显示 | 具有 |
| 3.8.8 | 旋转、镜象显示 | 具有 |
| 3.8.9 | 显示图像标记 | 具有 |
| 3.8.10 | 打印编辑 | 具有 |
| 3.9 | DICOM网络支持 |  |
| 3.9.1 | DICOM Send | 具有 |
| 3.9.2 | DICOM Print | 具有 |
| 3.9.3 | DICOM Worklist | 具有 |
| 3.10 | 便捷操作性能 |  |
| 3.10.1 | 多解锁开关 | ≥ 5处 |
| 3.10.2 | 推力驱动系统 | PAO自反馈系统 |
| 3.10.3 | 探测器支架槽 | 具有 |
| 3.10.4 | 曝光指示灯 | 具有 |
| 3.10.5 | 探测器背面抓握凹槽 | 具有 |
| ▲3.10.6 | 探测器最大存储能力 | ≥90幅 |
| 3.10.7 | 探测器防水性能 | 具备 |
| 3.11 | 安全防护性能 | 具有 |
| 3.11.1 | 延时曝光功能 | 具有 |
| 3.11.2 | 隔室曝光功能 | 具有 |
| 3.11.3 | 移动保护 | 机头锁定后，设备可移动 |
| 3.11.4 | 碰撞感受器 | 具有 |
| 3.11.5 | 主机移动 | 声音提示 |
| 4 | 具有物联网监测设备和院内网接口。 |  |

7-5空气消毒机（移动式）

1.适用范围：适用于发热门诊、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

2.消毒方式：紫外线循环风消毒，负氧离子清新空气，人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。内含活性炭分子过滤器、高效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒。

3.采用移动式安装方式，配备医用静音脚轮，。

4.电源电压：220V±22V 50Hz±1Hz，额定功率：≤210VA

5.循环风量：≥1200m3/h

6.整机重量≤16kg

7.整机噪声≤55dB

8.消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.92%；对空气中自然菌的消亡率≥99.12%；空气中的臭氧量≤0.020mg/m3；紫外线泄漏量≤0.002uw/cm2；对冠状病毒229E平均的杀灭率＞99.99%；消毒30分钟对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭率＞99.99%；消毒30分钟对肺炎克雷伯氏菌的杀灭率＞99.99%；消毒30分钟对黑曲霉菌的杀灭率＞99.99%；消毒30分钟对龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭率＞99.99%；采用微生物气溶胶方法，对大肠杆菌的杀灭率≥99.98%；采用微生物气溶胶方法，对白色念球菌的杀灭率≥99.92%；采用微生物气溶胶方法，对铜绿假单胞菌的杀灭率≥99.95%；采用微生物气溶胶方法，对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99.95%

9.灯管寿命≥5000（h），距离灯管正下方垂直中心1M处，紫外线辐照强度在71.04-72.77uw/cm2(提供灯管寿命检测报告和紫外线辐照强度检测报告)

10.机内紫外线强度＞30000uw/cm2

11.风速≥五档可调

12.负氧离子释放量≥6*106个/cm3

13.机器自带紫外线故障检测功能和紫外线强度查看和寿命显示功能，灯管损坏时自动提醒等

14.程控数量（定时消毒）≥9组，具备工作时间自动累计功能，

15.机器微电脑程控自动运行，至少包含三种消毒模式：手动常开消毒模式、手动定时消毒模式、程控定时自动消毒模式等

16.液晶显示屏，远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段、室内温湿度、故障报警；可分别查看整机累计工作时间和滤网累计时间等。

17.产品具有报警功能：紫外线灯管故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警等

18.具有物联网监测设备和院内网接口。

7-6 空气消毒机（柜式）

1.适用范围：主要适用于医疗卫生机构、病原微生物实验室、公共场所、学校、托幼机构等场所。

2.消毒方式：紫外线循环风消毒，负氧离子清新空气，人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。内含活性炭分子过滤器、高效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒。

3.采用柜式安装，配备医用静音脚轮，。

4.电源电压：~220V±22V  50Hz±1 Hz，额定功率：≤350VA

5.循环风量：≥1500m3/h

6.整机重量≤65kg

7.整机噪声≤55dB

8.消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.92%；对空气中自然菌的消亡率≥97.43%；机外紫外线泄漏≤0uw/cm2；空气中的臭氧量≤0.000mg/m3；对冠状病毒229E平均的杀灭率＞99.99%；消毒30分钟对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭率＞99.99%；消毒30分钟对肺炎克雷伯氏菌的杀灭率＞99.99%；消毒30分钟对黑曲霉菌的杀灭率＞99.99%；消毒30分钟对龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭率＞99.99%；采用微生物气溶胶方法，对大肠杆菌的杀灭率≥99.98%；采用微生物气溶胶方法，对白色念球菌的杀灭率≥99.92%；采用微生物气溶胶方法，对铜绿假单胞菌的杀灭率≥99.95%；采用微生物气溶胶方法，对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99.95%

9.灯管寿命≥5000（h），距离灯管正下方垂直中心1M处，紫外线辐照强度在145.9-149.8uw/cm2(提供灯管寿命检测报告和紫外线辐照强度检测报告)

10.机内紫外线强度＞30000uw/cm2

11.负氧离子释放量≥6*106个/cm3

12.风速≥五档可调

13.机器自带紫外线故障检测功能和紫外线强度显示功能，灯管损坏时自动提醒

14.程控数量（定时消毒）≥9组，具备工作时间自动累计功能，

15.机器微电脑程控自动运行，至少包含三种消毒模式：手动常开消毒模式、手动定时消毒模式、程控定时自动消毒模式等

16.液晶显示屏，远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段；可分别查看紫外线灯管累计工作时间和滤网累计时间等

17.产品具有报警功能：紫外线灯管故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警等

18.具有物联网监测设备和院内网接口。

7-7空气消毒机（挂壁式）

1、适用范围：适用于发热门诊、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

2、消毒方式：紫外线循环风消毒，负氧离子清新空气，人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。内含活性炭分子过滤器、高效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒。

- 采用壁挂式安装。

- 电源电压：~220V±22V  50Hz±1 Hz，额定功率：≤125VA

- 循环风量：≥860m3/h

- 整机重量≤13kg

- 采用低噪音、低能耗直流无刷蜗壳风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤55dB

- 消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.96%；对空气中自然菌的消亡率≥90.00%；空气中的臭氧量≤0.014mg/m3；紫外线泄漏量≤0.2uw/cm2；对冠状病毒229E平均的杀灭率＞99.99%；采用微生物气溶胶方法，对大肠杆菌的杀灭率≥99.98%；采用微生物气溶胶方法，对白色念球菌的杀灭率≥99.92%；采用微生物气溶胶方法，对铜绿假单胞菌的杀灭率≥99.95%；采用微生物气溶胶方法，对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99.95%

- 灯管寿命≥5000（h），距离灯管正下方垂直中心1M处，紫外线辐照强度在118.1-118.6uw/cm2(提供灯管寿命检测报告和紫外线辐照强度及曲线检测报告)

10、机内紫外线强度＞30000uw/cm2

- 风速≥五档可调

- 负氧离子释放量≥6*106个/cm3

- 机器自带紫外线故障检测功能和紫外线强度查看和寿命显示功能，灯管损坏时自动提醒。

- 程控数量（定时消毒）≥9组，具备工作时间自动累计功能，

- 机器微电脑程控自动运行，至少包含三种消毒模式；手动常开消毒模式；手动定时消毒模式；程控定时自动消毒模式等

- 液晶显示屏，远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段、室内温湿度、故障报警；可分别查看整机累计工作时间和滤网累计时间等。

- 具有报警功能：紫外线灯管故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警等

- 具有物联网监测设备和院内网接口。

第八包：

8-1：彩色超声诊断系统

- 货物名称：

全数字高档彩色多普勒超声诊断仪

- 用途说明：

  - 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它

  - 具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

- 货物数量：一套

- 交货期限：合同签订后60天

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

  - 控制面板可独立旋转、升降及平移

  - 具备全程发射及全程接收聚焦技术

  - 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像

  - 具备一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）

  - 多级信号处理系统

  - 高倍波束并行处理系统

  - 探头接口≥5个

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 支持曲线M型模式

  - 解剖M型模式 ≥3条取样线

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 组织多普勒成像

  - 自由臂三维成像

  - 宽景成像支持彩色宽景，扫描速度提示

    - 支持凸阵、线阵、腔内、相控阵、及容积探头

    - 支持B模式、Power模式宽景成像

    - 具备扫描速度提示

  - ▲空间复合成像，≥9线偏转（附图片)

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 精细血流自动识别成像

  - 具备一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像，一键全屏放大

  - 具备造影成像功能

    - 支持凸阵探头、线阵探头、容积探头、相控阵探头、腔内探头

    - 双计时器；支持向后存储，≥8分钟电影；支持向前存储；双实时: 实时显示组织图像和造影图像；支持造影击碎；

    - 支持斑点噪声抑制；

    - 具备混合模式；支持造影图像和组织图像位置互换；支持微血管造影增强功能；

    - ▲腹部凸阵探头具备高帧率造影成像：10cm深度，扫描角度45°，帧率≥30帧/秒（附图证明）

    - ▲线阵探头具备高帧率造影成像：4cm深度，帧率≥50帧/秒；（附图证明）

  - 支持造影定量分析

    - ROI取样点可跟踪感兴趣区组织运动

    - 支持TIC时间强度分析曲线

    - 可手绘ROI：手动绘制椭圆或者圆

    - 可选择原始曲线和拟合曲线

    - 具有表格报告分析

  - 支持应变式弹性成像

5.32.1具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具

5.32.2具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能

  - 具备剪切波弹性成像

    - 剪切波成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、容积探头

    - 支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像，提供定量的的组织硬度信息

    - ▲实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量E（kPa)、剪切波速度Cs(m/s)和剪切模量G(kPa)等定量数据。（附图证明）

    - ▲具备肿块周边环状浸润组织区域的定量分析功能（附图证明）。

    - 具备实时剪切波弹性成像及二维成像的双实时成像。

  - 具有立体血流成像

  - 支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供HRI

  - 自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间

  - 穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

- 测量/分析和报告

  - 常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

  - 全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

  - 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

  - 自动NT测量

  - 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析

  - 支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值，并实时更新。

  - 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

  - 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持图像对比（动态、静态）

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 检查存储

≥1T硬盘

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持网络连接

  - ▲支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

  - 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

  - DICOM 3.0 ，DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG/PCG信号

  - ≥５个USB接口

- 系统技术参数及要求

  - ≥２１英寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

  - 探头接口≥５个

  - 二维灰阶模式

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

    - 最大显示深度:≥40cm（提供图片证明）

    - 最大帧率: ≥650 帧/秒

    - TGC: ≥8段

    - LGC: ≥8段

    - 二维灰阶：≥256

    - 动态范围: ≥160

    - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

    - 伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

    - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

    - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

    - 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

    - 最大帧率: ≥200 帧/秒

  - 频谱多普勒模式

    - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

    - 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

    - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

    - PW最大速度≥8.9m/s

    - CW最大速度≥38m/s

    - 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

    - 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

    - 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

    - 零位移动：≥8 级

    - 快速角度校正

    - 支持频谱自动测量

  - 组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式，提供图片证明）

  - 心功能自动测量工具Auto EF

  - 自动盆底超声解决方案

    - 支持二维和三维超声自动盆底测量

    - 支持前中后盆腔的自动测量

    - 可对肛提肌裂孔进行自动描记和自动测量

    - 前盆腔自动评估可自动设置参考线，完成前盆腔相关生物指标的自动测量和评估；

    - 肛提肌裂孔自动评估可以全自动完成切面识别和肛提肌裂孔面积的测量；

    - 支持三种参考线测量体系

  - 支持腔内剪切波弹性成像功能。

  - 支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

- 探头规格

  - 频率：超宽频带或变频探头

  - 二维、彩色、多普勒均可独立变频

  - 探头配备：浅表线阵探头、凸阵探头、血管线阵探头

  - 穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

  - 电子凸阵：超声频率 1.2- 6.0 MHz

  - 浅表线阵探头：超声频率3.0-14.0MHz

  - 血管线阵探头：超声频率 2.5-9.0MHz

- 声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

  - 耦合剂加热器

  - 专业腔内探头放置架

  - 储物托架套件

  - 专业探头放置槽≥7个

  - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

  - 支持脚踏开关

  - 支持生理信号：ECG及PCG

8-2：电动监护病床

- 基本要求：病床电动操作，具备整体升降、背部升降、膝部升降、前/后倾等功能。病床操作面板为内置于护栏的操作键，护栏为四片式安全护栏。

1.1.1  产品生产厂家通过ISO13485 认证、ISO9001认证、

1.1.2  电动病床整床工作噪音≤65dB（A）（提供检验报告）

2	病床床体技术参数要求

2.1	病床尺寸:整体长度≥2180mm，宽度：≥980mm。升降范围：470mm-760mm

2.2	病床头部倾斜角度：≥ 65度，膝部倾斜角度：≥ 25度，床体前后倾功能需区别于其他按键颜色：整体病床前倾：≥12度，整体病床后倾：≥12度

2.3 病床承重≥200kg

2.4	病床床板具备床垫固定器≥3个，床板具备气孔，床板两侧均具有束缚带安装槽≥10个

2.5	床板为碳钢框架覆盖碳钢床面板，

2.5.1四片床面板板均可用简单工具拆卸，与碳钢框架分离

2.5.2头、大腿、小腿三部分床面板支持快速拆卸，

2.5.3碳钢框架之间采用转轴结构，增加强度减少噪音，转轴宽度≥2cm

2.6	病床护栏：采用非全封闭式四片式护栏，采用PP材质

2.6.1同侧两片护栏之间最小距离≤6cm

2.6.2腿部护栏与床尾板之间最小距离大于等于31.8cm

2.6.3护栏最大外展距离≤8cm

2.7  病床头端护栏外侧具有滚珠角度指示器，指示背板倾斜角度

2.8	 病床尾端护栏外侧具有滚珠角度指示器，指示床体整体倾角度。

2.9  病床具备电机数量≥4个

2.9.1整体升降马达最大推力≥6000N；

2.9.2头部、大腿部马达最大推力≥3500N；

2.9.3防水等级≥IPX6

2.9.4病床产品经过负重疲劳度测试：整床在负重≥200kg情况下，各电机正常升降次数均需≥11000次（提供相关证明文件）。

2.10  病床任意一侧手柄都可单独进行CPR释放操作，背板从65度降到0度<5秒

2.11	病床操作控制面板≥4个，均位于头端护栏内外侧，控制键具备锁定功能，可以单独锁定指定控制键。

2.12	病床脚轮直径≥125mm,采用制动、转向和空档集成式脚端制动装置。

2.13	插入提起式床端面板（头尾板），拆卸时垂直提起即可，安装时直接插入即可，无需特殊锁定装置固定。

2.14	配备高弹性医用床垫，具备防压疮功能。

8-3 普通病床

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 参数和性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 基本要求 | 用于普通病房的患者护理、疗养 |
| 2. | 资质认证 | 具备第一类医疗器械备案凭证 |
| 3. | 技术和性能参数 |  |
| 3.1 | 产品尺寸及主色调 | 长：2220±20mm，宽：1080±20mm，高：480±20mm； |
| 3.2 | 病床承重 | ≥240kg。 |
| 3.3 | 体位功能 | 具备背部升降、腿部升降 |
| 3.4 | 调节范围 |  |
| 3.4.1 | 背部升降角度范围 | ≥70° |
| 3.4.2 | 腿部升降角度范围 | ≥35° |
| 3.5 | 床体框架材质 | 冷轧矩形钢管，厚度≥1.5mm |
| 3.6 | 床面 |  |
| 3.6.1 | 床面材质 | 冷轧钢板材质，厚度≥1.0mm；冷轧钢板喷涂后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌的抗细菌性能≥99%。 |
| 3.6.2 | 床面结构 | 多片冷轧钢板卷圆成型，带透气孔；床体两侧配ABS通长凸起装置，床面尾部配有防滑装置 |
| 3.7 | 护栏 |  |
| 3.7.1 | 护栏材质 | ABS材质 |
| 3.7.2 | 护栏结构 | 分体式护栏，全覆式设计，每段护栏可单独使用； |
| 3.7.3 | 收放方式 | 手动，具备阻尼辅助 |
| 3.7.4 | 同侧护栏间间隙 | 同侧护栏间距≤60mm |
| 3.7.5 | 护栏离床面高度 | 护栏离床面高度≥400mm |
| 3.7.6 | 护栏 | 护栏耐久性要求：边栏耐久度≥20万次 |
| 3.8 | 床头床尾 |  |
| 3.8.1 | 床头床尾板材质 | ABS材质一体吹塑成型 |
| 3.8.2 | 床头床尾板结构 | 可拆卸式床头、床尾，具有锁定装置；床尾配床头卡 |
| 3.9 | 角度显示器 | 护栏及床面具有角度显示器（提供产品实拍照片） |
| 3.10 | 摇把摇杆 |  |
| 3.10.1 | 摇杆系统 | 需具备过载保护结构和双向到位极限保护功能 |
| 3.10.2 | 摇把材质及结构 | ABS材质，内置钢芯，可进行折叠式隐藏；不锈钢材质、铝合金或钢制材质联接摇把与丝杠 |
| 3.11 | 脚轮 | 四只静音双面脚轮，直径≥125mm |
| 3.12 | 中控制动系统 | 床尾设有脚踏式中控制动系统；中控刹车耐久度≥5万次 |
| 3.13 | 床垫 |  |
| 3.13.1 | 床垫尺寸 | 厚度≥80mm，尺寸及分段与病床配套 |
| 3.13.2 | 床垫材质 | 半棕半绵；外罩面料：防水牛津布 |
| 3.14 | 旋转餐板 |  |
| 3.14.1 | 结构 | 与床体连接一体； |
| 3.14.2 | 收放方式 | 需要时旋转立于床面上，不侧倒；不用时可收放在床尾，放下时有机械缓冲设计； |
| 3.14.3 | 环保要求 | 整床、床垫及床头柜检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等含量值时，均需达到室内空气质量合格标准（需提供检测机构出具的检测报告） |
| 4. | 配置需求 | 1.病床1张 2.ABS可移动引流挂钩≥6个 3.床头卡1联 4.输液插孔4个 5.不锈钢输液架1个 6.杂物架1个 7.床垫1张 8.旋转餐板1个 |

8-4转运床

| 1.1 | 1、尺寸：1950*640*570-860mm； |
| --- | --- |
| 1.2 | 2、背部升降； |
| 1.2.1 | 2.1、静音气弹簧控制， |
| 1.2.2 | 2.2、调节角度：0-60 °； |
| 1.3 | 3、床面升降： |
| 1.3.1 | 3.1、手摇式升降；采用双向到位保护螺杆，摇动轻松，金属材质摇杆系统，不用时可收纳； |
| 1.3.2 | 3.2、调节范围：570mm-860mm； |
| 1.4 | 4、床板：采用PP树脂材料； |
| 1.5 | 5、护栏： |
| 1.5.1 | 5.1、采用四片式PP树脂材料； |
| 1.5.2 | 5.2、护栏高度300mm±20mm； |
| 1.5.3 | 5.3、护栏可竖立、下降；并具有双安全锁进行锁定 |
| 1.6 | 6、脚轮直径150mm，具备中控刹车系统，两侧设有脚踏操作杆； |
| 1.7 | 7、具备独立的中心第五轮系统， |
| 1.8 | 8、床体具备一体式ABS材质托盘； |
| 1.9 | 9、具备升降式输液架， |
| 1.10 | 10、床垫：厚度50mm,PU防水外罩，内置高密度海绵；床垫具有防水、透气， |
| 1.11 | 11、安全工作载荷：≥ 220Kg； |

8-5高端监护仪

一、参数要求

- 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个

- ≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

- 可内置高能锂电池，供电时间≥4小时

- 配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备

- 监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C

- 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥30种

- 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- 可升级转运模块，转运模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

- 转运模块可以实现插入监护仪主机的任意插槽，提供证明材料

- ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测

- ▲支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，提供证明材料

- 心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析

- 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

- QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

- 无创血压≥五种测量模式至少包含手动、自动间隔、连续、序列、整点

- NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7

- 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测

- 有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg

- 支持≥6道IBP波形叠加显示

- 支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，

- 具有图形化报警指示功能，

- 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

- 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

- 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

- ▲具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警

- 支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

- 支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

- 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

- 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

- 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

- 监护仪可与同品牌呼吸机以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面

- 产品通过国家III类注册，

- 产品设计使用年限≥10年

- 具有物联网监测设备和院内网接口。

8-6 遥测监护仪

- 遥测发射盒重量≤270克（含锂电池），无创血压模块重量≤240克。

- 遥测发射盒尺寸≤130 x 70 x 26 mm，无创血压模块尺寸125 x≤ 65x 25mm。

- 遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，无创血压模块防水等级符合IP32要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2和NIBP）。

- 遥测发射盒采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率≥480 x 320像素。

- 遥测发射盒屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。

- 具备心电监护，血氧、无创血压监测，提供HR，ST，PVC，SpO2，PR，NIBP测量值。

- 具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。

- ▲支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

- 具有抗运动算法，及抗干扰性。

- 提供3/5导心电监护，最大支持7道ECG波形监测，心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。

- 心电波形波速提供25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。

- 提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。

- 提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。

- 提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 提供起搏分析。

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。

- 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析，

- 血氧饱和度测量范围：0 - 100%，来自于血氧的脉率测量范围：20 – 300 bpm。

- 可显示弱灌注指数（PI），具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。

- 血压测量范围（收缩压）：25 ~ 290 mmHg（成人），25 ~ 240 mmHg（小儿）。

- 血压测量范围（平均压）：15 ~ 260 mmHg（成人），15 ~ 215 mmHg（小儿）。

- 血压测量范围（舒张压）：10 ~ 250 mmHg（成人），10 ~ 200 mmHg（小儿）。

- 来自于NIBP的脉率测量范围：30 – 300 bpm。

- 提供手动、自动间隔、连续、序列测量模式。

- 无创血压模块提供500组最新的无创血压测量结果回顾，具有通过USB接口将测量数据导出到中央站。

- 无创血压模块具备可充电锂电池供电，支持不少于500 次测量。

- 采用声光双重三级报警系统。

- 具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）

- 具有图形化报警指示功能。

- ≥三种报警音。

- 支持遥测发射盒和中央站上同时显示电池状态。

- 遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

- 支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。

- 中央站多床支持显示运动监测界面。

- ▲支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能，支持给患者发送消息。

- 支持在中央站上显示生命体征概览功能。

- 遥测发射盒可以采用锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于110h。

- 采用WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

- 集中充电器能够同时提供不少10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯。

- 遥测发射盒和无创血压模块支持共用同一个集中充电器。

具有物联网监测设备和院内网接口。

8-7监护仪

一、病人监护仪：

- 模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可升级IBP，CO2和AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

- ≥12英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥10通道波形显示。

- 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。

- 主机可具备后报警灯或360°报警灯。

- 内置锂电池，插槽式设计。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

- 监护仪设计使用年限≥10年。

- USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备

- ▲监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥30种，提供证明材料。

- 监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C。

- 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温和双有创压参数监测。

- 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

- 窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

- ▲支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析

- QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

- 心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，需提供证明材料

- 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm

- 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。PR测量范围：20-300

- ▲支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

- 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH

- ≥5种测量模式至少包含手动，自动，连续、序列和整点。

- 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供证明材料。

- 可升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。

- 支持升级主流、旁流监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换

- ▲支持患者下床移动监护功能，穿戴模块与监护仪互联，可监测下床活动患者的心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏参数。

- 穿戴模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，支持1.5米跌落不损坏。

- 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。

- 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

- 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。可选配升级为高容量存储卡，支持3000组NIBP测量

- 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

- 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。

- 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态，提供证明资料。

- 支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、SpO2、RR等参数的报警限建议

- 具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警。

- 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

- ▲配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

- 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

- 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

- 标配2.4G/5G无线WiFi，方便无线联网。

具有物联网监测设备和院内网接口。

8-8转运监护仪

一、参数要求

- 适用于成人、小儿、新生儿的监测。

- 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

- ≤6英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。

- 整机重量＜1Kg。

- IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

- 抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

- 整机无风扇设计。

- 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

- 内置DC电源接口，可以进行车载充电。

- 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。

- 支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。

- 可内置EtCO2监测，与主机一体化设计，最小抽气流速50ml/min

- 便携插件箱可扩展参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。

- 可外置2通道IBP有创血压监测模块，主机最多支持4通道IBP有创压力监测

- 可外置主流、旁流、微流EtCO2监测模块

- 具备微创连续血流动力学监测模块，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数

- ≥19英寸外接显示屏，将模块数据传输显示，进行大屏幕监护，满足临床护理人员在床旁的监护需要。

- 支持提供EWS早期预警评分工具，包括NEWS、NEWS2和MEWS，可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

- 转运监护仪支持插入床旁监护仪任意模块插槽作为参数模块使用，即插即用。

- 心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析

- 心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

- 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

- 支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析

- 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

- 可显示弱灌注指数（PI）。

- 提供双通道体温和温差参数的监测,。

- 具备手动、自动间隔、连续、序列和整点五种无创血压测量模式。

- IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。

- ≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- ≥800条NIBP测量结果回顾。

- ≥40小时全息波形回顾。

- ≥100小时趋势数据回顾。

- 通过国家III类注册。

- 产品设计使用年限≥10年。

- 具有物联网监测设备和院内网接口。

8-9排痰机

- 供电电源：220V~，50Hz；

- 振动频率：≤18Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，可连续调节；

振动压力：0-5kPa以内，1-10级可调，调节步长1级，可连续调节；

- 振动压力控制精度：输出值与设置值的误差不超过±0.2kPa；

- 定时时间：1-60分钟可调，调节步长1分钟，可连续调节；

- 人机交互界面：≥10寸操作界面，内嵌≥4.3寸彩色高清LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等）；

≥5种

治疗模式：至少包括常规模式、滚动模式和3种P模式（P1、P2、P3模式，也可以称为编程模式）；

- 滚动模式：通过设置两个点的频率和压力，并设置第一个点到第二个点所占用定时时间百分比，使治疗强度逐渐增加；

编程模式：通过设置治疗的8个“段”，每段均可设置该段的频率、压力和时间，执行完一个段再执行下一个段；

- 咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间为10秒-5分钟可调；

- 患者紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护；

- 空气脉冲发生器：采用直流无刷电机和鼓风机，整机设计使用期限≥10年；

背心设计：	全胸充气背心采用倒V式设计；

- 背心类型：背心式或胸带式气囊可选，耐用型或非耐用型可选，儿童型大中小号、标准型大中小号可选；

- 背心内衬：具有可拆卸内衬设计，满足单人单用，避免交叉感染；

- 信息存储：配4G内存卡存储仪器运行信息；

- 患者状态监测：实现实时监测患者心脉和血氧饱和度；

18.具有物联网监测设备。

第九包：

9-1：医用离心机

1、电机：采用交流变频电机驱动，配置高精度测速系统；

2、安全系统：电子门锁，开盖自动停机；

3、程序： 9种程序选择；

4、显示设置：转速、离心力可单独设置并同步显示，无需转换；

5、升降速时间：10档可调节，并具有软置放回荡功能；

6、具有自动，手动开盖选择功能；

7、电子式不平衡保护装置；

8、最高转速≥4200r/min；

9、最大相对离心力≥3150×g；

10、定时范围：1s~99 min；

11、噪音≤65dB；

12、主要配置：主机一台，5-7ml*48适配器一套，说明书一套

9-2：高速冷冻离心机

1、电机：采用变频电机驱动；

2、安全系统：电子门锁，开盖自动停机；

3、制冷系统：有除霜及预冷功能；

4、具有单独的快速离心按键，可实现快速/便捷离心；

5、电子式不平衡保护装置；

6、最高转速：≥20000r/min；

7、最大相对离心力：≥26380×g；

8、定时范围：1~99 min59s；

9、噪音（Noise）：≤65dB；

10、温控范围：-20℃~40℃

11、具有物联网监测设备和院内网接口。

9-3 迷你离心机

- 转速：≥7500RPM

- 离心力：≥3300g

- 驱动方式：电机直接驱动

- 噪音：≤50db

- 标配转头：角转头:8×1.5/2.0ml,套管0.5ml/0.2ml*8，八联管转头4×8×0.2ml

- 安全保护模式：开盖即停，关闭电源停机不超过15秒，开盖停机需3秒

- 具有物联网监测设备和院内网接口。

9-4采血系统

| 序号 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- |
| 一 | 系统软件功能 |
| 1 | 支持和基于oracle、SQL Server、MySQL等数据库的对接，对接医院HIS/LIS等系统，完成采血中心工作的功能应用：自动读取患者检验信息、安排队列、分配采血窗口，向医院LIS、HIS系统反馈采血相关信息。 |
| 2 | 排队叫号：通过管理软件，实现取号机、队列显示屏、窗口屏等设备之间互通，根据医院要求制定队列分配、调度规则，语音系统支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可变更；提供预叫号、重复叫号等多种叫号方式，叫号次数、模式可调；按照医院需要设置过号处理原则。 |
| 3 | 患者识别：患者自助登记时自动识别患者类型、检验项目等，根据医院规则进行人员分流，自动打印排队号单；根据实际情况及时插入患者信息，完成特殊患者优先采血，根据需要设置优先级别以及规则，优先规则可分时段。 |
| ▲4 | 特殊项目：可以配置能否取号以及限制时间取号的功能，可以在软件界面提示特殊项目备注信息给采血人员。 |
| 5 | 工作人员登录功能：采血窗口具备操作人员登录功能，可根据工作量灵活调节采血窗口开放数量。 |
| 6 | 实时联动统计：以三级菜单样式展示,便于甄别患者及信息,可直观显示工作人员所采患者、患者项目、每个项目状态等信息。 |
| 7 | 数据管理功能： （1）用户操作终端实时显示等待缓则人数，已完成采血人数，过号患者信息等流量信息； （2）提供患者人数、采血工作量和耗材使用量的统计信息，并根据时间和特定区间进行分析，帮助医院进行人员和备货安排； （3）提供护理人员的出勤率和工作量统计数据，帮助医院绩效管理； （4）提供标本追溯功能，记录标本各节点位置与时间，向实验室实时提供标本数据，准确预测下一时段的标本接收情况。 |
| 8 | 采血时间记录：采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求。 |
| ▲9 | 排队信息实时推送：患者可实时扫描采血报道号票上的二维码查看采血等候信息，在即将采血时把信息推送给患者，让患者做好采血前的准备。 |
| 10 | 应急功能：在特殊应急情况下，可一键切换到传统手工模式，保证采血工作正常进行。 |
| 11 | 系统需提供对应的软件著作权：软件认证内容应包括自助登记、预约采血、备管控制、队列调度、采血管理、后台管理、核收分拣，证书≥7份。（提供相关证书复印件佐证） |
| 二 | 排队叫号系统： |
| 1 | 取号方式：根据需求匹配取号方式，如：人脸识别、诊疗卡、身份证、条形码、二维码等。 |
| 2 | 每个窗口配置窗口显示屏：尺寸≥32英寸，实时显示呼叫及预呼叫患者信息。 |
| 三 | 智能选管贴标系统： |
| 1 | 功能：按照相关采血信息自动选择采血管、自动打印标签、按照设定位置粘贴标签。 |
| 2 | 每一个或两个采血窗口中间放置一台备管主机，备管主机间并联运行互不干扰。 |
| 3 | 备管主机非落地式，直接放置于侧柜台面或采血桌面 |
| 4 | 备管主机长度≤60cm，宽度≤25cm，高度≤45cm。（提供产品实物测量尺寸图佐证，并注明用户名称以及联系方式） |
| ▲5 | 试管仓数量：单台设备主机试管仓数量≥14个。（提供产品实物的试管仓图佐证，并注明用户名称以及联系方式） |
| 6 | 试管仓维护：同一种采血管可放置在多个试管仓，按需设定；仓位上有采血管类型指引标识，直观指引使用者放入正确类型的试管；支持试管仓内余量探测，用完设备报警。 |
| 7 | 试管仓可视化：设备工作时无需打开试管仓即可随时观察试管仓内运行状态便于及时加载试管，试管仓有仓门保护不外露，在仓门不打开情况下，能防止人直接触碰到仓内试管。（ |
| 8 | 支持装载的试管规格：直径为12-16mm，长度为75-120mm。 |
| 9 | 兼容75mm末梢采血管。 |
| 10 | 试管装载方式：抓取多支试管水平放入试管仓内，非倾斜滑道式加管，非整盘式加管，支持不停机加管。 |
| 11 | 采血管装载状态：采血管放入试管仓后处于水平放置状态，非竖直状态。（提供试管装载图片） |
| 12 | 处理能力：单台主机选管、打印粘贴标签的速度≥1400支/小时。 |
| ▲13 | 设备内嵌LCD触摸屏：非外接屏幕、实时显示设备运行状态，且能通过LCD屏显示每个试管仓的试管颜色、提示报错信息。 |
| 14 | 备管防错系统：设备内置有用于核对管帽颜色的摄像头，设备在工作状态下能识别出错误颜色试管，并在LCD触摸屏通过图片方式进行报错提醒。 |
| 15 | 取管方式：水平堆叠放置试管，以物流小车为载体将试管水平运输至贴标签模块（且非电磁铁释放落管、非机械手抓取、非滑道重力式落管），避免容易导致设备取管失败或其他故障问题。 |
| 16 | 单人单盒：所有属于同一患者的试管、标签都自动集中在一个试管盒内，避免患者采血项目遗漏。 |
| 17 | 支持特殊容器（无法适用于设备的标本容器）标签打印功能。 |
| ▲18 | 整机内嵌标签打印机和热敏票据打印机，标签打印机≥2台且热敏票据打印机≥1台。 |
| 19 | 打印机仓可视化：设备工作时无需打开打印机仓门即可随时观察仓内打印机标签纸状态，便于及时更换标签纸。 |
| 20 | 精准覆盖预制标签功能：自动识别预制标签的位置，在预制标签的位置进行覆盖粘贴，保留观察窗口。 |
| 21 | 备管主机具备嵌入式热敏票据打印机，能输出非标签形式的采血回执单，且回执单宽度≥5.5cm。 |
| 22 | 设备主机侧面具有嵌入式条码扫描器：能及时核对患者信息。 |
| 四 | 智能采血窗口操作系统： |
| 1 | 与医院信息系统对接，护士可完成患者呼叫、采血、患者管理和数据管理等工作。 |
| 2 | 采血工作台配备电脑，具备操作人员登录功能，可根据工作量灵活调节采血窗口开放数量。 |
| 3 | 采血时间记录：采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求。 |
| 4 | 防系统崩溃：设备出现系统级的崩溃时，系统能够进行一键切换至备用标签打印机打印标签，继续为患者提供采血服务。 |
| 5 | 核对方式：护士可使用扫描器识别条码，核对患者信息，以杜绝混淆。 |
| 6 | 回执打印：采血完成后自动打印取报告回执单，显示取报告时间及地点。 |

9-5振荡器

1.温度控制范围：室温+5-80℃
2.控温精度：±0.5℃
3.显示精度：±0.1℃
4.模块温度均匀度：±0.5℃
5.加热时间（室温-80℃）：≤10min
6.转速速度：200-1600rpm
7.定时范围：1-99h59min
8.容量：2块96孔微孔板
9.外形尺寸≤280x270x140mm

9-6 化学发光分析仪

- 检测原理：磁微粒吖啶酯直接化学发光法。

- ▲检测项目：获证≥17项，检测项目包括全血心肌标志物（hs-cTnI/hs-cTnT、NT-proBNP/BNP、D-Dimer、cTnI/cTnT、Myo、CK-MB），全血炎症标志物（PCT、IL-6），血栓六项（D-Dimer、FDP、TAT、PIC、TM和t-PAIC）。

- 首个出结果时间：≤9分钟。

- ▲检测速度：≥200测试/小时。

- ▲配备红细胞压积（HCT）模块：使用红细胞比容测定法全血中红细胞所占容积的相对比例，实现全血样本免离心直接上机检测。

- ▲进样系统：≥26个样本位（含1个独立急诊样本位），支持原始采血管和微量血试用管自动进样，全血原始管样本翻转摇摆混匀，转管扫码，去帽盖帽。

- 急诊功能：具备独立急诊通道，急诊样本随时插入，优先处理。

- 加样系统：采用一次性Tip头加样本，系统携带污染率≤10-7，支持液面检测、空吸检测和堵针检测，一次最大可添加两盒共192个Tip头，具备Tip头不足报警功能。

- 试剂系统：≥12个试剂位，支持试剂的在线装载、不同项目的扫码自动识别、试剂不足报警提醒功能。

- 反应杯：倾倒式添加，一次性添加≥350个反应杯，具备反应杯不足报警功能。

- 孵育系统：≥60个孵育位，孵育温度：37.0℃±0.3℃。

- 清洗系统：四重磁分离清洗

- 报警功能：设备对整机状态、耗材状态、试剂盘状态、样本架状态可进行实时监测和即时报警。

- 临床项目的批内精密度：批内测量重复性 CV≤8%。

- ▲单机占地面积：≤0.4m2，桌面可部署。

- 通讯功能：支持LIS系统双向通讯。

- 标准曲线稳定，稳定时间≥28天。

- 试剂盒内包含校准品，无需额外购买。

- 由厂商及代理商提供双重售后服务及技术支援。

- 具有物联网监测设备和院内网接口。

9-7微量移液器

1. 显示窗口：数字显示

2. 吸嘴：弹性吸嘴

3. 可整支高温高压灭菌

4. 通道：≥8

5. 数量：量程：0.5-10ul，1支，量程：10-100ul，1支，量程：30-300ul，2支

9-8洁净工作台

1、气流模式：垂直层流

2、工作区域尺寸（长*宽*高）：≥1230*600*550 mm

3、平均气流流速：低档风速0.3m/s，高档风速0.45m/s（可调）

▲4、过滤系统：主过滤器对0.3μm颗粒其过滤效率>99.99%；配有初效过滤器（高效聚酯纤维），可过滤较大灰尘颗粒，能有效延长主过滤器寿命。

▲5、操作室洁净度水平：HEPA级过滤器达到ISO 5级，100级洁净等级（美联邦209E）；

6、风机系统：具有可恢复性热保护功能。性能稳定，低噪音，低能耗、震动小，使用寿命长。

7、操作室结构：≥1mm厚304＃不锈钢台面，圆滑无清洁死角区；≥5 mm厚防紫外线强化玻璃侧壁；柜体前部为竖直式设计，外部为环氧酚及Isocide抗菌混合涂层。

8、控制面板显示风速，气流分辨率≥0.01m/s；按键控制风机、灯光、和紫外灯，易于操作，具备一键风速校准功能；

9、操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线。

10、紫外预约：紫外灯定时开启/关闭预约功能，具备红外遥控器或者远程无线电模块开启关闭紫外灯。

11、紫外灯消毒功能：风机、荧光灯、前窗玻璃全部关闭的情况下才可开启，打开前窗玻璃后，紫外灯自动关闭。

12、电源插座：电源插座预留孔位。

13、噪音标准：≤65 dBA

14、日光灯照度：≥900LUX

15、技术服务和培训：提供产品说明书，免费现场仪器安装、调试和培训。

9-9高速低温离心机

1.最高转速：≥5000r/min

2.压缩机：具有除霜及预冷功能

3.最大相对离心力：4470×g

4.定时时间：1-99min59s

▲5.温控范围：-20℃-40℃

6.温控精度：±1℃

7.显示屏：4.3寸，触摸

8.整机噪音：≤65dB（A）

9.电源：AC220V   50HZ

10.升降速度时间：9档可调

11.自动，手动开盖选择：具有

12.容量：水平转子(吊篮×4组)，适配器5mL×56支（带自动脱帽器）

13. 具有物联网监测设备和院内网接口。

# 第六章   拟签订的合同文本

购销合同

甲方：首都医科大学附属北京安贞医院

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方同意签订本合同，共同遵守执行。

乙方承诺其是具有相关销售资质、合法诚信经营的企业。

经招标甲方同意向乙方采购下列货物：

1.货物名称、数量、产地及配置（详见附件）

货物名称：

型号：

数量：

产地：

品牌：

单价：

货物配置清单：详见附件一（为本合同的一部分，具有同等的法律效力）

2.成交价格（金额大写）：     元整。（人民币）¥

本合同价款为固定不变价，该合同成交价格包括上述设备的价款、安装调试、搬运、验收、包装、税费以及培训、质保期保障、保修期内维修等履行本合同的全部费用。

- 交货地点：甲方指定地点

- 交货确认：乙方须在发货前向甲方发出书面交货通知单，得到甲方确认后方可发货，否则甲方有权拒收。

- 交货方式：乙方送货上门，并负责搬运。

6.交货期限：合同签订后90日内。安装时间：交货后   日内安装完毕。乙方应随设备向甲方交付使用说明书、产品合格证、保修卡及本合同设备所有的相关配件和资料。

7.包装及运费：符合货物运输的相关国际惯例及货物的使用目的，乙方承担包装费及运费，货物运输的风险由乙方承担。包装物符合ISO14000环境管理体系要求且不回收。

8.付款方式：合同签订后，乙方按照交货期限将甲方所采购货物运至甲方指定的地点，货物到达甲方指定地点后, 甲方办理付款手续并支付乙方50%的货款。经安装、调试、验收入库合格后三个月内，甲方办理付款手续并支付乙方45%的货款。待验收签字确认入库合格之日起免费保修期执行一年后（若货物无质量问题），支付乙方剩余货款。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

9.质量保证：乙方所提供产品必须是原装进口的全新产品，货物指标符合国际相关专业的要求，符合国内有关标准及行业规定以及甲方的使用要求，符合生产合格标准（符合厂家技术说明书）, 乙方提供原厂合格证明和进口的有关证明及中文使用说明书。

10.质保期：质保期，在本合同中指乙方承诺的产品在正常使用情况下不会危及人身或财产安全的时间段。

- 设备安装调试验收合格后乙方提供的质保期限为   年。

（2）在质保期内，若出现维修不能或无维修价值的情况，乙方应赔偿甲方因此所遭受的损失（计算方式：按照设备尚未使用年限占设备使用寿命的比例乘以设备的总价款）。

11. 权利瑕疵

乙方在此向甲方承诺，其交付的货物无其他权利瑕疵，权利瑕疵包括但不限于：

11.1乙方向甲方提供的货物侵犯第三人的合法权益，此种合法权益包括但不限于知识产权，并且此种知识产权不限于乙方所提供货物本身的硬件、软件、外观设计，还包括乙方所提供货物中所包含的零件、配件、部件所具有的知识产权。

11.2乙方所提供的货物已被有关部门查封、扣押、冻结。

11.3乙方所提供的货物属于违法货物，所谓违法货物包括但不限于乙方所提供的货物属于走私货物、被相关主管部门暂停销售、禁止销售或被有关部门列为不合格产品。

11.4乙方所提供的货物已经被抵押、质押、作为融资租赁的特定标的物、作为购销合同的特定标的物的。

11.5乙方所提供的货物属于其自行或委托他人拼装、组装形成的，无论拼装、组装的零部件是否属于二手、废旧材料，此种拼装、组装形成的货物均属于本条所约定的瑕疵的范畴。

11.6乙方所提供的货物虽不是其自行或委托他人拼装、组装形成的，但乙方明知或乙方虽未明知但没有履行应尽的注意义务而向甲方交付的，此种情形属于本条所约定的瑕疵的范畴。

11.7乙方与甲方签订本合同时，已经不具有销售本合同所约定的货物的资质的。

11.8乙方与甲方签订本合同时，虽仍具有销售本合同所约定的货物的资质，但相关主管部门已经受理了第三人的投诉、或相关主管部门对乙方已经实施了检查，且乙方在签订本合同之后被主管部门取消销售本合同约定货物的资质的。

11.9乙方与甲方签订本合同之前、之时、之后准备解散或解散的。

11.10乙方与甲方签订本合同之前、之时、之后将进入或已经进入破产程序的。

11.11乙方与甲方签订本合同之前、之时、之后被本合同所约定的货物的生产商或总代理商或销售商或总销售商取消销售授权的。

11.12乙方与甲方签订本合同之前、之时、之后因包括但不限于法定代表人、大股东、董事长、经理、实际控制人等任何对乙方自身的运营有影响的自然人或法人股东，因自身健康原因或违法行为或任何原因，导致包括但不限于乙方无法持续、稳定运营，或造成乙方雇员更换频繁等情形出现的。

11.13双方关于其他属于权利瑕疵情形的约定。

12.验收标准：乙方将货物运送至甲方指定地点后，按照本合同规定的设备名称、数量、规格及功能等相关项目进行验收，验收合格后签署书面验收合格报告。如验收不合格，甲方有权拒收。乙方应重新发货，交货期限不予顺延。

13.售后服务：货物安装调试验收合格后双方共同签署书面验收合格报告，自签署书面验收报告验收入库合格之日起，整机免费保修   年，终身维护，软件终身免费升级，详见附件二《售后服务承诺书》（为本合同的一部分，具有同等的法律效力）。乙方应向甲方提供乙方与厂家的承诺书，保证售后服务由厂家提供；若甲方不能享受厂家提供的售后服务，由乙方履行售后服务，若乙方不履行或怠于履行，经两次催告后，甲方有权请第三方提供售后服务，由此产生的费用和损失由乙方负责。

（注：保修期，即指生产者或销售者向消费者出售商品时承诺的对该商品因质量问题而发生故障时提供免费维修及保养的时间段。）

14.合同变更:经双方协商一致，并共同签署书面变更协议或补充协议的，可以对本合同内容进行变更和补充。

15.违约责任:

（1）甲乙双方应按照本合同约定审慎、诚实的履行本合同，任何一方违约的，违约方应承担违约责任，同时守约方有权选择解除本合同。

（2）对于违背承诺拖延交货时间或付款时间的一方，每拖延一天须支付另一方合同额的0.5‰作为违约金。乙方拖延10日仍未交货的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额30%的违约金。

（3）质量验收不合格或一年内同一故障累计出现两次以上（含两次）或检定结果未能通过技术监督鉴定标准，甲方有权要求乙方退货或更换新品，由此而产生的经济损失由乙方负责。若更换，更换一次后仍不合格，甲方要求退货的，乙方应当负责退货，并赔偿给甲方造成的损失，同时甲方有权解除合同，此外甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。

（4）乙方交付的货物数量不符，甲方有权拒绝接收货物，并要求乙方在五个工作日内按照合同约定的数量交付货物，乙方拒不交付的，甲方有权解除合同，不予支付任何费用，并要求乙方承担本合同总金额的30%违约金。

（5）乙方交付的货物名称、型号、品牌、产地不符合甲方要求，若在验收阶段，甲方有权拒绝接受货物，并有权要求乙方在30个工作日内重新交付符合标准的货物。若已经接受货物，甲方有权要求乙方在30个工作日内更换货物。乙方拒绝更换或重新交付，甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额的30%违约金。

（6）乙方应保证货物质量符合标准，如因设备质量问题造成甲乙双方任何一方或第三方人员伤亡或财产损失的，均由乙方承担全部赔偿责任，同时甲方有权解除合同。

（7）如乙方在搬运、安装设备的过程中造成甲乙双方或第三方人身财产遭受损害的，应由乙方承担全部责任，同时甲方有权视具体情况选择解除本合同。

（8）乙方未按约定提供售后服务的，甲方有权聘请第三方进行服务，费用由乙方承担，上述情况每出现一次，乙方应向甲方支付合同金额20%的违约金，累计发生2次以上的（含2次），甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同金额30%的违约金。

（9）如乙方违反本合同第11条之约定，甲方有权解除合同，同时甲方有权要求乙方支付合同金额30%的违约金。

（10）本合同所约定的违约金不足以弥补因乙方违约致使甲方所遭受的损失的，甲方有权要求乙方补足差额。

（11）如乙方违反合同义务，甲方有权优先从剩余货款中扣除相应的违约金，不足部分乙方仍需向甲方支付违约金。

（12）甲方按照合同约定向乙方发出解除合同的通知时，合同解除。合同解除后，乙方需退回甲方已付货款，并自行将设备运回，所发生费用由乙方自行承担，若乙方在收到甲方解除通知后15日内未将设备运回，视为乙方同意甲方自行处理，所发生的费用和损失由乙方承担，合同解除后乙方仍然需按照本合同规定承担相应的违约责任。

(13) 乙方在合作期间及合作结束后，未经甲方书面同意，不得在任何形式的宣传材料、广告、媒体发布或公开声明中，使用甲方（或包含“安贞”“北京安贞医院”等）的名称、商标、标志、域名、产品或服务进行宣传或暗示其与甲方存在任何形式的合作关系，包括但不限于技术合作、业务往来、信用担保等。如违反本条内容，甲方有权要求乙方停止此侵权行为，并要求乙方赔偿甲方由此遭受的损失（包括直接损失及间接损失）。

16.不可抗力：指不能预见、不可避免，并不能克服的事件，这种客观情况已经或可能对公司的业务及发展前景产生实质性的不利影响。包括但不限于：政府强令关闭，国家政策禁止，战争，自然灾害等。遇到上述客观情况一方应尽快将客观情况通知对方，并向对方提供相应的法律证明文件和政府文件及其他权威资料。因上述事件不能履行合同的，应及时书面通知对方，减少对方的损失，并根据该事件的影响程度,部分或全部免除责任。

17.争议处理：在合同履行的过程中，双方发生争议，应先协商解决。经协商不能解决的，任何一方可向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。

18.合同的组成部分: (本合同,货物配置清单,售后服务承诺书，招标文件，投标文件，中标通知书),为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。

19.合同的生效：本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

20.合同份数：本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方伍份，乙方壹份。

甲方：首都医科大学附属北京安贞医院   乙方：

地址：北京市朝阳区安贞路2号         地址：

法定代表人签字：                     法定代表人签字：

委托代理人签字：                     委托代理人签字：

电话：010-64456407                   电话：

传真：010-64456407	    传真:

邮编：100029                         邮编：

开户行：                             开户行：

北京银行和平里支行

账号：                               账号：

2000 0003 2966 0000 8256 313

日期：年  月  日                     日期：  年  月   日

附件一：配置清单

附件二：售后服务承诺

1、货物安装调试验收合格后双方共同签署书面验收合格报告，自签署书面验收报告之日起，整机免费保修   年，终身维护，软件终身免费升级。并按照医院固定资产管理要求配置数据采集终端与设备电子标签（RFID芯片），协助医院实现多院区资产管理信息化目标。

2、保修期内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，我公司提供免费维修。保修期满后，维修只收取配件成本费，免收其他一切费用。

3、我公司提供24小时全天候技术支持。热线电话：       联系人：   。如果所售设备出现故障，我公司维修人员接到报修通知后应在2小时内响应，若电话无法解决，我公司维修人员应在4小时内到达现场，12小时内进行故障排除，提出解决方案。若设备无法现场修复，我公司可免费提供同类设备供买方使用，直到设备修复止。我公司保证提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。免费保修期后，我公司为维修配件提供一年免费保修。

4、定期保养、检修：保修期内/外，我公司维修人员每三个月为所售设备提供免费的保养、检修服务。其中包括但不限于：设备的安全检查、运行状态检查等，并提供每年的系统状态报告等。

5、设备运抵现场后，供货商接到通知后派工程技术人员抵达现场，进行安装、培训，对操作人员进行使用、保养培训。保证仪器可以正常使用。

6、到货后厂家根据院方时间，安排不少于5人，每人不少于20小时，免费培训。

（原厂售后）

附件三：分项报价

附件四：中标通知书

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

附：分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；

且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1、如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2、联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### 3-2其他特定资格要求

### 4 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_   个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件。提供身份证的，应同时提供身份证正反面复印件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 品目号 | 品目名称 | 制造商/生产厂家 | 产地（国别） | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人是否为外商独资控股：（请进行勾选）： □否（如不存在外商投资，仅勾选“否”即可） □是（如存在外商投资情形请明确以下内容： 外商投资类型：□外商单独投资、□外商部分投资 外商国别：□欧资企业、□美资企业、□日资企业 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.品目号、品目名称按招标文件第五章采购需求中提供的品目号、品目名称填写；

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.制造商规模应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”， 且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾；

4.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 技术支持资料条目号(页码) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离情况外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 8  拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占投标报价 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

### 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1 招标文件★号条款证明材料（如有）

注：如不涉及可不提供

9-2 投标产品（至少包含核心产品）近三年在中国境内的销售业绩情况

注：按照招标文件第四章评标标准要求提供证明材料

9-3 投标产品技术资料

注：按照招标文件第五章材料需求中要求提供

9-4 售后服务方案

注：内容格式自拟

9-5 培训方案

注：内容格式自拟

9-6 其他

注：内容格式自拟