北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：北京市交通运输综合执法总队执法装备及专用仪器设备维修保养检定服务采购项目

项目编号：0686-2511BG103520Z

采 购 人：北京市交通运输综合执法总队

采购代理机构：北京国际贸易有限公司

2025年12月

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	31

第六章   拟签订的合同文本	73

第七章   投标文件格式	74

# 第一章   投标邀请

1.项目编号：0686-2511BG103520Z

2.项目名称：北京市交通运输综合执法总队执法装备及专用仪器设备维修保养检定服务采购项目

3.预算金额：91.644万元；最高限价：91.644万元

4.采购需求：为满足质监工作执法要求，对所需试验检测仪器设备维修保养及计量检定。

- 合同履行期限：于2026年12月31日前完成保养全部工作。

- 本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

□否；

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求： 无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月22日至2025年12月26日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.	售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年01月09日09点30分（北京时间）。

地点： 北京市政府采购电子交易平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等，政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易 平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或  电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书 或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线010-58511086，电子营业执照服务热400-699-7000 技术支持服务热线010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南 ”— “操作指南 ”— “市场 主体 CA 办理操作流程指引 ”/“ 电子营业执照使用指南 ”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “操作指南 ”— “市场主体注 册入库操作流程指引 ”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “工具下载 ”— “招标采购系 统文件驱动安装包 ”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “工具下载 ”— “投标文件编 制工具 ”下载相关客户端。

2.4获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电 子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后， 在【我的项目】栏目依次选择对应采购包 ，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按 采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无 法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标

文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密， 请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上 传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易 平台进行电子开标。

3.项目编号：0686-2511BG103520Z

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市交通运输综合执法总队

地    址：北京市西城区北礼士路22号

联系方式：张辉 010-87502225

2.采购代理机构信息

名    称：北京国际贸易有限公司

地    址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

联系方式：13011852014

3.项目联系方式

项目联系人：郑捷、沈添玉、孙权

电      话：13011852014

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：/ |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 北京市交通运输综合执法总队执法装备及专用仪器设备维修保养检定服务采购项目; 其他未列明行业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币9,000.00元 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）：北京国际贸易有限公司 开户银行：北京农商银行总行营业部 银行账号：2000000311990 开户银行代码：402100007149 备注：以电汇方式递交保证金、支付中标服务费请投标人在电汇凭据附言栏中写明项目编号及用途。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：30分钟。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 服务方案 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：__/__； （2）允许分包的金额或者比例：_/__； （3）其他要求：__/_。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人提出询问时，应当提交书面询问函原件。以传真形式提起询问的，应当尽快提交询问函原件。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京国际贸易有限公司第七业务部； 联系电话：13011852014； 通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： 采购人 ■中标人 收费标准：《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的规定执行。 |
| 适用于本须知资料表的其他条款：/ |  |  |

投标人须知

## 一   说   明

## 1   采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1   采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2   投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3   联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

## 2   资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1   资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2   项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3   是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4   核心产品见《投标人须知资料表》。

## 3     现场考察、开标前答疑会

3.1   若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2   由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

## 4   样品

4.1   本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2   样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 5   政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1   采购本国货物、工程和服务

5.1.1  政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2  本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3  进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2   中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1  中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2  在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3  在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4  本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法 和评标标准》。

5.3   政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1  政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2  采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3  如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4  非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4   正版软件

5.4.1  各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.5   网络安全专用产品

5.5.1  根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.6   推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1  为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7   采购需求标准

5.7.1  商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2  其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

## 6   投标费用

6.1   投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果何，

采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

## 7   招标文件构成

7.1   招标文件包括以下部分：

第一章   投标邀请

第二章   投标人须知

第三章   资格审查

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   拟签订的合同文本

第七章   投标文件格式

7.2   投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

## 8   对招标文件的澄清或修改

8.1   采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2   上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3   澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

## 9   投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1   本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2   除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3   除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

## 10 投标文件构成

10.1  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2  对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3  第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4  对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5  投标人认为应附的其他材料。

## 11 投标报价

11.1  所有投标均以人民币为计价货币。

11.2  投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1  投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2  按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3  采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4  投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

## 12 投标保证金

12.1  投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2  交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3  投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

12.4  投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5  投标保证金有效期同投标有效期。

12.6  投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7  采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

12.7.1  投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2  中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.7.3  未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.7.4  终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8  有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1  投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》 中规定的其他情形。

## 13 投标有效期

13.1  投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

## 14 投标文件的签署、盖章

14.1  招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2  招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

## 15 投标文件的提交

15.1  本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2  采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

## 16 投标截止时间

16.1  投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

## 17 投标文件的修改与撤回

17.1  投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2  投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

## 18 开标

18.1  采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2  本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3  开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4  投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5  投标人不足3家的，不予开标

## 19 资格审查

19.1  见第三章《资格审查》。

## 20 评标委员会

20.1  评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2  评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

## 22 确定中标人

22.1  采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

## 23 中标公告与中标通知书

23.1  采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 24 废标

24.1  在招标采购中 ，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1  符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3  投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4  因重大变故，采购任务取消的。

24.2  废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

## 25 签订合同

25.1  中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2  中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3  联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4  政府采购合同不能转包。

25.5  采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6  “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

## 26 询问与质疑

26.1  询问

26.1.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2  采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2  质疑

26.2.1  投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2  质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3  投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4  投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3  接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27 代理费

27.1   收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标文件提交当日； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他评审文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 4 | 中小企业声明函 | 本项目专门面向中小企业采购。 提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 是否接受联合体 | 投标人不得为联合体。 |  |
| 6 | 投标保证金 | 按照招标文件的要求提交投标保证金。 | 提供凭证或交款单据电子件 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价,且各单项报价均未超过单项限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | 报价的修正（如有） | 涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 8 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标 人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 9 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 10 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 11 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构， 可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价， 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_/_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：__/__

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：___/__

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐三名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 评分标准

| 评审因素 |  | 评分标准说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 类似业绩 | 投标人近五年（自2022年11月01日至投标文件递交截止之日）完成的类似检测设备维保计量检定相关业绩。每提供一个有效业绩得2分，最高10分。 注：维保合同业绩提供不低于两份，计量检定合同业绩提供不低于两份。须提供合同首页、采购内容页、签字盖章页复印件并加盖公章，否则不得分。 | 10 |
| 2 | 技术部分 | 服务质量保证措施 | 针对采购需求提供服务质量保证措施，内容包括①实施进度计划②实施保障措施③响应及处理方案。 每有1项内容进行了详细阐述且满足采购需求，得7分; 每有1项内容虽阐述但并未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分; 每有1项内容仅进行简短描述得1分； 每有1项内容未进行阐述或不满足采购需求，得0分。 | 21 |
|  |  | 服务周期保障方案 | 针对采购需求提供项目服务周期保障方案，内容包括①实施进度计划②实施保障措施③响应及处理方案。 每有1项内容进行了详细阐述且满足采购需求，得8分; 每有1项内容虽阐述但并未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分; 每有1项内容仅进行简短描述得1分； 每有1项内容未进行阐述或不满足采购需求，得0分。 | 24 |
|  |  | 团队人员配置 | 根据采购需求，提供针对本项目的组织结构、岗位职责及管理人员配置名单。组织结构及管理人员配置齐备，岗位职责明确，人员经验丰富得13分； 组织结构完整，岗位职责明确，但人员经验或管理人员配置有欠缺得8分； 仅提供组织架构相关描述得4分； 未提供组织架构描述或未满足采购需求得1分； 未提供相关内容得0分。 | 13 |
|  |  | 安全保障措施 | 投标人针对本项目提出具体的安全保障措施。包括但不限于人员安全保障、设备安全保障。 内容详细全面，各项安全保障措施完善，制定了完善的人员安全培训计划和详细的设备安全保护措施，得10分； 内容完整，有人员安全培训计划和设备安全保护措施，但内容不够全面或详细，得7分； 部分关键环节的安全措施不明确，可操作性差，得4分； 仅提供简短描述得1分； 未提供相关内容不得分。 | 10 |
|  |  | 应急预案 | 根据采购需求，提供应急预案及实施方案，内容包括①应急处理操作②应急响应预案③突发事件应急处置④质量指标承诺。 对上述4项内容均进行阐述且满足采购需求的，上述4项各得3分，满分得12分。 每有一项内容虽进行阐述但未贴合采购需求的，则此项得1.5分。 每有一项内容未进行阐述的或阐述无法满足采购需求或完全照搬采购需求原话的，则此项不得分。 | 12 |
| 3 | 报价部分 |  | 报价得分＝（评审基准价/投标报价）×10。 满足招标文件要求且报价最低的价格为评审基准价 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

# 第五章   采购需求

- 项目概况

### 1.招标项目名称

北京市交通运输综合执法总队执法装备及专用仪器设备维修保养检定服务采购项目

2.项目背景

本次采购需求为满足质监工作执法要求，对所需试验检测仪器设备维修保养及计量检定

- 技术需求

（一）维修保养清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 维保内容 | 维保次数/台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属线材反复弯曲试验机 | WDW-WQ3B | 清洁电机及轴承油脂等，更换密封垫及保养上油，清理成型样品载物台，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 2 | 反向钢筋弯曲试验机 | YG-GW40 | 清洁电机及轴承油脂等，更换密封垫及保养上油，清理成型样品载物台，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 3 | 微机控制电液伺服万能试验机 （30吨机型） | SHT4305 | 清理油缸及夹具和丝杠以及死角区域污垢，加载机构丝杠涂抹耐高压润滑脂；更换液压油，以及油路连接管件接头部位含密封圈及紧固螺丝松动或生锈固定螺丝，结构部位上油润滑；清理样品载物台样品碎屑；清理油管及液压油接口油污检查是否漏油，更换密封垫；校准限位装置位置；紧固加载框架螺丝，防止长期使用变形；检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 4 | 电液伺服万能实验机（含引伸计） （60吨机型） | WAW-600 | 清理油缸及夹具和丝杠以及死角区域污垢，加载机构丝杠涂抹耐高压润滑脂；更换液压油，以及油路连接管件接头部位含密封圈及紧固螺丝松动或生锈固定螺丝，结构部位上油润滑； 清理样品载物台样品碎屑；清理油管及液压油接口油污检查是否漏油，更换密封垫；校准限位装置位置；紧固加载框架螺丝，防止长期使用变形；检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 5 | 电液伺服万能实验机 （100吨机型） | WAW-1000 | 清理油缸及夹具和丝杠以及死角区域污垢，加载机构丝杠涂抹耐高压润滑脂；更换液压油，以及油路连接管件接头部位含密封圈及紧固螺丝松动或生锈固定螺丝，结构部位上油润滑；清理样品载物台样品碎屑；校准限位装置位置；紧固加载框架螺丝，防止长期使用变形检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 6 | 金属线材扭转试验机 | YG-XN15 | 清洁电机及轴承油脂等，更换密封垫及保养上油，清理成型样品载物台，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 7 | 微机静载锚固试验机 | MJW-5000 | 清理油缸及夹具和丝杠以及死角区域污垢，加载机构丝杠涂抹耐高压润滑脂；更换液压油，以及油路连接管件接头部位含密封圈及紧固螺丝松动或生锈固定螺丝，结构部位上油润滑；清理样品载物台样品碎屑；清理油管及液压油接口油污检查是否漏油，更换密封垫；校准限位装置位置；紧固加载框架螺丝，防止长期使用变形；检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 8 | 微机控制电液伺服压剪试验机 | YJW-5000 | 清理油缸及夹具和丝杠以及死角区域污垢，加载机构丝杠涂抹耐高压润滑脂；更换液压油，以及油路连接管件接头部位含密封圈及紧固螺丝松动或生锈固定螺丝，结构部位上油润滑；清理样品载物台样品碎屑；清理油管及液压油接口油污检查是否漏油，更换密封垫；校准限位装置位置；紧固加载框架螺丝，防止长期使用变形；检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 9 | 热老化试验箱 | RZH-1004-03 | 箱体内部箱门玻璃使用松软棉布清洁残留污渍；箱体电镀件上涂中性油脂防止腐蚀；检测设备通电电压及接地电阻；检查电器件是否有受潮或虚接情况；更换箱门老化密封胶条，提升保温效果；检查加热丝，紧固检查加热丝连接点； | 1次 |
| 10 | 高强螺栓轴力扭距复合检测仪 | GLS-500D | 清理检测仪的检测探头、输送轨道等部件，去除铁屑和杂物； 对检测仪的传动系统，如链条、齿轮等，添加或更换润滑油，检查磨损情况；查看仪器的电气控制系统，包括传感器、控制器等，确保正常运行；检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 11 | 盐雾试验箱 | YWQ-050 | 更换密封水箱、预热水槽胶塞，清洁喷雾式以及盐溶液室，加氟并清里箱体内胆及排风系统，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 12 | 微机控制压力试验机 | WHY-2000 | 清理油缸及夹具和丝杠以及死角区域污垢，加载机构丝杠涂抹耐高压润滑脂；更换液压油，以及油路连接管件接头部位含密封圈及紧固螺丝松动或生锈固定螺丝，结构部位上油润滑；清理样品载物台样品碎屑；清理油管及液压油接口油污检查是否漏油，更换密封垫；校准限位装置位置；紧固加载框架螺丝，防止长期使用变形；检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 13 | 恒温恒湿箱 | BSI-50 | 清理箱体内胆样品残渣污垢，更换门与箱体间耐温密封条，检测电路部分是否接触不良以及绝缘电阻，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 14 | 漆膜磨耗仪 | JM-5 | 清洁电机轴承及滑动结构体、上润滑油保养，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 15 | 自动沥青脆点实验仪 | SYD-0613A | 清洁水箱及循环泵，检查制冷机工作情况，弯曲加载结构处清理灰尘上润滑油保养，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 16 | 数字式沥青针入度试验仪 | 20-20660 | 检查离心主轴及传动情况，清洗溶剂室及溶剂回收室，清理样品残渣杂物收集器，溶剂泵注入适量三氯乙烯清洁泵体内部，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 17 | 全自动沥青软化点试验器 | SYD-2806G | 检测设备通电电压及接地电阻，清理表面灰尘及容器残留水质及甘油污渍，磁力搅拌器轴承清洁润滑，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 18 | 沥青运动黏度测定仪 | SYD-265E | 检测设备通电电压及接地电阻，清理表面灰尘及容器残留物，磁力搅拌器轴承清洁润滑，检查硬质玻璃缸及保温外套缸保温性能，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 19 | 沥青延伸度试验器 | SYD-4508G | 清理水槽内胆及循环水泵残留样品污垢，清洁并上油润滑滚珠轴承及直线导轨，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况 | 2次 |
| 20 | 真空干燥箱 | ZKXF-1 | 更换干燥箱与真空泵阀体密封胶圈，检查各接口否漏气，更换门与箱体间耐温密封条，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 21 | 沥青混合料理论最大相对密度试验仪 | HDSXM-II | 真空抽气泵更换气泵专用油，清里泵体内杂质，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 22 | 电热鼓风干燥箱 | FX-101-2 | 清理干燥箱内部的灰尘和碎屑，防止堆积在加热管和风机上影响性能；检查加热管的表面是否有氧化或损坏；为风机的轴承添加润滑脂，保证风机运转顺滑，降低噪音；查看温度控制器的显示是否准确，控制是否灵敏，必要时进行校准；检查干燥箱的密封门，确保密封良好，如有密封不严的情况调整或更换密封胶条；清洁设备的外部表面，保持整洁。 | 1次 |
| 23 | 自动车辙试验仪 | HYCZ-5 | 电机及轴承维护清里及保养上油，清理成型样品载物台，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 24 | 两用马歇尔电动击实仪 | LD-193 | 链条清里及上油紧固，锤体调整偏差。清里试模内部杂质，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 25 | 沥青混合料拌和机 | LD-168 | 清理锅内及搅拌叶残留沥青，以及电机及传动轴承上油维护，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 26 | 微机控制压力试验机（60T机型） | WHY-600 | 清理油缸及夹具和丝杠以及死角区域污垢，加载机构丝杠涂抹耐高压润滑脂；更换液压油，以及油路连接管件接头部位含密封圈及紧固螺丝松动或生锈固定螺丝，结构部位上油润滑；清理样品载物台样品碎屑；清理油管及液压油接口油污检查是否漏油，更换密封垫；校准限位装置位置；紧固加载框架螺丝，防止长期使用变形；检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 27 | 电液式压力试验机（300T机型） | YA-3000 | 清理油缸及夹具和丝杠以及死角区域污垢，加载机构丝杠涂抹耐高压润滑脂；更换液压油，以及油路连接管件接头部位含密封圈及紧固螺丝松动或生锈固定螺丝，结构部位上油润滑；清理样品载物台样品碎屑；清理油管及液压油接口油污检查是否漏油，更换密封垫；校准限位装置位置；紧固加载框架螺丝，防止长期使用变形；检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 28 | 标养室全自动控温控湿仪 | FHBS-120 | 清理加湿喷雾接口水垢，更换陶瓷喷头。加热及风机表层水垢清里及检查有无线路老化 | 1次 |
| 29 | 路面强度仪 | LD-127 | 更换加载油缸活塞杆密封件；校准压力显示仪表（误差±0.1MPa）；为导向柱涂抹耐高压润滑脂；紧固仪器框架螺丝； 检查加载速度控制模块，确保稳定输出； | 1次 |
| 30 | 砼快速冻融试验设备 | TDR-1 | 检查制冷情况；更换试验用防冻液；更换更换氟利昂；清里箱体内残留杂质及排水孔及循环泵； | 1次 |
| 31 | 卧式水泥试体水养护箱 | WSB-30B | 校准温湿度，符合水泥养护标准；更换加湿器滤芯，保证加湿效率；清理冷却风扇灰尘，防止过热损坏；更换箱门密封垫，避免温湿度波动；检查水循环管路密封，更换水管接头 | 1次 |
| 32 | 电热真空干燥箱 | ZKXF-2 | 箱体内部箱门玻璃使用松软棉布清洁残留污渍，箱体电镀件上涂中性油脂防止腐蚀，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 33 | 低温试验箱 | HL4005B | 清理箱体内胆样品残渣污垢，更换门与箱体间耐温密封条，检测电路部分是否接触不良以及绝缘电阻，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 34 | 橡胶脆性温度试验机 | ZSY-15 | 清理箱体冷水槽内样品残渣铁屑污垢，更换冷却液清洗循环管路，紧固夹具及固定螺丝，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 35 | 垂直渗透系数测定仪（土工合成材料垂直渗透仪） | TSY-37 | 清理水路及管路线路，更换密封胶圈及密封垫 | 1次 |
| 36 | 耐静水压装置 | TSY-6A | 清理水路及管路线路，更换密封胶圈及密封垫 | 1次 |
| 37 | 梯度比渗透仪电动（土工合成材料淤堵试验仪） | TSY-15 | 清理水路及管路线路，更换密封胶圈及密封垫 | 1次 |
| 38 | 土工合成材料拉拔摩擦试验仪 | TSY-13 | 对丝杠及密封拉拔部位更换链接件及涂抹润滑油。更换易损连接件及链接街头检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 39 | 土工合成材料直剪拉拔试验仪 | TSY-14 | 拆卸电机及传感器，对丝杠及密封拉拔部位更换链接件及涂抹润滑油。更换易损连接件及链接街头检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 40 | 土工布有效孔径测定仪 | YT030G | 拆卸电机及传感器，重新涂抹润滑油，且更换连接件及密封件。 | 1次 |
| 41 | 旋转压实仪 | AFG2CS | 清理升降传动部位，检修老化部件。更换橡胶密封垫橡胶圈。 检查控制器及传感器，数据采集及输出，检查控制器指令传输是否正常，测试各通讯接口有无异常。并检查线路接电情况，是否存在老化等异常情况。 | 1次 |
| 42 | 标准恒温水浴 | HWY-150 | 清理水浴内的杂质、水垢及微生物；检查循环水泵的运行状态，查看水泵的流量与压力是否正常，为水泵轴承加注润滑脂；检查水浴的溢流口与排水管道是否畅通，清理杂物；检查水浴的保温层是否有破损，影响保温效果。 | 1次 |
| 43 | 旋转薄膜烘箱 | 85型 | 箱体内部箱门玻璃使用松软棉布清洁残留污渍；箱体电镀件上涂中性油脂防止腐蚀；检测设备通电电压及接地电阻；检查电器件是否有受潮或虚接情况；更换箱门老化密封胶条，提升保温效果； | 1次 |
| 44 | 沥青薄膜烘箱 | 82型 | 箱体内部箱门玻璃使用松软棉布清洁残留污渍；箱体电镀件上涂中性油脂防止腐蚀；检测设备通电电压及接地电阻；检查电器件是否有受潮或虚接情况；更换箱门老化密封胶条，提升保温效果； | 1次 |
| 45 | 高低温试验箱 | GDW-500 | 控制仪表数值不准，传感器有问题，设置仪表参数，清理传感器污垢，清理试验箱内部样品残渣。 | 1次 |
| 46 | 旋转挂片腐蚀试验仪 | RCC-IIIzg | 清理溶液仓，重新喷涂，并拆卸旋转头，将受腐蚀的旋转头更换。清理各个转速机头部位。检查低温制冷是否达标，并更换沉淀及时间长的试验溶液。 | 1次 |
| 47 | 全自动离心式沥青抽提仪 | HTHY-8159ZD | 检查主轴及传动情况，清洗溶剂室及溶剂；清理离心机内部样品残渣灰尘；检查有无淤堵，并疏通清洗滤网，将过滤装置残留剔除；擦拭仪器表面和内槽污垢，检查有无淤堵，并疏通清洗滤网，将过滤装置残留剔除，更换密封胶圈；检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 48 | 土工合成材料拉力试验机 | CMT-200 | 清理仪器夹口处碎屑，丝杠涂抹耐高压润滑脂；调整位移传感器，清理表面污垢；校准限位装置位置；测试力值传感器精度是否满足所需标准；紧固加载框架螺丝，防止长期使用变形； 检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 49 | 微机伺服万能试验机 (钢绞线） | WAW-1000 | 清理油缸及夹具和丝杠以及死角区域污垢，加载机构丝杠涂抹耐高压润滑脂；更换液压油，以及油路连接管件接头部位含密封圈及紧固螺丝松动或生锈固定螺丝，结构部位上油润滑； 清理样品载物台样品碎屑；清理油管及液压油接口油污检查是否漏油，更换密封垫；校准限位装置位置；紧固加载框架螺丝，防止长期使用变形；检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 50 | 水泥胶砂振实台 | ZS-20H | 检查固定地脚有无松动，清理设备表面及样品台样品碎屑，紧固地脚螺栓；清理升降丝杠并加注黄油 | 2次 |
| 51 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20H | 清理搅拌锅内污垢，清理搅拌叶，清理升降丝杠并加注黄油 | 2次 |
| 52 | 水泥抗折试验机 | SNKE-10 | 清理连接管件接头部位含密封圈及紧固螺丝松动或生锈固定螺丝，结构部位上油润滑，重新测试起落回弹支臂效果调节紧固程度。 | 1次 |
| 53 | 电导率仪 | DDS-11A | 保养仪器和电极的干燥和清洁，擦拭灰尘和水分，清洗电极，更换过滤网 | 1次 |
| 54 | 表面震动击实仪 | BZYS4212 | 清理压实仪的振动部件和表面，去除灰尘和杂物；检查振动电机的运行情况和固定螺栓是否松动，及时紧固；若螺栓滑丝则更换；对压实仪的压实压力传感器进行测试，确保测量准确；检测压实仪的控制按钮和显示屏功能是否正常；查看设备的电源系统和线路，防止短路和漏电。 | 2次 |
| 55 | 混凝土氯离子含量快速测定仪 | NJCL-H | 保养仪器和电极的干燥和清洁，擦拭灰尘和水分，清洗电极，更换过滤网 | 1次 |
| 56 | 恒温恒湿箱 | HS-408 | 清理箱体内胆样品残渣污垢，更换门与箱体间耐温密封条，检测电路部分是否接触不良以及绝缘电阻，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 57 | 沥青压力老化仪 | PAV-1 | 清理残留样品沥青油污，检查老化罐罐体外壁是否有变形、裂纹、沥青残留堆积，更换罐盖密封圈；开机启动压力测试模式，观察压力仪表数值是否稳定，安全阀是否自动泄压，泄压后压力是否回落至正常范围；清洁温度传感器探头，检查测试头灵敏度。检查传感器线路是否有老化、破损；拆卸调节阀，用专用清洗剂清洗压力调节阀，冲洗阀芯，清除内部杂质，晾干后重新安装。 | 1次 |
| 58 | 沥青质抽提器 | / | 检查冷凝管内壁是否有溶剂残留或水垢，外壁是否有破损，观察容器壁是否有裂纹、划痕或沥青残留堆积；拆卸抽提烧瓶、砂芯漏斗清理残留沥青，清洁设备机身、操作面板、底部散热孔。 | 1次 |
| 59 | 热空气老化箱 | TSY-28 | 箱体内部箱门玻璃使用松软棉布清洁残留污渍；箱体电镀件上涂中性油脂防止腐蚀；检测设备通电电压及接地电阻；检查电器件是否有受潮或虚接情况；更换箱门老化密封胶条，提升保温效果；检查加热丝，紧固检查加热丝连接点。 | 1次 |
| 60 | 柔韧性测定仪 | WTSH-3 | 清洁外观、弯曲试验区域、试样支撑台管材碎屑、粉尘；调整弯曲支撑机构间距调节范围，紧固固定螺丝；加固支撑焊点。 | 1次 |
| 61 | 百分表式测厚仪 | CH-12.7-SX | 检查外观，查看指针是否会回位，加注润滑油，测试回弹。 | 1次 |
| 62 | 长爪内径数显卡尺 | 200mm | 更换电池，滑轨加注润滑油 | 1次 |
| 63 | 长爪内径数显卡尺 | 0-300mm | 更换电池，滑轨加注润滑油 | 1次 |
| 64 | 表面振动压实仪 | BZYS-4212 | 清理压实仪的振动部件和表面，去除灰尘和杂物；检查振动电机的运行情况和固定螺栓是否松动，及时紧固；若螺栓滑丝则更换；对压实仪的压实压力传感器进行测试，确保测量准确；检测压实仪的控制按钮和显示屏功能是否正常；查看设备的电源系统和线路，防止短路和漏电。 | 2次 |
| 65 | 路面材料强度试验仪 | ZJ-128A | 清理加载区域、加载框架立柱（丝杠、导轨、压头周围）的试样碎屑；丝杠与导轨涂抹专用润滑脂；清理电机风扇滤网；更换减速器齿轮油；查设备外部线缆（电机线、传感器线）是否有老化、破损；拆卸抗压压头与加载轴的连接螺栓，检查螺栓螺纹是否有滑丝（若有则更换高强度螺栓）；清洁连接面的锈迹（用细砂纸打磨），涂抹防锈油后重新安装。 | 1次 |
| 66 | 电动数控击实仪 | JDS-1 | 传动链条清理及上油紧固，锤体调整偏差。清里试模内部杂质，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。紧固底座固定螺丝，防止击实时移位；检查击实筒密封垫，破损则更换；检查筒身是否有裂缝、变形。 | 1次 |
| 67 | 电子万能试验机 | KDL500N | 清理夹具和丝杠以及死角区域污垢，加载机构丝杠涂抹耐高压润滑脂；紧固螺丝松动或生锈固定螺丝，结构部位上油润滑； 清理样品载物台样品碎屑；校准限位装置位置；紧固加载框架螺丝，防止长期使用变形；检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 68 | 压浆剂高速搅拌机 | RSJ-10L | 更换磨损的搅拌叶片；调整传动皮带松紧度，避免打滑；为电机与搅拌轴联轴器涂抹润滑脂；更换卸料阀密封垫，防止压浆剂渗漏；紧固搅拌桶固定螺丝，减少运行震动。 | 1次 |
| 69 | 落锤冲击试验机 | HD-400 | 检查导轨的直线度、表面平整度以及磨损情况；调试落锤高度测量装置，误差控制在 ±2mm 以内；检查上限位和下限位，防止落锤超出安全范围；检查链节是否有变形、磨损、裂纹为提升机构的链条涂抹润滑油；检查缓冲装置的性能，若缓冲效果变差则更换缓冲材料；检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 70 | 集料加速磨光机 | JM-III | 清理磨光室内的磨料残渣，防止堵塞；检查橡胶轮的磨损情况，磨损量超过 3mm 时更换橡胶轮；调整传动皮带的磨损和张紧度；轴承加注润滑脂，检查轴承的运转情况，若有异响则更换轴承；检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 71 | 细集料流动时间测定仪 | WX-2000 | 清理漏斗和容器内的细集料残留，防止影响测量结果；检查电磁阀的开闭灵活性，不灵活则更换电磁阀；查看传感器的连接线路是否牢固，有无老化、破损情况；检查设备的电源插头和插座是否接触良好。 | 1次 |
| 72 | 集料坚固性测试仪 | JGX-3 | 清理试验容器和溶液循环系统内的残留物质，防止堵塞和腐蚀； 检查吊篮的焊接部位，有裂纹时更换吊篮；查看溶液循环系统的管道和阀门是否有泄漏、磨损，有问题则更换；为搅拌装置的电机轴承加注润滑脂，检查电机运转声音是否正常；检查称重传感器的连接是否牢固，有无受潮情况；清洁设备的外部表面，防止生锈。 | 1次 |
| 73 | 岩石真空饱水率试验装置 | TS-1 | 清理真空系统管道内的杂质和水分，防止堵塞和影响真空度；清理试验容器内部的残留物质，避免对后续试验产生干扰；为循环水泵的轴承加注润滑脂，检查水泵运行时有无异常振动和噪音。 | 1次 |
| 74 | 石粉含量试验仪 | NSF-1 | 清理仪器内部旋转部件和测量传感器周围的石粉残留；检查旋转机构的传动皮带磨损情况，适时调整张紧度；检查仪器的电气线路，防止出现短路或接触不良的情况。 | 1次 |
| 75 | 碱骨料反应试验箱 | JKS | 清理加湿器的水箱和喷头，去除水垢和杂质，防止堵塞；检查温湿度传感器的准确性，与标准温湿度计进行对比；查看试验箱的密封胶条，以保证箱内温湿度稳定；为风机的轴承加注润滑脂，检查风机运转是否正常，有无异响；清洁试验箱内部的搁架，防止杂物堆积影响试验环境；检查加热和制冷系统的散热器，清除灰尘以保证散热效果。 | 1次 |
| 76 | 电热鼓风干燥箱 | DGF3006B | 清理干燥箱内部的灰尘和碎屑，防止堆积在加热管和风机上影响性能；检查加热管的表面是否有氧化或损坏；为风机的轴承添加润滑脂，保证风机运转顺滑，降低噪音；查看温度控制器的显示是否准确，控制是否灵敏，必要时进行校准；检查干燥箱的密封门，确保密封良好，如有密封不严的情况调整或更换密封胶条；清洁设备的外部表面，保持整洁。 | 1次 |
| 77 | 微控电子万能试验机 | WDW-100 | 清理夹具和丝杠以及死角区域污垢，加载机构丝杠涂抹耐高压润滑脂；紧固螺丝松动或生锈固定螺丝，结构部位上油润滑； 清理样品载物台样品碎屑；校准限位装置位置；紧固加载框架螺丝，防止长期使用变形；检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 78 | 微控电子万能试验机 | WDW3100 | 清理夹具和丝杠以及死角区域污垢，加载机构丝杠涂抹耐高压润滑脂；紧固螺丝松动或生锈固定螺丝，结构部位上油润滑；清理样品载物台样品碎屑；校准限位装置位置；紧固加载框架螺丝，防止长期使用变形；检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 79 | 湿美超声波雾化加湿器 | SM-03B | 清洁水箱内壁及注水口、出水口、水位传感器探头水垢；更换雾化片；测量电源线与机身外壳之间的电阻。 | 4台 |
| 80 | 恒温溢流水槽 | / | 清理水槽内的杂质、水垢及微生物；检查循环水泵的运行状态，查看水泵的流量与压力是否正常，为水泵轴承加注润滑脂；检查水槽的溢流口与排水管道是否畅通，清理杂物；检查水槽的保温层是否有破损，影响保温效果。 | 1次 |
| 81 | 马歇尔击实仪 | H-1336D.5F | 传动链条清理及上油紧固，锤体调整偏差。清里试模内部杂质，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。紧固底座固定螺丝，防止击实时移位；检查击实筒密封垫，破损则更换；检查筒身是否有裂缝、变形。 | 1次 |
| 82 | 马歇尔稳定度仪 | HM-5120.3F | 链条清里及上油紧固，锤体调整偏差。清里试模内部杂质，检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 83 | HUMBOLDT最大理论密度仪 | H-1820 | 清理仪器内部的灰尘和杂物，防止影响测量精度；检查仪器的密封性能，如有漏气及时修复；测量传感器，确保测量结果准确；检查仪器的电路连接，防止虚接或短路。 | 1次 |
| 84 | 燃烧炉 | NCAT | 清理炉膛内的燃烧残渣，保持炉膛清洁；检查燃烧器的工作状态，清理残渣灰尘放置堵塞；检查炉门的密封性能，防止热量散失；检测仪器的温度控制系统，确保温度稳定。 | 1次 |
| 85 | 电动液压脱模器 | TLD-YT200 | 更换液压缸渗漏密封件；校准压力，误差≤±0.1MPa；为脱模平台导向柱涂抹润滑脂；更换控制阀门阀芯密封垫，防止渗漏； 紧固液压缸与底座连接螺丝。 | 2次 |
| 86 | 马歇尔稳定度实验仪 | HTHY-0970/T0707-2011 | 加载丝杠涂抹专用润滑脂；保养压头磨损接触面；校准力值传感器，确保误差≤±0.5% FS；紧固流值计固定螺丝，防止测量偏移；更换电机损耗部件碳刷，保养电机保证运转稳定清理加载区域和试验台的试样碎屑；检查加载系统的传感器，确保测量准确；检查仪器的电气连接，防止受潮或虚接。 | 1次 |
| 87 | 马歇尔实验仪 | H-1327.5F | 加载丝杠涂抹专用润滑脂；保养压头磨损接触面；校准力值传感器，确保误差≤±0.5% FS；紧固流值计固定螺丝，防止测量偏移；更换电机损耗部件碳刷，保养电机保证运转稳定清理加载区域和试验台的试样碎屑；检查加载系统的传感器，确保测量准确；检查仪器的电气连接，防止受潮或虚接。 | 2次 |
| 88 | 沥青混合料分析器 | 20-1100 | 更换加热腔密封盖胶圈；为搅拌器轴涂抹耐高温润滑脂；校准温度传感器；紧固加热管接线；检查数据连接线接口老化程度； 清理分析器内部的残留混合料，防止堵塞管道；检查仪器的控制系统，确保运行正常。 | 1次 |
| 89 | 全自动恒温溢流水槽 | KHEL-1 | 清理水槽内的杂质、水垢及微生物；检查循环水泵的运行状态，查看水泵的流量与压力是否正常，为水泵轴承加注润滑脂；检查水槽的溢流口与排水管道是否畅通，清理杂物；检查水槽的保温层是否有破损，影响保温效果。 | 1次 |
| 90 | 电子天平 | ES20K-1D | 清理天平的秤盘和内部，防止灰尘和杂物影响称重精度；天平底部调平，检查充电器和电池是否完好，配套砝码校准天平比对数据。 | 1次 |
| 91 | 电子天平 | PTQ-A15 | 清理天平的秤盘和内部，防止灰尘和杂物影响称重精度；天平底部调平，检查充电器和电池是否完好，配套砝码校准天平比对数据。 | 1次 |
| 92 | 电热鼓风干燥箱 | CS101-3EB | 清理干燥箱内部的灰尘和碎屑，防止堆积在加热管和风机上影响性能；检查加热管的表面是否有氧化或损坏；为风机的轴承添加润滑脂，保证风机运转顺滑，降低噪音；查看温度控制器的显示是否准确，控制是否灵敏，必要时进行校准；检查干燥箱的密封门，确保密封良好，如有密封不严的情况调整或更换密封胶条；清洁设备的外部表面，保持整洁。 | 1次 |
| 93 | 黏层油黏结强度试验仪 | HTHY-0678 | 清理试验仪的夹具和加载部件，防止残留样品影响试验结果；检查仪器的力值传感器，定期校准；润滑仪器的活动部件，保证运动顺畅；检查仪器的电气系统。 | 1次 |
| 94 | 电子天平 | TC30K | 清理天平的秤盘和内部，防止灰尘和杂物影响称重精度；天平底部调平，检查充电器和电池是否完好，配套砝码校准天平比对数据。 | 1次 |
| 95 | 电子天平 | PB303-N | 清理天平的秤盘和内部，防止灰尘和杂物影响称重精度；天平底部调平，检查充电器和电池是否完好，配套砝码校准天平比对数据。 | 1次 |
| 96 | 电子天平 | JY10002 | 清理天平的秤盘和内部，防止灰尘和杂物影响称重精度；天平底部调平，检查充电器和电池是否完好，配套砝码校准天平比对数据。 | 1次 |
| 97 | 电子天平 | FA2004 | 清理天平的秤盘和内部，防止灰尘和杂物影响称重精度；天平底部调平，检查充电器和电池是否完好，配套砝码校准天平比对数据。 | 1次 |
| 98 | 电子天平 | KD-HN20KG/0.1G | 清理天平的秤盘和内部，防止灰尘和杂物影响称重精度；天平底部调平，检查充电器和电池是否完好，配套砝码校准天平比对数据。 | 1次 |
| 99 | 十万分之一电子天平 | CPA225D | 清理秤盘、防风罩及天平内部的灰尘与杂物，保持清洁；检查传感器的连接线路，确保无松动、断裂现象；使用标准砝码对天平进行零点与量程校准，确保高精度称重；检查天平的水平调节脚，确保天平处于水平状态；清洁显示屏与操作按键，防止灰尘影响操作；检查防风罩的密封性能，查看密封胶条是否老化，必要时更换；检查天平的电源适配器，查看输出电压是否稳定，电源线是否有破损。 | 1次 |
| 100 | 压实沥青混合料密度试验器（含电子天平） | SYD-0705 | 清理试验容器、排水管道及电子天平秤盘的沥青残留，保持清洁；检查排水管道是否畅通，清理杂物与水垢；使用标准砝码对电子天平进行校准，保证称重准确；检查试验器的密封垫圈，查看是否有磨损、老化现象，必要时更换；检查设备的电气控制系统，查看各元件是否正常工作。 | 1次 |
| 101 | 电子天平 | JY20002 | 清理天平的秤盘和内部，防止灰尘和杂物影响称重精度；天平底部调平，检查充电器和电池是否完好，配套砝码校准天平比对数据。 | 1次 |
| 102 | 止水条天平 | FA2104J | 清理天平的秤盘和内部，防止灰尘和杂物影响称重精度；天平底部调平，检查充电器和电池是否完好，配套砝码校准天平比对数据。 | 1次 |
| 103 | 电子天平 | JA5003 | 清理天平的秤盘和内部，防止灰尘和杂物影响称重精度；天平底部调平，检查充电器和电池是否完好，配套砝码校准天平比对数据。 | 1次 |
| 104 | 沸煮箱 | FZ-31A | 清理箱内的水垢、残渣及杂质，防止影响加热效果；检查水位控制传感器的灵敏度，确保水位正常，防止干烧；检查箱密封胶条，如有老化、破损及时更换；检查电气线路的绝缘性，防止漏电。 | 1次 |
| 105 | 箱式电阻炉 | Sx-5-12 | 清理炉膛内的废渣、氧化物及杂物，保持炉膛清洁；为炉体的活动部件（如炉门合页）加注润滑脂，保证开合顺畅；检查电气控制柜内的线路与元件，查看是否有老化、松动现象。 | 1次 |
| 106 | 自动恒温溢流水箱 | RHBL-2 | 清理水槽内的杂质、水垢及微生物；检查循环水泵的运行状态，查看水泵的流量与压力是否正常，为水泵轴承加注润滑脂；检查水槽的溢流口与排水管道是否畅通，清理杂物；检查水槽的保温层是否有破损，影响保温效果。 | 1次 |
| 107 | 低温保存箱 | FYL-YS-12L | 清理箱内的冰霜及污渍，保持内部整洁；检查制冷压缩机的运行声音与温度，确保正常工作；检查冷凝器的散热片，清理灰尘，保证散热效果；检查箱门的密封胶条，查看是否老化、变硬，必要时更换。 | 1次 |
| 108 | 电热鼓风干燥箱 | CS101-1EB | 清理干燥箱内部的灰尘和碎屑，防止堆积在加热管和风机上影响性能；检查加热管的表面是否有氧化或损坏；为风机的轴承添加润滑脂，保证风机运转顺滑，降低噪音；查看温度控制器的显示是否准确，控制是否灵敏，必要时进行校准；检查干燥箱的密封门，确保密封良好，如有密封不严的情况调整或更换密封胶条；清洁设备的外部表面，保持整洁。 | 1次 |
| 109 | 低温环境箱 | HH-601B | 清理箱内的冰霜及污渍，保持内部整洁；检查制冷压缩机的运行声音与温度，确保正常工作；检查冷凝器的散热片，清理灰尘，保证散热效果；检查箱门的密封胶条，查看是否老化、变硬，必要时更换。 | 1次 |
| 110 | 电热鼓风干燥箱 | 101FX-3 | 清理干燥箱内部的灰尘和碎屑，防止堆积在加热管和风机上影响性能；检查加热管的表面是否有氧化或损坏；为风机的轴承添加润滑脂，保证风机运转顺滑，降低噪音；查看温度控制器的显示是否准确，控制是否灵敏，必要时进行校准；检查干燥箱的密封门，确保密封良好，如有密封不严的情况调整或更换密封胶条；清洁设备的外部表面，保持整洁。 | 1次 |
| 111 | 沥青流变仪（DSR) | MCR302 | 样品残留物清洁更换过滤网；检查电源、数据线、等连接是否牢固、松动、破损；检查密封件是否有老化、变形、渗漏情况，若发现问题及时更换同型号密封件；检查样品杯、转子等易损耗部件是否有裂纹、磨损，影响测量重复性时需更换新件。检查内部电路板、接线端子是否有氧化、松动，用软毛刷清除灰尘；检查电机、驱动器等核心部件。 | 2次 |
| 112 | 沥青动力粘度实验仪 | SYD-0620A | 清理毛细管、样品容器及恒温浴槽的沥青残留，防止堵塞；检查温控系统的加热管与传感器，确保温度稳定在设定范围；为搅拌器的轴承加注润滑脂，保证搅拌均匀；检查仪器的电气线路，查看是否有老化、破损现象。 | 1次 |
| 113 | 可见分光光度计 | VIS-7220N | 检查光源灯泡的衰减程度，如有变暗及时更换；为机械传动部件（如波长调节旋钮）加注润滑脂，保证调节顺畅；更换比色皿老化密封垫；清理数据处理软件缓存检查仪器的光学镜片，查看是否有划痕、霉变现象。 | 1次 |
| 114 | 标准黏度仪 | SYD-0621 | 清理试样管、流出孔及恒温浴槽的沥青残留，防止堵塞；为搅拌器的传动部件加注润滑脂，保证搅拌均匀；检查仪器的水平度，调整水平调节脚，确保测量准确；检查仪器的电气线路，查看是否有老化、破损现象。 | 1次 |
| 115 | 强力电动搅拌机 | JB450-D | 清理搅拌桨、搅拌桶及电机散热口的残留物料与灰尘，保持设备清洁；检查电机的运行声音与温度，确保电机正常工作；为电机轴承、减速机齿轮等传动部件加注或更换润滑油；检查搅拌桨的连接螺栓，查看是否有松动、滑丝现象，必要时紧固或更换；检查搅拌桶的密封性能，查看密封垫圈是否老化，必要时更换检查电气线路的绝缘性，防止漏电事故。 | 1次 |
| 116 | 沥青材料多功能试验系统 | UTM-130 | 清理各个试验模块的样品残留、油污及杂物，保持模块内部清洁；检查传感器的连接线路与性能，确保准确测量；为机械传动部件如丝杆、导轨加注润滑脂，保证运动顺畅；检查电机的运行状况，查看电机的温度、电流是否正常；检查设备的外部线缆与接线端子，查看是否有老化、松动现象。 | 1次 |
| 117 | 微机控制电子环刚度试验机 | WDW-50 | 清理夹具和丝杠以及死角区域污垢，加载机构丝杠涂抹耐高压润滑脂；紧固螺丝松动或生锈固定螺丝，结构部位上油润滑；清理样品载物台样品碎屑；校准限位装置位置；紧固加载框架螺丝，防止长期使用变形；检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 2次 |
| 118 | 车载式路面激光平整度构造深度仪 | CICS-C/LP-1 | 维修激光发射装置；更换磨损的传感器。 | 1 |
| 119 | 锚杆拉拔仪 | HC-30 | 检修液压泵；更换损坏的压力表。 | 1 |
| 120 | 车载落锤弯沉仪 | PRIMAX1500 | 整机通电线路检修，判断设备实验数据精准度；承载板稳定装置加注润滑油；升降杆钢丝绳固定夹具紧固；重锤导向轮润滑油更换；可移动式传感器部件螺丝注润滑油紧固；提锤升降器更换液压油。；更换油封更换润滑油，更换液压缸杆，更换液压缸内油封。 | 1次 |
| 121 | 路面激光自动弯沉仪（车） | JG-2005型 | 整机通电线路检修，判断设备实验数据精准度；承载板稳定装置注润滑油；升降杆钢丝绳固定夹具紧固；重锤导向轮润滑油；可移动式传感器部件螺丝注润滑油紧固；连接密封圈更换，齿轮油更换；齿轮油更换，清里液压缸杆，更换液压缸内油封。 | 1次 |
| 122 | 路况综合检测车 （路面激光平整度仪） | ARAN4900 | 校对检测数据，调试电脑，并检查软件是否无异常；清理激光头；对测距装置及距离传感器进行检修养护；对与车辆连接件定期更换；检查线路防水情况以及连接件是否老化异常；检查车辆供电情况有无老化情况；检查构造深度指标数据情况及传感器灵敏度。 | 1次 |
| 123 | 摩擦系数测试车 | SFC-2007 | 整车试机通电，检查设备供电及传动装置；检查油路，水路有无老化情况并清里油垢，水渍；车速控制调节喷水流量系统喷嘴角度矫正；测试轮紧固螺丝清洗锈蚀，更换轴承密封垫注润滑油；检查线路防水情况以及连接件是否老化异常。 | 1次 |
| 124 | 车载式路面厚度检测系统 | IRIS-L2 | 承载车连接件及线路检查；纵向距离传感器测试调节；更换照明光源；数字成像装置数据测试及调试；设备定位装置校验；图像采集传感器测试及调试；图像处理软件测试比对实验结果。 | 1次 |
| 125 | 多通道探地雷达 | CAS-MC8 | 清洁雷达天线表面，防止杂物影响信号发射和接收；检查天线的连接线缆，若有破损或接触不良及时更换；对雷达主机进行系统检查和软件更新，确保功能正常；测试雷达的信号发射和接收强度，如有异常及时调试；检查设备的供电系统，包括电池电量和电源适配器的工作情况。 | 1次 |
| 126 | 路面结构三维探测雷达 | EF-4302 | 车载连接件更换定位装置及连接件；测试比对试验数据结果；采样频率调校以及采样脉冲核对；成像数据测试校准比对。 | 1次 |
| 127 | 双轮式横向力系数测试系统 | MU-METER MK6 | 检查测试轮的气压和磨损情况；更换测试轮的气压阀；对传感器的连接插头进行除锈处理；牵引车链接部件紧固更换易损件； 供水系统检查水路及水箱，清楚沉淀杂物及杂质；控制及线路检查养护。 | 1次 |
| 128 | 探地雷达 | PLT-600 | 清洁雷达天线表面和内部，去除灰尘和湿气；车载连接件调整定位装置及连接件紧固确保牢固无松动；采样频率调校以及采样脉冲核对；成像数据测试校准比对；保养雷达的电池容量和充电性能；检测设备的接地情况，防止静电干扰。 | 1次 |
| 129 | 标线逆反射系数测试仪 | ZRM6014 | 清洁光学镜头和探测器，确保光线正常接收；保养仪器的电池；更换光源强灯泡更换反射镜的固定螺丝；为光源的电源接口涂抹导电膏；进行一次逆反射系数示值误差校准；电缆接头需牢固连接，避免接触不良导致数据异常‌；紧固数据传输接口（如 USB 口）固定螺丝，避免接触不良；调整内部光学滤镜定位螺丝，校正偏移；紧固仪器外壳连接处螺丝，防止震动导致光学组件偏移。 | 1次 |
| 130 | 道路标志逆反射测量仪 | GR1 | 清洁仪器的光学镜头，去除灰尘和污渍，确保光线正常透过与反射；检查仪器的电池电量及充电功能；检测仪器的数据存储与传输功能，查看是否有数据丢失或传输异常情况；测试仪器的测量精度，与标准样板进行对比，如有偏差进行调整；检查仪器外壳是否有破损或松动部件，进行紧固或维修。 | 1次 |
| 131 | 道路标线逆反射系数测量仪 | LTL-X Mark II | 清洁仪器外壳和操作面板；保养仪器的电池；更换探头的绝缘套；对仪器的充电接口进行清洁和防护；仪器进行专业校准，确保数据准确性‌，检查传感器灵敏度和夹具紧固度，避免测试结果偏差。 | 1次 |
| 132 | 道路标志逆反射系数测量仪 | GRX-3 | 清洁仪器的光学镜头，去除灰尘和污渍，确保光线正常透过与反射；检查仪器的电池电量及充电功能；检测仪器的数据存储与传输功能，查看是否有数据丢失或传输异常情况；测试仪器的测量精度，与标准样板进行对比，如有偏差进行调整；检查仪器外壳是否有破损或松动部件，进行紧固或维修。 | 1次 |
| 133 | 钢筋保护层测试仪 | PM650AI | 清理探头表面的杂质和油污，保证探头与钢筋良好接触；检查仪器的显示屏是否清晰，有无花屏或显示不全的问题；对仪器的零点进行校准，确保测量数据准确；检查仪器内部线路的连接情况，防止松动或短路；测试仪器的信号发射与接收功能。 | 1次 |
| 134 | 钢筋保护层测试仪 | PM650AI | 清理探头表面的杂质和油污，保证探头与钢筋良好接触；检查仪器的显示屏是否清晰，有无花屏或显示不全的问题；对仪器的零点进行校准，确保测量数据准确；检查仪器内部线路的连接情况，防止松动或短路；测试仪器的信号发射与接收功能。 | 1次 |
| 135 | 钢筋扫描仪 | profometer5 | 清除扫描头表面的附着物，保持扫描头的灵敏度；检查仪器的操作按键是否灵敏，有无按键失灵的情况；对仪器的内存进行清理，删除无用数据，保证存储空间；检测仪器的磁场感应功能，与标准钢筋模型进行测试对比；检查仪器的充电接口是否正常，防止接触不良。 | 1次 |
| 136 | 探地雷达（隧道） | MALA/GPR | 清理天线表面的灰尘和杂物，确保天线信号正常发射与接收；检查雷达主机的散热风扇是否正常运转，防止主机过热；对雷达的数据采集软件进行检查和更新，保证软件功能正常；校准雷达的时间零点和增益参数，提高探测精度；检查雷达系统的电缆连接情况，确保连接牢固无松动；检查设备各部件连接是否牢固，包括天线、数据线等，防止接触不良导致信号传输异常。 | 1次 |
| 137 | 激光隧道断面检测仪 | BJSD-4 | 清洁激光发射与接收窗口，保证激光束的正常传输；检查仪器的旋转机构，添加润滑油，确保旋转顺畅；对仪器的角度测量系统进行校准，提高测量准确性；检测仪器的数据处理单元，查看是否有程序错误或死机现象；检查仪器是否稳固，有无损坏部件。 | 1次 |
| 138 | 光透过率仪 | HY-TRA10 | 擦拭仪器的透光窗口，保持窗口清洁透明；检查仪器的光源强度，若光源老化及时更换；校准仪器的透过率测量精度，与标准样品进行对比；检测仪器的电路系统，防止短路和漏电；检查仪器的操作面板，确保按键功能正常。 | 1次 |
| 139 | 全站仪 | GPT-3002N | 清洁望远镜的物镜和目镜，提高观测清晰度；检查仪器的水准气泡，进行精确校准；对仪器的角度测量和距离测量功能进行校准；检查仪器的电池续航能力，如有必要更换电池；检测仪器的数据存储和传输功能，保证数据安全。 | 1次 |
| 140 | 磁粉探伤仪 | CDX-Ш | 清理探伤仪的探头，去除吸附的磁粉和杂质；检查仪器的磁化电源，确保输出电流稳定；对探伤仪的磁轭进行检查，查看是否有裂纹或损坏；检测仪器的控制电路，防止出现故障；检查仪器的电缆线，有无破损或漏电情况。 | 1次 |
| 141 | 裂缝观测仪 | ZBL-800 | 清洁观测仪的镜头和显示屏，保证观测清晰；检查仪器的调焦机构，确保调焦顺畅；对仪器的图像采集和存储功能进行测试； 测试仪器的裂缝宽度测量精度，与标准裂缝样板对比；检查仪器的电池电量和充电功能。 | 2次 |
| 142 | 钢筋锈蚀测量仪 | CANIN | 清理测量电极表面的锈迹和污垢，保证电极与钢筋良好接触；检查仪器的显示屏是否显示正常，有无异常符号或数据；对仪器的测量电路进行检测，防止短路或断路；测试仪器的锈蚀电位测量精度，与标准参比电极对比；检查仪器的操作按键是否灵敏。 | 1次 |
| 143 | 金属超声波探伤仪 | Detector100 | 清洁探伤仪的探头，去除耦合剂残留和杂质；检查仪器的超声发射与接收电路，确保信号正常；对仪器的增益、衰减等参数进行校准；检测仪器的显示屏是否清晰，有无显示故障；检查仪器的电池性能。 | 1次 |
| 144 | 多通道超声波检测仪 | U5700 | 清洁超声探头的接触面，去除杂质和污垢；检查仪器的通道切换功能，确保各通道正常工作；对仪器的超声发射频率和接收灵敏度进行校准；检测仪器的数据存储和处理单元，防止死机或数据错误；检查仪器的电源供应系统，保证稳定供电。 | 1次 |
| 145 | 钢筋扫描仪 | profometer5+s | 清除扫描头表面的附着物，保持扫描头的灵敏度；检查仪器的操作按键是否灵敏，有无按键失灵的情况；对仪器的内存进行清理，删除无用数据，保证存储空间；检测仪器的磁场感应功能，与标准钢筋模型进行测试对比；检查仪器的充电接口是否正常，防止接触不良。 | 1次 |
| 146 | 锚杆质量检测仪 | SRB-MATS-B | ‌清理传感器表面，确保与锚杆良好接触；检查仪器的信号发射与接收电路，保证信号正常传输；对仪器的数据分析软件进行检查和更新，提高分析准确性；检测仪器的显示屏是否清晰，有无显示故障；检查仪器的电池电量和充电功能。 | 1次 |
| 147 | 超声波成孔质量检测仪 | ZBL-H9000 | 清洁超声探头的表面，去除泥浆和杂质；检查仪器的升降机构，添加润滑油，确保升降顺畅；对仪器的孔径、垂直度等测量参数进行调试；检测仪器的数据采集和存储系统，防止数据丢失； 检查仪器的电缆连接情况，确保连接牢固。 | 1次 |
| 148 | 回弹仪 | ZC3-A | 拆解击锤与挂钩，各零部件涂抹润滑油，测验指针摩擦力并清洁养护.重新测试屏幕显示值与测量值的示值误差。 | 10次 |
| 149 | 测色色差计 | CM-25OOC | 清洁仪器的测量窗口，保证光线正常透过；检查仪器的光源老化情况；对仪器的颜色测量精度进行测试，与标准色板对比；检测仪器的内部电路，防止短路和漏电；检查仪器的操作按键是否灵敏。 | 1次 |
| 150 | 水准仪 | WILDNA2 | 清洁望远镜的物镜和目镜，提高观测清晰度；检查仪器的水准管，进行精确校准；对仪器的微倾螺旋和脚螺旋进行检查，确保调节灵活；检测仪器的内部补偿机构，保证补偿功能正常； 检查仪器的三脚架是否稳固，有无损坏部件。 | 1次 |
| 151 | 探地雷达系统（车载） | LTD-2600 | 对通讯链接部件，进行拆卸检修；将外置的测距传感器拆卸，并更换锈蚀的连接件；将雷达天线拆卸，对其进行清洁养护。并检查航空插头有无老化，将易损老化件更换；对主机测试计算软件进行检查，并重新调试比对数据；对车载连接件进行检查清理，并更换称重部位的链接件，确保角度及距离符合检测需求。 | 1次 |
| 152 | 路面平整度激光断面测试仪 | CICS-C | 校对检测数据，调试电脑，并检查软件是否无异常；清理激光头；对测距装置及距离传感器进行检修养护；对与车辆连接件定期更换；检查线路防水情况以及连接件是否老化异常；检查车辆供电情况有无老化情况；检查构造深度指标数据情况及传感器灵敏度。 | 1次 |
| 153 | 标线逆反射系数测定仪 | STT-301E | 调整光路，调试仪器参数，紧固件检查，电池充放电检查。 | 1次 |
| 154 | 标志逆反射系数测试仪 | STT-101E | 调整光路，调试仪器参数，紧固件检查，电池充放电检查。 | 1次 |
| 155 | 智能路面层间扭剪试验仪 | WXNJ-10 | 清理试验腔、夹具及传动部件的残留试样，防止影响下次试验；检查扭矩传感器的零点与精度，确保测量准确；为活动关节、滑块等部件添加润滑脂，减少磨损；检查设备的皮带传动装置，调整皮带张紧度，查看皮带磨损情况，必要时更换；检查电机的运行电流与温度，确保电机正常工作；检查电气控制箱内的接线端子，查看是否有松动、氧化现象，进行紧固与清洁。 | 1次 |
| 156 | 智能路面层间粘结强度拉拔试验仪 | WXLB-20F | 清理夹具、加载装置和传感器等部件的灰尘、油污及杂物，保持设备整洁；定期在丝杠螺纹部分、滑动面及燕尾槽处涂抹润滑脂，确保机械部件润滑；检查设备接地是否可靠，确保电气安全，重新测定参数，并调校水平力；更换液压油、滤芯及密封圈，防止漏油或液压系统异常。 | 1次 |
| 157 | 数显回弹仪 | ZLB-S280 | 拆解击锤与挂钩，各零部件涂抹润滑油，测验指针摩擦力并清洁养护.重新测试屏幕显示值与测量值的示值误差。 | 2次 |
| 158 | 取芯机（小） | SPJ-5V | 清理钻头和钻杆，去除残留的混凝土和杂物；检查取芯机的传动链条，添加或更换润滑油，同时检查链条的松紧度并调整；检查取芯机的升降机构，确保升降平稳。 | 1次 |
| 159 | 便携式取样钻机 | TED-270PFDH | 清理钻头和钻杆，去除残留的混凝土和杂物；检查取芯机的传动链条，添加或更换润滑油，同时检查链条的松紧度并调整； 检查取芯机的升降机构，确保升降平稳。 | 1次 |
| 160 | 混凝土无线测温仪 | HC-TW80 | 使用干净的压缩空气吹走脱落粒子，检查和测试电池充放电情况，并测试显示温度，与实际温度误差，使用棉签和软布清洁表面灰尘和污垢。 | 1次 |
| 161 | 游标卡尺 | 0-125mm | 软布清洁表面灰尘和污垢，连接部位加注润滑油，并测试实际值与显示值是否存在误差进行调校。 | 1次 |
| 162 | 数显卡尺 | 0-200mm | 软布清洁表面灰尘和污垢，连接部位加注润滑油，并测试实际值与显示值是否存在误差进行调校。 | 1次 |
| 163 | 数显千分尺 | 0.001，0-25mm | 软布清洁表面灰尘和污垢，连接部位加注润滑油，并测试实际值与显示值是否存在误差进行调校。 | 1次 |
| 164 | 无核密度仪 | PQ1301 | 清洁仪器的检测探头，去除表面的灰尘和杂质，确保检测精度； 检查仪器的电池电量及充电功能；检测仪器的数据存储与传输功能，查看是否有数据丢失或传输异常情况；测量仪器的密度测量精度，与标准密度样板进行对比，如有偏差进行调整；检查仪器外壳是否有破损或松动部件，进行紧固。 | 1次 |
| 165 | 高强回弹仪 | / | 拆解击锤与挂钩，各零部件涂抹润滑油，测验指针摩擦力并清洁养护.重新测试屏幕显示值与测量值的示值误差。 | 1次 |
| 166 | 扭矩测试仪 | 15-500N.m | 清理测试仪的传感器和连接部件，去除油污和杂质；检查仪器的显示屏是否能准确显示扭矩数值；对仪器的扭矩测量精度进行测量，使用标准扭矩设备进行对比；检测仪器的内部电路，防止短路和漏电。 | 1次 |
| 167 | 激光隧道断面扫描仪 | HPSD-5 | 清洁激光发射与接收窗口，保证激光束的正常传输；检查仪器的旋转机构，添加润滑油，确保旋转顺畅；对仪器的角度测量系统进行测试，提高测量准确性；检测仪器的数据处理单元，查看是否有程序错误或死机现象；检查仪器的三脚架是否稳固，有无损坏部件。 | 1次 |
| 168 | 测力环 | 60KN | 清理测力环的表面，去除锈迹和污垢；检查测力环的连接部位，确保连接牢固；检测测力环的弹性性能，查看是否有疲劳或损坏迹象；检查测力环的保护外壳是否有破损。 | 1次 |
| 169 | 数位式照度计 | TES1336A | 清洁照度计的光传感器，去除灰尘和污渍，保证光线正常接收；检查仪器的显示屏是否清晰，有无显示故障；检查仪器的操作按键是否灵敏，确保功能正常。 | 1次 |
| 170 | 扭矩扳手 | 96528 | 清理测试仪的传感器和连接部件，去除油污和杂质；检查仪器的显示屏是否能准确显示扭矩数值；对仪器的扭矩测量精度进行测量，使用标准扭矩设备进行对比；检测仪器的内部电路，防止短路和漏电。 | 1次 |
| 171 | 红外二氧化碳测定器 | CRG5H | 清洁测定器的红外传感器，保证传感器正常接收二氧化碳信号； 检查仪器的显示屏是否能准确显示二氧化碳浓度数值；对仪器的二氧化碳测量精度进行测试，使用标准二氧化碳气体进行对比。 | 1次 |
| 172 | 一氧化氮测定器 | MJNO | 清洁测定器的红外传感器，保证传感器正常接收一氧化氮信号； 检查仪器的显示屏是否能准确显示一氧化氮浓度数值；对仪器的一氧化氮测量精度进行测试，使用标准一氧化氮气体进行对比。 | 1次 |
| 173 | 二氧化氮测定器 | MJNO2 | 清洁测定器的传感器，保证传感器正常接收二氧化氮信号；检查仪器的显示屏是否能准确显示二氧化氮浓度数值；对仪器的二氧化氮测量精度进行检测，使用标准二氧化氮气体进行对比。 | 1次 |
| 174 | 标线厚度测定仪 | MTG | 清洁测定仪的测量探头，去除表面的污垢和杂质；检查仪器的显示屏是否能准确显示标线厚度数值；对仪器的厚度测量精度进行测试，与标准厚度样板进行对比；检测仪器的内部电路，防止短路和漏电；清理接触式仪器的测针升降机构，涂抹专用润滑油，确保升降顺畅无卡顿；紧固机身螺丝，防止长期使用后部件松动导致测量偏移。 | 1次 |
| 175 | 激光测距仪 | X310 | 清洁激光测距仪的发射和接收窗口，保证激光束正常发射和接收；检查仪器的显示屏是否能准确显示距离数值；对仪器的测距精度进行校准，与标准距离进行对比。 | 1次 |
| 176 | 钢筋保护层测定仪 | ZBL-R670 | 清理探头表面的杂质和油污，保证探头与钢筋良好接触；检查仪器的显示屏是否清晰，有无花屏或显示不全的问题；对仪器的零点进行校准，确保测量数据准确；检查仪器内部线路的连接情况，防止松动或短路；测试仪器的信号发射与接收功能。 | 2次 |
| 177 | 一氧化碳气体检测仪 | FT-2-CO | 确认传感器无破损、漏液，显示屏数据显示正常（无乱码、跳数），检查泵体运行是否顺畅，若气路有堵塞，可用洁净空气或氮气轻柔吹扫，测试充电功能是否正常，电池续航是否达标；清洁电池仓或充电接口的金属触点，去除氧化层，保证供电稳定。 | 1次 |
| 178 | 接触轨尺 | SGC-J | 清理轨尺的测量面，去除锈迹和污垢，保证测量精度；检查轨尺的连接部位，确保连接牢固；对轨尺的尺寸测量精度进行校准，与标准尺寸进行对比；检查并更换连接部位的密封圈，保证连接密封性。 | 1次 |
| 179 | 支距尺 | HTZJC-1X | 清理轨尺的测量面，去除锈迹和污垢，保证测量精度；检查轨尺的连接部位，确保连接牢固；对轨尺的尺寸测量精度进行校准，与标准尺寸进行对比；检查并更换连接部位的密封圈，保证连接密封性。 | 1次 |
| 180 | 数显轨距尺 | GJC-HTSOW | 清理轨尺的测量面，去除锈迹和污垢，保证测量精度；检查轨尺的连接部位，确保连接牢固；对轨尺的尺寸测量精度进行校准，与标准尺寸进行对比；检查并更换连接部位的密封圈，保证连接密封性。检测仪器的内部电路，防止短路和漏电。 | 1次 |
| 181 | 位移传感器（50个） | WBD-50 | 清洁传感器的感应面，避免灰尘和污渍影响性能；检查传感器的连接线路，确保连接牢固；测试传感器的输出信号。 | 1次 |
| 182 | 酸度计 | PHS-3C | 清洁酸度计的电极，去除表面的污垢和杂质，确保测量准确性； 检查仪器的显示屏是否清晰，有无显示故障；检测仪器的内部电路，防止短路和漏电；检查并更换电极的密封圈，防止溶液泄漏；清洁仪器的外壳，保持外观整洁。 | 1次 |
| 183 | 混凝土抗渗仪 | HP-40 | 清理抗渗仪的试模和管路，去除残留的混凝土和杂质，防止堵塞；检查仪器的水泵和阀门，确保正常运行，无漏水现象；检测仪器的控制系统，防止出现程序错误或死机现象；检查仪器的密封垫圈，如有磨损及时更换；定期检查仪器的电机运行情况，确保电机正常工作。 | 1次 |
| 184 | 微机电子式拉力试验机 | WDL-Z | 检查夹具的夹持性能，若发现夹口磨损、松动，及时更换或紧固；在夹具活动部位涂抹少量防锈润滑油（避免污染试样），防止卡顿。检查丝杠、导轨等传动部件，清除表面杂质后，涂抹专用润滑脂（如锂基润滑脂），确保运行顺畅，减少机械磨损。 | 2次 |
| 185 | 乳化沥青小磨 | MD-1 | 清理磨盘及腔体，去除残留的乳化沥青；检查电机的运行状态，包括运行声音、温度和电流，确保电机正常工作；对传动皮带进行检查，查看皮带的磨损程度，适时调整皮带的张紧度，若磨损严重则更换；检查各连接部位的螺栓是否松动，进行紧固操作，保证设备的稳定性；给设备的轴承添加润滑脂，减少磨损，延长使用寿命；检测设备的控制电路，防止短路和漏电情况发生。 | 2次 |
| 186 | 振筛机 | ZBSX-92A | 清除筛网表面及筛框内的残留物料；检查振动电机的地脚螺栓是否紧固；查看振动电机的偏心块位置是否正确，若有偏移及时调整，以保证振动效果；对振动电机进行定期润滑，使用合适的润滑脂，减少电机内部部件的磨损。 | 2次 |
| 187 | 自动岩石锯石机 | DQ-4 | 清理锯石机的锯片和工作台，去除岩石碎屑和灰尘；检查锯片的磨损情况；对设备的传动链条或皮带进行检查和保养，添加润滑油或调整张紧度；检查设备的冷却系统，确保冷却液充足且循环正常；紧固设备各部位的螺栓和螺母，防止在工作过程中松动。 | 2次 |
| 188 | 压蒸釜 | YZF-2A | 清理釜体内部，去除残留的水垢和杂质，防止腐蚀釜体；检查釜体的密封性能，查看密封垫圈是否有磨损或变形，如有需要及时更换；对釜体的压力表和安全阀进行检测；检测设备的控制系统，保证温度、压力等参数的控制准确无误；检查设备的排水系统，确保排水畅通，无堵塞现象。 | 2次 |
| 189 | 水泥砂浆标准养护箱 | SHBY-40A | 校准温湿度，符合水泥养护标准；更换加湿器滤芯，保证加湿效率；清理冷却风扇灰尘，防止过热损坏；更换箱门密封垫，避免温湿度波动；检查水循环管路密封，更换水管接头。 | 1次 |
| 190 | 混合胶砂标准养护箱 | JBY-30B | 清理养护箱内部，残留胶砂，保持箱内整洁；检查加湿系统的水箱和喷头，确保水箱水位正常，喷头无堵塞，以维持稳定的湿度输出；对温度控制系统进行检测，使用标准温度计对比箱内实际温度与显示温度；查看箱内的照明系统，若灯泡损坏及时更换；检查设备的外壳是否有损坏或生锈的情况。 | 1次 |
| 191 | 土木合成材料拉力测试机 | WDW-200 | 清理仪器夹口处碎屑，丝杠涂抹耐高压润滑脂；调整位移传感器，清理表面污垢；校准限位装置位置；测试力值传感器精度是否满足所需标准；紧固加载框架螺丝，防止长期使用变形； 检测设备通电电压及接地电阻，检查电器件是否有受潮或虚接情况。 | 1次 |
| 192 | 镀锌层厚度测定仪 | TIME2601 | 清洁仪器表面及探头，去除灰尘和污渍，确保测量精度；检测仪器的显示屏和操作按钮是否正常工作；查看仪器内部的电池电量或电源适配器的供电情况，保证仪器正常运行。 | 1次 |
| 193 | 洛式硬度仪 | TH500 | 清洁压头，试样台，检查压力系统，弹簧，按键部位状态； | 1次 |
| 194 | 管道内壁摩擦系数仪 | GD-1 | 清理台面及滑块橡胶片残留物，非喷漆金属部件用棉纱和机油擦拭，更换易损件；检查连接部件和传动机构是否正常，进行润滑保养；若传动部件磨损则更换；对仪器的测量系统进行测试，确保摩擦系数测量准确。 | 1次 |
| 195 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-III | 传感器损坏，修理传感器，充电器无法充电，换新充电器 | 1 |
| 196 | 电子万能试验机 | KDL500N | 换电脑硬盘装系统，维修位移传感器 | 1 |
| 197 | 压剪位移传感器 | YJW-5000 | 实验数据不准，传感器损坏，更换传感器 | 4 |

- 1.服务要求：具备本地化服务能力，设立专人对接，服务期限内需要将所提供服务的设备按照国家、行业或企业规定的相关要求进行维保，有效使用期限内满足正常使用要求。

- 2.服务期限及质保期：乙方应于2026年12月31日前完成保养全部工作。质保期壹年，自甲方验收合格后计算。质保期内设备出现故障的，乙方免费检修维修。乙方未及时提供服务，经甲方书面要求仍不改正的，甲方可委托第三方履行，因此产生的费用由乙方承担。

- 3.验收标准：按招标文件及合同要求对设备进行维保服务，按照采购人要求提交结算资料。

（二）计量检定清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机静载锚固试验机 | WJM-5000 | 1 |
| 2 | 金属线材反复弯曲试验机 | WDW-WQ3B | 1 |
| 3 | 反向钢筋弯曲试验机 | YG-GW40 | 1 |
| 4 | 酸度计 | PHS-3C | 1 |
| 5 | 千分表 | （0-1）mm | 2 |
| 6 | 百分表 | （0-10）mm | 4 |
| 7 | 微机控制电液伺服压剪试验机 | YJW-5000 | 1 |
| 8 | 热老化试验箱 | RZH-1004-03 | 1 |
| 9 | 路面强度仪 | LD-127 | 1 |
| 10 | 电子天平 | TC30K | 1 |
| 11 | 游标卡尺 | 300mm | 1 |
| 12 | 光电式液塑限测定仪 | GYS-3 | 1 |
| 13 | 千分表 | （0-1）mm | 1 |
| 14 | 电子天平 | PB303-N | 1 |
| 15 | 电子天平 | JA10002 | 1 |
| 16 | 电子天平 | FA2004 | 1 |
| 17 | 卧式水泥试体水养护箱 | WSB-30B | 1 |
| 18 | 微机控制全自动压力试验机 | WHY-300 | 1 |
| 19 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 1 |
| 20 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 |
| 21 | 水泥标准养护箱 | SHBY-40A | 1 |
| 22 | 水泥标准稠度凝结时间测定仪 | （0-70）S m/m | 1 |
| 23 | 砂浆稠度仪 | SC-6 | 1 |
| 24 | 电动抗折试验机 | DKZ-5000 | 1 |
| 25 | 洛杉矶试验仪 |  | 1 |
| 26 | 路面材料强度仪 | ZJ-128A | 1 |
| 27 | 电子天平 | KD-HN10KG/0.1G | 1 |
| 28 | 电子天平 | ES20K-1D | 1 |
| 29 | 电子天平 | ES20K-1D | 1 |
| 30 | 游标卡尺 | 150mm | 1 |
| 31 | 电子天平 | KDHN20KG/0.1G | 1 |
| 32 | 电液式压力试验机 | YA-3000 | 1 |
| 33 | 电动数控击实仪 | JDS-1 | 1 |
| 34 | 表面震动击实仪 | BZXS4212 | 1 |
| 35 | 数显粘度仪 | PVDV-II+P | 1 |
| 36 | 旋转薄膜烘箱 | 85型 | 1 |
| 37 | 克利夫兰闪点仪 | SYD-3536-1 | 1 |
| 38 | 全自动沥青软化点试验器 | SYD-2806G | 1 |
| 39 | 沥青运动黏度测定仪 | SYD-265E | 1 |
| 40 | 沥青延伸度试验器 | SYD-4508G | 1 |
| 41 | 沥青混合料理论最大相对密度试验仪 | HDSXM-II | 1 |
| 42 | 沥青恩格拉黏度仪 | WNE-IB | 1 |
| 43 | 沥青动力粘度实验仪 | SYD-0620A | 1 |
| 44 | 沥青标准黏度仪 |  | 1 |
| 45 | 沥青薄膜烘箱 | 82型 | 1 |
| 46 | 含腊量测定仪 | WSY-10 | 1 |
| 47 | 电热鼓风干燥箱 | FX-101-2 | 1 |
| 48 | 低温恒温槽 | DC0506 | 1 |
| 49 | 自动车辙试验仪 | HYCZ-5 | 1 |
| 50 | 湿轮磨耗仪 | N-50 | 1 |
| 51 | 燃烧炉 | NCAT | 1 |
| 52 | 全自动恒温溢流水箱(标准恒温水浴) | RHRL-2 (HWY-150) | 1 |
| 53 | 两用马歇尔电动击实仪 | LD-193 | 1 |
| 54 | 沥青混合料拌和机 | LD-168 | 1 |
| 55 | 干燥箱 | DGF30021 | 1 |
| 56 | 负荷车轮试验仪 | LWT125 | 1 |
| 57 | 电子天平 | KDHN10KG/0.1G | 1 |
| 58 | 电热鼓风干燥箱 | 101FX-3 | 1 |
| 59 | 旋转挂片腐蚀仪 | RCC-ⅢZG | 1 |
| 60 | 数显电动搅拌器 | JJ-1A | 1 |
| 61 | 微控电子万能试验机（含50mm引伸计） | WDW3100 | 1 |
| 62 | 生物显微镜 | XSP-3CA | 1 |
| 63 | 数显式直读含气量测定仪 | CA-7 | 1 |
| 64 | 游标卡尺1437 | 200mm | 1 |
| 65 | 游标卡尺1723 | 200mm | 1 |
| 66 | 岩石真空饱水率试验装置 | TS-1 | 1 |
| 67 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1 |
| 68 | 电热鼓风干燥箱 | 101-4A | 1 |
| 69 | 恒温水浴 | 6孔 | 1 |
| 70 | 箱式电阻炉 | Sx-5-12 | 1 |
| 71 | 连续标点机 | BJ5-10 | 1 |
| 72 | 金属线材扭转试验机 | YG-XN15 | 1 |
| 73 | 微机控制电液伺服万能试验机 | SHT4305 | 1 |
| 74 | 电液伺服万能实验机（含3个引伸计） | WAW-600 | 1 |
| 75 | 电液伺服万能实验机 | WAW-1000 | 1 |
| 76 | 土工合成材料厚度试验仪 | HD-003 | 1 |
| 77 | 电子万能试验机 | KDL500N | 1 |
| 78 | 干燥箱 | DGF30006 | 1 |
| 79 | 电热真空干燥箱 | ZKXF-2 | 1 |
| 80 | 低温实验箱 | HL4005B | 1 |
| 81 | 不透水仪 | DTS-1V | 1 |
| 82 | 百分表式测厚仪 | CH-10-AT测足10mm | 1 |
| 83 | 百分表式测厚仪 | CH-10-AT测足6mm | 1 |
| 84 | 高低温试验箱 | GDW-500 | 1 |
| 85 | 标养室全自动控温控湿仪（平房） | FHBS-120 | 1 |
| 86 | 动力粘度计 | CT-2000F | 1 |
| 87 | 游标卡尺 | 300mm | 1 |
| 88 | 砖用卡尺 | ZK-1 | 1 |
| 89 | 游标塞尺 | (1-15)mm | 1 |
| 90 | 万能角尺 | （0～320）°/2′ | 1 |
| 91 | 沥青压力老化仪 | PAV-1 | 1 |
| 92 | 氯离子分析仪 | CCL-5A | 1 |
| 93 | 电动滴定设备 | ZDJ-4B | 1 |
| 94 | 柔韧性测定仪 | WTSH-3 | 1 |
| 95 | 压实沥青混合料密度试验器（含电子天平） | SYD-0705 | 1 |
| 96 | 电子天平 | JY20002 | 1 |
| 97 | 马歇尔击实仪 | H-1336D | 1 |
| 98 | 马歇尔稳定度仪 | HM-5120 | 1 |
| 99 | 止水条天平 | FA2104J | 1 |
| 100 | 螺旋千分尺 | 0-25mm/0.01mm | 1 |
| 101 | 板厚千分尺 | 0-25mm/0.01mm | 1 |
| 102 | 数显卡尺 | 300mm | 1 |
| 103 | 史丹利测径尺 | 15mm孔 | 1 |
| 104 | 环刚度试验机 | WDW-50 | 1 |
| 105 | 高强螺栓检测仪 | GLS-500D | 1 |
| 106 | 耐热性试验仪（读数显微镜） | JC10 | 1 |
| 107 | 粘结强度测试仪 | ATM20A | 1 |
| 108 | 带塞量筒 | / | 1 |
| 109 | 裂缝综合测试仪 | ZBL-F800 | 1 |
| 110 | 雷氏夹 | / | 1 |
| 111 | 雷氏夹 | / | 1 |
| 112 | 长爪内径数显卡尺 | 200mm | 1 |
| 113 | 电子天平 | MP61001 | 1 |
| 114 | 混凝土氯离子含量快速测定仪 | NJCL-H | 1 |
| 115 | 百分表 | （0-10）mm | 1 |
| 116 | 百分表81287 | （0-10）mm | 1 |
| 117 | 百分表81003 | （0-10）mm | 1 |
| 118 | 百分表00040 | （0-10）mm | 1 |
| 119 | 电导率仪 | DDS-11A | 1 |
| 120 | 数显温湿度计 | HTC-1 | 5 |
| 121 | 乳化沥青与矿料粘附性试验器 | SYD-0654 | 1 |
| 122 | 百分表式测厚仪 | CH-12.7-SX | 1 |
| 123 | 微控电子万能试验机 | WDW-100 | 1 |
| 124 | 微机控制全自动压力试验机 | YAW-300 | 1 |
| 125 | 水泥抗折试验机 | SNKE-10 | 1 |
| 126 | 低温柔度仪 | DWR-III | 1 |
| 127 | 碱骨料试验箱 | JKS | 1 |
| 128 | 压浆剂专用搅拌机 | RSJ-10L | 1 |
| 129 | 土工布有效孔径测定仪 | YT030G | 1 |
| 130 | 无机结合料单轴压缩模量测试仪 | LD-DYM | 1 |
| 131 | 落锤冲击试验机 | HD-400 | 1 |
| 132 | 旋转瓶磨耗仪 | SYD-0758 | 1 |
| 133 | 基桩动测仪 | ZBL-P8100 | 1 |
| 134 | 多通道超声波检测仪 | U5700 | 1 |
| 135 | 钢筋扫描仪 | profometer5+s | 1 |
| 136 | 读数显微镜 | JC4-10型 | 1 |
| 137 | 读数显微镜 | JC4-10型 | 1 |
| 138 | 钢筋锈蚀测量仪 | CANIN | 1 |
| 139 | 金属超声波探伤仪 | Detector100 | 1 |
| 140 | 裂缝观测仪 | ZBL-800 | 1 |
| 141 | 裂缝观测仪 | ZBL-800 | 1 |
| 142 | 游标卡尺 | 0-125mm | 1 |
| 143 | 数显卡尺 | 0-200mm | 1 |
| 144 | 数显千分尺 | 0.001/0-25mm | 1 |
| 145 | 钢砧 | GZII | 1 |
| 146 | 数显式碳化深度测量器 | HT | 1 |
| 147 | 针式防水板焊缝气密性检测仪 | / | 1 |
| 148 | 涂层厚度仪 | 4100型 | 1 |
| 149 | 手持式激光测距仪 | DISTOTMD2 | 1 |
| 150 | 标线厚度测量仪 | ZMM-5000 | 1 |
| 151 | 标线逆反射系数测试仪 | ZRM6014 | 1 |
| 152 | 道路标志逆反射测量仪 | GR1 | 1 |
| 153 | 镀锌层附着性能测定仪 | STT-940 | 1 |
| 154 | 斜度塞尺 | X1-15 | 1 |
| 155 | 水准仪 | WILDNA2 | 1 |
| 156 | 精密水准 | DNA03 | 1 |
| 157 | 全站仪 | GPT-3002N | 1 |
| 158 | 路面水份渗透仪 | BDSS-II | 1 |
| 159 | 灌砂筒 | 150mm | 1 |
| 160 | 铺砂仪 | 20*90MM | 1 |
| 161 | 静力触探仪 | CLD-3 | 1 |
| 162 | 动力触探仪 | 轻型 | 1 |
| 163 | 数位式照度计 | TES1336A | 1 |
| 164 | 噪音计（声级计） | 1350A | 1 |
| 165 | 光透过率仪 | HY-TRA10 | 1 |
| 166 | 激光隧道断面检测仪 | BJSD-4 | 1 |
| 167 | 钢卷尺 | 50M | 1 |
| 168 | 钢卷尺 | 30M | 1 |
| 169 | 钢卷尺 | 3M | 1 |
| 170 | 钢直尺 | 30CM | 1 |
| 171 | 钢直尺 | 30CM | 1 |
| 172 | 桥梁挠度仪 | 50CM | 1 |
| 173 | 建筑工程测量尺 | JZC-2 | 1 |
| 174 | 锚杆质量检测仪 | SRB-MATS-B | 1 |
| 175 | 钢卷尺 | 5m | 1 |
| 176 | 红外二氧化碳测定器 | CRG5H | 1 |
| 177 | 二氧化硫测定仪 | MJS02 | 1 |
| 178 | 一氧化氮测定器 | MJNO | 1 |
| 179 | 二氧化氮测定器 | MJNO2 | 1 |
| 180 | 一氧化碳测定器 | CTH1000 | 1 |
| 181 | 万能角度尺 | （0-360）° | 1 |
| 182 | 标线厚度测定仪 | MTG | 1 |
| 183 | 钢筋扫描仪 | profometer5 | 1 |
| 184 | 探地雷达 | PLT-600 | 1 |
| 185 | 直角尺 | 300MM | 1 |
| 186 | 道路标线逆反射系数测量仪 | LTL-X Mark II | 1 |
| 187 | 激光测距仪 | X310 | 1 |
| 188 | 道路标志逆反射系数测量仪 | GRX-3 | 1 |
| 189 | 钢筋保护层测试仪 | PM650AI | 1 |
| 190 | 钢筋保护层测试仪 | PM650AI | 1 |
| 191 | 挠度计 | WBD-50 | 50 |
| 192 | 回弹仪 | ZC3-A | 6 |
| 193 | 钢卷尺 | 30M | 1 |
| 194 | 钢卷尺 | 50M | 1 |
| 195 | 钢卷尺 | 50M | 1 |
| 196 | 玻璃纤维卷尺 | S-30U | 1 |
| 197 | 玻璃纤维卷尺 | S-50U | 1 |
| 198 | 百分表 | (0.01,0～10)mm | 4 |
| 199 | 路面平整度激光断面测试仪 | CICS-C | 1 |
| 200 | 探地雷达系统（车载） | LTD-2600 | 1 |
| 201 | 混凝土无线测温仪 | HC-TW80 | 1 |
| 202 | 二氧化硫测定器 | MJS02 | 1 |
| 203 | 锚杆拉拔仪 | HC-30 | 1 |
| 204 | 电子数显千分表 | 543-490B（0-50）mm | 8 |
| 205 | 数显千分表 | 543-490B（0-50）mm | 10 |
| 206 | 全自动离心式沥青抽提仪 | HTHY-8159ZD | 1 |
| 207 | 土工合成材料拉力试验机 | WDW-200 | 1 |
| 208 | 微机伺服万能试验机 | WAW-1000 | 1 |
| 209 | 水泥胶砂振实台 | ZS-20H | 1 |
| 210 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20H | 1 |
| 211 | 激光隧道断面扫描仪 | HPSD-5 | 1 |
| 212 | 标线逆反射系数测定仪 | STT-301E | 1 |
| 213 | 标志逆反射系数测试仪 | STT-101E | 1 |
| 214 | 智能路面层间扭剪试验仪 | WXNJ-10 | 1 |
| 215 | 智能路面层间粘结强度拉拔试验仪 | WXLB-20F | 1 |
| 216 | 扭矩测试仪 | （15-500N.m） | 1 |
| 217 | 一氧化碳气体检测仪 | FT-2-CO | 1 |
| 218 | 数显回弹仪 | ZBL-S280 | 2 |
| 219 | 钢筋保护层测定仪 | ZNL-R670 | 1 |
| 220 | 外径千分尺 | 0-25/25-50 | 2 |
| 221 | 镀锌层厚度测定仪 | TIME2601 | 1 |
| 222 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 3 |
| 223 | 数显测温计 | ST-380 | 3 |
| 224 | 钢直尺 | 0-300mm | 3 |
| 225 | 钢卷尺 | 0-30m | 3 |
| 226 | 游标卡尺 | 0.001 | 3 |
| 227 | 工程检测尺 | JZC-3 | 1 |
| 228 | 扭矩扳手 | 120-600N.m | 1 |
| 229 | 标准轨距铁路轨距尺 | GJC-HTSOW | 1 |
| 230 | 数显支距尺 | HTZJC-1X | 1 |
| 231 | 接触轨尺 | SGC-J | 1 |
| 232 | 钢筋扫描仪 | profometer5 | 1 |
| 233 | 长爪内径数显卡尺 | （0～300）m/0.01mm | 1 |
| 234 | 无损检测试块 | CKS-1A/20 | 1 |
| 235 | 高强回弹仪 | HT1000 | 1 |
| 236 | 数字式沥青针入度仪 | 20-20660 | 1 |
| 237 | 金属拉伸松弛试验机 | YJR-500A | 1 |

- 1.服务要求：具备本地化服务能力，设立专人对接，依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》进行仪器设备检定校准。

- 2. 服务期限及质保期：甲方要求乙方在2026年12月31日前完成约定的委托检定工作，并取得检定校准证书；甲方要求乙方对受检仪器及相关资料信息予以保密；甲方应按合同约定向乙方支付仪器委托检定费用。

- 3.校准机构进行检定，甲方取得检定机构出具的检定校准证书，需确保检定校准机构有相应资质，检测数据准确可靠，证书有效，并可溯源至国家基准。按照采购人要求提交结算资料。

# 第六章   拟签订的合同文本

北京市交通运输综合执法总队执法装备及专用仪器设备维修保养检定服务采购项目协议书

合同编号：

甲方：北京市交通运输综合执法总队

乙方：

一、服务内容

1.经甲乙双方协商，同意乙方对甲方的以下设备进行维修保养，维修保养设备详见附件清单。乙方保证完成附件清单的保养后，设备在国家、行业或企业规定的有效使用期限内满足正常使用要求。

2.甲方委托乙方依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》进行仪器设备检定，达成如下协议：

3.在协议期内乙方将甲方   台仪器设备送至有相应资质的检定校准机构进行检定，甲方取得检定机构出具的检定校准证书后向乙方支付仪器设备委托检定费用。

4.双方权利和义务

4.1.甲方的权利与义务

（1）甲方要求乙方在2026年12月31日前完成约定的委托检定工作，并取得检定校准证书；

（2）甲方要求乙方对受检仪器及相关资料信息予以保密；

（3）甲方应按合同约定向乙方支付仪器委托检定费用。

4.2.乙方的权利与义务

（1）乙方有权按合同约定要求甲方支付仪器委托检定费用；

（2）乙方对出具之受检仪器的检定证书以及甲方要求保密之受检仪器及相关资料信息负有保密义务；

（3）乙方需确保检定校准机构有相应资质，检测数据准确可靠，证书有效，并可溯源至国家基准。

二、执法装备及专用仪器设备维修保养检定费用

本项北京市交通运输综合执法总队执法装备及专用仪器设备维修保养检定服务采购项目费用合计￥     （大写：   ）。

三、服务期限及质保期：

1、乙方应于2026年12月31日前完执法装备及专用仪器设备维修保养检定全部工作。

2、质保期壹年，自甲方验收合格后计算。质保期内设备出现故障的，乙方免费检修维修。乙方未及时提供服务，经甲方书面要求仍不改正的，甲方可委托第三方履行，因此产生的费用由乙方承担。

四、付款方式：

1.双方签订本合同30日内，甲方向乙方支付合同总额的60%，即       元（大写人民币         元整）。

2.本合同约定工作内容全部结束，经甲方验收后，甲方向乙方支付合同总额的40%，即   元（大写）。

五、其它条款:

1、甲方为乙方提供现场所使用的水、电等资源。乙方负责维保作业安全，如发生意外与甲方无关，乙方自行承担。

2、乙方应保证设备在搬运过程中不受损伤，如受到损伤由乙方承担损失。

3、乙方完成所有工作后，如甲方验收不合格，则由乙方负责对设备进行安装调试直至验收合格；由于甲方原因在乙方完成所有工作后45天内没有办理验收手续，则视为甲方对设备验收合格。

4、违约责任：乙方未按约如期完成所有工作，甲方有权主张违约金，违约金为日计逾期交付产品总价的1%，但累计不超过合同总价的30%。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

5、廉洁条款：甲方、乙方均应遵守适用于合同项目相关的廉洁从业法律法规。甲方人员不得以任何形式向乙方索取贿赂，收受回扣等；乙方人员禁止向甲方人员及其亲属等赠送金钱、物品、购物卡以及提供其他涉及利益的活动。

6、双方因履行本协议而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的依法向甲方住所地人民法院起诉。

7、本合同壹式肆份，双方各执贰份，双方盖章或代表签字后即生效，传真件有效；未尽事宜双方友好协商解决。

8、本合同下列附件清单，附件清单为本合同组成部分之一。

合同签订日期：     年   月   日

合同签订地点：北京

| 甲方：北京市交通运输综合执法总队 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：北京市西城区北礼士路22号 | 地址： |
| 电话：68312152 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编：100037 | 邮编： |
| 需方开票信息： 公司名称：北京市交通运输综合执法总队 税号：11110000MB1D3102XX 授权代表： | 供方汇款账号信息： 户名： 开户行： 账号： 授权代表： |

1.维修保养清单：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 维保次数/台数 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.委托检定仪器明细

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 校准单价 | 校准合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件， 则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”面向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）（本项目不适用）

### 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1.	如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2.联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### 3-2其他特定资格要求

### 4 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价 | 投标保证金（有/无） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |  |  |

注：1.此表中的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表

格式自拟。

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 8  拟分包情况说明（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；投标人“为落实政府采购政策”面向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

### 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料