# 第三包  监测仪器配件技术参数及维修要求

| 仪器类型 | 配件名称 | 仪器参数 | 维修时限(小时) | 质保时间（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化自动雨量监测仪 | 雨量计 | 见附注 | 24 | 2 |
|  | RTU |  | 24 | 2 |
|  | 电源管理模块 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |
| 一体化土壤含水率监测仪 | 土壤含水率传感器 | 见附注 | 24 | 2 |
|  | RTU |  | 24 | 2 |
|  | 电源管理模块 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |
| 一体化野外视频监控仪 | 摄像机 | 见附注 | 24 | 1 |
|  | 硬盘录像机 |  | 24 | 2 |
|  | 无线网桥 |  | 24 | 2 |
|  | 4G网络服务器 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
| 一体化泥石流流速监测仪 | 流速传感器 | 见附注 | 24 | 2 |
|  | RTU |  | 24 | 2 |
|  | 电源管理模块 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |
| 一体化泥（水）位监测仪 | 泥水位计 | 见附注 | 24 | 2 |
|  | RTU |  | 24 | 2 |
|  | 电源管理模块 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |
| 一体化泥石流次声监测仪 | 次声信号传感器 | 见附注 | 24 | 2 |
|  | 泥石流次声报警器 |  | 24 | 2 |
|  | 电源管理模块 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能充电控制器 |  | 24 | 2 |
|  | 蓄电池 |  | 24 | 2 |
|  | 太阳能板 |  | 24 | 2 |
|  | GPRS/4G通讯模块 |  | 24 | 2 |
|  | 北斗通讯机 |  | 24 | 1 |

# 附注：各仪器、配件技术标准

### 1一体化自动雨量监测仪

#### 技术参数

1)分辨力：0.2mm或者0.5mm；

2)雨强范围：0.01—4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；

3测量准确度： ≤±2% (0-6mm/min雨强)；

4）工作温度：0℃～+60℃；

5）供电方式：太阳能板浮充蓄电池供电，太阳能板功率不小于100W，蓄电池容量不低于38Ah，无日照工作时间不低于7天，确保实时供电；

6)工作电压：12VDC。

#### 功能要求

1）支持远程升级现场机程序，可远程配置仪器仪器采集周期、降雨触发上报周期等参数；

2）具有自检功能，自动采集蓄电池实时电压值、环境温度值、信号强度等信息发送到中心；

3）通信方式：北斗卫星/GPRS双通道，以GPRS/CDMA为主通信方式、北斗卫星为备用通信方式，智能自动切换，保证数据完整性和及时性；

4）具有现场存储30天以上数据功能和自动补发数据功能；

5）测量准确度5分钟雨强:±2mm；传输频率：无雨时≤2h，有雨时≤5min；

6）具有三路以上地址发送功能，同时发送到监测仪、数据中心、政务云平台；

7）具有统一的远程设置传输频率接口（正常传输频率和达到阈值的传输频率）和阈值设置接口；

8）具有联通、电信、移动三网通用模块。

### 2一体化土壤含水率监测仪

      - 技术参数

1）测量准确度：±2%vol（直接测量）；±0.5%vol（以被测土壤进行校正时）；

2）采集深度：安装时根据现场条件或需要进行调整，实现各个深度含水率连续监测；

3）量程：0～100%；

4）信号输出：电压信号；

5）供电方式：太阳能板浮充蓄电池供电，太阳能板功率不小于100W，蓄电池容量不低于38Ah，无日照工作时间不低于7天，确保实时供电；

6）工作电压：DC12V；

7）工作环境：

温度：-10°～85°；

储存温度：-40°～85°；

湿度：100%RH，无凝露；

8）防水等级：IP68；

      - 功能要求

1）完成安装后体积含水率直接测量值：±2%；传输频率：平时≤1h，达到设定土壤含水率的阈值时≤5min；

2）具有三路以上地址发送功能，同时发送到监测仪、地研所数据中心、政务云平台；

3）具有统一的远程设置传输频率接口（正常传输频率和达到阈值的传输频率）和阈值设置接口；

4）具有联通、电信、移动三网通用模块；

5）支持远程升级现场机程序，可远程配置仪器仪器采集周期；

6）具有历史数据的存贮能力，能响应监控中心指令，将现场存储的数据批量报送至监控中心；

7）安装仪器时需完成记录土壤分类与土层厚度、拍摄照片、采集原状土三项工作。之后将原状土送正规实验室测量土粒比重、干密度、质量含水率等指标，据此对各层位安装的土壤含水率传感器标定。

8）土壤含水率仪需采集体积含水率、电池电压、传感器温度、环境温度、信号强度。

### 3一体化视频野外监控仪

      - 技术参数

- ≥300万高清摄像机；

- 激光输出功耗：5W±10%；

- 最低显示格式：1080P；

- 视频输出CVBS：1.0Vp-p/75；

- 水平解析度:1200TVL；

- 信噪比:大于52dB，支持3D降噪；

- 光学变焦：36倍以上；

- 具有激光夜视功能，距离1000m以上；

- 水平角度:360°无限位；

- 上下角度:＋90°～－90°；

11）操作温度:－35°C～70°C；

12）相对湿度:90%；

13）防护等级:IP66，可透雾；

14）内置前端存储模块，支持摄录、拍照本地化存储，最大存储支持2T。

      - 功能要求

1）供电方式采用风电太阳能互补24VDC供电，太阳能板功率不低于1000W，风机功率不低于500W,蓄电池容量不低于1250Ah，确保实时供电；

2）预置位、巡视轨迹 256个预置位，12条巡视轨迹；

3）控制方式 RS485，内置16种协议，波特率从2400Bps到19200Bps可选；

4）内置前存端存储模块，支持摄录、拍照本地化存储，最大存储支持2T,具有历史视频回调、回传功能；

5）支持视频流压缩格式和JPEG照片压缩格式，视频和照片均为通用的数据格式；

6）具有加热、除霜、雨刮功能；

7）支持PPP、IP、TCP、UDP、ICMP等协议；

8）支持IP或域名寻址，支持远程管理、命令下发等功能；

9）采用光纤网络传输方式，支持多种启动方式，带抓拍功能，并能把所拍照片传输到预定地址。

### 4一体化泥石流流速监测仪

#### 技术参数

1）测量范围：0.15～20m/s；

2）准确度：±1%；

3）分辨率：1mm/s；

4）可测流速的最小水深：小于10cm；

5）工作温度：-20℃～+60℃；

6）波速角：25°*12°；

7）水面距离：0.5~35m；

8）静态电流：小于1mA；

9）工作电流：小于80mA；

10）防护等级：IP67；

11）工作电压：12VDC；

12）供电方式：太阳能板浮充蓄电池供电，太阳能板功率不小于100W，蓄电池容量不低于38Ah，无日照工作时间不低于7天，确保实时供电。

#### 功能要求

1）支持远程升级现场机程序，可远程配置仪器仪器采集周期；

2）具有自检功能，自动采集蓄电池实时电压值、环境温度值，并发送到中心；

3）通信方式：北斗卫星/GPRS双通道，以GPRS/CDMA为主通信方式、北斗卫星为备用通信方式，智能自动切换，保证数据完整性和及时性；

4）具有历史数据现场存储30天以上功能以及自动和指令补发数据功能；

5）传输频率：平时≤2h，达到设定阈值时，传输频率≤1min；

6）具有三路以上地址发送功能，同时发送到监测仪、地研所数据中心、政务云平台。

7）具有统一的远程设置传输频率接口（正常传输频率和达到阈值的传输频率）和阈值设置接口；

8）具有联通、电信、移动三网通用模块。

### 5一体化地表泥（水）位监测仪

#### 技术参数

1）泥位传感器测量范围：0.5～30m；

2）泥位传感器分辨率：1mm；

3）盲区：＜1m；

4）精度：0.3％×最大量程；

5）功耗：<1.5W；

6）工作环境温度：-20℃～+60℃；

7）工作电压：12V DC；

8）测量频率：＞4次/s；

9）供电方式：太阳能板浮充蓄电池供电，太阳能板功率不小于100W，蓄电池容量不低于38Ah，无日照工作时间不低于7天，确保实时供电。

#### 功能要求

1）支持远程升级现场机程序，可远程配置仪器仪器采集周期和阈值功能；

2）具有自检功能，自动采集蓄电池实时电压值、环境温度值、工作温度及信号强度等信息发送到中心；

3）通信方式：北斗卫星/GPRS双通道，以GPRS/CDMA为主通信方式、北斗卫星为备用通信方式，智能自动切换，保证数据完整性和及时性；

4）具备可设置加密检测周期和上报阈值功能，可实现每5分钟检测一次泥位变化，超过设定阈值则上报测量数据；

5）具有历史数据现场存储30天以上功能以及自动和指令补发数据功能；

6）允许的测量值最大误差：±5cm；传输频率：平时≤2h，达到设定变化值的阈值时≤5min；

7）具有三路以上地址发送功能，同时发送到监测仪、数据中心、政务云平台；

8）具有统一的远程设置传输频率接口（正常传输频率和达到阈值的传输频率）和阈值设置接口；

9）具有联通、电信、移动三网通用模块。

### 6一体化泥石流次声监测仪

#### 技术参数

1、声传感器技术指标

1）灵敏度：50mV/Pa；

2）频率响应：1Hz～20Hz；

3）动态上线范围：100Pa；

4）本底噪声：＜16dBA

5）使用的环境温度：-40℃～+70℃；

6）对湿度：0～98%。

2、次声解算模块

1）声压范围：0Pa～100 Pa；

2）频率响应：1Hz～18Hz（-3dB）；

3）值守功耗：小于0.5W；

4）使用的环境温度：-20℃～+70℃；

5）供电方式：太阳能板浮充蓄电池供电，太阳能板功率不小于100W，蓄电池容量不低于38Ah，无日照工作时间不低于7天，确保实时供电；

6）解算距离精度：100m。

#### 功能要求

1）泥石流发生时，前端直接解算，具备频谱现场分析能力，需最快速度将泥石流位置和声压等关键参数（可不包括波形）将传输到中心；

2）支持上报阈值设置，如超过阈值，即时上报数据；

3）支持远程升级现场机程序，可远程配置仪器仪器采集周期；

4）具有自检功能，自动采集蓄电池实时电压值、环境温度值、工作温度及信号强度等信息发送到中心；

5）通信方式：采用GPRS+北斗、3G+北斗、4G+北斗的双通道传输模式传输次声声压值，GPRS或3G（4G）传输次声原始值数据；

6）具有历史数据现场存储30天以上功能以及自动和指令补发数据功能；

7）采用低功耗和时效性算法设计，系统功耗低；

8）测量准确度：声压±2pa；传输频率：平时≤2h，达到设定声压阈值时≤1min。

9）具有三路以上地址发送功能，同时发送到监测仪、数据中心、政务云平台；

10）具有统一的远程设置传输频率接口（正常传输频率和达到阈值的传输频率）和阈值设置接口；

11）具有联通、电信、移动三网通用模块；

12）次声仪需采集次声声压、声原距离、时域频率、时域振幅、时间间隔、点数、电池电压、传感器温度、环境温度、信号强度等参数。

# RTU  技术参数：

- 支持电压监控采集，可监控供电电压及太阳能帆板电压；

- 支持环境温度的实时监测；

- 具有远程时钟同步功能，支持远程升级现场机程序；

- 具有历史数据现场存储800天以上功能以及自动和指令补发数据功能，具备空间不足自动覆盖旧文件功能；

- 具有阈值远程设置接口、正常传输频率远程设置接口和达到阈值传输频率远程设置接口，可远程配置仪器仪器阈值、采集周期等参数；

- 最多可同时向5路地址发送功能；

- 仪器具有召测功能，可现场手动启动测量和数据发送；

- 支持实时测量、定时自报、触发启动测量三种工作模式；

- 采集内容：仪器编号、坐标值、雨量值、采集时间、上传时间、传输方式、原始采集值、电池电压、环境温度、信号强度、故障代码等；

- 具有现场和远程设置、读取设置本站站号、传感器类别、采集间隔时间、雨量报警阀值、通信信道等参数的功能；

- 具有电源管理功能，自动控制下端传感器组件的供电状态，有效节能；

- 仪器具有联通、电信、移动三网通用的4G通讯模块和北斗通讯模块，采用GPRS+北斗、3G+北斗、4G+北斗的双通道传输模式，北斗传输方式为备用传输方式，在GPRS、3G、4G无法正常传输的情况下启动。