北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：北京朝阳医院临床教学设备购置项目

项目编号/包号：0686-26110I045016Z

采 购 人：首都医科大学附属北京朝阳医院

采购代理机构：北京国际贸易有限公司

目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	8

第三章  资格审查	26

第四章  评标程序、评标方法和评标标准	30

第五章  采购需求	46

第六章  拟签订的合同文本	90

第七章  投标文件格式	114

注：采购文件条款中以  “■ ”形式标记的内容适用于本项目， 以 “□ ”形式标记的内容不适用于本项目。

- 投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：0686-26110I045016Z

2.项目名称：北京朝阳医院临床教学设备购置项目

3.项目预算金额：799.76万元

4.采购需求：

| 包号 | 采购包预算金额 （万元） | 单价最高限价 （万元） | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170 | 170 | 1-1 | 介入手术全流程仿真智能训练平台 | 1 | 详见“采购需求” |
| 2 | 95 | 95 | 2-1 | 达芬奇升级模块-团队协助辅助位训练器 | 1 | 详见“采购需求” |
|  | 180 | 180 | 2-2 | 内窥镜诊疗模拟训练系统 | 1 |  |
|  | 6 | 3 | 2-3 | 腹腔镜手术技能训练系统 | 2 |  |
| 3 | 160 | 160 | 3-1 | 妇产超声训练系统 | 1 | 详见“采购需求” |
|  | 0.56 | 0.56 | 3-2 | 外阴切开缝合手术模型 | 1 |  |
| 4 | 47 | 47 | 4-1 | 教室智能视觉采集式考勤与远程督导评课一体化硬件终端 | 1 | 详见“采购需求” |
|  | 36 | 36 | 4-2 | 困难气道虚拟仿真培训系统 | 1 |  |
|  | 80 | 80 | 4-3 | 机械通气训练与考核系统 | 1 |  |
|  | 9 | 4.5 | 4-4 | 高级心肺复苏AED培训模拟人 | 2 |  |
|  | 0.55 | 0.55 | 4-5 | 小儿胸腔穿刺模型 | 1 |  |
|  | 1.5 | 1.5 | 4-6 | 环甲膜穿刺和切开模型 | 1 |  |
|  | 1.5 | 1.5 | 4-7 | 多功能透明洗胃训练模型 | 1 |  |
|  | 8 | 1.6 | 4-8 | 静脉输液臂 | 5 |  |
|  | 1.6 | 0.8 | 4-9 | 鼻胃管与气管护理模型 | 2 |  |
|  | 1.65 | 0.55 | 4-10 | 导尿模型 | 3 |  |
|  | 1.4 | 1.4 | 4-11 | 心包穿刺模型 | 1 |  |

5.合同履行期限：按采购人要求。

6.本项目是否接受联合体投标：□是	■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

  - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

  - 2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

  - 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■ 否

□ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得

作为承接主体；

  - 3.3 其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年6月1日至2026年6月8日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年6月22日09点30分（北京时间）。

地点：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策、实施本国产品标准及相关政策等。具体落实情况详见招标文件。

- 申请人的资格要求补充：

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收

违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政

府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与

本项目的政府采购活动。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一

包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

- 本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表

单位行使职权的主要负责人。

2) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指：

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限

公司股本总额百分之五十以上的股东；

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享

有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

- 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理

关系。

注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控

股或管理关系。

- 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供

应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

（4）按照招标公告要求获取了招标文件。

（5）符合法律、行政法规规定的其他要求。

3.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

4.本项目采用全流程电子化招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线  400-699-7000

技术支持服务热线  010-86483801

  - 4.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—

“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

  - 4.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市

场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

  - 4.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招

标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投

标文件编制工具”下载相关客户端。

  - 4.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取

电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节

分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取招标文件的投标无效。

4.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标

文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

4.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上

传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

4.7 电子开标

供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属北京朝阳医院

地    址：北京市朝阳区工人体育场南路8号

联系方式：010-85231430

2.采购代理机构信息

名    称：北京国际贸易有限公司

地    址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

联系方式：010-85343456

3.项目联系方式

项目联系人：张娇、张珊、梁潇

电话：010-85343456、010-85343360

第二章  投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： 服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： 是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | 关于核心产品本项目不适用。 ■本项目01包为单一产品采购。 ■本项目02包为非单一产品采购，核心产品为：内窥镜诊疗模拟训练系统。 ■本项目03包为非单一产品采购，核心产品为：妇产超声训练系统。 ■本项目04包为非单一产品采购，核心产品为：机械通气训练与考核系统。 |
| 2.5 | 本项目是否适用本国产品标准 | 本项目是否适用本国产品标准及相关政策： ■是 否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： / ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： 不需要 需要 （3）样品递交要求： / ； （4）未中标人样品退还： / ； （5）中标人样品保管、封存及退还： / ； （6）其他要求（如有）： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 品目号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 1-1; 介入手术全流程仿真智能训练平台; 工业. 2; 2-1; 达芬奇升级模块-团队协助辅助位训练器; 工业. 2-2; 内窥镜诊疗模拟训练系统; 工业. 2-3; 腹腔镜手术技能训练系统; 工业. 3; 3-1; 妇产超声训练系统; 工业. 3-2; 外阴切开缝合手术模型; 工业. 4; 4-1; 教室智能视觉采集式考勤与远程督导评课一体化硬件终端; 工业. 4-2; 困难气道虚拟仿真培训系统; 工业. 4-3; 机械通气训练与考核系统; 工业. 4-4; 高级心肺复苏AED培训模拟人; 工业. 4-5; 小儿胸腔穿刺模型; 工业. 4-6; 环甲膜穿刺和切开模型; 工业. 4-7; 多功能透明洗胃训练模型; 工业. 4-8; 静脉输液臂; 工业. 4-9; 鼻胃管与气管护理模型; 工业. 4-10; 导尿模型; 工业. 4-11; 心包穿刺模型; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： 无 ■有，具体情形： （1）投标报价应以完成招标文件第五章采购需求中所要求的项目过程中所有可能发生的费用均由投标人承担。各包各品目投标分项报价表应按招标文件附件格式要求分开填写。 （2）投标报价中应包含投标人已缴纳或应缴纳的全部税费。 |
| 12.1 | 投标保 证金 | 投标保证金金额（人民币）： 01包：3.06万元； 02包：5.058万元； 03包：2.89008万元； 04包：3.3876万元； 开户名（全称）：北京国际贸易有限公司 行号：402100007149 开户银行：北京农村商业银行股份有限公司总行营业部 银行账号：2000000311990 特别提示： 1、采用电汇形式递交保证金的，须使用供应商单位账户一次性汇入上述指定账户。为便于采购代理机构及时准确地核实响应方的保证金是否到账，供应商应在电汇汇款附言里注明：“项目编号、包号及用途”。 2、如供应商采用银行保函形式，投标保证金的有效期应当覆盖或者超过投标有效期。 3、在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件 ” |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： 无 ■有，具体情形： （1）在投标有效期内，供应商擅自撤销投标的； （2）中标人不按规定与采购人签订合同的； （3）中标人不按规定提交履约保证金的； （4）中标人擅自放弃中标的。 |
| 13.1 | 投标 有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算不少于90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：30分钟 |
| 22.1 | 确定 中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以对招标文件技术规格要求的响应程度得分高者为中标人 随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷 ”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式： 口头询问：请致电010-85343360 书面形式：请递交至北京国际贸易有限公司4层417室 （北京市朝阳区建国门外大街甲3号） |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京国际贸易有限公司 第九业务部； 邮箱：bwtc0909@163.com； 联系电话：010-85343360； 通讯地址：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： 采购人 ■ 中标人 收费标准：参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）执行。 缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后5个工作日内一次性向采购代理机构缴纳代理费。 |
| / | 其他 |  |
| 1 | 1、纸质文件：为方便归档留存，供应商应当将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，进行双面打印并胶装（2份），密封送达至开标地点。 2、电子文档：1份（U盘形式，命名为“包号+公司名称”，如第 x 包+xxx 公司。），单独密封，随纸质文件同时递交。电子文档应为：1份PDF格式文件、1份word格式文件。 注： （1）现场递交的纸质投标文件应与“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）内容保持一致。 （2）密封包装袋/箱应注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包号、标的名称和“在（投标截止时间）之前不得启封”的字样。并在包装袋/箱的封装处加盖供应商单位公章或由法定代表人授权的代表签字。 |  |

投标人须知

一  说 明

1  采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 1.1  采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 1.2  投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 1.3  联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2  资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 2.1  资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 2.2  项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 2.3  是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 2.4  核心产品见《投标人须知资料表》。

  - 2.5  是否适用本国产品标准及适用范围见《投标人须知资料表》。

3  现场考察、开标前答疑会

  - 3.1  若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 3.2  由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4  样品

  - 4.1  本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 4.2  样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 5.1  采购本国货物、工程和服务

    - 5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 5.2  中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 5.2.1  中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判   定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔 2022 〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔 2011 〕300号 ）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 5.2.2  在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 5.2.3  在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含 10人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法 签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 5.2.4  本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 5.2.5  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 5.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 5.3  政府采购节能产品、环境标志产品

    - 5.3.1  政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 5.3.2  采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

    - 5.3.3  如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 5.3.4  非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 5.4  正版软件

    - 5.4.1  各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统   软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政   部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采   购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、 《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》 （国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 5.5  网络安全专用产品

    - 5.5.1  根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（ 2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产 品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全 专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格 的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 5.6  推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 5.6.1  为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的， 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购， 具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 5.7  采购需求标准

    - 5.7.1  商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2  其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购 需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求 标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6  投标费用

  - 6.1  投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何， 采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二	招标文件

7  招标文件构成

  - 7.1  招标文件包括以下部分：

第一章	投标邀请 第二章	投标人须知第三章	资格审查

第四章	评标程序、评标方法和评标标准第五章	采购需求

第六章	拟签订的合同文本第七章	投标文件格式

  - 7.2  投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应， 否则投标无效。

8  对招标文件的澄清或修改

  - 8.1  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 8.2  上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 8.3  澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人； 不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三	投标文件的编制

9  投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 9.1  本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 9.2  除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 9.3  除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10  投标文件构成

  - 10.1  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2  对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

如供应商擅自删除或修改招标文件要求的条款，包括但不限于删除或改变“▲”号、“#”号等，评标委员会将视其投标为非实质性响应投标，并按无效投标处理。

  - 10.3  第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 10.4  对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 10.5  投标人认为应附的其他材料。

11  投标报价

  - 11.1  所有投标均以人民币为计价货币。

  - 11.2  投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价） 和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 11.3  采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 11.4  投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

12  投标保证金

  - 12.1  投标人应按《投标人须知资料表》 中规定的金额及要求交纳投标保证金 。投 标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 12.2  交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 12.3  投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间 。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件。

  - 12.5  投标保证金有效期同投标有效期。

  - 12.6  投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金， 其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 12.7  采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

    - 12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

    - 12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 12.8  有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 12.8.1  投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 12.8.2  《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13  投标有效期

  - 13.1  投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14  投标文件的签署、盖章

  - 14.1  招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件 的电子件（ 电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章 件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用 原件的电子件。

  - 14.2  招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四	投标文件的提交

## 15  投标文件的提交

  - 15.1  本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 15.2  投标人应当根据招标文件要求将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，打印并胶装后，在投标截止时间前密封送达至开标地点。

## 16  投标截止时间

  - 16.1  投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

## 17 投标文件的修改与撤回

  - 17.1  投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 17.2  投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五	开标、资格审查及评标

## 18  开标

  - 18.1   采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 18.2   本项目开标使用电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 18.3  开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。

  - 18.4  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 18.5  投标人不足3家的，不予开标。

19 资格审查

  - 19.1 见第三章《资格审查》。

20  评标委员会

  - 20.1  评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 20.2  评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21  评标程序、评标方法和评标标准

  - 21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六	确定中标

## 22  确定中标人

22.1  采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

## 23  中标公告与中标通知书

  - 23.1  采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 23.2  中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 24  废标

  - 24.1   在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

  - 24.2  废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

## 25  签订合同

  - 25.1  中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 25.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 25.3   联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 25.4   政府采购合同不能转包。

  - 25.5   采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6  “政采贷 ”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

## 26  询问与质疑

  - 26.1  询问

    - 26.1.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 26.1.2  采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 26.2  质疑

    - 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 26.3  接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27  代理费

  - 27.1  收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章  资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二 十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》。 |  |
| 1-1 | 营业执照等 证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供 有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位 法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许 可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工 商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证 明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所 属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提 供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项 目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其 他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、 电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授 权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文 件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明 材料。 | 提供证明文件的复印件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格 声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声 明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用 记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、 www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采 购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结 果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购 文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执 行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购 严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无 效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信 用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件。 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》。 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》。 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业 采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以 上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵 团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求 合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分 包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协 议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监 狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且 满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购 份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采 购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提 供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企 业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在 直接控股、管理关系。 | 格式见《投标 文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》。 | 提供证明文件的清晰复印件 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》。 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联 合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担 的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代 表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶 段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标 文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递 交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、 1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本 表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的 每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符 合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分 工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供 应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体 各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成 联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联 合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为 联合体。 | 提供《联合协议》原件的清晰复印件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的 要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益 一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障 的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定 资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》。 | 提供证明文件的清晰复印件 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

### 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 10 | 分包其他要求 （如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》 中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）； |
| 11 | 报价的修正 （如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人 对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；对于接受进口产品投标的品目且供应商以进口产品参加投标时，如投标货物非供应商所有或制造，供应商投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投标品牌产品授权书； |
| 13 | 国家有关部门 对投标人的投 标产品有强制 性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如 相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中 政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目 录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域 网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物 产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标 人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人 串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为： / 。

■无，按下述 2.3.2-2.3.7 项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.6   既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。评审委员会对供应商提交的《关于符合本国产品标准的声明函》及《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》负有审查责任，包括完整性、准确性审查以及要求澄清、补正的权利与程序，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

随机抽取

其他方式，具体要求： / 。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 异常低价审查

  - 审查情形：按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，自2026年2月1日起，政府采购评审中出现异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。具体情形如下：

5.1.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50％的；

5.1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50％的；

5.1.3 投标报价低于采购项目最高限价45％的；

5.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

  - 资料要求:评审委员会启动异常低价投标审查后，属于第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

  - 审查要求:评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评审组织:采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

- 报告违法行为

6.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

- 评标标准

### 01包：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 所投产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价 | 2 | 根据所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2023年5月至投标截止期，合同签字日期为准）在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得0.5分，最高得2分。 | 1、供应商需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2、投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。 |
| 3 | “节能产品”和“环境标志产品”评价 | 2 | 政府采购的强制产品除外： 1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得1分；不是的为0分； 2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得1分；不是的为0分。 |  |
| 4 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 48 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为48分，其中： 有1项“▲”号技术指标不满足的，扣 3分； 有1项一般技术指标不满足的，扣 0.525分； 最低得分为0分。 | 对于技术规格要求中标注“▲”号（如有）的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。未按技术规格要求提供提供技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。 |
| 5 | 项目实施方案 | 8 | 供应商应根据采购人使用需求，提供项目实施方案，内容包括：①供货周期及进度安排、②安装调试计划、③质量保障措施、④验收服务方案。共四项内容，其中每项： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |  |
| 6 | 对供应商售后服务能力的评价 | 8 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案进行评价，包括：①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，共四项内容，其中每项： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |  |
| 7 | 质量保证期（保修期） | 2 | 供应商提供的整机（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）满足招标文件要求为2分，否则不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

### 02包：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 所投产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价 | 2 | 根据所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2023年5月至投标截止期，合同签字日期为准）在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得0.5分，最高得2分。 | 1、供应商需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2、投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。 |
| 3 | “节能产品”和“环境标志产品”评价 | 2 | 政府采购的强制产品除外： 1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得1分；不是的为0分； 2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得1分；不是的为0分。 |  |
| 4 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 48 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为48分，其中： 有1项“▲”号技术指标不满足的，扣 2.5分； 有1项一般技术指标不满足的，扣 0.2分； 最低得分为0分。 | 对于技术规格要求中标注“▲”号（如有）的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。未按技术规格要求提供提供技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。 |
| 5 | 项目实施方案 | 8 | 供应商应根据采购人使用需求，提供项目实施方案，内容包括：①供货周期及进度安排、②安装调试计划、③质量保障措施、④验收服务方案。共四项内容，其中每项： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |  |
| 6 | 对供应商售后服务能力的评价 | 8 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案进行评价，包括：①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，共四项内容，其中每项： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |  |
| 7 | 质量保证期（保修期） | 2 | 供应商提供的整机（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）满足招标文件要求为2分，否则不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

### 03包：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 所投产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价 | 2 | 根据所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2023年5月至投标截止期，合同签字日期为准）在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得0.5分，最高得2分。 | 1、供应商需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2、投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。 |
| 3 | “节能产品”和“环境标志产品”评价 | 2 | 政府采购的强制产品除外： 1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得1分；不是的为0分； 2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得1分；不是的为0分。 |  |
| 4 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 48 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为48分，其中： 有1项“▲”号技术指标不满足的，扣 2.96分； 有1项一般技术指标不满足的，扣 0.24分； 最低得分为0分。 | 对于技术规格要求中标注“▲”号（如有）的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。未按技术规格要求提供提供技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。 |
| 5 | 项目实施方案 | 8 | 供应商应根据采购人使用需求，提供项目实施方案，内容包括：①供货周期及进度安排、②安装调试计划、③质量保障措施、④验收服务方案。共四项内容，其中每项： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |  |
| 6 | 对供应商售后服务能力的评价 | 8 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案进行评价，包括：①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，共四项内容，其中每项： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |  |
| 7 | 质量保证期（保修期） | 2 | 供应商提供的整机（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）满足招标文件要求为2分，否则不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

### 04包：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 所投产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价 | 2 | 根据所投产品（如本包为非单一产品采购，则提供本包核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2023年5月至投标截止期，合同签字日期为准）在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得0.5分，最高得2分。 | 1、供应商需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2、投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。 |
| 3 | “节能产品”和“环境标志产品”评价 | 2 | 政府采购的强制产品除外： 1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得1分；不是的为0分； 2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得1分；不是的为0分。 |  |
| 4 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 48 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为48分，其中： 有1项“▲”号技术指标不满足的，扣 2分； 有1项一般技术指标不满足的，扣 0.1分； 最低得分为0分。 | 对于技术规格要求中标注“▲”号（如有）的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。未按技术规格要求提供提供技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。 |
| 5 | 项目实施方案 | 8 | 供应商应根据采购人使用需求，提供项目实施方案，内容包括：①供货周期及进度安排、②安装调试计划、③质量保障措施、④验收服务方案。共四项内容，其中每项： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |  |
| 6 | 对供应商售后服务能力的评价 | 8 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案进行评价，包括：①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，共四项内容，其中每项： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |  |
| 7 | 质量保证期（保修期） | 2 | 供应商提供的整机（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）满足招标文件要求为2分，否则不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第五章 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 介入手术全流程仿真智能训练平台 | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 达芬奇升级模块-团队协助辅助位训练器 | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 内窥镜诊疗模拟训练系统 | 1 | 否 |
|  | 2-3 | 腹腔镜手术技能训练系统 | 2 | 否 |
| 3 | 3-1 | 妇产超声训练系统 | 1 | 否 |
|  | 3-2 | 外阴切开缝合手术模型 | 1 | 否 |
| 4 | 4-1 | 教室智能视觉采集式考勤与远程督导评课一体化硬件终端 | 1 | 否 |
|  | 4-2 | 困难气道虚拟仿真培训系统 | 1 | 否 |
|  | 4-3 | 机械通气训练与考核系统 | 1 | 否 |
|  | 4-4 | 高级心肺复苏AED培训模拟人 | 2 | 否 |
|  | 4-5 | 小儿胸腔穿刺模型 | 1 | 否 |
|  | 4-6 | 环甲膜穿刺和切开模型 | 1 | 否 |
|  | 4-7 | 多功能透明洗胃训练模型 | 1 | 否 |
|  | 4-8 | 静脉输液臂 | 5 | 否 |
|  | 4-9 | 鼻胃管与气管护理模型 | 2 | 否 |
|  | 4-10 | 导尿模型 | 3 | 否 |
|  | 4-11 | 心包穿刺模型 | 1 | 否 |

二、商务要求

1.交货时间和地点：

1.1 交货时间：合同签订后3个月内

1.2 交货地点：北京市朝阳医院本部及常营院区甲方指定地点

2.付款条件（进度和方式）：

合同签订后，乙方应开具国家正式的合同总价款的增值税发票并交至甲方，甲方基于财政资金拨付情况及使用要求，向乙方支付不低于合同总价30%的合同款，当支付比例高于合同总价95%时，则乙方应当向甲方交付有效期为5年，金额为本合同总价款5%的履约保函。乙方应当按照本合同的约定及时履行交货、安装调试、培训等合同义务，待双方对《设备到货验收报告》《设备技术验收报告》《设备培训验收报告》签字确认后，涉及尾款支付事项的合同，甲方将根据财政资金拨付情况向乙方履行剩余尾款的付款义务。因财政资金拨付等原因延迟支付的，甲方不构成逾期付款。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.质保服务：

4.1.设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的质保期不得少于60个月。

4.2.质保期内软件免费升级，产品出现质量问题，须予以免费维修或更换。

4.3.在质保期内，投标人应明确所提供设备无故障开机时间（开机率不低于95%），如维修时间单次超过7天，总计超过15天，须提供备用机，如达不到开机率要求，质保期顺延，并且投标人应赔偿采购人经济损失。

4.4.对质保期内的维修服务，中标人在接到采购人通知后，到达现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。

4.5.质保期内未完成的维修服务，超出质保期后，中标人仍需无偿完成维修服务，并保证设备正常运行。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京朝阳医院配置教学设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

01包：

品目1-1：介入手术全流程仿真智能训练平台

（1）用途

要求在实物人体血管模组上进行介入手术的模拟操作，覆盖包括从股动脉穿刺、血管造影到球囊扩张、支架植入（含球扩支架、密网支架）、弹簧圈填塞等完整介入的全流程实训，进行相关手术的"手-眼-脑"的协同能力提升，支撑标准化教学、技能考核与手术策略学习。

（2）技术参数

- 1.物理规格：具备人体形态内置血管实物模块组。

- 2.性能与精度：导丝导管追踪速度≥5cm/s。

- 3.影像显示：显示帧率≥30帧/秒。

▲4.仿真性：平台接口可外接真实C形臂设备用于模拟完整介入手术环境、设备，C型臂旋转半径≥50cm；支持外接真实设备及 模拟设备两种不同C型臂，可旋转角度≥90°。（提供 证明材料）

5.主要教学功能

- 5.1人体仿真与解剖模组功能

5.1.1仿真人体模型：平台配高仿真人体解剖模型，模型具备可开合式结构，内部集成标准化实物级人体解剖模块组；各解剖模块组具备标准化接口，可根据不同手术病例、临床教学及考核需求实现无损、快速、任意替换。

▲5.1.2模块组≥5个，包含：主动脉弓、右侧颈动脉、左侧颈动脉、右侧椎动脉、左侧椎动脉等解剖部位；模型及解剖模块组支持临床教学、专项培训等个性化需求定制配置与拓展。（提供证明材料）

- 5.2教案库功能

- 5.2.1教案库：内置≥12组介入培训课程，包含：颅外狭窄、颅内狭窄、动脉瘤等病例，支持持续扩展或定制。

- 5.2.2系统内置≥2 例颅内动脉狭窄模拟病例，其中至少包含≥1例海绵窦段狭窄病例；支持临床常用介入器械操作，包括：泥鳅导丝、微导丝、导引导管、球囊扩张式一体支架等，器械操作流程与临床真实手术一致。

- 5.2.3系统内置≥ 4 例颅内动脉瘤模拟病例，其中至少包含≥1例颈内动脉床突旁动脉瘤病例、≥1例大脑中动脉分叉部动脉瘤病例；支持临床常用介入器械操作，包括但不限于：泥鳅导丝、微导丝、微导管、球囊扩张式一体支架、密网支架、弹簧圈等。

- 5.2.4系统内置≥2例主动脉弓及分支病变模拟病例，其中至少包含≥1例锁骨下动脉狭窄病例、≥1例头臂干动脉狭窄病例； 狭窄病例狭窄长度 ≥12.5mm，狭窄程度≥45%；支持临床常用介入器械操作，包括但不限于：泥鳅导丝、微导丝、导引导管、球囊扩张式一体支架等。

- 5.2.5系统内置≥2例颅外颈动脉狭窄模拟病例；具备实训交互教学功能，病例包含保护伞精准定位放置与保护伞释放过程同步可视化显示； 狭窄病例狭窄长度≥ 4.5mm，狭窄程度 ≥45%；支持临床常用介入器械操作，包括但不限于：泥鳅导丝、微导丝、导引导管、保护伞、球囊、支架等。

- 5.2.6系统内置≥2例标准化椎动脉狭窄模拟病例； 狭窄病例狭窄长度≥4.5mm，狭窄程度≥45%；支持临床常用介入器械操作，包括但不限于：泥鳅导丝、微导丝、导引导管、球囊扩张式一体支架等。

- 5.2.7系统具备外周介入病例扩展能力，支持扩展胸部、上腹部、下腹部等相关介入手术模拟病例，包括但不限于：支气管动脉栓塞术、脾动脉栓塞术、肠系膜动脉化疗灌注术等 病例，满足多部位、多术式一体化介入培训需求。

▲5.2.8案例示意与病理教学：内置病例库中所有病例均具备标准化病理诊断说明，明确标注：病变部位、狭窄程度、斑块性质、动脉瘤类型及尺寸等 信息；具备规范化治疗方案与手术流程解析，包含手术入路选择、标准操作步骤、操作要点等；所有病例均支持治疗前影像、术中操作过程及治疗后效果 对比展示等，满足临床教学、术前规划及操作考核需求。（提供证明材料）

- 5.3术前规划功能

- 5.3.1测量功能：系统具备术前病灶 测量功能，可 测量并显示病灶参数，包括：血管狭窄程度、动脉瘤半径、载瘤动脉直径、病变长度，测量结果量化显示等。

- 5.3.2器械选择：系统支持术前器械选型规划，按照临床真实场景选择介入器械种类、对应品牌及具体型号等，实现术前器械匹配与手术路径规划，与临床实操流程保持一致。

- 5.4交互控制功能

- 5.4.1支持交互方式≥3种，包括：

- 5.4.1.1外置仿真控制器控制：支持针筒、球囊加压泵、支架推杆控制等；

- 5.4.1.2脚踏控制：支持通过 脚踏板控制透视的开、关等；

- 5.4.1.3按键操作：支持真实C型臂调位、模拟C型臂调位、球囊释放、回收、支架释放等。

▲5.5 实物C型臂扩展功能

系统支持外接真实C型臂或模拟实物C型臂，具备≥2种控制方式（包括：脚踏控制、按键控制等），实现对C型臂的操控。C型臂旋转半径≥50cm，旋转角度≥90°，满足血管介入手术多角度透视、造影及术中定位的模拟训练要求。（提供证明材料）

▲5.6实时轨迹采集与示教功能

系统操作平台集成 高清摄像采集单元，具备捕捉并追踪操作者导丝、导管介入操作等全过程手部运动轨迹与精细动作，学员手部操作动作实时投射至系统主操作界面并同步显示，实现操作手法实时可视化，用于规范并训练标准介入操作手法。系统支持操作过程全流程高清视频录制与逐帧回放分析，视频采集帧率≥25 帧 /秒。（提供证明材料）

5.7影像模拟功能

- 5.7.1透视模拟：支持模拟X射线透视；实时显示导丝、导管等器械；支持训练中实时控制模拟C型臂、导管床、平板的移动，更新透视角度；支持通过脚踏板/按键等控制透视的开关。

- 5.7.2造影模拟：支持模拟造影剂注射，包含手推造影和高压注射等。支持实时显示血管充盈过程和造影图像，可显示血管狭窄程度、动脉瘤形态等病理特征。

- 5.7.3路图功能：具备路图模式。可在路图模式下进行导丝、导管的后撤、旋转等操作。

- 5.7.4影像模式切换：具备透视、造影、路图的实时切换。

5.8器械操作仿真功能

- 5.8.1支持真实器械交互：支持的真实器械≥7类，包括导丝、导管、微导丝、微导管、保护伞、球囊、支架等；包含主流品牌。可重复使用。

- 5.8.2导丝操作仿真：支持导丝的前进、后撤、旋转等，导丝在血管内的行进画面实时显示。

- 5.8.3导管操作仿真：支持导管的前进、后撤、旋转等，支持导丝锚定、导管跟进等协同操作。支持导管在血管分叉处通过旋转和推送技巧选择性进入目标血管分支的仿真。

- 5.8.4球囊/球扩支架操作仿真：支持球扩支架的送入操作，可标记球囊位置。支持模拟球囊加压扩张操作。支持模拟球囊回收操作。支持治疗前后的狭窄对比等。

- 5.8.5密网支架操作仿真：支持模拟密网支架经微导管/导丝引导送至载瘤动脉远端全过程。支持模拟密网支架的释放操作，完全释放后验证治疗效果。

- 5.8.6弹簧圈操作仿真：支持弹簧圈填塞动脉瘤的操作仿真，包括微导管到位、弹簧圈逐步填入及解脱等步骤。

- 5.8.7器械更换：支持在同一病例治疗过程中进行器械更换。

5.9 信息集成功能

系统主操作界面具备多窗口分区显示功能，支持≥5个独立功能窗口同步显示，各窗口独立分区、无重叠遮挡、无画面压缩，支持同步联动刷新。（提供证明材料）

具体窗口功能要求：

▲5.9.1操作状态实时显示窗口

具备实时显示C型臂、导管床三维模型及当前空间位置状态；同步量化显示C型臂、导管床全维度移动参数，包括：C型臂左前斜、右前斜、头位、足位旋转、摄像平板的伸缩、导管床上下、左右、前后移动等；具备实时刷新数据功能。（提供证明材料）

▲5.9.2手部轨迹追踪窗口

具备同步显示操作者介入操作手部精细动作画面，支持手术全过程高清录制、存储、逐帧回放等；视频采集帧率≥25帧/秒。（提供证明材料）

▲5.9.3 C型臂联动透视影像显示窗口

具备实时显示透视、造影、路图等临床标准介入影像画面，系统具备C型臂-虚拟患者透视影像联动算法，当调节模拟C型臂空间角度、位移姿态时，虚拟患者在X光透视下的显影图像无延迟、无卡顿、无失真同步联动变换，视角、方位、透视等效果完全匹配临床真实术中操作；同步动态叠加显示手术器械运动形态、实时空间位置轨迹，实现器械操作与影像画面毫秒级匹配，全程无滞后、无错位，模拟真实介入手术透视交互体验。（提供证明材料）

5.9.4患者生理特征模拟监测窗口

具备实时动态模拟显示患者生理特征参数，包括：心率、呼吸频率、血压、血氧饱和度等。

▲5.9.5手术流程智能引导窗口

具备分步拆解、可视化展示手术全流程标准操作步骤，同步提供文字提示+真人语音播报双模式引导等，全程辅助学员规范操作流程，提升训练效率。（提供证明材料）

5.10交互式教学功能：

- 5.10.1交互式教学病例卡功能：具备展示病例数量≥12个。病例库中需涵盖≥2个颅内狭窄病例。其中至少包含≥1个海绵窦段狭窄，使用器械包括但不限于泥鳅导丝、微导丝、导引导管、球扩一体支架等。涵盖≥4个动脉瘤病例。其中至少包含≥1个颈内动脉床突旁动脉瘤病例、≥1个大脑中动脉分叉部动脉瘤，使用器械包括但不限于泥鳅导丝、微导丝、微导管、球扩一体支架、密网支架、弹簧圈等。涵盖≥2个主动脉弓病例。其中至少包含≥1个锁骨下动脉狭窄和≥1个头臂干动脉狭窄（病例狭窄长度≥12.5mm，狭窄程度≥45%），使用器械包括但不限于泥鳅导丝、微导丝、导引导管、球扩一体支架等。涵盖≥2个颅外颈动脉病例。其中实训交互教学中至少包含保护伞放置 位置与保护伞释放同步显示等（病例狭窄长度≥4.5mm，狭窄程度≥45%），使用器械包括但不限于泥鳅导丝、微导丝、导引导管、保护伞、球囊、支架等。涵盖≥2个椎动脉病例。其中病例狭窄长度≥4.5mm，狭窄程度≥45%，使用器械包括但不限于泥鳅导丝、微导丝、导引导管、球扩一体支架等。

- 5.10.2交互式教学功能：具备可交互式教学每个病例的治疗流程信息、治疗所需器械信息以及≥3张仿真治疗流程的关键步骤图片，其中治疗流程信息包括但不限于器械操作手法、治疗所需器械信息包括但不限于器械种类、关键步骤图片透视与路图模式等。

- 5.10.3病理诊断说明功能：具备说明每个病例的诊断依据等。

- 5.10.4交互式器械选择功能：具备可选择的器械类型≥7种，每种器械的可选型号≥2种，可选器械类型包括但不限于：8f导管、6f导管、微导管、微导丝、球扩一体支架、密网支架、弹簧圈等。

- 5.10.5具备器械选择错误提示功能。

5.11硬件检测功能：具备进入案例展示界面前进行硬件检测功能。

5.12用户训练评分功能：具备；

可评分内容≥4大类，子项≥13个。包含但不限于：造影（造影时间、手推注射造影剂剂量、高压注射造影剂剂量等）、治疗（操作时间、治疗操作记录、器械贴合程度等）、决策（器械选择、器械放置位置、操作路径等）、整体（透视时间、设备操作失误、是否完成治疗、器械选择是否通过等）等。

5.13培训流程录制功能：具备培训流程记录功能，可保存录制文件；支持MP4、AVI等格式；存储空间≥4TB。

5.14支持培训管理系统功能：具备用户注册与登录、信息管理、权限分配等功能；

5.15用户操作平均响应时间≤2s；支持历史记录查询和统计。

（3）配置要求

主要硬件配置：

- 1.仿人型操作平台：1套（长≥160cm、宽≥60cm、高≥30cm）

- 2.信息集成终端：1台（≥70英寸，支持HDR显示，数据存储空间≥4TB）

- 3.实物级人体解剖模拟模块组：1套

- 4.介入操作实时轨迹采集设备：1套 （帧率≥25帧）

- 5.脚踏控制器：1个

- 6.操控面板：1套（含独立控制摇杆数量≥4个，可独立控制按键数量≥10个）

- 7.手术模拟器械：8F导管1根，6F导管1根，0.035导丝1根，0.014导丝1根,手推造影剂注射器1个、球囊加压泵1个、球扩一体支架释放器1个。

02包：

品目2-1：达芬奇升级模块-团队协助辅助位训练器

（1）用途：

用于机器人手术训练团队及单人教学的模拟培训设备，可模拟机器人外科医生和助手之间的合作训练。

- （2）技术参数：

2.1、机器人助手功能

系统 配备机器人辅助操作功能，能够协助主刀医师完成多种手术操作，包括：组织提拉、组织取出、抽吸与冲洗、钛夹放置以及组织吻合等。

2.2、手术训练模块

训练系统包含手术技能培训内容，具体包括：基础手术技能训练、腹腔镜外科基础技能训练（FLS）、缝合与打结专项训练、普外科常见手术训练、妇科手术训练等。

2.3、操作评估

具备同时评估机器人外科医师与助手操作的能力，具备根据操作过程与结果生成综合评估报告功能。

2.4、评估报告内容要求

训练完成后，系统提供的评估报告，包含：

操作记录：详细记录手术用时、器械选择情况、并发症发生次数、器械安全系数等 数据；

学习曲线图：以图表形式展示学员技能提升的趋势；

基准评估表：针对手术用时、手术路径、手术精准率等重点参数，系统自动生成分析图表，并与导师预设的考核标准进行对比，直观判断学员操作是否达标。

2.5. 机器人辅助基础操作技巧训练

具备标准化基础操作训练任务≥7项，配套动态目标专项训练，核心基础训练任务包含：0°镜操控训练、30°镜操控训练、双手协调基础训练、钛夹钳夹闭训练、鸭嘴钳与钛夹钳协同夹持及夹闭训练、双手协同移动定位训练、双手协同剪切训练等。 系统支持增设可移动物体追踪捕捉训练，模拟临床动态操作场景，强化学员对动态目标的精准操控、实时跟进与稳定处置能力等.

2.6 机器人辅助 技巧训练

包含：钳夹、剪切、套扎等≥3个相互独立的专项训练任务。

2.7. 机器人辅助基本缝合训练

2.7.1 基础缝合技术训练内容

具备机器人手术缝合操作全体系技能，训练内容 完整包含：半结、方结、结扎结、外科结、连续缝合及间断缝合等 基础缝合技术

2.7.2 教学视频配套

系统具备各基础缝合技术的标准化教学视频

2.7.3 指导功能

具备自动实时指导模块，在学员开展缝合实操的全过程中，以可视化符号形式对进针角度、进针深度、缝线走向、打结张力等 操作节点进行引导与提示。

2.8. 机器人辅助高级缝合训练

2.8.1 基础专项缝合训练

系统 包含 ：反手缝合法、褥式缝合法、曲线缝合等≥3类 专项训练 功能， 对不同缝合技法开展分层实训。每项训练全程配套可视化符号引导，指引进针、走线、打结等关键操作节点，帮助学员规范动作要领；训练闭环完成后，系统自动调取全流程操作数据，生成涵盖操作细节、技法合规性、熟练度的详细成绩报告。

2.8.2 倾斜面缝合法训练

具备搭建仿真斜面皮肤缝合实训场景，专项倾斜面缝合技术训练功能，重点适配胃底折叠术中膈肌裂孔固定的临床缝合技巧。

2.8.3 吻合术专项训练

具备聚焦消化道外科手术实操需求，配标准化吻合技术训练模块，重点适配胃旁路手术等常见消化道术式的吻合操作，模拟组织对合、缝合成型等。

2.8.4 上平面缝合训练

具备针对疝气修复手术、子宫切除术的临床操作，设置悬空组织平面缝合实训场景功能，要求学员在无依托的悬空组织平面完成全套缝合操作练习。

2.8.5 六边形凹槽缝合技术训练

2.8.5.1 训练适用场景与操作要求

本 训练主要用于尿道膀胱吻合术、肾盂成形术等泌尿外科精细术式，在虚拟六边形凹槽结构中，开展深部狭小空间内的精细缝合实训。

▲2.8.5.2 电子评估报告及考核参数

学员完成全部缝合操作后，系统自动生成标准化电子评估报告，通过多维度量化指标考核缝合规范性与熟练度，核心评估参数含：装针总耗时、全程缝针总次数、缝合针与缝线平面呈90°垂直进针的有效针数、缝合针与缝线平面呈60°-90°规范进针的有效针数、全程针脚总数量等。（提供证明材料）

2.9. 机器人辅助妇科手术训练

▲2.9.1 训练任务设置

具备搭建独立完善的妇科手术实训体系，包含≥7项独立专项训练任务，具备临床常见妇科术式，包含：输卵管结扎术、右侧峡部异位妊娠手术、左侧峡部异位妊娠手术、小壶腹部异位妊娠手术、结扎失败后异位妊娠破裂手术、壶腹部异位妊娠破裂手术、预防性卵巢切除术、 异位妊娠处置、输卵管结扎、卵巢预防性切除等 。（提供证明材料）

▲2.9.2 教学指导视频资源

配套标准化教学资源库， 规范化教学指导视频≥10个，聚焦妇科腹腔镜手术关键操作拆解教学， 包含：清除腹腔积血、卵巢造口术中加压素注射、输卵管探查、输卵管造口术切口制作、挤出孕产物、分离异位妊娠组织、使用腹腔镜内袋取出孕产物、暴露输尿管、切断骨盆漏斗韧带、输卵管结扎术等。（提供证明材料）

2.9.3 手术器械模拟配置

系统需高度还原临床手术器械质感与操作逻辑，模拟≥8种妇科专用手术器械，器械品类至少包括：抬宫器、腹腔内置袋、解剖针、注射针、超声刀、电钩、抽吸器、抓钳等，满足各类术式的器械操作实训需求。

▲2.9.4 药物注射模拟与记录

具备赖氨加压素模拟注射操作，系统实时 记录注射频次，实训场景下需满足至少完成≥2次规范注射操作 ，贴合临床给药规范与实训考核标准。（提供证明材料）

2.9.5 骨盆三维解剖视图辅助教学功能

系统具备搭载骨盆区域三维解剖可视化辅助模块， 解剖模型实现教学与实操联动，可为妇科手术解剖定位提供直观支撑。

2.9.5.1 解剖结构覆盖范围

三维解剖视图具备完整还原盆腔核心解剖结构，包含：主动脉、腹壁下动脉、左髂动脉及分支、左侧输卵管及卵巢动脉、右髂动脉及分支、右侧输卵管及卵巢动脉、膀胱、输尿管、肌肉组织、骨盆、直肠、输卵管、卵巢韧带、卵巢、椎骨，全方位呈现盆腔脏器、血管、韧带毗邻关系等。

2.9.5.2 视图操控性能

三维解剖视图具备全域缩放功能，根据实训需求自由放大、缩小细节等；同时支持360°无死角自由旋转，便于学员从任意视角观察解剖结构，夯实解剖认知。

2.9.5.3 解剖标注功能

具备对三维视图内各类脏器、血管、韧带、组织等结构，添加标准解剖学名称标注，可自主切换标注显示状态。

2.9.5.4 组织拆解与还原

具备对视图内单一或多类解剖组织进行分层拆解操作，配一键去除、一键还原等快捷功能，方便学员聚焦目标解剖结构学习。

2.9.5.5 视图显示模式

三维解剖视图具备≥2种显示模式，可全屏展示， 可与手术实操画面分屏同步显示等；分屏状态下，视图显示比例支持调节功能。

2.9.5.6 镜头实时追踪功能

三维解剖视图具备智能视角追踪功能，可自动跟随模拟内窥镜镜头的实时角度、方位动态调整等，始终保持解剖方位与手术视野 一致，实现解剖观察与实操操作无缝衔接。

2.10. 机器人辅助乙状结肠切除术训练功能

▲2.10.1 模块设置要求

具备独立的乙状结肠切除术专项训练模块，模块内部独立实操训练任务 ≥2项，含乙状结肠病灶切除专项训练、肠道吻合术专项训练等。（提供证明材料）

2.10.2 全流程操作功能

具备完整还原机器人辅助乙状结肠切除术临床全流程操作功能，支持学员完成全套标准化术式演练，核心关键步骤 包含：腹腔镜视野下病变肠段精准游离与切除、剩余肠管采用圆形吻合器实施端端吻合等 。

2.10.3 病灶测量工具

手术实操具备全程开放量尺辅助工具权限，支持学员根据临床诊疗规范，对病灶区域、病变肠管范围进行 测量，辅助完成术前评估与术中定位操作等。

2.10.4 穿刺导管定位训练功能

系统具备≥ 4种穿刺导管入路位置 选择，入路方案中 包含助手钳专属穿刺点位，专项训练学员主操作手与助手钳协同配合的手术技巧等 。

2.10.5 实时腹部三维解剖视图功能

系统具备同步动态腹部三维解剖可视化界面功能，与手术内镜画面实时联动、同帧校准，三维解剖视图与内镜镜头显示的解剖方位、结构位置完全一致，保障解剖认知与实操操作无缝衔接。

2.10.5.1 解剖结构覆盖范围

三维可视化模式下，可清晰观测的核心解剖结构 包含：动脉血管系统、结肠组织、十二指肠、静脉血管系统、双肾（左肾、右肾）、肝脏、肠系膜、大肠神经丛、胰腺、肝门结构、脾脏、胃、双侧输尿管（左侧、右侧）、椎骨、腰椎、腹壁组织等， 还原腹腔解剖环境。

2.10.5.2 视图操控性能

三维解剖视图支持全域缩放（放大、缩小）操作，同时支持360°无死角自由旋转查看，便于学员从多角度、多方位观察解剖结构毗邻关系。

2.10.5.3 解剖标注功能

系统具备对三维视图内各类解剖组织、脏器、血管、神经等结构，添加标准解剖学名称标注，可自主开启/关闭标注显示，强化解剖知识记忆。

2.10.5.4 组织拆解与还原

具备对三维视图内单一/多类解剖组织进行分层拆解操作，配 一键隐匿、一键还原功能，方便学员聚焦目标解剖结构开展学习。

2.10.5.5 视图显示模式

三维解剖视图具备全屏 显示、与手术内镜画面分屏联动显示两种模式；分屏模式下，视图显示比例支持自主调节，适配不同实训场景与观测需求。

2.10.5.6 镜头自动追踪功能

三维解剖视图具备智能追踪功能，可实时跟随模拟内窥镜镜头的角度、方位动态调整视角，实现解剖视野与实操视野同步联动。

2.10.6 实训考核与电子评估报告

学员完成全流程手术操作后，系统具备自动生成标准化电子评估报告，通过多维度量化指标考核实操规范性与熟练度，核心考核参数包含：肠系膜下动脉游离耗时管控指标、肠系膜下静脉（IMV）精准分离耗时指标、结肠远端游离操作时效指标、环形吻合器置入操作耗时指标、肠道吻合术闭环操作耗时指标等。

- （3） 配置要求：

1. 操作平台：1套

2. 模拟内窥镜：1个

3. 模拟器械手柄：2个

品目2-2：内窥镜诊疗模拟训练系统

（1）用途：

内窥镜检查诊疗模拟训练系统是一款通过虚拟现实技术模拟真实的内窥镜检查诊疗环境，用于胃镜和肠镜的基本技巧、检查、诊疗以及临床思维能力的教学、训练与考核的高仿真模拟培训设备

- （2）技术参数：

2.1设备硬件需整合安装在一体化台车上，台车可移动，显示器≥23英寸，显示屏可分屏显示不同内容。

2.2模拟内窥镜的镜身需具备触觉力反馈功能，支持镜身在消化道内实现≥180度的弯曲。

2.3具备模拟 消化内镜诊疗所需的临床器械， 包含：活检钳、抓钳、内窥镜取石篮、圈套器、ESD剥离刀、导丝、括约肌切开器、球囊、喷射导管等。

2.4内窥镜诊疗过程中支持选择不同规格的器械，ESD剥离刀、球囊均提供≥5种规格选择。

2.5系统具备消化内镜功能模块,包含：上消化道镜诊断模块、上消化道镜治疗模块、超声内镜检查模块、内镜逆行胰胆管造影模块（ERCP）、上消化道出血模块、结肠镜诊断模块、结肠镜治疗模块、乙状结肠镜模块、内窥镜粘膜切除术（EMR）、内窥镜粘膜下剥离术 (ESD)等。

2.6提供模拟真人设计的“虚拟病人”，内置≥3种常见病的智能虚拟病人培训剧本及对考生的评分标准，学员可与“智能虚拟病人”进行语音问诊互动。问诊结束后，系统可自动进行评估。

2.7内窥镜基本技能训练

2.7.1具备进行内窥镜操作技巧、目标定位、内窥镜导航追踪技能等内窥镜基本技能的训练。

2.8上消化道镜检查基础技能训练

2.8.1具备进行上消化道镜诊疗所需器械的使用技能训练，包含活检钳、电凝器、圈套器，电切弓，细胞刷等。

2.9上消化道镜诊断模块

2.9.1支持进行上消化道的内窥镜检查诊断和十二指肠镜检查诊断。

2.9.2上消化道的内窥镜检查诊断提供≥20种案例，包含：溃疡表现、炎症表现、平滑肌瘤、静脉曲张、息肉、肿瘤、食管曲张、门脉高压症等典型性上消化道病例。

2.9.3每种案例都包含患者病史信息，X光检测结果等内容；

2.10上消化道镜治疗模块

2.10.1具备≥4种治疗术式，狭窄扩张术、支架置入术、电凝止血、注射止血等 治疗案例。

2.11超声内镜检查模块

▲2.11.1 支持消化道内镜超声检查，支持模拟径向阵列探头和线性超声探头，可获得纵隔器官的超声图像。(提供证明材料)

2.11.2 支持多普勒超声检查，支持设置超声图像，支持对探查出来的器官进行查看、标记以及测量等功能。

2.11.3具备≥7个超声内镜案例。

2.11.4具备3D立体解剖视图，与手术画面实时同步显示。解剖视图可旋转、放大、拆解等（解剖图像上，可选择去除血管、肌肉等组织）

2.12内镜逆行胰胆管造影模块（ERCP）

2.12.1该模块 支持进行内镜逆行胰胆管造影（ERCP）操作基本技能、诊断技能和治疗技能的训练。

▲2.12.2具备案例≥18个，包含：良性胆管狭窄、恶性胆管狭窄；胆囊炎；乏特氏乳头癌；胆管结石；胆囊腺癌诊断；急性胆源性胰腺炎；ERCP诊断胆管渗漏等。(提供证明材料)

2.12.3 具备X射线图像模拟系统，支持图像控制，并具有教学辅助功能。

▲2.12.4要求可以进行胰管胆管取石手术，训练取石球囊和取石篮两种取石方法；(提供证明材料)

▲2.12.5要求模拟ERCP以下手术操作，包括：使用真实十二指肠镜进行导航检查，查找乳头等；实施乳头套管插入术；进行射线照相，显示胆道系统和胰管；对患有不同胆道和胰管疾病的病例进行诊断；实施括约肌切开术、狭窄扩张术，结石摘除术和支架置入术等；(提供证明材料)

2.13消化道出血模块

2.13.1具备电凝止血、注射止血等 止血技巧训练任务。

2.13.2具备消化道出血案例≥10个，包含 ：出血性溃疡、血凝块、食管黏膜撕裂症、十二指肠溃疡、幽门前溃疡等；

2.13.3可模拟真实临床常用手术器械，如活检钳、注射针、息肉切割器、电凝棒、喷射导管等。

2.14结肠镜诊断模块

2.14.1支持结肠镜检查、组织取样和息肉切除术技能的训练。

2.14.2 提供案例≥20个，包含：假性息肉、克氏疾病表现、憩室、弥散性多发性血管瘤、局部缺血性结肠炎、良性肿瘤、假膜性结肠炎等，典型性下消化道病例。

2.15结肠镜治疗模块

2.15.1具备治疗术式≥2种，组织取样、息肉切除等多种治疗案例。

2.16乙状结肠镜模块

2.16.1支持乙状结肠镜诊疗基础技能训练和进阶技能训练。

2.16.2具备乙状结肠镜诊疗技能训练案例≥10个。

2.16.3乙状结肠镜诊疗至少包含：血管发育异常，内痔，假膜性结肠炎、憩室，息肉、肿瘤等。

2.17内窥镜黏膜切除术（EMR）

2.17.1包含内窥镜黏膜切除术分步技巧训练和手术训练。

2.17.2 提供案例≥3个，支持使用结肠镜、抓钳、注射针、圈套器等器械进行内窥镜黏膜切除术训练。

2.17.3 EMR内窥镜粘膜切除术要求包含EMR内窥镜粘膜切除术步骤教学病例；

2.18内窥镜黏膜下剥离术 (ESD)

2.18.1包含内窥镜黏膜下剥离术分步技巧训练和手术训练。

2.18.2提供案例≥4个，支持内窥镜黏膜下剥离术的分步训练。支持使用注射针、ESD剥离刀、抓钳等器械进行内窥镜黏膜下剥离术。

▲2.18.3 ESD内窥镜粘膜下剥离术要求包含标记引导任务与切开引导任务；(提供证明材料)

2.19软件系统

2.19.1 具备课程管理功能，支持用户设计编辑课程，制定个性化的内窥镜技能进阶培养方案等。

2.19.2具备自动评估功能，训练结束自动提供完整的评估数据。

2.19.3统计数据可通过任务、案例名称或操作日期进行筛选，并可储存、打印、一键导出等。

2.19.4支持对同一案例不同操作练习进行对比。

2.19.5支持录制手术操作视频，视频会保存在复盘视频中 。

2.19.6支持在手术过程中进行截图，截图同步保存在统计数据中的复盘照片。

- （3） 配置要求：

3.1模拟器主机1台

3.2台车1台

3.3胃镜模拟器械1副

3.4结肠镜模拟器械1副

3.5踏板1副

3.6内窥镜检查诊疗模拟训练软件系统1套

品目2-3：腹腔镜手术技能训练系统

（1）用途：

通过图像转换器将训练箱内部的图像采集，传输到液晶显示器上，训练箱上设有相对独立的操作空间，手术器械通过多个模拟穿刺器 插入训练箱内部进行相关模块操作训练， 用来训练医师的腹腔镜基本技能的医学教学系统。

- （2）技术参数：

1.设备组包括：腔镜模拟训练箱、摄像头、图像转换器、液晶显示器、推车平台、配件箱等；

▲2.系统具备≥8个穿刺器口位置 (提供证明材料)；

▲3.系统支持摄像头 360度转动，镜头可拉伸，视图可选择近视图或远视图（提供 证明材料）；

4.训练箱两侧可开放，方便取放训练模块；

5.腹腔镜训练箱设有专用训练豆，配合腔镜训练使用；

6.腹腔镜训练箱包含专用皮肤、肠管等。由硅胶制成，手感与人体组织接近；

7.配备推车，与训练箱为分体式设计，推车平台有万向轮；

8.推车平台配有机箱柜，可放置工作站主机。

9.功能要求：

9.1过山车训练模块

训练板放置两段两端固定在板上的金属丝，金属丝被弯曲成不规则形状，长度≥15cm，金属丝可套入训练套环，学员要利用训练钳将套环从一段移动到另一段，途中不能触碰金属丝，训练学员的手术协调能力以及操作稳定能力。

9.2钉转移训练模块

可进行三维定位训练，将环状物从一根柱上取出，放在其他立柱上，训练学员三维定位能力。

9.3手眼协调训练模块

学员通过将不同颜色、大小的物体分别从栏内取出，归类放到指定栏内，可训练学员定位能力和手眼协调能力。

9.4缝合打结训练模块

可训练学员正确使用持针器，并选择正确进针位置；

可训练临床各种打结方法，单节、方结、外科结等；

可训练体内缝合技能，如连续缝合，间断缝合。

9.5钛夹钳夹训练模块

可训练学员腹腔镜下钛夹操作，训练在复杂环境下安全钳夹血管和胆管，模拟血管长度≥10厘米。

9.6肠管吻合训练模块

训练利用不同方法将断段肠管吻合，进行肠管吻合术训练。

9.7剪切技能训练模块

训练学员进行临床腹腔镜下剪切技巧技能。

9.8套圈训练模块

通过双手转换套圈，训练腔镜学员在操作过程中的双手稳定性。

9.9动物实验模块

系统具备将实验动物器官放置箱体内部，进行动物手术操作，并支持使用真实临床手术器械进行操作，如胆囊切除术，阑尾切除术、肠肠吻合术等。

- （3）配置要求：

1.高清显示器：1台  实时显示模拟操作画面

1.1 类型：LED显示器，广视角显示器

1.2 屏幕尺寸≥21 英寸

1.3 最佳分辨率≥1920x1080

1.4 屏幕比例：16:9（宽屏）

1.5 高清标准≥1080p

2.训练箱：1个，要求可放置模拟操作模块及动物肝脏进行腹腔镜手眼协调、缝合等一系列训练

3.推车平台：1个

4.高清摄像头：1个

5.配件箱：1个，存放训练操作模块、训练器械及其他备品备件

5.1 模拟手术器械：直分离钳：1把、弯分离钳：1把 、持针器：1把、弯剪：1把

5.2 缝合皮肤   ≥2个

5.3 肠管       ≥2个

5.4 训练豆     1套

5.5 套圈       1套

03包：

品目3-1：妇产超声训练系统

（1）用途：

用于妇产超声检查的模拟教学训练，通过虚拟仿真技术，为医学生、住院医师及超声科医生提供一个安全、可重复、标准化的学习平台。

（2）技术参数：

2.1.包含妇科检查训练、产科检查训练（涵盖妊娠初期与妊娠中期）模块， 支持在同一病例的检查过程中，无需退出当前病例即可自由切换经阴道探头与经腹部探头。

▲2.2.在产科妊娠初期检查、产科妊娠中期检查及胎儿心脏超声检查模块中，能清晰观察到胎儿在母体内的自主运动（胎动），同时胎儿可变换不同角度与体位，从多切面进行观察评估。(提供证明材料)

2.3.所有训练模块均需配备正常健康人体的超声图像，用于基础检查训练。

2.4.系统 内置产科、妇科超声模拟培训及能力评估课程，内容 覆盖理论教学、孕早期超声检查、孕中期超声检查、双胎妊娠、胎盘异常、非妊娠子宫检查、附件超声检查等，并包含视频讲解与真实病例操作练习。

▲2.5.提供模拟真人设计的“虚拟病人”，通过软件控制，能与虚拟患者监护人进行语音问诊互动，通过提问实时获得病人监护人对病情的语音回复等。(提供证明材料)

（3）教学功能要求：

3.1、基础操作教学具备以下功能：

3.1.1 系统需配置独立的基础操作教学模块，通过分步骤引导的方式，循序渐进地帮助学员掌握超声检查所必需的核心基本技能。

3.1.2 基本手眼协调训练 设置难度递进 级别≥2个，每个级别至少包含≥9个训练任务，重点围绕探头操控与切面角度调整展开练习。任务设计由易到难，强化学员对探头使用的掌控能力。每次训练完成后，系统须自动评定并显示得分。

3.1.3 高级手眼协调训练级别 ≥2个，每个级别≥9个任务，要求学员依据给定的标准超声切面进行图像匹配。训练任务中需融入三维结构的复杂交叉点，以提升学员的手眼协调性、空间三维感知能力及精细探头操作技巧，使其能够准确捕捉目标轮廓的超声图像。操作结束后，系统自动给出得分。

3.1.4 超声设备操作训练模块任务包含≥8个，学员需参照标准图像，独立调节深度、聚焦区域、局部增益、对比度及亮度等参数。训练完成后，系统须自动对操作过程进行综合分析，评估指标包括操作时间、步骤完整性及参数调节的精确度等。

3.1.5 系统应提供专门的探头操作技能训练，包含：摇晃、扇风、旋转等基本手法，帮助学员熟练掌握各类探头动作。同时，训练内容需强调物理探头操作与所产生超声图像之间的内在关联，使学员在实践中深入理解操作对图像的影响，建立正确的操作-图像反馈认知等。

3.2.妇科检查训练模块具备以下功能

3.2.1 模块需为盆腔超声扫查提供全面的培训解决方案，包含实践案例与理论教学。应构建真实的训练环境，真实模拟超声图像的各种属性、常见伪影及仪器调节功能等，使学员在接近临床的条件下进行练习。

3.2.2 系统支持自由调用彩色多普勒、能量多普勒、图像测量与分析等工具，增强诊断训练的实际效果。模块内需集成多种教学辅助工具，帮助学员加快学习进程，功能包括：图像捕捉、临床结果报告生成以及客观的绩效评估。

3.2.3 模块具备专门的考核模式，能调取并标记≥8个标准超声切面，包括 ：子宫颈矢状切面、子宫体矢状切面、右侧卵巢矢状切面、左侧卵巢矢状切面及子宫冠状切面等，每个切面需标注相应名称。

3.2.4 系统支持至少两种探头进行检查操作，经腹部探头与经阴道探头，满足不同检查需求。

3.2.5 学员应在系统的引导下，正确捕捉标准的超声视图，并准确识别不同视图下的解剖结构，可以在相应切面中辨认子宫底、子宫颈、子宫内膜等关键解剖标志。

▲3.2.6 模块具备≥14种病例的训练内容：子宫前位、子宫后位、早孕（宫内妊娠）、子宫肌瘤、异位妊娠、左侧输卵管积水、子宫内膜瘤、卵巢恶性肿瘤、子宫内膜息肉、子宫内节育器（IUD）识别、多胎妊娠以及纵隔子宫等。(提供证明材料)

3.2.7 系统具备同步显示超声图像与三维立体解剖图的教学指导功能，该功能应满足以下技术要求：

A. 三维辅助图像支持逐层分解显示，可根据教学需要 显示或隐藏特定的组织器官；

B. 三维图像支持放大与缩小操作，便于观察整体与局部结构；

C. 支持在三维图像上进行解剖结构名称的标注；

D. 三维图像必须与实时超声切面图像保持同步联动，显示内容应随超声探头切面角度的变化而实时更新。

3.2.8 本模块具备提升学员妇科盆腔系统超声检查能力的功能，包括记录操作过程并生成包含检查所见与临床结果的规范报告。

3.3.产科检查训练：妊娠初期（早孕期）

3.3.1 本模块需构建三维虚拟训练环境，专门针对妊娠11周至13周+6天（即孕早期筛查期）的产科超声检查，具备标准化的操作流程训练任务及临床病例资源。

3.3.2 训练任务中，支持学员练习标准切面的获取、关键解剖结构的识别以及相关生物学测量。临床病例需涵盖不同诊断难度，标准切面至少包括：胎儿正中矢状面、胎儿头部轴平面、胎儿经丘脑平面、胎儿腹部轴平面、胎儿脊柱矢状面等。

▲3.3.3 系统支持至少两种探头（经阴道探头与经腹部探头）的实时切换操作，学员在检查过程中可随时互换使用，无需暂停病例或进行物理插拔，确保操作流程的连贯性。（提供证明材料）

3.3.4 模块应提供≥6个独立的训练任务，分别针对经阴道检查和经腹部检查的标准切面，进行分步骤教学，并结合解剖结构标识进行详细讲解。

▲3.3.5 系统具备唐氏综合征等染色体异常筛查指标的测量功能，支持学员进行规范测量练习。(提供证明材料)

3.3.6 模块集成三维超声成像模式，配备常用测量工具，如NT、头臀长（CRL）、双顶径（BPD）及头围（HC）等。学员可使用多种学习辅助工具（如解剖图谱、操作提示等）。

▲3.3.7 内置病例库应包含 ≥12种临床情景，含：异常胎儿颈项透明层（NT增厚）、胚胎停止发育、枯萎卵、绒毛膜下血肿、单绒毛膜双胎、双绒毛膜双胎、正常健康胎儿、脐膨出、高阶多胎妊娠（如三胎及以上）、三体综合征（如21三体等）、胎儿后尿道瓣膜等，全面训练学员对早孕期正常与异常超声表现的识别能力。(提供证明材料)

3.4.产科检查训练：妊娠中期

3.4.1 本模块针对妊娠中期（约20周）胎儿系统超声检查提供完整的训练方案，涵盖正常胎儿解剖结构评估与常见畸形识别两大教学内容，帮助学员建立系统的胎儿筛查思维模式。

3.4.2 训练任务围绕妊娠中期超声扫描的核心内容，包括但不限于：胎龄的超声评估与校正、胎儿心脏活动观察、基础胎儿解剖结构系统筛查（如头颅、脊柱、胸腹腔、四肢等）、胎盘形态与位置判断以及羊水量评估等关键操作环节。

3.4.3 临床病例须呈现真实的临床场景，包含不同器官系统的结构异常诊断训练，具体涉及泌尿系统异常：肾积水、肾发育不全、消化系统异常：十二指肠闭锁、中枢神经系统异常：脑室扩张、脊柱裂，强化学员对胎儿畸形的识别与鉴别能力。

3.4.4 系统支持经阴道探头与经腹部探头的即时互换操作，学员在连续检查过程中可随时切换探头类型，无需暂停病例或进行物理插拔，确保检查流程的连贯性与临床真实性。

3.4.5 内置病例库应包含 ≥6种临床情景的训练内容，含：正常健康胎儿、脑室扩张、唇腭裂、脐膨出、肾发育不全、单脐动脉等，同时可根据教学需要扩展增加病例类型。

▲3.4.6 检查过程中 真实模拟胎儿的自主运动（胎动）现象，同时要求三维立体解剖图与实时超声图像保持同步显示，超声切面变化时三维图像应随之联动更新，便于学员理解二维图像与三维空间结构的关系。(提供证明材料)

3.4.7 实时三维解剖视图 教学功能：

A. 可实时展示超声探头扫描平面下的三维解剖切面，辅助学员理解当前超声图像对应的解剖结构；

B. 可显示探头放置的示范图像，包括探头与模拟人体体表的相对位置及切面角度示意图；

C. 胎儿三维解剖图示应清晰显示胎盘、脐带、胎儿皮肤、胎儿头面部、骨骼系统及各主要内脏器官；

D. 支持根据教学需要选择性显示或隐藏全部或部分解剖结构，便于分层次、分系统进行超声解剖教学演示。

3.4.8 系统诊断功能模块应配备彩色多普勒成像技术，用于观察胎儿血流情况；同时集成胎儿生物测量工具，支持自动计算常用生长参数，如双顶径（BPD）、头围（HC）、腹围（AC）、股骨长（FL）等，并可生成规范的测量报告。

3.4.9 训练任务专门设置胎儿生物测量与胎龄评估练习，学员通过规范操作获取关键生物学参数，系统计算并显示相应胎龄，帮助学员掌握超声评估胎龄的标准方法与计算流程。

3.5.胎儿心脏超声检查训练

▲3.5.1 本模块需集成测量工具与临床报告系统。学员完成每个培训案例后，系统应自动生成详细的绩效评估报告，涵盖操作规范性、切面获取准确性、测量精度及诊断结论等方面，为教学反馈与技能考核提供客观依据。（提供证明材料）

3.5.2 模块具备 ≥2种常见胎儿姿势（头位与臀位）下的胎儿心脏超声检查训练任务。每种姿势均配备分步骤（Step-by-Step）教学引导，帮助学员掌握不同胎位下心脏标准切面的获取技巧与操作要点。

3.5.3 系统需构建三维虚拟训练环境，支持对妊娠20周胎儿的完整心脏超声评估。评估内容至少包括：心脏位置（胸腔内位置）、心脏轴（心轴角度）、心脏结构（四腔心、流出道、大血管等）以及心脏节律（心率、节律观察）等 指标，全面训练学员的系统评估能力。

3.5.4 临床场景病例库 覆盖不同孕周的健康与异常胎儿心脏超声扫描案例，包括早中晚孕期（如18周至32周）的正常发育心脏以及各类先天性心脏病的典型表现， 满足多层次教学需求。

3.5.5 模块提供专门的胎儿心脏超声图像解剖辨识训练任务，重点训练以下标准切面及解剖结构的识别能力：四腔心切面、左心室流出道切面、右心室流出道切面、心室短轴切面、双腔静脉切面等，帮助学员建立扎实的切面解剖基础。

3.5.6 病例库包含≥9种训练内容，至少包括：健康胎儿心脏（20周）、左心发育不良综合征、完全性大动脉转位、法洛四联症、健康胎儿心脏（18周）、健康胎儿心脏（24周）、健康胎儿心脏（32周）、双上腔静脉（24周）、肺动脉瓣狭窄（32周）等，以上病例应涵盖正常与异常表现，体现不同孕周及病种特点，强化学员对胎儿心脏异常的鉴别诊断能力。

▲3.5.7 在胎儿心脏超声检查过程中，系统能够模拟胎儿的自主运动（胎动），同时三维立体解剖图与实时超声图像保持实时同步显示。胎动时，三维解剖图与超声图像应同步更新，便于学员观察胎动对心脏切面及血流显示的影响，增强对动态解剖的理解。(提供证明材料)

3.5.8 三维辅助图像应支持逐层分解显示功能， 技术要求 ：

A. 可逐层显示或隐藏不同的组织器官，如皮肤、骨骼、心脏大血管、肺、肝等，便于分系统教学；

B. 支持图像的放大与缩小操作，方便观察整体与局部细节；

C. 支持在三维图像上进行解剖结构名称的标注，辅助教学讲解；

▲D. 三维图像必须与实时超声切面保持同步联动，当探头切面角度变化时，三维图像应实时更新显示对应的解剖切面，帮助学员理解二维超声图像与三维空间解剖的对应关系。(提供证明材料)

3.5.9 系统诊断环境配全面的超声功能工具，包括但不限于：

彩色多普勒成像，用于观察心脏及大血管的血流方向与速度；

M型超声模式，用于测量心腔大小、室壁厚度及运动幅度；

脉冲波多普勒（PW），用于定量测量血流速度频谱；

心脏生物测量工具，如心腔径线、大血管内径等的测量；

自动计算功能，可自动生成心功能参数及血流动力学指标等。

3.6.超声课程教学交互与授课功能

3.6.1平台 启动与操作集成手势操作教学交互系统，支持手指单点或触控笔 调取教学软件及工具 。

3.6.2备授课一体化功能提供备课模式与授课模式双场景支持，满足教师课前资源准备与课中实时教学的全流程需求，适配教学场景切换习惯。

3.6.3界面风格定制支持通过服务后台自定义交互界面风格，可根据学校教学需求及教师使用习惯调整布局、配色等 。

3.6.4图形绘制与三维展示基础图形库：覆盖线段、箭头、多边形（三角形至八边形）、特殊图形（五角星、心形等）≥15种基础图形，支持绘制。高级三维图形：提供长方体、圆柱体、圆锥体等三维模型，支持拆解分析与动态展示，助力数学、物理等学科具象化教学。

3.6.5教学辅助工具集成放大镜、屏幕录制、聚光灯、幕布、草稿纸、截图等工具，支持计时器（顺计时/倒计时）一键调起，满足课堂互动、重点强调及即时训练需求。思维导图功能内置逻辑图、组织结构图、鱼骨图等思维导图模板，辅助教师梳理知识框架。

3.7、AI智能数据考核反馈模块

3.7.1专业的评估系统：系统在学员操作完成后，针对学员操作过程以及操作步骤进行详尽的分析，供导师和学员自身了解学习进展。

3.7.2标准培训课程：系统内置多套超声培训中心培训课程

3.7.3导师管理功能：包括用户注册以及任务管理，导师可根据需要将学员分组，并且指定学习课程给学员或组等操作。

3.7.4 资料库：具备训练课程资料库，同时用户也可根据资料库内置的课程设计适合个人需要的课程体系。

（3）配置要求：

1、半身全硅胶女性模拟人1套

2、经腹部探头1个

3、经阴道探头1个

4、模拟肚皮1个

5、电子控制盒1个

6、脚踏板1个

7、触摸显示器1个

品目3-2：外阴切开缝合手术模型

（1）用途：

用于会阴切开、缝合技能操作以及肛门指诊技能训练。

（2）技术参数：

1.模拟女性从下腹部至大腿上1/3结构，模型形态为膀胱截石位。

2.包含大小阴唇、阴蒂、阴道口、尿道口和肛门、直肠等解剖结构；阴道口可见胎头。

▲3.可使用临床真实器械进行会阴切开、缝合技能操作。切开时可见模拟血液流出，切口处可见皮肤层、脂肪层、肌肉层（球海绵体肌、肛门括约肌）多层模拟组织结构。

4.可进行肛门指诊技能训练。

5.配备≥3块会阴手术模块。

6.配套个性化评分APP。

▲6.1.可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享至微信等。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号）；支持拍照获取学生头像。（提供证明材料）

6.2.具有离线评分功能，支持考官手写签名。断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。

6.3.支持以评分表为单位，将评分表中的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信方式导出。

（3）配置要求：

外阴切开缝合手术模型*1套

04包：

品目4-1：教室智能视觉采集式考勤与远程督导评课一体化硬件终端

（1）用途：

AI考勤与远程督导评课

（2）技术参数：

（一）硬件部分：

1、考勤摄像机：

1.1考勤摄像机硬件部分

1）1/2.8英寸cmos、有效像素≥400 万，最大支持 2560×1440@30fps 高清视频输出；

2）支持≥12倍光学变焦和≥16倍数字变焦；

3）支持断电状态记忆功能

4）支持DC12V/ POE（802.3AF标准）

5）信噪比≥55dB；

6）电子快门支持1/5~1/20000S，支持自动 / 手动调节；

7）水平视场角范围为：58.13°- 6.17°

1.2考勤摄像机软件部分：

1）支持低码率、支持ROI感兴趣区域增强编码

2）支持三维智能定位功能，配合NVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大

3）支持视频信号异常、区域入侵、警戒线、逆行等智能检测与分析，支持异常事件自动触发告警。

4）支持输出视频格式：

50Hz:25fps(2592 x 1520、2560 x 1440、2304 x 1296、1920x1080、1280*720，D1/VGA/640x360/CIF/QVGA)

60Hz:30fps(2592 x 1520、2560 x 1440、2304 x 1296、1920x1080、1280*720，D1/VGA/640x360/CIF/QVGA)

5）支持网络协议：IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTPS。

2、教学行为分析盒子：

2.1教学行为分析盒子硬件部分

1）设备采用嵌入式软硬件架构，安全稳定，电源：DC 12V 供电，整机额定功耗≤25W，低功耗设计，具备防病毒、抗非法入侵能力，支持7*24小时不间断稳定

运行工作，工作温度支持-20℃～70℃环境；

2）支持设备运行状态指示灯，如电源、运行状态，告警等，方便看了解设备状态；

3）支持一路HDMI 输出接口，一路RJ45网络接口；

4）支持对接一路AI考勤摄像机，实现教学考勤统计；

2.2教学行为分析盒子软件部分：

1）支持客户端进行设备配置如连接录播设备，连接考勤设备等，支持设备IP等基础信息配置，支持设备在线状态实时检测、固件升级、远程重启；

2）支持查看课堂AI实时分析结果，刷新延迟≤1s，包括老师行为和学生行为；其中老师行为包括板书时长、演示时长、讲授时长、巡视时长、师生互动次数等内容；学生行为需包括：认真听讲人数、举手人数、交头接耳人数、以及读写状态人数；所有数据可实时显示，当有数据更新时实时显示更新；可配置学生分析数据和老师行为数据以不同的颜色显示，叠加在教室的实时预览图像上；

3）支持教室AI分析图像预览，支持行为数据显示开启或关闭；支持行为动作分析轮廓数据开启或关闭；

4）支持考勤摄像机云台控制上下左右，变焦等；支持不少于30个预置位设置，满足覆盖整个教室区域；

5）支持考勤摄像机巡查设置，可设置巡查开始位置和结束位置，可设置巡查移动速度（低速中速/高速三档）实现更精准的考勤数据；

6）支持基于人脸识别实现自动考勤功能，识别准确率≥98%，支持实时统计学生出勤情况，包括应出席人数、实际出席人数，并生成曲线图；支持基于与学生人脸数据库的精细对比，准确检测出席学生的对应姓名；

7）人脸识别像素:从眉毛到下巴的正方形，应≥100×100像素数。

（二）软件部分：

1、督导管理：

1）支持创建督导计划，能够自定义计划名称、评价模板、封面图片、主办单位、评课状态、开始时间、结束时间、督导描述等信息，计划创建后，能够批量选择对应课程列表及专家列表，实现评课专家对相应课程的督导评价；

2）支持巡课员管理，将老师设置为巡课员，并可设置巡课员的巡查单范围，可设定巡课事件方便快速进行巡课情况记录，支持巡课数据统计功能；

3）支持督导巡课功能，能够按教学楼或者课表的方式进行呈现，实时观看正在上课的直播，进行督导评课；

4）支持督导报表汇总查看，支持按照教师排名、院系排名、督导课程数量、督导计划数量等维度生成统计报表，支持按照周、月、学期维度调取统计数据，并支持数据导出分析；

5）支持督导巡课功能，支持按教室巡课和按课表巡课；可进行4、9、16画面全屏幕显示预览画面；每间教室均可预监画面全屏显示，支持截图评价；支持在多教室预览画面批量开启或关闭录制和直播；

6）每间教室可支持不少于4画面预览显示 ，支持老师图像、学生图像、老师课件、板书画面信号显示，预监画面可双击全屏显示，可拖拽排列布局，支持画面保持；支持对当前督导巡课教室开启或关闭直播和录制；

7）支持AI巡课预警，支持对前排就座率，老师缺勤等进行AI识别并进行预警告知巡课员，支持AI巡课预警信息的审核通过或驳回设置；

8）支持设备信号源统计，包含不少于离线信号、在线信号、录播教室信号源总数、IPC信号源总数等；支持正在上课、今日已上课程、今日排课信息统计，支持录播教室、IPC教室使用率、在线、离线数量统计；支持按周期统计教室开课占比；支持按周期对教室使用率进行排行统计；

9）支持将课程视频，AI分析、考勤数据等内容呈现；

2、AI分析：

1）课堂教学行为包括AI分析系统能自动识别的教师和学生行为，讲授、巡视、演示、提问、板书、学生听讲、学生读写、学生举手、学生站立、师生互动等多种行为，可对各类动作进行实时检测，通过图表和表格形象展示一节课堂中各类动作的学生人数和占比；

2）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），系统根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估；让老师更清楚自己上课的类型，如：授课型、练习型、对话型、混合型；

3）支持按照时间维度，可查看全班学生的课堂注意力趋势数据，以便调整自己的课堂节奏和教学进度；支持进行学生注意力检测，生成曲线图表展示一节课堂不同时间抬头学生数量在全班学生的占比；

4）支持课堂学生抬头率，前排就座率、到课率等AI识别及统计；

5）支持课堂老师、学生各种教学行为占比统计、支持老师教学、学生听课行为走势时间轴统计显示；支持学生各行为峰值统计；

3、考勤数据管理：

1）基于管理员构建的课堂内学生的人脸识别模型，可进行增量人脸模型训练，可有针对的提高学生人脸识别的精度；

2）平台支持管理员通过批量导入的方式，实现校园师生用户信息的导入导出；

3）平台可通过导入课表实现课堂教学行为分析的自动开启与停止；

4、与教学平台对接：

与现有教学融合平台对接，实现登陆、文件互通等。

（3）产品配置要求：

（一）AI及督导巡课系统：

1）建设架构：采用前端感知、边缘计算、平台服务三级架构，支持本地化部署，保障实时巡课、无感考勤画面流畅、传输稳定。

2）融合联动：考勤系统与督导评课系统深度打通、数据互通，联动院内课表及现有教务系统，师生信息，智能生成课堂督导评课报告。

3）AI智能能力：具备人脸识别考勤、课堂行为智能识别、教学行为数据分析能力，实现无感考勤、无人值守巡课、智能化辅助评课。

4）兼容性要求：适配国产操作系统，采用标准化接口协议，兼容合规第三方设备接入。

5）摄像设备：教室部署摄像设备，满足远程巡课、评课回看、行为识别业务需求。

6）具备本地AI算力处理能力，可在教室端完成人脸考勤、课堂行为识别分析，降低平台服务器压力。

7）权限分级：设置超级管理员、督导员、任课教师、学生多级权限，严格管控数据查看范围。

8）数据统计：统计考勤概况、在线课堂数量、督导任务进度、异常数据统计。

9）AI学情分析：智能统计学生课堂抬头率、互动率、专注度，生成学情分析报告。

（二）与教学平台对接：

与现有教学融合平台对接。

品目4-2：困难气道虚拟仿真培训系统

（一）用途：

困难气道虚拟仿真培训系统囊括至少12项气道管理技能虚拟仿真训练，用于常用气道管理技能和复杂案例虚实结合实操的训练和考核；实时监测反馈操作情况，同时可以报警提示；提供详尽的历史成绩记录及分析工具，帮助教师追踪学员的学习进展和成长轨迹，实现精准教学。

（二）技术参数：

一、模拟人规格

1.模型为成人半身体格外观，鼻腔及气道组织采用高分子仿生材料，触感真实。

2.具备真实的气道解剖结构，鼻腔、牙齿、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉、环状软骨、声带、食道等解剖结构形象逼真。

3.可行经口腔插管法和经鼻腔插管法训练。

4.可行环甲膜穿刺术及气管切开术训练。

5.可使用气管导管、喉罩、联合导管进行插管操作。

6.可采用仰头抬颏法托举下颌法打开气道，正确插管后，通气可模拟肺部扩张，可见胸廓明显起伏。

7.可与学生应用端连接实现可视化展示。

▲8.支持教师应用端对其进行至少10种困难气道模式调节（提供相关证明材料并加盖投标人公章），包括但不限于：张口程度可调，可实现正常张口程度(4.5cm)以及张口程度过小(1-2cm)的切换）、颈部活动度可调，可实现正常颈部活动度和模拟强直状态的切换）、可模拟鼻甲肥大、可模拟正常舌头和舌肿大状态、可模拟正常和狭窄气道、可模拟声门正常和闭合状态、可模拟声门前联合肿瘤、可模拟鼻出血状态、可模拟食道反流状态、可模拟正常面孔和小下颌面孔的切换等。

9.在气道模型上布置内部视角摄像头，可实时采集喉镜片或气管导管经过模型相应位置的图像，并实现视频传输。

10.对门齿受力进行探测，若受力过大时弹窗警告。（提供相关证明材料并加盖投标人公章）

11.插管插入支气管或者食道感应，并弹窗警告。（提供相关证明材料并加盖投标人公章）

12.气管导管插入深度感应，可采集到具体数值（如：声门下3cm）实时反馈在学生应用端。（提供相关证明材料并加盖投标人公章）

13.颈部活动角度自动感应，将过度前屈、正常、过度后伸等状态实时反馈在学生应用端。（提供相关证明材料并加盖投标人公章）

二、系统平台功能

1.模拟人和控制系统采用无线连接，操作便捷，连接稳定。

2.软件为全中文界面，交互友好，方便操作。

3.软件可分为学生应用端、教师应用端和智能管理平台。

3.1.智能管理平台支持至少3种用户角色登录，包括教师、定点单位管理员和超级管理员。

3.1.1.教师角色功能权限：至少包括成绩管理、题库管理、发布测试和反馈建议等功能。

（1）成绩管理：可查看学员在理论知识学习、虚拟仿真训练及虚实结合实训和课后评估测试4大模块中的成绩信息；

（2）题库管理：可对题目进行增、删、改、查操作，支持按照特定格式导入自定义题库；

（3）发布测试：可在自定义题库中选择测试题进行组卷并发布；

（4）反馈建议：可在线提交反馈建议。

3.1.2.定点单位管理员功能权限：至少包括用户管理、成绩管理以及统计分析等功能。

（1）用户管理：可管理教师和学员用户信息；

（2）成绩管理：可查看本单位学员的成绩信息；

（3）统计分析：可查看学员成绩数据统计分析报表。

3.1.3.超级管理员功能权限：至少包括用户管理、成绩管理、题库管理、统计分析和反馈建议等功能。

（1）用户管理：可管理各级管理员、教师和学员的用户信息；

（2）成绩管理：可查看所有定点单位学员的成绩信息；

（3）题库管理：可对系统题库进行统一维护，如试题的查看、编辑、删除及导入等，可自定义设置是否允许教师导入试题；

（4）统计分析：可查看所有定点单位学员学习情况数据统计；

（5）反馈建议：可在线提交反馈建议。

3.2.学生应用端：可进行气道管理课程360°闭环学习，至少涵盖理论知识学习、虚拟仿真训练、虚实结合实训和课后评估测试4个模块。

3.2.1.理论知识学习模块：

（1）可在线完成学习前的综合能力测试，前测题库中每个小节包含10个A1和A2型题目单选题。

（2）也可通过观看图、文、表或教学视频进行知识点学习，知识点涵盖气道解剖基础知识、困难气道的概念与识别以及12种气道管理技能，如简易呼吸球囊面罩通气术、口咽通气管置入术、鼻咽通气管置入术、喉罩置入术、普通/可视喉镜经口气管插管术、经鼻气管插管术、食管-气道联合气管插管术、光棒引导下经口气管插管术、纤支镜引导下经口/鼻气管插管术、环甲膜穿刺术、气管切开术和气管拔管术。

3.2.2.虚拟仿真训练模块

（1）基于虚拟仿真技术，以技能操作培训为主线，提供简易呼吸球囊面罩通气术（单人、双手、双人四手）、口咽通气管置入术、鼻咽通气管置入术、喉罩置入术、经口气管插管术（普通喉镜、可视喉镜）、经鼻气管插管术、食管-气道联合气管插管术、光棒引导下经口气管插管术、纤支镜引导下经口/鼻气管插管术、环甲膜穿刺术、气管切开术和气管拔管术等至少12种气道管理技能操作的训练。（提供相关证明材料并加盖投标人公章）

（2）虚拟仿真训练课程内容根据临床实际情况结合技能评分标准对技能操作流程进行分解梳理。根据不同技能操作搭建符合该技能的情景化虚拟场景并进行模拟操作，一般可包括案例介绍、气道评估、物品准备、操作准备、气管插管、操作要点等步骤。（提供相关证明材料并加盖投标人公章）

（3）可记录学生训练次数、训练时长和训练成绩。

（4）可在步骤中嵌入相关的知识点测试题，以便学生在技能操作学习过程中强化知识点掌握情况。

3.2.3.虚实结合实训模块

（1）可进行普通喉镜经口气管插管术实操训练和考核。

▲（2）可进行面罩通气困难、气管插管困难、气管切开困难和饱胃患者快速序贯诱导气管插管四种复杂案例的训练和考核，在案例模块的实时操作界面中将展示患者信息、现病史、既往史、辅助检查以及患者生命体征参数等信息，用于学员了解患者的基本状况。（提供软件界面截图并加盖投标人公章）

（3）在气道模型上布置内部视角摄像头（双视角），可实时采集喉镜片或气管导管经过模型相应位置的图像，并实现视频传输。学员在困难气道模拟器上进行操作时，屏幕可实时显示气道内部画面、整体透视动画、颈部活动度以及气管导管插入深度等关键信息，具体如下：

1）牙齿受力情况监测：可对门齿受力进行实时探测，若受力过大时弹窗警告。

2）插管位置监测：当插管插入右侧气道或者食道，会有感应并进行弹窗警告。

3）气管导管插入深度监测：可实时反馈插入深度具体数值（如：声门下3cm）。

4）颈部活动角度监测：可实时反馈颈部过度前屈、正常、过度后伸等状态。

3.2.4.课后评估测试模块：允许学员查阅个人历史成绩、学习进度等信息，并完成课后综合测试和反馈问卷。

3.3.教师端：提供面罩通气困难、气管插管困难、气管切开困难和饱胃患者快速序贯诱导气管插管4种复杂案例的训练和考核。

▲3.3.1可根据学员操作在教师应用端实时调整困难气道模式和生命体征参数以引导学员进行临床决策，可调整的困难气道模式包括：张口困难、颈部活动受限、下鼻甲肥大、舌肿大、气道狭窄、声门闭合、声门前联合肿瘤、鼻出血、食道反流、小下颌面容。生命体征参数包括心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率、呼气末二氧化碳。（提供相关证明材料并加盖投标人公章）

（三）配置要求：

1.困难气道仿真训练模型1个；

2.系统专用训练喉镜1个；

3.导师控制系统1台；

4.学生应用系统1台。

品目4-3：机械通气训练与考核系统

（一）用途：

系统依据人体呼吸系统生理病理特性，支持通过呼吸力学参数调整创建出正常和异常的人体呼吸系统算法模型。可连接并实现真实呼吸机、麻醉机的触发和操作训练。可用于麻醉科、重症医学科、急诊医学科、呼吸科机械通气的模拟训练，训练对不同疾病机械通气模式的选择和参数调节，并可作为呼吸系统疾病方向科研和真实呼吸机检测校准的专用设备。

（二）技术参数：

系统需由呼吸力学仿生模拟肺装置、软件控制端、一体化可移动台车组成。

1、呼吸力学仿生模拟肺装置

1.1模拟装置储气量不小于2.5L，通过设置呼吸力学参数，可平滑地模拟不同年龄段（从新生儿到老年）、不同性别、不同体重患者的各种呼吸运动状态。

1.2模拟肺装置尺寸不超过500mm（长）*250（宽）mm*350mm（高），误差在±25mm内均可，净重≤20kg，误差在±5kg内均可。机箱具有隐藏式把手及底部减震支脚，可独立于台车使用，且携带方便。

1.3采用工业级伺服控制系统，工作环境温度范围：-50℃~+100℃。

1.4模拟肺装置可真实吸入及呼出气体。

1.5模拟肺装置可连接临床真实的呼吸机及麻醉机，实现呼吸机触发和机械通气治疗。

1.6模拟肺装置可检测呼吸机的流速、压力、潮气量，并在系统界面自动生成相应的动态波形图，波形图与真实呼吸机设置一致。

1.7模拟肺装置可模拟无自主呼吸患者并被呼吸机识别，随呼吸机机械通气的模式、参数设置进行相应的呼吸运动；模拟肺装置可模拟自主呼吸患者，自主呼吸可触发呼吸机机械通气，自主呼吸较强时呼吸机会产生呼吸对抗波形图。

2、软件控制系统由教师端及学生端组成。

2.1教师端

2.1.1教师端具备呼吸力学模型训练模式和病例运行模式，可远程控制和调整模拟患者呼吸参数。

2.1.2系统能模拟正常人、COPD、ARDS、哮喘、肺栓塞、肺气肿等不少于6种的呼吸运动状态。当模拟患者无自主呼吸时，由于不同患者的气道阻力、肺顺应性不同，在同一机械通气模式及参数下能在呼吸机上生成对应气道阻力、肺顺应性波形。

2.1.3系统内置包括但不限于COPD、ARDS等不少于50个呼吸力学模型，内置不少于15个临床真实病例。基础模型及临床病例可在云端模拟课程平台无限扩充。

2.1.3.1云端病例平台无需额外下载安装软件，任意浏览器均可访问。

2.1.3.2进行病例编辑时，可对病例基础信息、课程梗概、学习目标、模拟环境、患者信息等不少于5项信息进行编辑。

2.1.3.3病例编辑完成后，为保证病例能够流畅且完整地运行，可进行课程预演以校对病例。

2.1.3.4编辑完成的病例导入后，无需对模拟肺装置进行调试即可正常运行病例。

2.1.4临床病例至少包括患者信息、病情介绍、入院诊断、病例分析等。病例中患者病情状态可按预设干预/药物触发条件进行自动切换，或教师手动切换。

▲2.1.5呼吸力学模型运行时区分训练、病例两种模式，可调节肺顺应性、吸气阻力、呼气阻力、呼吸频率、呼气末肺容积、功能残气量、吸气肌压力、呼气肌压力、吸气上升时间百分比、吸气保持时间百分比等不少于20种参数，参数调节影响系统呼吸做功变化。（提供软件截图或照片并加盖投标人公章）

2.1.6系统具有趋势呼吸设置功能，模拟患者呼吸变化趋势，可模拟气体麻醉后呼吸肌做功逐渐减弱的情况；具有随机呼吸设置功能，模拟患者呼吸运动的波动情况，可模拟在哮喘等疾病时呼吸不稳定的情况。

2.1.7至少内置咳嗽、叹息、窒息等不少于3种病症的快捷按钮，可快捷影响呼吸运动，并在呼吸机上产生对应波形。

2.1.8系统可监测包括但不限于呼吸频率、吸呼比、气道峰压、呼气末正压、吸气流速峰值等不少于18项参数随呼吸运动的实时变化，并可快速设置显示的监测参数，可通过趋势图的变化情况判断模拟患者病情变化。

▲2.1.9系统在运行时能够生成包括但不限于流速-时间曲线（F-T）、气道压-时间曲线（Paw-T）、潮气量-时间曲线（V-T）等5种波形曲线，能够生成流速-潮气量环（F-V）、气道压-潮气量环（Paw-V）和气道压-流速环（Paw-F）3种环状曲线。（提供软件截图或照片并加盖投标人公章）

2.1.10系统内置动态呼吸力学模型，模型可随吸气、呼气表现动态变化，同时可根据不同患者的公斤体重设置潮气量正常范围，当潮气量在正常、不足、过量时有相应的显示。

2.1.11系统运行过程中支持随时暂停模拟肺装置呼吸运动，可随时进行数据分析。

2.1.12教师端可调节监护参数，包括但不限于心电波形、心率、血氧饱和度、呼末二氧化碳分压等6种参数，心电波形包括但不限于正常心电、窦性心动过速、房颤、室颤、房室传导阻滞、心电静止等50种常见波形。

▲2.1.13教师端可编辑十二导心电图、血气分析、胸部平片、胸部CT、肺功能等不少于40种实验室检查和影像学检查，并可发送给学生端。（提供软件截图或照片并加盖投标人公章）

2.1.14运行场景时支持查看三维场景界面，可展示虚拟患者、虚拟呼吸机以及虚拟病房环境，便于教师理解的同时增加了教学的趣味性。

2.1.15系统支持进行操作回顾，至少可查看操作日志详情、重要参数趋势、监测波形。

2.1.16可按时间、呼吸力学参数调节、监护参数调节、辅助检查、病例流程筛选操作日志并查看，操作日志可导出。

2.1.17可查看各项监测参数的趋势变化，趋势可按包括不限于1分钟、5分钟、10分钟、30分钟、1小时等不少于5种时间间隔筛选显示，当前界面显示的趋势图可导出。

2.1.18模拟肺装置呼吸波形可被记录，可通过选择某时间点回顾呼吸波形，同时可查看当前波形所设置的重要参数，当前运行波形的界面可导出。

2.2学生端

2.2.1学生端界面具有仿真监护界面，可监测心电波形、心率、血氧饱和度、呼吸频率、呼气末二氧化碳、血压、体温，心电波形默认显示Ⅱ导联，可更换为其他导联，包括：I、III、aVR、aVL、aVF等。

2.2.2学生可以随时查看患者十二导心电图、血气分析、胸部平片、胸部CT、肺功能等不少于40种实验室和影像学检查结果。

3、可移动一体化台车

3.1尺寸：≤550mm*600mm*1200mm。

3.2材质：台面为ABS工程塑料；立柱材质为铝合金喷塑，其余部分工程塑料下边需要有铁板支撑。

3.3工作台具备一体式升降功能，可升降范围至少在0-40cm范围内，支持站姿和坐姿操作；承重：升降负荷50Kg。

3.4隐藏式键盘、左右鼠标托板，具有鼠标收纳功能。

（三）配置要求：

系统需由呼吸力学仿生模拟肺装置、软件控制端、一体化可移动台车组成。

品目4-4：高级心肺复苏AED培训模拟人

（1）用途：

设备用于AED自动体外除颤仪及成人高质量心肺复苏的教学培训，提供心肺复苏反馈系统，能够同时连接AED教学机和CPR模拟人，AED教学机模拟真实AED操作，可设置多种病例流程，具有成人和儿童模式；CPR模拟人具有准确的解剖结构, 真实的按压手感，通气时正确的胸部起伏，符合最新复苏指南要求，具有高质量心肺复苏实时反馈和考核功能，能够实时反馈及考核分析。

（2）技术参数：

1、高级心肺复苏模拟人

1.1模拟人准确的解剖结构, 真实的手感，包括头后仰、按压深度、按压力度和胸部起伏

1.2传感器显示正确的手部位置，在使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供正确的胸部起伏。

1.3系统与AHA最新复苏指南兼容，并可以根据指南的更新进行升级

1.4心肺复苏反馈系统通过蓝牙与模型连接，可同时连接1-6台模型，导师可以排列模型位置，对模型重命名。

▲1.5可设置≥3种不同的胸廓按压硬度

1.6可以和自动的胸压机一起使用。

1.7可使用复苏球囊通气，口对口通气，口袋面罩通气的方式。

1.8可使用面罩通气、环状软骨压迫操作、正压通气。

1.9气道阻塞 （头部倾斜/下巴抬起，下颚推挤法），正确的头后仰/压额抬下颌动作才可以打开气道

1.10手动产生颈动脉脉搏（脉搏球）

▲1.11心肺复苏反馈系统提供导师和学员两种用户角色供选择使用，导师角色可选择心肺复苏培训用指南，能够设置AHA ，ERC 和SRFAC最新复苏指南。

1.12心肺复苏反馈系统可设置心肺复苏术、心肺复苏比赛、窒息的婴儿、AED培训器等模式。

▲1.13模拟人使用的心肺复苏反馈系统和通过界值均符合AHA心肺复苏的培训要求，心肺复苏反馈系统可同时无线连接控制成人、儿童、婴儿心肺复苏模拟人及AED培训器。

1.14心肺复苏术模式下可选择30：2心肺复苏术和仅按压两种比赛模式

1.15心肺复苏术模式下可最多同时显示6名学员的实时反馈界面。操作结束可显示6名学员的总结性反馈结果，并可查看详细报告。

1.16实时反馈包括：按压深度、速度、回弹是否充分，按压中断时间、按压频率、按压手部位置是否正确，通气量。

1.17总结性反馈报告包括：显示环节总分，环节时间，提供改进建议，显示总按压分数，按压次数，平均按压深度，正确按压百分比，正确回弹百分比，正确手部位置百分比，平均频率，可显示总通气分数，总通气次数，通气不足次数，通气良好次数，通气过量的次数，显示平均按压通气循环，平均通气量。提供CCF值，章节时间，按压时间，中断时间，最久暂停时间。

2、AED教学机

2.1通用AED训练器设计，让学员可适应任何品牌AED

2.2预置多个病例，模拟真实的心脏骤停场景。

2.3可选择提示语言

2.4同时具备成人和儿童AED训练器功能

2.5可使用心肺复苏反馈系统做为遥控设备，可同时蓝牙连接控制AED教学机和CPR模拟人。

2.6具备扬声器功能，音量可调节。

▲2.7心肺复苏反馈系统可同时控制1-6台AED训练器，可同时选择单个或多个AED训练器同步进行设置。

2.8导师可手动选择贴片位置正确按按钮，以便快速进入下一步操作。

2.9可选择打开或关闭完全自动模式

2.10系统具备节拍器功能，可选择打开或关闭节拍器。

（3）配置要求：

半身心肺复苏模拟人1个；

不同按压重量的弹簧2个；

面皮2块；

气道2个；

AED教学机1台；

AED训练电极片1副；

心肺复苏反馈系统1台；

手提包1个。

品目4-5：小儿胸腔穿刺模型

（1）用途：

设备用于儿童胸腔穿刺的教学，模型材质仿真、维护操作简便，胸腔穿刺手感逼真，操作过程具有语音提示。

（2）技术参数：

1、向胸膜中注液及注气为电动方式。

2、自动形成模拟气胸或胸腔积液。

3、采用高分子材料制成。

4、穿刺操作式有语音提示：穿刺部位错误，会有自动语音提示，如沿着肋骨下缘穿刺时，控制器会发出语音警告。

5、穿刺正确时，有较明显的落空感。

（3）配置要求：

1.小儿胸腔穿刺模型 1个

2.使用说明书 1份

品目4-6：环甲膜穿刺和切开模型

（1）用途：

设备用于环甲膜穿刺和切开练习和演示，模型为成人男性环甲膜模型，环甲膜和柔软气管可以更换，练习在紧急情况下行环甲膜穿刺。

（2）技术参数：

1.模型为成人男性环甲膜模型，环甲膜和柔软气管可以更换,可进行环甲膜穿刺和切开练习，练习在紧急情况下行环甲膜穿刺。

2.用来学习并练习环甲膜穿刺的技术；演示环甲膜穿刺和切开过程。

3.明显的体表标志（可以摸到环甲软骨、甲状软骨）和具有准确的解剖学标记以供现场练习。

4.颈部皮肤和气管可以更换。

5.演示环甲膜穿刺和切开过程。

6.模型固定于底座上。

（3）配置要求：

1.成年男性头部1个

2.硬质气管带模拟肺部1个

3.软质气管带模拟肺部1个

4.颈皮10个

5.使用说明书1份

品目4-7：多功能透明洗胃训练模型

（1）用途：

设备用于练习经口或鼻胃管置入，进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查、插管、吸痰、吸氧等操作，操作正确时可抽出模拟胃液，操作完成后，消化道内液体可排除体外。

（2）技术参数：

1、多功能透明洗胃训练模型产品模拟成人男性上半身结构，解剖结构包括:鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、声带、气管、支气管、双肺、食管、胃、肝脏、小肠。

2、模型采用透明胸壁，暴露胸腔内脏器

3、可进行经口或鼻胃管置入;进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查操作，操作正确时，可抽出模拟胃液，操作完成后，消化道内液体可排除体外。

4、可经口或鼻气管插管术;进行吸痰、吸氧等操作。

5、可进行气管切开术后护理、口腔护理。

6、手动产生颈动脉搏动。

7、液晶显示:瞳孔正常、散大、针尖样等不同状态。

（3）配置要求：

1.多功能透明洗胃训练模型1个

2.控制盒1个

3.手提箱1个

4.使用说明书1份

品目4-8：静脉输液臂

（1）用途：

用于静脉穿刺训练，帮助操作者提升手背和肘部静脉穿刺及输液的技能。

（2）技术参数：

1.模型模拟一成人手臂，手背静脉网至少具备3条可穿刺血管，肘部至少具备2条可穿刺血管。

2.进行手背静脉穿刺时，手指可弯曲；肘部静脉穿刺时，可旋转手臂的角度。

3.穿刺操作前可模拟消毒流程，消毒液痕迹方便去除。

4.只有在正确位置结扎止血带，正确穿刺时才可见回血。

5.穿刺成功后，松开止血带，液体才可输入，可调节液速。

6.无需提供任何外接血袋、水袋或其他辅助装置以及人工干预排液、挤压等操作，可以连续输液或多个操作者不间断输液至少150mL。

▲7.手部、肘部均为可更换模块，可拆卸并更换，单部位模块免工具更换。

8.配套模型管理平台

8.1.模型配置专属设备二维码及设备管理平台

8.2.参训人员无需安装客户端，微信扫码即可开启项目训练，通过微信扫描二维码参与训练，训练后数据自动记录到设备管理平台。

8.3.系统实时记录训练人员、对应设备、项目及训练起止时间。

8.4.当设备被占用时，智能显示剩余时间。

8.5.支持个人训练模式：个人训练可自定义设置训练时长；

8.6.支持小组训练模式：小组训练支持组长创建团队、成员快捷加入功能。

8.7.训练后，可邀请其他人对训练过程进行评价和评分，系统自动关联记录考评数据。

8.8.支持 AI 自动生成多维度使用分析报告，不少于人员、设备、项目三大核心维度。

（3）配置要求：

静脉输液臂*1

品目4-9：鼻胃管与气管护理模型

（1）用途：

可进行胃管置入、洗胃、鼻饲、胃肠减压、三腔二囊管置入、气管插管等操作，适用于多种临床技能培训。

（2）技术参数：

1.模拟成人上半身，可实现30°仰卧位、端坐位，以及头部偏向一侧45°、前屈、后仰等体位。

2.模型人双眼睑可打开，观察双侧瞳孔。

3.模型内有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、食道、胃、气管支气管等解剖结构。胸腹部具有左右肺脏、膈、肝脏、脾、胰腺以及小肠、结肠等解剖结构。

4.可通过手捏外置气球，模拟颈动脉搏动效果。

5.模型自耳垂至鼻尖再到剑突的距离符合正常成人解剖数据范围。

6.胸腔壁可拆卸，显露出内部结构和脏器。

7.支持采用经口、经鼻等多种方式的胃管置入操作，可训练鼻饲、洗胃、胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术，可真实注入洗胃液。

8.带有专门的清洗管道，消化道内残存液体可方便排出。

▲9.可使用真实的三腔二囊管进行经口、经鼻的三腔二囊管置入术，并在食道部位和胃底部位充入与真实相当的气体。

10.可使用喉镜打开气道，训练气管插管技能操作。

（3）配置要求：

鼻胃管与气管护理模型*1

品目4-10：导尿模型

（1）用途：

支持导尿、留置尿管及膀胱冲洗操作，适用于导尿技能培训。

（2）技术参数：

1.模拟一成人下半身，仰卧双腿屈曲外展的导尿体位。可进行导尿、留置导尿及膀胱冲洗操作，导尿成功后，有模拟尿液流出。导尿管拔出后不会漏液。

▲2.男女外生殖器可更换。

男性生殖器模块：阴茎呈自然下垂状态，可提起与腹壁成60°角，有柔软的包皮结构包裹部分龟头，可将包皮向后推，暴露尿道口及冠状沟；

女性生殖器模块：可分开小阴唇，显露阴蒂、尿道口和阴道口。尿道口呈自然闭合状态，阴道口明显可见。

3.模型内置弹性容量不少于150mL的储水装置，且可连接外置储液袋，实现导尿操作不借助外部水囊提供压力即可完成。

4.可使用包括但不限于16#、18#、20#等至少3种型号的导尿管。

5.模拟生殖器与后面板可单独拆卸。

（3）配置要求：

导尿模型*1

品目4-11：心包穿刺模型

（1）用途：

用于超声引导下心包积液穿刺训练，帮助操作者掌握精准穿刺技能。

（2）技术参数：

1.为男性上半身模型，上至颈部，下至肋弓下缘，至少包含乳头、剑突、胸骨角、锁骨、肋骨及肋间隙等解剖结构。

2.超声模块内置高仿真人体组织结构，至少包含心脏完整结构（左心室、右心室、左心房、右心房、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣）、部分肝脏和心包。

3.超声模块可在真实超声机上显影，呈现清晰的标准切面，包括心尖四腔心切面、剑下四腔心切面、胸骨旁左室长轴切面、胸骨旁左室短轴切面。

▲4.相关解剖结构可在超声下显影，包括脏层心包、壁层心包、左心房、右心房、左心室、右心室，以及心包积液病态下的液性暗区。

5.支持三种途径的超声引导下心包积液穿刺操作，包括经剑突下途径、心尖途径、胸骨旁途径。

6.穿刺成功可抽出不同颜色的模拟积液，如果误穿入心脏，可见鲜红色模拟血液。

7.模型可注液，心包积液量可调节，可模拟中量积液、少量积液、微量积液三种情况。

8.皮肤支持常规消毒，超声模块更换便捷。

（3）配置要求：

心包穿刺模型*1

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

3.供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。维保期内的设备发生故障，供应商为院方提供7天/周×24小时/天全天候原厂维保服务，供应商在接到院方通知（电话、书面、传真等方式均可）4小时内到达现场并排除故障。若供应商不能在双方约定的时间内现场维修成功或本合同项下设备需要返厂和返回中标方维修，那么中标方应提供备用机供院方免费使用，直至院方所购买的设备修好能够正常使用为止，备用机的质量不得低于本项目合同项下的设备要求，同时返厂或返回乙方维修的，供应商应保证在运走设备后10日内维保成功并交付院方。如果中标方未在上述时间内作出响应，中标方应承担由此发生的全部费用。

4.如供应商技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则院方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守院方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从院方的现场管理，如发生任何人身财产损害以及各种意外情况，均由卖方自行负责及处理，与院方无关，同时卖方派驻的人员无论与卖方是否存在劳动劳务关系，如给院方造成各种损失，无论与履行职务是否相关，卖方应承担赔偿等相关法律责任。

5.供应商应及时提供质量合格的维保服务，院方有权要求供应商撤换质保维修技术人员，因撤换而产生的费用应由供应商承担。在不影响质保期服务并且征得院方同意的条件下，供应商也可自负费用更换其技术人员。

6.供应商应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由院方签字确认，并在质量保证期结束后提交给院方。

7、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

8.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

（2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

（4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

3.采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

# 第六章   拟签订的合同文本

（最终合同条款以采购人审计处审核后版本为准）

教学设备购销合同

购货单位：首都医科大学附属北京朝阳医院 （以下简称“甲方”）

法定代表人：  纪智礼                      职务：理事长

地址：北京市朝阳区工人体育场南路8号

电话：85231211

传真：65024707

授权代表：童朝晖                        职务：  副院长

联系电话：85231211

供货单位：                                    （以下简称“乙方”）

法定代表人：       职务：

住所地(按营业执照)：

统一社会信用代码（或工商注册号）：

邮编：

电话：

传真：/

授权代表：          职务：

联系电话：

开户银行：

户名：

账号：

售后服务电话：

鉴于：

1.乙方是根据中华人民共和国法律依法成立并在合同期内有效存续的独立法人，并具有本合同项下所售产品合法有效，乙方所售产品具有有效的产品检验报告、产品合格证、产品进口许可证件、产品计量检测合格报告、产品强制认证证书、完整合法的进口报关手续资料，乙方同时还具有本合同项下产品生产厂家对其的代理授权等全部有效资质证明材料。

2.本合同的目的包括（但不限于）甲方向乙方购买（以下简称“设备”或“产品”），以达到甲方购置设备满足医院临床教学使用需求的目的。

3.乙方保证：其提供的各种证件和资料全部真实有效，具有合法的经营资质和经营能力及经验，无违法及不良诚信记录，能够实现甲方签订本合同的目的，并严格遵守国家的法律法规，提供的产品及其零配件、配套产品、随机软件、包装等均符合各种质量标准、本合同的约定和甲方的要求。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定，经甲乙双方友好协商，特就甲方向乙方购买该设备及提供安装调试、售后维保、定期巡检、技术培训服务等事宜特订立本合同，以兹共同遵守。

第一条 产品的名称、品牌、规格型号、数量及价格

| 序号 | 产品全称 | 品牌 | 规格 型号 | 配套产 品 | 生产厂家 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  | 含增值税总金额¥： （大写人民币： ） 不含增值税总金额¥： （大写人民币： ） |  |  |  |  |  |  |  |

上述合同总价款中包括（但不限于）设备款、配套产品及配件费、包装费、仓储费、运输费、保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、接口模块费、检验费、培训费、售后维护保养、维保期内的维修及更换零配件费、进口报关税费、人工费、管理费、利润、 税金以及与本合同有关的其他费用等全部费用，甲方此外不再向乙方支付任何其他费用，但本合同另有约定的除外。

注：乙方应向甲方提供销售设备的各种技术指标和设备特点的介绍，设备技术参数、功能参数详细配置清单（见附件一）由双方签字确认（使用科室主任签字），作为本合同的附件。

第二条   产品标准

1.乙方保证其向甲方提供的本合同项下的所有产品(包括硬件、配件等)不存在任何安全和质量瑕疵，均符合国家、地方、行业、企业的强制性标准、非强制性标准和通用标准、产品宣传说明培训等资料载明的要求及甲乙双方约定的标准，标准不一致时适用高标准，若属于强制认证产品则乙方还应取得强制认证证书，如属于国家依法管理的计量器具（按照《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》），乙方必须提供计量部门出具的检测报告证书、计量器具许可证或进口计量器具型式批准证书。

2.乙方提供的设备经安装调试后必须能够一直安全稳定高效正常运行，且甲方无需再购买其他软件、无需再购买软件授权或许可期限、设备以及配套产品或再提供其他条件，并能与甲方现有的信息系统、计算机系统、电力系统、网络系统等相匹配和适用。另外，乙方提供的本合同项下设备的所有配套产品、零配件以及软件必须均是相同厂家的原厂配套材料，且经安装调试后能够相互匹配，并可正常安全稳定高效正常运行和使用，达到甲方签订本合同的目的。

3.乙方提供的产品，必须是完好、全新、未曾使用过、依法取得国家注册证、经国家权威部门检测合格的原厂原包装正版产品，不存在假冒伪劣，不存在偷税漏税，并且乙方应保证其为甲方提供的设备及其零部件、配套产品、软件及包装等不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权以及专有技术权利等权利。如任何第三方提出侵权指控或行政处罚以及刑事责任，由此产生的一切法律责任及发生的费用支出由乙方承担。

4.乙方还需提供由第三方出具的原产地证明、原厂产品检验合格证、原厂产品品质证明、产品检验合格报告、企业认证证书、商检证明、计量检测合格报告、强制认证证书、生产和销售企业的相关认证证书和授权、进口许可证及进口报检合格证和其他进口报关相关材料等证明本合同设备符合国家法律法规的全部材料。

第三条   包装、运输

1.乙方负责本合同项下设备的包装，包装费由乙方承担。乙方负责有关包装不良以及包装保护措施不良或不当而造成的所有损坏或损失（包括因此导致的任何费用），并且甲方有权拒收包装不符合本合同约定的产品。

2.乙方负责产品到达交货地点的运输，运输费、仓储费、保险费、搬运费、装卸费等费用由乙方负责，产品在交货之前的一切风险均由乙方承担。

3.产品运到本合同约定的交货地点后，必须在双方指定的人员共同在场的情况下进行开箱验收工作。

第四条   付款方式

1.人民币结算：合同签订后，乙方为甲方开具合同总价的国家正式全额增值税专用发票后，甲方基于财政资金拨付情况及使用要求，向乙方支付不低于合同总价30%的合同款，当支付比例高于合同总价95%时，乙方向甲方提供银行开具的5%合同总价的履约保函（保函有效期为60个月），乙方应当按照本合同的约定及时履行交货、安装调试、培训等合同义务，待双方对《教学设备验收报告》签字确认后，涉及尾款支付事项的合同，甲方将根据财政资金拨付情况向乙方履行剩余尾款的付款义务。因财政资金拨付等原因延迟支付的，甲方不构成逾期付款。

2.除本合同第一条列明的价款外，甲方不需承担以及支付任何其他费用，但本合同另有约定的除外。

3.甲方在收到乙方向甲方开具的国家正式全额增值税专用发票后15个工作日内付款。乙方开具增值税专用发票和甲方接收增值税专用发票、入账抵扣税务及付款等事项并不能证明甲方认可该付款项目及其数额和设备及其配套产品和服务质量，甲方应付款数额、设备及配套产品和服务质量是否合格以及乙方是否违约等相关事项仍应根据履行事实据实认定。

4.如果本合同项下设备及其配套产品、零配件、软件以及安装调试、售后维保、定期巡检、培训服务质量和权利存在瑕疵，或乙方履行不符合合同约定、甲方要求，或乙方存在违约，或设备不符合本合同约定及甲方要求，或乙方未及时开具相应的国家正式增值税专用发票，甲方均有权暂缓支付货款，待乙方纠正违约行为并按约履行相应合同义务后，再根据乙方实际履行情况支付相应货款。同时，如乙方应支付甲方违约金、赔偿金以及其他款项，则甲方有权直接从应付乙方的合同总款项中直接予以扣除和抵销，此时乙方仍应按照抵扣前的数额向甲方交付正式税务增值税专用发票，而且在乙方未向甲方支付完其应支付的违约金、赔偿金以及其他款项前，不得要求甲方支付本合同的设备款。

第五条  交货时间：乙方自本合同生效之日后 3 个月内一次性将本合同项下产品运送到本合同约定交货地点向甲方交付。

第六条  交货地点（合同履行地）：北京朝阳医院本部及常营院区甲方指定地点。

第七条  履行方式

1.乙方将本合同项下设备及配套产品、零配件及软件送至交货地点后2日内，乙方所派工程师与甲方有关人员（工程师、档案管理人员、使用科室负责人、教育处验收人员等）一起负责开箱验机(教育处负责验收人员未到达现场前不予开箱，否则由此产生的一切后果乙方负责)，双方对本合同项下产品的数量、品牌、规格、型号等表面情况进行验收，验收合格的，双方签署《教学设备验收报告》之---现场验收情况部分（见附件二），一式二份，甲乙各执一份，具有同等的法律效力。但甲方在该《教学设备验收报告》之---现场验收情况部分的签字仅代表甲方对设备当时表面情况的认可，并不代表设备及服务质量符合本合同的约定和甲方的要求。

2.乙方应在本合同签订后3日内一次性书面向甲方提出合理并且可行的且甲方一般情况下能够完成的场地、电力、通讯、网络、环境等配套要求，如乙方未书面提出，则视为本合同项下的设备的使用和运行无需任何特殊要求。甲方应按乙方提出的合理要求，负责准备场地等条件，并在准备好场地后通知乙方确认，乙方收到甲方通知后2日内应当出具书面确认意见。否则，视为甲方提供的条件完全符合乙方的要求，并由乙方承担由此产生的相关责任，且乙方应及时进行安装调试而不得拒绝。

3.产品交付验收通过后，甲方有权根据实际情况通知乙方进行安装调试，乙方在接到甲方的安装调试通知后的两日内，派出工程师前往并到达甲方安装现场进行安装调试，乙方应在接到甲方通知安装调试后的10日内完成全部安装调试工作并验收通过。

4.乙方工程师负责安装调试，安装调试完毕后，乙方工程师负责对甲方的使用者等相关人员按照甲方的时间安排进行现场操作、使用和安全培训，并达到甲方使用人员能够完全独立掌握本合同项下设备常规操作及常见轻微故障的检修和排除的目的，培训结束后乙方提供由乙方签字或盖章的《教学设备验收报告》之---培训情况部分（见附件二），由甲方设备使用科室主任、护士长签名后交教育处档案室保存，甲方在该《教学设备验收报告》之---培训情况部分的签字仅表明实施过培训，但不能证明培训质量合格，如培训后甲方人员仍无法正常操作使用以及排除常见轻微故障，甲方仍有权要求乙方再次培训并且不支付任何费用。培训结束后由甲乙双方对产品进行安装调试，经验收能够初步正常运行的，甲方使用科室的负责人和工程师、乙方代表共同在《教学设备验收报告》之---试运行情况部分（见附件二）上签字（一式二份，一份交乙方，一份由甲方教育处档案室保存）。但甲方在该《教学设备验收报告》之---运行情况部分上的签字仅代表甲方对设备当时运行情况的认可，并不代表设备及服务质量符合本合同的约定和甲方的要求。

5.设备到货验收及安装调试技术验收过程中甲方发现产品不符合本合同约定的，甲方有权拒收和要求乙方退货、换货、或者要求乙方折价处理，并有权解除本合同和要求乙方承担违约责任。

6.本合同项下产品安装调试后为试运行期，试运行期为1个月，试用期结束后，双方对产品验收通过并签署《教学设备验收报告》之---试运行情况部分中---试运行结果的次日起开始正式投入临床教学使用，甲方在报告上的签字仅代表甲方对设备当时运行情况的认可，并不代表设备及服务质量符合本合同的约定和甲方的要求，如产品存在问题，则甲方随时有权要求对本合同项下产品进行退货、换货、重新安装调试及培训。

7.乙方应当在交货时一并向甲方提交有关本合同项下设备的下列全部相关文件及资料，包括：

1）购置设备增值税专用发票等原始单据；

2）原产地证明、原厂产品检验合格报告、原厂产品检验合格证、原厂产品品质证明、商检证明；

3）如属于进口设备，乙方还需提交进口报关手续、进口报检合格证、进口许可证、原版产品使用说明及保修证明；

4）生产和销售企业的相关认证证书和授权；

5）装箱单、质量合格证书、产品说明书、装机软件说明书、维修手册（纸质版本及/或电子版本，电路原理图、工厂设置的各项密码等）；

6）《进口许可证》；

7）计量局出具的检测报告及证书、强制认证证书、设备原厂印刷的设备彩页及其广告宣传资料等。

若交货时乙方不能全部提交相关文件或提交的文件与附件描述的不相符，甲方有权拒收设备，所产生的风险与费用由乙方自行承担。

8.乙方应按照甲方的要求，详细列出供货设备的配置清单、易损易耗部件、消耗品或消耗材料，并真实报出每一配置、易损易耗部件、消耗品或消耗材料的规格、型号、设备编号和价格，否则甲方有权拒绝验收。

9.产品使用寿命应不低于国家标准或者行业标准的最高期限，否则因该设备质量问题和因此产生的一切产品责任，均由乙方负责和最终承担。

第八条  售后维保服务

1.维保期：

1）维保期：合同双方约定本合同项下设备产品、配套产品、零配件以及软件的维保期为5年（自试运行期满且甲、乙双方共同签署《教学设备验收报告》的次日开始算）。

2）维保期内的设备发生故障，乙方为甲方提供7天/周×24小时/天全天候原厂维保服务，乙方在接到甲方通知（电话、书面、传真等方式均可）4小时内到达现场并排除故障。若乙方不能在双方约定的时间内现场维修成功或本合同项下设备需要返厂和返回乙方维修，那么乙方应提供备用机供甲方免费使用，直至甲方所购买的设备修好能够正常使用为止，备用机的质量不得低于本合同项下的设备要求，同时返厂或返回乙方维修的，乙方应保证在运走设备后10日内维保成功并交付甲方。

3）如果本合同项下设备24小时内不能现场维保成功，则应按所延误的时间的5倍顺延维保期，10日内不能维保成功的，甲方可委托任何第三方提进行维保，因此支出的维保费等全部费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除，同时乙方应向甲方及该第三方无条件公开技术参数、密码、源代码等数据资料。如该第三方也无法修复或维保成功的，那么甲方有权要求乙方退货或换货，乙方应在接到甲方通知后10日内给予退货或换货。

4）维保期内，乙方应提供每月一次的定期预防性巡检、检测及维护、保养服务（具体方案见本合同附件）。每次定期预防性巡检、检测及维护、保养服务完成后 3日内，乙方应向甲方提供巡检、检测及维护、保养明细清单和报告，并加盖乙方主体公章，经使用科室护士长及责任工程师签名确认提供了该服务后，交甲方教育处档案室保存。

2.维保期满后：甲方可委托乙方继续提供维保，也可委托第三方进行维保。若甲方委托乙方继续维保，维保期后的设备维修只计配件合理的成本费，免收工时费。乙方应向甲方提供维保期满后的维修方式、维修价格及主要不保修易损件的品种及价格，如有特殊耗材还应提供耗材品种及价格，作为本合同的附件；乙方还应提供供货厂家是否在国内设有维修站及其名称地址电话，以及对医院的优惠政策等说明。乙方在产品质量保证期满后，有义务继续为甲方提供设备的维修和零配件的供应至少十年，设备出现故障后，乙方应4小时内赴甲方现场维修，故障排除，甲方验收合格后支付零配件费用，维保标准与维保期内的维保标准一致。

3.乙方应提供《售后服务承诺书》（见附件三）一式二份，作为本合同附件，由使用科室主任签字，由临床科室和责任工程师共同负责监督执行。

4.如果本合同项下设备的软件需要升级，乙方应告知甲方并提供产品免费软件升级服务，升级后的软件性能和条件不能低于原有的软件。

5.乙方提供本合同项下设备与医院其他信息系统、计算机系统的相关的接口模块，并保证设备与医院相关系统的顺利对接及兼容。由于该接口模块费用已经包含在本合同总价款中，甲方不再另行支付。

6.乙方不得对设备产品及配套材料和软件设置任何技术壁垒和密码，还应向甲方提供相关技术参数和配件、告知有关事项以及积极进行其他配合义务，否则应向甲方承担违约责任，甲方有权要求乙方支付本合同总价款20%的违约金，并有权解除本合同和要求乙方退还已支付的所有合同款。同时，甲方及受托进行维保的第三方有权使用本合同项下相关软件系统的源代码、密码及口令等，对此甲方及第三方的行为均不侵犯乙方及其权利人的任何权利，甲方及受托进行维保的第三方的行为不属于违约，若被权利人索赔，则相关费用及损失全部由乙方承担。

7.设备年开机率（连续运行8小时以上）达到95％（以每年度内工作日总数为基准计算），故障率低于5％（即故障天数每年不超过18天）。如故障时间超过规定时间，则按日常诊疗以及检查的病人数量进行赔偿，并按照1：5的比例延长维保期和质量保证期，同时向甲方承担相应的违约责任。

8.乙方提供的售后服务人员姓名：xxx电话：xxx

身份证号：xxx

负责处理甲方因使用本合同项下产品而出现的各种问题和售后服务。

第九条  违约责任及合同解除

1．如果乙方提供的设备产品、零配件、配套产品、配套软件或包装的品种、品牌、型号、规格或数量等不符合本合同的约定以及甲方的要求，或初步验收不合格，乙方应当向甲方支付本合同总价款10%的违约金，同时在5日内更换合格的产品并自行承担由此产生的费用，如因此超过合同约定的交货期限，还应支付延期交货的违约金。如乙方不能在甲方要求的期限内更换产品或者更换的产品仍不符合合同约定的，甲方有权解除合同，并依其认为适当的条件和方法向第三方购买与本合同项下产品相同或类似的产品，乙方应退还甲方已支付的货款，并赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方因向第三方购买此类产品而支付的超出本合同约定价款的差额部分，同时再向甲方支付本合同总价20%的解除合同违约金。

2.由于乙方培训工作不合格所致甲方工作人员操作失误进而产品质量下降，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。此外，乙方应承担因此给甲方造成的损失，并免费维保、更换零部件，使产品质量恢复到下降之前。

3．如乙方不能按期交付符合本合同约定的全部产品，每延迟交付合格产品5天，同时每延迟交付合格产品壹天，应支付合同总价款1%的标准，以实际逾期天数计算向甲方支付违约金。迟延超过30日的，甲方有权解除本合同，同时乙方应向甲方支付本合同总价款20%的违约金并赔偿给甲方造成的全部损失，包括（但不限于）直接损失、间接损失和预期可得利益的损失，而且甲方有权依其认为适当的方式向第三方购买相同或类似产品，乙方还应赔偿甲方因向第三方购买此类产品而支付的超出本合同约定价款的差额部分。合同解除后，甲方对之前已经接受的部分货物有权要求退货，乙方应在合同解除后的7日内退还甲方已支付的设备款，同时乙方承诺并保证其已与本合同产品的销售委托方即生产商一致同意向甲方承担连带返还设备款及赔偿损失责任。

4.若乙方未按本合同约定的时间进行安装调试或未在约定的时间内安装完成，则每延期一日，乙方应以本合同总价款1%的标准，计算实际拖延天数向甲方支付违约金，若延期超过15日的，则甲方有权单方解除本合同，同时乙方还应再向甲方支付本合同总价款20%的违约金。本合同的延期责任，甲方有权就不同延期事由同时向乙方主张。

5.若乙方提供的产品、配套产品、零配件和软件质量不符合本合同的约定，或不能满足甲方的要求，或无法达到签订本合同的目的，或安装调试后无法正常安全稳定高效运行，或无法与甲方现有设备和系统适配，或无法进行教学活动，或出具的检查结果错误，或不能达到教学效果，那么乙方向甲方支付本合同总价款20%的违约金，并有权要求乙方在甲方规定的时间内更换质量合格的产品，同时甲方也有权解除本合同并要求乙方再支付本合同20%的合同解除违约金。

6.因产品质量问题或知识产权侵权对甲方或任何第三方造成任何事故、损失、损害的，均由乙方承担相应责任（包括但不限于甲方因解决纠纷而支出的律师费、诉讼费、交通费等费用及甲方先行支付的赔偿费用），并且乙方应向甲方支付合同总价款30%的金额作为违约金，同时甲方有权要求退货，并可要求乙方返还已支付的全部货款且尚未支付的货款不再支付。

7.如乙方未能依约提供售后服务和定期巡检等服务的，每出现一次，应向甲方支付合同总价款5%的违约金。上述出现3次以上的，甲方同时有权解除合同，并可要求甲方支付本合同总价款20%的合同解除违约金，同时甲方还可以委托第三方进行维保或定期巡检，因此发生的一切费用均由乙方承担。

8.乙方每次维保后必须使设备达到正常安全稳定使用、出具的检查结果、教学效果均符合本合同约定和甲方要求，如果经维保后仍达不到正常安全稳定使用标准或不符合本合同约定，则乙方应向甲方支付本合同总价款10%的违约金。如果经3次维修后仍无法正常稳定安全运行使用或故障仍然存在及出现，那么甲方可以要求乙方更换符合合同约定的产品或委托第三方进行维修，因此发生的一切费用均由乙方承担，上述乙方应支付的违约金和甲方请第三方维修或更换产品发生的各种相关费用，甲方均可从应付合同款及质保金中直接扣除予以抵销。如果产品经乙方或第三方维修后仍无法正常使用，则乙方应予以免费更换。更换产品时，乙方应将新的符合本合同约定的产品在10日内送至本合同交货地点由甲方重新验收，更换后的产品维保期、质保期仍重新计算。如果乙方拒绝更换产品或者更换的产品仍无法正常使用，则甲方有权单方解除本合同并可要求乙方返还甲方已支付的全部设备款，同时有权要求乙方支付本合同总价款30%的违约金。

9. 本合同对违约及其责任已有约定的从其约定，除以上约定外，如乙方存在其他违约情形或虚假陈述的，经甲方指出后仍不改正的，应向甲方支付本合同总价款10%的违约金，同时还有权要求乙方继续履行合同，情节严重的，甲方同时有权解除合同并且可选择或决定解除效力的范围、是否溯及既往及时间。

10.若乙方不具备销售、安装调试及售后维保本合同项下产品的资质或在合同履行期间丧失上述资质，则甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，同时乙方还应再向甲方支付本合同总价款20%的违约金。

11.如甲方未能按本合同约定支付合同价款，乙方应书面催告甲方两次（两次间隔时间应超过一周），甲方在第二次收到乙方催告后15日内仍无故拒绝支付的，从第二次书面催告付款期限届满的次日起，每逾期一日应按照拖欠款项0.1%的标准向乙方支付违约金，且违约金最高不超过拖欠款项的3%。

12.乙方派驻到甲方的工作人员与乙方存在雇佣、用工、劳动或劳务关系，与甲方没有任何关系，乙方派驻到甲方工作人员的工资及其他福利等费用全部由乙方承担并支付，甲方不支付任何费用；若乙方派驻到甲方的工作人员与乙方发生劳动或劳务以及其他纠纷，应由其内部解决，与甲方无关，乙方必须保证其派驻到甲方的工作人员不得以任何事由对甲方提出任何要求，否则乙方应向甲方支付本合同总价款30%的违约金且甲方有权解除合同。同时不得延误对产品的维护工作，否则应按相应的违约条款向甲方支付违约金。乙方派到甲方的人员在甲方场所发生人身、财产损害或意外事故以及乙方工人员侵犯他人人身财产等情况时，相关的责任及费用最终全部由乙方承担，甲方不承担任何责任及费用。

13.在本合同履行完毕、终止或解除之日起7日内，乙方在甲方驻场的工作人员应将其所有的物品全部带走，并将使用的甲方房屋及其他设备等全部归还给甲方，若乙方在上述期限内仍未撤离，则甲方有权将乙方及工作人员所有的物品堆积存放，乙方应向甲方支付每日500元的存放费，若超过15日乙方仍未将存放物品取走，则视为乙方抛弃了上述物品，对此甲方可以随意处置而不支付任何对价也不承担任何责任。

14.本合同项下约定的违约金如果不足以弥补对方的各种损失（包括但不限于直接损失，间接损失，守约方维权而支出的律师费、诉讼费、鉴定费、公证费以及取证发生的费用），则违约方还应再赔偿对方的损失。

15.如果乙方在履行本合同中存在违法、违约、违规或违背社会伦理道德等行为，被媒体以及其他传播途径曝光或被社会关注，有直接或间接的影响甲方的声誉、名誉和社会评价下降可能时，那么甲方有权单方提前解除本合同，乙方应支付甲方本合同总价款20%的违约金，并通过相同或类似媒体及传播途径在相同或与影响相当范围内向社会公众澄清事实并恢复甲方的声誉、名誉和社会评价，有关费用由乙方自行承担，同时因此发生的一切责任和损失（包括但不限于甲方的损失和第三人的损失及乙方自己的损失）均由乙方承担和负责，甲方不承担任何责任。

16.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同转让、委托其他机构或个人履行，否则甲方有权单方解除本合同，并要求乙方退还已支付的全部合同价款，同时还有权要求乙方支付甲方合同总价款30% 的违约金，而且乙方仍需对本合同设备的质量问题以及全部合同义务和法律责任与受托人或受让人承担连带责任。

17.本合同中双方提供的地址及法定代表人和联系人为其送达地址及收件人，如有变化需在更改后3日内以书面形式通知对方，如存在一方提供的地址及收件人信息错误、或者地址及收件人变更但未及时通知对方导致无法送达、或者拒绝签收等情况，那么自对方按该方提供的地址及收件人信息邮寄函件次日起的第3天即视为已送达该方，并产生相应的法律效力。

18.如甲方未行使或未及时行使或未全面行使本合同的相关权利，并不表示该权利已经放弃或丧失，甲方仍有权继续行使并可根据实际情况向乙方主张权利。

第十条  不可抗力

1.不可抗力是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及后果是无法避免和无法克服的事件。签约双方任一方由于受诸如严重火灾、洪水、台风、地震、政府政策变化、甲方上级部门命令等不可抗力的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间，若超过30日仍无法继续履行合同，则甲方有权单方解除本合同。

2.受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后尽快以书面形式通知对方，并于不可抗力发生后14天内将有关政府部门出具的证明文件提供给对方审阅确定。

第十一条  争议解决

本协议履行中如发生合同纠纷以及与合同相关的一切纠纷及争议，双方可以友好协商解决，甲乙双方协商不成或一方不愿协商时，任何一方均有权向甲方本部所在地（北京市朝阳区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条  廉政条款

为加强医院购销中廉政建设，规范甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护患者和甲、乙方的合法权益，根据国家和上级主管部门有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立《首都医科大学附属北京朝阳医院购销廉洁协议》（见附件四）。

第十三条  本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

第十四条  本合同附件（附件一：《设备技术参数、功能参数详细配置清单》、附件二：《教学设备验收报告》、附件三：《售后服务承诺书》、附件四：《首都医科大学附属北京朝阳医院购销廉洁协议》、附件五：《安全生产管理协议》），是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。同时，有关本合同项下的产品的招标文件、投标文件、相关协议和备忘录、文字或口头承诺、各种附件等与本合同具有同等的效力，如附件以及各种文件与本合同的内容有冲突，应当以本合同正本为准。各种文本如果同时存在中英文文本，应当以中文文本为准。

第十五条  如有未尽事宜，双方可友好协商并签订《补充协议》，补充协议需由双方法定代表人或授权代表签字并加盖主体公章后生效，否则视为未签订。

甲方：首都医科大学附属北京朝阳医院     乙方：

签字（盖章）：                         签字（盖章）：

日期：2026年    月    日                 日期：2026年   月   日

附件一：设备技术参数、功能参数详细配置清单

设备名称：                 规格/型号：        品牌：

公司／供货商名称：                         邮编：

地址：

联系人：              联系电话：

上级经理姓名：        联系电话：

| 序号 | 产品的详细描述内容 | 特殊说明 | 是否通过验收 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：（1）全配置指所采购产品所含盖的全部技术、功能指标，其配置必须与投标文件相一致。（2）每个供应商必须认真详细逐项填写表格中所要求的内容，如不能如实提供医院所要求的资料，将不能通过验收。（3）上述资料需报U盘。

年   月   日

配置清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 产地/制造商 | 详细配置、专用工具及备件清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

附件二：

教学设备验收报告

| 填表日期: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备概况 |  |  |  |
| 设备名称 |  | 规格型号 |  |
| 合同编号 |  | 合同价格 |  |
| 使用科室 |  | 代理商 |  |
| 代理商联系人 |  | 联系方式 |  |
| 生产厂商 |  | 产地 |  |
| 售后工程师 |  | 联系方式 |  |
| 合同到货期 |  | 实际到货日期 |  |
| 采购人： |  |  |  |
| 现场验收情况 |  |  |  |
| 安装日期 |  | 安装地点 |  |
| 1、参数表/合同相关文件：□有口无 备注： |  |  |  |
| 2、配置清单：口有口无备注： |  |  |  |
| 3、强检证明资料：□有口无口不需要 备注： |  |  |  |
| 4、外包装箱及箱内物品：□完好□破损 备注： |  |  |  |
| 5、进口设备中文标识：□有口无备注： |  |  |  |
| 6、设备名称/规格型号/数量：□符合□不符合 备注： |  |  |  |
| 7、软件，硬件/配件配置：口齐全口不齐全 备注： |  |  |  |
| 8、出厂检测报告/合格证：□有口无 备注： |  |  |  |
| 9、国家强制检定设备：□是□不是备注： |  |  |  |
| 10、使用手册□有口无备注： |  |  |  |
| 特种设备： □是口否 | 证号： | 放射类设备： | 证号： |
| 计量强检设备： □是口否 |  | 设备序列号 |  |
| 设备验收 | □合格 口不合格 备注 |  |  |
| 责任工程师： 使用科室验收人： |  |  |  |
| 设备培训情况 |  |  |  |
| 培训人员名单： |  |  |  |
| 设备使用培训是否合格：□合格 □未合格 备注： |  |  |  |
| 试运行情况 |  |  |  |
| 试运行时间： |  | 试运行结果： | □通过口不通过 |
| 责任工程师签字 |  | 厂家签字： |  |
| 使用科室验收人： |  | 科室主任签字： |  |
| 物资器械科2022年05月修订 |  |  |  |

附件三：

售后服务承诺函

1.产品供货

1.1严格按照国家相关法律、法规，地方及行业、企业质量标准、认证要求实施生产及检测，保证货物是全新的、未使用过的并完全符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

1.2供货时每台设备随机提供一套完整的中文技术文件，包括产品合格证、中文使用说明书、维修手册、简明操作流程卡、电路图、故障代码本、安装手册、安装图纸、设备软件版本、原产地证书、质保书、合格证、计量证书、校准证书等。如设备有维修密码，厂家提供维修密码。

2.服务承诺

2.1在保修期内提供免费售后服务，保修期内出现故障，我方将提供免费上门维修和零配件的更换。

2.2售后服务技术人员均已得到专业的技术培训，在接到用户的报修通知后，立即响应，如电话不能解决问题，4小时内到达现场并排除故障。设备在24小时内不能修复，我方提供同等质量备用机供甲方使用。保修期内全部费用由我方支付。

2.3保修期外我方提供终身的维修服务，更换配件时只收取零部件的成本费，提供长期技术支持，免费提供软件升级服务。

2.4保修期内提供全年7天×24小时备件到现场先行替换服务，并保证替换备件为原厂新品。

3.快速反应

3.1免费电话支持：全年7天×24小时中文咨询电话服务，解答用户在使用中遇到的问题，给与在线指导。

3.2现场支持：如电话支持不能解决问题，即派合格的维修工程师在4小时内赶赴现场进行故障处理。

3.3重大技术问题的解决：如遇重大技术问题，我方会及时组织各相关技术人员进行讨论，确定方案，并以最快的速度解决问题。

4.巡检及质控

4.1每月对客户进行现场或电话回访，了解设备的使用状况，及时解决问题，真正体现客户购买该产品的价值。

4.2每月巡检，每半年对设备进行一次质控检测，并提供书面报告。

5.培训

5.1我方制定完整的培训计划，提供周密系统的培训，包括对设备操作人员的培训、对临床科室人员的培训以及对设备维护工程师的培训。保证操作人员熟练、正确的掌握设备使用以及日常维护的相关内容；保证维护工程师了解设备的原理、结构，掌握常见故障的处理方法。

5.2经过首次培训后，如客户需要，在后续使用阶段继续免费提供各类培训服务，并提供相关培训资料。

6.备品备件及易耗品的供应

我公司承诺提供合同所售设备的维修服务，提供零配件及专用耗材供不低于十年。

7.售后联系方式

公司名称：

地址：

联系人：                售后工程师姓名及电话：

厂家售后座机：无            厂家工程师姓名：

公司名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

2026年      月     日

附件四：

首都医科大学附属北京朝阳医院

购销廉洁协议

购货单位（甲方）：首都医科大学附属北京朝阳医院

供货单位（乙方）：

为加强医院购销中廉政建设，规范甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护患者和甲、乙方的合法权益，根据国家和上级主管部门有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉洁协议。

第一条：甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家、卫生部及北京市卫生局的有关法规、规章制度。

（二）严格执行采购项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条：甲方的责任

甲方的领导和从事采购工作的相关人员，在采购工作的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的贵重安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目购置合同有关的经济活动。

第三条：乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行国家有关法律法规和廉政规定，保证所供设备达到国家标准或行业标准规定的要求，确保产品质量合格并做好售后服务工作。并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的贵重安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条：违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；同时甲方有权根据情况解除与乙方的合同，且乙方还应向甲方支付合同总价款10%的违约金，若该违约金不足以弥补甲方的全部损失，则乙方还应再赔偿甲方相应的损失。

第五条：本协议作为设备购销合同的附件，与购销合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条：本协议自双方签署之日起生效。

第七条：本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，送交甲乙双方的监督单位各一份.

甲方单位（盖章）：                     乙方单位（盖章）：

首都医科大学附属北京朝阳医院

法定代表人：（签字或盖章）             法定代表人：（签字或盖章）

2026年   月   日                          2026年    月   日

附件五：

安全生产管理协议

合同单位（甲方）：首都医科大学附属北京朝阳医院

合同单位（乙方）：

为加强安全生产工作落实、切实维护安全稳定工作，防止和减少安全生产事故发生，督促甲、乙双方积极有效开展安全工作，明确甲、乙双方的责任和义务，根据国家和上级主管部门有关法律法规规定，双方本着平等、自愿的原则，特签订本安全生产管理协议。

第一条：双方共同责任

（一）双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市单位消防安全主体责任规定》等有关安全生产的法律法规，严格遵守国家及有关部门、国家及北京市卫生健康委员会等各行业的有关法规、规章制度。

（二）严格执行双方签署的合同文件，自觉严格履行合同义务。

（三）业务活动必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以保证生产经营过程中的人身安全和财产安全，严格执行各自工作岗位的安全生产规章制度，严禁违章作业。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违法、违约行为的，有权要求对方立即停止不当行为并及时纠正，情节严重的，可向其上级主管部门或安全生产监督管理部门等有关机关举报。

第二条：甲方的权利和义务

甲方从事相关业务工作的人员，在合同履行的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）核实乙方作业资质是否符合相关法律法规及制度要求，对乙方业务活动安全负有监督、指导、检查的责任，并应当建立健全安全生产考核机制，制定考核办法，对乙方每月至少进行一次安全生产检查及考核。

（二）甲方应为乙方提供法律、法规、规章和标准规定的安全作业场所及作业条件，不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

（三）在乙方安排生产任务时，监督和检查乙方工作人员操作是否符合规范标准要求，严格审核其作业人员资质、作业审批流程、安全风险辨识、作业实施方案和作业过程中的安全技术措施，是否明确现场安全责任人，核查作业条件，实施现场巡查、现场看护等措施。

（四）甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等制度，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告，发现事故隐患，组织乙方立即排除。

（五）甲方应对乙方安全教育培训工作进行指导，并监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，提高安全生产意识，增强事故预防和应急处理能力。

（六）有权制止乙方的违规违章作业和行为，对违规行为有权责令其整改，同时乙方应按合同约定承担相应违约责任。

（七）组织制定并实施生产安全事故应急救援预案，组织甲乙双方开展应急演练，一旦发生事故，及时、如实报告安全生产事故。

第三条：乙方的权利和义务

（一）根据各岗位要求，乙方应指定一名负责人负责安全工作（负责人：xxx  联系电话：123456xxxxx）。乙方应定期对驻院人员进行安全生产教育及考核，合格后准予入场，并成立由项目负责人任组长的安全生产小组，落实各项安全制度，同时乙方应与驻院人员签订安全责任书，扎实履行各级安全责任。

（二）乙方应确保驻院人员的可靠性，对所用员工应在应聘前进行审查，对有政治问题、习练法轮功等邪教、精神疾病患者等应拒绝录用，审核通过后将人员信息（姓名、性别、出生日期、籍贯、身份证号、本人近照等）汇总后形成履历表报医院警务工作室及医院保卫处审核备案。随时关注所属员工的思想情绪状态，防止过激行为及其他治安事件的发生。同时乙方驻院方人员需经安全培训并考核合格后方可入场，并定期组织安全培训，留存相应培训记录。所聘员工不得有承包项目的职业禁忌证。

（三）应及时向甲方索取合同业务范围内相关资料，并做好交接手续。因为资料不全存在风险的，乙方有权拒绝相关作业。否则，造成安全事故的乙方应承担全部责任。

（四）乙方如从事施工作业项目，应具备国家规定的安全生产条件，对业务生产活动承担全部安全责任，同时应按照甲方的要求提供相关材料，接受安全资质的条件审查，每日进行施工报备。

（五）乙方不得擅自将项目或工程转包、分包和返包，确有特殊情况的，需书面向甲方提出申请，并应严格落实主体安全责任，加强对分包的管理。

（六）乙方必须根据安全操作规程制定安全生产措施、应急预案，并建立日常安全管理记录、台帐，明确安全责任人，安全责任人要经过安全知识考试，考试合格方可担任安全责任人。

（七）乙方应向作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品（合同内约定甲方提供除外）并监督正确佩戴、使用，发现损坏、过期等情形及时更换。

（八）加强对重大危险源、重点部位的管理，要做到一危险源、一措施、一预案。

（九）加强作业区域的现场管理，材料物品堆放有序，安全标志齐全有效，设备安全设施齐全有效。

（十）乙方提供的机械、工器具等设备及安全防护用具的数量和质量必须满足工作需要，并经有资质的检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

（十一）乙方人员因工作需要在院内进行特种作业，特种作业人员必须有相关部门核发的合格有效的上岗资质证书，并随身携带。作业前开展安全风险辨识，核查作业条件，作业中进行现场巡查和现场看护。杜绝盲目作业、违规作业，配合甲方建立特种作业台账。

（十二）乙方人员因工作需要在院内进行焊接、切割等动火作业时，必须严格执行国家、地方、行业相关标准规定，编制施工安全技术方案，履行动火作业审批手续及报备程序，明确现场监护人员，配备相应安全防护、灭火、应急等设备器材，清理周边易燃物，动火区域与非动火区域进行防火分隔，完成作业前、作业中、作业后巡查，作业后现场及时清理，配合甲方建立动火作业台账及企安安动火报备。

（十三）乙方人员因工作需要在生产场所进行有限空间作业时，必须严格执行国家、地方、行业相关标准，履行有限空间审批手续及报备程序，制作警示标识与安全告知牌，配备相应器材设施，持证人员全程监护，配合甲方建立有限空间作业台账。

（十四）乙方发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向甲方及现场安全生产管理人员报告，并配合甲方及时处理，消除隐患。

（十五）接受甲方代表的监督和检查，及时整改安全隐患。

（十六）乙方应严格遵守国家、北京市及医疗行业制定的各项安全生产、治安安全、消防安全、危化品、毒麻药安全、交通安全的相关法律法规以及甲方制定的院内各项安全管理制度。

（十七）乙方严格落实“日巡查、周检查、月督查”制度，及时整改安全隐患。

（十八）乙方严格遵守工作区域和备勤区域安全管理制度，加强安全用电管理，不得违规使用电水壶、电暖气、电褥子等大功率电器；不得私接电源电线；不得在院内进行电动车充电、电池入楼等违规行为。加强用火、用水、用气管理，不得违规使用酒精炉、煤气炉等明火用具；在院区内任何位置禁止吸烟。

（十九）乙方要及时修订安全应急预案，定期进行安全生产应急演练，熟练掌握各项安全生产基本技能，应至少半年组织进行一次消防疏散应急演练，同时根据不同工作性质及区域，每年至少组织一次防盗抢、暴力伤医、防汛、有限空间应急、电气突发事故、电梯困人等专项应急演练，并配合甲方参与相关应急演练。

（二十）乙方不得拆改、停用消防设施，不得带走、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材，若工程需要必须拆改、停用消防设施，应向保卫处及消防管理部门申报，得到批准方可动工。工程涉及到改变建筑布局、房屋构造、使用用途等情形，必须向保卫处及规划建设处报备，得到批准后才可施工。

（二十一）乙方项目涉及施工的，施工前施工单位应组织安全技术交底，培训相关安全注意事项，并留存相应交底记录。涉及临时用电的，应将用电设备及用电情况向医院后勤管理部门申报，经核准同意后方可使用。

第四条：违约责任

（一）甲方及其工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员有违反本协议行为的，乙方应向甲方按次支付1000至50000元的违约金，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关追究相关责任。同时甲方有权根据情况解除与乙方的合同，且乙方还应向甲方支付合同约定总价款10%的违约金，若该违约金不足以弥补甲方的全部损失，则乙方应再赔偿甲方相应的损失。

第五条：本协议作为甲乙双方所签订合同的附件，与甲乙双方所签订合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条：本协议的期限为双方签署之日起至双方所签订合同及权利义务全部履行终止时止。

第七条：本协议一式陆份，由甲方执肆份，乙方执贰份，送交甲乙双方的监督单位或部门各一份，具有同等的法律效力。

甲方单位（盖章） ：                              乙方单位（盖章）：

首都医科大学附属北京朝阳医院

法定代表人/授权代表：                             法定代表人/授权代表：

2026年     月     日                              2026年    月      日

第七章  投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投	标	文	件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

  - 营业执照等证明文件

  - 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：（采购人或采购代理机构）

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

我单位与本项目其他潜在投标人之间不存在单位负责人为同一人，以及直接控股、管理关系，也不存在直接或间接影响公平竞争的行为，也不存在直接或间接影响公平竞争的行为，接受与其他潜在投标人之间如果存在上述情形将会按照无效投标处理，并承担法律责任。

我单位在此声明，本次采购活动中提供的所有资料都是真实有效的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济纠纷，完全由我单位负责；保证在整个投标过程中独立进行，未组织、未参与任何与本项目有关的串通投标，包括但不限于不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出等《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87号）规定的情形，如有违反，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且承担由此带来的一切后果和责任（包括但不限于法律后果以及给采购人或其他第三方带来的损失）。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年         月           日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

  - 中小企业证明文件说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额 ，资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明 文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购 ，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落 实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福 利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》， 且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以 联合体形式参加采购活动 ，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生 产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《联合协议》；上述文件 建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》 由参加政府采购活动的投标人出具 。联合体投标的，《中小企业 声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分 ，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函 “标的名称 ”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分 、准确地了解所提供货物的制造企业 、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示 ：为方便广大中小企业识别企业规模类型 ，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投 标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规 定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

#### 2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

  - 其他特定资格要求

### /

### 4  投标保证金凭证/交款单据复印件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投	标	文	件

（ 商 务 技 术 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就________________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对 此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：____________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址________________                 传真________________

电话________________                 电子函件________________

投标人名称（加盖公章） ________________

日期：____年____月____日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本 人          （ 姓 名 ）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：___年___月___日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签

署人可为单位负责人。

- 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本

《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要

提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的

有效的身份证或护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双

面复印件。

5.供应商须附被授权人的在职证明（劳动合同或缴纳社保证明）加盖公章。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：___性别：___年龄：___职务：___

系_______________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件复印件：

投标人名称（加盖公章）：_______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______________

日期：___年___月___日

### 附：被授权人的劳动合同或缴纳社保证明

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_______________                项目名称：_______________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_______________

日期：___年___月___日

### 4.1  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：项目名称：报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、 “外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男“或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资“或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_______________

日期：___年___月___日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款 中的所有要求 ，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_______________

日期：___年___月___日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.如招标文件中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），应在采购需求偏离表中“说明”列中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。 如上述内容填写信息不实或未清晰提供，评标委员会有权不予认可，由此造成的后果需供应商自行承担。

3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离。

投标人名称（加盖公章）：_______________

日期：___年___月___日

### 7  中小企业证明文件

### 说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

  - 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为_______万元，资产总额为______万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为_______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：

□ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

### 8   招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

8-1 业绩一览表

| 序号 | 订货时间 | 型号 （规格） | 数量 （台/套） | 合同签订日期 | 采购单位 | 联系人及 电话 | 履约情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：_______________

日期：___年___月___日

注：

1、业绩资料中应至少包括投标产品（若为非单一产品采购包，则提供该包核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2023年4月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）的产品销售业绩。

2、投标人应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实将导致其投标无效并被拒绝。

3、投标人应按照招标文件第四章评标程序、评标方法和评标标准中的要求提供业绩证明材料。

8-2 招标文件第五章“采购需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

包括但不限于：

(1)招标文件第五章采购需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）

(2)投标产品售后和培训服务方案

(3)其他技术证明文件或说明（如果有）

#### 9本国产品证明文件及承诺

#### 9-1中国境内生产的组件成本核算基本规则

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

#### 9-2关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
　　1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
　　2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
　　……
　　本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　 年　　月　　日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

#### 9-3关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如适用）

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

### 10招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写 “男 ”或 “女 ”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写 “外商单独投资 ” 、“外商部分投资 ”或 “ 内资 ”。

### 10-2 制造厂家的授权书（如适用，供参考）

#### （格式及内容可自拟，须有效签署并加盖单位公章。仅限于允许采购进口产品，且供应商以进口产品参加投标时适用，供应商须对其提供的制造厂家授权书真实性及有效性负责。）

致：北京国际贸易有限公司

我方（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方  （项目名称） 项目第　（项目编号）　号招标文件要求由我方办理的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者的身份来约束自己，并对该投标承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　（供应商名称）　办理我方为完成上述各项事宜所必要的手续，其具有履行、替换或者撤销有关事宜的权利。兹确认　（供应商名称）　或者其正式授权代表针对本项目  （货物名称）、（品牌及型号） 依此合法地办理一切事宜。

（4） 我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　（供应商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）：

签字人职务和部门：

签字人签字：

10-3 投标人认为应附的其他资料