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[bookmark: _Toc99301419]
第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：TC260V0DC
[bookmark: _Hlk239109462][bookmark: OLE_LINK4]2.项目名称：北京市结核病胸部肿瘤研究所2026年科研设备购置项目 
3.项目预算金额：196.5万元、项目最高限价（如有）：196.5万元
4.采购需求：
	[bookmark: _Hlk233289132]包号
	标的名称
	数量
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	是否允许进口产品
	简要技术需求或服务要求

	[bookmark: _Hlk233633634]1
	二氧化碳培养箱
	2
	6
	12
	否
	[bookmark: OLE_LINK21]详见第五章采购需求

	
	[bookmark: OLE_LINK7]高性能样本处理系统
	1
	75
	75
	否
	详见第五章采购需求

	
	全身吸入暴露系统
	1
	50
	50
	否
	详见第五章采购需求

	
	高速冷冻离心机1
	1
	8.5
	8.5
	是
	详见第五章采购需求

	
	高速冷冻离心机2
	1
	12
	12
	否
	详见第五章采购需求

	
	高速冷冻离心机3
	1
	24
	24
	否
	详见第五章采购需求

	
	超微量紫外/荧光全功能分光光度计
	1
	15
	15
	否
	详见第五章采购需求


[bookmark: OLE_LINK19]5. 交货时间：自合同签订之日起90日内
[bookmark: OLE_LINK13]6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK6]2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK16]□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___________________。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK20]3.2其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
[bookmark: OLE_LINK14]1.时间：2026年8月14日至2026年8月21日，每天上午9:00至11:00，下午1:30至5:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK25]3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年9月4日09点30分（北京时间）。
[bookmark: OLE_LINK18]地点：北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home），本项目采用远程电子投标及开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台自行进行解密操作。

[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK9]1.本项目需要落实的政府采购政策：
1.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；
1.2	政府采购节能产品、环境标志产品；
1.3   《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关规定。
具体详见投标人须知 
2.本项目的采购年限为____年、预算金额为____万元、当年安排数为____万元。（仅适用于部门预算分年度安排但不宜按年度拆分的采购项目，本项目不适用）
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
3.8其他注意事项：
①不按照文件要求上传电子投标文件的，采购人及该授权采购代理均不予受理。
②因投标人忘记数字证书登陆密码、解密数字证书发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标，由投标人自身承担一切后果。
③若投标人已申请多把数字证书，请注意使用差别，确保制作的投标文件和开标解密时使用的数字证书一致，造成解密失败的，由投标人负责。 
④投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件递交截止时间之前完成上传。

[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市结核病胸部肿瘤研究所
[bookmark: OLE_LINK17]地    址：北京市通州区北关大街9号院
联系方式：010-89509596
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：中招国际招标有限公司
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK22]地    址：北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层(601-615室)、9层(903-915室)
联系方式：010-62108274
3.项目联系方式
[bookmark: OLE_LINK1]项目联系人：梅建伟、卢燕、张文浩、曹武宁
电      话：010-62108274
电子  邮箱：meijianwei@cntcitc.com.cn
[bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc305158854]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193833]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
■是
[bookmark: OLE_LINK5]□否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：高性能样本处理系统。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：预算金额的1.5%
投标保证金收受人信息： 
电汇或银行转账按照以下方式获取账户信息：
（一）	网上注册：登录中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn；以下简称“交易平台”）进行免费注册；
（二）	获取招标文件：经办人凭注册时的用户名、密码验证身份登录，进入中招联合电子招标采购平台在线免费购买招标文件（可选择电汇或者现金方式支付0元标书款，无需缴纳平台服务费）
（三）	保证金账号获取：招标文件购买完成后进入“缴纳保证金”功能模块，填写相关信息后通过平台自动获取保证金收款账户信息。请投标人按此信息将保证金电汇或银行转账至指定账户。
特别注意：该账号为虚拟账号，仅针对本投标人本项目分包有效，对于其他投标人、其他项目或分包无效。
中招国际招标有限公司委托中招联合信息股份有限公司及平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及结账、结算等相关业务。保证金办理相关问题请咨询中招联合（010-86397110）

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：_____。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以评审因素的量化指标评审得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：口头询问：请致电010-62108274  
书面询问：请将书面文件递交至：中招国际招标有限公司611C室

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：中招国际招标有限公司综合发展部；
联系电话：010-62108274；010-62108058；
通讯地址：北京市海淀区学院南路62号院中关村资本大厦。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取；
缴纳时间：领取中标通知书的同时。

	28
	通知书
	在公告中标结果的同时，中招国际招标有限公司将在中招联合招标采购平台向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出招标结果通知书。
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[bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc195842882]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193688]	一   说  明	
1. [bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
0. 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
0. 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
0. 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
1. [bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc127151520]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
1. 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
1. 项目属性见《投标人须知资料表》。
1. 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
1. 核心产品见《投标人须知资料表》。
1. 现场考察、开标前答疑会
2. [bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc264969212]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
2. 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
1. 样品
3. 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
3. 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
1. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4. 采购本国货物、工程和服务
0. 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
0. 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
0. 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4. 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
1. 中小企业定义：
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
4. 
4. 
1. 
0. 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
0. 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
0. 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
0. 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
1. 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
1. 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1. 
1. 
2. 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
2. 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
2. 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
2. 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
2. 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
2. 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
1. 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
1. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
1. 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
4. 政府采购节能产品、环境标志产品
2. 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
2. 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
2. 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
4. 正版软件
3. 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4. 网络安全专用产品
4. 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
4. 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5. 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
4. 采购需求标准
6. 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
6. [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
4. 本国产品标准及相关政策
7. 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关规定。
7. 符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品情形的，可享受的本国产品的支持政策，用扣除后的价格参加评审。
（1）当政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1. 投标费用
5. 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
1. [bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc195842888]招标文件构成
6. 招标文件包括以下部分：
1. 投标邀请
1. 投标人须知
1. 资格审查
1. 评标程序、评标方法和评标标准
1. 采购需求
1. 拟签订的合同文本
1. 投标文件格式
6. 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
1. 对招标文件的澄清或修改
7. 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
7. 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7. 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc150774626]
三   投标文件的编制
1. [bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc164351621]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
8. 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
8. 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8. 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
1. [bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc195842893]投标文件构成
9. [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
9. 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
9. 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
9. 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
9. 投标人认为应附的其他材料。
1. [bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc520356155]投标报价
10. 所有投标均以人民币为计价货币。
10. 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
1. 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
1. 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
10. 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10. 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
1. [bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc164229372]投标保证金
11. [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
11. 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
11. [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
11. 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
11. 投标保证金有效期同投标有效期。
11. 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
11. 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
6. 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
6. 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
6. 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
6. 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
11. 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
7. 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
7. 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
1. [bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc226337228]投标有效期
12. 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
1. [bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc127151533]投标文件的签署、盖章
13. [bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151193922]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
13. 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
1. [bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc520356160]投标文件的提交
14. 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
14. 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
1. [bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc142311038]投标截止时间
15. 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
1. [bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc195842902]投标文件的修改与撤回
16. 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16. 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc226965811]五   开标、资格审查及评标
1. [bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc226965812]开标
17. 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
17. [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
17. [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
17. 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
17. 投标人不足3家的，不予开标。
1. 资格审查
18. 见第三章《资格审查》。
1. [bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc305158808]评标委员会
19. [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
19. [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
1. 评标程序、评标方法和评标标准
20. 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc265228385]六   确定中标
1. 确定中标人
21. 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
1. [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090]中标公告与中标通知书
22. 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
22. 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
1. 废标
23. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
0. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
0. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
0. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
0. 因重大变故，采购任务取消的。
23. 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
1. [bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc151193938]签订合同
24. 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
24. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
24. 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
24. 政府采购合同不能转包。
24. 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。
24. “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
1. 询问与质疑
25. 询问
0. [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
0. 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
25. 质疑
1. 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
1. 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1. 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
1. 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
25. 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
1. 代理费
26. 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc226965858]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc195842920]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
□无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
□综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。
4 [bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc226309790]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐___名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


2、 评标标准
1. 评分因素及分值
	序号
	评分标准
	分值
	备注

	1
	价格部分
	30
	详细的评标内容见下述评分标准

	2
	商务部分
	10
	

	3
34
	技术部分
	60
	

	合计
	100
	


2、评分标准
2.1商务部分
	序号
	评分因素分项
	分值
	评分标准

	1
	投标产品在中国境内近三年（2023年至今）销售业绩的评价
	6
	根据投标产品（至少包含核心产品）近三年在中国境内的销售业绩情况，具有一个业绩得1分，每增加1个加1分，最高得6分（须提供业绩证明材料，如合同关键页，即合同首页、中标金额页及双方签字盖章页）。
注：
1、业绩证明材料：须提供能够体现产品规格型号的合同复印件并加盖单位公章；
2、日期以合同签署日期为准，未注明合同签署日期不予认可； 
3、销售给经销商/代理商或经销商/代理商之间的销售业绩不予认可。

	2
	环境标志产品、
节能产品
	1
	投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，有1个得0.5分，最高得1分。（提供认证证书复印件加盖公章）

	3
	对招标文件商务及合同条款的响应程度
	3
	商务及合同条款全部满足招标文件要求得3分，否则得0分。


2.2技术部分
	序号
	评分因素分项
	分值
	评分标准

	1
	对招标文件采购需求的响应程度
	38
	技术指标全部满足招标文件的要求得38分；
一项▲技术指标不满足招标文件要求扣0.48分；
[bookmark: OLE_LINK2]一项普通技术指标不满足招标文件要求扣0.15分；
按招标文件要求提供技术支持资料。

	2
	对供应商售后服务能力的评价
	12
	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价：
①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，⑤培训服务方案及目标，⑥培训人员整体水平，共六项内容，其中每项：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。

	3
	配送方案
	5
	根据供应商提供的配送服务方案，包括供货方式、供货时效、供货保障等情况进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得5分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。

	4
	应急预案
	5
	根据供应商提供的应急预案（包括可能发生的突发情况及应对措施等内容）进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得5分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。



3.3价格部分
	评分因素
	分值
	评分标准

	评标价格
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。



[bookmark: _Toc99301424][bookmark: _Hlk237525645]
第五章   采购需求
一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	数量
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	是否允许进口产品
	简要技术需求或服务要求

	1
	二氧化碳培养箱
	2
	6
	12
	否
	详见第五章采购需求

	
	高性能样本处理系统
	1
	75
	75
	否
	详见第五章采购需求

	
	全身吸入暴露系统
	1
	50
	50
	否
	详见第五章采购需求

	
	高速冷冻离心机1
	1
	8.5
	8.5
	是
	详见第五章采购需求

	
	高速冷冻离心机2
	1
	12
	12
	否
	详见第五章采购需求

	
	高速冷冻离心机3
	1
	24
	24
	否
	详见第五章采购需求

	
	超微量紫外/荧光全功能分光光度计
	1
	15
	15
	否
	详见第五章采购需求


2. 项目背景/项目概述（如有）
北京市结核病胸部肿瘤研究所2026年科研设备购置项目
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
[bookmark: OLE_LINK12]交货时间：自合同签订之日起90日内
交货地点：北京市结核病胸部肿瘤研究所
2. 付款条件（进度和方式）
签订合同后，供方出具100%金额发票，需方取得全额发票后15个工作日内支付首款，首款占合同总价的80%，即人民币___________元；在货物到货且需方验收合格后，根据财政资金拨付情况向供方支付尾款，尾款占合同总价的20%，即人民币___________元。若甲乙双方任何一方发生不可预见造成2026年11月30日无法完成安装验收，供方需于2026年11月10日前，交付合同总价20%（即人民币___________）的履约保函，需方在收到履约保函后支付供方余下的尾款即人民币___________元。
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务（质保期）（如适用）
5. 保险（如适用）
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标为北京市结核病胸部肿瘤研究所2026年科研设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
2.3为落实政府采购政策需满足的要求
2.3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求
2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
3. 验收标准（如有）
4. 其他要求（如有）

技术参数
[bookmark: OLE_LINK11]设备一 ：二氧化碳培养箱
一、数量：2台
二、用途：用于细胞、组织、细菌等培养进行体外培养。
三、技术参数:
3、性能指标及要求
3.1工作环境温度： 5 - 40℃
3.2工作环境湿度： 30 - 80%
3.3电源:  330V  10% ，50/60 Hz 
▲3.4工作体积与尺寸：≥180L，外部尺寸（WXD)不大于67CMX66CM。
▲3.5 腔室内壁：圆角设计，无冲压到内壁上的支撑横条或支撑支点设计，易于擦拭清洁。 
3.6标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/16块
3.7 温度控制范围：高于室温5℃～50℃
3.8温度控制精度：±0.1℃
3.9温度均一性: ±0.3℃ (在37℃下)
3.10温度跟踪报警：有
3.11温度显示：绿色LED
3.12加热方式：直热式
3.13二氧化碳控制范围：0～30%
3.14二氧化碳控制精度：±0.1%
3.15二氧化碳跟踪报警：有
3.16二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器，位置为腔室内。设备进行高温干热灭菌时探头可保持原位。
3.17风扇：设备顶部有风扇设计，辅助气流快速循环。
3.18静音：支持一键静音，使声音警报处于无声
▲3.19 过滤器：配置HEPA高效过滤系统，在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。需提供证明材料证明其有效性。
3.20 显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度。
3.21断电自动启动：有
3.22 高温灭菌：具有不低于140℃干热灭菌程序，灭菌周期为13-14小时。需提供证明文件验证其有效性。




设备二：高性能样本处理系统
1、品名、数量及用途
1.1品名； 高性能样本处理系统；
1.2数量： 1台；
1.3用途：DNA/RNA/染色质剪切；从FFPE中提取DNA/RNA/总NA/蛋白质；cfDNA 提取（血浆）；从血斑中提取DNA；高分子量DNA 提取；细胞裂解
2、工作条件
2.1工作环境温度：15-25℃；
2.2工作环境湿度： 20 - 80%； 
2.3电源:  100-240 VAC 500 VA, 50-60Hz, 5A fuse
3、技术参数
3.1原理：基于自动声波聚焦原理，利用几何聚焦声波能量，通过≥0.5MHz的球面固态超声传感器可将波长为≥1mm的声波能量聚焦在样品上。该技术整合了非线性、高强度、会聚性声学冲击波和高级计算机控制系统。配有专业的操作软件及预置程序，可根据应用范围和样品量来选择波频率和波形来控制聚焦带的尺寸和声波强度。
3.2 软件：预装操作软件及预置程序，可根据应用范围和样品量来选择波频率和波形来控制聚焦带的尺寸和声波强度，软件与主机同一品牌；
3.3 通量：1个样品/轮
▲3.4样品体积：15uL-25mL
3.5等温过程：配备安全外壳的恒温水浴循环系统，样品处理在等温下进行，无热损伤，提高样本回收率，样品水浴带温度监控装置，软件能实时显示系统温度；
▲3.6封闭的非接触体系：样品在密闭的非接触体系中，无需探头，没有交叉污染，不同样本之间无需清洁；
▲3.7超声传感器频率：≥0.5MHz （500k Hz）；高频产热少，更有效的处理样本，无热损伤。超声波输出功率100W，能量可自由调节； 
3.8声波波长：≤1 mm； 
3.9循环水浴系统：制冷温度≤ 0℃，总容积≥8L；
3.10 DNA剪切：
3.10.1剪切片段范围：100 bp-5 kb，DNA剪切的片段均匀分布在预定大小内，
3.10.2优化程序：≥20种，无需条件摸索
3.10.3专用剪切管DNA剪切长度最高可达20kb
3.10.4剪切管带二维码标记，方便追踪记录，实现实验流程化
▲3.10.5样本最小体积：≤16ul
3.11. 染色质剪切
3.11.1 ChIP 配套试剂盒：三种配套试剂盒及优化Protocol，最低细胞起始量＜105cell
3.11.2 单次处理最多3x107个细胞，可检测60个靶标；
▲3.11.3 标准转录因子和组蛋白芯片检测仅需5x104个细胞；
3.11.4最低使用5ng DNA即可检测到组蛋白H2B和低含量转录因子Suz12的富集效果；
4、配置
4.1主机1台；
4.2水浴循环仪1台，配套制冷水浴外接循环水连接套件1套；
4.3 相匹配电脑一台，软件一套；
4.4均质器1台；


设备三：全身吸入暴露系统
一、技术参数
1. 智能型屏蔽柜体：全不锈钢材料的智能化彩色双屏幕显示屏蔽柜，可防止染毒气体泄漏污染操作者,保障操作人员安全。彩色触摸工控电脑液晶显示屏≥10寸。
2. 全身暴露染毒内腔：防腐仿蛋形结构内胆体积≥0.3m3无空气动力学死角、之少可同时染毒小鼠120-200只，大鼠30-80只。可无障碍从四面八方观察内部状况、专用ϕ700mm不锈钢网透气平台上进行模拟特定环境的吸入毒理动物试验；
3. 气体流量控制系统；气体控制采用最先进的原装进口流量控制阀和电子流量传感器并充分考虑到温度、湿度、压差和大小流量兼容等参数补偿，保证了气体流量的控制精确和稳定，电子流量显示监测范围0-200L/min，精度控制≤±1L。
4. 液气类气溶胶发生控制系统：拥有国家专利保护的超声波二相流重力预筛选重复阵式雾化装置具有予筛选及加强样品雾化功能,雾化效果是可吸入的超大浓度的超细颗粒物；预设的染毒剂量给药速度0.001-9.999ml/min连续可调，染毒时间：0-24小时自动控制。气溶胶浓度最大：≥10000mg/ m3，符合世界经合组织OECD标准和国内新标准能提供10μm以下雾化颗粒占99%以上,MMAD1-3μm并在整个舱体内部均匀分布，几何标准差１.5-3。浓度均匀性、一致性误差≤10%
5. 染毒专用带温控液体样本混匀搅拌装置：可对试验药物进行加温搅拌防凝固、防沉淀；高温控制温度：≥90℃；、中温控制温度：≥50℃, 搅拌转速可控范围：0-800RPM
6. 温湿氧压环境参数检测系统：整体环境具有温度、湿度、压力和氧浓度、进气流速等指标检测功能；
6.1染毒腔内环境温度显示，检测范围0--100℃可检测, 分辨率≤0.1℃；
6.2染毒腔内环境湿度显示，检测范围0—99.99%可检测, 分辨率≤0.1%；
6.3动物实验舱内压力可调整范围大于-150Pa—+150Pa；动物实验舱内环境氧浓度控制在19％--21％范围内；氧浓度监测范围0-30%，精度≤±0.1%；
6.4染毒腔内环境CO2浓度检测，检测范围0-10%，控制CO2浓度小于1%，控制精度±0.1%。
7. 染毒实验控制软件：实验中动物环境具有温度、湿度、压差、和氧浓度以及其浓度、进气流量、染毒时间、剩余时间都可以实现全程监控，并动态显示数据和实时曲线。
8. 设备故障报警系统：具有智能型数码文字滚动提示的设备状态屏幕可以在发生诸如：温度失控、氧气不足、屏蔽失效、电路故障等设备故障时自动显示文字提示或声光报警；蓝色滚动中文显示故障报警屏幕尺寸：520×66mm，字符宽高60×40mm。
9. 染毒柜紫外和臭氧消毒系统：可自动控制消毒时间：0-120min连续可控；
10. 分阶段运行程序，至少包括实验，静态保持，消杀三个程序，并可分别设置时间，连续实验无须反复操作。
11. 废气处理系统：800℃高温消杀、固相吸附、高低效5级过滤，处理后排放出室外；废气处理效率：≥99.9%；处理能力：10m3/h。

二、配置要求：
1	动物实验舱(0.3立方米)                        1个
2	智能不锈钢染毒安全屏蔽柜（能容纳上述实验舱）	1个
3	吸入染毒实验室管理系统                      	1套 
4	液气类动式染毒控制系统                      	1套
5	一体化液体雾化装置                          	1套
6	智能报警系统                                	1套
7	染毒内腔内二氧化碳浓度监测系统              	1套
8	染毒内腔内温度监测系统                      	1套
9	染毒内腔内湿度监测系统                      	1套
10	染毒内腔内氧气浓度测定系统                  	1套
11	染毒内腔内微压力控制和压力检测装置          	1套
12	屏蔽柜微负压电子微压表检测与控制装置        	1套
13	染毒专用带温控液体样本混匀搅拌装置          	1套
14	流量控制器                                  	2套
15	加热挥发液体雾化装置                        	1套
16	自动定时控制的专用紫外消毒灯和臭氧气体消毒器	1套
17	废气处理装置                                	1套

三、质保期≥5年


设备四：高速冷冻离心机1
一、数量：1台
二、用途：用于分离和纯化生物样品，如细菌、细胞、蛋白质、DNA等。
三、技术参数
1.最高转速：≥ 17000转/分；最大离心力：≥ 30,000×g；转速设定：300 rpm 起， 10 rpm/ 10 xg 递增
2.▲水平转头最大离心容量：≥4×145 mL ：角转头最大容量：≥8×50 mL
3.配置水平转头，转速≥4500rpm，离心力≥3200*g，可离心4*50ml 尖底离心管，8*15ml尖底离心管，24*5ml采血管。
4.配置角转头24*2ml，转速≥17000rpm，离心力≥30000*g
5.酶标板转头：可以离心4块酶标板，转速≥4400rpm，离心力≥2500*g
6.温度设定：-10℃~ +40℃， 1℃ 递增
7.驱动系统：无碳刷电机直接驱动；
8.控制系统：微处理器控制系统，大屏幕数字显示, 可显示离心程序、运行状态、报警及维修信息。
9.离心时间设定：10秒-99小时59分钟50秒，10 秒递增；正计时方式连续离心；瞬时离心
10.转头自动识别功能：具有
11.加/减速选择：2/2
12.快速制冷按键：一键设置快速预冷离心腔室和空转头
13.▲快捷程序按钮：≥3个 附加程序可设定≥96个
14.▲程序模式：只能加载程序、启动和停止离心分离运行、打开离心机门，实现用户和使用管理
15.▲转头自动锁定装置，可以≤3秒实现转头更换和安全锁定
16.▲生物安全认证：可提供水平转头、角转头的防生物污染密封盖，提供经第三方认证的密封性证书。
17.离心控制系统可对转头最高转速、不平衡监测，提高运行安全性和运行效果
18.可选择运行结束提示功能， 包括腔盖自动开启，显示器全屏闪烁，音量可调的声音报警
19.显示器：可选择多语种，显示程序、运行状态、报警和维修信息
四：质保期：调试验收合格后不少于5年



设备五：高速冷冻离心机2
数量:1台
1、 用途：用于分离和纯化生物样品，如细菌、细胞、蛋白质、DNA等。
2、 技术参数：
▲2.1  最高转速：≥ 15200 rpm  
▲2.2  最大离心力：≥25830 xg 
2.3  水平转头最大容量: ≥4×400 mL；转速≥5000rpm，离心力≥4600*g
2.4  角转头最大容量：≥6×100 mL,转速≥13000rpm，离心力≥18000*g
2.5 温度设定范围：-10℃至+40℃
2.6 加减速控制：9级加速, 10级减速
▲2.7 转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换
▲2.8 生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书。
2.9驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动
▲2.10程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序
2.11运行时间控制: 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式
2.12 转速设定：300 rpm 起，步进50rpm/ 50xg
2.13 控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和参数；
2.14 自动性能：可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能
2.15 配置角转头6*100ml， 转速≥13000rpm，离心力≥18000*g
2.16 配置酶标板转头，可离心6个酶标板，转速≥4000rpm，离心力≥2200*g
2.17 配置30*2ml角转头， 转速≥15000rpm， 离心力≥25800*g
设备六：高速冷冻离心机3
1、 数量：1台
2、 用途：用于细菌、酵母等的菌液收集，细胞及培养上清收集，血液离心，蛋白质离心分离，反应液混匀离心，核酸提取（酚氯仿抽提/离心柱提取），组织匀浆细胞裂解物去除，工作板离心。
3、 技术参数：
[bookmark: _Hlk67913037]1、固定角转最大转速≥14000rpm，最大相对离心力（rcf）≥22130xg。水平转子最大相对离心力（rcf）≥5000xg（5000rpm）。可实现低至1xg的转速/离心力设定，并实现以1rpm/1xg 为步进的精细转速调节，用于传代细胞等低于50xg的低速离心。
▲2、水平转子最大离心力≥5263xg，且≥5100rpm,满足相邻吊篮载重量差不小于1000g，且转子上明确标示。
3、运转时间控制：10秒–99小时59分钟，调节精度1s，可实现连续离心的要求。 
4、温度设定范围：-11℃至40℃，可实现转子腔温度控制（含转子及适配器）。可在转速最大时满足温控精度为4℃±2℃。
5、可满足0.2-50mL离心管，冻存管，HPLC管，175-1000mL离心瓶，1-10mL真空采血管、流式细胞管，PCR板、微孔板、深孔板，载玻片的离心。
▲6、通用吊篮设计，一套吊篮可实现≥9种离心管/离心瓶/工作板的离心，无需购买单独的工作板吊篮。
▲7、固定角转应可扩展5mL锥底离心管固定角转 (≥20900xg,≥13100rpm，离心≥20个5mL锥底离心管)，应可扩展6x250mL大容量高速固定角转,且6x250mL重量≤5.3kg，50mL锥底管高速固定转子重量≤3.3kg。
8、单个水平转子可直接扩展到工作板吊篮，既能离心锥底管又可离心工作板，而无需采购新转子，可实现混合离心使用。
9、具有≥9个转子，具有符合医院生物安全要求的气密性配件，且转子、转子盖、吊篮、吊篮盖的气密性根据IEC61010-2-020标准的附录AA 进行检测。可提供经由英国Porton Down的应用微生物研究中心（CAMR）或健康保护机构（HPA/PHE）测试并颁发的气密性证书。
▲10、气密性配件应具有操作便捷性，固定角转应具有快速锁定功能，无需旋拧，气密性吊篮盖在盖好后可实现单手提起。
▲11、用户操作页面采用触屏控制，可用手指、戴实验操作手套或电容触摸屏触摸笔进行操作，也可锁屏并解除锁定。
▲12、支持中文操作界面，三级权限管理，最多可创建≥999个用户账号。用户名可筛选并通过U盘导出。
▲13、具有常用参数收藏功能，方便快速完成离心参数设置（最多64个程序快速设定）。
14、可创建≥99个预储存程序，快速调用程序，开启离心。
▲15、实现USB端口导出离心参数报告（PDF和CSV格式），并可通过日期、用户名、程序名、程序编号、运行状态类型搜索，便于数据溯源及报告的撰写。
16、应可保存≥1000条运行记录和最高≥100000条通知和提醒，并可通过日期、用户名、事件类型、状态类型、关键词搜索，可实现USB端口导出。
17、离心机应可以链接互联网和内部网络。
18、可创建周期性的清洁维护提醒，跟踪转子使用次数，使设备常用常新，保障安全。
▲19、所有转子、转子盖、吊篮均为金属材质。转子及适配器均可进行高温高压灭菌（121℃，20分钟），确保生物安全可防可控。
20、具有第一类医疗器械备案，且符合ISO 9001,ISO 13485，ISO 14001以及IEC 61010-1, IEC 61010-2-020，IEC 61010-2-101，IEC 61010-2-011，UL61010-1 等要求。
21、应具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、位于机身两侧的紧急开盖功能等，确保最佳的离心安全性。
▲22、具有水平及固定角度转子可选，且转子及吊篮醒目标示生产日期及使用期限，转子使用寿命不少于100000个循环（cycles），确保安全使用，正常维护保养的情况下主机使用寿命应无限制。
▲23、具有快速制冷功能，无需样品，快速使转子腔（包括转子和适配器）达到设定温度。预冷结束后具有结束计时。
▲24、专利的动态压缩机控制技术降低振动，保护样品。
25、达到转子最大转速所需时间可低至23秒，从转子最大转速降低到0所需时间可低至23秒。
26、操作页面主页显示加减速控制按钮，至少可选10 个加速档和10 个刹车档，可保护敏感样品，防止样品重悬。
▲27、应具有单独的RCF、RPM切换按键，单独的瞬时离心按键，应具有定速计时、待机功能，运行过程进度条大屏展示，运行结束应可显示离心结束时间，方便判断离心样品是否会发生重悬。
28、使用瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定某转速限制，防止样品（如细胞）失活或受损。
29、不少于5个高速转子具有专利快速锁定功能的转子盖，且材质为金属材质。
30、应具有单独的设备待机及运行状态切换键（待机键），延长压缩机使用寿命，降低能耗，专利低能耗吊篮设计。
31、可根据需要设定持续冷冻，开机并关盖即持续进行温度控制，无时间限制。
▲32、4L离心机中，占地面积尽量小，其中 宽≤71.5cm，深≤62cm，高≤36.8cm；开盖高度距桌面不高于85cm ，重量轻≦110kg（不含转子）。
[bookmark: OLE_LINK15]▲33、应满足静音运行，噪音水平最低<53 dB(A)，方便提高工作环境舒适度。
34、主机1台
35、水平转子(包含吊篮4个)1套
36、50ml 锥形管适配器(可以离心工作板)4个
37、15m 锥形管适配器(可以离心工作板)4个
38、流式管适配器(可以用于12mm直径流式管)4个
39、50ml 固定角转子1个
40、15ml 锥形管适配器6个


设备七：超微量紫外/荧光全功能分光光度计
一、技术参数
1.  光源：长寿命脉冲氙灯
2.  悬臂式测量模式，可感应浓度自动调节最佳检测光程
▲3.  采用非拉伸自动下压多点检测技术，终生无需校准
4.  触摸屏操作，具备操作系统，无需外接电脑
5.  自动wifi及网络连接，方便传输
6.  波长范围：190-850nm全波长扫描
7.  波长精度：≤0.5nm
8.  波长分辨率：≤1.5nm
9.  光程：≤0.05 mm
10. 样品量：最小支持0.5ul
11. 吸光值精确度：≤0.001AU或优于1%
12. 吸光值测量范围：0-750 (等效于10mm)
▲13 核酸测量范围：0.5pg-37500 ng/μl dsDNA
▲14. 蛋白测量范围：12.5ug-1125mg/ml BSA
15. 检测时间：≤4秒
▲16. 激发光源：蓝色LED（470nm)，绿色LED（525nm)，红色LED(635nm)及UV LED(375nm)
17. 荧光模式检测器：光电二极管，300-1000nm
二、配置需求
1、超微量紫外/荧光全功能分光光度计主机1台
2、使用说明书1套
3、电源线1套
三、质保要求≥3年


[bookmark: _Toc99301425]第六章   拟签订的合同文本
（合同最终以双方协商签订为准）
[bookmark: _Toc3995]



政府采购货物买卖合同



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             




使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        
乙方（供应商全称）：                  

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
    （3）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（4）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （5）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
    （6）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（7）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （8）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
（2）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
3. 合同履行
（1）履约地点：                             
（2）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（3）分期履行要求：                                                        
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（5）履约验收标准：                                         
（6）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（7）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）廉洁协议
（9）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。




	甲方
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	北京市结核病胸部肿瘤研究所
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	签订日期
	
	签订日期
	

	住  所
	北京市通州区北关大街9号院一区
	住  所（注册地）
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	北京市通州区北关大街9号院一区
	通信地址
	

	邮政编码
	101149
	邮政编码
	

	电子邮箱
	cgzxht@bjxkyy.cn
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	121100004006864946
	统一社会信用代码
	

	开户名称
	北京市结核病胸部肿瘤研究所
	开户名称
	

	开户银行
	0200000209014466766
	开户银行
	

	银行账号
	工行北京新华支行
	银行账号
	


[bookmark: _Toc27624]
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权、商业秘密等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任，退还甲方已支付费用，并承担三倍赔偿金；如甲方先行承担赔偿责任的，相关赔偿额及甲方支出的包括律师费等在内的一切费用，由乙方承担，侵权产品由乙方按甲方要求处理。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金无息退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
14.3 如乙方不能按规定时间响应或在合理时间内无法解决问题，影响甲方正常工作开展，甲方可聘请其他机构维修，费用由乙方承担。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
17.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
17.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
18. 解决争议的方法
18.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
18.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
18.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
19. 政府采购政策
19.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
19.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
19.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
20. 法律适用
20.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
20.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
21. 通知
21.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    21.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
21.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
21.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
22.合同未尽事项
22.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    22.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权通过友好协商方式从货款中扣除误期赔偿费或延长质量保证期而不影响合同项下的其他补救方法。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	受财政资金拨付进度影响造成的逾期支付除外。

	第二节
第15.4款
	其他违约、赔偿责任
	因乙方提供产品质量缺陷造成任意第三方人身、财产损害的，乙方承担对第三方赔偿责任、甲方可能支出的包括律师费、鉴定费、诉讼费在内的一切费用，以及甲方可能承担的工伤保险待遇等。

	第二节
第18.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 甲方所在地；
（2）向北京市通州区人民法院起诉。

	第二节
第22.1款
	其他专用条款
	





货物一览表
单位：人民币元


	序号
	货物名称
	品牌(中文)
	型号
	规格配置
	产地
	
	单价(元)
	总价
(元)
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	




投标人名称：                              (盖章)
投标人授权代表(签字或签章):                         


附件2
分项报价表
报价单位：人民币元


	序号
	名称
	品牌、型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	总   价(大写金额)       整
	小写       .00




投标人授权代表(签字或签章)：                
投标人名称:                        (盖章)
(根据不同科室需求，单独做表)
附件3
产品配置清单

[bookmark: _Hlk113973649]附件4
彩页

附件5
质量承诺书

（甲方单位名称 ）：   公司(报价单位全称)授权   (全权代表姓名、职务、身份证号)为全权代表，参加贵单位组织的   (项目名称)招标活动，并对此次本公司所报货物郑重承诺：
★由于我公司所报货物出现产品质量问题而造成的一切后果由我公司承担经济和法律责任。































投标人授权代表(签字或签章)：                
投标人名称：   公司(盖章)

附件6
售后服务承诺

1、设备质量保证期为双方签订验收合格报告之日起XX个月，我方承诺XX个月内设备维护服务。
2、若调研时我方承诺的设备维保期限高于标书标定的设备维保期限，则我方承诺以较长维保期限为准提供厂家售后服务（原厂售后，非代理供应商售后）和整机质保（非主机质保，非易耗品质保)X年。
3、我方承诺在货物验收时按照需方验收方（即首都医科大学附属北京胸科医院医学工程部）的要求提供设备验收的资料（包括但不限于：《设备、配件等物表及内部检测、消杀情况表》、《设备详细表》、《新进设备维保计划清单》和《新进设备验收准备资料》），若需方验收方表示我方未提供充分的验收资料，则需方验收方有权不予验收。
4、我方承诺优惠、优先提供设备的配件供货，所提供配件为未曾使用过的原厂新配件。如设备出现故障，我方接到信息后XX小时内提出解决方案，如需要现场解决，在XX小时内到项目现场。
5、我方承诺提供的设备是新的、未被使用过的、优质可靠技术成熟的，所提供设备相关文件真实、有效，能指导设备的维修、操作及分析。
6、我方承诺提供的货物是原厂家、原包装合法设备。试运行结束且最终验收合格后产品进入保修期。
7、设备验收后，在其在用期间，我方应承诺向需方提供价格优惠的备品备件。
8、我方承诺参与全系统的调试工作，并在调试中负责解决设备相关的技术问题。
9、验收后，在其使用期间，有任何技术问题，我方承诺提供免费的技术支持和援助。
10、制作设备操作手册，包含设备操作步骤，售后维保联系人电话等信息，塑封后置于设备显著位置。

售后服务热线：
维修联系人：
联系人电话：
维修网点地址：


附件7
售后维保清单

1、本合同下的产品(包含软件及易损件)保修期限为XX个月（以下简称“保修期”），但是在任何情况下，保修期自产品运抵交货地址之日不超过YY个月；
2、在保修期内，供方对产品及易损件的故障或者损坏负责免费维修；
3、在产品保修期内，供方将免费为产品安装的软件免费维护（如软件漏洞、缺陷进行修复）、更新升级；
4、供方在本合同下的保证不适用于因需方的如下原因产生的产品(包含软件)故障或者损坏：
（1）因意外、滥用、改动、误用等；
（2）未按照供方提供的产品使用说明书使用产品；
（3）未按照产品使用说明书或者保养指南的规定对产品进行常规护理或者保养；
（4）需方对产品（包含软件）进行修改，包括但不限于软件中安装或者集成了第三方软件、补丁或者防病毒软件；
（5）超过保修期后发现的故障或者损坏；
（6）未经供方授权或者指定的第三方对产品进行修理或者调整的；
（7）其他因需方人为原因造成产品故障或损坏。


附件8


附件9
法定代表人授权书

本授权书声明:注册于                             (公司地址)的                  
(公司名称)的在下面签字的         (被授权人姓名)，经本单位授权作为             
        (公司名称)的合法代理人，就                           (项目名称)的     
                     ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于    年  月  日签字生效,特此声明。
 
法定代表人签字_____________________________
被授权人签字_______________________________
公司盖章：_______________________________
被授权人姓名：
身份证号（身份证复印件须附后）：
电话：
传真：
 
附：授权人身份证
被授权人身份证

授权代表的劳动用工合同或者是缴税证明（附后，可选）


附件10


附件11


附件 12

附件 13

附件14
医疗卫生机构医药产品廉洁购销协议
甲方：
乙方：
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。
二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。
四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
六、乙方指定         作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》(国卫法制发〔2013〕50号)相关规定处理。
八、乙方有主动配合接受结果查究的义务。
九、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
十、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执一份，甲方纪检监察部门(基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门)执一份，并从签订之日起生效。



甲方（公章）： 


法定代表人（负责人）：
经办人签名：
	　　　年　　月　　日







乙方（公章）：
	
法定代表人（负责人）：
经办人签名：
	　　　年　　月　　日




安 全 管 理 协 议

甲方：
乙方： 
为了明确甲乙双方安全生产责任和义务，按照《安全生产法》、《消防法》等相关法律法规、有关行业规范医院安全管理制度要求，经甲乙双方协商同意，签订本协议。
一、委托服务项目概况
（一）服务项目： 
（二）服务内容： 
（三）服务地址：通州区北关大街9号院一区
二、安全生产责任和义务
（一）甲方安全生产责任
1.对乙方的日常安全工作进行监督和指导。
2.为乙方各办公区域提供安全消防设备设施。
3.为乙方提供安全的办公和作业环境，监督乙方派到甲方各科室的劳务服务人员安全管理制度及安全岗位责任执行情况。
（二）甲方的权力和义务
1.甲方有权对乙方的日常安全管理工作进行监督。
2.针对乙方安全违规操作或存在安全漏洞的，甲方有权要求乙方限期整改，落实各项必要的安全防护措施。
3.甲方有权对乙方工作现场和场所开展安全检查(如发现安全隐患，有提出警告、责令整改、反馈落实)的权利。若乙方未按相关规定实施或整改未达标准规范要求，甲方有权解除与乙方的合作并安排其他单位代为实施，所发生的费用从乙方费用扣除；因乙方责任导致发生安全事故的，甲方有权向政府招采部门反映，产生后果由乙方承担，包括但不限于给甲方造成的直接经济损失。乙方管辖区域内发生安全生产事故，甲方将根据事故调查报告结果，追究乙方相应责任；涉嫌违法犯罪的，报送司法机关处理。
4.甲方有权对乙方的违章指挥、违章作业、现场存在的管理问题及隐患给予处罚。甲方有权建议更换乙方违章违规人员。
5.甲方有义务为乙方提供安全的工作环境。
（三）乙方安全生产责任
1.乙方人员必须严格遵守甲方的各项安全管理制度，定期对员工进行安全培训和法制宣传教育。
2.乙方建立健全各项工作安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产培训制度等安全生产管理制度。
3.乙方建立健全各工种、设备的安全操作规程，并对相关人员进行培训。
4.乙方需按照国家关于“三级安全教育”的相关规定，对从业人员进行安全教育，提高从业人员的安全意识和自我保护能力，督促从业人员自觉遵守安全生产法律、法规、技术标准、相关制度及规程。
5.乙方检查督促从业人员正确佩戴和使用作业及劳动防护用品，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
6.乙方自备服务设备、工具，并对操作设备、工具用具，以及所处的工作区域、作业环境等进行认真检查，对其是否符合安全要求或处于安全状态进行确认。
7.乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证等文件，并在日常工作现场查验、确认。
8.乙方对承包项目中的员工进行日常安全管理和督导。
9.乙方指派专人负责安全管理工作，与员工签订《岗位安全责任书》。
（四）乙方的权力和义务
1.乙方对派往甲方的工作人员须进行资格审查，对用工人员情况必须报送甲方存档，并及时告知人员增减和更换情况。
2.乙方制订各项工作安全生产管理制度，并报送甲方备案。
3.乙方日常开展安全检查工作并将安全检查记录存档备查，定期交甲方查验。
4.乙方负责派往甲方的保洁员、停车管理员、绿化工及后勤等劳务服务人员的安全培训和日常安全管理。
5.乙方有义务接受甲方对其安全组织机构、相关制度、安全操作规程、器具、安全设施、现场管理的监督、检查、考核。甲方有权对乙方的违章指挥、违章作业、现场存在的管理问题及隐患给予处罚。
6.乙方需配合发生在履行地辖区内的安全事故进行调查工作，如实提供信息，并对提供信息的真实性负责。
7.乙方须严格遵守国家安全生产方面的法律法规，落实消防、特种作业等相关安全管理规定。作业现场应做到：
（1）乙方在履行地动用明火、开展有限空间作业、临时接电，必须在甲方办理相关证明；施工现场有专人负责安全管理工作；作业现场应配备灭火器材和各类应急救援用具；各项施工操作符合安全规范和流程；乙方作业现场如发生起火、中毒等突发事件，乙方必须履行应急救援责任。
（2）乙方在履行地必须规范各种用电行为，严禁使用大功率电加热设备。
（3）乙方对其经营使用的设施设备负有安全维护责任。
（4）乙方应按国家、项目所在地政府以及甲方的相关规定对工作现场的危险源及环境因素进行识别评价，落实重大危险源及重要环境因素的管理方案、应急预案，并就应急预案定期组织演练。
（5）甲方院区内任何位置严禁吸烟，乙方需对派往甲方的所有人员进行控烟管理。
三、生产安全事故报告和应急救援责任
（一）生产安全事故报告
乙方负责管理场所和业务范围发生生产安全事故，事故现场有关人员应立即向乙方项目负责人报告，乙方项目负责人接到报告后，应于事故发生1小时内向通州区安全生产监督管理局报告010-80886066。
1.火灾事故。发生火灾事故，现场人员立即向乙方负责人和医院中控室报告9109，并开展灭火处置。
（1）通过附近消防报警按钮报医院中控室；
（2）拨打9109向医院中控室报告；
（3）拨打119向消防部门报警；
（4）向乙方负责人报告。
接到报告后，乙方负责人应立即到现场组织火灾自救。医院接到报警后，应立即组织微型消防站协助其开展灭火处置，并向医院消防安全管理人报告。
2.人身伤害及其他事故。发生人身伤害事故，现场人员立即向乙方负责人报告。乙方负责人立即组织人员救治和事故处理。需要向属地政府求助的，立即联系属地相关部门。
（1）消防部门119；
（2）通州区安全生产监督管理部门010-80886066；
（3）医院急诊科电话9120，急救中心电话120；
（二）应急救援责任
乙方负责管理场所内发生生产安全事故，由乙方负责组织应急救援；乙方负责的管理场所及生产流程发生生产安全事故由乙方负全责，产生后果由乙方承担。甲方将根据事故调查报告结果，追究乙方相应责任；涉嫌违法犯罪的，报送司法机关处理。
（1）乙方负责定期组织职工开展安全生产应急预案培训演练，提高全体人员安全意识。
（2）乙方负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
（3）乙方负责按照规定时限向属地政府相关部门报告。
（4）甲方在接到乙方报告后，有义务协助乙方组织应急救援工作。
（5）应急救援中使用的物资、人员损伤产生的治疗费用、其他因事故救援产生的费用由乙方承担。
（6）事故发生后，乙方人员应当妥善保护事故现场以及相关证据。
五、违约责任
    甲乙双方任何一方违反本协议，非违约方有权根据情况解除与违约方的合同，并要求违约方支付合同约定总价款10%的违约金，违约金不足以弥补全部损失，违约方应另行赔偿甲方相应的损失。
    本协议作为甲乙双方所签订合同的附件，与甲乙双方所签订合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
    本协议的有效期为双方签署之日起至双方所签订合同及权利义务全部履行终止时止。
    本协议一式陆份，由甲方执肆份，乙方执贰份，送交甲乙双方的监督单位或部门各一份，具有同等的法律效力。 


	甲方单位：
	乙方单位：

	
	

	（盖章）
	（盖章）

	
	

	法定代表人/授权代表：
	法定代表人/授权代表：

	
	

	
	

	     年  月  日
	年  月  日













[bookmark: _Toc99301426]

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求


4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc150480794]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc480942350]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc226965831]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc264969249]




4 




5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

[bookmark: _Hlk217395562][bookmark: _Hlk217395541]（格式示例一，适用于设备采购）
项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


[bookmark: _Hlk168431944]说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


（格式示例二，适用于服务类项目）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	






注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
[bookmark: _Hlk168431865][bookmark: _Hlk168431972][bookmark: _Hlk144194261]4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
6 [bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc150480797]
合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
9 
拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。
10 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

