变 更 公 告

原招标项目名称：首都医科大学科技创新服务能力建设-科研水平提高定额-“脑认知与脑医学-脑重大疾病动物模型建立及关键技术研究（一期）”（科研类）

招标编号：BIECC-ZB3439

采购人名称：首都医科大学

采购人地址：北京市丰台区右安门外西头条10号

采购人联系人及联系方式：康老师/83911232

招标代理机构全称：北京国际工程咨询公司

招标代理机构地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A611

招标代理机构联系人及联系方式：蔡轩、刘然/82376706

项目联系人及联系方式：蔡轩、刘然/82376706

招标公告首次发布日期：2017年3月24日

变更事项：技术需求，投标截止时间与开标时间

变更内容：

1、本项目03包（校内分包号：bie-17q01-03）中的“多功能酶标仪”技术需求变更如下：

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 多功能酶标仪 | 操作手册、防尘罩、连接线 | 检测模块： 荧光强度(FI，FRET，时间分辨荧光) 发光(Lum) 紫外-可见吸收光(Abs) 系统参数 荧光强度 1.光源：高能量氙闪灯（荧光强度检测，时间分辨荧光，光谱扫描），光源能量可根据样品信号强度进行调整，有低、高两种能量强度可选 *2.波长范围：250-900 nm，连续波长 3.波长选择：双光栅单色器 (顶/底部) 4.带宽：激发≥16nm，发射≥16nm *5.顶部检测灵敏度： 2.5pM荧光素 ( 0.25fmol/孔 384孔板 ) 6.底部检测灵敏度： 5 pM荧光素 ( 0.5 fmol/孔 384孔板 ) 7.检测器：光子整合PMT 8. 荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进，绘制扫描曲线，确定荧光染光谱特性 发光 1.波长范围：300-700 nm，连续波长 2.动态范围：> 6 个数量级，具有动态扩展功能，动态扩展检测范围 3. 积分时间：0ms-100s，可根据反应时间长短来调整数据采集时间 *4.灵敏度(ATP)：光栅系统20 amol /孔 ATP闪光分析 ( 96孔 ) 5. 发光扫描：可在300-700nm范围内进行发光扫描,1nm步进，绘制发光扫描图 6. 检测模式：闪光、辉光、发光扫描 吸收光 1.光源：高能量氙闪灯 2.波长选择：双光栅单色器，双光栅单色器，一次检测最多可进行6种波长测量 3.波长范围：230-999 nm, 1 nm 步进 4.带宽：4nm(230-285nm), 8nm(>285nm) 5.测量范围：0-4.0 OD 6. OD 准确性：< 1% @ 2.0 OD 7. OD 重复性：< 0.5% @ 2.0 OD *8. OD分辨率： 0.0001 OD 9.散射光：< 0.03% @ 230nm 10.检测模式：终点法，动力学法，波长扫描和微孔孔域扫描 11.光路径校正：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量 时间分辨荧光 1.光源：高能氙闪灯 *2.波长范围：250-900 nm，连续波长 3.波长选择：双光栅单色器 4.灵敏度：Eu1.2pM ( 120amol/孔384孔板 ) 5. 数据收集延迟时间：1-16000μm 6. 数据采集时间：20-16000μm 检测设定： 1. 孔板移动延迟时间：0-2550ms，有效降低孔板移动产生波动对数据检测所产生的影响 2. 单点数据检测次数：1-255次/单个数据点，提高数据检测稳定性。 3. 检测器：光子整合PMT，可手动调整或自动调整PMT增益。 4. 孔板类型兼容：兼容所有符合SBS标准微孔板，并可根据不同厂家品牌和孔数进行设定，可选不低于90种不同品牌高度及规格的微孔板类型，可通过软件自定义孔板尺寸，满足特殊规格孔板检测需求。 5. 孔域扫描：可进行高精度孔域扫描，最多可选99×99点矩阵扫描，并可根据样品形状选择扫描区域大小，扫描结果可以一键导出至Excel表格，并可根据扫描结果给出模拟热感图。 6. 探头高度调整范围：探头高度可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度。 *7. 检测速度可调：可根据实验需要调整检测速度，调整检测时间。 96 孔：11 秒 384 孔：22 秒 8. 动力学检测：可对样品进行动态检测，持续时间0-168小时，完成规定时间内多点持续监测，绘制曲线，并可进行不规则动力学测定，实时监测曲线变化，及在曲线监控期间进行加样操作。 常规 1.孔板类型：1-384孔板；兼容≤2微升超微量多体积检测板 2温度控制：室温 +4℃至45℃，可进行预热操作，使仪器在检测开始前即达到目标温度。 3.震荡：可选线性（360－1096cpm）、轨道（180-559cpm）、双轨道振荡（180-559cpm），振荡时间可调1－1000秒，并可配合动力学检测模式，进行168小时持续振荡检测。 4储板器(自动化)兼容：可兼容自动储板器（单架载板量50块、30块10块可选），进行高通量微孔板处理工作 软件 1. 原厂正版软件：可选择中文或英文操作系统。对仪器进行控制并可同时完成数据分析及报告生成。 2. 模块化功能操作：可任意调整程序编辑步骤 3. 一键式数据EXCEL导出功能：可迅速将数据导出至EXCEL表格中 4. 多种报告编辑导出模式可选：可选择导出内容、格式及导出位置，并可提前编辑报告模板进行数据套入 5. 内置模板文件：方便用户参考 工作条件 环境：能在18℃～40℃室温，相对湿度10~85%环境下运行。 电源及插头：能在AC220V±10%，50Hz条件下连续工作。 其他 1.基本配置 主机（包含荧光、时间分辨荧光、发光、紫外-可见吸收光检测模块） 1套 数据采集及分析软件 1套 2.技术服务和培训 仪器制造商授权的技术人员到现场免费安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员； 从仪器验收合格之日起向用户免费提供12个月的维护服务，24小时内有人回应。 3.质量保证期，按技术指标进行验收，验收合格后12个月为质保期。 | 台 | 1 | 是 | 是 |

2、本项目投标截止时间与开标时间变更为：2017年4月20日上午9：00（北京时间）。

变更日期：2017年4月1日

说明：请各投标人根据上述更正内容安排相关事宜，并务必在收到本变更公告通知后加盖单位公章传真到82370881，或将加盖公章的扫描件发送邮件至jowena@163.com

北京国际工程咨询公司

2017年4月1日