更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：0701-234106030910
原公告的采购项目名称：北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目四）
首次公告日期：　2023年12月5日　
二、更正信息
更正事项：□采购公告√采购文件 □采购结果 
更正内容：
1、经采购人确认，本项目第10包招标文件第五章采购需求 第10包 品目10-1体外膜肺氧合系统(ECMO) 技术参数更正如下：
第10包 品目10-1体外膜肺氧合系统(ECMO)
体外膜肺氧合系统(ECMO)1:3套

一、技术参数：
1、品牌：国产
2、泵驱动器工作原理：磁力驱动
3、中文操作系统
▲4、主机和显示屏分体式设计，可快速并接或拆离
▲5、显示屏：触摸屏≥12英寸；
▲6、显示界面：循环回路图显示、转速、流量、压力变化趋势图等显示
▲7、具有零流量模式，自动调节，防止血液返流
8、具有稳压模式，自动调节，避免压力过高对血液造成的破坏
▲9、单机重量：≤15kg
10、泵驱动器转速：0-6500rpm，精度±2%或10rpm

11、流量范围为：0—8L/min，精度±8%或0.1L/min
12、监测功能
12.1、具备转速、流量、气泡监测  
12.2、具备三道压力监测和跨膜压差直接显示功能
12.3、具有无创温度传感器，可以卡在管路上监测动脉、静脉温度。

13、报警功能
13.1、转速超限报警，设置范围0-6500rpm可调
13.2、流量超限报警，设置范围0-8L/min可调
13.3、压力超限报警，设置范围-400mmHg-400mmHg可调
13.4、温度超限报警，设置范围18-45℃，精度±1℃
13.5、气泡监测报警，具有气泡报警联动功能。

▲14、泵头预冲量：≤20ml
▲15、驱动泵具有转速显示、流量显示及气泡监测报警功能
▲16、紧急备用驱动泵采用电驱动方式，可连接主机运行或直接连接电池独立运行，且具有转速显示、流量显示及气泡监测报警功能 
▲17、电池：主机配备电池≥两块，电池可支持热插拔，并自带电量显示指示灯，满负荷状态下持续供电时间≥240分钟
18、耗材：具备与机器同品牌的耗材套包，提供相关医疗器械注册证，离心泵头、循环管路、膜式氧合器一体化预连接整体套包，套包具有磷酸胆碱涂层
19、氧合器氧合膜面积≥2㎡
20、热交换膜≥0.4㎡
21、血流量0.5-7L/min
22、气流量0-14L/min
23、氧气转换率：最大血流量时≥50mL/L

24、二氧化碳转换率：最大血流量时≥36mL/L

25、配备空氧混合器，氧浓度21%-100%连续可调，流量0LPM-1.0LPM，1LPM-10LPM可调
26、配备变温水箱，温度调节范围35-39℃连续可调，具有水位指示和出水温度显示，具有自检、超温、水位报警功能。
体外膜肺氧合系统(ECMO)2:1套
一、用途：用于临床的呼吸支衰竭或循环衰竭的生命抢救与支持。
二、技术性能参数：
1、离心泵系统
1.1 要求离心泵基座和显示屏一体化，便于临床操作和患者转运
1.2工作模式：LPM流量模式和RPM转速模式
▲1.3最大转速：≥5000rpm/min
1.4 最大流量：≥9L/min
1.5主机重量：≤15kg，适用于院内转运与急救
▲1.6 离心泵要求可独立使用，也可整合到心肺机上使用
1.7泵头工作原理：磁力驱动，离心泵头内无轴杆设计
1.8离心泵驱动器需集成流量监测和气泡监测功能
1.9要求离心泵具备应急手摇驱动装置，且具备LED转速显示
1.10内置后备电池，保证断电情况下，运转时间≥90min
2、空氧混合器
2.1 能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给
2.2 FiO2范围：21-100%
2.3 具有氧气和空气管道
3、ECMO配套耗材要求
▲3.1能够提供完整的肝素涂层套包（含氧合器、离心泵头和连接管路的整体套包），经过国家药监局（NMPA）批准单个套包可连续使用时间≥10天，提供中文说明书证明
3.2 氧合器采用聚甲基戊烯材料，并具有含肝素的生物涂层
3.3氧合器血流量范围：0.5-7L/min
3.4氧合器膜面积：≥1.8m2
3.5氧合器预充容量：≤250ml
3.6离心泵头内无金属轴承，预充容量：≤35ml
3.7离心泵头表面积：≤190cm2
3.8预连接管路：含肝素的生物涂层，直径3∕8英寸
▲3.9氧合器套包、动脉插管、静脉插管及经皮穿刺套包为同一品牌，提供整套解决方案，无须额外组装其他品牌附件，经国家药监局（NMPA）批准可连续使用时间≥10天，提供中文说明书证明
4、ECMO升降温水箱
4.1水箱容积：≤1.5L
4.2水箱温度范围：15－39℃
5、ECMO架车
5.1不锈钢车体，可移动
5.2能安全放置离心泵、ECMO水箱等设备及其辅助配套设备。
2、经采购人确认，本项目第10包投标截止时间、开标时间由“2023年12月26日09点30分（北京时间）”更正为：“2024年1月5日09点30分（北京时间）”。

3、招标文件其他内容不变。
更正日期：2023年12月15日
三、其他补充事宜
无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：首都医科大学附属北京安贞医院
地 址：北京市朝阳区安贞路2号
联系方式：010-64456407
2.采购代理机构信息
名 称：中技国际招标有限公司 
地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
联系方式：010－81168541
3.项目联系方式
采购人项目联系人：穆老师
电　话：010-64456407
采购代理机构项目联系人：强文晓、孙薇
电　话：010－81168541
