小汤山医院康复能力提升医用设备购置更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-244106080105

原公告的采购项目名称：小汤山医院康复能力提升医用设备购置

首次公告日期：2024年2月8日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 √采购文件 □采购结果

更正内容：

1、本项目第1包医用高压氧舱招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求作如下更正：

| 招标文件参数 | 更正后参数 |
| --- | --- |
| ▲1.1、氧舱结构：三舱七门式，采用平底结构，无地下室设计； | ▲1.1、氧舱结构：三舱七门式，直列式布局。采用平底结构，无地下室设计，要求结合医院目前建筑结构进行产品设计，需满足现场条件； |
| 1.2、舱体总体高度≤3400mm，主进门可采用侧开门结构； | #1.2、舱体总体高度≤3400mm，主进门均采用侧开门结构，以满足现场条件;投标设备应具备侧开门结构相关技术，须提供相关证明材料，并加盖原厂公章。 |
| 1.3.1、常规治疗舱（直径×长度）： ≤3600×6000mm； 1.3.2、ICU重患抢救舱（直径×长度）：≤3600×5500mm； 1.3.3、过渡舱（直径×长度）：≤3600×3500mm； | 1.3.1、常规治疗舱（直径×长度）： ≥3600×6000mm； 1.3.2、ICU重患抢救舱（直径×长度）：≥3600×5500mm； 1.3.3、过渡舱（直径×长度）：≥3600×3500mm； |
| ▲1.6、人均舱容≥3m3 | ▲1.6、人均舱容≥4m3 |
| 1.11.1、传物筒具备安全联动控制装置、压力显示和安全连锁装置； | #1.11.1、传物筒具备安全联动控制装置、压力显示和安全连锁装置；提供安全连锁装置相关证明材料，并加盖原厂公章。 |
| 2.3.1、配备加、减压操作阀门各1套； | #2.3.1、配备加、减压操作阀门各1套； （配手动机械式拉杆操作阀），投标设备应采用拉杆式机械操作阀门相关技术，须提供相关证明材料，并加盖原厂公章。 |
| 2.3.2、互通阀：1套； | 2.3.2、互通阀：1套；（配手动机械式拉杆操作阀） |
| 2.4.1、配加、减压操作阀门各1套； | 2.4.1、配加、减压操作阀门各1套；（配手动机械式拉杆操作阀） |
| 2.4.2、互通阀：1套； | 2.4.2、互通阀：1套；（配手动机械式拉杆操作阀） |
| 2.5.1、配备加、减压操作阀门各1套； | 2.5.1、配备加、减压操作阀门各1套； （配手动机械式拉杆操作阀） |
| #5.2、采用医用氧舱低阻力吸氧技术，并具备相应的氧舱专用呼吸阻力测试技术，提供第三方证明文件 | #5.2、采用医用氧舱低阻力吸氧技术，并具备相应的氧舱专用呼吸阻力测试技术，提供第三方证明文件，并加盖原厂公章； |
| 12.17、软件系统终身免费升级。系统可与采购人HIS系统及脑机接口进行免费对接。训练数据可上传至采购人数据中心。 | 移至序号16，更正为： - 软件系统终身免费升级，可与采购人HIS系统进行免费对接（含HIS接口费用），数据可上传至采购人数据中心。 |
|  | 增加： 15、智能化医疗工作站 智能化医疗工作站要求具备以下功能：1.可对氧舱操作使用情况和病员信息情况进行统计汇总；2.具备文件查询、文档记录、数据共享输出等功能。 17、执行标准： 17.1、GB/T12130-2020《氧舱》国家标准 17.2、TSG 24-2015《氧舱安全技术检查规程》 17.3、GB/T150-2011《压力容器》国家标准 17.4、GB9706.1-2007《医用电气设备》 17.5、《固定式压力容器安全技术监察规程》 |

2、本项目第1包投标截止时间、开标时间更正为：2024年3月5日9点30分（北京时间）。

三、更正日期：　2024年2月18日

四、其他补充事宜

招标文件其他内容不变。

五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京小汤山医院

地    址：北京昌平区小汤山镇银街北路390号院

联系方式：010－61789682

2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168577

3.项目联系方式

项目联系人：赵雨辰、孙薇

电      话：010－81168577