北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目-设备采购（20包）更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2441STC70638/20

原公告的采购项目名称：北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目-设备采购

首次公告日期：2024年4月11日

二、更正信息

更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

1. **招标文件第五章采购需求三、技术要求2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求一、技术参数变更为：**

一、技术参数

★1.分类：II级A2型生物安全柜；

2.气流循环模式：30%外排，70%循环；

★3.外形尺寸(宽\*深\*高)（mm）≥1500×750×2100（总宽度不大于1700）；

★4.内部尺寸(宽\*深\*高)（mm）≥1350×600×650，适合2人操作；

▲5.流入气流平均流速：≥0.53 m/s ；

6、工作区每米宽度的气流流量：≥0.1m3/s；

#7.下降气流平均流速：0.30m/s～0.40m/s（测量点不少于21个）；

▲8.过滤效率：对0.12微米颗粒物过滤效率为99.9995%，并且具有过滤器寿命不足预警；

#9.仪器正常运行时的噪音≤63dB（A)；

#10.工作区照明：平均照度≥800(LX)；

▲11.人员保护：保护因子≥1.0×106（生物安全柜中心轴线、左侧中心和右侧中心，用碘化钾法测试）；

#12.产品保护：微生物法重复三次，每次结果均≤5CFU；

#13.交叉污染保护：菌落数≤2CFU（生物安全柜的左侧、右侧重复三次微生物法试验，每次符合）；

14.可实时检测并显示工作区内温湿度及工作区风速；

#15.具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

#16.紫外灯剩余寿命不足发出更换预警；

17.前窗玻璃门具有防爆、防碎/防腐蚀及防紫外功能，厚度应≥5mm；

▲18.玻璃窗应急情况下手动控制；

#19.所有工作区内表面和集液槽使用316不锈钢材料；

▲20.采用直流风机；

▲21.风速由风速传感器控制；

▲22.具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的四者联动互锁系统；

23.操作区具有防水插座不低于2个；

24.脚轮设计灵活、便于移动，具有锁死功能。

1. **招标文件第五章采购需求三、技术要求3. 履约验收方案中增加：**

（5）如合同货物在验收中达到技术性能验收指标，则双方应在验收完成后7日内签署验收证书一式两份，双方各持一份。验收日期为合同货物达到技术性能验收指标的日期。

（6）验收证书的签署不能免除乙方在质量保证期内对合同货物应承担的保证责任。

1. **招标文件第四章评标程序、评标方法和评标标准二、评标标准序号2技术性能评分标准（3）（4）项变更为：**

（3）带“▲”号标记的条款为重要指标共7项，每有一个带“▲”号标记的条款为负偏离则扣5分；

（4）带“#”号标记的条款为重要指标共8项，每有一个带“#”号标记的条款为负偏离则扣2分。

1. **20包投标截止时间、开标时间变更为：**2024年5月16日9点30分（北京时间）。
2. **20包提交投标文件地点变更为：**北京市海淀大街8号中钢国际广场21层会议室。

更正日期：2024年4月29日

三、其他补充事宜

招标文件其他内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

　1.采购人信息

名 称：北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心）

地 址：北京市通州区光机电一体化产业基地兴光二街7号

联系方式：卢老师，010-57901484

2.采购代理机构信息

名 称：中钢招标有限责任公司

地 址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层

联系方式：010-62688251

3.项目联系方式

项目联系人：马娟娟、刘健、刘圣钰、聂娅琼

电 话：010-62688223（购买文件、发票咨询）、010-62686386、6390（项目问询）、liujian5@sstc20.com（项目问询）