# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-244106030343

原公告的采购项目名称：手术器械购置项目

首次公告日期：2024年6月7日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告√采购文件 □采购结果

更正内容：

1、经采购人确认，本项目第5包招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：第5包 品目5-1手术器械购置（骨科）“1、电动石膏锯

1.1、振动频率：11400cpm±5%；

1.2、振动角度：5.6°±0.5°

1.3、外形尺寸：直径≤70mm，长度≤300mm；

1.4、净重≤2kg；

1.5、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；”

更正为“1、电动石膏锯 1.1、锯频≥8500 次/分；

1.2、摆角9°，≤±20%；

1.3、噪声≤90dB；

1.4、温升≤25℃；

1.5、额定输入电压：220VAC±22VAC；

1.6、额定功率：110VA；

1.7、重量≤1.7KG；”

2、经采购人确认，本项目第5包招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：第5包 品目5-1手术器械购置（骨科）增加参数“17、质保期：保修5年。”

3、招标文件其他内容不变。

更正日期：2024年6月14日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：首都儿科研究所附属儿童医院

地 址：北京市朝阳区雅宝路2号

联系方式：010-85695224

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168541

3.项目联系方式

采购人项目联系人：张老师

电　话：010-85695224

采购代理机构项目联系人：强文晓、孙薇

电　话：010－81168541