# 北京小汤山医院2024年医用设备购置项目医用核磁共振设备等更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-244106170593

原公告的采购项目名称：北京小汤山医院2024年医用设备购置项目医用核磁共振设备等

首次公告日期：2024年6月28日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 √采购文件 □采购结果

更正内容：

1、本项目第1包医用核磁共振成像设备（MR）招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求作如下更正：

|  |  |
| --- | --- |
| 招标文件参数 | 更正后参数 |
| 1.4.1、10cmDSV：≤0.002ppm； | 1.4.1、10cmDSV：≤0.005ppm |
| 1.4.2、20cmDSV：≤0.015ppm； | 1.4.2、20cmDSV：≤0.03ppm |
| 1.4.3、30cmDSV：≤0.05ppm | 1.4.3、30cmDSV：≤0.15ppm |
| 1.4.5、50cmDSV：≤1.6ppm | 1.4.5、30cmDSV：≤2.0ppm |
| 3.6、ADC采样率：≥100MHz | 删除此条 |
| 3.8、具备实时数字化射频能量监控、实时数字化射频能量短期积累监控、实时数字化射频能量长期积累监控功能 | 3.8、具备数字化射频能量监控功能 |
| 3.9.2、头颈联合线圈：≥40单元（非组合） | 3.9.2、头颈联合线圈：≥40单元 |
| 3.9.4、脊柱相控阵线圈：≥44单元 | 3.9.4、脊柱线圈：≥32单元（非组合）， |
| 3.9.9、腕关节专用相控阵线圈（不可用柔性多用途线圈替代）：≥10单元 | 3.9.9、腕关节专用相控阵线圈（不可用柔性多用途线圈替代）：≥8单元 |
| 3.9.11、肩关节专用相控阵线圈（专用线圈，不可用柔性多用途线圈替代）：≥10单元； | 3.9.11、肩关节专用相控阵线圈（不可用柔性多用途线圈替代）：≥8单元 |
| 4、非接触式生理探测系统：可无接触式探测呼吸触发信号 | 4、无需胸带或心电电极等外加装置，即可探测呼吸触发信号 |
| 6.11、3D GRE序列最短TR时间（128矩阵）：≤0.6ms； | 6.11、3D GRE序列最短TR时间（128矩阵）：≤0.7ms |
| 8.13、多部位智能扫描技术：8.13.1、具备头部智能扫描技术：8.13.2、具备脊柱智能扫描技术；8.13.3、具备膝关节智能扫描技术；8.13.4、具备腹部智能扫描技术；8.13.5、具备肩关节智能扫描技术；8.13.6、具备心脏智能扫描技术，可自动生成≥6个标准平面； | 具备多部位智能扫描技术，包括：头部智能扫描、脊柱智能扫描、膝关节智能扫描、腹部智能扫描、肩关节智能扫描技术、心脏智能扫描技术； |

## 三、更正日期：　2024年7月5日

## 四、其他补充事宜

招标文件其他内容不变。

## 五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京小汤山医院

地 址：北京昌平区小汤山镇银街北路390号院

联系方式：010－61789682

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街1号通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168577

3.项目联系方式

项目联系人：赵雨辰、孙薇

电 话：010－81168577