# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-234106030910

原公告的采购项目名称：北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目四）

首次公告日期：2023年12月12日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告√采购文件 □采购结果

更正内容：

1、经采购人确认，本项目第11包体外膜肺氧合系统(ECMO)招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：第11包 品目11-1体外膜肺氧合系统(ECMO)更正为：

“一、数量：2套；

二、主要用途：用于循环衰竭患者的心、肺功能支持；

三、技术参数：

（一）主机及离心泵系统：

▲1、离心泵基座和液晶触摸显示屏一体化，全中文操作界面；

2、离心泵

2.1、工作原理：磁耦合驱动；

▲2.2、转速设置范围：0-5000RPM；

▲2.3、离心泵流量范围：-9.9L/min～ +9.9L/min，精度：±5%或0.1 L/min以内；

▲2.4、具备应急手摇驱动装置；

3、液晶触摸显示屏≥10英寸，分辨率≥1280×800；

▲4、具有流量监测和气泡监测功能；

5、具备报错或异常情况报警功能；

6、锂离子电池：容量≥6600mAh；最大工况下可续航≥90分钟，充放电次数≥500次；数量：1块；

7、主机重量：≤8kg；

8、工作条件：温度，15-40℃；湿度，10%-90%；大气压，70-105Kpa；

9、设备使用有效期≥5年，提供中文说明书或铭牌证明；

（二）空氧混合器：

1、可调节进入氧合器的空气和氧气的百分比；

2、FiO2(氧合指数)设置范围：21%～100%；

3、具备氧气和空气管道；

（三）ECMO水箱：

1、水箱容积：0.7～1.4L之间；

2.、水箱温度控制范围：35～39℃；

（四）台车：

1、整车尺寸：625×600×1120 mm，可上下浮动5%；

2、材质：不锈钢；

3、可安装整套体外膜肺氧合设备；

4、侧面预留有氧气瓶支架可摆放氧气瓶，紧急手摇支架、氧合器支架均有夹持位置连接推车；

5、可用于院内转运及通过救护车转运；

（五）ECMO配套耗材：

1、可独立提供或确保提供充足的配套耗材；

2、氧合器：

2.1、材料：聚碳酸酯；

2.2、氧合器血流量范围：0.5-7L/min；

2.3、气体最大流量：≥15L；

2.4、氧合器膜面积：≥1.8m2；

2.5、氧合器预充容量：≤250mL；

2.6、可提供儿童长效氧合器；

3、离心泵；

3.1、外壳、转子和连接器材料为聚碳酸酯；帽罩材料为聚乙烯；

3.2、预充容量：≤35mL；

3.3、离心泵头表面积：≤200cm2；

4、配套耗材可连续使用时间≥14天；

5、配套耗材与其他品牌兼容能；

6、整个套包预充容量：≤500mL；

7、氧合器套包、动脉插管、静脉插管及经皮穿刺套包是为同一品牌；

8、配套耗材环氧乙烷灭菌，一次性使用；

四、主要配置（每套）：

1、体外膜肺氧合主机及离心泵系统：1套；

2、空氧混合器：1个；

3、ECMO水箱：1个；

4、台车：1辆；

五、售后服务：

1、免费设备安装、使用技术支持；设备运行中，出现无论技术问题还是硬件问题，均有专人对接并及时处理。

2、设备整机质保期≥3年；

3、耗材临期（保质期内3个月）可在一个月内能提供免费调配、换新服务；”

2、经采购人确认，本项目第12包体外膜肺氧合系统(ECMO)招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：第12包 品目12-1体外膜肺氧合系统(ECMO)更正为：

“一、数量：1套；

二、主要用途：用于循环衰竭患者的心、肺功能支持；

三、技术参数：

（一）主机及离心泵系统：

▲1、离心泵基座和液晶触摸显示屏一体化，全中文操作界面；

2、离心泵

2.1、工作原理：磁耦合驱动；

▲2.2、转速设置范围：0-5000RPM；

▲2.3、离心泵流量范围：-9.9L/min～ +9.9L/min，精度：±5%或0.1 L/min以内；

▲2.4、具备应急手摇驱动装置；

3、液晶触摸显示屏≥10英寸，分辨率≥1280×800；

▲4、具有流量监测和气泡监测功能；

5、具备报错或异常情况报警功能；

6、锂离子电池：容量≥6600mAh；最大工况下可续航≥90分钟，充放电次数≥500次；数量：1块；

7、主机重量：≤8kg；

8、工作条件：温度，15-40℃；湿度，10%-90%；大气压，70-105Kpa；

9、设备使用有效期≥5年，提供中文说明书或铭牌证明；

（二）空氧混合器：

1、可调节进入氧合器的空气和氧气的百分比；

2、FiO2(氧合指数)设置范围：21%～100%；

3、具备氧气和空气管道；

（三）ECMO水箱：

1、水箱容积：0.7～1.4L之间；

2.、水箱温度控制范围：35～39℃；

（四）台车：

1、整车尺寸：625×600×1120 mm，可上下浮动5%；

2、材质：不锈钢；

3、可安装整套体外膜肺氧合设备；

4、侧面预留有氧气瓶支架可摆放氧气瓶，紧急手摇支架、氧合器支架均有夹持位置连接推车；

5、可用于院内转运及通过救护车转运；

（五）ECMO配套耗材：

1、可独立提供或确保提供充足的配套耗材；

2、氧合器：

2.1、材料：聚碳酸酯；

2.2、氧合器血流量范围：0.5-7L/min；

2.3、气体最大流量：≥15L；

2.4、氧合器膜面积：≥1.8m2；

2.5、氧合器预充容量：≤250mL；

2.6、可提供儿童长效氧合器；

3、离心泵；

3.1、外壳、转子和连接器材料为聚碳酸酯；帽罩材料为聚乙烯；

3.2、预充容量：≤35mL；

3.3、离心泵头表面积：≤200cm2；

4、配套耗材可连续使用时间≥14天；

5、配套耗材与其他品牌兼容能；

6、整个套包预充容量：≤500mL；

7、氧合器套包、动脉插管、静脉插管及经皮穿刺套包是为同一品牌；

8、配套耗材环氧乙烷灭菌，一次性使用；

四、主要配置：

1、体外膜肺氧合主机及离心泵系统：1套；

2、空氧混合器：1个；

3、ECMO水箱：1个；

4、台车：1辆；

五、售后服务：

1、免费设备安装、使用技术支持；设备运行中，出现无论技术问题还是硬件问题，均有专人对接并及时处理。

2、设备整机质保期≥3年；

3、耗材临期（保质期内3个月）可在一个月内能提供免费调配、换新服务；”

3、经采购人确认，本项目第11包体外膜肺氧合系统(ECMO)、第12包体外膜肺氧合系统(ECMO)提交投标文件截止时间、开标时间由“具体投标截止时间及开标时间另行通知”更正为“2024年8月23日09点30分（北京时间）”。

4、招标文件其他内容不变。

更正日期：2024年8月23日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：首都医科大学附属北京安贞医院

地 址：北京市朝阳区安贞路2号

联系方式：010-64456407

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168541

3.项目联系方式

采购人项目联系人：穆老师

电　话：010-64456407

采购代理机构项目联系人：强文晓、孙薇

电　话：010－81168541