
“基层医疗卫生服务能力提升项目”第二批医疗设备采购（更正公告）

一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：11010924210200009204-XM001　　　　　
原公告的采购项目名称：“基层医疗卫生服务能力提升项目”第二批医疗设备采购　　　　　
首次公告日期：2024-08-12 　　　

地址：http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/qjzfcggg/qjzbgg/t20240812_1610053.html
更正信息

更正事项：“基层医疗卫生服务能力提升项目”第二批医疗设备采购采购文件

更正内容：

原采购文件：

第一章投标邀请：投标截止时间、开标时间：2024年09月04日09:00（北京时间）。

第五章采购需求：货物技术要求

（一）潭柘寺

	彩色多普勒超声参数

	一、产品用途说明

	1.腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

	2.颠覆传统超声诊断模式，可实现多种疾病定量诊断及疗效定量评估

	二、货物数量：壹套

	三、系统技术规格及概述：

	3.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

	3.2≥23寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏

	3.3数字波束增强器

	3.4多倍波束合成

	3.5二维灰阶模式

	3.6组织谐波成像模式

	3.7空间复合成像

	3.8图像增强优化成像

	3.9频率复合成像

	3.10宽景成像

	3.11M型模式

	3.12彩色M型模式

	3.13具备解剖M型模式 ，要求M取样线3条，能360度任意角度旋转

	3.14彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

	3.15多频编码彩色血流技术

	3.16频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

	3.17支持组织多普勒成像，可实现TDI、TVI测量

	3.18支持实时双幅对比显示，组织硬度定量分析软件和压力操作提示图标，支持测量映射分析，在组织图测量时，弹性图同步测量

	3.19实时双幅对比成像

	3.20一键自动优化（包括应用于二维、频谱模式）

	3.21智能多普勒 自动优化频谱多普勒取样线角度

	3.22局部放大（支持前端、后端放大）

	3.23二维和彩色多谱勒双幅显示

	3.24支持穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面或参照线多角度可调

	3.25支持DICOM 3.0

	3.26支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

	

	四、测量和分析:

	4.1常规测量

	4.2距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

	4.3多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

	4.4全科测量包，自动生成报告

	4.5腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

	4.6妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 

	4.7心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP、M型、PISA、VTI等

	4.8可支持血管内中膜自动测量，

	4.9支持用户自定义测量项目以及公式编辑

	

	五、电影回放及原始数据处理

	5.1所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储

	5.2原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

	5.3支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：MP4、CIN、AVI、DCM)，一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

	5.4支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持≥15个功能的输出设置

	

	六、检查存储和管理（内置超声工作站）

	

	6.1≥500G硬盘 ，为固态硬盘，速度快，低功耗、冷启动

	开机<30秒、关机<10秒

	6.1内置超声工作站

	6.2多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像

	七、安全和认证

	7.SFDA认证

	八、  技术参数及要求

	系统通用功能

	8.1 监视器:≥15寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏

	8.2 可激活探头接口≥4个

	8.3 安全标准：符合商品安全质量要求

	8.4 整机重量≤65KG

	8.5 支持用户自定义按键数量≥4个

	8.6 探头规格

	8.6.1.  频率: 宽频带变频探头,二维、彩色、谐波、M型均独立变频

	8.6.2.凸阵探头具有≥7种频率的变频范围，常规扫描角度≥60度，扫描角度最大扩展后≥100度

	8.6.3.线阵探头具有≥7种频率的变频范围，支持二维彩色梯形同步扩展显示，图像质量无损耗（提供证明图片）

	8.6.4.相控阵探头具有≥7种频率的变频范围

	8.6.5.以上所有探头支持穿刺导向

	8.7二维灰阶模式

	8.7.1.数字化声束形成器

	8.7.2.数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

	8.7.3.接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

	8.7.4.扫描线：每帧线密度≥313超声线

	8.7.5.发射声束聚焦：发射≥8段

	8.7.6.扫描频率：

	8.7.7.电子凸阵：超声频率 1.0- 5.0 MHz

	8.7.8.电子相控阵：超声频率1.0-5.0 MHz

	8.7.9.电子高频线阵：超声频率4.0-16.0MHz

	8.7.14.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

	8.7.15.最大显示深度:≥39cm（提供图片证明

	8.7.16.TGC: ≥8段

	8.7.17LGC: ≥4段

	8.7.18.二维灰阶：≥256

	8.7.19.动态范围: 30-200db，可视可调

	8.7.20.增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，步进1

	8.7.21.伪彩图谱: ≥4种

	

	8.8彩色多普勒成像

	8.8.1.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

	8.8.2.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

	8.8.3.取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头)

	8.8.4.支持B/C 同宽

	8.8.5.彩色/能量优先：0~10级可调

	8.9频谱多普勒模式

	8.9.1.包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

	8.9.2.显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

	8.9.3.显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

	8.9.4.最大速度: ≥15m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）（提供证明图片）

	8.9.5.最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

	8.9.6.取样容积: 0.5-20mm 

	8.9.7.偏转角度: ≥±20度 (线阵探头)

	8.9.8.零位移动：≥8 级

	8.9.9.快速角度校正

	8.9.10.支持频谱自动测量

	8.9.11.1原始数据声衰减定量成像技术(选配)

	8.9.11.2可对肝脏脂肪变性程度进行可视化显示

	8.9.11.3可实时、定量测量肝脏组织声衰减系数（提供证明图片）

	8.9.11.4支持大于2种以上探头（实际4把--凸阵、高频线阵、中低频线阵、微凸阵），支持成人和儿童脂肪肝定量检测及疗效监测，提供科研新方向（提供证明图片）

	8.9.11.5支持实时双幅对比显示

	8.9.11.6支持取样框和测量框大小可调

	8.9.12.1原始数据斑块定量评估技术(选配)

	8.9.12.2 可2步实现斑块易损性定量评估

	8.9.12.3具备≥5项定量参数（提供证明图片）

	8.9.12.4支持测量映射分析

	8.9.12.5有分析曲线。（提供证明图片）

	8.9.13.1精细血流定量成像技术

	8.9.13.2支持≥4把不同频率探头

	8.9.13.3方向性精细血流成像，采集血流背向散射信号，提高血流多普勒信号灵敏度。

	8.9.13.4支持实时双幅对比显示

	8.9.14.1 介入穿刺引导整体解决方案

	8.9.14.2  穿刺引导线 

	8.9.14.3 支持单线和双线区间引导两种方式 ，均可实现横向和纵向移动调节角度

	8.9.14.4  穿刺增强技术

	8.9.14.5 支持穿刺增强偏转角度调节

	8.9.14.6  支持实时双幅对比显示

	8.9.14.7 穿刺针智能Map技术(选配)

	8.9.14.8  探头规格：

	8.9.14.9  电子凸阵：超声频率1.0-5.0MHz

	8.9.14.10 电子相控阵：超声频率1.0-5.0MHz

	8.9.14.11  电子高频线阵：超声频率4.0-16.0MHz

	8.10.1连通性

	8.10.2 参考信号:  心电,呼吸波，并支持心电触发控制

	8.10.3 输入/输出信号:

	8.10.4 输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频

	8.10.5 输出: 高清影视频接口

	8.10.6 支持数据无线传输

	8.10.7 支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

	8.10.8 支持DICOM 3.0，支持DICOM图像的存储和打印

	8.10.9  USB3.0接口2个

	8.10.10 可升降多功能/豪华专用台车，可配四接口豪华台车（提供证明图片）

	8.10.11 支持扩展USB接口

	8.10.12 具备可装卸探头扩展槽

	8.10.13 两个储物盒

	8.10.14 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

	

	九、备件、技术及维修服务，培训要求及其它

	9.备件要求

	9.1卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

	9.2技术及维修服务

	9.3在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

	9.4技术培训要求

	9.5在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

	9.6其他商务条款：按招标要求


	牙片机参数

	1.设备名称：数字化牙片成像系统（由牙科X射线机，数字口内影像板扫描系统及服务器和打印机组成）

	2.牙科X射线机参数：

	2.1高频发生器频率≥100kHz；

	2.2焦点：≤0.8mm；

	2.3工作电压调节范围：60-70KV；

	2.4电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；

	2.5曝光控制方式：自动；

	2.6最大管电流：≥7mA；

	2.7曝光时间调节范围:0.20-2.00s；

	2.8安装方式：壁挂式或移动式安装；

	2.9焦点到皮肤距离：标准20cm；

	3. 数字口内影像板扫描系统参数

	3.1、扫描空间分辩：≥15 lp/mm。

	3.2、像素尺寸：35微米。

	3.3、支持S0，S1，S2，S3四个尺寸的影像板。

	3.4、扫描时间<5秒。

	3.5、扫描完成后，影像数据自动被擦除。

	3.6、电脑软件端支持导出JPG、BMP、PNG、DCM图片格式。

	3.7、电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能。

	3.8、电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理。

	4.服务器及打印机参数

	4.1 CPU: ≥i3

	4.2 内存：≥8G

	4.3 硬盘：≥500G

	4.4 显示器：≥23寸

	4.5 操作系统：WIN 10或WIN 11

	4.6 打印机：激光打印机

	4.7 连接方式：USB连接

	5. 售后服务及保修

	整机保修1年


	动态血压监测仪参数

	（一）功能要求

	1.具有液晶显示屏，数字显示清晰、易看

	2.可实现无创血压的实时监护

	3.血压测量结果和出错信息全中文显示

	4.具有24小时回放再分析功能，具有异常值报警功能 

	5.可暂时中断测量，重新佩戴继续测试血压

	6.有标准差（变量）、日夜血压降低的计算、图示评估、血压图、趋势图、血压分布直方图等分析功能

	7.电池工作：功耗低, 连续使用≥48小时

	（二）性能指标

	1.血压：

	1）血压测量范围0kPa(0mmHg)～40kPa(300mmHg)；

	2）测量精度：±0.4kPa(±3mmHg)

	2.呼吸：

	1）呼吸测量范围：(4～120) 次/分；

	2）测量精度：±2次/分

	3.体温

	1）体温测量范围：25℃～45℃；

	2）35℃～40℃范围内±0.2℃，其余无要求


	红光艾灸仪参数

	1工作条件

	1.1环境温度范围：+10℃～+40℃；

	1.2环境湿度范围：≤85%；

	1.3大气压力范围：700hPa～1060hPa；

	1.4额定使用电源：a.c.220V，频率50Hz；

	2额定输入功率：1000VA。

	3外形尺寸：长700mm，宽600mm，高1500mm，允差±10%；

	4红光性能

	4.1红光主波长为650nm，允差±5%；

	4.2有效红光辐照度

	a）6.0mW/cm²，允差±25%；

	b）有效红光辐照度的均匀性大于0.4；

	c）有效红光辐照度的不稳定度应不大于±10%。

	4.3辐射光谱

	600nm～760nm范围内的辐照度与200nm～1400nm范围内的辐照度的比值不小于0.8。

	4.4紫外辐射

	有效辐照面上任一点的紫外辐射（波长从200nm～400nm）不得超过1×10-4mW/cm2（1×10-3W/m2）。

	4.5红外辐射

	有效辐照面上任一点的红外辐射（波长从760nm～1400nm）不得超过10mW/cm2（100W/m2）。

	5艾灸性能

	5.1艾灸功能加热温度分两档可调：低档为100℃，高档为160℃，允差±10℃；

	5.2加热盘温度

	连续工作4小时后，加热盘温度不超过180℃。

	6.工作时间：10min～90min可调，级差10min，定时误差不大于设定值的±2%。

	7.噪音不超过60dB(A)。

	显示及操作方式：数码显示，电容触摸控制

	8.无线遥控功能

	9.光灸一体化治疗方案、无烟艾灸功能

	10.防倾倒设置，倾倒自动断电

	11.具有自动漏电保护


	熏蒸床参数

	1、额定输入功率：1500W。

	2、床体尺寸（长宽高）：2010×720×1070mm，允差±10%。

	3、操作台尺寸（长宽高）：460×370×860mm，允差±10%。

	4、治疗温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。

	5、治疗时间：1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

	6、上水方式：自动，加热锅容积：5L。

	▲7、具有中药药液雾化功能：单区雾化量大于40mL/h。

	8、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护，治疗结束自动提示。

	9、舱内具有单独停止加热按钮。

	10、熏蒸加热区：三区独立控制，加热方式为厚膜管状加热器。

	11、具有双重超温保护功能。

	12、熏蒸面积：1530×340mm，11块熏蒸垫可任意组合。

	13、自动吹送蒸汽，多风道设计，确保每区熏蒸温度恒定、舒适。

	14、治疗机防干烧装置：当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示信息。

	15、独立的操作控制台，机电分离式设计。

	16、具有臭氧消毒功能。

	17、具有工作状态提示、多重故障自检错误代码显示功能。


	红光治疗仪参数

	1、光源类型：矩阵集成高功率半导体固态光源。

	2、灯珠：10×10矩阵排布，100颗/治疗头，功率100W。

	3、治疗时间：1～60min可调，步进1min。

	4、时间记忆：根据临床医生操作习惯自动设定设备治疗时间一键启动。

	5、能量调节：三级能量调节。

	5.1、一级：有效红光辐照度为21mW/cm²，允差±25%。

	5.2、二级：有效红光辐照度为34mW/cm²，允差±25%。

	5.3、三级：有效红光辐照度为60mW/cm²，允差±25%。

	▲6、波长范围：640nm±10nm（冷光源波段）。

	▲7、光功率密度：在距离光杯口15cm处测量时＞60mW/cm²。

	8、操作面板：≥7英寸电容液晶触摸屏。

	▲9、辐照度均匀性：光学透镜式聚光设计，有效红光辐照度的均匀性＞0.4。

	10、皮肤温度动态管理：内置无线测温模块，实时监测及显示治疗面皮肤温度。可自主设置报警阈值，高于阈值自动停止输出并发出提示报警声音。

	11、支臂结构：气弹簧结构，可根据灯头重力无级调节支撑力度，保证治疗时光源稳定性，定位精准、操作简便。

	▲12、支臂活动范围：支臂长度：700mm，允差±20mm；垂直调节角度30～160°；水平调节角度0～180°；允差10%。

	13、灯头设计：双治疗头，三维立体灯头旋转设计，辐射面积更广。

	14、安全设计：防倾倒设计，倾倒自动断电。

	15、漏电保护：具有自动漏电保护功能。

	16、红光穿透：穿透皮肤8～10mm，直至真皮层。


	病人监护仪参数

	1整机要求：

	1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 

	1.2★≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥800*600。

	1.3★屏幕标配最新电容屏非电阻屏，提供说明书或检验报告证明。

	1.4主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。

	1.5★ 标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。

	1.6★安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

	1.7监护仪设计使用年限≥10年。

	1.8★主机防水等级≥IPX1。

	1.9★监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

	1.10★监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

	

	2监测参数：

	2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

	2.2★心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

	2.3具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能。

	2.4★共模抑制能力＞106db。

	2.5★支持≥28种心律失常分析,包括房颤分析。

	2.6★QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

	2.7★具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV。

	2.8★支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印。

	2.9★提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

	2.10具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况;

	2.11★提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果。

	2.12提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

	2.13★配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。

	2.14★提供双通道体温和温差参数的监测,支持体表和腔内两种体温探头类型。

	

	3系统功能：

	3.1支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面。

	3.2具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

	3.3★支持≥2500条事件回顾。

	3.4★支持≥3000组NIBP测量结果。

	3.5 支持不小于2400小时趋势图/表

	3.6支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

	3.7支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

	3.8★支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。 

	3.9★提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 

	3.10支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

	3.11★支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

	3.1248小时心律失常数据的存储和回顾。

	3.13提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2等多种参数测量值和波形；

	3.14★提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘，提供手册证明材料。

	3.15★可升级内置记录仪，提供说明书或检验报告证明。


	除颤监护仪参数

	1.★重量：≤7kg，含电池、体外板和心电导联线。

	2.★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

	3.支持中文操作界面。

	4.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED，选配）功能，AED功能适用于年龄大于29天人群。

	5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

	6.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

	7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

	8.★支持内除颤电极板。

	9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

	10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

	11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

	12.除颤充电迅速，充电至200J≤3s。

	13.★除颤后心电基线恢复时间≤5.5s。

	14.从开始AED分析到放电准备就绪≤12s。

	15.★支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

	16.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

	17.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

	18.可选配监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、体温。

	19.★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。

	20.★标配1块外置智能锂电池，可支持360J除颤≥210次。

	21.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

	22.配置50mm记录纸记录仪或80mm记录纸记录仪。

	23.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

	24.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

	25.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。

	26.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

	27.工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。


	全自动五分类血液细胞分析仪参数

	1.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

	2.分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

	3.检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）

	4.研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等

	5.进样方式：开放进样，并支持全血模式和预稀释模式

	6.▲检测模式：具有CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP等5种及以上全血检测模式

	7.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

	8.样本用量：五分类+CRP模式≤30μl，CRP模式≤20μl

	9.检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时

	10.预稀释模式：自动定量打出稀释液，20μL微量血实现CD+CRP预稀释复检，具备五分类+CRP功能

	11.▲线性范围：PLT：0～5000×109/L，HGB：0-250g/L，WBC：0~400×109/L。

	12.CRP线性范围：0.3~300mg/L

	13.▲CRP试剂包装规格按人份数注册（附注册证）

	14.▲全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（需提供证明文件）

	15.操作系统：全中文操作分析报告软件

	16.排堵方式：正反冲洗，高压灼烧

	17.具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件

	18.▲投标厂家的仪器的血球质控品、校准品均获得FDA认证，保证其溯源性和准确性得到更严格的法规验证

	19.▲所投血球产品在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理

	20.工作电压: (100V-240V～)允差±10%


	全自动五分类血液细胞分析仪参数

	1.全自动五分类；

	2.检测原理：激光流式细胞+细胞化学染色；

	3.检测光源：半导体激光；

	4.检测速度：每小时不少于60个样品；

	5.红细胞血小板检测原理：鞘流技术+阻抗法；

	6.白细胞五分类检测模式：具有专用的末梢全血模式、普通全血模式和末梢血预稀释模式；

	7.用血量：末梢全血和普通全血模式≤16μl，实现血细胞计数与白细胞五分类；末梢血预稀释模式≤20μl，实现血细胞计数与白细胞五分类；

	8.测试参数不少于25项参数；

	9.散点图需≥4个，直方图需≥3个；

	10.具有单独嗜碱性粒细胞检测通道；

	11.线性范围：WBC：0-500×109/L，PLT：0-5000×109/L；

	12.精密度(CV)：WBC：≤3%，RBC：≤1.5%，PLT：≤4%；

	13.仪器数据存储量≥150000个检测结果；

	14.质控和校准：提供原厂配套的质控品和校准品（提供相应的医疗器械注册证），有独立校准系统；

	15.试剂管理：有试剂用量监测和提示功能；

	16.溶血剂等试剂应放置在血球仪内部，帮助实验室节省空间；

	17.血液分析仪主机需自带10寸彩色液晶触摸屏，并且可以同屏显示全部检测结果；

	18.必须提供与仪器配套的中文处理数据管理软件，软件应有质控管理功能。


	尿液分析仪参数

	1、测定原理：反射光电比色法

	2、光源系统：采用冷光源测定系统

	3、测定速度：≥520条/h 

	4、试纸项目选择：兼容14项、13项、11项、10项

	5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白

	6、工作方式：可选择单条测试或连续测试

	7、显示：≥5.7英寸触摸液晶显示屏

	8、仪器能准确感应尿试纸条的数量

	9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内

	10、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.0%

	11、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0%

	12、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性

	13、打印：内置热敏打印机打印测试结果

	14、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障

	15、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部

	16、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码

	17、存储功能：≥9000个测量结果

	18、校准功能：仪器配有试纸条校准功能

	19、输出接口：仪器有串口，并口、USB端口

	20、电源：可在100V—240V下工作


	监护仪参数

	1整机要求：

	1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 

	1.2≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示，提供说明书或检验报告证明。

	1.3屏幕标配最新电容屏非电阻屏，提供说明书或检验报告证明。

	1.4显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。

	1.5内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；可选配高容量电池工作时间≥6小时。

	1.6安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

	1.7监护仪设计使用年限≥10年。

	1.8主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

	1.9监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

	1.10监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

	1.11监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

	2监测参数：

	2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

	2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

	2.3心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

	2.4提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

	2.5支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。

	2.6QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

	2.7支持心电多导同步分析，提供产品界面、手册截图或技术专利证名材料。

	2.8支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

	2.9提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。

	2.1支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

	2.11提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果，提供说明书或检验报告证明。

	2.12提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

	2.13配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。

	2.14提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

	

	3系统功能：

	3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则，提供说明书或检验报告证明。

	3.2具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

	3.3支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，提供说明书等证明文件。

	3.4支持≥1000组NIBP测量结果，可选配升级为高容量存储卡，支持3000组NIBP测量。

	3.5支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

	3.6支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

	3.7支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

	3.8支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。 

	3.9提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 

	3.10可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

	3.11支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

	3.12动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

	3.13提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动。

	3.14支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

	3.15提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘，提供手册证明材料。

	3.16心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有在线系列监护仪，提供机器接口证明文件。

	3.17可升级内置记录仪，提供说明书或检验报告证明。

	支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。


	除颤监护仪参数

	1.重量：≤7kg，含电池、体外板和心电导联线。

	2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥2通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。

	3.支持中文操作界面。

	4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED，选配）功能

	5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

	6.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

	7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

	8.支持至少2种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

	9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

	10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

	11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

	12除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

	13.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

	14.从开始AED分析到放电准备就绪≤13s。

	15.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

	16.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

	17.支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

	18心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

	19.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

	20.可选配监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。

	21.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。

	22.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

	23.支持提供HL7协议

	24.标配1块外置智能锂电池，可支持360J除颤≥210次。

	25.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

	26.配置50mm记录纸记录仪或80mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

	27.单道波形最长 10分钟波形全息回顾

	28.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

	29.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

	30.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

	31.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

	32.工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106kPa。


	心电图机（带心电图管理系统）参数

	1.心电图机符合YY1139-2013标准、GB10793-2000及YY0782-2010专用要求

	2. 技术规格及参数

	2.1导联标准十二导联

	★2.2 输入阻抗: ≥50MΩ

	2.3 频率响应：0.05～150(-3 dB)

	2.4 增益: 2.5,5, 10, 20, 40mm/mv 及自动

	2.5 标准灵敏度：10mm/mv±2%  

	2.6 除颤保护:具有抗除颤保护功能

	2.7 抗干扰滤波: 交流滤波:50Hz (-20dB) ;肌电滤波:  25～35 H z  (-3dB)

	2.8  时间常数:  ≥ 3.2秒

	★2.9 共模抑制比: ≥110dB

	2.10内部噪声：＜15μV P-P

	★2.11 耐极化电压：≥±600mV  

	2.12 存储：存储心电图数据≥100组，可复制前一患者信息功能，可选配SD卡等记忆体，保存心电数据≥800组

	3.  记录器

	3.1记录速度: 10、12.5、25、50mm/sec±5%  

	3.2记录道数： 3、6、6+1、12道记录方式

	★3.3 记录方式：内置热阵式记录器，能够同步打印十二导心电波形和中文分析报告、HR、PR间期、QPS时限、QT/QTC间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

	3.4 记录纸：≥ 210mm宽卷纸

	4.  内置显示器

	★4.1  ≥8英寸TFT液晶显示屏，同步显示十二导心电波形

	4.2显示信息：显示菜单、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、测量信息、状态、标记、病人姓名等

	5. 电源

	5.1 交直流两用：交流220V—50Hz；直流：内置直流可充电电池

	5.2 连续工作时间：交流≥4小时，直流≥1.5小时

	6. 数据上传功能

	6.1仪器需具有USB接口、3G/4G/WIFI联网接口

	6.2可实现信息上传及回传功能 

	6.3 可实现心电图和患者信息传输到心电图室，由医生在医生工作站上完成电子判读签字后，报告及心电图自动传输回各使用科室功能

	7.心电图管理系统 

	7.1 需实现连接心电图机，上传及删除所有病例、选中病例功能；

	7.2可实现对用户进行查询、编辑、删除功能，可对数据库进行压缩、备份，更新用户列表、导出病例报告等功能；

	7.3 具有记录回放功能，可实现波形查阅、波形打印、手动编辑等功能

	7.4 需具有心电实时采集功能；

	7.5 需具有语言切换功能；

	7.6 需具有远程对接功能。

	★8．资质

	8.1提供食品药品监督管理局产品注册证

	8.2提供ISO9001认证、ISO13485认证及CE产品认证证书

	8.3 心电图管理系统需取得计算机软件著作权证书


	电子血压计参数

	显示方式：数字式

	加压方式：智能自动加压

	测量范围：压力0-299mmHg

	测量臂周：170mm-320mm

	本体重量：约1500g


	全科诊疗仪参数

	组成：系统由电子血压计、血氧仪、电子眼底镜、电耳镜、耳温仪等检查设备与一体式终端组成；

	1.功能：可刷取身份证、医保卡和人脸识别进行自动建档测量血压、血氧等，数据可上传至健康小屋健康管理查询系统及基层卫生医疗机构

	3.摄像头可360°旋转；

	4.血压

	测量范围0kPa(0mmHg)～40kPa(300mmHg)

	测量精度：±0.4kPa(±3mmHg)；

	2.血氧

	显示范围：0%～100%

	血氧测量范围：70%～100%

	血氧测量精度：80%～100%范围内为±2%，其它为±5%

	3.检眼镜

	1）携带方便：一次性充电，可以长时间使用，方便移动诊察；

	2）快速充电：有防过充功能，可随充随用；

	3）照明形式：大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤

	4）屈光度补偿：-35D～+20D，共24种屈光度

	5）照明光源：3.5V/2.8W卤钨灯泡

	6）电源：使用充电电池或2#

	7）充电电源：AC220V/50Hz

	7.耳镜

	1）由检查镜头、目镜和手柄、灯泡、辅助撑开装置组成

	2）光源照度：在光源距离10mm时，光照度>200lx

	3）放大倍率≥2倍

	4）打开开关1s以内点亮，并达到额定亮度

	8.耳温：测量范围：32℃-42.2℃   测量速度：≤2秒

	9.系统 

	1）具备全科系统的汇总及查询管理功能，系统数据能够自动存入基本公共卫生服务系统，成为居民健康档案的一个组成部分。

	2 ）按照用户可自定义组织机构管理方式，如中心-站，或中心-医生团队等，方便将按组织机构进行灵活管理。

	3）具备分区管理及分组功能，提供多级权限，不同操作者具有不同的权限。可根据需求灵活制定对用户档案的访问权限。

	4）用户档案页整合了系统多种医疗数据，医生在一个页面即可看到用户测量历程，数据汇总。

	5 ）提供多种数据大屏供用户选择：系统运行状况，高血压管理状况等

	6）支持多种组合条件对档案进行查询和调阅。能提供与第三方系统整合，能向第三方系统返回档案信息、检查数据、及时间节点

	7）应具有全科系统软件著作。

	组成：系统由电子血压计、血氧仪、电子眼底镜、电耳镜、耳温仪等检查设备与一体式终端组成；


（二）斋堂
	多功能病床参数

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	配置
	ABS床头板、中控刹车系统、ABS护栏、引留挂钩

	2
	床面板材质
	采用优质冷轧钢板，内外防锈，表面平滑光洁，无毒，环保

	3
	床头、床尾板
	带定位装置，可自由拆卸

	4
	脚轮
	防缠绕中控脚轮，采用一键刹车系统

	5
	摇把及其连接部位
	摇把及其连接部位有过盈保护装置

	6
	护栏
	可上下定位

	7
	板连接头
	采用优质钢件，耐磨，运作无噪音，防折断

	8
	背板
	背板升降采用双臂水平滑动转轴，双滑轮支撑，背板折起角度为≥85°，腿板折起角度为≥55°，床面整体升降范围0～300mm

	9
	床面载荷
	床面均布400kg载荷能顺利起升背板及腿板，床面载荷弹性≤1.5mm，床面去掉载荷后能恢复原状

	10
	焊接部位
	病床的各焊接部位牢固，无漏焊、虚焊，整体无曲翘现象，不得有锋棱、毛刺、破损和变形，紧固件无松动

	11
	床体稳定性
	床框对角线差≤1mm，床脚四轮高低差≤1mm，床面倾斜12°时，不会滑动和失衡。床框任一边侧中部承受200kg载荷时，床体不得倾斜和翻倒

	12
	手把安全要求
	手把摇动灵活，不使用时可折入床内

	13
	俯卧位通气操作
	支持


	多功能牵引床技术参数

	

	规格尺寸：2150*960*500mm

	产品功能：

	背部调节：0-75°±5°

	腿部调节：0-45°±5°

	最大承重：250kg

	1、床体：床框采用加厚40×80×1.2mm矩型钢管焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，稳定性高，可承载≥250kg；

	2、床面板：采用1mm的冷轧钢板一次冲压而成，床面凹型设计，透气性好，病人躺卧时舒适感强，还可防止床垫左右移动；

	3、整床经打砂防锈工艺后采用优质高级抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用；

	4、床头尾板：采用ABS工程材料一次吹塑成型，保证病人长期倚靠，不易歪斜。暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，流线型设计，美观大方，无卫生死角；尾板外侧有病人信息卡插槽；

	5、护栏：全覆式铝合金折叠护栏，防夹手设计.采用加厚铝合金材质，经久耐用，不易变形，抗腐蚀，光滑美观易清洁； 

	6、摇把：采用不锈钢折叠式手摇把，丝口圆滑，操作轻松，具有双向空挡保护装置，安全耐用；

	7、整床带有4个输液架插孔，

	8、床腿：配有防滑脚帽，有效减少钢材与地地面的摩擦，减少噪音。

	9、上半部分龙门架采用Φ38mm，厚度1.2mm的不锈钢双臂牵引架，可作颈椎牵引或双臂牵引或其它部分的牵引。双臂牵引架上配有滑轮和牵引挂勾，可做腿部牵引。

	10、供骨、伤科病员作牵引、治疗及疗养用。设计紧凑合理，使用综合多能，是当前骨伤科治疗的理想设备。


	洗胃机参数

	一、产品特点

	1、自动压力反馈控制系统。

	2、强力换向防堵结构。

	3、压力液量双安全保护。

	4、进出胃液量平衡控制功能。

	5、*进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。）

	6、进出胃动态模拟压力显示。

	7、无油膜式泵。

	

	二、技术参数

	1、洗胃压力：47kPa-55kPa

	2、出胃液量：≤450ml/次

	3、进胃液量：≤350ml/次

	4、液量平衡：≤250ml/次

	5、噪声：≤65dB(A)

	6、*输入功率：≤80VA

	7、电源：AC220V   50Hz

	

	三、主机、标准附件清单

	1、主机                                 1台

	2、一次性使用负压引流（吸引）接管       3包

	3、一次性使用胃管                       3根

	4、防尘堵                               4个

	5、电源线                               1根

	6、其他必须的配置


	除颤仪（带心电监护）参数

	1
	物理规格/性能

	1.1
	整机重量（标准配置，含电池、体外板、记录仪）≤5.3kg

	1.2
	抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，裸机六面均可承受≥0.75m跌落冲击

	1.3
	防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP44

	1.4
	环境适应能力强，工作温度范围至少满足0ºC～45ºC，且从室温环境下进入-20ºC环境后，至少能工作60分钟；存储温度范围至少满足-30～70ºC；工作/存储湿度范围至少满足10%～95%，非冷凝；工作/存储海拔高度（大气压力）范围至少满足：-381m～+4575m（57.0kPa～106.2kPa）

	1.5
	除颤监护仪面板按除颤1-2-3步操作分区显示

	1.6
	提供双色报警灯

	1.7
	除颤监护仪内置常用操作互动学习指南，提供说明书或机器截图等证明材料

	1.8
	可通过扫描设备机身二维码查看设备培训维护视频，提供说明书或机身照片，并支持现场扫码等证明材料

	2
	显示屏

	2.1
	彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸；分辨率不小于800×480像素；可显示≥4通道监护参数波形

	2.2
	支持中文操作界面

	2.3
	有高对比度显示界面，支持户外查看

	3
	电源及电池

	3.1
	内置可充电锂电池，方便拆卸，无需依靠授权维修人员更换

	3.2
	电池工作时间：连续监护时间不小于6小时；不少于300次200J充放电；不少于200次360J充放电

	4
	手动除颤

	4.1
	支持成人、小儿、新生儿，提供注册证等证明文件

	4.2
	采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

	4.3
	手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分20档以上

	4.4
	输出能量：成人最大能量可支持360J

	4.5
	开机速度快，从开机到显示除颤界面小于2s，提供说明书或检测报告等证明材料

	4.6
	充电至200J小于3s

	4.7
	除颤后心电基线恢复时间小于2.5s，提供说明书或检测报告等证明材料

	4.8
	病人接触状态指示：体外除颤电极板支持显示病人接触阻抗状态；除颤监护仪界面可显示病人接触阻抗状态和接触阻抗值

	4.9
	手动除颤模式支持自动节律分析，提供除颤操作指引

	4.10
	手动除颤可按预制序列和病人类型自动调节能量，提供说明书等证明材料

	4.11
	体外除颤电极板支持成人、小儿电极板一体式设计，无需额外小儿电极板转接件

	4.12
	体外除颤电极板支持能量选择、充电和放电操作

	4.13
	配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。

	4.14
	支持手动事件标记功能，方便医护人员随时记录治疗、用药等操作时间

	5
	监护

	5.1
	支持3导心电监护，HR范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿：15-350bpm

	5.2
	频率响应范围最大支持0.05-150Hz；共模抑制比最大支持＞105dB

	6
	记录仪

	6.1
	内置50mm热敏记录仪

	6.2
	自动打印报告：充放电、标记事件、自检、报警

	6.3
	走纸速度：6.25, 12.5, 25, 50mm/s，提供说明书等证明材料

	7
	存储容量

	7.1
	设备的内部存储容量不小于1Gbit

	7.2
	可存储不少于10小时连续心电波形；可存储不少于500个事件

	7.3
	支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据

	8
	设备维护与自检

	8.1
	设备具有用户检测和设备自检功能

	8.2
	支持开机检测和运行中实时检测；设备处于关机状态下支持每日、每周的设备自检

	8.3
	定期关机自检应覆盖全面，检测项应至少包含以下内容：除颤治疗功能、电池、充放电，其中充放电检测应覆盖最大能量，提供说明书等证明材料

	8.4
	支持用户检测提醒，当超过建议的时间未进行相应检测时，除颤监护仪会给出提示

	8.5
	提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯指示设备状态

	8.6
	查看自检报告方便快捷，操作步骤不超过2步；自检报告显示的检测项支持用户自定义。提供说明书等证明材料

	8.7
	自检失败时，提供图文故障排除提示，提供说明书或机器截图等证明材料

	9
	远程设备管理

	9.1
	可选配蜂窝移动传输（4G）功能，支持连接远程设备管理系统，进行设备集中批量管理、故障保修


	心电图分析工作站和心电图报告打印设备参数

	1.心电图机符合YY1139-2013标准、GB10793-2000及YY0782-2010专用要求

	2. 技术规格及参数

	2.1导联标准十二导联

	★2.2 输入阻抗: ≥50MΩ

	2.3 频率响应：0.05～150(-3 dB)

	2.4 增益: 2.5,5, 10, 20, 40mm/mv 及自动

	2.5 标准灵敏度：10mm/mv±2%  

	2.6 除颤保护:具有抗除颤保护功能

	2.7 抗干扰滤波: 交流滤波:50Hz (-20dB) ;肌电滤波:  25～35 H z  (-3dB)

	2.8  时间常数:  ≥ 3.2秒

	★2.9 共模抑制比: ≥110dB

	2.10内部噪声：＜15μV P-P

	★2.11 耐极化电压：≥±600mV  

	2.12 存储：存储心电图数据≥100组，可复制前一患者信息功能，可选配SD卡等记忆体，保存心电数据≥800组

	3.  记录器

	3.1记录速度: 10、12.5、25、50mm/sec±5%  

	3.2记录道数： 3、6、6+1、12道记录方式

	★3.3 记录方式：内置热阵式记录器，能够同步打印十二导心电波形和中文分析报告、HR、PR间期、QPS时限、QT/QTC间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

	3.4 记录纸：≥ 210mm宽卷纸

	4.  内置显示器

	★4.1  ≥8英寸TFT液晶显示屏，同步显示十二导心电波形

	4.2显示信息：显示菜单、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、测量信息、状态、标记、病人姓名等

	5. 电源

	5.1 交直流两用：交流220V—50Hz；直流：内置直流可充电电池

	5.2 连续工作时间：交流≥4小时，直流≥1.5小时

	6. 数据上传功能

	6.1仪器需具有USB接口、3G/4G/WIFI联网接口

	6.2可实现信息上传及回传功能

	6.3 可实现心电图和患者信息传输到心电图室，由医生在医生工作站上完成电子判读签字后，报告及心电图自动传输回各使用科室功能

	7. 心电图管理系统

	7.1 需实现连接心电图机，上传及删除所有病例、选中病例功能；

	7.2可实现对用户进行查询、编辑、删除功能，可对数据库进行压缩、备份，更新用户列表、导出病例报告等功能；

	7.3 具有记录回放功能，可实现波形查阅、波形打印、手动编辑等功能

	7.4 需具有心电实时采集功能；

	7.5 需具有语言切换功能；

	7.6 需具有远程对接功能。

	★8．资质

	8.1提供食品药品监督管理局产品注册证

	8.2提供ISO9001认证、ISO13485认证及CE产品认证证书

	8.3 心电图管理系统需取得计算机软件著作权证书


	全自动凝血分析仪技术参数

	1.测试原理：三种方法学、抗干扰性能出色，可同时进行凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法检测。

	2.免疫比浊法采用光学检测波长：700nm。

	3.测试项目：PT、APTT、TT、FIB、HEP、LMWH、PC、PS、AT-Ⅲ、FDP、D-Dimer等。外源性凝血因子：II、V、VII、X，内源性凝血因子：VIII、IX、XI、XII。

	4.测试位：6个，2个光学法测试通道和4个凝固法（双磁路磁珠法）测试通道，三种方法学可同时检测。

	5.检测速度：综合测试速度≥100T/小时。

	6.加样针：试剂针、样品针双针独立，防止交叉污染，均具有液面感应功能；试剂针快速预温，具有自动温度补偿功能，保持试剂温度恒定。

	7.试剂位：16个，具有低温冷藏、旋转式震荡混均搅拌功能。试剂位具有冷凝水排干功能。

	8.样品位： 30个，互换式样品架，可无限拓展，支持原试管，任意样品位均可做为急诊位。

	9.运动机构：采用X、Y、Z三坐标同步工作方式，测试杯采用机械手抓取方式。

	测试杯：一次装载1000个，可不间断自动连续进杯。

	10.预温位：10个。

	11.准确度：D二聚体检测可用于静脉血栓阴性排除，D二聚体定量检测阴性预测率≥97%。（需提供试剂说明书证明）

	12.接口方式：RJ45、USB、RS232接口任选，实现仪器控制功能，支持LIS系统。

	13.温度控制：测试位和预温位的温度控制在 37.0℃±1.0℃范围内，试剂位温度≤ 16℃，仪器内部环境温度自动监控，自动修正补偿。

	14.测试功能：任意项目自由组合，测试项目智能排序，具有异常标本自动重测，自动重稀释等功能。

	15.市场占有率：市场占有率高，参加2023年度国家卫生健康委临床检验中心凝血室间质评分组的使用客户（使用本制造商生产的凝血分析仪系列设备和同品牌试剂）达到260家以上。（可通过国家卫生健康委临床检验中心查询到并提供数据支持截图）

	16.数据存储：标准配置为工作站，中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果。

	17.具备试剂、清洗液自动切换功能。消耗品不足、废液溢出报警功能。


	血透设备参数

	一 、一般规格和要求

	1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可

	用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。

	2、10英寸以上彩色液晶显示屏幕，各角度均能便于观察彩色治疗信息；中 文面板和界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形

	3、可进行可调钠曲线治疗，具有六种可选择的线性/梯级自动调整程序， 实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与超滤程序组合使  用。

	4、可进行可调超滤曲线模式治疗，具有六种可选择的线性/梯型自动调整  程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序

	组合使用。

	5、密闭式双容量平衡腔超滤控制系统，平衡腔容积≤50ml，透析液连续提供，能达到零超滤。

	6、透析液温度控制在35℃~39℃,可调。

	7、电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。

	8、透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。

	9、具备碳酸氢盐干粉自动配制系统，标配新型联机B 粉接口，方便护士安

	装。

	10、清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒

	(80℃以上)除钙、除脂和消毒程序一体化进行；在进入实质消毒阶段 后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗 消毒；热化学消毒时间不超过40分钟。

	11、全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统，自检

	不可跳过。可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。 12、可使用通用型血路管和透析器等耗材。

	13、 有内置维修和故障诊断程序，具有治疗信号灯，有声光报警。 14、肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

	15、具备水路系统周期性密闭压力测试，测试周期≤15min。

	16、 有数字化计算机信息网络接口。

	17、包含1台水处理器、1台电子体重秤及可扩容5张床空间量


	牙片机参数

	1.设备名称：数字化牙片成像系统（由牙科X射线机，数字口内影像板扫描系统及服务器和打印机组成）

	2.牙科X射线机参数：

	2.1高频发生器频率≥100kHz；

	2.2焦点：≤0.8mm；

	2.3工作电压调节范围：60-70KV；

	2.4电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；

	2.5曝光控制方式：自动；

	2.6最大管电流：≥7mA；

	2.7曝光时间调节范围:0.20-2.00s；

	2.8安装方式：壁挂式或移动式安装；

	2.9焦点到皮肤距离：标准20cm；

	3. 数字口内影像板扫描系统参数

	3.1、扫描空间分辩：≥15 lp/mm。

	3.2、像素尺寸：35微米。

	3.3、支持S0，S1，S2，S3四个尺寸的影像板。

	3.4、扫描时间<5秒。

	3.5、扫描完成后，影像数据自动被擦除。

	3.6、电脑软件端支持导出JPG、BMP、PNG、DCM图片格式。

	3.7、电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能。

	3.8、电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理。

	4.服务器及打印机参数

	4.1 CPU: ≥i3

	4.2 内存：≥8G

	4.3 硬盘：≥500G

	4.4 显示器：≥23寸

	4.5 操作系统：WIN 10或WIN 11

	4.6 打印机：激光打印机

	4.7 连接方式：USB连接

	5. 售后服务及保修

	整机保修1年


（三）妙峰山
	心电图分析工作站和心电图报告打印设备参数

	1.心电图机符合YY1139-2013标准、GB10793-2000及YY0782-2010专用要求

	2. 技术规格及参数

	2.1导联标准十二导联

	★2.2 输入阻抗: ≥50MΩ

	2.3 频率响应：0.05～150(-3 dB)

	2.4 增益: 2.5,5, 10, 20, 40mm/mv 及自动

	2.5 标准灵敏度：10mm/mv±2%  

	2.6 除颤保护:具有抗除颤保护功能

	2.7 抗干扰滤波: 交流滤波:50Hz (-20dB) ;肌电滤波:  25～35 H z  (-3dB)

	2.8  时间常数:  ≥ 3.2秒

	★2.9 共模抑制比: ≥110dB

	2.10内部噪声：＜15μV P-P

	★2.11 耐极化电压：≥±600mV  

	2.12 存储：存储心电图数据≥100组，可复制前一患者信息功能，可选配SD卡等记忆体，保存心电数据≥800组

	3.  记录器

	3.1记录速度: 10、12.5、25、50mm/sec±5%  

	3.2记录道数： 3、6、6+1、12道记录方式

	★3.3 记录方式：内置热阵式记录器，能够同步打印十二导心电波形和中文分析报告、HR、PR间期、QPS时限、QT/QTC间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

	3.4 记录纸：≥ 210mm宽卷纸

	4.  内置显示器

	★4.1  ≥8英寸TFT液晶显示屏，同步显示十二导心电波形

	4.2显示信息：显示菜单、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、测量信息、状态、标记、病人姓名等

	5. 电源

	5.1 交直流两用：交流220V—50Hz；直流：内置直流可充电电池

	5.2 连续工作时间：交流≥4小时，直流≥1.5小时

	6. 数据上传功能

	6.1仪器需具有USB接口、3G/4G/WIFI联网接口

	6.2可实现信息上传及回传功能

	6.3 可实现心电图和患者信息传输到心电图室，由医生在医生工作站上完成电子判读签字后，报告及心电图自动传输回各使用科室功能

	7. 心电图管理系统

	7.1 需实现连接心电图机，上传及删除所有病例、选中病例功能；

	7.2可实现对用户进行查询、编辑、删除功能，可对数据库进行压缩、备份，更新用户列表、导出病例报告等功能；

	7.3 具有记录回放功能，可实现波形查阅、波形打印、手动编辑等功能

	7.4 需具有心电实时采集功能；

	7.5 需具有语言切换功能；

	7.6 需具有远程对接功能。

	★8．资质

	8.1提供食品药品监督管理局产品注册证

	8.2提供ISO9001认证、ISO13485认证及CE产品认证证书

	8.3 心电图管理系统需取得计算机软件著作权证书

	1.心电图机符合YY1139-2013标准、GB10793-2000及YY0782-2010专用要求

	2. 技术规格及参数

	2.1导联标准十二导联

	★2.2 输入阻抗: ≥50MΩ

	2.3 频率响应：0.05～150(-3 dB)

	2.4 增益: 2.5,5, 10, 20, 40mm/mv 及自动

	2.5 标准灵敏度：10mm/mv±2%  

	2.6 除颤保护:具有抗除颤保护功能

	2.7 抗干扰滤波: 交流滤波:50Hz (-20dB) ;肌电滤波:  25～35 H z  (-3dB)

	2.8  时间常数:  ≥ 3.2秒

	★2.9 共模抑制比: ≥110dB

	2.10内部噪声：＜15μV P-P

	★2.11 耐极化电压：≥±600mV  

	2.12 存储：存储心电图数据≥100组，可复制前一患者信息功能，可选配SD卡等记忆体，保存心电数据≥800组

	3.  记录器

	3.1记录速度: 10、12.5、25、50mm/sec±5%  

	3.2记录道数： 3、6、6+1、12道记录方式

	★3.3 记录方式：内置热阵式记录器，能够同步打印十二导心电波形和中文分析报告、HR、PR间期、QPS时限、QT/QTC间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

	3.4 记录纸：≥ 210mm宽卷纸

	4.  内置显示器

	★4.1  ≥8英寸TFT液晶显示屏，同步显示十二导心电波形

	4.2显示信息：显示菜单、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、测量信息、状态、标记、病人姓名等

	5. 电源

	5.1 交直流两用：交流220V—50Hz；直流：内置直流可充电电池

	5.2 连续工作时间：交流≥4小时，直流≥1.5小时

	6. 数据上传功能

	6.1仪器需具有USB接口、3G/4G/WIFI联网接口

	6.2可实现信息上传及回传功能

	6.3 可实现心电图和患者信息传输到心电图室，由医生在医生工作站上完成电子判读签字后，报告及心电图自动传输回各使用科室功能

	7. 心电图管理系统

	7.1 需实现连接心电图机，上传及删除所有病例、选中病例功能；

	7.2可实现对用户进行查询、编辑、删除功能，可对数据库进行压缩、备份，更新用户列表、导出病例报告等功能；

	7.3 具有记录回放功能，可实现波形查阅、波形打印、手动编辑等功能

	7.4 需具有心电实时采集功能；

	7.5 需具有语言切换功能；

	7.6 需具有远程对接功能。

	★8．资质

	8.1提供食品药品监督管理局产品注册证

	8.2提供ISO9001认证、ISO13485认证及CE产品认证证书

	8.3 心电图管理系统需取得计算机软件著作权证书


	便携式心电图技术参数

	1.心电图机符合YY1139-2013标准、GB10793-2000及YY0782-2010专用要求

	2.技术规格及参数

	2.1导联标准十二导联

	2.2 输入阻抗: ≥50MΩ

	2.3 频率响应：0.05~150(-3 dB)

	2.4 增益: 2.5,5, 10, 20, 40mm/mv 及自动

	2.5 标准灵敏度：10mm/mv ±2%  

	2.6 除颤保护:具有抗除颤保护功能

	2.7 抗干扰滤波: 交流滤波:50Hz (-20dB) ;肌电滤波:  25-35 H z  (-3dB)

	2.8  时间常数:  ≥ 3.2秒

	2.9 共模抑制比: ≥110dB

	2.10内部噪声：＜15μV P-P

	2.11 耐极化电压：≥±600mV  

	2.12 存储：存储心电图数据≥100组，可复制前一患者信息功能，可选配SD卡等记忆体，保存心电数据≥800组

	3.  记录器

	3.1记录速度: 10、12.5、25、50mm/sec±5%  

	3.2记录道数： 3、6、6+1、12道记录方式

	★3.3 记录方式：内置热阵式记录器，能够同步打印十二导心电波形和中文分析报告、HR、PR间期、QPS时限、QT/QTC间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

	3.4 记录纸：≥ 210mm宽卷纸

	4.  内置显示器

	4.1  ≥8英寸TFT液晶显示屏，同步显示十二导心电波形

	4.2显示信息：显示菜单、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、测量信息、状态、标记、病人姓名等

	5. 电源

	5.1 交直流两用：交流220V—50Hz；直流：内置直流可充电电池

	5.2 连续工作时间：交流≥4小时，直流≥1.5小时


	动态心电图参数

	一、硬件参数

	1、  标准12导联；

	2、  记录时长：连续记录≥24小时；

	3、  具有独立起搏通道功能，采样率≥10000点；

	4、  重量：≤80g

	5、  尺寸：81mm*62mm*21mm

	6、  液晶显示屏，具有时钟功能（自动记录开始时间）；

	7、  低电压指示功能；

	8、  具有特殊事件按钮、导联切换按钮功能；

	9、  数据接口：USB 2.0或3.0，存储方式为内嵌式芯片而非插拔的Flash卡，USB数据线直接连记录仪回放数据，不需要读卡器，不需要用电脑格式化存储介质；

	10、         电源：1节5号电池。

	二、软件参数

	1、  采用12导全导联信息分析算法，可根据12导数据的特征自动调整分析算法，也可以手动调整如不应期、提前量等各种参数，提供漏峰回找技术，主/辅分析导联，可获得准确的分析结果，实现早搏、逸搏、过速、过缓等心率失常的智能化分析。分析完成后并以简单的文字报告结论形式提示当前心电数据分析情况。

	2、  具有指定时间段的指定导联的重分析功能，以及智能的快速自动添加心搏功能，解决多段长时间大干扰的病例分析耗时的问题。

	3、  分析软件以模板为中心构建多种直方图、散点图、叠加图、极值图，多画面同时互动，快速找到异常心电图提高编辑效率；

	4、  软件具有心搏叠加及叠加放大倍数功能，同时结合散点图和直方图四个维度进行复杂心电图分析；

	5、  软件具有一键自动起搏器分类分析、房颤、房扑分析功能；

	6、  具有独立的起搏器自动分析工具，并以直方图加条图的方式显示，自动区分包括房性单腔、室性单腔、双腔、未分类等起搏钉类型，可手动标记感知过度、感知失败；

	7、  具有同屏显示24小时、任意时长散点图、以及对应的心电图条图、逐步定位具体心搏，列出具体房颤、房扑事件发生时间，时长等准确信息。具有任意时段（时长可自由选取）Poincare散点图及24小时Poincare散点图技术。

	8、  具有12导同步ST段动态扫描分析功能，能够根据即时心律的速率快慢智能调整ST段计算位置，减少ST计算的假阳性事件。生成的ST段事件统计有详尽的统计信息包括发生时间、事件时长、压低幅值等。

	9、  具有全心搏属性直方图，提供13种常用间期直方图、NN间期提前量直方图和自定义间期直方图/间期比直方图，能够根据指定心搏类型描绘间期直方图，方便快速准确定位严重心律失常；

	10、具有自动识别最高心率、最低心率、最长RR间期、房早、室早、心动过缓等心电图片段功能，并无需人工查找。支持即时打印功能；

	11、报告具有可编辑的自动结论功能。能够依据心律失常各项分析结果，按照操作医生现有结论书写标准自动生成综述结论；

	12、有心率变异性(HRV)分析功能，包括频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每5分钟、15分钟、30分钟和60分钟的心搏进行HRV时域分析，并可导出其分析数据；

	13、具有全览图功能，提供24小时的瞬时心率趋势图，以彩色线条标记心律失常事件，并提供单导联心电压缩图，可以批处理心律失常事件。

	14、具有房颤/房扑事件自动计算功能，也可以手动确认房颤/房扑事件，精确至每一个心搏，并提供事件取消功能，还原心律失常分析结果，同时提供房颤/房扑事件列表，显示每一阵事件发生的开始时间、结束时间、持续时间及最高、最低和平均心率等信息。

	15、具有心率震荡分析、QTD分析、T波电交替频谱图、睡眠呼吸暂停综合症分析、心率减速力分析等版功能。

	16、软件提供标准数据接口，以便与医院现有信息系统对接，满足医院的的信息化建设需要；


	经皮黄疸仪参数

	一、参数要求

	1. 便携式设备，液晶屏显示测量数据 

	2.具有测量结果直接读出功能及，mg/dl与umol/l可转换功能

	3.具有2－5次自动计算取平均值显示功能

	4.结果显示：3位数字显示

	5.测量范围：0.0mg/dL～32mg/dL或者0.0μmol/l～544μmol/l

	6. 测量精度：±1.5mg/dL或者±25.5μmol/l

	7.开机准备时间：＜12秒

	8.自动控制功能：限时无操作,自动关机；电池电量不足提示，并自动关机；

	9. 存储：具有20个最近测量结果存储功能，并可循环查看存储数据功能。

	10.电源：AA电池或可重复充电的电池组，电池可随时更换。


	尿液分析仪参数

	1、检测项目:包括比重、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、隐血、PH值、维生素C、肌肝、微量白蛋白、尿钙等项目。

	2、测试速度: ≥60个标本/小时。

	3、测量稳定性：分析仪开机8小时内，分析仪对适配的尿试纸重复测试结果的符合率≥90%。

	4、检测结果:检测结果为半定量或定量数据，并能出具正常参考值。

	5、存储:可存储不小于1000个测量结果。


	医用雾化器参数

	1、输入电压: ~220V±10%，频率: 50Hz±1Hz

	2、额定电压：~220V，额定频率：50HZ

	3、输入功率：200VA

	4、最大雾化率:≥0.2mL/min 

	5、药液残留量:≤1.0mL

	6、雾粒中位粒径: 3.9μmt±25%※

	※测试条件：环境温度20℃±5℃，湿度50%~75%

 测试溶液：0.9%生理盐水

 (随测试条件、药液变化而变化，规格如有变更，恕不另行通知)

	8、雾化器所产生的压力范围:正常工作条件下，雾化器所产生的压力范围是0.08~ 0.15MPa，当雾化器发生异常情况，雾化器所产生的最大压力范围是0.15~ 0.40MPa。

	9、自由空气流量：≥7L/min

	10、工作噪声：≤60dB(A)

	11、熔丝管: T1.6AL250V, φ3.6x11

	12、净重:≤1.5kg 

	13、外形尺寸:长约210(毫米)×宽约103(毫米)×高约180(毫米)

	14、正常工作条件:环境温度范围: +10°C~ +40°C

	相对湿度范围: 30%~75%

	大气压力范围: 86kPa~106kPa

	15、运输和贮存环境限制条件：

	环境温度：-40℃~+55℃

	相对湿度：10%~93%

	大气压力：70kPa~106kPa

	16、按防电击类型分类：Ⅱ类设备

	17、按防电击的程度分类：B型应用部分

	18、按进液防护程度分类：IPX0

	19、按与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用

	时的安全程度分类：不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易

	燃麻醉气情况下使用的设备。

	20、按运行模式分类：连续运行

	21、产品使用期限：5年


	 全数字彩色多普勒超声诊断仪参数

	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	应用范围
	适用于对人体的腹部（肝、胆、肾、胰、脾）、妇产科、心脏、甲状腺、小器官、泌尿科、浅表、矫形外科诊断与分析。可对肝、胆、脾、肾、劲动脉等大血管部们进行功率诊断。

	2
	扫描方式
	支持电子凸阵（标准腹部凸阵3.5M、腔内凸阵6.5M、电子微凸阵3.5M）、电子线阵7.5M

	3
	成像单元
	数字化二维灰阶成像单元

	
	
	数字化彩色多普勒单元

	
	
	数字化频谱多普勒显示和分析单元

	
	
	数字化能量血流成像单元

	4
	二维工作频率
	宽带变频，变频频率≥5个；

	
	
	★变频范围：2.0MHz至10MHz；

	
	
	二维频率可数字显示并可独立调节

	5
	彩色多普勒工作频率
	彩色和多普勒工作频率可数字显示并可独立调节

	6
	探头频率
	2.0MHz～10.0MHz，8级变频（需提供图片证明并加盖公章）

	7
	探头接口
	≥2，全部激活，自动识别（需提供图片证明并加盖公章）

	8
	声束处理
	全数字化波束形成器，连续动态聚焦，动态可变孔径，动态声束变迹，动态滤波；

	9
	探头阵元数
	≥128

	10
	显示模式
	实时和冻结的B，B/B，4B，B/M， M，B/PWD、Color Mode，D，PWD，CWD模式；

	
	
	BDF / BDF ，BDF/MDF，BDF/MDF/FFT

	
	
	速度分散显示、能量显示，速度显示

	11
	显示屏
	15寸高清专用屏

	12
	彩色显示帧频
	全度角，16cm深度时，彩色显示帧频≥10帧/秒

	13
	显示控制
	反转显示（左/右，上/下），零移位，B－刷新（手控、时间），D扩展，B/D扩展、局放及移位、黑白与彩色实时对比、彩色对比

	14
	M型扫描线控制
	主机上实现实时M型扫描线可以以任意点为轴心360度旋转

	15
	彩色增强功能
	具备彩色多普勒能量图、方向性彩色多普勒能量图（DCA）

	16
	线阵探头梯形（凸型）扩展成像功能
	具备

	17
	最大显示深度
	≥300mm

	18
	凸阵探头扫描范围
	≥70°，35°-70°角度可调

	19
	腔内凸阵探头扫描范围
	≥180°，角度可调

	20
	电子线阵彩色多普勒扫描显示区域偏转角调节
	偏转角-20°～+20°，多级可视可调

	21
	灰    阶
	256级灰阶

	22
	彩    阶
	≧256级阶

	23
	TGC控制
	8段

	24
	分辨力
	在3.5MHz、深度≥80mm条件下

	25
	水平（侧向）
	≤1mm

	26
	垂直（轴向）
	≤1mm

	27
	几何位置精度
	在3.5MHz条件下

	28
	横向
	≤5%

	29
	纵向
	≤5%

	30
	盲区
	≤2mm

	31
	零位移动
	≥16级

	32
	取样宽度及位置范围
	宽度0.5mm至48mm

	33
	采样容积角度 
	采样容积角度校正：-80°～80

	34
	增益范围
	总增益连续调节（0－100dB）

	35
	图像放大
	可实时局部放大，可移位，6倍放大，16级可调

	36
	图像处理
	前处理（总增益、声功率、灰度值、动态范围）；

	
	
	后处理（边缘增强、帧平均、线平均、伽玛校正、对比度、亮度）；

	
	
	相关处理、对数压缩、TGC控制、内插、黑白灰阶翻转、左右翻转、上下翻转、帧相关、平滑、黑白灰阶变换、灰阶抑制

	37
	图像伪彩功能
	具备图像伪彩功能

	38
	电影回放
	影像检索，电影循环回放：≥1536帧，回放时间≥75秒

	39
	体位标记
	≥95种带有探头位置的体位标记 （需提供图片证明并加盖公章）

	40
	穿刺引导功能
	提供

	41
	中英文界面显示：
	医院名称，科室，病人ID，姓名，日期，时间，探头编号，频率，增益、深度，聚焦位置，放大倍率、穿刺引导线，文字注释等

	42
	轨迹球功能
	提供

	43
	基本测量
	B模式基本测量：距离、角度、周长和面积、体积、狭窄率、直方图、断面图

	
	计算功能： 
	M模式基本测量：心率、时间、距离、速度

	
	
	多普勒测量：时间、心率、速度、加速度

	44
	常规一般测量
	距离、面积、周长、体积、比率、角度、直方图、断面图、残余尿量、狭窄率、心率、时间、Slope速度

	45
	妇科测量与计算
	子宫、子宫内膜、宫颈、卵巢、卵泡测量，产科报告单功能

	46
	产科测量与计算
	距离、妊娠囊GS、双顶径BPD、头围HC、腹围AC、股骨长FL、脊椎长LV、肱骨长HL、头臀长CRL、枕骨额骨直径OFD、腹部横向直径TAD、髋关节角度测量（臀部发育异常）、孕龄、胎儿体重WT、预产期计算、产科中国人标准公式、胎儿生长发育曲线、AF-I胎儿生理评分系统、产科报告单功能

	47
	泌尿科测量与计算
	前列腺测量、膀胱容积、左右肾测量、残余尿量测量、泌尿科测量报告

	45
	心脏测量与计算
	时间、斜率、心率、左心室测量，左心室功能，壁厚评估，二尖瓣测量、主动脉测量、体表面积计算，心脏测量报告

	49
	外周血管测量与分析
	外周血管测量与分析

	50
	多普勒血流测量与分析
	频谱多普勒自动包络测量

	51
	检查模式系统预设置
	提供实时、非预设置二维、彩色多普勒及频谱多普勒模式一键式自动图像优化调整(需提供图片证明并加盖公章）

	52
	发射声束聚焦
	发射：8段

	53
	信号输入输出
	电源接口，S-video接口，网口，USB接口；

	
	
	支持PAL、NTSC等视频标准，

	
	
	支持数字视频打印、模拟视频打印机

	54
	外接数据通讯口
	双USB2.0接口

	55
	二维显示帧频
	全度角，18cm深度时，帧频≥35帧/秒

	56
	组织谐波功能
	具有6组组织谐波功能（应用于电子凸阵探头、电子线阵探头）

	57
	探头接收动态范围
	≥150dB （40dB～150dB可视、可调）(需提供图片证明并加盖公章）


	生物保鲜冰箱参数

	1、样式：立式

	2、有效容积：360升；

	3、外部尺寸（宽×深×高）：660x655x1980 mm；

	4、内部尺寸（宽×深×高）：570x492x1370 mm；

	5、毛、净重：110/106 kg；

	6、门体配备：采用双层钢化镀玻璃门，具有LOW-E镀膜，保证门体无凝露；

	7、箱体外部材质：PCM预涂板，防腐蚀、抗氧化、易清洁；

	8、内胆材质：采用HIPS耐低温高强度复合材料，耐脏易清洁；

	9、层架数量：标准配备5个可调节高度层架；

	10、保温材料：整体采购高密度聚氨酯发泡箱体；

	11、产品在16—32℃非阴雨环境下可进行有效除湿，确保箱内湿度35%-75% RH；

	12、电压范围：宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用；

	13、耗电量（kW·h/24h）：25℃环境下，空载耗电量不高于3kW·h/24h；

	14、噪音值：整体设备噪音值不高于60dB(A)（声功率）；

	15、温度设置范围： 2—8℃；湿度范围：35%—75%RH；

	16、温度设置精度：温度设置精度0.1℃；

	17、显示控制器类型：采用温度湿度双显示控制器，高亮度LED数字显示；

	18、压缩机情况：采用知名品牌压缩机，制冷性能稳定性、安全性高；

	19、温度均匀度：高效风机和分层送风技术，确保温度均匀性和波动，箱内温度均匀低于1℃；

	20、温度波动性：波动值不高于1℃；

	21、蒸发器及制冷方式：采用风冷翅片蒸发器传热系数高，换热效果佳，降温速度提高1倍；

	22、降温时间：25℃环境下，空载从室温冷藏降温至4℃用时不高于70min；

	23、多重报警功能：超温报警、超湿度报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警；

	24、三种报警方式：声音蜂鸣，LED显示闪烁，远程报警（需另接选配报警设备）；

	25、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整；

	26、测试孔：标配1个测试孔；

	27、温度数据记录：选配USB数据导出模块，同步记录箱内温度数据；

	28、设备配有暗锁以及可配备挂锁的锁孔，可实现单门双锁，安全可靠。


	听力筛查仪参数

	*尺寸：L*W*D：180*62*21mm

	*重量：约215克

	*显示器：2.4寸TFT彩色显示器,清晰直观彩色液晶显示屏，直接显示测试结果

	*用户输入：按键操作，简单易操作（上、下、左、右、确认）

	*内置存储：50个受试者，200个测试结果

	适配器规格：输入100-240  ~50/60Hz   输出 DC 5V    1000MA

	内置电池：DC 3.7V电池容量大，续航时间长

	*与医疗系统数据互通：支持HL7协议，与医疗系统信息对接，轻松获取患者数据与上传测试报告

	*数据传输：使用USB2.0接口连接PC端，读取并暂存报告，可随时匹配受试者并查看打印测试报告

	打印机：配备无线蓝牙打印机一次按键，数秒即可完成，无需使用线缆

	*语言：中文、英文操作界面。

	*抗干扰能力强，在门诊，办公室及病房也可进行听力测试，获得可靠数据

	可拆卸探头，易清洁

	耳塞：多种尺寸硅胶耳塞


	听诊器参数

	1.1、供听诊人体心、肺等器官活动声响变化用。

	1.2、扁形听诊头常用语听诊高音调杂音。

	2、技术要求

	2.1、弹簧片采用优质弹簧钢，（硬度HR15N82.9-88.4）耳环，扁形听诊头采用优质铜材，三通导管采用软聚氯乙烯，金属件电铳达到光亮镀络二级外观要求。

	2.2、产品应符合GN-89-YY-91035-1999听诊器标准要求。

	1.1、供听诊人体心、肺等器官活动声响变化用。

	1.2、扁形听诊头常用语听诊高音调杂音。

	2、技术要求

	2.1、弹簧片采用优质弹簧钢，（硬度HR15N82.9-88.4）耳环，扁形听诊头采用优质铜材，三通导管采用软聚氯乙烯，金属件电铳达到光亮镀络二级外观要求。

	2.2、产品应符合GN-89-YY-91035-1999听诊器标准要求。


	血压计参数

	显示方式:LCD数字显示

	测量方法:示波测定法

	测量范围:压力测量范围：0～280mmHg(0～37.3kPa)

	脉搏：40～200次/分

	精度:压力：±3mmHg(±0.4kPa)以内

	脉搏：读数的±5%以内

	运行模式分类:连续运行

	设备类型:非AP/APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备)

	进液防护程度:IPX0

	电气安全分类:内部电源供电设备

	Ⅱ类设备 ，BF型应用部分

	压力传感器:半导体式压力传感器

	加压方式:压力泵自动加压

	排气方式:自动快速排气

	电源:4节5号干电池(DC 6V)或电源适配器

	电源适配器: 输入AC100V~240V，50/60Hz，0.15A   输出DC6V 600mA

	电池寿命:4节5号高性能碱性干电池能测量约300次[在室温23℃，每次加压至190mmHg(25.3kPa)的条件下]因附带的干电池只作试用，故可能用不到300次。

	适合臂围:22厘米～32厘米

	本机重量:约252克(不含电池)

	外形尺寸:约长120.5毫米×宽100毫米×高69.3毫米


	体温计参数

	1、水银体温计

	2、测量度数：35-42℃


	吸痰器参数

	一、       产品特点

	1、  无油膜式泵

	2、  低噪音、连续负压调节

	3、  浮子式防溢流装置

	4、  压力表显示

	5、  通过欧盟CE认证

	6、  可选配移动升降支架（伸缩高度58cm-78cm）

	二、       性能指标

	1、  极限负压：-0.08MPa/600mmHg

	2、  抽气速率：20L/min

	3、  储液瓶容量：1L

	4、  电源：220V±10%/50Hz

	5、  噪音：≤50dB（A）

	6、  功率：≤120VA


	简易呼吸器参数

	呼气阻抗：≤5cmH20

	吸气阻抗：≤5cmH20

	死腔：≤65ml

	最小输送容量：600ml

	压力计显示值：0～60cmH20

	压力计显示值公差：土5cmH20

	气囊外形尺寸(长 x直径)：212x131mm

	气囊容积：1500ml±200ml

	操作温度：-18℃~50℃

	操作湿度：15%～95%

	储存温度：-40℃~60℃

	储存相对湿度：40%～95%


	身高体重仪参数

	1、重量计量：最大秤量Max=120kg

	             最小秤量Min=5kg

	             分度值e=d=0.5kg

	2、准确度等级：

	3、长度计量：量度范围70～190（cm）  分度值0.5cm

	4、承重板面积：（长×宽）370×270（mm）

	5、外形尺寸：（长×宽×高）695×278×935（mm）


	便携式高压消毒锅参数

	灭 菌 容 积：24L

	★净重：16 Kg     毛重: 17Kg

	★灭菌筒尺寸：Ф280*h383（mm）

	包装尺寸:40*40*53(cm)

	最高工作压力：0.165Mpa

	最高工作温度：129℃

	超压自泄0.145-0.165Mpa

	★自胀式硅橡胶密封圈

	★煤电两用

	浸入式电热管

	双刻度二类读数压力表

	蒸汽压力超过0.165MPa安全阀能自动释放过高压力，确保安全

	容器盖与容器桶一次压延成型

	★全部采用（SUS304）不锈钢材料

	★具有特种设备(压力容器)制造许可证资质


	清创缝合包参数

	内含：

	1、手术刀柄 4# 1把

	2、手术剪 14cm直尖/弯尖 各1把

	3、止血钳 16cm直全齿/弯全齿 各1把

	4、持针钳 14cm粗针 1把

	5、组织镊 14cm直形 1 x 2 钩

	6、医用镊 14cm横齿（敷料）

	7、不锈钢腰子盘 190*116*25mm 2只


	出诊箱参数

	1、大小：14寸

	2、尺寸为：355*185*21

	3、便携易带


	治疗盘参数

	1、不锈钢材质

	2、尺寸 290*190*50mm


	冷藏包（箱）参数

	1内部容积：20L

	2加工工艺：注塑

	3内部尺寸：440x262x308mm

	4外部尺寸：375x215x250mm

	5冰板数量：10块

	6保温材料：PU聚氨酯发泡

	7蓄冷冰板：16x9x3cm

	8冷冻特点：冷冻固体后；膨胀率≤15%

	9牢固登记：箱体≥Ⅳ级， 连接件≥Ⅳ级

	10箱体承重：箱体承重≥150公斤以上，连接件拉力≥80公斤以上

	11增配配置：安全锁


	至少50支不同规格一次性注射器参数

	1、组成：外套、芯杆、活塞、注射针组成，其中注射针为可选配件。注射针由针座、针管和保护套构成。外套、芯杆为聚丙烯材料，活塞为橡胶材料注射针的针座、保护套为聚丙烯材料，针管为不锈钢(SUS304)材料。

	2、规格要求：包含 5ml 0.7×32 螺口 / 2ml 0.6×25mm螺口


	医用储槽参数

	1、材质：不锈钢材质

	2、尺寸：Ф120x120


	有盖方盒参数

	1、材质：不锈钢材质

	2、规格：有孔带盖9寸


	氧气包参数

	1、爆破压力：不小于16kPa

	2、规格、外形尺寸：650*400mm


	开口器参数

	1、材质：不锈钢材质

	2、规格：丁字式


	压舌板参数

	1、材质：不锈钢材质

	2、规格：角形


	止血带参数

	1、材质：采用热塑性弹性体或热塑性橡胶材料制成。非无菌提供，一次性使用。


	电针仪技术参数

	1. 输出负载阻抗为250Ω。

	2. 连续波（脉冲频率）为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz、5Hz、20Hz分六档。

	3. 断续波中续波为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz、5Hz、20Hz分六档，断续周期为6s。

	4 .疏密波中疏波为4Hz，密波为20Hz，疏密周期为6s。

	5. 前置脉冲宽度

	   输出非对称脉冲，前置脉冲宽度：

	   当脉冲频率为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz时为250μs，

	   当脉冲频率为5Hz、20Hz、4Hz/20Hz时为70μs。

	6. 最大输出电流有效值为0~0.9mA。

	7. 脉冲能量应不超过5mJ。

	8. 输出应无直流分量。

	9. 定时时间（治疗时间）分10min、15min、20min、25min、30min五档。

	10. 电源额定电压和频率：~220V 50Hz，输入功率6VA。

	11. 外形尺寸：260mm×200mm×90mm。重量：1.5kg。


	TDP神灯参数

	电源电压：220V   频率：50Hz

	安全类型：Ⅰ类

	功耗：250W（每个照射头）

	运行方式：连续工作

	定时控制范围：0-60min（机械定时）  

	工作环境温度：5-40℃

	工作环境湿度：≤80％

	电磁波谱：2-25μm

	支臂伸缩范围： 立式： ＞500

	俯仰角：立式：＞90°

	转角：立式：360°

	治疗板寿命：1000小时

	治疗板直径：124mm


	诊查床参数

	床体、床腿由碳钢管焊接，酸洗磷化，静电喷塑。

	床框采用25*50mm矩形钢管焊接而成，管壁厚度1.0mm

	床腿采用直径38mm钢管焊接而成，管壁厚度1.0mm

	床面长度（不含床架）为：1900mm±10mm 

	床面宽度为：600mm±10mm

	床面离地高度为：650mm±10mm 

	两腿之间接一横杆，横杆直径为22mm


	观察床参数

	床体、床腿由碳钢管焊接，酸洗磷化，静电喷塑。

	床框采用25*50mm矩形钢管焊接而成，管壁厚度1.0mm

	床腿采用直径38mm钢管焊接而成，管壁厚度1.0mm

	床面长度（不含床架）为：1900mm±10mm 

	床面宽度为：600mm±10mm

	床面离地高度为：650mm±10mm 

	两腿之间接一横杆，横杆直径为22mm


	无菌柜参数

	尺寸：900*400*1750mm

	柜体采用δ0.8mm优质冷轧钢板材制作，经切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成；

	结构：上中下三层，上下层为对开门内置可调隔板两层，中层为双抽屉；门、抽均可上锁。

	座面采用优质SUS201不锈钢板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈；               环保无毒害；焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑，美观大方，无凹凸感，抗压能力强。零件表面干净，产品质量稳定，牢固可靠，美观大方，耐久防锈；。结合能力强，具有优异的柔韧性、耐磨性和装饰性并切属于环保产品。


	中西医药品柜

	参数：900*250/400*1750mm

	柜体采用优质冷轧钢板材制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成；

	座面采用优质不锈钢板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈；

	分别采用移门式和开门式设计，以适应不同客户要求，配备抽屉与书写板选项；

	中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。 

	采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上部玻璃门可以更加耐久使用，均配备固定三层隔板；


	中药饮片柜（药斗）参数

	产品规格：1950*600*1050mm

	采用厚度0.8mm优质SUS201管材制作，经激光切割下料、折弯、焊接、打磨加工而成，牢固可靠，美观大方，耐久防锈；

	不锈钢框架、台面，内部全封闭，防止串药。

	总共有28个抽屉，每个小抽屉装3个2#塑料药斗，共放84味药。清药盘点方便自如。

	采用三节防脱高级滚珠滑轨，承载60斤推拉自如，配透明亚克力牌，

	抽屉面可加10mm厚红色宝丽板，或其它颜色装饰使中药柜更加亮丽，提升药房形象。

	底部带有4个加重加固平板万向脚轮，移动方便安静灵活。


	治疗推车参数

	整车由优质304不锈钢管及304不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。

	两层台面都有直径为12mm、5mm不锈钢棒加工而成，防止物体滑落

	采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；

	面板、车身、层板、抽屉、门料厚度T1.0mm；

	采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，可带刹车，稳定性好；

	车坚实、美观大方、操作灵活方便。

	外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。

	配置优质高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。


	急救箱参数

	1、清创消毒：碘伏消毒液、医用酒精棉片

	2、止血包扎固定：医用纱布块、卡扣式止血带、三角绷带、医用弹性绷带、自粘弹性绷带、弹力帽、医用透气胶带、医用敷贴、创可贴、安全别针

	3、诊疗类：医用烧伤敷料(烫伤膏)、瞬冷冰袋、玻璃体温计

	4、防护及辅助类：呼吸面罩、圆头剪刀、急救毯、敷料镊子、一次性医用口罩

	5、应急工具：高频救生哨

	6、其他：急救手册、售后服务卡、健康急救卡、急救知识光盘、外箱、配置清单


	担架参数

	1、采用双层加厚牛津布料缝制而成。

	2、周边设有8个把手，两头设有2个把手，共计10个把手，把手配置塑料管，更适用于山地救援和长距离运送。胸部、腿部设有两条安全绑带，保证病人的安全。

	3、可折叠收纳放入手提布包，节省空间，方便携带。

	4、展开尺寸：180*71CM

	5、称重：≤159KG


	处置台参数

	1、处置台采用不锈钢操作台面，抽屉和储物柜构成

	2、尺寸：≥1200*800*600mm

	3、环保材质，防水、耐晒、防腐性能好、使用安全、无甲醛、无毒无害、无异味


	有盖污物桶参数

	1、脚踏型，方便开盖

	2、容量：20L

	3、颜色为黄色


	输液架参数

	1不锈钢圆管规格19-25mm   升降高度1100-2100mm      

	2管壁厚度外0.7mm  内0.5mm

	3底座直径350mm   

	4重量2.5kg

	5底座采用ABS材料一体化设计

	6铝制四分支输液钩


	裂隙灯显微镜技术参数

	1、显微镜类型：伽俐略平行式

	2、变倍方式：5档转鼓变倍

	3、放大倍率：6×、10×、16×、25×、40×

	4、目镜倍率：12.5×

	5、屈光度调节：（-5D~+3D）

	6、裂隙宽度：0mm～14mm连续可调

	7、裂隙长度：0.2mm、1mm～14mm连续可调

	8、光源：LED或卤钨灯泡

	9、光源调节：无极变倍

	10、裂隙角度：0°～180°由垂直到水平方向连续可调

	11、裂隙倾斜：5°、10°、15°、20°四档

	12、滤 色 片：隔热片、无赤片、钴蓝片

	13、光阑大小：Ф14、Ф10、Ф5、Ф3、Ф2、Ф1、Ф0.2（单位：mm）

	14、输入电压：220V

	15、输入频率：50Hz/60Hz


（四）王平
	紫外线消毒车参数表

	1. 型式为移动式

	2. 电源：220V±22V 50Hz±1Hz。

	3. 输入功率为 80VA。

	4. 使用环境：环境温度：5~40℃；相对湿度：80%；

	5. 安全防护分类为 I 类；

	6. 灯臂长度为：715mm±2mm，灯臂调节角度为：0︒~180︒；

	7. 定时范围：0~120 分钟，其最大定时误差≤15min；

	8. 灯管紫外线强度≥280um/cm 2 （可提供省级检测报告）。

	9. 对大肠杆菌，白色葡萄球菌杀灭率大于 3.0（可提供省级检测

	报告）。

	10.可对消毒车遥控开关使用。


	电子血压仪参数

	1、测量方法：脉搏波法

	2、压力范围：压力（0～299）mmHg［(0～39.9)kPa］

	3、脉率数：30～199次/分

	4、测量准确度：压力±3mmHg(±0.4kPa)以内、脉率数±5%以内

	5、测量位置：左右臂均可测量

	6、储存：100 组测量数据

	7、袖带使用周长范围：15-42cm

	8、传输方式：USB 接口

	9、显示屏：背光+LCD 显示

	10、加压方式：压力泵自动加压

	11、减压方式：线性电磁控制阀自动减压系统

	12、压力监测：高精密半导体压力传感器

	13、超压保护：压力超过 300mmHg 时，急速排气保护。急速排气时间不大于 10 秒

	14、抗菌设计：整机外壳及袖套采用抗菌材料

	15、语音设置：可以开启与关闭语音

	16、压力单位：mmHg 和 kPa 两种模式互选

	17、使用温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH

	18、运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH

	19、运行大气压力：80kPa～106kPa

	20、电击保护：Ⅱ类设备，内部电源 B 型应用部分

	21、电池使用标准：内置锂电池，可连续测量 500 次

	22、使用年限 5 年


	听诊器参数

	1、主要性能与用途

	1.1、供听诊人体心、肺等器官活动声响变化用。

	1.2、扁形听诊头常用语听诊高音调杂音。

	2、技术要求

	2.1、弹簧片采用优质弹簧钢，（硬度HR15N82.9-88.4）耳环，扁形听诊头采用优质铜材，三通导管采用软聚氯乙烯，金属件电铳达到光亮镀络二级外观要求。

	2.2、产品应符合GN-89-YY-91035-1999听诊器标准要求。


	身高体重秤参数

	1、身高测量：超声波智能感应测量

	2、测高范围：30-210cm，分度值0.5cm，允许±0.5cm误差，具备身高微调功能

	3、秤重范围：3-200kg，分度值100g,允许正负300g误差

	4、测量项：体重、身高、 BMI

	5、语音报读功能（语音可以开或者关闭）

	6、RS232端口：产品具备RS232端口，可实现数据输出

	7、 打印功能：自带热敏打印机

	8、 超重显示：Err，负重显示：0.0kg

	9、视窗尺寸：70x80mm，LCD黑底白字显示

	10、开关机方式：重力开机/按键开机；按键长按关机

	11、电源：插电使用（直流6V2A供电使用）


	诊断床参数

	1、产品规格：1830x630x630MM

	2、背部倾斜角度：40°±5°

	3、标准配置：方形小枕头 

	4、床体可承重≥150KG

	5、本诊疗床根据人体工学原理设计，用作主体检查、诊疗设备的辅助器材

	6、其人性化的构造使行动不便的被检查者在检查过程中能舒适就位、配合医生从不同方位得心应手进行检查操作

	7、床框、底座等骨架均采用优质钢材，强度高；静电涂装，美观，耐腐蚀、粘附性好，防锈效果佳；采用优质皮料，光泽亮丽，质感柔顺


	血糖仪参数

	1、检测样本：新鲜毛细血管全血、静脉全血

	2、用于校准的样品类型：静脉血浆

	3、用血量：小于0.6微升

	4、测试范围：1.1mmol/L~33.3mmol/L

	5、测试时间：不大于10秒

	6、定标曲线：通过校正码自动选择测试曲线

	7、电源：2节7号电池

	8、电池寿命：大约测试400次

	9、记忆容量：200个

	10、测试温度：10℃~35℃

	11、测试湿度：不大于80%


	医用手电筒参数

	1、带笔夹子

	2、适用于科室诊断的简易照明


	吸氧袋参数

	1、爆破压力：不小于16kPa

	2、规格：760*500mm


	出诊箱参数

	1、出诊箱的箱体外包材料分为铝合金、猪皮、牛皮、人革。

	2、尺寸：355*185*210mm

	3、称重不小于5kg


	叩诊锤参数

	1、镀银杆

	2、配有探针

	3、圆柱形叩诊头

	4、适用于普通外科、神经科诊断时，敲打人体、刺激穴位


	医用冰箱参数

	1、样式：立式

	2、有效容积：360升；

	3、外部尺寸（宽×深×高）：660x655x1980 mm；

	4、内部尺寸（宽×深×高）：570x492x1370 mm；

	5、毛、净重：110/106 kg；

	6、门体配备：采用双层钢化镀玻璃门，具有LOW-E镀膜，保证门体无凝露；

	7、箱体外部材质：PCM预涂板，防腐蚀、抗氧化、易清洁；

	8、内胆材质：采用HIPS耐低温高强度复合材料，耐脏易清洁；

	9、层架数量：标准配备5个可调节高度层架；

	10、保温材料：整体采购高密度聚氨酯发泡箱体；

	11、产品在16—32℃非阴雨环境下可进行有效除湿，确保箱内湿度35%-75% RH；

	12、电压范围：宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用；

	13、耗电量（kW·h/24h）：25℃环境下，空载耗电量不高于3kW·h/24h；

	14、噪音值：整体设备噪音值不高于60dB(A)（声功率）；

	15、温度设置范围： 2—8℃；湿度范围：35%—75%RH；

	16、温度设置精度：温度设置精度0.1℃；

	17、显示控制器类型：采用温度湿度双显示控制器，高亮度LED数字显示；

	18、压缩机情况：采用知名品牌压缩机，制冷性能稳定性、安全性高；

	19、温度均匀度：高效风机和分层送风技术，确保温度均匀性和波动，箱内温度均匀低于1℃；

	20、温度波动性：波动值不高于1℃；

	21、蒸发器及制冷方式：采用风冷翅片蒸发器传热系数高，换热效果佳，降温速度提高1倍；

	22、降温时间：25℃环境下，空载从室温冷藏降温至4℃用时不高于70min；

	23、多重报警功能：超温报警、超湿度报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警；

	24、三种报警方式：声音蜂鸣，LED显示闪烁，远程报警（需另接选配报警设备）；

	25、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整；

	26、测试孔：标配1个测试孔；

	27、温度数据记录：选配USB数据导出模块，同步记录箱内温度数据；

	28、设备配有暗锁以及可配备挂锁的锁孔，可实现单门双锁，安全可靠。


	TDP治疗仪参数

	1、电源电压：220V   频率：50Hz

	2、安全类型：Ⅰ类B型

	3、功耗：250W（每个照射头）

	4、运行方式：连续工作

	5、定时控制范围：0-60min（机械定时） 

	6、工作环境温度：5-40℃

	7、工作环境湿度：≤80％

	8、电磁波谱范围：2-25μm

	9、支臂伸缩范围：  ＞500mm

	10、俯仰角：＞90°、转角：360°

	11、治疗板直径：166毫米

	12、治疗板寿命：1000小时


（五）门城地区社区卫生服务中心
	药品阴凉柜参数

	1、使用温度：2℃≥t≤20℃

	2、有效容积：≥900L

	3、外形尺寸（高*宽*深）：≤2200*1300**700

	4、模式：阴凉/冷藏一键切换


更正为：

第一章投标邀请：投标截止时间、开标时间：2024年09月18日09:00（北京时间）。

第五章采购需求内设备：货物技术要求

（一）潭柘寺

	彩色多普勒超声参数

	1、★≥23英寸彩色液晶宽屏显示器，自由臂设计，可任意旋转抬升。

	2、操作面板具有独立的大尺寸液晶触摸控制屏。

	3、全数字化超声平台，全数字多路波束形成器，具备动态可变孔径。

	4、联合编码脉冲成像技术：利用编码接收识别技术，在保证空间分辨率的前提下，侧重解决了深部组织的成像。

	5、二维灰阶成像单元及M型显像单元。

	6、彩色多普勒血流成像。

	7、频谱多普勒（PW、HRPF及CW）显示及分析单元。

	8、实时自动多普勒包络测量功能。

	9、组织谐波成像技术，作用于全身应用≥4变频，可视可调。

	10、▲梯形扩展成像技术，增大扫查视野，双侧扩展和远端凸型拓展，双侧扩展≥60°。

	11、穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影。

	12、宽景成像技术，可应用于腹部、高频、腔内等探头。

	13、高清实时放大成像，具备冻结或实时高清多级放大功能，≥8倍。

	14、智能斑点噪声抑制技术，作用每个像素消除图像的斑点和噪声，智能声束调整、斑点噪声抑制、像素优化调整等提升成像质量的技术。

	15、图像一键优化，作用于2D及Doppler，自动调节增益,标尺等参数。

	16、●实时多声束空间复合成像技术，作用于探头发射及接收，多角度调整≥15条线，作用于凸阵或线阵探头。

	17、方向性精细血流成像，采集血流背向散射信号，提高血流多普勒信号灵敏度。

	18、高清血流成像，应用双多普勒发射接收技术，提高血流信号的敏感性及空间分辨率有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能，有独立按键执行此功能。

	19、▲微血管增强显像技术，在有效保证帧频的前提下，去除背景噪声，降低周边强回声结构信息干扰，保证清晰可视细小血管和低速血流，具备5种成像方式显示。

	20、组织多普勒成像技术，具有多种应用模式，并可对室壁进行速度、加速度的测量和分析。

	21、★分析病灶区域与周围正常组织间弹性系数的差异、在外部压力作用下产生应变大小的不同，具备压力纠错功能，支持多种模式显示，实现临床应用中的鉴别诊断。可应用于腹部、高频、腔内具备乳腺、甲状腺、肝脏等全方面应用领域。

	22、数据连通性：医学数字图像和DICOM3.0接口部件，无线数据传输系统。

	23、系统发射与接收通道数 ≥ 4000000；动态范围≥300db。

	24、可激活探头接口≥4个。

	25、●内置锂电池确保主机移动时无需关闭系统，支持快速唤醒。

	26、探头规格：探头晶片矩阵排列、探头前端微芯片植入技术，进一步提高图像的信噪比。

	27、超宽频变频探头，二维中心频率≥4种，谐波中心频率≥4种；多普勒频率≥3种；可视可调。

	28、探头工作频率：1-22MHz；

	29、★腹部电子凸阵：超声频率：1-8MHz；

	30、★小器官高频：超声频率：4－15MHz；

	31、心脏相控阵：超声频率：1－5MHz。

	32、发射声束聚焦：发射≥8段。

	33、★二维灰阶显像最大扫描深度≥40 cm。

	34、回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60秒。

	35、频谱多普勒最低测量速度：PW≤1.0mm/s(非噪声信号)。

	36、彩色多普勒显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

	37、二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步。

	38、彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，精细血流成像，高清血流成像。

	39、扇形扫描角度：20°~80°选择。


	牙片机参数

	1.设备名称：数字化牙片成像系统（由牙科X射线机，数字口内影像板扫描系统及服务器和打印机组成）

	2.牙科X射线机参数：

	2.1高频发生器频率≥100kHz；

	2.2焦点：≤0.8mm；

	2.3工作电压调节范围：60-70KV；

	2.4电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；

	2.5曝光控制方式：自动；

	2.6最大管电流：≥7mA；

	2.7曝光时间调节范围:0.20-2.00s；

	2.8安装方式：壁挂式或移动式安装；

	2.9焦点到皮肤距离：标准20cm；

	3. 数字口内影像板扫描系统参数

	3.1、扫描空间分辩：≥15 lp/mm。

	3.2、像素尺寸：35微米。

	3.3、支持S0，S1，S2，S3四个尺寸的影像板。

	3.4、扫描时间<5秒。

	3.5、扫描完成后，影像数据自动被擦除。

	3.6、电脑软件端支持导出JPG、BMP、PNG、DCM图片格式。

	3.7、电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能。

	3.8、电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理。

	4.服务器及打印机参数

	4.1 CPU: ≥i3

	4.2 内存：≥8G

	4.3 硬盘：≥500G

	4.4 显示器：≥23寸

	4.5 操作系统：WIN 10或WIN 11

	4.6 打印机：激光打印机

	4.7 连接方式：USB连接

	5. 售后服务及保修

	整机保修1年


	动态血压监测仪参数

	（一）功能要求

	1.具有液晶显示屏，数字显示清晰、易看

	2.可实现无创血压的实时监护

	3.血压测量结果和出错信息全中文显示

	4.具有24小时回放再分析功能，具有异常值报警功能 

	5.可暂时中断测量，重新佩戴继续测试血压

	6.有标准差（变量）、日夜血压降低的计算、图示评估、血压图、趋势图、血压分布直方图等分析功能

	7.电池工作：功耗低, 连续使用≥48小时

	（二）性能指标

	1.血压：

	1）血压测量范围0kPa(0mmHg)～40kPa(300mmHg)；

	2）测量精度：±0.4kPa(±3mmHg)

	2.呼吸：

	1）呼吸测量范围：(4～120) 次/分；

	2）测量精度：±2次/分

	3.体温

	1）体温测量范围：25℃～45℃；

	2）35℃～40℃范围内±0.2℃，其余无要求


	红光艾灸仪参数

	1工作条件

	1.1环境温度范围：+10℃～+40℃；

	1.2环境湿度范围：≤85%；

	1.3大气压力范围：700hPa～1060hPa；

	1.4额定使用电源：a.c.220V，频率50Hz；

	2额定输入功率：1000VA。

	3外形尺寸：长700mm，宽600mm，高1500mm，允差±10%；

	4红光性能

	4.1红光主波长为650nm，允差±5%；

	4.2有效红光辐照度

	a）6.0mW/cm²，允差±25%；

	b）有效红光辐照度的均匀性大于0.4；

	c）有效红光辐照度的不稳定度应不大于±10%。

	4.3辐射光谱

	600nm～760nm范围内的辐照度与200nm～1400nm范围内的辐照度的比值不小于0.8。

	4.4紫外辐射

	有效辐照面上任一点的紫外辐射（波长从200nm～400nm）不得超过1×10-4mW/cm2（1×10-3W/m2）。

	4.5红外辐射

	有效辐照面上任一点的红外辐射（波长从760nm～1400nm）不得超过10mW/cm2（100W/m2）。

	5艾灸性能

	5.1艾灸功能加热温度分两档可调：低档为100℃，高档为160℃，允差±10℃；

	5.2加热盘温度

	连续工作4小时后，加热盘温度不超过180℃。

	6.工作时间：10min～90min可调，级差10min，定时误差不大于设定值的±2%。

	7.噪音不超过60dB(A)。

	显示及操作方式：数码显示，电容触摸控制

	8.无线遥控功能

	9.光灸一体化治疗方案、无烟艾灸功能

	10.防倾倒设置，倾倒自动断电

	11.具有自动漏电保护


	熏蒸床参数

	1、额定输入功率：1500W。

	2、床体尺寸（长宽高）：2010×720×1070mm，允差±10%。

	3、操作台尺寸（长宽高）：460×370×860mm，允差±10%。

	4、治疗温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。

	5、治疗时间：1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

	6、上水方式：自动，加热锅容积：5L。

	▲7、具有中药药液雾化功能：单区雾化量大于40mL/h。

	8、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护，治疗结束自动提示。

	9、舱内具有单独停止加热按钮。

	10、熏蒸加热区：三区独立控制，加热方式为厚膜管状加热器。

	11、具有双重超温保护功能。

	12、熏蒸面积：1530×340mm，11块熏蒸垫可任意组合。

	13、自动吹送蒸汽，多风道设计，确保每区熏蒸温度恒定、舒适。

	14、治疗机防干烧装置：当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示信息。

	15、独立的操作控制台，机电分离式设计。

	16、具有臭氧消毒功能。

	17、具有工作状态提示、多重故障自检错误代码显示功能。


	红光治疗仪参数

	1、光源类型：矩阵集成高功率半导体固态光源。

	2、灯珠：10×10矩阵排布，100颗/治疗头，功率100W。

	3、治疗时间：1～60min可调，步进1min。

	4、时间记忆：根据临床医生操作习惯自动设定设备治疗时间一键启动。

	5、能量调节：三级能量调节。

	5.1、一级：有效红光辐照度为21mW/cm²，允差±25%。

	5.2、二级：有效红光辐照度为34mW/cm²，允差±25%。

	5.3、三级：有效红光辐照度为60mW/cm²，允差±25%。

	6、波长范围：640nm±10nm（冷光源波段）。

	7、光功率密度：在距离光杯口15cm处测量时＞60mW/cm²。

	8、操作面板：≥7英寸电容液晶触摸屏。

	9、辐照度均匀性：光学透镜式聚光设计，有效红光辐照度的均匀性＞0.4。

	10、皮肤温度动态管理：内置无线测温模块，实时监测及显示治疗面皮肤温度。可自主设置报警阈值，高于阈值自动停止输出并发出提示报警声音。

	11、支臂结构：气弹簧结构，可根据灯头重力无级调节支撑力度，保证治疗时光源稳定性，定位精准、操作简便。

	▲12、支臂活动范围：支臂长度：700mm，允差±20mm；垂直调节角度30～160°；水平调节角度0～180°；允差10%。

	13、灯头设计：双治疗头，三维立体灯头旋转设计，辐射面积更广。

	14、安全设计：防倾倒设计，倾倒自动断电。

	15、漏电保护：具有自动漏电保护功能。

	16、红光穿透：穿透皮肤8～10mm，直至真皮层。


	病人监护仪参数

	1整机要求：

	1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 

	1.2 ▲≥10英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥800*600。

	1.3 标配锂电池工作时间≥4小时。

	1.4 安全规格：ECG,TEMP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

	1.5 ★监护仪设计使用年限≥10年。

	1.6 主机防水等级≥IPX1。

	2监测参数：

	2.1 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

	2.2 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

	2.3 ▲共模抑制能力＞105db，具有强大的心电抗干扰能力。

	2.4 ★ 支持≥25种心律失常分析,包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等。

	2.5 ▲具有QT/QTc测量功能。

	2.6 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印。

	2.7 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测。

	2.8 具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况;

	2.9 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式。

	2.10 配置无创血压测量。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。

	2.11 具有双通道体温监测。

	3系统功能：

	3.1 支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面。

	3.2 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

	3.3 支持≥1600组NIBP测量结果。

	3.4 支持不小于1200小时趋势图/表

	3.5 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

	3.6 支持48小时心律失常数据的存储和回顾。


	除颤监护仪参数

	1.重量：≤7kg，含电池、体外板和心电导联线。

	2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

	3.支持中文操作界面。

	4.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED，选配）功能。

	5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

	6.●手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

	7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

	8.支持内除颤电极板。

	9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

	10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

	11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

	12.除颤充电迅速，充电至200J≤3s。

	13.除颤后心电基线恢复时间≤5.5s。

	14.从开始AED分析到放电准备就绪≤12s。

	15.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

	16.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

	17.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

	18.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册

	19.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

	20.配置50mm记录纸记录仪或80mm记录纸记录仪。

	21.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

	22.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

	23.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。


	全自动五分类血液细胞分析仪参数

	1.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

	2.分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

	3.检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）

	4.研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等

	5.进样方式：开放进样，并支持全血模式和预稀释模式

	6.▲检测模式：具有CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP等5种及以上全血检测模式

	7.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

	8.样本用量：五分类+CRP模式≤30μl，CRP模式≤20μl

	9.检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时

	10.预稀释模式：自动定量打出稀释液，20μL微量血实现CD+CRP预稀释复检，具备五分类+CRP功能

	11.线性范围：PLT：0～5000×109/L，HGB：0-250g/L，WBC：0~400×109/L。

	12.CRP线性范围：0.3~300mg/L

	13.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（需提供证明文件）

	14.操作系统：全中文操作分析报告软件

	15.排堵方式：正反冲洗，高压灼烧

	16.工作电压: (100V-240V～)允差±10%


	全自动五分类血液细胞分析仪参数

	1.全自动五分类；

	2.检测原理：激光流式细胞+细胞化学染色；

	3.检测光源：半导体激光；

	4.检测速度：每小时不少于60个样品；

	5.红细胞血小板检测原理：鞘流技术+阻抗法；

	6.白细胞五分类检测模式：具有专用的末梢全血模式、普通全血模式和末梢血预稀释模式；

	7.用血量：末梢全血和普通全血模式≤16μl，实现血细胞计数与白细胞五分类；末梢血预稀释模式≤20μl，实现血细胞计数与白细胞五分类；

	8.测试参数不少于25项参数；

	9.散点图需≥4个，直方图需≥3个；

	10.具有单独嗜碱性粒细胞检测通道；

	11.线性范围：WBC：0-500×109/L，PLT：0-5000×109/L；

	12.精密度(CV)：WBC：≤3%，RBC：≤1.5%，PLT：≤4%；

	13.仪器数据存储量≥150000个检测结果；

	14.试剂管理：有试剂用量监测和提示功能；

	15.溶血剂等试剂应放置在血球仪内部，帮助实验室节省空间；

	16.血液分析仪主机需自带10寸彩色液晶触摸屏，并且可以同屏显示全部检测结果；

	17.必须提供与仪器配套的中文处理数据管理软件，软件应有质控管理功能。


	尿液分析仪参数

	1、测定原理：反射光电比色法

	2、光源系统：采用冷光源测定系统

	3、测定速度：≥520条/h 

	4、试纸项目选择：兼容14项、13项、11项、10项

	5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白

	6、工作方式：可选择单条测试或连续测试

	7、显示：≥5.7英寸液晶显示屏

	8、仪器能准确感应尿试纸条的数量

	9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内

	10、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.0%

	11、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0%

	12、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性

	13、打印：内置热敏打印机打印测试结果

	14、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障

	15、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部

	16、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码

	17、存储功能：≥9000个测量结果

	18、校准功能：仪器配有试纸条校准功能

	19、输出接口：仪器有串口，并口、USB端口

	20、电源：可在100V—240V下工作


	病人监护仪参数

	1整机要求：

	1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 

	1.2 ▲≥10英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥800*600。

	1.3 标配锂电池工作时间≥4小时。

	1.4 安全规格：ECG,TEMP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

	1.5 ★监护仪设计使用年限≥10年。

	1.6 主机防水等级≥IPX1。

	2监测参数：

	2.1 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

	2.2 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

	2.3 ▲共模抑制能力＞105db，具有强大的心电抗干扰能力。

	2.4 ★ 支持≥25种心律失常分析,包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等。

	2.5 ▲具有QT/QTc测量功能。

	2.6 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印。

	2.7 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测。

	2.8 具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况;

	2.9 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式。

	2.10 配置无创血压测量。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。

	2.11 具有双通道体温监测。

	3系统功能：

	3.1 支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面。

	3.2 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

	3.3 支持≥1600组NIBP测量结果。

	3.4 支持不小于1200小时趋势图/表

	3.5 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

	3.6 支持48小时心律失常数据的存储和回顾。


	除颤监护仪参数

	1.重量：≤7kg，含电池、体外板和心电导联线。

	2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

	3.支持中文操作界面。

	4.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED，选配）功能。

	5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

	6.●手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

	7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

	8.支持内除颤电极板。

	9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

	10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

	11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

	12.除颤充电迅速，充电至200J≤3s。

	13.除颤后心电基线恢复时间≤5.5s。

	14.从开始AED分析到放电准备就绪≤12s。

	15.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

	16.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

	17.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

	18.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册

	19.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

	20.配置50mm记录纸记录仪或80mm记录纸记录仪。

	21.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

	22.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

	23.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。


	心电图机（带心电图管理系统）参数

	1.心电图机符合YY1139-2013标准、GB10793-2000及YY0782-2010专用要求

	2. 技术规格及参数

	2.1导联标准十二导联

	2.2 输入阻抗: ≥50MΩ

	2.3 频率响应：0.05～150(-3 dB)

	2.4 增益: 2.5,5, 10, 20, 40mm/mv 及自动

	2.5 标准灵敏度：10mm/mv±2%  

	2.6 除颤保护:具有抗除颤保护功能

	2.7 抗干扰滤波: 交流滤波:50Hz (-20dB) ;肌电滤波:  25～35 H z  (-3dB)

	2.8  时间常数:  ≥ 3.2秒

	2.9内部噪声：＜15μV P-P

	2.10 存储：存储心电图数据≥100组，可复制前一患者信息功能，可选配SD卡等记忆体，保存心电数据≥800组

	3.  记录器

	3.1记录速度: 10、12.5、25、50mm/sec±5%  

	3.2记录道数： 3、6、6+1、12道记录方式

	★3.3 记录方式：内置热阵式记录器，能够同步打印十二导心电波形和中文分析报告、HR、PR间期、QPS时限、QT/QTC间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

	3.4 记录纸：≥ 210mm宽卷纸

	4.  内置显示器

	4.1  ≥8英寸TFT液晶显示屏，同步显示十二导心电波形

	4.2显示信息：显示菜单、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、测量信息、状态、标记、病人姓名等

	5. 电源

	5.1 交直流两用：交流220V—50Hz；直流：内置直流可充电电池

	5.2 连续工作时间：交流≥4小时，直流≥1.5小时

	6. 数据上传功能

	6.1仪器需具有USB接口、3G/4G/WIFI联网接口

	6.2可实现信息上传及回传功能 

	6.3 可实现心电图和患者信息传输到心电图室，由医生在医生工作站上完成电子判读签字后，报告及心电图自动传输回各使用科室功能

	7.心电图管理系统 

	7.1 需实现连接心电图机，上传及删除所有病例、选中病例功能；

	7.2可实现对用户进行查询、编辑、删除功能，可对数据库进行压缩、备份，更新用户列表、导出病例报告等功能；

	7.3 具有记录回放功能，可实现波形查阅、波形打印、手动编辑等功能

	7.4 需具有心电实时采集功能；

	7.5 需具有语言切换功能；

	7.6 需具有远程对接功能。


	电子血压计参数

	显示方式：数字式

	加压方式：智能自动加压

	测量范围：压力0-299mmHg

	测量臂周：170mm-320mm

	本体重量：约1500g


	全科诊疗仪参数

	组成：系统由电子血压计、血氧仪、电子眼底镜、电耳镜、耳温仪等检查设备与一体式终端组成；

	1.功能：可刷取身份证、医保卡和人脸识别进行自动建档测量血压、血氧等，数据可上传至健康小屋健康管理查询系统及基层卫生医疗机构

	3.摄像头可360°旋转；

	4.血压

	测量范围0kPa(0mmHg)～40kPa(300mmHg)

	测量精度：±0.4kPa(±3mmHg)；

	2.血氧

	显示范围：0%～100%

	血氧测量范围：70%～100%

	血氧测量精度：80%～100%范围内为±2%，其它为±5%

	3.检眼镜

	1）携带方便：一次性充电，可以长时间使用，方便移动诊察；

	2）快速充电：有防过充功能，可随充随用；

	3）照明形式：大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤

	4）屈光度补偿：-35D～+20D，共24种屈光度

	5）照明光源：3.5V/2.8W卤钨灯泡

	6）电源：使用充电电池或2#

	7）充电电源：AC220V/50Hz

	7.耳镜

	1）由检查镜头、目镜和手柄、灯泡、辅助撑开装置组成

	2）光源照度：在光源距离10mm时，光照度>200lx

	3）放大倍率≥2倍

	4）打开开关1s以内点亮，并达到额定亮度

	8.耳温：测量范围：32℃-42.2℃   测量速度：≤2秒

	9.系统 

	1）具备全科系统的汇总及查询管理功能，系统数据能够自动存入基本公共卫生服务系统，成为居民健康档案的一个组成部分。

	2 ）按照用户可自定义组织机构管理方式，如中心-站，或中心-医生团队等，方便将按组织机构进行灵活管理。

	3）具备分区管理及分组功能，提供多级权限，不同操作者具有不同的权限。可根据需求灵活制定对用户档案的访问权限。

	4）用户档案页整合了系统多种医疗数据，医生在一个页面即可看到用户测量历程，数据汇总。

	5 ）提供多种数据大屏供用户选择：系统运行状况，高血压管理状况等

	6）支持多种组合条件对档案进行查询和调阅。能提供与第三方系统整合，能向第三方系统返回档案信息、检查数据、及时间节点

	组成：系统由电子血压计、血氧仪、电子眼底镜、电耳镜、耳温仪等检查设备与一体式终端组成；


（二）斋堂
	多功能病床参数

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	配置
	ABS床头板、中控刹车系统、ABS护栏、引留挂钩

	2
	床面板材质
	采用优质冷轧钢板，内外防锈，表面平滑光洁，无毒，环保

	3
	床头、床尾板
	带定位装置，可自由拆卸

	4
	脚轮
	防缠绕中控脚轮，采用一键刹车系统

	5
	摇把及其连接部位
	摇把及其连接部位有过盈保护装置

	6
	护栏
	可上下定位

	7
	板连接头
	采用优质钢件，耐磨，运作无噪音，防折断

	8
	背板
	背板升降采用双臂水平滑动转轴，双滑轮支撑，背板折起角度为≥85°，腿板折起角度为≥55°，床面整体升降范围0～300mm

	9
	床面载荷
	床面均布400kg载荷能顺利起升背板及腿板，床面载荷弹性≤1.5mm，床面去掉载荷后能恢复原状

	10
	焊接部位
	病床的各焊接部位牢固，无漏焊、虚焊，整体无曲翘现象，不得有锋棱、毛刺、破损和变形，紧固件无松动

	11
	床体稳定性
	床框对角线差≤1mm，床脚四轮高低差≤1mm，床面倾斜12°时，不会滑动和失衡。床框任一边侧中部承受200kg载荷时，床体不得倾斜和翻倒

	12
	手把安全要求
	手把摇动灵活，不使用时可折入床内

	13
	俯卧位通气操作
	支持


	多功能牵引床技术参数

	

	规格尺寸：2150*960*500mm

	产品功能：

	背部调节：0-75°±5°

	腿部调节：0-45°±5°

	最大承重：250kg

	1、床体：床框采用加厚40×80×1.2mm矩型钢管焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，稳定性高，可承载≥250kg；

	2、床面板：采用1mm的冷轧钢板一次冲压而成，床面凹型设计，透气性好，病人躺卧时舒适感强，还可防止床垫左右移动；

	3、整床经打砂防锈工艺后采用优质高级抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用；

	4、床头尾板：采用ABS工程材料一次吹塑成型，保证病人长期倚靠，不易歪斜。暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，流线型设计，美观大方，无卫生死角；尾板外侧有病人信息卡插槽；

	5、护栏：全覆式铝合金折叠护栏，防夹手设计.采用加厚铝合金材质，经久耐用，不易变形，抗腐蚀，光滑美观易清洁； 

	6、摇把：采用不锈钢折叠式手摇把，丝口圆滑，操作轻松，具有双向空挡保护装置，安全耐用；

	7、整床带有4个输液架插孔，

	8、床腿：配有防滑脚帽，有效减少钢材与地地面的摩擦，减少噪音。

	9、上半部分龙门架采用Φ38mm，厚度1.2mm的不锈钢双臂牵引架，可作颈椎牵引或双臂牵引或其它部分的牵引。双臂牵引架上配有滑轮和牵引挂勾，可做腿部牵引。

	10、供骨、伤科病员作牵引、治疗及疗养用。设计紧凑合理，使用综合多能，是当前骨伤科治疗的理想设备。


	洗胃机参数

	一、产品特点

	1、自动压力反馈控制系统。

	2、强力换向防堵结构。

	3、压力液量双安全保护。

	4、进出胃液量平衡控制功能。

	5、进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。）

	6、进出胃动态模拟压力显示。

	7、无油膜式泵。

	

	二、技术参数

	1、洗胃压力：47kPa-55kPa

	2、出胃液量：≤450ml/次

	3、进胃液量：≤350ml/次

	4、液量平衡：≤250ml/次

	5、噪声：≤65dB(A)

	6、输入功率：≤80VA

	7、电源：AC220V   50Hz

	

	三、主机、标准附件清单

	1、主机                                 1台

	2、一次性使用负压引流（吸引）接管       3包

	3、一次性使用胃管                       3根

	4、防尘堵                               4个

	5、电源线                               1根

	6、其他必须的配置


	除颤仪（带心电监护）参数

	1.重量：≤7kg，含电池、体外板和心电导联线。

	2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

	3.支持中文操作界面。

	4.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED，选配）功能。

	5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

	6.●手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

	7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

	8.支持内除颤电极板。

	9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

	10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

	11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

	12.除颤充电迅速，充电至200J≤3s。

	13.除颤后心电基线恢复时间≤5.5s。

	14.从开始AED分析到放电准备就绪≤12s。

	15.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

	16.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

	17.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

	18.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册

	19.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

	20.配置50mm记录纸记录仪或80mm记录纸记录仪。

	21.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

	22.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

	23.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。


	心电图分析工作站和心电图报告打印设备参数

	1.心电图机符合YY1139-2013标准、GB10793-2000及YY0782-2010专用要求

	2. 技术规格及参数

	2.1导联标准十二导联

	2.2 输入阻抗: ≥50MΩ

	2.3 频率响应：0.05～150(-3 dB)

	2.4 增益: 2.5,5, 10, 20, 40mm/mv 及自动

	2.5 标准灵敏度：10mm/mv±2%  

	2.6 除颤保护:具有抗除颤保护功能

	2.7 抗干扰滤波: 交流滤波:50Hz (-20dB) ;肌电滤波:  25～35 H z  (-3dB)

	2.8  时间常数:  ≥ 3.2秒

	2.9内部噪声：＜15μV P-P

	2.10 存储：存储心电图数据≥100组，可复制前一患者信息功能，可选配SD卡等记忆体，保存心电数据≥800组

	3.  记录器

	3.1记录速度: 10、12.5、25、50mm/sec±5%  

	3.2记录道数： 3、6、6+1、12道记录方式

	★3.3 记录方式：内置热阵式记录器，能够同步打印十二导心电波形和中文分析报告、HR、PR间期、QPS时限、QT/QTC间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

	3.4 记录纸：≥ 210mm宽卷纸

	4.  内置显示器

	4.1  ≥8英寸TFT液晶显示屏，同步显示十二导心电波形

	4.2显示信息：显示菜单、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、测量信息、状态、标记、病人姓名等

	5. 电源

	5.1 交直流两用：交流220V—50Hz；直流：内置直流可充电电池

	5.2 连续工作时间：交流≥4小时，直流≥1.5小时

	6. 数据上传功能

	6.1仪器需具有USB接口、3G/4G/WIFI联网接口

	6.2可实现信息上传及回传功能

	6.3 可实现心电图和患者信息传输到心电图室，由医生在医生工作站上完成电子判读签字后，报告及心电图自动传输回各使用科室功能

	7. 心电图管理系统

	7.1 需实现连接心电图机，上传及删除所有病例、选中病例功能；

	7.2可实现对用户进行查询、编辑、删除功能，可对数据库进行压缩、备份，更新用户列表、导出病例报告等功能；

	7.3 具有记录回放功能，可实现波形查阅、波形打印、手动编辑等功能

	7.4 需具有心电实时采集功能；

	7.5 需具有语言切换功能；

	7.6 需具有远程对接功能。


	全自动凝血分析仪技术参数

	1.测试原理：三种方法学、抗干扰性能出色，可同时进行凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法检测。

	2.免疫比浊法采用光学检测波长：700nm。

	3.测试项目：PT、APTT、TT、FIB、HEP、LMWH、PC、PS、AT-Ⅲ、FDP、D-Dimer等。外源性凝血因子：II、V、VII、X，内源性凝血因子：VIII、IX、XI、XII。

	4.测试位：6个，2个光学法测试通道和4个凝固法（双磁路磁珠法）测试通道，三种方法学可同时检测。

	5.检测速度：综合测试速度≥100T/小时。

	6.加样针：试剂针、样品针双针独立，防止交叉污染，均具有液面感应功能；试剂针快速预温，具有自动温度补偿功能，保持试剂温度恒定。

	7.试剂位：16个，具有低温冷藏、旋转式震荡混均搅拌功能。试剂位具有冷凝水排干功能。

	8.样品位： 30个，互换式样品架，可无限拓展，支持原试管，任意样品位均可做为急诊位。

	9.运动机构：采用X、Y、Z三坐标同步工作方式，测试杯采用机械手抓取方式。

	测试杯：一次装载1000个，可不间断自动连续进杯。

	10.预温位：10个。

	11.准确度：D二聚体检测可用于静脉血栓阴性排除，D二聚体定量检测阴性预测率≥97%。（需提供试剂说明书证明）

	12.接口方式：RJ45、USB、RS232接口任选，实现仪器控制功能，支持LIS系统。

	13.温度控制：测试位和预温位的温度控制在 37.0℃±1.0℃范围内，试剂位温度≤ 16℃，仪器内部环境温度自动监控，自动修正补偿。

	14.测试功能：任意项目自由组合，测试项目智能排序，具有异常标本自动重测，自动重稀释等功能。

	15.●市场占有率：市场占有率高，参加2023年度国家卫生健康委临床检验中心凝血室间质评分组的使用客户（使用本制造商生产的凝血分析仪系列设备和同品牌试剂）达到260家以上。（可通过国家卫生健康委临床检验中心查询到并提供数据支持截图）

	16.数据存储：标准配置为工作站，中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果。

	17.具备试剂、清洗液自动切换功能。消耗品不足、废液溢出报警功能。


	血透设备参数

	一 、一般规格和要求

	1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。

	2、10英寸以上彩色液晶显示屏幕，各角度均能便于观察彩色治疗信息；中文面板和界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形

	3、可进行可调钠曲线治疗，具有六种可选择的线性/梯级自动调整程序， 实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与超滤程序组合使  用。

	4、可进行可调超滤曲线模式治疗，具有六种可选择的线性/梯型自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。

	5、密闭式双容量平衡腔超滤控制系统，平衡腔容积≤50ml，透析液连续提供，能达到零超滤。

	6、透析液温度控制在35℃~39℃,可调。

	7、电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。

	8、透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。

	9、具备碳酸氢盐干粉自动配制系统，标配新型联机B 粉接口，方便护士安装。

	10、清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒(80℃以上)除钙、除脂和消毒程序一体化进行；在进入实质消毒阶段 后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗 消毒；热化学消毒时间不超过40分钟。

	11、全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统，自检不可跳过。可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

	12、可使用通用型血路管和透析器等耗材。

	13、有内置维修和故障诊断程序，具有治疗信号灯，有声光报警。 

	14、肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

	15、具备水路系统周期性密闭压力测试，测试周期≤15min。

	16、有数字化计算机信息网络接口。

	17、包含1台水处理器、1台电子体重秤及可扩容5张床空间量。


	牙片机参数

	1.设备名称：数字化牙片成像系统（由牙科X射线机，数字口内影像板扫描系统及服务器和打印机组成）

	2.牙科X射线机参数：

	2.1高频发生器频率≥100kHz；

	2.2焦点：≤0.8mm；

	2.3工作电压调节范围：60-70KV；

	2.4电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；

	2.5曝光控制方式：自动；

	2.6最大管电流：≥7mA；

	2.7曝光时间调节范围:0.20-2.00s；

	2.8安装方式：壁挂式或移动式安装；

	2.9焦点到皮肤距离：标准20cm；

	3. 数字口内影像板扫描系统参数

	3.1、扫描空间分辩：≥15 lp/mm。

	3.2、像素尺寸：35微米。

	3.3、支持S0，S1，S2，S3四个尺寸的影像板。

	3.4、扫描时间<5秒。

	3.5、扫描完成后，影像数据自动被擦除。

	3.6、电脑软件端支持导出JPG、BMP、PNG、DCM图片格式。

	3.7、电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能。

	3.8、电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理。

	4.服务器及打印机参数

	4.1 CPU: ≥i3

	4.2 内存：≥8G

	4.3 硬盘：≥500G

	4.4 显示器：≥23寸

	4.5 操作系统：WIN 10或WIN 11

	4.6 打印机：激光打印机

	4.7 连接方式：USB连接

	5. 售后服务及保修

	整机保修1年


（三）妙峰山
	心电图分析工作站和心电图报告打印设备参数

	1.心电图机符合YY1139-2013标准、GB10793-2000及YY0782-2010专用要求

	2. 技术规格及参数

	2.1导联标准十二导联

	2.2 输入阻抗: ≥50MΩ

	2.3 频率响应：0.05～150(-3 dB)

	2.4 增益: 2.5,5, 10, 20, 40mm/mv 及自动

	2.5 标准灵敏度：10mm/mv±2%  

	2.6 除颤保护:具有抗除颤保护功能

	2.7 抗干扰滤波: 交流滤波:50Hz (-20dB) ;肌电滤波:  25～35 H z  (-3dB)

	2.8  时间常数:  ≥ 3.2秒

	2.9内部噪声：＜15μV P-P

	2.10 存储：存储心电图数据≥100组，可复制前一患者信息功能，可选配SD卡等记忆体，保存心电数据≥800组

	3.  记录器

	3.1记录速度: 10、12.5、25、50mm/sec±5%  

	3.2记录道数： 3、6、6+1、12道记录方式

	★3.3 记录方式：内置热阵式记录器，能够同步打印十二导心电波形和中文分析报告、HR、PR间期、QPS时限、QT/QTC间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

	3.4 记录纸：≥ 210mm宽卷纸

	4.  内置显示器

	4.1  ≥8英寸TFT液晶显示屏，同步显示十二导心电波形

	4.2显示信息：显示菜单、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、测量信息、状态、标记、病人姓名等

	5. 电源

	5.1 交直流两用：交流220V—50Hz；直流：内置直流可充电电池

	5.2 连续工作时间：交流≥4小时，直流≥1.5小时

	6. 数据上传功能

	6.1仪器需具有USB接口、3G/4G/WIFI联网接口

	6.2可实现信息上传及回传功能

	6.3 可实现心电图和患者信息传输到心电图室，由医生在医生工作站上完成电子判读签字后，报告及心电图自动传输回各使用科室功能

	7. 心电图管理系统

	7.1 需实现连接心电图机，上传及删除所有病例、选中病例功能；

	7.2可实现对用户进行查询、编辑、删除功能，可对数据库进行压缩、备份，更新用户列表、导出病例报告等功能；

	7.3 具有记录回放功能，可实现波形查阅、波形打印、手动编辑等功能

	7.4 需具有心电实时采集功能；

	7.5 需具有语言切换功能；

	7.6 需具有远程对接功能。


	便携式心电图技术参数

	1.心电图机符合YY1139-2013标准、GB10793-2000及YY0782-2010专用要求

	2.技术规格及参数

	2.1导联标准十二导联

	2.2 输入阻抗: ≥50MΩ

	2.3 频率响应：0.05~150(-3 dB)

	2.4 增益: 2.5,5, 10, 20, 40mm/mv 及自动

	2.5 标准灵敏度：10mm/mv ±2%  

	2.6 除颤保护:具有抗除颤保护功能

	2.7 抗干扰滤波: 交流滤波:50Hz (-20dB) ;肌电滤波:  25-35 H z  (-3dB)

	2.8  时间常数:  ≥ 3.2秒

	2.9内部噪声：＜15μV P-P

	2.10 存储：存储心电图数据≥100组，可复制前一患者信息功能，可选配SD卡等记忆体，保存心电数据≥800组

	3.  记录器

	3.1记录速度: 10、12.5、25、50mm/sec±5%  

	3.2记录道数： 3、6、6+1、12道记录方式

	★3.3 记录方式：内置热阵式记录器，能够同步打印十二导心电波形和中文分析报告、HR、PR间期、QPS时限、QT/QTC间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

	3.4 记录纸：≥ 210mm宽卷纸

	4.  内置显示器

	4.1  ≥8英寸TFT液晶显示屏，同步显示十二导心电波形

	4.2显示信息：显示菜单、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、测量信息、状态、标记、病人姓名等

	5. 电源

	5.1 交直流两用：交流220V—50Hz；直流：内置直流可充电电池

	5.2 连续工作时间：交流≥4小时，直流≥1.5小时

	6. 数据上传功能

	6.1仪器需具有USB接口、3G/4G/WIFI联网接口

	6.2可实现信息上传及回传功能

	6.3 可实现心电图和患者信息传输到心电图室，由医生在医生工作站上完成电子判读签字后，报告及心电图自动传输回各使用科室功能

	7. 心电图管理系统

	7.1 需实现连接心电图机，上传及删除所有病例、选中病例功能；

	7.2可实现对用户进行查询、编辑、删除功能，可对数据库进行压缩、备份，更新用户列表、导出病例报告等功能；

	7.3 具有记录回放功能，可实现波形查阅、波形打印、手动编辑等功能

	7.4 需具有心电实时采集功能；

	7.5 需具有语言切换功能；

	7.6 需具有远程对接功能。


	动态心电图参数

	一、硬件参数

	1、  标准12导联；

	2、  记录时长：连续记录≥24小时；

	3、  具有独立起搏通道功能，采样率≥10000点；

	4、  重量：≤80g

	5、  尺寸：81mm*62mm*21mm

	6、  液晶显示屏，具有时钟功能（自动记录开始时间）；

	7、  低电压指示功能；

	8、  具有特殊事件按钮、导联切换按钮功能；

	9、  数据接口：USB 2.0或3.0，存储方式为内嵌式芯片而非插拔的Flash卡，USB数据线直接连记录仪回放数据，不需要读卡器，不需要用电脑格式化存储介质；

	10、         电源：1节5号电池。

	二、软件参数

	1、  采用12导全导联信息分析算法，可根据12导数据的特征自动调整分析算法，也可以手动调整如不应期、提前量等各种参数，提供漏峰回找技术，主/辅分析导联，可获得准确的分析结果，实现早搏、逸搏、过速、过缓等心率失常的智能化分析。分析完成后并以简单的文字报告结论形式提示当前心电数据分析情况。

	2、  具有指定时间段的指定导联的重分析功能，以及智能的快速自动添加心搏功能，解决多段长时间大干扰的病例分析耗时的问题。

	3、  分析软件以模板为中心构建多种直方图、散点图、叠加图、极值图，多画面同时互动，快速找到异常心电图提高编辑效率；

	4、  软件具有心搏叠加及叠加放大倍数功能，同时结合散点图和直方图四个维度进行复杂心电图分析；

	5、  软件具有一键自动起搏器分类分析、房颤、房扑分析功能；

	6、  具有独立的起搏器自动分析工具，并以直方图加条图的方式显示，自动区分包括房性单腔、室性单腔、双腔、未分类等起搏钉类型，可手动标记感知过度、感知失败；

	7、  具有同屏显示24小时、任意时长散点图、以及对应的心电图条图、逐步定位具体心搏，列出具体房颤、房扑事件发生时间，时长等准确信息。具有任意时段（时长可自由选取）Poincare散点图及24小时Poincare散点图技术。

	8、  具有12导同步ST段动态扫描分析功能，能够根据即时心律的速率快慢智能调整ST段计算位置，减少ST计算的假阳性事件。生成的ST段事件统计有详尽的统计信息包括发生时间、事件时长、压低幅值等。

	9、  具有全心搏属性直方图，提供13种常用间期直方图、NN间期提前量直方图和自定义间期直方图/间期比直方图，能够根据指定心搏类型描绘间期直方图，方便快速准确定位严重心律失常；

	10、具有自动识别最高心率、最低心率、最长RR间期、房早、室早、心动过缓等心电图片段功能，并无需人工查找。支持即时打印功能；

	11、报告具有可编辑的自动结论功能。能够依据心律失常各项分析结果，按照操作医生现有结论书写标准自动生成综述结论；

	12、有心率变异性(HRV)分析功能，包括频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每5分钟、15分钟、30分钟和60分钟的心搏进行HRV时域分析，并可导出其分析数据；

	13、具有全览图功能，提供24小时的瞬时心率趋势图，以彩色线条标记心律失常事件，并提供单导联心电压缩图，可以批处理心律失常事件。

	14、具有房颤/房扑事件自动计算功能，也可以手动确认房颤/房扑事件，精确至每一个心搏，并提供事件取消功能，还原心律失常分析结果，同时提供房颤/房扑事件列表，显示每一阵事件发生的开始时间、结束时间、持续时间及最高、最低和平均心率等信息。

	15、具有心率震荡分析、QTD分析、T波电交替频谱图、睡眠呼吸暂停综合症分析、心率减速力分析等版功能。

	16、软件提供标准数据接口，以便与医院现有信息系统对接，满足医院的的信息化建设需要；


	经皮黄疸仪参数

	一、参数要求

	1. 便携式设备，液晶屏显示测量数据 

	2.具有测量结果直接读出功能及，mg/dl与umol/l可转换功能

	3.具有2－5次自动计算取平均值显示功能

	4.结果显示：3位数字显示

	5.测量范围：0.0mg/dL～32mg/dL或者0.0μmol/l～544μmol/l

	6. 测量精度：±1.5mg/dL或者±25.5μmol/l

	7.开机准备时间：＜12秒

	8.自动控制功能：限时无操作,自动关机；电池电量不足提示，并自动关机；

	9. 存储：具有20个最近测量结果存储功能，并可循环查看存储数据功能。

	10.电源：AA电池或可重复充电的电池组，电池可随时更换。


	尿液分析仪参数

	1、检测项目:包括比重、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、隐血、PH值、维生素C、肌肝、微量白蛋白、尿钙等项目。

	2、测试速度: ≥60个标本/小时。

	3、测量稳定性：分析仪开机8小时内，分析仪对适配的尿试纸重复测试结果的符合率≥90%。

	4、检测结果:检测结果为半定量或定量数据，并能出具正常参考值。

	5、存储:可存储不小于1000个测量结果。


	医用雾化器参数

	1、输入电压: ~220V±10%，频率: 50Hz±1Hz

	2、额定电压：~220V，额定频率：50HZ

	3、输入功率：200VA

	4、最大雾化率:≥0.2mL/min 

	5、药液残留量:≤1.0mL

	6、雾粒中位粒径: 3.9μmt±25%※

	7、测试条件：环境温度20℃±5℃，湿度50%~75%
 测试溶液：0.9%生理盐水
 (随测试条件、药液变化而变化，规格如有变更，恕不另行通知)

	8、雾化器所产生的压力范围:正常工作条件下，雾化器所产生的压力范围是0.08~ 0.15MPa，当雾化器发生异常情况，雾化器所产生的最大压力范围是0.15~ 0.40MPa。

	9、自由空气流量：≥7L/min

	10、工作噪声：≤60dB(A)

	11、熔丝管: T1.6AL250V, φ3.6x11

	12、净重:≤1.5kg 

	13、外形尺寸:长约210(毫米)×宽约103(毫米)×高约180(毫米)

	14、正常工作条件:环境温度范围: +10°C~ +40°C

	相对湿度范围: 30%~75%

	大气压力范围: 86kPa~106kPa

	15、运输和贮存环境限制条件：

	环境温度：-40℃~+55℃

	相对湿度：10%~93%

	大气压力：70kPa~106kPa

	16、按防电击类型分类：Ⅱ类设备

	17、按防电击的程度分类：B型应用部分

	18、按进液防护程度分类：IPX0

	19、按与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用

	时的安全程度分类：不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易

	燃麻醉气情况下使用的设备。

	20、按运行模式分类：连续运行

	21、产品使用期限：5年


	 全数字彩色多普勒超声诊断仪参数

	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	应用范围
	适用于对人体的腹部（肝、胆、肾、胰、脾）、妇产科、心脏、甲状腺、小器官、泌尿科、浅表、矫形外科诊断与分析。可对肝、胆、脾、肾、劲动脉等大血管部们进行功率诊断。

	2
	扫描方式
	支持电子凸阵（标准腹部凸阵3.5M、腔内凸阵6.5M、电子微凸阵3.5M）、电子线阵7.5M

	3
	成像单元
	数字化二维灰阶成像单元

	
	
	数字化彩色多普勒单元

	
	
	数字化频谱多普勒显示和分析单元

	
	
	数字化能量血流成像单元

	4
	二维工作频率
	宽带变频，变频频率≥5个；

	
	
	变频范围：2.0MHz至10MHz；

	
	
	二维频率可数字显示并可独立调节

	5
	彩色多普勒工作频率
	彩色和多普勒工作频率可数字显示并可独立调节

	6
	探头频率
	2.0MHz～10.0MHz，8级变频（需提供图片证明并加盖公章）

	7
	探头接口
	≥2，全部激活，自动识别（需提供图片证明并加盖公章）

	8
	声束处理
	全数字化波束形成器，连续动态聚焦，动态可变孔径，动态声束变迹，动态滤波；

	9
	探头阵元数
	≥128

	10
	显示模式
	实时和冻结的B，B/B，4B，B/M， M，B/PWD、Color Mode，D，PWD，CWD模式；

	
	
	BDF / BDF ，BDF/MDF，BDF/MDF/FFT

	
	
	速度分散显示、能量显示，速度显示

	11
	显示屏
	15寸高清专用屏

	12
	彩色显示帧频
	全度角，16cm深度时，彩色显示帧频≥10帧/秒

	13
	显示控制
	反转显示（左/右，上/下），零移位，B－刷新（手控、时间），D扩展，B/D扩展、局放及移位、黑白与彩色实时对比、彩色对比

	14
	M型扫描线控制
	主机上实现实时M型扫描线可以以任意点为轴心360度旋转

	15
	彩色增强功能
	具备彩色多普勒能量图、方向性彩色多普勒能量图（DCA）

	16
	线阵探头梯形（凸型）扩展成像功能
	具备

	17
	最大显示深度
	≥300mm

	18
	凸阵探头扫描范围
	≥70°，35°-70°角度可调

	19
	腔内凸阵探头扫描范围
	≥180°，角度可调

	20
	电子线阵彩色多普勒扫描显示区域偏转角调节
	偏转角-20°～+20°，多级可视可调

	21
	灰    阶
	256级灰阶

	22
	彩    阶
	≧256级阶

	23
	TGC控制
	8段

	24
	分辨力
	在3.5MHz、深度≥80mm条件下

	25
	水平（侧向）
	≤1mm

	26
	垂直（轴向）
	≤1mm

	27
	几何位置精度
	在3.5MHz条件下

	28
	横向
	≤5%

	29
	纵向
	≤5%

	30
	盲区
	≤2mm

	31
	零位移动
	≥16级

	32
	采样容积角度 
	采样容积角度校正：-80°～80

	33
	增益范围
	总增益连续调节（0－100dB）

	34
	图像处理
	前处理（总增益、声功率、灰度值、动态范围）；

	
	
	后处理（边缘增强、帧平均、线平均、伽玛校正、对比度、亮度）；

	
	
	相关处理、对数压缩、TGC控制、内插、黑白灰阶翻转、左右翻转、上下翻转、帧相关、平滑、黑白灰阶变换、灰阶抑制

	35
	图像伪彩功能
	具备图像伪彩功能

	36
	电影回放
	影像检索，电影循环回放：≥1536帧，回放时间≥75秒

	37
	体位标记
	≥95种带有探头位置的体位标记 

	38
	穿刺引导功能
	提供

	39
	中英文界面显示：
	医院名称，科室，病人ID，姓名，日期，时间，探头编号，频率，增益、深度，聚焦位置，放大倍率、穿刺引导线，文字注释等

	40
	轨迹球功能
	提供

	41

	基本测量
	B模式基本测量：距离、角度、周长和面积、体积、狭窄率、直方图、断面图

	
	计算功能： 
	M模式基本测量：心率、时间、距离、速度、多普勒测量：时间、心率、速度、加速度

	42
	常规一般测量
	距离、面积、周长、体积、比率、角度、直方图、断面图、残余尿量、狭窄率、心率、时间、Slope速度

	43
	妇科测量与计算
	子宫、子宫内膜、宫颈、卵巢、卵泡测量，产科报告单功能

	44
	产科测量与计算
	距离、妊娠囊GS、双顶径BPD、头围HC、腹围AC、股骨长FL、脊椎长LV、肱骨长HL、头臀长CRL、枕骨额骨直径OFD、腹部横向直径TAD、髋关节角度测量（臀部发育异常）、孕龄、胎儿体重WT、预产期计算、产科中国人标准公式、胎儿生长发育曲线、AF-I胎儿生理评分系统、产科报告单功能

	45
	泌尿科测量与计算
	前列腺测量、膀胱容积、左右肾测量、残余尿量测量、泌尿科测量报告

	46
	心脏测量与计算
	时间、斜率、心率、左心室测量，左心室功能，壁厚评估，二尖瓣测量、主动脉测量、体表面积计算，心脏测量报告

	47
	外周血管测量与分析
	外周血管测量与分析

	48
	多普勒血流测量与分析
	频谱多普勒自动包络测量

	49
	检查模式系统预设置
	提供实时、非预设置二维、彩色多普勒及频谱多普勒模式一键式自动图像优化调整

	50
	发射声束聚焦
	发射：8段

	51
	信号输入输出
	电源接口，S-video接口，网口，USB接口；

	
	
	支持PAL、NTSC等视频标准，

	
	
	支持数字视频打印、模拟视频打印机

	52
	外接数据通讯口
	双USB2.0接口

	53
	二维显示帧频
	全度角，18cm深度时，帧频≥35帧/秒

	54
	探头接收动态范围
	≥150dB （40dB～150dB可视、可调）


	生物保鲜冰箱参数

	1、样式：立式

	2、有效容积：360升；

	3、外部尺寸（宽×深×高）：660x655x1980 mm；

	4、内部尺寸（宽×深×高）：570x492x1370 mm；

	5、毛、净重：110/106 kg；

	6、门体配备：采用双层钢化镀玻璃门，具有LOW-E镀膜，保证门体无凝露；

	7、箱体外部材质：PCM预涂板，防腐蚀、抗氧化、易清洁；

	8、内胆材质：采用HIPS耐低温高强度复合材料，耐脏易清洁；

	9、层架数量：标准配备5个可调节高度层架；

	10、保温材料：整体采购高密度聚氨酯发泡箱体；

	11、产品在16—32℃非阴雨环境下可进行有效除湿，确保箱内湿度35%-75% RH；

	12、电压范围：宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用；

	13、耗电量（kW·h/24h）：25℃环境下，空载耗电量不高于3kW·h/24h；

	14、噪音值：整体设备噪音值不高于60dB(A)（声功率）；

	15、温度设置范围： 2—8℃；湿度范围：35%—75%RH；

	16、温度设置精度：温度设置精度0.1℃；

	17、显示控制器类型：采用温度湿度双显示控制器，高亮度LED数字显示；

	18、压缩机情况：采用知名品牌压缩机，制冷性能稳定性、安全性高；

	19、温度均匀度：高效风机和分层送风技术，确保温度均匀性和波动，箱内温度均匀低于1℃；

	20、温度波动性：波动值不高于1℃；

	21、蒸发器及制冷方式：采用风冷翅片蒸发器传热系数高，换热效果佳，降温速度提高1倍；

	22、降温时间：25℃环境下，空载从室温冷藏降温至4℃用时不高于70min；

	23、多重报警功能：超温报警、超湿度报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警；

	24、三种报警方式：声音蜂鸣，LED显示闪烁，远程报警（需另接选配报警设备）；

	25、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整；

	26、测试孔：标配1个测试孔；

	27、温度数据记录：选配USB数据导出模块，同步记录箱内温度数据；

	28、设备配有暗锁以及可配备挂锁的锁孔，可实现单门双锁，安全可靠。


	听力筛查仪参数

	尺寸：L*W*D：180*62*21mm

	重量：约215克

	显示器：2.4寸TFT彩色显示器,清晰直观彩色液晶显示屏，直接显示测试结果

	用户输入：按键操作，简单易操作（上、下、左、右、确认）

	内置存储：50个受试者，200个测试结果

	适配器规格：输入100-240  ~50/60Hz   输出 DC 5V    1000MA

	内置电池：DC 3.7V电池容量大，续航时间长

	与医疗系统数据互通：支持HL7协议，与医疗系统信息对接，轻松获取患者数据与上传测试报告

	数据传输：使用USB2.0接口连接PC端，读取并暂存报告，可随时匹配受试者并查看打印测试报告

	打印机：配备无线蓝牙打印机一次按键，数秒即可完成，无需使用线缆

	语言：中文、英文操作界面。

	抗干扰能力强，在门诊，办公室及病房也可进行听力测试，获得可靠数据

	可拆卸探头，易清洁

	耳塞：多种尺寸硅胶耳塞


	听诊器参数

	1.1、供听诊人体心、肺等器官活动声响变化用。

	1.2、扁形听诊头常用语听诊高音调杂音。

	2、技术要求

	2.1、弹簧片采用优质弹簧钢，（硬度HR15N82.9-88.4）耳环，扁形听诊头采用优质铜材，三通导管采用软聚氯乙烯，金属件电铳达到光亮镀络二级外观要求。

	2.2、产品应符合GN-89-YY-91035-1999听诊器标准要求。

	1.1、供听诊人体心、肺等器官活动声响变化用。

	1.2、扁形听诊头常用语听诊高音调杂音。

	2、技术要求

	2.1、弹簧片采用优质弹簧钢，（硬度HR15N82.9-88.4）耳环，扁形听诊头采用优质铜材，三通导管采用软聚氯乙烯，金属件电铳达到光亮镀络二级外观要求。

	2.2、产品应符合GN-89-YY-91035-1999听诊器标准要求。


	血压计参数

	显示方式:LCD数字显示

	测量方法:示波测定法

	测量范围:压力测量范围：0～280mmHg(0～37.3kPa)

	脉搏：40～200次/分

	精度:压力：±3mmHg(±0.4kPa)以内

	脉搏：读数的±5%以内

	运行模式分类:连续运行

	设备类型:非AP/APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备)

	进液防护程度:IPX0

	电气安全分类:内部电源供电设备

	Ⅱ类设备 ，BF型应用部分

	压力传感器:半导体式压力传感器

	加压方式:压力泵自动加压

	排气方式:自动快速排气

	电源:4节5号干电池(DC 6V)或电源适配器

	电源适配器: 输入AC100V~240V，50/60Hz，0.15A   输出DC6V 600mA

	电池寿命:4节5号高性能碱性干电池能测量约300次[在室温23℃，每次加压至190mmHg(25.3kPa)的条件下]因附带的干电池只作试用，故可能用不到300次。

	适合臂围:22厘米～32厘米

	本机重量:约252克(不含电池)

	外形尺寸:约长120.5毫米×宽100毫米×高69.3毫米


	体温计参数

	1、水银体温计

	2、测量度数：35-42℃


	吸痰器参数

	一、       产品特点

	1、  无油膜式泵

	2、  低噪音、连续负压调节

	3、  浮子式防溢流装置

	4、  压力表显示

	二、       性能指标

	1、  极限负压：0.08MPa/600mmHg

	2、  抽气速率：20L/min

	3、  储液瓶容量：1L

	4、  电源：220V±10%/50Hz

	5、  噪音：≤50dB（A）

	6、  功率：≤120VA


	简易呼吸器参数

	呼气阻抗：≤5cmH20

	吸气阻抗：≤5cmH20

	死腔：≤65ml

	最小输送容量：600ml

	压力计显示值：0～60cmH20

	压力计显示值公差：土5cmH20

	气囊外形尺寸(长 x直径)：212x131mm

	气囊容积：1500ml±200ml

	操作温度：-18℃~50℃

	操作湿度：15%～95%

	储存温度：-40℃~60℃

	储存相对湿度：40%～95%


	身高体重仪参数

	1、重量计量：最大秤量Max=120kg

	             最小秤量Min=5kg

	             分度值e=d=0.5kg

	2、长度计量：量度范围8～190（cm）  分度值0.5cm


	便携式高压消毒锅参数

	灭 菌 容 积：24L

	净重：≤16 Kg     毛重: ≤17Kg

	灭菌筒尺寸：≤Ф280*h383（mm）

	包装尺寸:≤40*40*53(cm)

	最高工作压力：0.165Mpa

	最高工作温度：129℃

	超压自泄0.145-0.165Mpa

	自胀式硅橡胶密封圈

	煤电两用

	浸入式电热管

	双刻度二类读数压力表

	蒸汽压力超过0.165MPa安全阀能自动释放过高压力，确保安全

	容器盖与容器桶一次压延成型

	全部采用（SUS304）不锈钢材料

	具有特种设备(压力容器)制造许可证资质


	清创缝合包参数

	内含：

	1、手术刀柄 4# 1把

	2、手术剪 14cm直尖/弯尖 各1把

	3、止血钳 16cm直全齿/弯全齿 各1把

	4、持针钳 14cm粗针 1把

	5、组织镊 14cm直形 1 x 2 钩

	6、医用镊 14cm横齿（敷料）

	7、不锈钢腰子盘 190*116*25mm 2只


	出诊箱参数

	1、大小：14寸

	2、尺寸为：355*185*21

	3、便携易带


	治疗盘参数

	1、不锈钢材质

	2、尺寸 290*190*50mm


	冷藏包（箱）参数

	1内部容积：20L

	2加工工艺：注塑

	3内部尺寸：440x262x308mm

	4外部尺寸：375x215x250mm

	5冰板数量：10块

	6保温材料：PU聚氨酯发泡

	7蓄冷冰板：16x9x3cm

	8冷冻特点：冷冻固体后；膨胀率≤15%

	9牢固登记：箱体≥Ⅳ级， 连接件≥Ⅳ级

	10箱体承重：箱体承重≥150公斤以上，连接件拉力≥80公斤以上

	11增配配置：安全锁


	至少50支不同规格一次性注射器参数

	1、组成：外套、芯杆、活塞、注射针组成，其中注射针为可选配件。注射针由针座、针管和保护套构成。外套、芯杆为聚丙烯材料，活塞为橡胶材料注射针的针座、保护套为聚丙烯材料，针管为不锈钢(SUS304)材料。

	2、规格要求：包含 5ml 0.7×32 螺口 / 2ml 0.6×25mm螺口


	医用储槽参数

	1、材质：不锈钢材质

	2、尺寸：Ф120x120


	有盖方盒参数

	1、材质：不锈钢材质

	2、规格：有孔带盖9寸


	氧气包参数

	1、爆破压力：不小于16kPa

	2、规格、外形尺寸：650*400mm


	开口器参数

	1、材质：不锈钢材质

	2、规格：丁字式


	压舌板参数

	1、材质：不锈钢材质

	2、规格：角形


	止血带参数

	1、材质：采用热塑性弹性体或热塑性橡胶材料制成。非无菌提供，一次性使用。


	电针仪技术参数

	1. 输出负载阻抗为250Ω。

	2. 连续波（脉冲频率）为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz、5Hz、20Hz分六档。

	3. 断续波中续波为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz、5Hz、20Hz分六档，断续周期为6s。

	4 .疏密波中疏波为4Hz，密波为20Hz，疏密周期为6s。

	5. 前置脉冲宽度

	   输出非对称脉冲，前置脉冲宽度：

	   当脉冲频率为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz时为250μs，

	   当脉冲频率为5Hz、20Hz、4Hz/20Hz时为70μs。

	6. 最大输出电流有效值为0~0.9mA。

	7. 脉冲能量应不超过5mJ。

	8. 输出应无直流分量。

	9. 定时时间（治疗时间）分10min、15min、20min、25min、30min五档。

	10. 电源额定电压和频率：~220V 50Hz，输入功率6VA。

	11. 外形尺寸：260mm×200mm×90mm。重量：1.5kg。


	TDP神灯参数

	电源电压：220V   频率：50Hz

	安全类型：Ⅰ类

	功耗：250W（每个照射头）

	运行方式：连续工作

	定时控制范围：0-60min（机械定时）  

	工作环境温度：5-40℃

	工作环境湿度：≤80％

	电磁波谱：2-25μm

	支臂伸缩范围： 立式： ＞500

	俯仰角：立式：＞90°

	转角：立式：360°

	治疗板寿命：1000小时

	治疗板直径：124mm


	诊查床参数

	床体、床腿由碳钢管焊接，酸洗磷化，静电喷塑。

	床框采用25*50mm矩形钢管焊接而成，管壁厚度1.0mm

	床腿采用直径38mm钢管焊接而成，管壁厚度1.0mm

	床面长度（不含床架）为：1900mm±10mm 

	床面宽度为：600mm±10mm

	床面离地高度为：650mm±10mm 

	两腿之间接一横杆，横杆直径为22mm


	观察床参数

	床体、床腿由碳钢管焊接，酸洗磷化，静电喷塑。

	床框采用25*50mm矩形钢管焊接而成，管壁厚度1.0mm

	床腿采用直径38mm钢管焊接而成，管壁厚度1.0mm

	床面长度（不含床架）为：1900mm±10mm 

	床面宽度为：600mm±10mm

	床面离地高度为：650mm±10mm 

	两腿之间接一横杆，横杆直径为22mm


	无菌柜参数

	尺寸：900*400*1750mm

	柜体采用δ0.8mm优质冷轧钢板材制作，经切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成；

	结构：上中下三层，上下层为对开门内置可调隔板两层，中层为双抽屉；门、抽均可上锁。

	座面采用优质SUS201不锈钢板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈；               环保无毒害；焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑，美观大方，无凹凸感，抗压能力强。零件表面干净，产品质量稳定，牢固可靠，美观大方，耐久防锈；。结合能力强，具有优异的柔韧性、耐磨性和装饰性并切属于环保产品。


	中西医药品柜

	参数：900*250/400*1750mm

	柜体采用优质冷轧钢板材制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成；

	座面采用优质不锈钢板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈；

	分别采用移门式和开门式设计，以适应不同客户要求，配备抽屉与书写板选项；

	中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。 

	采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上部玻璃门可以更加耐久使用，均配备固定三层隔板；


	中药饮片柜（药斗）参数

	产品规格：1950*600*1050mm

	采用厚度0.8mm优质SUS201管材制作，经激光切割下料、折弯、焊接、打磨加工而成，牢固可靠，美观大方，耐久防锈；

	不锈钢框架、台面，内部全封闭，防止串药。

	总共有28个抽屉，每个小抽屉装3个2#塑料药斗，共放84味药。清药盘点方便自如。

	采用三节防脱高级滚珠滑轨，承载60斤推拉自如，配透明亚克力牌，

	抽屉面可加10mm厚红色宝丽板，或其它颜色装饰使中药柜更加亮丽，提升药房形象。

	底部带有4个加重加固平板万向脚轮，移动方便安静灵活。


	治疗推车参数

	整车由优质304不锈钢管及304不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。

	两层台面都有直径为12mm、5mm不锈钢棒加工而成，防止物体滑落

	采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；

	面板、车身、层板、抽屉、门料厚度T1.0mm；

	采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，可带刹车，稳定性好；

	车坚实、美观大方、操作灵活方便。

	外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。

	配置优质高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。


	急救箱参数

	1、清创消毒：碘伏消毒液、医用酒精棉片

	2、止血包扎固定：医用纱布块、卡扣式止血带、三角绷带、医用弹性绷带、自粘弹性绷带、弹力帽、医用透气胶带、医用敷贴、创可贴、安全别针

	3、诊疗类：医用烧伤敷料(烫伤膏)、瞬冷冰袋、玻璃体温计

	4、防护及辅助类：呼吸面罩、圆头剪刀、急救毯、敷料镊子、一次性医用口罩

	5、应急工具：高频救生哨

	6、其他：急救手册、售后服务卡、健康急救卡、急救知识光盘、外箱、配置清单


	担架参数

	1、采用双层加厚牛津布料缝制而成。

	2、周边设有8个把手，两头设有2个把手，共计10个把手，把手配置塑料管，更适用于山地救援和长距离运送。胸部、腿部设有两条安全绑带，保证病人的安全。

	3、可折叠收纳放入手提布包，节省空间，方便携带。

	4、展开尺寸：180*71CM

	5、称重：≤159KG


	处置台参数

	1、处置台采用不锈钢操作台面，抽屉和储物柜构成

	2、尺寸：≥1200*800*600mm

	3、环保材质，防水、耐晒、防腐性能好、使用安全、无甲醛、无毒无害、无异味


	有盖污物桶参数

	1、脚踏型，方便开盖

	2、容量：20L

	3、颜色为黄色


	输液架参数

	1不锈钢圆管规格19-25mm   升降高度1100-2100mm      

	2管壁厚度外0.7mm  内0.5mm

	3底座直径350mm   

	4重量2.5kg

	5底座采用ABS材料一体化设计

	6铝制四分支输液钩


	裂隙灯显微镜技术参数

	1、显微镜类型：伽俐略平行式

	2、变倍方式：5档转鼓变倍

	3、放大倍率：6×、10×、16×、25×、40×

	4、目镜倍率：12.5×

	5、屈光度调节：（-5D~+3D）

	6、裂隙宽度：0mm～14mm连续可调

	7、裂隙长度：0.2mm、1mm～14mm连续可调

	8、光源：LED或卤钨灯泡

	9、光源调节：无极变倍

	10、裂隙角度：0°～180°由垂直到水平方向连续可调

	11、裂隙倾斜：5°、10°、15°、20°四档

	12、滤 色 片：隔热片、无赤片、钴蓝片

	13、光阑大小：Ф14、Ф10、Ф5、Ф3、Ф2、Ф1、Ф0.2（单位：mm）

	14、输入电压：220V

	15、输入频率：50Hz/60Hz


（四）王平
	紫外线消毒车参数表

	1. 型式为移动式

	2. 电源：220V±22V 50Hz±1Hz。

	3. 输入功率为 80VA。

	4. 使用环境：环境温度：5~40℃；相对湿度：80%；

	5. 安全防护分类为 I 类；

	6. 灯臂长度为：715mm±2mm，灯臂调节角度为：0︒~180︒；

	7. 定时范围：0~120 分钟，其最大定时误差≤15min；

	8. 灯管紫外线强度≥280um/cm 2。

	9. 对大肠杆菌，白色葡萄球菌杀灭率大于 3.0

	10.可对消毒车遥控开关使用。


	电子血压仪参数

	1、测量方法：脉搏波法

	2、压力范围：压力（0～299）mmHg［(0～39.9)kPa］

	3、脉率数：30～199次/分

	4、测量准确度：压力±3mmHg(±0.4kPa)以内、脉率数±5%以内

	5、测量位置：左右臂均可测量

	6、储存：100 组测量数据

	7、袖带使用周长范围：15-42cm

	8、传输方式：USB 接口

	9、显示屏：背光+LCD 显示

	10、加压方式：压力泵自动加压

	11、减压方式：线性电磁控制阀自动减压系统

	12、压力监测：高精密半导体压力传感器

	13、超压保护：压力超过 300mmHg 时，急速排气保护。急速排气时间不大于 10 秒

	14、抗菌设计：整机外壳及袖套采用抗菌材料

	15、语音设置：可以开启与关闭语音

	16、压力单位：mmHg 和 kPa 两种模式互选

	17、使用温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH

	18、运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH

	19、运行大气压力：80kPa～106kPa

	20、电击保护：Ⅱ类设备，内部电源 B 型应用部分

	21、电池使用标准：内置锂电池，可连续测量 500 次

	22、使用年限 5 年


	听诊器参数

	1、主要性能与用途

	1.1、供听诊人体心、肺等器官活动声响变化用。

	1.2、扁形听诊头常用语听诊高音调杂音。

	2、技术要求

	2.1、弹簧片采用优质弹簧钢，（硬度HR15N82.9-88.4）耳环，扁形听诊头采用优质铜材，三通导管采用软聚氯乙烯，金属件电铳达到光亮镀络二级外观要求。

	2.2、产品应符合GN-89-YY-91035-1999听诊器标准要求。


	身高体重仪参数

	1、重量计量：最大秤量Max=120kg

	             最小秤量Min=5kg

	             分度值e=d=0.5kg

	2、长度计量：量度范围8～190（cm）  分度值0.5cm


	诊断床参数

	1、产品规格：1830x630x630MM

	2、背部倾斜角度：40°±5°

	3、标准配置：方形小枕头 

	4、床体可承重≥150KG

	5、本诊疗床根据人体工学原理设计，用作主体检查、诊疗设备的辅助器材

	6、其人性化的构造使行动不便的被检查者在检查过程中能舒适就位、配合医生从不同方位得心应手进行检查操作

	7、床框、底座等骨架均采用优质钢材，强度高；静电涂装，美观，耐腐蚀、粘附性好，防锈效果佳；采用优质皮料，光泽亮丽，质感柔顺


	血糖仪参数

	1、检测样本：新鲜毛细血管全血、静脉全血

	2、用于校准的样品类型：静脉血浆

	3、用血量：小于0.6微升

	4、测试范围：1.1mmol/L~33.3mmol/L

	5、测试时间：不大于10秒

	6、定标曲线：通过校正码自动选择测试曲线

	7、电源：2节7号电池

	8、电池寿命：大约测试400次

	9、记忆容量：200个

	10、测试温度：10℃~35℃

	11、测试湿度：不大于80%


	医用手电筒参数

	1、带笔夹子

	2、适用于科室诊断的简易照明


	吸氧袋参数

	1、爆破压力：不小于16kPa

	2、规格：760*500mm


	出诊箱参数

	1、出诊箱的箱体外包材料分为铝合金、猪皮、牛皮、人革。

	2、尺寸：355*185*210mm

	3、称重不小于5kg


	叩诊锤参数

	1、镀银杆

	2、配有探针

	3、圆柱形叩诊头

	4、适用于普通外科、神经科诊断时，敲打人体、刺激穴位


	医用冰箱参数

	1、样式：立式

	2、有效容积：360升；

	3、外部尺寸（宽×深×高）：660x655x1980 mm；

	4、内部尺寸（宽×深×高）：570x492x1370 mm；

	5、毛、净重：110/106 kg；

	6、门体配备：采用双层钢化镀玻璃门，具有LOW-E镀膜，保证门体无凝露；

	7、箱体外部材质：PCM预涂板，防腐蚀、抗氧化、易清洁；

	8、内胆材质：采用HIPS耐低温高强度复合材料，耐脏易清洁；

	9、层架数量：标准配备5个可调节高度层架；

	10、保温材料：整体采购高密度聚氨酯发泡箱体；

	11、产品在16—32℃非阴雨环境下可进行有效除湿，确保箱内湿度35%-75% RH；

	12、电压范围：宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用；

	13、耗电量（kW·h/24h）：25℃环境下，空载耗电量不高于3kW·h/24h；

	14、噪音值：整体设备噪音值不高于60dB(A)（声功率）；

	15、温度设置范围： 2—8℃；湿度范围：35%—75%RH；

	16、温度设置精度：温度设置精度0.1℃；

	17、显示控制器类型：采用温度湿度双显示控制器，高亮度LED数字显示；

	18、压缩机情况：采用知名品牌压缩机，制冷性能稳定性、安全性高；

	19、温度均匀度：高效风机和分层送风技术，确保温度均匀性和波动，箱内温度均匀低于1℃；

	20、温度波动性：波动值不高于1℃；

	21、蒸发器及制冷方式：采用风冷翅片蒸发器传热系数高，换热效果佳，降温速度提高1倍；

	22、降温时间：25℃环境下，空载从室温冷藏降温至4℃用时不高于70min；

	23、多重报警功能：超温报警、超湿度报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警；

	24、三种报警方式：声音蜂鸣，LED显示闪烁，远程报警（需另接选配报警设备）；

	25、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整；

	26、测试孔：标配1个测试孔；

	27、温度数据记录：选配USB数据导出模块，同步记录箱内温度数据；

	28、设备配有暗锁以及可配备挂锁的锁孔，可实现单门双锁，安全可靠。


	TDP治疗仪参数

	1、电源电压：220V   频率：50Hz

	2、安全类型：Ⅰ类B型

	3、功耗：250W（每个照射头）

	4、运行方式：连续工作

	5、定时控制范围：0-60min（机械定时） 

	6、工作环境温度：5-40℃

	7、工作环境湿度：≤80％

	8、电磁波谱范围：2-25μm

	9、支臂伸缩范围：  ＞500mm

	10、俯仰角：＞90°、转角：360°

	11、治疗板直径：166毫米

	12、治疗板寿命：1000小时


（五）门城地区社区卫生服务中心
	药品阴凉柜参数

	1、使用温度：2℃≥t≤20℃

	2、有效容积：≥900L

	3、外形尺寸（高*宽*深）：≤2200*1300**700

	4、模式：阴凉/冷藏一键切换


其他补充事宜

其他内容均保持不变。

对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京市门头沟区卫生健康委员会　　　　　

地址：北京市门头沟区石龙北路10号　　　　　　　　

联系方式：吕小娟,60805729　　　　　　

2.采购代理机构信息

名 称：北京建龙通达工程管理有限公司　　　　　　　　　　　　

地　址：北京市门头沟区石龙北路20号5层501　　　　　　　　　　　　

联系方式：李泽，15600665235　　　　　　　　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：李泽

电　话：　　15600665235


