# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-234106031018

原公告的采购项目名称：北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目四）

首次公告日期：2024年1月15日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告√采购文件 □采购结果

更正内容：

1、经采购人确认，本项目第42包招标文件第五章采购需求三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点（一）采购标的的数量“品目42-1电子胃肠镜系统超声 是否接受进口产品 否”更正为“品目42-1电子胃肠镜系统超声 是否接受进口产品 是”。“品目42-2电子胃肠镜系统 是否接受进口产品 否” 更正为“品目42-2电子胃肠镜系统 是否接受进口产品 是

2、经采购人确认，本项目第42包电子胃肠镜系统超声等招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：第42包 品目42-1电子胃肠镜系统超声更正为：

“一、数量：1套；

二、技术参数

（一）、超声主机：

1.机械环扫

1.1、频率：5-20MHz范围内≥3档可选，频率波动：±1Hz以内。

1.2、显示深度：2-12cm范围内≥5档可选。

1.3、显示模式：B模式。

1.4、扫描模式：环形扫描。

1.5、可用频率至少包含：C5,C7.5,C12,C20/7.5,12,20MHZ。

1.6、显示深度至少包含：2,3,4,6,9,12cm。

1.7、图像可旋转。

1.8、可单独显示全圆、上半圆、下半圆, 也可显示滚动。

1.9、图像方向：正常、倒转。

1.10、图像回放≥160帧。

1.11、具备3D显示、MPR显示功能。

1.12、 测量: 距离,面积,周长。

2、电子环扫：

2.1、显示模式：

▲2.1.1、具备B模式、彩色血流模式、脉冲多普勒模式（PW）、组织谐波回波模式（THE）、超声内镜造影模式（CH-EUS）、弹性成像模式（ELST）。

2.1.2、血流模式包括：彩色血流模式、能量血流模式、H-血流模式。

2.1.3、脉冲多普勒模式包括：B+PW、彩色+PW、能量+PW、H-FLOW+PW模式。

▲2.1.4、组织谐波模式≥2种。

2.1.5、超声内镜造影模式：可显示每个ROI平均亮度随时间的变化。

2.1.6、弹性成像：可显示增压状态、应变图、增压条。

2.2、扫描方式：环形扫描、凸阵扫描。

2.3、可用频率至少包含:5，6，7.5,10，12MHZ。

2.4、显示深度至少包含:2,3,4,5，6,9,12cm。

2.5、图像可旋转。

2.6、环形扫描可单独显示全圆、上半圆、下半圆，可滚动显示；凸阵扫描可显示扇形。

2.7、图像方向:正常、倒转。

2.8、最大图像回放≥600帧。

2.9、焦点位置可调，焦点数量可调。

2.10、血流模式：彩色血流模式、能量血流模式、H-血流模式。

2.11、CH-EUS：

2.11.1显示方式：CH-B，CH-彩色。

2.11.2预设（CH介质型）：2类，可调节（中或低）。

2.11.3频率选择：2类，可调节（CH-R或CH-P）。

2.11.4 TIC分析：显示随每个ROI平均亮度时间的变化。

3、具备3D显示功能、MPR显示功能

4、测量功能：可测量距离、面积、周长。

5、视频信号：SDTV、HDTV。

6、图像格式：静态图像，BMP、JPEG；3DV；影像数据：AVI。

7、可兼容超声内镜视野方向：斜视，直视

▲8、可连接超声小探头。

（二）、扇扫型超声内镜：

1、电子扇形扫描≥180°。

2、至少包含五种频率：5/6/7.5/10/12MHZ。

3、具有组织谐波技术，提高了空间分辨率和对比分辨率。

4、彩色多普勒和能量多普勒可有效确认血流动态。

5、视野角度：≥100°。

6、视野方向：55°前方斜视。

7、景深：3－100mm。

8、先端部外径：≤15mm。

9、插入管外径：≤13mm。

10、有效长度：≥1250mm；全长：≤1600mm。

11、管道最窄处内径：≥3.7mm。

12、角度范围：上≥130°、下≥90°、右≥90°、左≥90°。

（三）、监视器：彩色液晶显示器≥26英寸，分辨率≥1920×1080。

（四）、自动清洗消毒机

1、适用消化内科所有类型内镜（包括胃镜、肠镜、十二指肠镜、超声内镜等）的清洗、消毒及干燥。

2、清洗槽：

2.1、单清洗槽可同时清洗≥2条内镜。

2.2、清洗槽整体为不锈钢材质。

2.3、清洗盖采用不锈钢边框，中央全透明，含橡胶密封圈。

2.4、清洗盖可以通过脚踩打开清洗盖，程序运行过程中被锁定。

3、触屏可进行多类型的分步操作，可引导洗消人员正确连接内镜至洗消机，可提示错误信息和解决方法，并且可以提示损耗品的更换时间。

4、对带有抬钳器的内镜以及带有水囊管道的超声内镜配备专业的内镜连接管和专用洗消程序。

二、主要配置：

- 超声主机：1台。

- 扇扫型超声内镜：1条。

- 自动清洗消毒机：2台。

- 监视器：1台。

2、经采购人确认，本项目第42包电子胃肠镜系统超声等招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：第42包 品目42-2电子胃肠镜系统更正为：

“一、数量：2套；

二、技术参数

（一）电子胃肠镜系统1:1套

一、技术参数：

1、图像处理主机：

1.1、可处理和输出不同波长范围的图像，分辨率≥1080。

1.2、主机可兼容电子结肠镜、电子十二指肠镜、超声小探头、超声内镜等。

1.3、具有双焦点模式，可一键切换。

1.4、具有图像预冻结功能，可筛选最佳画质图像显示。

1.5、具有降噪及杂质光过滤功能。

1.6、具有一键插拔功能，无需防水帽。

1.7、信号输出端口：RGB、HD-SDI、SD-SDI、DV、DVI。

1.8、Hb色彩强调和IHb色图显示功能。

1.9、轮廓强调≥3档可选，可对粘膜结构和粘膜轮廓进行强调。

1.10、具备白平衡自动调节和记忆功能。

1.11、具备内镜信息显示功能。

1.12、具备图像快速实时冻结功能。

2、光源：

▲2.1、可提供不同波长范围的照明光。

2.2、氙灯300W，使用寿命≥500h。

2.3、备用光源≥35W。

2.4、具有自动亮度调节功能，自动曝光≥15挡可选。

2.5、送气压力：≥3挡可调。

2.6、送水方式：可拆卸水瓶加压送水。

2.7、可显示应急灯是否缺失、接触不良或正在使用。

3、数字高清双焦距电子胃镜：

▲3.1、HDTV高清图像，具有特殊光观察功能

▲3.2、具备双焦点模式，可一键切换使用。

3.3、具有副送水功能。

3.4、全防水设计，导光插头可一键插拔。

3.5、先端外径≤10.5mm, 插入部外径≤10mm。

3.6、弯曲角度：上≥210°、下≥90°、左≥100°、右≥100°。

3.7、视野角：常规焦距，≥140°；近焦模式，≥140。

3.8、常规焦距≥7mm-100mm、景深（近焦模式）≥3mm-7mm。

3.9、钳子管道最窄处内径：≥2.8mm。

3.10.最小可视距离≤3mm。

4、高清放大胃镜

4.1、HDTV高清图像，具有特殊光观察功能

4.2、具有副送水功能。

4.3、可一键插拔。

4.4、先端外径≤10mm, 插入部外径≤10mm。

4.5、弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。

4.6、视野角：常规焦距≥140°。放大观察≥95°。

4.7、景深（常规焦距）≥7mm-100mm、景深（放大观察）≥1.5mm-3mm。

4.8、钳子管道最窄处内径：≥2.8mm。

4.9．最小可视距离 ≤3mm。

4.10、有效长度：≥1030mm；全长≤1400mm。

5、数字化高清放大电子肠镜。

5.1、拥有HDTV高清图像，具有特殊光观察功能。

5.2、具有副送水功能。

▲5.3、具有可变硬度、智能弯曲、强力传导功能。

5.4、可一键插拔。

5.5、视野角：广角模式≥170°，长焦模式≥90°。

5.6、弯曲角度：上≥180°、下≥180°、左≥160°、右≥160°。

5.7、先端外径：≤13.5mm, 插入部外径≤13mm。

5.8、景深 广角≥7mm-100mm，长焦模式≥2mm-3mm。

5.9、钳子管道最窄处内径≥3.7mm、 最小可视距离≤3mm。

5.10、有效长度≥1330mm，全长≤1700mm。

6、治疗型电子十二指肠镜：

6.1、视野角≥100°，视野方向：后方斜视105°。

6.2、弯曲角度：上≥120°、下≥90°、左≥90°、右≥110°。

6.3、先端部外径≤13.5mm, 插入部外径≤11.5mm。

6.4、景深：5mm-60mm。

6.5、钳子管道最窄处内径≥4.1mm。

6.6、最小可视距离：≤10mm（距先端部）。

6.7、有效长度≥1200mm，全长≤1600mm。

7、监视器：彩色液晶显示器≥26英寸，分辨率≥1920×1080。

二、主要配置：

1、图像处理主机：1台。

2、光源：1台。

3、数字高清双焦距电子胃镜：2条。

4、高清放大胃镜：1条。

5、数字化高清放大电子肠镜：1条。

6、治疗型电子十二指肠镜：1条。

7、监视器：1台。

8、水泵：1台。

9、气泵：1台。

10、独立报告工作站：1套。

（二）电子胃肠镜系统2:1套

一、技术参数：

1、图像处理主机：

1.1、可处理和输出不同波长范围的图像，分辨率≥1080。

1.2、主机可兼容电子结肠镜、电子十二指肠镜、超声小探头、超声内镜等。

1.3、具有双焦点模式，可一键切换。

1.4、具有预冻结功能，可筛选最佳画质图像显示。

1.5、具有一键插拔功能，无需防水帽。

1.6、信号输出端口： HD-SDI、SD-SDI、DV、DVI。

1.7、Hb色彩强调和IHb色图显示功能.

1.8、轮廓强调≥3档可选，可对粘膜结构和粘膜轮廓进行强调。

1.9、具备白平衡自动调节和记忆功能。

1.10、具备内镜信息显示功能。

1.11、具备图像快速实时冻结功能。

2、光源：

▲2.1、可提供不同波长范围的照明光；

2.2、氙灯300W，使用寿命≥500h；

2.3、备用光源≥35W；

2.4、具有自动亮度调节功能，自动曝光≥15挡可选；

2.5、送气压力≥3挡可调；

2.6、送水方式：可拆卸水瓶加压送水；

2.7、可显示应急灯是否缺失、接触不良或正在使用；

3、高清电子治疗胃镜：

▲3.1、HDTV高清图像，具有特殊光观察功能。

3.2、导光插头全防水设计，可一键插拔。

3.3、先端外径：≤10mm, 插入部外径≤10mm。

3.4、弯曲角度：上≥210°、下≥120°、左≥100°、右≥100°。

3.5、视野角：≥140°。

3.6、景深：3mm-100mm。

3.7、钳子管道最窄处内径≥3.2mm。

3.8、最小可视距离 ≤3mm。

3.9、具有副送水功能。

4、数字化广角经鼻电子胃镜：

4.1、兼容特殊光观察

4.2、可兼容高频电刀。

4.3、可一键插拔。

4.4、视野角：≥140°。

4.5、弯曲角度：上≥210°、下≥90°、左≥100°、右≥100°。

4.6、先端外径：≤5.5mm, 插入部外径≤6mm。

4.7、景深：3mm-100mm。

4.8、钳子管道最窄处内径≥2.1mm、最小可视距离≤2mm。

4.9、有效工作长度：≥1100mm，全长≤1500mm。

5、数字化高清治疗肠镜：

5.1、具有副送水功能。

▲5.2、具有强力传导、可变硬度功能。

5.3、全防水设计，无需防水帽，具有快速插拔连接功能。

5.4、视野角：≥140°。

5.5、弯曲角度：上≥210°、下≥180°、左≥160°、右≥160°。

5.6、先端外径：≤10mm, 插入部外径≤10.5mm。

5.7、景深：5mm-100mm。

5.8、钳子管道最窄处内径：≥3.2mm。

5.9、插入部有效长度≥1300mm，全长≤1700mm。

6、治疗型电子十二指肠镜：

6.1、视野角：≥100°；视野方向：后方斜视105°。

6.2、弯曲角度：上≥120°、下≥90°、左≥90°、右≥110°。

6.3、先端外径：≤13.5mm, 插入部外径≤11.5mm。

6.4、景深：5mm-60mm。

6.5、钳子管道最窄处内径：≥4mm。

6.6、最小可视距离 ≤10mm（距先端部）。

6.7、有效长度≥1200mm，全长≤1600mm。

7、监视器：彩色液晶显示器≥26英寸，分辨率≥1920×1080。

二、主要配置：

1、图像处理主机：1台。

2、光源：1台。

3、高清电子治疗胃镜：2条。

4、数字化广角经鼻电子胃镜：1条。

5、数字化高清治疗肠镜：1条。

6、治疗型电子十二指肠镜：1条。

7、监视器：1台。

8、水泵：1台。

9、气泵：1台。

4、经采购人确认，本项目第42包电子胃肠镜系统超声等招标文件获取截止时间更正为：“2024年9月24日下午16:00。”

5、经采购人确认，本项目第42包电子胃肠镜系统超声等提交投标文件截止时间、开标时间由“具体投标截止时间及开标时间另行通知”更正为“2024年9月30日13点30分（北京时间）”。

6、招标文件其他内容不变。

更正日期：2024年9月14日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：首都医科大学附属北京安贞医院

地 址：北京市朝阳区安贞路2号

联系方式：010-64456407

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168541

3.项目联系方式

采购人项目联系人：穆老师

电　话：010-64456407

采购代理机构项目联系人：强文晓、孙薇

电　话：010－81168541