# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-234106031016

原公告的采购项目名称：北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目四）

首次公告日期：2024年1月15日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告√采购文件 □采购结果

更正内容：

1、经采购人确认，本项目第43包招标文件第五章采购需求三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点（一）采购标的的数量“品目43-1电子胃肠镜系统 是否接受进口产品 否”更正为“品目43-1电子胃肠镜系统 是否接受进口产品 是”。

2、经采购人确认，本项目第43包电子胃肠镜系统招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：第43包 品目43-1电子胃肠镜系统更正为：

“一、数量：2套；

二、技术参数

（一）电子胃肠镜系统1：1套

一、技术要求

1、电子图像处理器：

1.1、全数字化处理和全数字化输出，图像分辨率：≥1920×1080P，主机和光源分体设计。

▲1.2、特殊光模式：≥3种。

1.3、具有光学染色和电子染色功能。

1.4、自动测光模式：平均测光、峰值测光、自动测光。

1.5、构造强调：≥3级可调。

1.6、图像放大范围：1-2.0×。

1.7、图像信号输出接口：HD-SDI、DVI 接口。

1.8、具备实时冻结功能。

1.9、具备双画面模式，可将白光图像和电子染色图像同时显示。

1.10、具备画中画功能，冻结图像与运动图像可同屏显示。

1.11、兼容性：可以连接超声内镜、上消化道镜、十二指肠镜、下消化道镜等多种电子镜。

1.12、主机具备图像存储功能，也可存储在外接USB存储器。

1.13、可预设≥10位医生操作模式，设置参数包括色调、测光模式、对比、亮度和观察模式。

1.14、可以在不关闭图像处理器电源的情况下安装和脱卸内镜。

2、医用内窥镜用冷光源：

2.1、光源：LED光源，光源寿命：≥1.4万小时。

▲2.2、可提供不同波长的照明光。

2.3、可根据视频信号输出自动调节亮度，也可手动调整。

2.4、具备记忆功能，关闭系统电源后可保存设定值。

3、监视器：

3.1、彩色液晶显示器≥26英寸，分辨率≥1920×1080。

3.2、视频信号输入接口：DVI-I、3G-SDI、VGA。

3.3、具备双画面多信号同屏显示功能。

3.4、具备画中画显示功能。

4、高清电子胃镜：

4.1、图像传感器：HDTV全高清输出。

▲4.2、可对不同波长的照明光成像。

4.3、视野角：≥140°。

4.4、观察景深：3-100mm。

4.5、先端部直径（插入部）：≤9.5mm。

4.6、软性部直径（插入部）：≤9.5mm。

4.7、工作长度：≥1050mm。

4.8、全长：≤1500mm。

4.9、弯曲角度：上≥210°、下≥90°、左≥100°、右≥100°。

4.10、钳道最窄处内径：≥2.8mm。

▲4.11、具有前射水功能。

5、高清电子放大胃镜：

5.1、图像传感器：兼容HDTV全高清输出。

▲5.2、具备光学放大和电子放大功能，可对不同波长的照明光成像。

5.3、视野角：正常≥140°；近焦≥55°。

5.4、观察景深：近焦最小≤3mm；正常最大≥100mm。

5.5、先端部直径（插入部）：≤10mm.

5.6、软性部直径（插入部）：≤10mm。

5.7、工作长度：≥1030mm；

5.8、全长：≤1500mm；

5.9、弯曲角度：上≥210°、下≥90°、左≥100°、右≥100°；

5.10、钳道最窄处内径：≥2.8mm。

5.11、具备前射水功能。

6、高清电子放大肠镜：

6.1、图像传感器：兼容HDTV全高清输出。

▲6.2、具备光学放大和电子放大功能，可对不同波长的照明光成像。

6.3、视野角：正常≥140°，近焦≥55°。

6.4、观察景深：近焦，最小≤3mm；正常，最大≥100mm。

6.5、先端部直径（插入部）：≤12mm。

6.6、软性部直径（插入部）：≤12mm。

6.7、工作长度：≥1300mm。

6.8、全长：≤1700mm。

6.9、弯曲角度：上≥180°、下≥180°、左≥160°、右≥160°。

6.10、钳道最窄处内径：≥3.2mm。

6.11、具有前射水功能。

7、高清电子肠镜：

7.1、图像传感器：兼容HDTV全高清输出。

7.2、可对不同波长的照明光成像。

7.3、视野角：≥170°。

7.4、观察景深：3mm～100mm。

7.5、先端部直径（插入部）：≤13mm。

7.6、软性部直径（插入部）：≤13mm。

7.7、工作长度：≥1330mm。

7.8、全长：≤1650mm。

7.9、弯曲角度：上≥180°、下≥180°、左≥160°、右≥160°。

7.10、钳道最窄处内径：≥3.8mm。

7.11、辅助送水功能：具有前射水功能。

8、水泵：

8.1、脚踏控制。

8.2、可支持流量调节功能。

8.3、使用纯净水或无菌水。

9、二氧化碳泵：

9.1、可支持流量调节功能。

9.2、脚踏控制。

二、主要配置：

1、电子图像处理器 ：1台。

2、医用内窥镜用冷光源：1台。

3、监视器：1台。

4、高清电子胃镜：2条。

5、高清电子放大胃镜：1条。

6、高清电子放大肠镜：1条。

7、高清电子肠镜：1条。

8、水泵：1台。

9、二氧化碳泵：1台。

（一）电子胃肠镜系统2：1套

一、技术要求

1、电子图像处理器：

1.1、全数字化处理和全数字化输出，主机和光源分体设计。

▲1.2、特殊光模式：≥3种。

1.3、具有光学染色和电子染色功能。

1.4、自动测光模式：平均测光、峰值测光、自动测光。

1.5、构造强调：≥3级可调。

1.6、图像放大范围：1-2.0×。

1.7、图像信号输出接口：HD-SDI、DVI 接口。

1.8、具备实时图像冻结功能。

1.9、具备双画面模式，可将白光图像和电子染色图像同屏显示。

1.10、具备画中画功能，冻结图像与运动图像可同时显示。

1.11、兼容性：可以连接超声内镜、上消化道镜、十二指肠镜、下消化道镜、经鼻胃镜等多种电子镜。

1.12、主机可存储图像，也可存储在外接USB存储器上。

1.13、可预设≥10位医生操作模式，可设置参数包括色调、测光模式、对比、亮度和观察模式。

1.14、可以在不关闭图像处理器电源的情况下安装和脱卸内镜。

2、医用内窥镜用冷光源：

2.1、光源：LED，光源寿命≥1.4万小时。

▲2.2、可提供不同波长的照明光。

2.3、根据视频信号输可自动调节亮度，也可手动调整。

2.4、具备记忆功能，关闭系统电源后可保存设定值。

3、监视器：

3.1、彩色液晶显示器≥26英寸，分辨率≥1920×1080。

3.2、视频信号输入接口：DVI-I、3G-SDI。

3.3、具备双画面多信号同屏显示功能。

3.4、具备画中画显示功能；

4、高清电子胃镜：

4.1、兼容HDTV全高清输出。

▲4.2、可对不同波长的照明光成像。

4.3、视野角：≥140°。

4.4、观察景深：3-100mm。

4.5、先端部直径（插入部）：≤9.5mm。

4.6、软性部直径（插入部）：≤9.5mm。

4.7、工作长度：≥1050mm。

4.8、全长：≤1500mm。

4.9、弯曲角度：上≥210°、下≥90°、左≥100°、右≥100°。

4.10、钳道最窄处内径：≥2.8mm。

4.11、具有前射水功能。

5、高清电子治疗胃镜：

5.1、图像传感器：HDTV全高清输出。

▲5.2、可对不同波长的照明光成像。

5.3、视野角：≥140°。

5.4、观察景深：5-100mm。

5.5、先端部直径（插入部）：≤11mm。

5.6、软性部直径（插入部）：≤11mm。

5.7、工作长度：≥1050mm。

5.8、全长：≤1500mm。

5.9、弯曲角度：上≥210°、下≥90°、左≥100°、右≥100°。

▲5.10、钳道最窄处内径：≥3.8mm。

5.11、具有前射水功能 。

6、高清电子经鼻胃镜：

6.1、图像传感器：HDTV全高清输出。

▲6.2、可对不同波长的照明光成像。

6.3、视野角：≥140°。

6.4、观察景深：3-100mm。

6.5、先端部直径（插入部）：≤6mm。

6.7、软性部直径（插入部）：≤6mm。

6.8、工作长度：≥1050mm。

6.9、全长：≤1500mm。

6.10、弯曲角度：上≥210°、下≥90°、左≥100°、右≥100°。

6.11、钳道最窄处内径：≥2.4mm。

7、高清电子肠镜：

7.1、图像传感器：兼容HDTV全高清输出。

7.2、可对不同波长的照明光成像。

7.3、视野角：≥170°。

7.4、观察景深：3mm-100mm。

7.5、先端部直径（插入部）：≤13mm。

7.6、软性部直径（插入部）：≤13mm。

7.7、工作长度：≥1330mm。

7.8、全长：≤1650mm。

7.9、弯曲角度：上≥180°、下≥180°、左≥160°、右≥160°。

7.10、钳道最窄处内径：≥3.8mm。

7.11、具有前射水功能。

8、高清电子治疗肠镜：

8.1、图像传感器：兼容HDTV全高清输出。

8.2、可对不同波长的照明光成像。

8.3、视野角：≥140°。

8.4、观察景深：3mm-100mm。

8.5、先端部直径（插入部）：≤10mm。

8.6、软性部直径（插入部）：≤11mm。

8.7、工作长度：≥1330mm；

8.8、全长：≤1650mm；

8.9、弯曲角度：上≥210°、下≥160°、左≥160°、右≥160°；

8.10、钳道最窄处内径：≥3.2mm；

8.11、具有前射水功能。

9、水泵：

9.1、脚踏控制。

9.2、可支持流量调节功能。

9.3、使用纯净水或无菌水。

10、二氧化碳泵：

10.1、可支持流量调节功能。

10.2、脚踏控制。

二、主要配置：

1、电子图像处理器：1台。

2、医用内窥镜用冷光源：1台。

3、监视器：1台。

4、高清电子胃镜：1条。

5、高清电子治疗胃镜：1条。

6、高清电子经鼻胃镜：1条。

7、高清电子肠镜：1条。

8、高清电子治疗肠镜：1条。

9、水泵：1台。

10、二氧化碳泵：1台。

3、经采购人确认，本项目第43包电子胃肠镜系统招标文件获取截止时间更正为：“2024年9月24日下午16:00。”

4、经采购人确认，本项目第43包电子胃肠镜系统提交投标文件截止时间、开标时间由“具体投标截止时间及开标时间另行通知”更正为“2024年9月30日13点30分（北京时间）”。

5、招标文件其他内容不变。

更正日期：2024年9月14日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：首都医科大学附属北京安贞医院

地 址：北京市朝阳区安贞路2号

联系方式：010-64456407

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168541

3.项目联系方式

采购人项目联系人：穆老师

电　话：010-64456407

采购代理机构项目联系人：强文晓、孙薇

电　话：010－81168541