14.输尿管镜

*1.镜体采用符合外科器械金属材料标准中的M号医用不锈钢

2.采用先进传像束，可承受适度变曲；

3.消除了视场中的网纹现象，使图像清晰；

4.蓝宝石镜头，永不磨损；

5.圆滑的插入部，渐细的镜管，避免划伤；

6.视向角为0°，便于在视场中观察手术器械位置；

7.采用镜体与水阀、器械分离结构，便于消毒和操作；

8.手术器械全部采用优质不锈钢材料。

9.双水阀结构使灌洗液流通顺畅。

技术参数：

镜体外径：8Fr-9.8Fr               工作长度：430mm

*视场角：75°                       视向角：0°

*视场中心角分辨力：1.8C/(°)        有效景深范围：2～50mm

照明镜体光效ILeR：1                 综合镜体光效SLeR：0.45

有效光度率：1000 （cd/m2/lm）

扩张头规格：9Fr、10.5Fr、12Fr、13.5Fr

手术器械规格：5Fr

光缆：配有转换接头可与多种品牌光源连接

光缆接头可兼容多品牌光缆

电器安全性能执行GB9706.1-2007、GB9706.19-2000标准要求。