# “全自动化学发光测定仪”更正内容

# 项目名称：宣中购置医用设备一批临床检验设备采购项目

# 项目编号：ZQZB-BJ-2409003-01

# 本项目招标文件中“全自动化学发光测定仪”技术要求更正为以下内容：

3、全自动化学发光测定仪

一、设备名称及数量:

1、名称：全自动化学发光测定仪

2、数量：1台

二、技术要求：

1、测定方法：酶促化学发光法；

2、检测速度：单机≥200测试/小时；可与同型号至少3台发光仪联机使用

3、进样方式：轨道式进样

4、样本类型：血清、血浆、尿液等标本

5、急诊方式：急诊样本优先检测

6、样本位：一批次≥100个样本（可循环追加、连续加载）

7、样本容器：原始样本管、微量样本杯

8、样本载体：样本架

9、加样针：特氟龙涂层钢针

*10、携带污染率：≤1*10-6

*11、反应杯位：独立反应杯，一次性可存放≥2000个，连续供给，随时添加

12、加样量范围：8-150ul

13、样本针功能：具备液面检测、空吸检测、防撞检测、凝块检测功能

14、样本稀释功能：可以在机稀释，专用稀释液位≥2个

15、试剂位：单台分析模式≥24个冷藏试剂位

16、试剂盘制冷：试剂盘具有冷藏功能

17、试剂盒：无需手工混匀即可上机，支持上机快速混匀、不间断混匀

18、试剂更换：支持不停机自动装卸试剂

19、底物液：支持同时存放≥2套底物液，支持不停机更换和自动切换

*20、试剂种类：包含甲功、肿标、激素、高血压五项、乙肝两对半、艾滋、丙肝、梅毒、戊肝IgM抗体、甲肝IgM抗体、新冠IgG、IgM抗体，肺炎支原体IgM和IgG，肺炎衣原体IgM等试剂

三、配置要求/配件及附件：

条码读取器、鼠标、键盘、显示屏、打印机、计算机

四、技术服务

1、培训：设备基本原理、安装、调试、操作使用和保养等，以使采购人能依据操作的基本规则对设备进行正常工作使用条件和任务下的独立操作。

2、参加受训的人员：根据采购人要求培训1-2 人（同时具备一定的医学及计算机使用基础）成为设备操作及维护人员。

五、售后服务和质量保证要求

1、售后服务：整机保修≥5年；故障反应时间≤2小时，12小时内解决故障问题；免费提供安装、调试、培训、技术服务等。

2、质量保证：

1）零备件供应：中标人应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并能保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件，当采购人仪器出现硬件故障时，能保证以最快的速度为采购人修复仪器。

# 2）质保期外的售后服务承诺：当保修期满后须及时提供终身技术服务，并以优惠价进行零配件供应，要求最少提供5 年以上零部件供应。

2024年10月22日