# 通州区区域医疗中心综合能力提升项目--医疗设备购置其他医疗设备采购项目（第三包）

# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11011224210200013365-XM001

原公告的采购项目名称：通州区区域医疗中心综合能力提升项目--医疗设备购置其他医疗设备采购项目

首次公告日期：2024年10月10日

## 二、更正信息

更正事项：招标文件

原招标文件

第一章 投标邀请

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间:2024年10月31日09点30分(北京时间)。

地点: 北京市北京经济技术开发区万源街22号院天宇大厦B座四层会议室3。

第五章 采购需求

第三包 3-4设备名称：电子胃肠镜系统：

一、电子内窥镜图像处理器

*3、主机另可兼容：可变硬度电子结肠镜、电子十二指肠镜、双焦镜、电子胆道镜、超声小探头等

8、模拟及数字信号输出模式：RGB（1080/50I）、YPbPr（1080/50I）、VBS复合输出、Y/C、SDI（HD-SDI、SD-SDI）、DV、DVI（WUXGA、1080P、SXGA）等。

二、内窥镜光源

*2、250-300W氙气短弧灯或者LED光源

3、灯泡寿命≥500小时15000

7、灯泡平均寿命：≥500小时

六、电子上消化道内窥镜

8、视野角（常规焦距）：≥140度、视野角（近焦模式）≥140度；

9、景深范围：常规焦距7-100mm、近焦模式3-7mm

七、双焦距广角电子结肠镜

8、视野角：常规焦距≥170度、近焦模式≥160度

11、 景深范围：常规焦距9-100mm、近焦模式4-9mm

12、 钳子管道内径：3.7mm

14、 插入部有效长度：≥1330mm1300，全长≥1655mm

九、配置：

2、内窥镜氙灯冷光源：1台

现更正为：

## 第一章 投标邀请

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间:2024年11月11日09点30分(北京时间)。

地点: 北京市北京经济技术开发区万源街22号院天宇大厦B座四层会议室2。

第五章 采购需求

第三包 3-4设备名称：电子胃肠镜系统：

一、电子内窥镜图像处理器

*3、主机另可兼容：可变硬度电子结肠镜、电子十二指肠镜、双焦镜。

8、模拟及数字信号输出模式： SDI、DVI。

二、内窥镜光源

*2、LED光源

3、灯泡寿命≥15000小时

7、灯泡平均寿命：≥15000小时

六、电子上消化道内窥镜

8、视野角（常规焦距）：≥140度、视野角（近焦模式）≥90度；

9、景深范围：包含但不限于常规焦距7-100mm、近焦模式≥1.5mm

七、双焦距广角电子结肠镜

8、视野角：常规焦距≥170度、近焦模式≥90度

11、景深范围：包含但不限于常规焦距9-100mm、近焦模式≥1.5mm

12、 钳子管道内径：≥3.7mm

14、 插入部有效长度：≥1300mm，全长≥1650mm

九、配置：

2、内窥镜冷光源：1台

其他内容均不变。

更正日期：2024年10月24日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称: 首都医科大学附属北京潞河医院

地    址: 北京市通州区新华南路82号

联系方式: 010-69543901转3191

2.采购代理机构信息

名    称: 中源联盛咨询(北京)有限公司

地    址: 北京市北京经济技术开发区万源街22号院1号楼4层402

联系方式: 010-67803241转8012

3.项目联系方式

项目联系人: 谷乐、张行、苏金轩

电     话: 010-67803241转8012

## 五、附件

无。