# 北京市丰台区市场监督管理局采购气相色谱质谱联用仪更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2441STC73958

原公告的采购项目名称：北京市丰台区市场监督管理局采购气相色谱质谱联用仪

首次公告日期：2024年10月16日

## 二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 □采购结果

更正内容：

| 序号 | 招标文件位置 | 原招标文件内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五章采购需求三、技术要求 | 1.1.2可设定升温速率：≥ 240℃/min，以0.01℃/min增加 | 1.1.2可设定升温速率：≥ 200℃/min，以0.01℃/min增加 |
| 2 | 第五章采购需求三、技术要求 | 1.1.6.#主机具有氢气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果，实时监控泄漏，确保安全使用。须提供主机触摸屏界面载气漏气检查截图证明。 | 1.1.6.#主机具有氢气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果，实时监控泄漏。需提供主机触摸屏界面载气漏气检查截图证明。 |
| 3 | 第五章采购需求三、技术要求 | 1.1.7.具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。 | 1.1.7.具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率。 |
| 4 | 第五章采购需求三、技术要求 | 1.2.3.#支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制，配合双柱系统、在无需人为干预的情况下实现两根色谱柱的切换使用，最大提升分析效率。需提供双柱双流路证明文件 | 1.2.3.#支持双柱双流路系统，配合双柱系统、可实现两根色谱柱的自动切换使用（色谱柱长度不受限），需提供双柱双流路证明文件 |
| 5 | 第五章采购需求三、技术要求 | 1.3.1.最多可同时安装三个独立控温的进样单元，可实现“2个SPL+1个PTV”或“2个PTV+1个SPL”等的进样口组合模式。 | 1.3.1.三个独立控温的进样单元。 |
| 6 | 第五章采购需求三、技术要求 | 1.4.10.仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。 | 删除该条款 |
| 7 | 第五章采购需求三、技术要求 | 1.5.1.样品位：≥149位样品盘 | 1.5.1.#样品位：≥140位样品盘 |
| 8 | 第五章采购需求三、技术要求 | 2.1.6.最小驻留时间(Dwell Time)：≥0.5ms | 2.1.6.最小驻留时间：≥0.5ms |
| 9 | 第五章采购需求三、技术要求 | 2.1.2.#灵敏度：（需提供第三方机构提供的证明材料） EI Scan:1μL 1pg/μL 八氟萘进样, S/N ≥ 6600：1（m/z50-300） EI MRM: 1μL 100fg/μL 八氟萘进样, S/N ≥ 220000:1 (m/z272-222) IDL(MRM): IDL≤0.19fg。(2fg 八氟萘 连续8次进样，监测m/z272→222，置信区间为 99％) | 2.1.2.灵敏度： EI Scan:1μL 1pg/μL 八氟萘进样, S/N ≥ 6000：1（m/z50-300） EI MRM: 1μL 100fg/μL 八氟萘进样, S/N ≥ 200000:1 (m/z272-222) # IDL（MRM):IDL≤0.5fg.(2fg 八氟萘 连续8次进样，监测m/z272→222，置信区间为 99%)（需提供第三方机构提供的证明材料） |
| 10 | 第五章采购需求三、技术要求 | 2.1.8.#一次进样能够设置的通道数不少于 32768个 | 删除该条款 |
| 11 | 第五章采购需求三、技术要求 | 2.2.3.双灯丝设计，且双灯丝分别安装在离子源盒的两侧，位置完全对称，非双灯丝在同侧。从而当灯丝切换使用时，保证了数据的可靠性。须提供双灯丝分别安装在离子源盒的两侧图片证明。 | 删除该条款 |
| 12 | 第五章采购需求三、技术要求 | 2.2.5.#离子源采用前开门式设计，非侧开门式。可从仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换。须提供前开门式图片证明。 | 2.2.5.#前开门双灯丝离子源，需提供图片证明。 |
| 13 | 第五章采购需求三、技术要求 | 2.2.6.支持Smart EI/CI离子源，无需更换离子源，即可获得EI质谱图和CI质谱图。 | 删除该条款 |
| 14 | 第五章采购需求三、技术要求 | 2.2.7.★从气相色谱进样切换到质谱直接进样杆进样时，无需停机和挪动气相色谱仪。 | 2.2.7★具有质谱直接进样功能，可实现直接进样与液体进样相互切换使用。 |
| 15 | 第五章采购需求三、技术要求 | 2.3.1.★配备高精度全金属四极杆，如采用石英镀金或者陶瓷镀金的四极杆，需配置4套备用四极杆，便于维护和维修。 | 2.3.1★配备高精度全金属四极杆，便于维护和维修 |
| 16 | 第五章采购需求三、技术要求 | 2.3.2.#预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。预四极杆要求为非 S 型，避免出现死体积点和污染点，须有仪器预四极可转动及预四极杆要求为非 S 型图片证明。 | 2.3.2.#配备预四极杆。需有仪器预四极杆图片证明。 |
| 17 | 第五章采购需求三、技术要求 | 2.7.1.配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行。 | 2.7.1.配备生态学模式，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行。 |
| 18 | 第五章采购需求三、技术要求 | 2.7.3#支持的载气类型：氮气、氦气、氢气、氩气；须提供 “4种载气类型可选界面”的截图 | 2.7.3#支持的载气类型：氮气、氦气、氢气；需提供 “3种载气类型可选界面”的截图 |
| 19 | 第五章采购需求三、技术要求 | 2.8检测器单元：可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制 | 2.8检测器单元：可同时安装三个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制 |
| 20 | 第五章采购需求三、技术要求 | 2.8.1.2检测限：1.2×10-12g/s ( 十二烷 ) | 删除该条款 |
| 21 | 第五章采购需求三、技术要求 三 、配置要求 | 2 EI 离子源 1套 | 2 离子源（EI 、PCI、NCI） 1套 |
| 22 | 第五章采购需求三、技术要求三 、配置要求 | 12 2025药典前处理方法包 1套 | 12 2020药典农残前处理装置 1套 |
| 23 | 标截止时间、开标时间变更为：2024年11月18日9点30分（北京时间）。 |  |  |

更正日期：2024年11月1日

## 三、其他补充事宜

招标文件其他内容不变。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市丰台区市场监督管理局

地    址：北京市丰台区菜户营东街乙360号

联系方式：张老师，010-83638525

2.采购代理机构信息

名 称：中钢招标有限责任公司

地 址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层

联系方式：010-62688251

3.项目联系方式

项目联系人：马娟娟、刘健、聂娅琼

电 话：010-62688223（购买文件、发票咨询）、010-62686386（项目问询）、liujian5@sstc20.com（项目问询）