更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：0701-244106060797
原公告的采购项目名称：区医院医疗设备购置项目
首次公告日期： 2024年11月5日
二、更正信息
更正事项：□采购公告√采购文件□采购结果     
更正内容：
1、经采购人确认，本项目第5包招标文件中第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：第5包 品目5-5麻醉监测注射泵 技术参数更正为：

一、数量：1套
二、技术参数：
（一）注射泵
1、适用注射器规格：5mL、10mL、20mL、30mL、50/60mL。
2、注射模式包括：TCI模式、TIVA模式、速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、首剂量模式、序列模式、微量模式、梯度模式、和剂量时间模式。
3、TCI模式
3.1、支持丙泊酚、瑞芬太尼、苏芬太尼。
3.2、TCI模式具有血浆靶控、效应室靶控两种靶控方式。
4、注射速度设置范围：0.1～2000mL/h；最小调节步长≤0.01ml/h。
▲5、注射精度：不超过±2%（注射速度≥1ml/h时）；机械精度：不超过±1%。
6、体重模式下体重设置范围：0.1-300kg，最小调节步长≤0.1kg。
7、KVO设置范围：0.1-5.0mL/h, 最小调节步长≤0.01mL/h。
8、液晶触摸显示屏：≥3.5英寸，具备支持自动、手动锁屏功能。
9、具备动态压力检测（DPS）功能，可实时显示当前管内压力具体数值。
10、具备压力自动释放( Anti-Bolus)功能，当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力。
11、压力报警阈值≥10档可调。
12、阻塞报警时产生的丸剂量≤0.2mL，单一故障状态下最大输液量≤0.2mL 。
13、可以检测注射剩余时间，检测精度：不超过±2.5%。
14、配备锂电池，电池支持主机工作时间≥10h@在注射速度5mL/h。
15、具备药物库，可储存≥5000种药物。
16、具有日志记录功能，可存储日志≥2000条。
17、具有待机功能。
18、具有叠机功能，无需附件可实现多泵叠加。
19、防护等级：IP33。
20、可在救护车使用（提供证明材料） 。
21、整机重量≤2kg（含电池）。
（二）输液泵
1、输液速度范围： 0.1-2000ml/h, 最小调节步长≤0.01ml/h。
2、内置电池工作时间≥6小时（25ml/h）。
三、主要配置：
1、注射泵主机：4台。
2、输液泵：1台。
3、输液信息系统：1台。
4、夹持架组件：5个。
四、质保期：≥2年（自验收合格日起）。
五、交付期：自签订合同之日起30天。

2、招标文件其他内容不变。
更正日期： 2024年11月8日
三、其他补充事宜
无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：北京市门头沟区医院
地    址：北京市门头沟区河滩桥东街10号
联系方式：010-69843251-230
2.采购代理机构信息
名 称：中技国际招标有限公司 
地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
联系方式：010－81168260、010－81168697
3.项目联系方式
采购代理机构项目联系人：肖然、赵雨辰、吴萍、孙薇
电　话：010－81168260
