# 北京市丰台区市场监督管理局采购气相色谱质谱联用仪更正公告2

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2441STC73958

原公告的采购项目名称：北京市丰台区市场监督管理局采购气相色谱质谱联用仪

首次公告日期：2024年10月16日

## 二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 □采购结果

更正内容：

| 序号 | 招标文件位置 | 原招标文件内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五章采购需求三、技术要求 | 1.1.2可设定升温速率：≥ 200℃/min，以0.01℃/min增加 | 1.1.2可设定升温速率：≥ 120℃/min，以0.01℃/min增加。 |
| 2 | 第五章采购需求三、技术要求 | 1.1.5冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min（204s） | 1.1.5冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤5min |
| 3 | 第五章采购需求三、技术要求 | 2.1.2.灵敏度： EI Scan:1μL 1pg/μL 八氟萘进样, S/N ≥ 6000：1（m/z50-300） EI MRM: 1μL 100fg/μL 八氟萘进样, S/N ≥ 200000:1 (m/z272-222) # IDL（MRM):IDL≤0.5fg.(2fg 八氟萘 连续8次进样，监测m/z272→222，置信区间为 99%)（需提供第三方机构提供的证明材料） | 2.1.2灵敏度： EI MRM: 1μL 100fg/μL 八氟萘进样, S/N ≥ 30000:1 (m/z272-222) # IDL（MRM):IDL≤0.5fg.(八氟萘 连续8次进样，监测m/z272→222，置信区间为 99%)（需提供第三方机构提供的证明材料或者原厂出具的其他证明材料） |
|  | 第五章采购需求三、技术要求 | 2.2.7★具有质谱直接进样功能，可实现直接进样与液体进样相互切换使用。 | 删除 |
| 4 | 第五章采购需求三、技术要求 | 2.3.1★配备高精度全金属四极杆，便于维护和维修 | 2.3.1.★配备高精度全金属或石英镀金或纯钼镀金或陶瓷镀金的四极杆，需配置4套备用四极杆。 |
| 5 | 第五章采购需求三、技术要求 | 12 2020药典农残前处理装置 1套 | 12 24位真空固相萃取装置（带泵） 1台 |
| 6 | 第五章采购需求三、技术要求 | 三 、配置要求 | 增加19 备用四级杆4套 |
| 7 | 第七章 投标文件格式 二、商务技术文件格式 | 6采购需求偏离表 | ★条款参数按照采购需求更正同步调整 |
| 8 | 投标截止时间、开标时间变更为：2024年11月27日9点30分（北京时间）。 |  |  |

更正日期：2024年11月11日

## 三、其他补充事宜

招标文件其他内容不变。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市丰台区市场监督管理局

地    址：北京市丰台区菜户营东街乙360号

联系方式：张老师，010-83638525

2.采购代理机构信息

名 称：中钢招标有限责任公司

地 址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层

联系方式：010-62688251

3.项目联系方式

项目联系人：马娟娟、刘健、聂娅琼

电 话：010-62688223（购买文件、发票咨询）、010-62686386（项目问询）、liujian5@sstc20.com（项目问询）