# “智慧韧性城市治理”分析测试中心设备更新采购项目（九）变更公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号： BMCC-ZC24-1275

原公告的采购项目名称：“智慧韧性城市治理”分析测试中心设备更新采购项目（九）

首次公告日期：　2024年11月28日

## 二、更正信息

更正事项：£采购公告 R采购文件 □采购结果

更正内容：

采购人拟对本项目原招标文件“第五章采购需求”“02包 场发射电子探针显微分析仪”部分条款进行更正。具体更正条款号及参数如下：

| 序号 | 原参数要求 | 更正后参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 技术要求 （一）性能参数要求 ★2.4 谱仪道数：≥5道波谱仪。 | - 技术要求 （一）性能参数要求 ★2.4 谱仪道数：≥4道波谱仪。 |
| 2 | - 技术要求 （一）性能参数要求 2.9 谱仪类型及晶体组成 2.9.1 常规元素大罗兰圆谱仪1道，适合常规元素的高分辨率分析。 2.9.2 常规元素小罗兰圆谱仪1道，适合常规元素的高灵敏度分析。 2.9.3 适合超轻元素B，C分析的谱仪1道。 2.9.3常规元素的大晶体谱仪1道，适合常规元素的高信噪比分析。 2.9.4 适合超轻元素N，O，F分析的谱仪1道。 2.9.5适合超轻元素N，O，F及Na,Mg,Al,Si分析的高分辨大罗兰圆谱仪1道。 | - 技术要求 （一）性能参数要求 2.9 谱仪类型及晶体组成 2.9.1 常规元素大罗兰圆谱仪1道，适合常规元素的高分辨率分析。 2.9.2 常规元素小罗兰圆谱仪1道，适合常规元素的高灵敏度分析。 2.9.3 适合超轻元素B，C和Na, Mg,Al分析的谱仪1道。 2.9.4适合超轻元素N,O，F及Na,Mg,Al,Si分析的高分辨大罗兰圆谱仪1道。 |
| 3 | - 技术要求 （一）性能参数要求 5.1 真空度：电子枪室真空度≤5.0×10-8 Pa 数量级；样品室极限真空度≤8.010-4 Pa。 5.2 配置真空泵：机械泵+离子泵+分子泵，真空控制系统为全自动。 5.6真空度检测：高真空规及低真空规。 | - 技术要求 （一）性能参数要求 5.1 真空度 5.1.1电子枪室真空度≤5.0×10-8 Pa 数量级； 5.1.2样品室极限真空度≤8.0×10-4 Pa。 5.2 配置真空泵 5.2.1 机械泵+离子泵+分子泵； 5.2.2 真空控制系统为全自动。 5.6 真空度检测 5.6.1 高真空规； 5.6.2 低真空规。 |
| 4 | - 技术要求 （二）配置清单 （7）第5道谱仪，一套； | - 技术要求 （二）配置清单 删除第（7）项，其他内容不变，后序序号顺延修改 |
| 5 | - 商务要求 3. 售后服务 3.2.6 质保期内设备每年需做不少于2次设备回访，超出质保期限，每年需至少免费上门回访1次；如遇产品故障，不收取人工费，只收取部件费用。 | - 二、商务要求 3. 售后服务 3.2.6 质保期内设备每年需做不少于2次设备回访，超出质保期限，每年需至少免费上门回访1次。 |

本项目其他内容保持不变，请潜在投标人按照变更后的要求准备投标事宜。

更正日期：2024年12月 3 日

## 三、其他补充事宜

无。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北方工业大学

地    址：北京市石景山区晋元庄路5号院

联系方式：刘老师 010-88803417

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室

联系方式： 王经理、周洁琼、吕绍山010－82370045，010-61196135

3.项目联系方式

项目联系人：王经理、周洁琼、吕绍山

电      话： 王经理、周洁琼、吕绍山010－82370045，010-61196135