# 首都医科大学宣武医院北京市重点医院先进医用设备更新项目更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-244106141059

原公告的采购项目名称：首都医科大学宣武医院北京市重点医院先进医用设备更新项目

首次公告日期：2024年11月27日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 ■采购文件 □采购结果

更正内容：

一、本项目第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中更正内容如下：

第1包  品目1-1 X线电子计算机断层扫描装置（CT）

1.数据采集系统

1.1.探测器类型：光子探测器、或宝石探测器、或镨黄金探测器、或时空探测器

1.2.探测器物理排数：单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥256排；或具备两套采集系统，探测器Z轴物理排数≥96排×2

1.3.单圈扫描最大层数≥512层，或具备两套采集系统≥192层x2

1.4.探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）≥16cm

▲1.5.探测器每排物理单元数≥800个

▲1.6.探测器总单元数≥220000个

▲1.7.探测器单元Z轴方向最小切割尺寸≤0.6mm

1.8.数据采样率≥4800view/圈

2.球管和高压

2.1.球管阳极热容量≥30MHU

2.2.球管阳极散热率≥1690kHU/min

2.3.焦点个数≥3个

2.4.最小焦点尺寸≤0.4mm x 0.8mm

2.5.最大焦点尺寸≤1.1mm x 1.2mm

2.6.高压发生器最大功率≥100kW

2.7.最低输出管电流≤10mA

2.8.最高输出管电流（不含等效概念）≥800mA

2.9.管电流步进≤1mA

2.10.最长连续曝光时间≥120s

#2.11.最低管电压≤60kV

2.12.最高管电压≥140kV

2.13.管电压可选档数≥6档

3.扫描机架

3.1.机架物理最快转速（非等效）≤0.28s/圈

▲3.2.机架孔径≥80cm

3.3.机架物理倾斜角度≥±30°

#3.4.焦点到探测器距离≥110cm

3.5.焦点到等中心点距离≥60cm

4.扫描床

4.1.最大移床范围≥250cm

4.2.最大螺旋可扫描范围≥200cm

4.3.最大水平移床速度≥400mm/s

4.4.垂直升降最低位置≤50cm

4.5.垂直升降最高位置≥95cm

#4.6.最大垂直升降速度≥55mm/s

4.7.水平定位精度≤±0.25mm

4.8.最大承重≥300kg

5.扫描导航系统

5.1.具备3D摄像采集系统

5.2.具备患者上床后可智能识别全身位置

5.3.可识别的患者体位种类≥8种

5.4.具备智能追踪功能，患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置

5.5.具备智能摆位功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置

5.6.具备智能等中心功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置床高以符合扫描等中心高度

5.7.具备看护功能，扫描中可实时观察患者情况

5.8.具备智能扫描计划功能，可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和FOV

5.9.具备协议选择优化功能，可根据使用频率优化扫描协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择

6.主控制台及重建计算机系统

6.1.主控台计算机CPU≥8核

6.2.主控台计算机内存≥32GB

6.3.主控台硬盘容量≥3TB

6.4.主控台图像存储量（512x512矩阵，非压缩图像）≥7,000,000幅

6.5.显示器尺寸≥24英寸，显示器分辨率≥1920x1200

7.扫描和重建参数

#7.1.单圈轴扫最大Z轴覆盖范围≥16cm

7.2.单圈轴扫采集层数≥512层或≥192层×2

7.3.轴扫最快扫描速度（360°，非等效）≤0.28s

7.4.螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围≥8cm

#7.5.单次螺旋连续扫描时间≥120s

7.6.螺旋扫描最小螺距≤0.1

7.7.螺旋扫描最大螺距≥2.0

7.8.螺旋扫描最快扫描速度（360°，非等效）≤0.28s

7.9.提供轴扫和螺旋融合扫描功能

▲7.10.轴扫模式和螺旋扫模式最薄图像采集层厚≤0.6mm

7.11.最大扫描FOV≥50cm

7.12.双能量最大扫描FOV≥50cm

7.13.最大图像重建矩阵（非显示矩阵）≥1024x1024

7.14.最小CT值（非扩展）≤-1000HU

7.15.最大CT值（非扩展）≥8000HU

7.16.图像重建速度≥60幅/秒

8.图像质量

8.1.空间分辨率@MTF 10%≥17lp/cm

8.2.低对比度分辨率2mm@0.3%≤22mGy

9.剂量控制方案

9.1.具备3D智能管电流调制

9.2.具备70kV低剂量扫描模式

9.3.具备10mA肺部超低剂量扫描技术

9.4.具备自动管电压推荐

9.5.具备出厂儿童协议

10.临床应用软件

10.1.具备多平面重建（MPR）

10.2.具备最大密度投影（MIP）

10.3.具备最小密度投影（MinIP）：

10.4.具备曲面重建（CPR）

10.5.具备容积三维重建（VR）

10.6.具备区域生长

10.7.具备表面重建（SSD）

10.8.具备提供多种容积三维重建模板

10.9.具备三维仿真内窥镜显示功能

10.10.具备图像减影功能

10.11.具备电影模式图像浏览功能

10.12.具备组织裁剪功能

10.13.具备可随扫描曝光进行实时MPR图像预览

10.14.具备可随扫描曝光进行实时VR图像预览

10.15.具备多期增强扫描技术

10.16.具备CTA血管造影技术

10.17具备CTU尿路造影技术

10.18.具备造影剂自动跟踪技术

10.19.具备小剂量团注跟踪测试技术

10.20.具备脑出血测量技术

10.21.具备脑容积测量技术

11.提供原厂图像后处理工作站

12.具备灌注成像及高级后处理软件包

12.1.具备灌注扫描与图像重建技术

#12.1.1.无需动床的最大头部灌注扫描范围≥16cm

12.1.2.具备灌注非等间隔采样功能

12.1.3.具备支持神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像

12.2.具备脑部灌注分析软件包

12.2.1.具备头部运动校正

12.2.2.具备支持自动计算CBV、CBF、TTP、MTT、Tmax和PS 等灌注参数，以伪彩标记显示

12.2.3.具备支持自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值参数

12.2.4.具备自动绘制感兴趣区的时间密度曲线

12.2.5.具备根据灌注参数阈值的缺血半暗带，梗死和缺血区计算

13.具备4D具备动态成像及高级后处理软件包

13.1.具备动态扫描与图像重建技术

13.1.1摇篮床动态扫描最大范围≥40cm

13.1.2.具备动态扫描非等间隔采样功能

13.2.4D具备动态分析软件包

13.2.1.具备选择多时刻点进行数据融合

13.2.2.具备动态数据电影播放功能

13.2.3.具备自动绘制感兴趣区的时间密度曲线

13.2.4.具备自动头部去骨

13.2.5.具备自动体部去骨

14.第三方产品

14.1高压注射器 1台

14.2激光相机1台

15．售后服务

15.1具备远程维修诊断系统

15.2国内具有备件仓库

15.3省内具有固定维修工程师

15.具备4400免费保修电话号码

15.5现场技术培训：保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能

15.6设备运行、安装和使用环境要求

15.7质保时间≥3年

二、本项目第四章评标程序、评标方法和评标标准中更正内容如下：

1、二、评标标准中对招标文件技术规格要求的响应程度（52分）/投标文件技术规格响应全部满足招标文件技术要求的为52分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。更正为：“投标文件技术规格响应全部满足招标文件技术要求的为52分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；有1项“#”号条款不满足的，扣2分；有1项其他条款不满足的，扣0.5分，最低得分0分。注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。”

三、本项目提交投标文件截止时间、开标时间更正如下：2024年12月19日09点30分（北京时间）

招标文件其他内容不变。

更正日期：2024年12月3日

## 三、其他补充事宜

招标公告和招标文件中其他内容不变。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：首都医科大学宣武医院

地    址：北京市宣武区长椿街45号

联系方式：010-83198686

## 2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168697

## 3.项目联系方式

项目联系人：马建

电　　 话：010－81168697