一、对招标文件第一章第一项4采购需求及第五章第一项（一）采购标的变更

原招标文件第一章第一项4采购需求及第五章第一项（一）采购标的为：

| 序号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 采购项目预算金额（万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测监护仪 | 155 | 465 | 否 | 单一产品采购包 |

现变更招标文件第一章第一项4采购需求及第五章第一项（一）采购标的为：

| 序号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 单价最高限价（万元） | 采购项目预算金额（万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测监护仪1 | 66 | 3 | 465 | 否 | 否 |
| 2 | 遥测监护仪2 | 89 | 3 |  | 否 | 是 |

二、对招标文件第二章投标人须知中投标人须知资料表2.4核心产品的变更

原招标文件第二章投标人须知中投标人须知资料表2.4核心产品如下：

关于核心产品:

□本项目不适用。

■本项目为单一产品采购项目。

- □本项目  /  包为非单一产品采购项目，核心产品为： /  。

现变更招标文件第二章投标人须知中投标人须知资料表2.4核心产品如下：

关于核心产品:

□本项目不适用。

□本项目为单一产品采购项目。

- ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 遥测监护仪2  。

- 三、对招标文件第五章采购需求中第三项技术要求第（二）具体技术要求的变更

- 第五章采购需求中第三项技术要求第（二）具体技术要求变更后如下：

标的名称1：

- 1.整机要求

- 1.1遥测发射盒重量≤200g（含电池）。

- 1.2遥测发射盒尺寸≤100*60*30mm 。

- 1.3遥测发射盒防水等级≥IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。

- 1.4遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素。

- 1.5遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。

- 2.监测参数

- 2.1标配心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，血氧监测，提供SpO2，PR，测量值（ST，PVC在中央站上显示）。

- 2.2具有多参融合算法。

- 2.3支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

- 2.4具有抗运动算法。

- 2.5提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15–300 bpm，小儿15–350 bpm。

- 2.6心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。

- 2.7提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。

- 2.8提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。

- 2.9提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 2.10提供起搏分析。

- 2.11具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 2.12QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。

- 2.13支持房颤及室上性心律失常分析功能，标配支持≥27种实时心律失常分析。

- 2.14血氧饱和度测量范围：0-100%，来自于血氧的脉率测量范围：20–300 bpm。

- 2.15可显示弱灌注指数（PI）。

- 3.系统功能

- 3.1遥测发射盒有三个硬按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。

- 3.2遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

- 3.3支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。

- 3.4支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。

- 3.5支持给患者发送消息。

- 3.6可以采用可充电锂电池供电，工作时间≥170h；也可以采用采用电池供电，工作时间≥110h。

- 3.7采用无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

- 3.8锂电池集中充电器能够同时提供≥10块电池同时充电，每个充电位均具备电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间≤5小时。

- 3.9适用于成人、小儿的监测。

- 4.配置要求（66套）

- 4.1主机：66台

- 4.2背带：66个

- 4.3心电电极片附件包：66个

- 4.4心电导联线	：66根

- 4.5血氧附件包：66个

- 4.6标配电池：66块

- 4.7集中充电桩：7个

- 4.8备用电池：33块

标的名称2：

1.整机要求

- 1.1遥测发射盒重量≤300g（含锂电池），无创血压模块重量≤240克。

- 1.2遥测发射盒尺寸≤130×70×30 mm，无创血压模块尺寸≤125×65×25mm。

- 1.3遥测发射盒防水等级≥IPX7要求。

- ▲1.4遥测发射盒采用彩色液晶触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率≥480×320像素。

- 1.5遥测发射盒屏幕可同时显示≥3个参数和≥2道波形。

2.监测参数

- ▲2.1具备心电、血氧、无创血压监测，提供HR，ST，PVC，SpO2，PR，NIBP测量值。

- 2.2具有多参融合算法，具备抗干扰性能。

- 2.3支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

- 2.4具有抗运动算法，及抗干扰性。

- 2.5提供3/5导心电监护，最大支持≥7道ECG波形监测，心率测量范围：成人15–300 bpm，小儿15–350 bpm。

- 2.6心电波形波速提供25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 2.7心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。

- 2.8提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。

- 2.9提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。

- 2.10提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 2.11提供起搏分析。

- 2.12具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 2.13 QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。

- ▲2.14支持房颤及室上性心律失常分析功能，支持≥27种实时心律失常分析。

- 2.15血氧饱和度测量范围：0-100%，来自于血氧的脉率测量范围：20–300 bpm。

- 2.16可显示弱灌注指数（PI），具有脉搏调制音功能。

- ▲2.17血压测量范围（收缩压）：25–290 mmHg（成人），25–240 mmHg（小儿）。

- 2.18血压测量范围（平均压）：15–260 mmHg（成人），15–215 mmHg（小儿）。

- 2.19血压测量范围（舒张压）：10–250 mmHg（成人），10–200 mmHg（小儿）。

- 2.20 NIBP的脉率测量范围：30–300 bpm。

- 2.21具有手动、自动间隔、连续、序列测量模式。

- 2.22具有动态血压监测（ABPM）功能。

- 2.23无创血压模块具有≥500组最新的无创血压测量结果回顾，通过USB接口将测量数据导出到中央站。

- 2.24无创血压模块采用1块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池供电，可测量≥500 次。

3.系统功能

- 3.1采用声光双重三级报警系统。

- 3.2具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。

- ▲3.3具有图形化报警指示功能。

- 3.4具有≥3种报警音风格。

- 3.5支持遥测发射盒和中央站上同时显示电池状态。

- 3.6遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

- 3.7支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。

- ▲3.8具备设备实时定位和设备历史位置追踪功能。

- 3.9具有给患者发送消息功能。

- 3.10遥测发射盒可以采用1块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间≥110h。

- 3.11采用无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

- 3.12集中充电器能够同时提供≥10块电池同时充电，每个充电位都具有电池充电状态指示灯。

- 3.13遥测发射盒和无创血压模块支持共用同一个集中充电器。

- 3.14 1块电池充电到90%的时间≤5小时。

- 3.15适用于成人、小儿的监测。

- 4.配置要求（89套）

- 4.1主机：89台

- 4.2背带：89个

- 4.3心电电极片附件包：89个

- 4.4心电导联线	：89根

- 4.5血氧附件包：89个

- 4.6标配电池：89块

- 4.7集中充电桩：11个

- 4.8备用电池：45块