第一部分    货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人体测温仪 | 5 |
| 2 | 安检门 | 1 |

第二部分   技术规格要求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心购置全自动生化分析仪，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人和产品制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人和产品制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施详见：评标方法和标准。

注：上述1、2、3项不重复享受政策折扣。

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人和产品制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人和产品制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施详见：评标方法和标准。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件；

2.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人有效的辐射安全许可证复印件加盖单位公章；若投标人存在上级代理商的，还应提供上级代理商有效的辐射安全许可证复印件加盖单位公章；若投标人为代理商，所投投标产品为国产产品的，还应提供制造厂商有效的辐射安全许可证复印件加盖单位公章。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量、名称：详见 第一部分 货物需求一览表

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

①采购项目（标的）交付的时间：合同签订后30个工作日内，乙方负责将甲方所采购货物运至甲方指定的地点。软、硬件经安装、调试完毕，由甲方负责验收，乙方应随货物向甲方提供使用说明书和质量标准及所要求的相关资料。

②采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务机构的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务机构的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后7天内将这些资料免费寄给采购人。

3.投标人应在保证在接到采购人通知的7天内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期：从验收合格、完成入库之日起进入质保服务期，质保期为不少于24个月。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1.标注#的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第九章评标方法和标准中对招标文件技术参数要求的响应程度部分被扣除相应分值。

2.针对标注“#”的条款，投标人需要提供投标产品技术支持资料证明，其中技术支持资料指生产厂家的公开印刷的资料或检测机构出具的检验报告（下文有特殊规定的从其规定），若生产厂家的公开印刷的资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料不一致，将以技术支持资料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料的，评标委员会有权不予，并在第九章评标方法和标准中“对招标文件技术参数要求的响应程度部分”扣除相应分值。

3.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）人体测温仪需求

1.产品功能特性

#1）可通过刷身份证、医保卡或手动等方式对患者进行建档，并进行体温测量。可对接公卫系统，查询该人员在公卫的建档状况。

#2）可对患者的档案资料信息进行管理，可编辑、查阅、删除及查找档案信息。

3）可对患者的测量记录进行管理，可查找和删除测量记录。

4）可对用户的工作记录进行台账管理功能，可按日期将建档信息及测量记录导出到Excel表中。

#5) 可对未实时上传至HIS系统（或其他平台）的数据进行消息提示，且支持手动上传。

2.产品测量特性

1）实时体温监控，体温公差范围精准度≤0.3°，体温检测距离≥0.5—0.8米；

2）具有宽动态双摄活体防伪；

3）具有夜间红外、RGB双补灯；

4）支持串口输出输入；

5）支持设备本地存储万人库：

6）人脸库支持≥2W张人脸，人脸识别命中率≥99.99%；

7）人脸认证比对准确率≥99%；

8）识别速度快：

（a）人脸跟踪与检测耗时≤20ms；

（b）人脸特征提取耗时≤200ms；

（c）活体检测人脸比对耗时≤0.2ms；

（d）特征比对耗时≤0.5ms（10000人脸库，多次识别取平均值）；

9）支持陌生人检测，陌生人等级可配置；

10）支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存；

11）支持公网、局域网使用部署方式；

12）至少支持HTTP、TCP方式接口对接；

13）支持屏幕显示内容配置；

14）支持识别距离配置；

15）支持口罩人脸识别。

3、技术规格表

1）体温检测：红外体温检测传感器

2）摄像头：RGB+红外；分辨率≥200W；4.0mm光圈；0-2M焦距

3）屏幕: ≥8英寸，全视角IPS液晶屏; 分辨率≥1280*800

4）本地离线使用:本地≥2W人脸库

5）人脸检测:支持同时检测跟踪≥5人

6）设备具有远程升级功能

（二）安检门需求

1.热成像模块参数

分辨率：≥256×192

像元尺寸：≥12um

噪声等效温差：≤60mk @25℃，F#=1.0

测温精度：士0.5℃

图像模式：至少具有黑热、白热、铁红、彩虹等多种伪彩

2.可见光模组参数

最低照度：≥0.005Lux@F1.2（彩色模式） 、≥0.001Lux@F1.2（黑白模式）

焦距：≥4mm

视场角：水平视角≥84°、垂直视角≥45°

宽动态范围：≥80dB

3.AI功能

温度异常报警：高温限值低温限值区域温差报警

工作温度：-20℃~55℃

镜头大小：≥4mm，840×45。

尺寸：≥280mm×85mm×75mm

测温人数：≥30人同时测温

识别方式：AI智能人脸识别

测温功能：支持全局测温及区域测温

温度异常报警：高温限值、低温限值、区域温差报警

4.电脑一体机

显示屏尺寸：≥12寸触摸屏

分屏输出：可以外接分屏

分辨率：≥1920×1080

存储方式：支持人脸抓拍照片储存

储存数量：≥十万张

网络协议：至少支持RTSP，RTP，TCP，UDP，UPNP，DHCP，PPPOE，ONVIF，GB/T28181协议等

5.外形参数

#外形尺寸：≥2300*810*500mm

通道尺寸：≥1900*700*500mm

门头包装尺寸：≥750*370*415mm

门头包装重量：≥20KG

门板包装尺寸：≥2280*600*180mm

门板包装重量：≥40KG

6.金属检测

探测精度：可检测到150克以上的铜、铝、锌等金属或者管制刀具和枪支。

区位显示：≥12个防区，可疑物体能在每个区域准确显示。

频率设置：可自动设≥100种频率，不同频率设定不同铃声，并具有工作环境自适应功能。

灵敏度调节：≥255级灵敏度。

统计人数：具有检测通过人数和报警人数功能。

两侧定位灯：门柱两侧均带有LED灯，能通过定位灯显示违禁物品所在区域。

安全保护：符合国际安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。

7.黑体：

工作温度：40.0℃（环温+5℃~50.0℃可调）

有效辐射面：≤70mm×70mum

温度分辨率：≤0.1℃

测温精度：±0.2'℃（单点）

温度稳定性：士（0.1~0.2）℃/h

有效发射率：0.97±0.02

电源：220WAC50Hz

环境温度：0.0℃~40.0℃