第一包：全自动流式细胞仪

1.设备名称：全自动流式细胞仪

2.数量：一套

3.设备使用单位： 顺义区医院

4.设备用途说明： 用于淋巴细胞亚群分析；HLA-B27等检测；造血干细胞检测；血液病分型等

5.主要技术参数及要求

5.1系统功能与性能要求：

*5.1.1双激光，六色流式细胞仪，可测通道488nm和638nm固体激光器，输出功率≥50 mW

*5.1.2荧光及侧向角散射光检测，荧光检测器8个，5个荧光探测器接收488nm激光激发信号，3个荧光探测器接收638nm，发射光的收集由反射光路系统及由单一滤光片完成

*5.1.3荧光灵敏度：FITC:<100等量可溶性荧光素分子、 PE:<50等量可溶性荧光素分子；仪器分辨率：CV<4%；检测分析速度：≥15000个/秒。携带污染率：＜1.0%

5.1.4 前向角和侧向角散射光分辨率：可有效区分淋巴细胞、单核细胞、粒细胞；

5.1.5补偿：手动和自动的全矩阵补偿；新补偿库功能用于存储补偿值，可根据新增易确定正确的补偿矩阵；支持离线补偿；

5.1.6增益调节：可自动调节增益，也可以手动调节，具有自动寻找合适电压的功能；增益设置改变后，补偿值自动进行修改，无需手动调整补偿

5.1.7自动液流控制程序：包括启动（初始化）、系统启动程序、样本搅拌、反向冲洗、灌注、关闭（日常清洗）、深度清洗 ；样本流速：低速、中速、高速，自定义调节可选

5.1.8上样方式：应可采用多种试管，包括5ml（12×75-mm）的聚苯乙烯和聚丙乙烯流式管、1.5ml、2ml EP管

5.1.9质控：自动进行日常QC，质控形成Levey-Jennings曲线，跟踪和记录仪器性能，并自动传入LIS系统。

5.2 配套试剂与配件耗材

5.2.1提供所有配套试剂目录及参考试价格

5.2.2提供所有需要配套仪器耗材配件及参考价格

5.2.3随机提供标配UPS电源，运行电脑与LIS链接电脑

5.2.4 操作系统为中文操作系统，且系统提供终身免费升级

6．备件及专用消耗品、专用工具、资料及其它：

6.1技术资料：每台(套)产品应随机提供一整套技术文件（必须含中文手册）,包括产品合格证、安装操作手册、使用说明书、维修保养手册、电路图等资料，所需费用应列入投标总价中。

6.2其它一年用必要备件及消耗品,详细列出清单及单价, 所需费用应列入投标总价中。

7. 选件：列出可选件列表及价格；

8．技术服务：

8.1 安装、调试: 卖方应从接到用户通知之日起7个工作日内(节假日除外)到达现场进行安装、调试,直到该货物的技术指标完全符合合同要求为止,全部费用计入投标价内。

8.2技术培训: 投标人应根据招标文件要求,安排胜任的工程技术人员在合适的时间里对用户进行技术培训，培训的有关要求如下:

8.2.1培训内容：设备的基本原理、安装、调试要求，各项功能操作使用、保养维修等。

8.2.2投标人应列出详细的培训计划和方案。

8.2.3培训所需全部费用由卖方支付,计入投标总价中。

8.2.4投标人应安排技术人员对用户进行分段技术培训，第一次进行基本操作的培训，1-2周后进行复训，直至用户熟练掌握该仪器的全部功能操作。

8.3  维修:

8.3.1  投标人必须在投标文件中提供现已在中国各地建立的维修站(点)及其工作情况(特别是在省、市区域内)。

8.3.2在质保期内（质保期起始日期为产品最终验收合格之日期），投标人应提供免费维修服务（消耗性材料除外）。在接到用户的维修要求后，应在24小时之内给予答复；并在2个工作日内派出合格的维修人员到用户现场进行维修服务。

*8.3.3 在质保期后，每年至少完成巡视性免费维护保养二次，并由服务方出具相关承诺书。

8.3.4 投标人必须确保有提供终身维修的能力，能够及时提供维修配件、消耗件，并保证10年备件供应期。

8.4  质保期: 从产品最终验收合格之日起，不少于36个月。

9.  其它

9.1 投标文件正本所附的样本、目录、说明书应为原件，图表、简图、电路图以及印刷电路版图等都应清晰。

9.2 投标人应根据投标产品的正式出版文本和说明书如实逐项详细地填写与招标文件对应的具体规格指标值和技术说明,不能简单地用"是"或"否"或"符合"等表达。

﹡9.3计量器具要求:

如所投标设备为计量器具，投标人应在投标文件中出具《中华人民共和国计量器具型式批准证书》，并由投标人负责承担设备首次计量检定的检测费用，出具该设备省、市级以上政府计量检定机构的检定合格证书。

10．到货：用户使用科室。

11．包装要求

11.1应采用抗锈蚀、抗强烈震动，适于空运及陆路长途运输的包装方式，任何由于包装不当或防护措施不力而导致的设备损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果由卖方负责。

第二包：全自动流式细胞仪

1.设备名称：全自动血常规+CRP+推片机工作站

2.数量：一套

3.设备使用单位： 顺义区医院

4.设备用途说明： 用于日益增长的血常规+CRP的检验

5.主要技术参数及要求

5.1 系统功能与要求：

5.1.1同时完成血常规、CRP、推片染色等功能

5.1.2*检测速度：血常规≥100标本/小时，CRP≥100标本/小时，自动推片染片速度≥100标本/小时。

5.1.3*检测参数：≥36项参数＋6个散点图＋2个直方图

5.1.4*检测原理：核酸荧光染色技术＋半导体激光流式细胞原理+散射比浊法或免疫比浊法

5.1.5全自动检测血液白细胞五分类、红细胞、血小板；无菌体液细胞的计数和分类。

5.1.6具有低值血小板、低值白细胞、网织红细胞、有核红细胞、幼稚细胞检测通道和专用试剂

5.1.7 CRP检测线性在0.5-320mg/L范围

5.1.8推片机制作的血片与原标本编号自动对应识别

5.1.9溶血素：无氰化物溶血素

5.1.10质控品和校准品：国家药监局注册认证的原厂配套的高、中、低值质控品且只需一次质控检测。校准品有溯源性，并提供相应的注册证。

5.2 配套试剂与配件耗材

5.2.1提供所有配套试剂目录及参考试价格

5.2.2提供所有需要配套仪器耗材配件及参考价格

5.2.3随机提供标配UPS电源标注延迟时间，运行电脑与LIS链接电脑

5.2.4 操作系统为中文操作系统，且系统提供终身免费升级

6．备件及专用消耗品、专用工具、资料及其它：

6.1技术资料：每台(套)产品应随机提供一整套技术文件（必须含中文手册）,包括产品合格证、安装操作手册、使用说明书、维修保养手册、电路图等资料，所需费用应列入投标总价中。

6.2其它一年用必要备件及消耗品,详细列出清单及单价, 所需费用应列入投标总价中。

7. 选件：列出可选件列表及价格；

8．技术服务：

8.1 安装、调试: 卖方应从接到用户通知之日起7个工作日内(节假日除外)到达现场进行安装、调试,直到该货物的技术指标完全符合合同要求为止,全部费用计入投标价内。

8.2技术培训: 投标人应根据招标文件要求,安排胜任的工程技术人员在合适的时间里对用户进行技术培训，培训的有关要求如下:

8.2.1培训内容：设备的基本原理、安装、调试要求，各项功能操作使用、保养维修等。

8.2.2投标人应列出详细的培训计划和方案。

8.2.3培训所需全部费用由卖方支付,计入投标总价中。

8.2.4投标人应安排技术人员对用户进行分段技术培训，第一次进行基本操作的培训，1-2周后进行复训，直至用户熟练掌握该仪器的全部功能操作。

8.3  维修:

8.3.1  投标人必须在投标文件中提供现已在中国各地建立的维修站(点)及其工作情况(特别是在省、市区域内)。

8.3.2在质保期内（质保期起始日期为产品最终验收合格之日期），投标人应提供免费维修服务（消耗性材料除外）。在接到用户的维修要求后，应在24小时之内给予答复；并在2个工作日内派出合格的维修人员到用户现场进行维修服务。

*8.3.3 在质保期后，每年至少完成巡视性免费维护保养二次，并由服务方出具相关承诺书。

8.3.4 投标人必须确保有提供终身维修的能力，能够及时提供维修配件、消耗件，并保证10年备件供应期。

8.4  质保期: 从产品最终验收合格之日起，不少于36个月。

9.  其它

9.1 投标文件正本所附的样本、目录、说明书应为原件，图表、简图、电路图以及印刷电路版图等都应清晰。

9.2 投标人应根据投标产品的正式出版文本和说明书如实逐项详细地填写与招标文件对应的具体规格指标值和技术说明,不能简单地用"是"或"否"或"符合"等表达。

﹡9.3计量器具要求:

如所投标设备为计量器具，投标人应在投标文件中出具《中华人民共和国计量器具型式批准证书》，并由投标人负责承担设备首次计量检定的检测费用，出具该设备省、市级以上政府计量检定机构的检定合格证书。

10．到货：用户使用科室。

11．包装要求

11.1应采用抗锈蚀、抗强烈震动，适于空运及陆路长途运输的包装方式，任何由于包装不当或防护措施不力而导致的设备损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果由卖方负责。

第三包;碎石航母

1.设备名称：碎石航母

2.数量：一套

3.设备使用单位： 顺义区医院

4.设备用途说明： 用于泌尿系碎石，同时拥有超声碎石能量、气压弹道碎石能量、钬激光碎石能量

5.主要技术参数及要求

5.1 系统通用功能要求及主要性能指标

*5.1.1 在碎石的同时，主动将击碎的结石碎片直接清理到患者体外。

*5.1.2设备为一体化设计，应具备三个能量源，可同时产生三种能量：超声碎石能量、气压弹道碎石能量、钬激光碎石能量；应有四种以上碎石方式，每一种方式都可以单独碎石。超声和气压弹道可以联合在一起同时作用于结石。

5.1.3超声和气压弹道治疗中不损伤人体软组织，无热产生，不损坏内窥镜。

5.1.4应具备对输尿管结石处理的功能，能通过超声探针中空部分将击碎的结石碎片清理出病人体外；要求超声探针可置放于通道为5FR的输尿管镜里。

5.1.5主机应装备吸附调控泵，无需外接电源，能对负压吸引的流量大小进行调控。

5.1.6激光要配置直径200µm的碎石光纤用于输尿管软镜碎石。

5.1.7以上功能应为同一品牌同一厂家。

*5.1.8具备膀胱肿瘤切除，尿道狭窄治疗，泌尿系全套碎石等。

5.2设备技术参数

5.2.1超声频率：23--26.4KHz。

5.2.2超声能探针尖端主振幅：20µm--80µm。

5.2.3气压弹道能能量：≥900mj。

5.2.4气压弹道能探针尖端振幅范围：1.5mm--2.0mm。

5.2.5气压弹道能频率：≥12次/S,同时连续可调。

5.2.6钬激光波长：2.1µm。

*5.2.7钬激光短脉冲宽度（全峰值功率）范围：200--1000µs。

*5.2.8钬激光长脉冲宽度（全峰值功率）范围：200--1600µs。

5.2.9激光终端最大脉冲能量：≥3.5J。

5.2.10瞄准波长：532nm。

5.2.11脉冲重复频率：3—20Hz。

5.3指定配套：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混合动力碎石清石系统 | 1 |
| 2 | 操作手册（混合动力碎石清石系统） | 1 |
| 3 | 结石收集器（带吸引管） | 1 |
| 4 | 结石收集器支架 | 1 |
| 5 | 脚踏开关 | 1 |
| 6 | 空气压缩机 | 1 |
| 7 | 高压导气管 | 1 |
| 8 | 新型Vario手控器 | 1 |
| 9 | 侧式组合吸附连接器 | 1 |
| 10 | 直式吸附连接器 | 1 |
| 11 | 5mm扳钳 | 2 |
| 12 | 8mm扳钳 | 2 |
| 13 | 手柄盒 | 1 |
| 14 | 新型Vario手控器用探针 D1.5mm （输尿管碎石清石专用） | 2 |
| 15 | 新型Vario手控器用探针 D1.9mm （微造瘘经皮肾专用） | 2 |
| 16 | 新型Vario手控器用探针 D3.3mm （肾脏、膀胱碎石清石专用） | 4 |
| 17 | pn3 手控器 | 1 |
| 18 | pn3 手控器导气管 | 1 |
| 19 | 探针调节器 | 1 |
| 20 | 探针鞘 | 1 |
| 21 | 回弹帽 | 10 |
| 22 | 手柄盒 | 1 |
| 23 | pn3 手控器用探针 D0.8mm，长605mm | 1 |
| 24 | pn3 手控器用探针 D1.0mm，长605mm | 1 |
| 25 | pn3 手控器用探针 D1.6mm，长605mm | 1 |
| 26 | pn3 手控器用探针 D2.0mm，长425mm | 1 |
| 27 | 新型Vario手控器、pn3手控器,联合用探针 | 1 |
| 28 | 吸附调控泵 | 1 |
| 29 | 吸附调控泵高压导气管 | 1 |
| 30 | 纯硅胶负压吸引管 | 1 |
| 31 | 过滤器 | 5 |
| 32 | 碎石激光主机 | 1 |
| 33 | 激光脚踏开关 | 1 |
| 34 | 防爆屏蔽装置 | 1 |
| 35 | 联锁装置 | 1 |
| 36 | 光纤剥离器（小号） | 1 |
| 37 | 光纤剥离器（大号） | 1 |
| 38 | 光纤切割刀 | 1 |
| 39 | 冷却水灌注和排空附件 | 1 |
| 40 | 去离子水 | 1 |
| 41 | 操作手册（碎石激光主机） | 1 |
| 42 | 光纤 | 4 |

6．备件及专用消耗品、专用工具、资料及其它：

6.1技术资料：每台(套)产品应随机提供一整套技术文件（必须含中文手册）,包括产品合格证、安装操作手册、使用说明书、维修保养手册、电路图等资料，所需费用应列入投标总价中。

6.2其它一年用必要备件及消耗品,详细列出清单及单价, 所需费用应列入投标总价中。

7. 选件：列出可选件列表及价格；

8．技术服务：

8.1 安装、调试: 卖方应从接到用户通知之日起7个工作日内(节假日除外)到达现场进行安装、调试,直到该货物的技术指标完全符合合同要求为止,全部费用计入投标价内。

8.2技术培训: 投标人应根据招标文件要求,安排胜任的工程技术人员在合适的时间里对用户进行技术培训，培训的有关要求如下:

8.2.1培训内容：设备的基本原理、安装、调试要求，各项功能操作使用、保养维修等。

8.2.2投标人应列出详细的培训计划和方案。

8.2.3培训所需全部费用由卖方支付,计入投标总价中。

8.2.4投标人应安排技术人员对用户进行分段技术培训，第一次进行基本操作的培训，1-2周后进行复训，直至用户熟练掌握该仪器的全部功能操作。

8.3  维修:

8.3.1  投标人必须在投标文件中提供现已在中国各地建立的维修站(点)及其工作情况(特别是在省、市区域内)。

8.3.2在质保期内（质保期起始日期为产品最终验收合格之日期），投标人应提供免费维修服务（消耗性材料除外）。在接到用户的维修要求后，应在24小时之内给予答复；并在2个工作日内派出合格的维修人员到用户现场进行维修服务。

*8.3.3 在质保期后，每年至少完成巡视性免费维护保养二次，并由服务方出具相关承诺书。

8.3.4 投标人必须确保有提供终身维修的能力，能够及时提供维修配件、消耗件，并保证10年备件供应期。

8.4  质保期: 从产品最终验收合格之日起，不少于36个月。

9.  其它

9.1 投标文件正本所附的样本、目录、说明书应为原件，图表、简图、电路图以及印刷电路版图等都应清晰。

9.2 投标人应根据投标产品的正式出版文本和说明书如实逐项详细地填写与招标文件对应的具体规格指标值和技术说明,不能简单地用"是"或"否"或"符合"等表达。

﹡9.3计量器具要求:

如所投标设备为计量器具，投标人应在投标文件中出具《中华人民共和国计量器具型式批准证书》，并由投标人负责承担设备首次计量检定的检测费用，出具该设备省、市级以上政府计量检定机构的检定合格证书。

10．到货：用户使用科室。

11．包装要求

11.1应采用抗锈蚀、抗强烈震动，适于空运及陆路长途运输的包装方式，任何由于包装不当或防护措施不力而导致的设备损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果由卖方负责。