# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市西城区平安医院配置方舱CT，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予6%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

*1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

*2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

*3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

*4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量及质保期

| 包号 | 名称 | 数量 （台/套） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方舱CT | 1 | 整机保修3年 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后60日内

2.采购项目（标的）交付的地点：北京市西城区平安医院指定地点

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明供应商与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时供应商应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.  保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函

并加盖单位公章。

2.  质量保证期（保修期）结束后，保证所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

五、采购标的的验收标准

1. 供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

3. 供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。

- 对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，供应商须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于供应商提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由供应商承担。

- 供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 供应商在准备投标文件时，须按招标文件提出的格式要求，标明项目编号、包编号、货物名称、产品型号和具体指标。

- 投标所用的产品样本应包括产品的主要性能、技术参数、适用范围以及外形图样、安装尺寸等。图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰。

- 供应商除须填写招标文件给出格式的文件作为投标的一部分外，还应提供或编写必要的说明性信息，包括但不限于：项目实施的方案、技术服务方案、培训方案、售后服务方案和承诺等，作为对本章相关内容的技术响应。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- 采购标的技术规格及要求

| 序号 | 项目 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方舱 |  |
| 1.1 | 防水落地式CT方舱 | 具备 |
| 1.2 | 正常工作环境温度 | -30℃～55℃ |
| 1.3 | 湿度 | 40%～60% |
| 1.4 | 操作间工作台、医生座椅2套 | 具备 |
| 1.5 | CT防护铅当量 | ≥3mm |
| 1.6 | 6面铅屏蔽防护 | 具备 |
| 1.7 | 铅玻璃观察窗≥1.8平方米 | 具备 |
| 1.8 | 舱体保温 | 采用高密度岩棉防，达到A级防火要求 |
| 1.9 | 电箱： | 380V三相市电供电，2个电气回路。 |
| 1.1 | 检查室和控制室墙面安装插座 | 具备 |
| 1.11 | 内置网络接口 | 具备 |
| 1.12 | 扫描间及操作间空调 | 提供 |
| 1.13 | 紫外线消毒灯 | 具备，室内消毒达到疾控标准 |
| 1.14 | 新风 | 具备 |
| 1.15 | 电动门 | 具备 |
| 1.16 | 医、患独立通道 | 具备 |
| 1.17 | 负责方舱机房免费设计安装 | 提供 |
| 1.18 | 辐射安全检测达标 | 提供专业检测证书 |
| 1.19 | 检查室门口上方安装警示灯 | 具备 |
| 1.20 | 被检者防护用具1套 | 具备 |
| ▲1.21 | 占地面积 | ≥9mx6m |
| 1.22 | 舱体重量 | ≤20吨 |
| 1.23 | 舱体外观喷涂方案 | 医院指定 |
| 2 | 机架系统 |  |
| 2.1 | 机架孔径 | ≥70 cm |
| ▲2.2 | 机架最快旋转速度 | ≤0.35s / 360° |
| 2.3 | 机架倾角 | 不少于±30° |
| 2.4 | 滑环类型 | 低压滑环 |
| 2.5 | 机架内部冷却方式 | 风冷 |
| 2.6 | 机架激光定位系统 | 具备 |
| 2.7 | 机架多功能触摸屏操作系统 | 具备 |
| 2.8 | 多语言自动语音功能 | 具备 |
| ▲2.9 | 远程遥控摆位功能 | 具备，可在隔室操作台进行升降及进出扫描床操作 |
| 3 | 高压发生器和球管 |  |
| ▲3.1 | 高压发生器实际功率 | ≥70KW |
| 3.2 | 球管 | 液态金属轴承球管 |
| 3.3 | 球管热容量 | ≥7MHU |
| 3.4 | 球管冷却方式 | 油冷或风冷 |
| 3.5 | 球管阳极最大散热率 | ≥780KHU/min |
| 3.6 | 最大球管电流 | ≥420mA |
| 3.7 | 最小球管电流 | ≤10mA |
| 3.8 | 最大球管电压 | ≥135KV |
| 3.9 | 最小球管电压 | ≤80KV |
| ▲3.10 | 球管小焦点大小 | ≤0.6mm×0.7mm |
| 4 | 扫描床 |  |
| 4.1 | 扫描床最大垂直移动速度 | ≥60mm/s |
| 4.2 | 床面最大承重 | ≥200kg |
| 4.3 | 扫描床定位精度 | ±0.25mm以内 |
| 4.4 | 床面最快水平移动速度 | ≥170mm/s |
| 4.5 | 床旁升降脚闸 | 双侧各一组 |
| 4.6 | 扫描床附件 | 全套提供 |
| 4.7 | 床面可降至离地面最低距离 | ≤430mm |
| 5 | 探测器 |  |
| ▲5.1 | 探测器Z轴方向物理排数 | ≥62排且＜64排 |
| ▲5.2 | 高分辨（<1mm）探测器覆盖范围 | ≥38mm |
| ▲5.3 | 每排探测器数据采集物理个数 | ≥800个 |
| 5.4 | 探测器单元厚度 | ≤0.7mm |
| 5.5 | 数据最大采样率 | ≥2400 views/s |
| ▲5.6 | 图像层数 | ≥ 124层/360度 |
| ▲5.7 | 探测器单元总数 | ≥50000个 |
| 6 | 图像质量和剂量 |  |
| 6.1 | 空间分辨率（X,Y轴) | ≥14lp/cm |
| 6.2 | 密度分辨率 | 2mm@0.3%，剂量≤16.7mGy |
| 6.3 | 三维自动毫安调节技术 | 具备 |
| 6.4 | 剂量管理：自动毫安选择功能； | 具备 |
| 6.5 | 敏感器官保护功能：可在正面投照敏感器官如眼眶，甲状腺等时，自动降低毫安 | 可在正面投照敏感器官如眼眶，甲状腺等时，自动降低毫安 |
| 6.6 | 迭代降噪重建技术： | 具备，GE:ASIR； |
|  |  | Siemens: ADMIRE |
|  |  | Canon:AIDR 3D； |
|  |  | Philips:IDose4 |
|  |  | 联影提供Karl 3D |
| 7 | 扫描参数 |  |
| 7.1 | 扫描模式 | 轴扫，螺旋扫描，容积扫描模式 |
| 7.2 | 最薄物理扫描层厚 | ≤0.7mm |
| 7.3 | 最大扫描视野范围 | ≥50cm |
| 7.4 | 图像重建矩阵 | ≥512X512 |
| 7.5 | 图像显示矩阵 | ≥1024X1024 |
| 7.6 | 定位像最大扫描长度 | ≥175cm |
| 7.7 | 正侧双定位相 | 具备 |
| 7.8 | 双定位像确定功能 | 具备 |
| ▲7.9 | 单次螺旋连续扫描时间 | ≥100s |
| 7.10 | 螺旋扫描螺距最大值 | ≥1.5 |
| 7.11 | 薄层扫描不同厚层重建功能 | 具备 |
| 7.12 | 迭代条件下图像重建速度（512X512） | ≥20幅/s |
| 8 | 主控台 |  |
| 8.1 | CPU | ≥64位 |
| 8.2 | 内存 | ≥32GB |
| 8.3 | 硬盘总容量 | ≥900G |
| 8.4 | 图像存储量 | ≥500,000幅（512X512不压缩） |
| 8.5 | 液晶平面显示器 | ≥19寸，分辨率≥1280X1024， |
| 8.6 | 同步并行处理功能： | 扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |
| 8.7 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输 | 具备 |
| 8.8 | 标准DICOM3.0接口 | 具备 |
| 8.8.1 | - DICOM 存储 | 具备 |
| 8.8.2 | - DICOM 打印 | 具备 |
| 8.8.3 | - DICOM 工作列表 | 具备 |
| 8.8.4 | - DICOM 查询/检索 | 具备 |
| 8.8.5 | - DICOM 移动媒体存储 | 具备 |
| 8.8.6 | DVD-RAM 图像存档系统 | 具备 |
| 8.8.7 | DICOM CD 图像存档系统 | 具备 |
| 8.8.8 | Worklist连接 | 具备 |
| 9 | 影像后处理工作站 | 提供与CT主机同品牌最高级的后处理工作站, 不接受第三方工作站。 |
| 9.1 | 操作系统 | Unix或Linux系统 |
| 9.2 | 主频: | ≥8×2.8 GHz |
| 9.3 | 内存 | ≥32GB |
| 9.4 | 硬盘 | ≥1T |
| 9.5 | 图像存储(512x512) | ≥1,900,000幅 |
| 9.6 | 显示器 | 2台，≥19英寸液晶彩显示器（1024×1280） |
| 9.7 | 显示器要求逐行扫描 | 扫描线≥1024 |
| 9.8 | 图像在主机与工作站之间双向传输的功能 | 具备 |
| 9.9 | 工作站与其他影像设备（CT,DSA,MR,CR 等）联网，共享功能 | 具备 |
| 9.10 | jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘 | 具备 |
| 9.11 | 工作站激光相机DICOM接口 | 具备 |
| 10 | 临床应用软件 |  |
| 10.1 | 多平面重建技术 (MPR) | 具备 |
| 10.2 | 多平面容积重建技术(MPVR) | 具备 |
| 10.3 | 图像三维重建软件包 | 具备 |
| 10.4 | 最大密度投影重建技术(MIP) | 具备 |
| 10.5 | 最小密度投影重建技术(MinP) | 具备 |
| 10.6 | 表面遮盖三维重建技术(SSD) | 具备 |
| 10.7 | 模拟手术刀三位重建技术 | 具备 |
| 10.8 | 血管透明三位重建技术 | 具备 |
| 10.9 | 三维容积显示VR | 具备 |
| 10.10 | 三维血管CTA | 具备 |
| 10.11 | 仿真内窥镜功能 | 具备 |
| 10.12 | CT电影 | 具备 |
| 10.13 | 造影剂智能动态跟踪 | 具备 |
| 10.14 | 肺纹理增强软件 | 具备 |
| 10.15 | 运动伪影校正软件 | 具备 |
| 10.16 | 后颅窝伪影校正软件 | 具备 |
| 10.17 | 脑组织表明积分重建 | 具备 |
| 10.18 | 脑出血精确测量 | 具备 |
| 10.19 | 直接二维多平面浏览器 | 具备 |
| 10.20 | 直接三维重建功能 | 具备 |
| 10.21 | X射线优化滤过功能及装置 | 具备 |
| 10.22 | 多期相融合技术 | 具备 |
| 10.23 | 自动循迹导航功能 | 具备 |
| 10.24 | 图像信息智能搜索 | 具备 |
| 10.25 | 心脏分析功能包 | 具备 |
| 10.25.1 | “零键式”冠脉分析操作 | 具备 |
| 10.25.2 | 冠状动脉树显示 | 具备 |
| 10.25.3 | 单支或多支冠脉的二维及三维重建 | 具备 |
| 10.25.4 | 冠脉自动跟踪技术， | 具备 |
| 10.25.5 | 多平面的心脏短轴重建和长轴重建 | 具备 |
| 10.25.6 | 3D冠状动脉树提取 | 具备 |
| 10.25.7 | 冠脉中心线自动跟踪 | 具备 |
| 10.25.8 | 钙化斑块、软斑块和不稳定斑块鉴别分析 | 具备 |
| 10.25.9 | 心脏彩色透视观察 | 具备 |
| 10.25.10 | 冠脉血管定量测量 | 具备 |
| 10.25.11 | 冠脉斑块彩色编码 | 具备 |
| 10.25.12 | 类血管内超声 | 具备 |
| 10.25.13 | 心肌相对灌注 | 具备 |
| 10.25.14 | 心脏扫描过滤技术 | 具备 |
| 10.25.15 | 钙化积分软件包 | 具备 |
| 10.26 | 肺结节分析功能包 | 具备 |
| 10.26.1 | 全自动分析测量和评价结节功能 | 具备 |
| 10.26.2 | 自动筛选并突出显示异常和潜在恶性的肺实质性结节病灶 | 具备 |
| 10.26.3 | 肺结节自动检出标记 | 具备 |
| 10.26.4 | 肺部征象自动识别检出 | 具备 |
| 10.26.5 | 自动肺组织提取重建 | 具备 |
| 10.26.6 | 提取肺小结节的3D形态 | 具备 |
| 10.26.7 | 准确测量结节容积 | 具备 |
| 10.26.8 | 结节多平面重建数据分析 | 具备 |
| 10.27 | 类血管剪影（类DSA） | 具备 |
| 10.28 | 高级血管分析功能包 | 具备 |
| 10.28.1 | 三维血管造影数据分析 | 具备 |
| 10.28.2 | 血管显示、测量、批处理研究 | 具备 |
| 10.28.3 | 血管狭窄分析 | 具备 |
| 10.28.4 | 支架放置计划 | 具备 |
| 10.28.5 | 血管扭曲方向判定 | 具备 |
| 10.29 | 自动融骨分析功能包 | 具备 |
| 10.29.1 | “零键式”骨分离技术 | 具备 |
| 10.29.2 | 骨组织识别和分离 | 具备 |
| 10.29.3 | 快速3D MIP血管图像 | 具备 |
| 10.29.4 | 实时视窗同步重建 | 具备 |
| 10.29.5 | VR图像血管透明骨分析，骨性定位 | 具备 |
| 10.30 | 卒中分析功能包 | 具备 |
| 10.30.1 | 一站式卒中信息导入 | 具备 |
| 10.30.2 | 信息自动分类，标签化检索 | 具备 |
| 10.30.3 | 侧枝循环彩色VR增强 | 具备 |
| 11 | 系统 |  |
| ▲11.1 | 影像链 | 为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家自主研发生产 |
| 11.2 | 必要的扫描附件，如头托等 | 提供 |
| 11.3 | 供系统调试与维修用模体 | 提供 |
| 12 | 售后 |  |
| 12.1 | 首次计量检测 | 提供 |
| 12.2 | 数据接口 | 开放，免费接入医院系统。 |
| 12.3 | 免费安装调试 | 提供 |
| 12.4 | 设备消毒指导 | 提供 |
| ▲12.5 | 场地承重测试及加固，基础建设 | 对场地承重进行测试并加固至满足方舱CT安装要求，并制作基础。 |
| ▲12.6 | 方舱配电 | 医院配电室至方舱之间电缆敷设（含全部材料、人工等） |
| ▲12.7 | 双桶高压注射器1台 | 提供 |
| 12.8 | 自助报告胶片打印机1台 | 提供 |
| 12.9 | 免费移机服务1次 | 具体内容包括但不限于：拆、装机，调试，运输等 |