第三章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京积水潭医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 麻醉监护仪 | 37 |
|  | 1-2 | 靶控注射泵 | 74 |
|  | 1-3 | 呼吸机 | 3 |
| 3 | 3-1 | 麻醉深度监测仪 | 16 |
| 4 | 4-1 | 神经刺激仪 | 10 |
| 7 | 7-1 | 电子软喉镜 | 4 |
|  | 7-2 | 电子硬喉镜 | 4 |
| 13 | 13-1 | 全自动血气分析仪 | 2 |
|  | 13-2 | 血氨分析仪 | 2 |
|  | 13-3 | 免疫检测流水线 | 1 |
|  | 13-4 | 免疫印迹智能成像系统 | 1 |
|  | 13-5 | 免疫印迹转印系统 | 6 |
|  | 13-6 | 免疫印迹电泳仪 | 5 |
|  | 13-7 | 基因测序仪 | 1 |
|  | 13-8 | 荧光计 | 1 |
| 18 | 18-1 | 冲击波治疗机 | 1 |
| 19 | 19-1 | 电磁式冲击波治疗仪 | 1 |
| 20 | 20-1 | 术中神经电生理监测系统 | 1 |
|  | 20-2 | 术中脑电/肌电/诱发电位测量系统 | 1 |
|  | 20-3 | 肌电/诱发电位检测系统 | 1 |
|  | 20-4 | 神经磁刺激器 | 1 |
| 21 | 21-1 | 肌电/诱发电位检测系统 | 1 |
| 24 | 24-1 | 肺功能仪 | 1 |
|  | 24-2 | 肺功能仪 | 3 |
| 28 | 28-1 | 无创心排监测仪 | 1 |
|  | 28-2 | 妇科电动检查床 | 8 |
|  | 28-3 | 妇科检查地灯 | 3 |
|  | 28-4 | 胎心监护仪 | 3 |
|  | 28-5 | 多普勒胎心仪 | 4 |
| 31 | 31-1 | 血液透析机 | 9 |
|  | 31-2 | 远红外线治疗仪 | 3 |
|  | 31-3 | 血液净化装置 | 1 |
| 38 | 38-1 | 裂隙灯（带眼表照相） | 2 |
|  | 38-2 | 综合验光台 | 1 |
|  | 38-3 | 干眼仪 | 1 |
|  | 38-4 | 眼部超声雾化器 | 2 |
| 39 | 39-1 | 血流OCT | 1 |
|  | 39-2 | 眼科光学生物测量仪 | 1 |
|  | 39-3 | 激光扫描检眼镜 | 1 |
|  | 39-4 | 非接触式广角眼底观察镜 | 1 |
| 40 | 40-1 | 眼部超声A+B+UBM探头 | 1 |
| 41 | 41-1 | 眼科固体多波长激光治疗机 | 2 |
| 44 | 44-1 | 多功能训练器 | 2 |
|  | 44-2 | 训练用阶梯 | 1 |
|  | 44-3 | 训练用阶梯儿童版 | 1 |
|  | 44-4 | 平行杠 | 1 |
|  | 44-5 | 平行杠儿童版 | 1 |
|  | 44-6 | 辅助步行训练器 | 1 |
|  | 44-7 | 股四头肌训练椅 | 4 |
|  | 44-8 | 股四头肌训练椅儿童 | 1 |
|  | 44-9 | 划船运动器 | 1 |
|  | 44-10 | 液压式踏步器 | 2 |
|  | 44-11 | 系列沙袋 | 2 |
|  | 44-12 | 微电脑颈部牵引治疗仪 | 1 |
|  | 44-13 | 墙壁牵引器 | 4 |
|  | 44-14 | 手功能综合训练桌 | 1 |
|  | 44-15 | 矫正镜(网格) | 6 |
|  | 44-16 | 静态进展牵伸支具 | 6 |
|  | 44-17 | 综合训练设备（平衡板、康复球等） | 1 |
|  | 44-18 | 康复踏车 | 4 |
|  | 44-19 | 电动多功能两折床 | 10 |
|  | 44-20 | 顿压床 | 1 |
|  | 44-21 | 电动康复直立床 | 1 |
|  | 44-22 | PT宽床 | 2 |
|  | 44-23 | 悬吊运动训练设备 | 2 |
|  | 44-24 | 五官超短波 | 1 |
|  | 44-25 | 超声波治疗仪 | 1 |
| 47 | 47-1 | 血液回收机 | 5 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：现货，卖方在接到买方通知后的7个工作日内完成送货、安装及调试。

- 采购项目（标的）交付的地点：北京积水潭医院新龙泽院区。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后7天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1、质量保证期（保修期）及服务要求：从最终验收合格之日起进入质量保证期，质量保证期为不少于3年。（下文有特殊要求的从其规定）。

★2、投标人应承诺根据临床需求免费提供与医院HIS等信息系统对接的接口与服务。（提供承诺书加盖单位公章）

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包

品目1-1麻醉监护仪

（一）中央站参数

1.1	产品形态

1.1.1中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连

1.1.2中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置

1.1.3工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置，满足不同临床场景下的部署要求

1.1.4浏览站提供远程集中监护中央站上接收的病人

1.1.5远程查询支持远程浏览中央站上接收的病人

1.1.6中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连。

1.2系统功能

1.2.1监测参数

#1.2.1.1中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas

#1.2.1.2支持设备集成参数的监测，可显示床旁包括监护仪、呼吸机、输注泵等设备参数，波形和报警信息，从床旁设备采集相关患者生命体征，并将采集到的数据上传到管理后台供其他系统联网提取相关数据。

▲1.2.1.3中心监护系统支持中、英文操作系统，中心监护系统支持24寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。

▲1.2.1.4可同时集中监护64个病人， 单个屏幕可支持大于等于32个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示

▲1.2.1.5支持同品牌所有型号监护仪接入中央站。

1.2.1.6多床观察时每床支持5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示

1.2.1.7多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等

1.2.1.8支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察

1.2.1.9重点观察床支持多达11道波形显示

1.2.1.10重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST等多种视图显示

1.2.1.11提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形

1.2.1.12支持系统报警声音关闭功能

▲1.2.1.13提供全床位最近24h的报警事件浏览功能

1.2.2	数据回顾

1.2.2.1支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾，要求具备至少720条12导静息分析结果数据存储具备至少48小时呼吸氧合图曲线数据存储。

1.2.2.2支持至少24小时动态血压分析与回顾功能

1.2.2.3支持至少2万个历史病人数据存储与回顾

#1.2.2.4支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾

1.2.3	打印

1.2.3.1支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告

1.2.3.2支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告等

1.2.4	双向控制

1.2.4.1可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby

1.2.4.2支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

1.2.4.3支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；

	   ▲1.2.4.4支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

1.3.网络要求

#1.3.1要求平台与科室时钟系统自动同步，保持一致，无需人工维护。

1.3.2可支持调阅患者的≥200小时数据，包括患者使用的监护仪，呼吸机和输注泵数据。

1.3.3要求数据网关支持将监护设备发来的病人生理数据转换成HL7格式发送给HIS/CIS/EMR系统

1.3.4 要求具备数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不会丢失

（二）病人监护仪技术参数1（17台）

1、监护仪结构：

▲1.1模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥5个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级

▲1.2 ≥15英寸彩色触摸屏，高分辨率达1920 x 1080像素，10通道显示，显示屏亮度根据环境光自动调节

1.3工作温度0 ~40 ℃

1.4采用无风扇设计，标配内置高能锂电池，供电时间≥2小时

1.5配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

1.6支持扩展镜像显示屏，支持升级扩展独立显示屏

2、监测参数：

▲2.1基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

2.2基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计

2.3支持3/5导心电监测,配置抗电刀电缆，支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析.

2.4支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析,

2.5提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，

2.6监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

2.7提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

2.8具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

2.9提供QT和QTc模板显示。

2.10无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

2.11无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。

2.12无创血压小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）。

2.13无创血压新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）。

2.14血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

2.15支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

2.16提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

2.17支持4道IBP波形叠加显示，

2.18支持EtCO2监测模块，支持监测呼末CO2和O2浓度，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换

2.19  CO2波形提供填充和线条两种方式显示

2.20  CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期

2.21支持升级AG监测模块，支持监测5种麻醉气体，O2，N2O和CO2浓度，提供MAC值测量。

2.22支持升级双侧脑电双频指数监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数，肌电活动,抑制比，频谱边缘频率等参数的监测，并每台监护仪配备双侧脑电双频指数监测模块。

2.23支持升级肌松监测参数，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。并每台监护仪配备肌松监测模块。

2.24麻醉综合指示界面：在显示实时波形和数据的同时，通过结合反映意识程度的麻醉深度、反映麻痹状态的、反映疼痛情况，呈现整个围术期内病人麻醉情况

2.25支持升级PiCCO监测模块或者单机

2.26支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况

2.27支持升级与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

3、系统功能：

3.1大字体界面支持6个参数的设置和显示

3.2具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

3.3所有参数报警限自动设置

3.4能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。能够进行它床观察。

3.5标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

3.6  40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

3.7  1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.8事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

3.9具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能

3.10  120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

3.11提供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

3.12具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

3.13具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

3.14工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

3.15支持接入中央监护系统。

（三）病人监护仪技术参数（20台）

1、监护仪结构：

▲1.1模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥5个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级

▲1.2≥18英寸彩色触摸屏，高分辨率达1920 x 1080像素，10通道显示，显示屏亮度根据环境光自动调节

1.3工作温度0 ~40 ℃

1.4采用无风扇设计

1.5标配内置高能锂电池，供电时间≥2小时

1.6配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

1.7支持扩展镜像显示屏，支持升级扩展独立显示屏

2、监测参数：

▲2.1基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

2.2基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计

2.3支持3/5导心电监测,配置抗电刀电缆，支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析.

2.4支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析,

2.5提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，

2.6监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

2.7提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

2.8具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

2.9提供QT和QTc模板显示。

2.10无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

2.11无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。

2.12无创血压小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）。

2.13无创血压新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）。

2.14血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

2.15支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

2.16提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

2.17支持多达4道IBP波形叠加显示，

2.18支持EtCO2监测模块，支持监测呼末CO2和O2浓度，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换

2.19  CO2波形提供填充和线条两种方式显示，

2.20  CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期

2.21支持升级AG监测模块，支持监测5种麻醉气体，O2，N2O和CO2浓度，提供MAC值测量。

2.22支持升级双侧脑电双频指数监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数，肌电活动,抑制比，频谱边缘频率等参数的监测，并每台监护仪配备双侧脑电双频指数监测模块。

2.23支持升级肌松监测参数，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。并每台监护仪配备肌松监测模块。

2.24麻醉综合指示界面：在显示实时波形和数据的同时，通过结合反映意识程度的麻醉深度、反映麻痹状态的、反映疼痛情况，呈现整个围术期内病人麻醉情况

2.25支持升级PiCCO监测模块或者单机

2.26支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况

2.27支持升级与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

3、系统功能：

3.1大字体界面支持6个参数的设置和显示

3.2具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

3.3所有参数报警限自动设置

3.4能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。

3.5标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

3.6  40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

3.7  1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.8事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

3.9具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能

3.10  120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

3.11提供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

3.12具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

3.13具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

3.14工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

3.15支持接入中央监护系统。

品目1-2靶控注射泵

1.模块式设计，无需附件可实现多泵叠加使用

2.具有速度模式、体重模式、TCI模式；其中TCI模式必须提供CFDA二类注册证明文件

3.TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型

#4.TCI模式支持自动诱导、定时诱导、平滑诱导和分段诱导四种诱导方式

5.防异物及进液等级IP23

6.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

#7.压力报警阈值至少11档可调，最低150mmHg

8.锁屏功能：支持手动和自动锁屏，自动锁屏时间可调

#9.注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者

10.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

#11.速率范围：0.1-1500ml/h, 最小步进0.01ml/h

12.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml

13.快推“bolus”：0.1-1500ml/h，具有自动和手动快推“bolus”可选；

14.KVO：0.1-5ml/h

#15.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

#16.不小于3.5英寸彩色大屏幕，同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；

17.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息；

#18.支持不拆机手动更换电池；

#19.电池工作时间≥10小时（速率5ml/h）；

20.信息储存：可存储至少2000条的历史记录

21.接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能

22.全中文软件操作界面

23.支持药物库，可储存2000种药物信息

品目1-3呼吸机

一、主要用途：用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持

二、技术参数：

1、基本参数：

1.1、控制界面

1.1.1、彩色液晶触摸显示屏≥18英寸，分辨率≥1920*1080。

1.1.2、屏幕显示：≥5道波形同屏显示，可提供≥4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

1.1.3、中文操作界面

1.2、具备自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

1.3、内置后备可充电电池，可正常使用≥分钟，电池剩余电量可在屏幕上显示。

1.4、气动电控呼吸机

1.5、具备实时气源压力电子显示功能。

1.6、具备有创通气模式、无创通气模式

1.7、具备高流量氧疗功能。

1.8、具备雾化功能。

1.9、病人信息、当前的设置参数、报警限和趋势、日志等数据可导出。

1.10、具备截屏U盘导出功能，可缓存≥20张截屏文件。

▲1.11、吸气安全阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

1.12、图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势。

1.13、具备升级SpO2监测组件功能，升级后可监测SpO2和PR监测值和脉搏波。

1.14、具备升级顺磁氧监测组件功能。

2、呼吸模式及功能

2.1、标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式

▲2.2、高级模式：配备自动适应性压力调整容量控制功能（PRVC）、压力释放通气（APRV）和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气（AMV）、容量支持通气VS、PSV-S/T。

2.3、其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定

2.4、配低流速P-V工具。

2.5、具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

2.6、具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为自动，自动调节至最佳值；或者在5%-85%范围内手动调节。

2.7、氧疗：流速调节范围：2-60L/min；氧浓度调节范围：21%-100%

▲2.8、具备脱机功能，用户可定制脱机指征，提供脱机功能看板，一键启动自主呼吸试验（SBT）。

2.9、肺复张功能：提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。

#2.10、具备两个辅助压采样口，可同时监测双通道辅助压。

2.11、具有单位理想体重输送潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能

2.12、基础流速可自动调节，范围：5-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）

2.13、具备叹息功能

3、参数设置范围

3.1、潮气量：20ml—4000ml

3.2、呼吸频率：1-100/min

3.3、吸气流速：6-180L/min

3.4、SIMV频率：1-60/min

3.5、吸/呼比：4:1—1:10

3.6、最大峰值流速：≥180L/min

3.7、吸气压力：1--100cmH2O

3.8、压力支持：0—100cmH2O

3.9、PEEP：0-50 cmH2O

3.10、压力触发灵敏度：-20~-0.5cmH2O， OFF

3.11、流速触发灵敏度：0.5-20L/ min， OFF

3.12、氧浓度：21—100vol.%

4、监测参数

4.1、气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

#4.2、可监测食道压，跨肺压，胃内压，跨膈压数据；具备相应波形显示。

4.3、分钟通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量

4.4、潮气量：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量

4.5、呼吸频率：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率

4.6、波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间、辅助压/时间波形

4.7、吸入氧浓度

4.8、具备压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线。

4.9、肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功。

#4.10、实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数（Stress Index）

4.11、实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C

4.12、可保存监测参数≥96小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录。

5、报警参数

5.1、具有逻辑判断及报警链管理功能，报警可采用图形化指引进行故障提示、

分级报警和声光报警

5.2、气道压力：过高报警

5.3、每分钟通气量：过高/过低报警

5.4、自主呼吸频率：过高/过低报警

5.5、潮气量：过高/过低报警

5.6、吸入氧浓度：过高/过低报警

5.7、EtCO2：过高/过低报警

5.8、窒息报警时间设置范围：5-60s）

5.9、自动识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

5.10、电源、气源中断报警

5.11、电池低压报警

▲6、配联网模块，呼吸机通过联网模块可实现同监护仪信息互联及中央站呼吸机管理

第3包

品目3-1麻醉深度监测仪

▲1. BIS指数（脑电双频谱指数）:BIS范围100～0，（完全清醒～无脑电信号），（需要提供检测报告证明）。

2. 信号质量指数:范围0～100，实时监测记录信号质量；

3. 肌电信号:肌电70～110HZ，实时监测；

4. 同屏脑电波显示功能:支持双导脑电图同屏显示；

5. 爆发性抑制比率:范围0～100％，实时监测记录；

6. BIS趋势图:实时观察脑电双频谱指数的变化趋势；

▲7. 滤波功能:有效肌电过滤和电刀干扰过滤；

8. 数据存储、导出功能:可存储≥1200小时的历史数据和72小时趋势图形；具备数据下载功能；

9. BIS日志显示功能:显示全过程的BIS数值和图形，并持续更新；

10. BIS图表数据时间间隔可选；

11. 打印功能:可通过移动存储器打印和分析数据；

12. 快照功能:可记录存储趋势显示上的重要信息；

13. 报警限制功能:可调设高、低限报警数值；

14. 报警限制范围显示格式可选；

15. 报警音量可调；

16.BIS趋势平滑率：提供三种BIS值的平滑率：10秒、15秒、30秒，不易受干扰。满足不同科室，不同患者的监测要求。

17. 具有时间/日期和清除存储数据功能；

18.患者联线信息提示:提示问题信息及处理办法；

19. 传感器数据显示功能:显示每一探头电阻值；

20. 传感器位置自检功能:带有信息提示及处理办法；

▲21. 具备手术室模式；可与电刀等高频设备同时使用，可有效过滤肌电、电刀等干扰

22. 具备系统自检功能；

23. 电池工作时间:≥45分钟；

24. 具备人工假象检测功能；

25. 抗干扰能力:装有抗干扰过滤器，传感器双通道抗电刀干扰；

26.数据导出功能：一个RS232端口，两个USB端口（A型和B型），具备所有数据USB端口输出、下载功能。

27. 显示窗口:彩色触摸屏≤6.6英寸，监护仪重量小于或等于1.6kg便于放置和固定.

▲28. 软件系统:主要用于BIS双频谱指数及肌电的监测，，终身免费软件版本升级 。

#29. 具有病例演示功能。

▲30.系统组成：整机，主机显示器为一体,非软件控制式。

31.采样速率：≥16000个样本每秒。

33.EEG 扫描速度：≥25毫米/秒。

34．更新速率：BIS数值≤1秒，趋势≤10秒。

35．EEG范围：单通道显示-25μV/div，双通道或四通道显示- 50μ V/div

36．接通100-240V/AC交流电即可使用，不需要提前充电。主机带电池，自动充电，也可断掉电源使用电池工作。后备电源：可在断电的情况下使用≥45分钟

37. 安全等级：射频辐射CISPR 11-A类，谐波辐射IEC 6100-3-2 – A类；系统防电击类型：1类； 系统防电击等级：BF型； 监护仪防水等级：IPX2；BISx防水等级：IPX4。

38.可与除颤器同时使用，设备具有除颤保护功能.

39.具有专用传感器，银-氯化银材质，采用抗干扰信号采集技术，机器可自动识别传感器有效期。

40 .具有设置功能：可保存当前设置、恢复出厂设置及前次设置。

41. 通过认证： ISO13485医疗行业体系认证。

42.单机双通道和四通道模式，分别兼容单侧和双侧脑电监测。

43.软件更新：用户通过USB端口（A型）进行软件升级，具有功能拓展能力

第4包

品目4-1神经刺激仪

1、适用范围：适用于神经阻滞麻醉

2、单极浅表神经探头：可进行浅表神经的无损伤定位，能够准确的定位肥胖、解剖变异等困难病人。

3、刺激针电流：0-6mA

4、体表探头最大电流60mA：

5、刺激脉宽：0.05ms-0.1ms-0.2ms-0.3ms-0.5ms-1.0ms（±1%），六种脉宽选择能更好的满足不同病人对于感觉神经和运动神经的调节

6、预设功能：开机后可以默认预设数值，节省时间，对于操作也更加简单

7、9V碱性电池：机器工作时间久，耗电少

8、刺激频率：1Hz/2Hz（±1%）

9、电流消耗：＜6mA，最小3.3 mA

10、允许加载电阻：0-12KΩ

11、电流探测精度：±0.01mA

12、电阻测量范围：目标刺激电流＞0.5mA时，1KΩ-12 KΩ

13、自检功能：带刺激警报，出现错误时，有错误信息提示。

14、操作环境：条件0-50℃，相对湿度90%，无冷凝。

第7包

品目7-1电子软喉镜

# 1、整机由机身软管和显示器组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出等功能；

# 2、显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动

3、软管直径：≤2.8mm；

4、前端蛇骨弯曲角度：双向≥260°向上≥130°，向下≥130°；

5、视场角：≥90°

6、内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux；

7、采用高分辨率自制摄像头，剔除白平衡功能，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀；

#8、TFT显示屏尺寸≤3.0″，像素≥1920（RGB）*480；

9、分辨率≥9.9 LP/mm；

▲10、景深：3-100mm；

11、显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体可浸泡消毒；

12、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求；

13、具备拍照录像、数据存储功能，标配8G内置TF卡（不可插拔，减少固件损伤，内存可扩展至32G），可存储照片数量≥10万张，可存储录像时长≥4.5小时；

14、充电器输入：100-240V AC，50-60Hz；

15、充电器输出：5V DC,1A；

#16、内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔, 电池容量≥2300mAH；

品目7-2电子硬喉镜

1、整机由3个喉镜片和3个显示器组成，整机具有拍照录像、数据存取功能

2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

▲4、喉镜片可插入镜片长度：≤小号88mm ≤中号108mm  ≤大号125mm

▲5、显示器尺寸≤2.5寸

▲6、喉镜片角度：小号33度  中号42度  大号44度

7、视场角60º±15%

8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

9、显示器线素不低于320*240

10、分辨率≥3.7LP/mm

▲11、喉镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接

12、纺锤型短手柄设计，握持舒适

13、具有特殊防雾功能

14、充电器输入：100-240VAC,50-60HZ

15、充电器输出：5V，1000mA

16、充电时间：≤3小时

17、持续放电时间：≥3小时

18、充电次数：≥300次

19、内置可充电式锂电子聚合物电池

第13包

品目13-1全自动血气分析仪

#1、测试项目：

（1）PH、PO2、PCO2

（2）Na＋ 、K＋、CL-、Ca2+；

（3） Glu、Lac、nTBil（新生儿总胆红素）；

（4）总血红蛋白，氧合血红蛋白，还原血红蛋白，碳氧血红蛋白，高铁血红蛋白，氧饱和度；

2、计算项目：BE、BEecf 、HCO3－act,HCO3_ std , O2SaT、PO2(A-a),PO2(a/A),TO2、O2CT，AG,Ca++(7.4），pO2/FiO2等, 测试+计算项目≥45项

3、样本类型：动脉、静脉、动静脉混合血、透析液、胸腹水,针对不同样本类型，操作界面中有针对透析液和胸腹水的操作模块可供选择

4、最低用血量：全参数用血量100uL

5、样本分析时间：上样至打印检测报告60秒

#6、试剂盒：试剂盒分为测试试剂盒、全自动质控试剂盒、清洗盒，

#7、进样口及进样方式：全自动平行水平进样，隐藏式进样针设计，进样过程进样针不可见,，

8、试剂形式及保存条件：卡包一体，试剂保存条件为2-8℃冷藏，确保生物电极稳定性

9、血氧模块：试剂盒内置血氧检测模块，采用光学原理测试血氧，无须通过超声波或溶血素抗胎儿血红蛋白能力达到80%以上

#10、质控方式：提供两种原厂液体质控供选择，独立的全自动质控试剂盒，自动设置并执行质控

11、定标方式：全自动液体定标（无气瓶的气体定标方式）

12、定标间隔：可根据使用需求调整定标间隔时间，最长间隔时间达8小时

13、读码器：内置条码阅读器，兼容一维及二维码扫描，便于输入患者信息

#14、电极测量方式：免维护微电极技术，电极内置于试剂盒

15、操作界面：彩色触摸屏直观操作，内置多媒体操作指引

16、试剂效期：安装试剂盒后28天

17、进样器的种类：可连接注射器和毛细管，无需适配器

18、联网功能：3个USB接口，方便文件备份及软件升级，支持无线网联接

品目13-2血氨分析仪

一、技术需求

1、检测对象：全血液

2、使用试纸：氨检测试纸

3、检测项目：血氨浓度

4、检测范围：10~ 400N­µg/dl

5、检测原理：试纸、单波长反射检测法

6、检测波长：单波长、LED(635nm)

7、试料供给法：抽气式针筒滴下方式

8、反应时间：≤ 3  分 30秒 ／检验

9、预热时间：≤ 10  秒

10、检测形式： 常规检测、连续检测、检查检测

11、显示屏：液晶显示

12、操作键盘：薄膜按键

13、数据储存量：50 次检测量

二、单台主要配置

1、主机：1台

2、使用说明书：1本

3、 5号电池：2节

4、试纸托架：1个

5、托盘：1个

6、检查条套装：1套

品目13-3免疫检测流水线

一、主要用途

1.1适用范围：适用于检验科标本的前处理，自动化检测及后处理。

1.2功能：功能包括条码识别，离心，去盖，分杯，数据管理和样本储存等功能，满足检验科日常工作要求。

1.3其他：适应大量标本处理，数据传输LIS系统顺畅。

二、主要技术规格及要求

2.1系统整体要求

2.1.1系统功能：每条流水线均应具备前处理系统（含离心单元、进样单元、去盖单元、分杯单元、出样单元）、样本检测系统、后处理系统、传输轨道组件以及数据信息管理系统，通过传输轨道连接，实现样本检测全程自动化。根据实验室规划布局需求，可进行多种模式的自由组合

2.1.2方案设计：能够实地勘测医院场地，根据实验室实际工作流程，仪器布局，设施需求来制定自动化实施方案，绘画效果图（在不影响日常工作的同时完成设备安装、调试等方案）

2.1.3可拓展性：能够随着实验室的发展，在流水线的基础上增加免疫分析仪、生化分析仪在线数量以满足科室长期发展需求。

2.1.4应急预案：轨道模块因维护保养等原因需停止运行时，仍旧能够完成样本前处理流程，并且生化、免疫分析仪可各自独立运行工作

2.2前处理及轨道系统

2.2.1样本装载量：进样区装载量≥580样本，可连续进样

#2.2.2样本处理速度：进样区样本处理速度≥1250样本/小时

2.2.3急诊功能：具有实时急诊样本插入功能

2.2.4样本量探测：具有标本量检测功能，能穿透样本标签，探测样本量

#2.2.5样本拍照功能：具有标本血清质量检测功能，能对标本进行血清拍照，并将照片传至LIS便于查看。

2.2.6去盖功能：对识别后的样本自动去盖，去盖速度与进样速度匹配≥1250样本/小时

#2.2.7离心速度：内置两台低温离心机，单台离心机处理能力≥450管/小时

2.2.8配平功能：具有智能自动平衡功能

2.2.9缓冲功能：具有独立的离心样本等待区域

2.2.10离心容量：离心机一次装载量≥120管

2.2.11优先离心：离心单元支持独立进样，保证急诊样本优先处理

2.2.12分杯功能：自动化设备须标配有分杯模块

▲2.2.13分杯管数：原始管单次分杯≥9个分杯管

2.2.14分杯速度：单模块分杯速度(380主试管+380分杯管/小时)

#2.2.15分杯管条码：可在分杯管上自动粘贴与原始管相同的标签信息，包括患者信息、检测项目和条形码，支持中文字符

2.2.16分杯样本量：最小分杯血清量≤60ul，减少患者采血量

2.2.17出样单元：具备样本出样单元，具有独立的分样区域

2.2.18分类速度：分类速度≥1250管/小时

#2.2.19样本出样单元容量：可容纳≥1100管，连续出样，在出样单元存储区域满载时可自动提供报警提示

2.2.20分类区域：前处理出样单元可为线下平台分拣样本，满足线上、线下样本检测需求

2.2.21样本定位功能：可自动将原始管或分杯管排放至存档架上，并有样本定位功能。可将样本存储位置传递给医院LIS系统

2.2.22样本架兼容性：出样单元可兼容多种厂家仪器的架子/容器，方便线下平台样本检测，提高效率

2.2.23错误样本存储区：能够提供错误样本管的存储区域，便于人工介入

2.2.24条码功能：条码系统具有全程跟踪样本管的能力，对错误条码或不清晰条码具有报警提示，条码阅读器可识别各种国际标准条码

2.2.25自动分配传送：条码识别系统可根据样本测试内容自动分配传送轨道

2.2.26 LIS通讯能力	每处条码阅读校验单元都具备与LIS实时通讯能力，可将必要资讯（包括病人相关信息，检验项目，检验类别及系统读取样本时间）传递至医院LIS系统

2.3传输轨道

2.3.1轨道速度：轨道速度≥2300管/小时

2.3.2运输方式：轨道运输使用架式运输或单管方式，轨道运输时可通过条码扫描或软件智能判断确认样本路径

2.3.3运输模式：双向轨道运输模式

2.3.4轨道拓展：轨道可连接生化检测仪器、免疫检测仪器、血球检测仪器、血凝检测仪器、分子检测仪器等

2.4免疫分析系统

#2.4.1系统检测速度：总测试速度最高≥1000测试/小时（可组合≥4模块），单模块测试速度≥240测试/小时

2.4.2试剂通道：总试剂通道数≥120个（可组合≥4个模块），单模块试剂通道数≥30个，自带5-10℃冷藏功能

2.4.3加样方式：采用一次性Tip头加样，减少交叉污染

2.4.4样本监测功能：具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔报警和防碰撞功能，具备试管液面探测技术，具有其他样本状态检测功能更佳

2.4.5样本处理：采用轨道进样模式，同时在机样本管数量≥200个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测

2.4.6急诊功能：可在任何时间即时插入急诊样品，即时测试，真正实现急诊功能，急诊项目检测时间≤9分钟。

2.4.7样本类型：样本类型包括血清、血浆、尿液等

2.4.8检测方法：采用微粒子化学发光法或电化学发光法。

2.4.9检测项目总数：免疫检测项目齐全，可开展项目≥95项，并全部具备NMPA或CFDA注册证，需覆盖传染病、肿标、甲功、激素、ToRCH等检测项目。

#2.4.10	检测项目：检测项目中需包含AFP、CEA、肌钙蛋白、AMH、IL-6等，并全部具备NMPA或CFDA注册证

2.4.11试剂装载：可以支持不停机的状态连续装载试剂盒及辅助耗材

#2.4.12定标要求：所有检测项目采用两点定标，校准有效期＞1月

2.4.13样本量：所有项目单个测试所需样本量最大≤100ul

2.4.14混匀系统：采用无接触式涡轮混匀技术，避免交叉污染

2.4.15稀释功能：样本稀释功能：可进行样本自动稀释检测

#2.4.16拓展性：仪器采用模块组合式设计，具有可扩展性，在现有设备上可拓展连接生化和免疫模块

2.4.17溯源性：能提供与仪器同品牌的配套试剂及试剂的可溯源性、试剂性能评估等实验室认可文件

2.5数据管理系统

2.5.1中间体软件：能够提供与自动化系统为同一品牌的独立的中间体软件

2.5.2远程控制：能够远程集中控制并管理在线仪器，可实时监控检测样本实时状态以及仪器运行状态、试剂信息

2.5.3数据通讯：开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档

2.5.4数据审核：可自定义实验室审核规则；具备检验样本自动审核功能；危急值管理功能，可根据审核规则对样本是自动重做，追加测试和样本血清指数检测的指令，支持后储单位内搜索存储样本位置、取出样本等功能

2.5.5定位查找：具备离线样本管理定位查找功能

2.5.6 TAT监控：具有样本TAT时间实时监控功能，及时提醒TAT超时样本及其状态

2.5.7数据备份：管理系统的数据库需要具备完整的数据热备份方案，以及数据安全保障措施

2.6后处理单元

#2.6.1后处理容量：后处理冰箱中样本存贮量≥26000个样本

2.6.2样本盖识别：自动识别存档样本有无管盖或膜，对无盖样本自动加盖或封膜以便保存

2.6.3自动去盖或去膜：后处理单元自动存储与查取样本，自动为取回样本去盖或去膜，以便上机检测

2.6.4自动废弃：可自定义样本存储时间，自动废弃过期样本

2.6.5后处理速度：后处理单元处理速度≥750样本/小时

2.6.6自动复查：后处理可自定义样本自动复查功能

三、售后服务

3.1	售后服务：原厂负责售后服务，并且当地有工程师和技术人员，保障30min响应，24小时到达现场，提供当地应用技术人员联系方式，以便核查。

品目13-4免疫印迹智能成像系统

一、用途：

成像系统可进行化学发光蛋白质免疫印迹，比色/荧光染色蛋白质凝胶成像，荧光染色核酸凝胶和总蛋白归一化的图像收集和详细的数据分析；对半透明物（如菌落平板）进行图像收集等。

二、技术参数及规格：

1. 印迹膜成像：支持化学发光、支持基于HRP系统和基于AP系统的成像；支持比色染色成像；支持基于Trans-green LED激发的荧光成像。

2. 蛋白凝胶成像：支持比色染色等免染型蛋白染色标记的成像；支持荧光染色成像。

3. 核酸凝胶成像：支持EB、SYBR Green I、SYBR Green II、SYBR Safe、SYBR Gold等染料染色的成像。

#4. 具备总蛋白归一化功能：提供配套的蛋白归一化计算软件，高灵敏度、线性度好、兼容多种凝胶和印迹膜，可在凝胶或者印迹膜上进行全蛋白染色，并进行多种信号的归一化计算。

#5. 支持自定义模式，用于对包含多种信号的样本进行同时成像，比如化学发光、比色染色和/或可见光图像，图像显示每个通道以及所有通道的复合图像，并允许对任意样本进行伪彩色处理，多种信号蛋白质可进行归一化计算；

6. CCD检测器：

6.1 相机：冷CCD，可快速预冷，关机或休眠状态下可在≤2分钟完成预冷，制冷温度≤-30℃。

#6.2分辨率：≥910万物理像素。

#6.3支持同时成像4张小型印迹膜/胶，进行平场处理，无边缘效应。

6.4 425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：≥70％，绝对Q/E峰值：≥75%@525nm。

6.5 CCD读出噪音：≤6 e-rms，支持弱光成像。

6.6 动态范围：≥4个数量级，≥16 bit数据输出

7. 镜头：

7.1 具备焦距25mm的定焦镜头，且可自动对焦。

7.2 具备f/0.95光圈。

7.3 支持1-2倍数字变焦，可依据需求选择数字变焦倍数，查看拍摄图片细节

#8. 光源：

8.1 具备绿色透射LED光源（用于激发EB等核酸染料），无需UV防护板。

8.2 具备至少2片滤光片，支持电动轮转。

#9. 图像采集模式：支持化学发光、蛋白胶、核酸胶、其他通用模式。

#10. 图像曝光模式：支持智能曝光、手动曝光，多次自动曝光，可累积曝光多次成像，可在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，支持用户自行挑选图像进行保存；支持同时拍摄可见光和化学发光成像图像及图像合并。

11. 曝光时间：最短1毫秒，最长60分钟，满足常见免疫印迹需求。

#12. 载物台：标配载物台，除白光样品盘用考染、银染等比色染色之外，其余所有样品均不需另外使用托盘，无需更换载物台。支持依据样品尺寸自动对焦载物台，即使不同的样品，也无需取出手动重置位置。

13. 图像输出格式：支持G2i、TIFF、JPG、PNG、PDF。

14. 报告输出格式：支持PDF和CSV。

15. 具备多点触摸的电容液晶触摸屏，可进行多方位移动以及图像缩放；内置计算机，提供USB2.0输出口、网线和热敏打印机连接口。

16. 数据管理及传输：支持使用USB及网络。

17. 分析软件

17.1 提供专业的成像分析软件，可对系统进行控制，包括采集、调整、定性、定量、分析图像及报告输出。可快速自动识别泳道和条带，加载不同的分子量标准品并进行目标蛋白分子量计算，使用管家基因/总蛋白进行相对/绝对定量和归一化计算，并提供相应的数据文件。

17.2 软件可在成像系统和电脑端使用（免费用于Windows操作系统或OS操作系统，无限制，具备全功能）。

17.3 软件可进行图像观察及输出，图像对比度、灰度等调整，多幅图像合并显示及分析功能。

17.4 软件具备化学发光时间梯度及调整功能。

17.5 软件可显示过饱和像素保证精确定量。

17.6 电脑端软件支持在图像上添加各种格式的文字注释。

17.7 支持添加自定义蛋白marker。

17.8 支持自动条带检测，自动分子量计算，自动条带浓度计算，相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算。

17.9 支持管家蛋白/总蛋白的归一化，支持多种凝胶和膜的染色和标记方法（比色染色，荧光染色等），具备对实验样本或者实验中的内在变异性进行监控、修正的功能。

17.10 报告输出内容包括：图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等，可依据使用习惯修改图片命名格式。

17.11 数据输出方式：支持数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出。

17.12 配有软件操作指南、网页帮助工具，软件免费升级，提供专业英文版软件。

#18. 提供全套Western解决方案：提供相关培训，依据实验室具体状况进行教学，着重提供全套Western Blot解决方案，包括技术讲座、手动操作、仪器和软件设置以及基本数据分析等操作培训。

三、单台配置要求

成像系统主机        1套（内含冷CCD相机、绿色LED透射光源、内置电脑及液晶触摸屏）

电源线              1个

可旋转样品台        1个

白色样品台          1个

切胶防护眼镜        1副

参考样本板          1个

产品快速使用手册    1份

品目13-5免疫印迹转印系统

设备一：（4台）

（一）产品用途

适用于电泳后的印迹转移。

（二）技术功能

1、无需要专用高电流电泳仪，常规电泳仪即可满足；

2、高透明聚碳酸酯一次成型外壳；

3、适用于最广泛的蛋白、核酸印迹转移实验；

4、颜色标记的转移夹板和电极；

5、安全开盖按钮设计；

6、可拆卸电极板；

7、开盖时自动切断电泳电场；

8、既可作为完整的独立设备又可作为一个模块与电泳槽的缓冲液槽和盖兼容。

（三）技术规格

1、转移面积（W×L）：100×100（mm）

2、缓冲液容积：≥750ml

3、外形尺寸（L×W×H）：≤150×120×115（mm）

设备二：（2台）

（一）产品用途

将蛋白质从凝胶中转移到膜上

（二）技术功能

1、工作条件

1.1环境温度：5-40℃

2、技术指标

2.1仪器类型：台式快速干式转印仪。

#2.2转印时间：转印速度快，转膜时间≤7分钟。

#2.3可用于蛋白印迹杂交，还可以用于基因转移，基因拷贝数基因重排，无放射性EMSA实验，脆性X综合症等分析。

#2.4使用含整合转移膜的一次性印迹堆层，提供便于使用而无需缓冲液的即插即用系统。

2.5支持灵活选择凝胶尺寸规格和膜类型，至少内置有硝酸纤维素、PVDF膜或尼龙膜，可适合转印迷你胶（8×8 cm），中等胶（8×13 cm），和E-PAGE胶。

#2.6转膜堆积层包括上堆积层和下堆积层，均含有铜电极。

2.7仪器具备触摸屏，支持声音报警和LED的颜色变化指示仪器的运行状态。

#2.8内部配置电源，无需外接电源供应器。

3、仪器配置及必备件

3.1转印主机：1台

3.2电源适配器接头：1套

3.3电源线：1条

3.4转膜用滚筒：1个

3.5电容笔：1支

品目13-6免疫印迹电泳仪

设备一：（2台）

1、用途：可运行1-4块小型凝胶或1-2块中型凝胶的电泳，或1-2块小型凝胶的转印，或RNA/DNA电泳。

2、输出电压范围：2-300 V。

3、输出电流范围：1-500 mA。

4、具备LCD触摸显示屏和操作界面，具备弹出式支脚支持改变屏幕视角，支持手写笔操作。

5、最大输出不低于300V、500mA、120W。

6、输出端子≥4组，允许多个电泳装置同时运行。

7、工作模式支持：恒定电压、恒定电流、恒定功率。

8、支持每个步骤定时最长≥990分钟。

9、支持编程，可存储最高≥100组程序，每组程序可设置≥20个步骤。

10、支持安全保护功能至少包括：空载保护、过温保护、过压保护、过流保护、负载变化保护、地漏检测。

设备二：（3台）

（一）产品用途

适用于常规水平、垂直、醋酸纤维膜、印记转移等电泳实验。

（二）技术功能

1、一次成型机壳，触摸按键，微处理器智能控制；

2、可同时显示预设值和实际输出值；

3、可存储≥10个常用电泳方法；

4、具有自动记忆、自动关断功能；

5、具有标准、定时运行功能；

6、具有恒压、恒流、恒功率等智能提示功能；

7、具有过载、空载、漏电等多项保护功能；

（三）技术参数

1、输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）

2、输出范围：5～300V、1～1500mA、1～450W

3、分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W）

4、定时范围：1分钟～99小时 59分钟

5、显    示：带背光的LCD液晶屏（128×64 像素）

6、输出插孔：4（组）

品目13-7基因测序仪

1、设备用途：用于高通量测序方法的基因组体外诊断。

2、Reads数：单次测序运行最高可生成可读≥2500万个片段标签序列；

#3、读长：自动化双端读取序列，读长可达到2×300个碱基；

4、数据量：单次测序运行最高可生成≥15G数据量；

5、重复碱基读取：可精确读取≥12个的连续单个重复碱基（如AAAAAAAAAAAAAAA）；

6、准确性：测序整体准确性：≥99.66%；

7、可重复性：测序整体可重复性：≥99.70%；

#8、文库构建：具备多于4种配套的食品药品监督管理部门批准应用于肿瘤基因检测的文库构建试剂和测序试剂；

9、并行测序样本数：满足多个样品并行测序，提供≥384个样品的稳定成熟的index混合接头方案；

#10、质量控制：测序结果给出严格的Q30的数据，Q30质量分值(read长度2x250bp)≥75%；

11、自动化运行：模板放大（簇生成）以及测序过程都可以在集成的自动化测序系统上完成，测序参数设置后无需手工操作；

#12、系统一体化程度：一体化集成系统，单一仪器即可自动实现簇生成、碱基测序、信号转化及数据存储及分析功能，无需其它特定的配套设备。

13、片段化分析模块检测性能：检测范围15bp-50kb，检测灵敏度≤2pg/ul，分析试剂≤2分钟。

#14、片段化分析模块上样要求：上样量小于0.1ul。直接兼容常规单管0.2mlPCR管、常规8联管、12联管；可以直接96孔板上样；可以一次性完成1-100个任意个数样品的检测分析；可单次自动处理单个样本；

15、片段化分析模块分辨率：对<500bp的DNA片段，可达1-4bp的分辨率，200bp片段可达2bp的分辨率;

16、安装验收：仪器到货后，工程师在一周内到现场开箱验货，提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。

品目13-8荧光计

1.仪器用途：用于核酸和蛋白的精确定量分析,RNA 完整性分析

#2.DNA测量：特异定量 DNA和蛋白质，每个样本测量时间≤ 3 秒

#3.RNA测量：快速简单测量完整RNA和降解 RNA，测量RNA完整性，每个样品测量时间≤ 5 秒

#4.上样量：上样量范围 1-20μL，适合稀有样品以及低丰度样品

5.计算功能：自带试剂计算器，快速计算工作溶液配方

6.处理器：双核处理器，5 秒内计算浓度，最多储存≥1000 个样品数据

7.操作屏幕：≥5.5 英寸彩色 LCD 触摸屏

8.图形显示：可通过图形提示样品是否超过测量范围

9.数据读取：USB 闪存或 USB 数据线直接与电脑连接存取数据

10.分析软件：利用 MyQubit 在线设计工具，自定义创建和设计新分析应用

#11.灵敏度： dsDNA 0.01 ng/μL，ssDNA 0.05 ng/μL，RNA 0.25 ng/μL，microRNA0.05 ng/μL ，蛋白质 12.5 ng/μL

第18包

品目18-1冲击波治疗机

一、适用范围：适用于足底筋膜炎、肩周炎、跟腱肌腱病、肱骨外上髁炎等骨肌疾病的辅助治疗。

二、技术参数

▲1、技术原理：带空气压缩机的气压弹道技术。

2、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，输入功率≤200VA

▲3、压力范围：0.5-5bar

4、压力调节步长：≤0.1bar

5、治疗探头频率：1-20Hz

6、频率调节步长：≤1Hz

7、预设冲击次数： 500-25000次，调节步长≤500次。

8、计数器：对单次治疗进行计数并显示，具备独立计数器记录子弹体与治疗头总的碰撞次数。

▲9、参数显示与调节：手柄上具备液晶屏，可调节并显示工作压力、频率、预设次数、实时治疗计数。

▲10、手柄减震设计：手柄具备减震设计，包括可伸缩的冲击头以及压力定向传导设计。

▲11、具有接触压力感应功能，能在手柄显示屏上实时指示治疗头与患者皮肤接触的压力。

12、压缩机：干式空气压缩机，压缩机安装在主机箱内，无油、免维护。

13、冷凝排水：风冷隐藏式排水系统，冷凝罐不得外露于机器表面。

14、治疗头：治疗头耐受≥50万次以上冲击，且有多个治疗头可选。

15、手柄放置：在主机左右两侧提供≥5个手柄支架安装位。

16、超压防护：提供多重压力超限保护，压力传感器及软件具备自动停止功能，并设有双重机械泄压结构。

17、配置四轮台车，由铝制面板、铝合金支撑架，不锈钢储物筐、万向轮组成。

18、配置注塑拉杆箱。

19、重量：包括空气压缩机在内所有部件的总质量≤15KG。

20、体积：整机尺寸≤450×350×150mm。

21、手柄配置：配备2个治疗手柄

22、治疗头配置：≥6种治疗头

第19包

品目19-1电磁式冲击波治疗仪

一、用途：用于肩周炎、网球肘的治疗

二、技术参数

1、工作模式：自聚焦电磁式冲击波源;

2、冲击波源：

2.1、第二焦点冲击波收缩压峰值：1-40MPa

2.2、第二焦点冲击波膨胀压峰值≤9MPa

2.3、高压脉冲电容储能范围：12.5J-36J

2.4、第二焦点冲击波压力场：脉宽≤2μS，前沿≤1μS；

2.6、冲击波聚焦范围：径向±6mm以内

2.7、焦点与冲击波发生器端口与平面距离≥60mm

2.8、电源： AC 220V±10%、50Hz±10%

3、治疗强度：冲击波最大能流密度0.45 mJ/mm2，10级可调

4、触发次数设置范围：100-3000次，调节步长≤100次

5、工作频率设置范围：60-180次/分钟，调节步长≤10次/分钟

6、彩色触摸屏≥7英寸，可设置显示能量输出

7、手柄治疗头：

7.1、旋臂支架，无源≥5轴联动

7.2、有源Z轴升降，升降范围：≥150mm

7.3、在治疗过程中可手持治疗或固定治疗头进行定点治疗（一键式移动/一键式固定）

7.4、自由度作用半径≥650mm

8、水循环系统：自动控温，实时温度显示；

9、主机治疗设有单次触发/连续触发、处方设置储存功能；

10、可视化光电水位显示，具备循环散热光电检测功能；

11、具有安全自检系统，可识别治疗头是否紧锁、各功能模块是否故障；

12、具备水处理组件自动注、排水；水囊自动排气功能；

13、机身尺寸：≤600mm X 750mmX 1150mm；

14、配套专用推车，推车附带储物箱；

15、生产厂家在国内设有专业的维修机构，直接提供售后维修服务；

第20包

品目20-1术中神经电生理监测系统

（一）放大器

1、通道数≥16通道

2、灵敏度：EPs：0.01uV—20mV，≥40档可调； EMG：10 uV-10mV≥10档可调

3、高切滤波器：2-pole (12dB/octave) 滤波；30 Hz-10kHz范围≥15档可选（-6dB）：

4、低切滤波器：2-pole (12dB/octave) 滤波；0.5 Hz -100Hz范围≥10档可选（-6dB）：

5、陷波：50或者60Hz

6、隔离抑制比：≥115dB

7、共模抑制比：≥110dB

8、连接类型：通过TCP/IP协议与计算机连接

9、输入阻抗（共模模式）：≥1000MΩ

10、噪声：≤0.3uV rms。

11、阻抗测量：所有输入的电极及地电极均可检测

12、蒙太奇：所有的输入端都可以设置任意导联

13、A/D转换：≥18位

14、叠加（平均）器数量：1-10000

15、延长输入盒：每个输入盒≥16电极输入。每个主机可连接≥4个延长盒，线长≥6米

16、电源：AC 100-240V，50Hz±1Hz

17、扫描速度：1-1000mS/Div，≥20级可调

（二）恒流恒压电刺激器

1、刺激方式：刺激器的所有输出可进行双相刺激，可串联使用，极性可反

▲2、快速刺激、多脉冲刺激（100-2000Hz），脉冲宽度为50-1000us，可提供输出电流反馈，

3、可直接刺激大脑皮层。

4、高电流输出≥8个，每个高电流输出范围为0-100mA，400Vmax；

5、20mA以下分辨率≤0.5mA，20mA以上分辨率≤1mA。

6、低电流输出≥1个，≥4种模式

7、实际电流值反馈：可在软件上直接反馈显示实际刺激电流大小刺激情况，（提供软件截图说明）

（三）恒压电刺激器

▲1、经颅电刺激器：与恒流电刺激器分体设计，用于运动诱发

2、可提供≥4个恒压电刺激输出，输出范围：0-1000V,1000mA

3、脉宽： 50uS±5%和75uS±5%，可以连续≥9个刺激脉冲

（四）软件功能要求

1、监测项目：肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、神经肌肉传递功能、椎弓根自动刺激等

▲2、交叉刺激技术：可使多项目同步监测，诱发电位及肌电等同步并行监测，包括4肢体感诱发电位和运动诱发电位可同时刺激，同时监测。

3、肌电图功能：自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，自动捕获肌电图动作单位电位。可根据不同的肌肉所发生的动作电位，设置不同的报警声音，提示注意相关的神经部位。

4、诱发电位功能：多种显示模式，并可设定基础波形对比。

5、抗手术器械干扰功能：能有效检测出外科手术中使用到的电子器械，并可清除电刀或其他设备的干扰信号。

6、视频功能：可将手术室的各种视频图像（如显微镜、监控视频摄像头、影像输出图像）导入到软件界面中，进行同步显示。

7、数据窗口显示：实时波形、趋势图、数据表格、视频图像、事件窗口等。可同屏显示，也可分屏逐窗口浏览

8、具有各种监测模式，可根据手术需要编辑、添加监测模式

9、报告：用户可自行编辑，保存模板；支持中文报告，能与word的文档处理软件兼容，各显示窗口可复制并粘贴至其他应用软件。

10、任何一台计算机均可以通过LAN或VPN进行远程数据监视，实现即时网络功能

（五）一次性使用肌电针电极：

1、针长≥35mm；直径≤0.45mm；

2、记录面积≥0.07mm²；

▲3、纯银针芯，针管外有硅胶涂层；

4、有插入方向标识；针管及针芯阻抗≤1.0Ω；

5、漏电流：针管与针座之间，加载频率50Hz、有效值240V电压1分钟，泄漏电流≤22μA；

6、数量：500根。

品目20-2术中脑电/肌电/诱发电位测量系统

（一）放大器

1、通道数≥32通道

2、灵敏度：EPs：0.01uV—20mV，≥40档可调； EMG：10 uV-10mV≥10档可调

3、高切滤波器：2-pole (12dB/octave) 滤波；30 Hz-10kHz范围≥15档可选（-6dB）：

4、低切滤波器：2-pole (12dB/octave) 滤波；0.5 Hz -100Hz范围≥10档可选（-6dB）

5、陷波：50或者60Hz

6、隔离抑制比：≥115dB

7、共模抑制比：≥110dB

8、连接类型：通过TCP/IP协议与计算机连接

9、输入阻抗（共模模式）：≥1000MΩ

10、噪声：≤0.3uV rms。

11、阻抗测量：所有输入的电极及地电极都可检测

12、蒙太奇：所有的输入端都可以设置任意导联

13、A/D转换：≥18位

14、叠加（平均）器数量：1-10000

15、延长输入盒：每个输入盒有≥16电极输入。每个主机可连接≥4个延长盒，线长≥6米

16、电源：AC 100-240V，50Hz±1 Hz

17、扫描速度：1-1000mS/Div，≥20级可调

（二）恒流恒压电刺激器

1、刺激方式：刺激器的所有输出可进行双相刺激，可串联使用，极性可反

▲2、快速刺激、多脉冲刺激（100-2000Hz），脉冲宽度：50-1000us，可提供输出电流反馈。

3、可直接刺激大脑皮层，对大脑皮层无损伤。

4、高电流输出≥8个，每个高电流输出范围：0-100mA，400Vmax.

5、20mA以下分辨率≤0.5mA，20mA以上分辨率≤1mA。

6、低电流输出≥1个， 模式≥4种

7、实际电流值反馈：可在软件上直接反馈显示实际刺激电流大小刺激情况，（提供软件截图说明）

（三）恒压电刺激器

▲1、经颅电刺激器：与恒流电刺激器分体设计，用于运动诱发

2、恒压电刺激输出≥4个，输出范围：0-1000V,1000mA

3、脉宽：50uS±5%和75uS±5%，可以连续输出≥9个刺激脉冲

（四）软件功能要求

1、监测项目：肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、神经肌肉传递功能

▲2、交叉刺激技术：多项目同步监测，诱发电位及肌电同步并行监测，4肢体感诱发电位和运动诱发电位可同时刺激、同时监测。

3、肌电图功能：自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，自动捕获肌电图动作单位电位。可根据不同的肌肉所发生的动作电位，设置不同的报警声音。

4、诱发电位功能：多种显示模式，并可设定基础波形对比。

5、抗手术器械干扰功能：能有效检测出外科手术中使用到的电子器械，并可清除电刀或其他设备的干扰信号。

6、视频功能：可将手术室的各种视频图像（显微镜、监控视频摄像头、影像输出图像）导入到软件界面中，进行同步显示。

7、数据窗口显示≥20种，包括实时波形、趋势图、数据表格、视频图像、事件窗口。同屏显示，也可分屏逐窗口浏览

8、具有各种监测模式，可根据手术需要编辑、添加监测模式

9、报告：用户可自行编辑、保存模板；，支持中文报告，能与word的文档处理软件兼容，各显示窗口可复制并粘贴至其他应用软件。

10、任何一台计算机均可以通过LAN或VPN进行远程数据监视，实现即时网络功能

品目20-3肌电/诱发电位检测系统

一、硬件技术要求

（一）放大器

▲1、通道数：≥12通道放大器（提供国家药监局检验报告或技术证明文件）

2、通道组合模式：通过软件可以任意配置导联组合

3、放大器内置电极连续性检测功能，轻松判断电极导线好坏。（附证明材料）

4、具备放大器延长头盒

5、A / D转换：≥16位

6、共模输入阻抗：≥1000 MΩ

7、噪声：≤6 uV rms

8、共模抑制比（CMRR）： 非切换通道：≥115dB，可切换通道：≥90dB

9、放大器增益：0.05μV/ div-10 mV / Div范围内≥15档可选。

10、 扫描速度：0.1至1000 ms / Div范围内≥20档可选

11、高切滤波器: 30Hz-15kHz范围内≥10档可选

12、低切滤波器: 0.3- 500Hz范围内≥10档可选；肌电及单纤维测试0.3- 2 kHz范围≥12档可选

13、陷波滤波器：50或60 Hz，用户自定义的陷波频率≥3个

14、自动检测：具备放大器硬件自检、软件自检及报告功能

（二）硬件连接

▲1、触发输入：≥4 个TTL兼容；触发输出：≥4 个TTL兼容

2、可USB口连接到工作站：

3、基座具有≥4个USB端口

（三）电刺激器

1、电刺激器：≥1个

2、扬声器：内置，与均衡器软件匹配.

3、干扰拒绝: 可选启用及关闭，可选拒绝比例 30% - 95%

4、多功能操作及刺激手柄：

4.1、具备程序调控功能

▲4.2、手持式、恒流刺激器，内置强度控制、刺激触发、储存等功能（提供国家药监局检验报告）。

4.3、具备单次刺激、重复刺激、存储、极性和≥3个可自定义编程按钮，无需再回到键盘或鼠标上操作就能完成特定检测、个性化设置。（附证明材料）

5、脉冲类型：单个、成对、串刺激；双刺激、双串刺激、三重刺激

6、探头：

6.1、≥2个，可拆卸，不锈钢

6.2、2.5、1.5厘米中心间距，可供测试成人及儿童使用

6.3、探头位置可调范围：+45°至-90

7、刺激强度范围：0-100 mA，最大电压≤400V

8、安全特性：过电流故障检测、高阻抗检测

二、软件功能要求:

▲1、神经传导：同一界面内可完成不同项目（运动传导、F wave及感觉神经传导）或不同神经（正中神经、尺神经）的检测，实现一类疾病的所有检测项目在同一界面完成检测（提供软件截图）；

2、肌电图：具备插入电位、静息自发电位、小力运动单位采集及大力募集程序，并具有同步单纤维Jitter信息显示及分析功能。

3、可选≥10分钟的原始肌电采集、保存及回放，任意时间均可对肌电数据进行无限制回放分析

▲4、具备自动运动单位电位触发、在线及离线运动单位分析功能，自动挑选及批编辑功能，软件根据MUP的棘波上升时间、波形、发放特征结合峰值触发、水平触发等技术，自动追踪识别并提取出合格的运动单位（提供软件截图）

5、具备实时在线运动单位发生率、上升时间、幅度、时限、相形等数据计算功能，可选择显示的数据及表格

6、运动单位电位各参数均可选择用直方图显示

7、可进行IP云图分析并提示肌源性及神经源性功能。肌力大力收缩时，干扰相检查云图分析中提供神经源性及肌源性损伤的标识指示

8、彩色3D肌肉解剖诊断图可自动彩色显示病变肌肉并可选将此诊断图彩色打印到报告中（提供带有3D解剖报告单）

9、软件自带声音均衡器（提供软件均衡器截图及彩页证明）

10、神经传导研究软件：可提供运动神经传导速度、感觉神经传导速度、自主神经功能测试、F波、H反射、瞬目反射、RNS等参数

11、RNS检查一根神经可以同时记录两块肌肉（提供软件截图）

12、具备神经传导、F波、H反射除计算公式，可以根据需要个性化定制计算公式

13、体感诱发电位软件：上肢/下肢体感、三叉体感及皮节体感诱发电位

14、具备事件相关电位-P300

15、普通同心圆针可以实现单纤维肌电图、巨肌电图

16、EMG/AVI格式转换、EMG/WAV格式转换功能

18、肉毒素注射协议：记录每次注射的肌肉、点、药物批次及剂量等

19、具备自动报告生成软件，支持中文文字

20、具有图像捕捉及操作界面录像功能

21、可外接第三方软件进行数据的读取和分析

22、所有诱发电位及神经传导都具有左/右对比功能

23、可提前编辑各测试协议，也可在采集界面根据需要编辑和添加新的的测试协议

24、数据表格可随时编辑修改。

三、一次性使用肌电针电极：

1、针长≥35mm；直径≤0.45mm；

2、记录面积≤0.07mm²；

▲3、纯银针芯，针管外有硅胶涂层

4、有插入方向标识；针管及针芯阻抗≤1.0Ω；

5、漏电流：针管与针座之间加载频率50Hz有效值240V电压≥1分钟，泄漏电流≤22μA；

6、数量：200根。

品目20-4神经磁刺激器

一、设备用途：采用经颅磁刺激方法，用于神经系统疾病的临床及科研。

二、技术参数：

1、单触发式磁刺激器主机；

2、单环形磁刺激线圈：

2.1、有效直径：≥90mm，可双面刺激。

2.3、线圈具备安全开关，数量：≥2个；

2.4、线圈具备充电/卸载开关；

2.5、线圈具备强度调节按钮；

2.6、输出刺激信号的单边最大磁场强度：≥1 T(特斯拉)

2.7、通过线圈可实现经颅磁刺激的全部功能；

▲2.8、经颅磁刺激线圈可数字显示刺激强度、线圈温度状态、显示线圈充放电工作状态；

3、具备多台接联功能，可实现多台联合叠加后的超快速脉冲和超强刺激模式。

4、输出脉冲波形：单向脉冲

5、通过国际电磁兼容IEC认证 “EN60601-1”，提供证书。

6、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%

三、单套主要配置：

1、磁刺激器主机：1台；

2、磁刺激线圈：1个；

3、气动无源脚踏开关：1个；

4、肌电图专用触发连接线：1条

第21包

品目21-1肌电/诱发电位检测系统

（一）工作站

1、CPU：≥2核

2、内存≥8G，硬盘≥1000G；

3、彩色液晶显示器≥22英寸，分辨率≥1440*900

4、打印机：激光打印机;

5、内置一体化扬声器；

6、配备仪器车

（二）硬件技术参数

1．放大器

1.1、通道数：≥8通道

1.2、数据传输方式：USB；

1.3、数模转换：≥24 bit；

▲1.4、采样率：≥100KHz/通道（要求提供国家药监局检测报告）；

1.5、灵敏度：1V/D—10mV/D范围内，≥10档可选；

1.6、输入阻抗：≥1000M；

1.7、共模抑制比：≥120dB；

1.8、低频滤波：0.2～5kHz(6，12dB/倍频)；

1.9、高频滤波：30～20k(12dB/倍频)；

1.10、噪声抑制：≤0.5µV；

1.11、内置校准：2-20000µV范围内，≥5档可选, 矩形脉冲；

1.12、显示灵敏度：0.001µV/D 至10mV/D范围内，≥20档可选；

1.13、基时范围：0.2ms/D-5s/D范围内，≥20档可选；

1.14、陷波滤波：50，60Hz，开或关；

1.15、波形触发：自动或手动控制；

1.16、电极阻抗检测报警功能；

1.17、安全隔离：完全光隔离，BF类欧洲隔离标准

1.18、国际10-20标准的电极输入≥22个，用户可自由定义各输入的记录项目

2、控制面板：全数字键盘控制面板，控制面板与鼠标两种操作方式，设备可以脱离控制面板完成检查

3.刺激器：

3.1、具备双路电刺激、反射锤刺激、听觉刺激及视觉刺激等接口，并可外接磁刺激器；

3.2、电刺激器：

3.2.1、手柄式刺激器，具备遥控器功能，可通过手柄上的功能按钮调整刺激量、刺激频率、刺激开、关等；

3.2.2、隔离电刺激器：刺激输出通道≥2个，可分别独立工作；可最多扩展≥12个独立的电

刺激输出；

3.2.3、刺激类型：内置恒流和恒压两种模式，无需外接第三方刺激器（要求提供国家药监局检测报告）；

3.2.4、刺激方式：双向脉冲刺激，自动消除刺激伪迹；

▲3.2.5、刺激强度：0-100mA和0-400V；

3.2.6、刺激灵敏度：≤0.01mA，≤1V；

3.2.7、刺激间期：0.02—1ms；

3.2.8、刺激模式：单个、重复、串刺激、循环或非循环；

3.2.9、刺激频率：0.06—200Hz；

3.2.10、刺激控制：面板或手柄遥控；

3.2.11、刺激强度监测及报警：实时反馈实际刺激量，提示监测刺激电极是否有短路或断路，并通过不同颜色提示刺激状态

3.3、听觉刺激器：

3.3.1、听刺激类型：喀喇音、纯音、爆发音；

▲3.3.2、刺激强度：最高≥135dB SPL（要求提供国家药监局检测报告）；

3.3.3、刺激极性：疏音，密音，交替音；

3.3.4、刺激频率：250 Hz-8kHz范围内≥10档可选；

3.3.5、纯音/爆发音包络类型：linear、gaussian、hanning、blackman；

3.3.6、噪声掩蔽：-15~125dB pSPL or -1~103dB nHL；

3.4、视觉刺激器：

3.4.1、模式：黑白方块格、水平条、垂直条、Bitmap图像、双刺激、翻转、闪烁；

3.4.2、刺激视野：全野，半野，1/4野，1/8野等；

3.4.3、注视点：≥8种颜色可选

（三）软件与功能要求

1、肌电图软件功能：

1.1、病案检测分项软件：腕管综合征、糖尿病、神经根病、肌肉病、重症肌无力等，并可进行自定义病种设置，可个性化设置检查菜单

1.2、在线拷屏与视频录制软件：肌电图数据在任何电脑系统中均可回放；

1.3、原厂全中文软件

2、神经传导软件包：

2.1、包括运动神经传导、感觉神经传导、F波、H反射、重频电刺激、瞬目反射、微移（Inching），侧方扩散等常规检查项目；

2.2、实时记录通道监测软件：校验信号质量，显示病人的紧张度，实时显示干扰；

2.3、波形回看功能：记录每次刺激波形，可重新选择最佳波形进行分析；

2.4、神经传导检查结果自动对比，显示健侧与患侧数值差异；

2.5、具备神经解剖图，引导进入指定检查；

3.肌电图软件包：

3.1、包括自发肌电、运动单位分析、大力收缩、定量肌电图分析、≥360秒肌电采集；

3.2 、EMG进针质量监测功能：可监测进针的位置，强度量表显示肌肉收缩水平；

▲3.3、常规肌电图软件中即可采集单纤维项目中的颤抖值（提供图片证明）；

3.4、具备肌肉解剖图，提示操作者查找检查位置；

3.5、具备手动MUP和自动MUP，选出的MUP自动进行计算，包括时程、波幅、位相、转折、面积和上升时间；

▲3.6、自动多运动单位电位（MMUP)采集：最大可自动采集≥12MUP（提供图片证明）

4、诱发电位软件包：

4.1、听觉诱发电位：包括脑干听觉诱发电位、客观听阈测定、中潜伏期反应、长潜伏期反应、耳蜗电图、40Hz听觉事件相关电位、前庭诱发电位等；

4.2、体感诱发电位：包括上肢体感诱发电位、下肢体感诱发电位、脊髓体感诱发电位；可同时实现≥8通道体感诱发电位检查；

4.3、视觉诱发电位：包括棋盘格翻转诱发、视网膜电位图ERG、眼震电图EOG和闪光刺激诱发，视觉诱发电位≥8导；

4.4、运动诱发电位；

4.4、P300事件相关电位；可以实现听觉和视觉两种P300采集

4.5、CNV伴随负反应

4.6、可实现诱发电位波形以通道叠加、左右对比叠加、单侧多次叠加等方式；

5、自主神经检查：包括自主皮肤交感反射（SSR）、电刺激皮肤交感反射（GSR）和RR间期心率变异分析，RR心率变异有专业呼吸指引图

6、震颤记录分析软件：

6.1、采集模式≥3种，包括静止、姿势、持重物；

6.2、具备自动震颤频率分析、波幅分析、半宽功率分析、全功率分析、结抗肌相干性分析

▲6.3、整合视频的分析技术：结合视频录制功能，可以录制带患者视频的震颤分析视频文件。

7、高级软件包

7.1、运动单位数目索引（Munix）：可无创评估运动单位数目

7.2、复合肌肉动作电位扫描（Cmap Scan）

7.3、对冲测试（CVD）

7.4、三冲测试（Triple Stimulation）

7.5、静息期测试（Silent Period）

7.6、短程刺激训练（Short Exercise）

7.7、长程刺激训练（Long Exercise）

（四）耗材与配件：

1、耗材：

1.1、银盘电极：12个

1.2、指环电极：1付

1.3、不带导线一次性贴片电极：3包

1.4、鳄鱼夹电极：4个

1.5、肌电同心针：25根

1.6、针电缆：1根

2、配件：

2.1、手柄电刺激器：1套

2.2、鞍状双极刺激探头：1套

2.3、标准专用耳机：1套

2.4、视觉刺激器：1套

2.5、视觉监视器：1套

2.6、震颤加速器：2个

2.7、震颤重物：2个

第24包

品目24-1肺功能仪

一、设备名称：肺功能仪

二、数量：1套

三、用途：用于常规肺通气测量、肺换气功能测量、肺容量测定、气道阻力测定等。

四、主要功能技术参数及配置要求：

1、功能要求：

1.1  慢肺活量（SVC）的测试：只需一次吹气测试即可得到VCmax、VT、ERV、BF和MV等参数值。

1.2  流速容量环/用力肺活量：只需一次吹气测试可同时得到流速容量环和时间肺活量曲线和数据，测用力肺活量时有适合儿童测试的吹蜡烛和吹气球的三维动画辅助测试程序。

1.3  可测试分钟最大通气量MVV。

▲1.4  实时一口气法弥散测试，一口气法弥散和一口气残气应同时测出，一口气弥散的样本量和死腔量可以设置，有一口气弥散辅助学习测试模式功能；有弥散测试中口压监测功能，可实时根据测试者在屏气过程中的压力变化来判断测试是否有效。

▲1.5  内呼吸弥散残气测试。（需在提供的产品检验报告中有单独描述）

1.6  支气管舒张试验软件。

1.7  中文操作系统，软件免费升级。

1.8 体积描计箱测试。箱体内置箱压和口压传感器，并配有易于更换的带加热流量传感器和快速阻断器。可调整高度的座椅和可灵活移动的支臂。

1.9 系统能够对病人的测试参数进行统计分析，并有直观的图表显示。

1.10 具有多种预计值，可选择真正符合中国人的预计正常参数。

2、主要技术参数：

▲2.1 流速容量传感器（压差式）：具备供病人可把持式手柄，带传感器加热功能，传感器组件必须可重复消毒使用，每天进行容积校准，必须满足中华医学会呼吸病学分会肺功能指南中有关肺功能检查仪器校准质量控制标准。

▲2.2  流速测量范围 0-±20L/s

2.3  流速测量精度±2%

2.4  容量测试范围0-±20L。

2.5  容量测试精度±3%或者±50 ml （两者取最大值）

2.6  容量测试分辨率:1ml

2.7  气体分析器：多气体快速分析器(非独立CH4传感器、非独立CO传感器）

2.7.1 范 围：0-0.33% CO、0-0.33% CH4、0-0.33% C2H2

2.7.2 分辨率：0.001% CO、0.001% CH4、0.001% C2H2

2.7.3  精 度：±0.006% CO、±0.006 % CH4、±0.006 % C2H2

2.7.4  快速气体定标，在保证测试准确性的同时，只需在每天开机后做一次，无须在每个患者测试前进行一次。

3、体积描计箱技术参数

3.1 传感器类型：压电电阻,范围±3 kPa,精度±3 %

3.2 箱体：铝/丙烯酸玻璃，玻璃门四周有金属保护。

3.3 容积型：容积≥800升,具备自动定标功能，有定标筒和正旋泵，不需外接气源，容积≥50毫升。

4、外置BTPS环境校正系统要求：自动测量大气压范围：700-1000hpa; 温度范围: 0-40℃; 相对湿度范围: 0-90%。自动对测量的结果进行BTPS校正。

5、配置要求：

5.1 肺功能主机                         1套

5.2 带隔离电源的移动工作台             1套

5.3 可上下左右移动调节的支撑臂         1支

5.4 带口压检查的流速传感器手柄         1套

5.5 稳压型减压表                       1个

5.6  3升标准定标筒                     1套

5.7 自动环境参数测量模块                1套

5.8 弥散残气专用测试气体（含瓶）       1套

5.9 体积描计测定模块                   1套

6、其他要求：

6.1  需配备高性能台式品牌机电脑壹套，显示器≥20英寸，内存≥2GB,硬盘≥200GB.彩色喷墨打印机壹套。

6.2  配有可移动台车，前后有防尘柜门，操控台可360度旋转，带可上下调节的移动悬臂。

品目24-2肺功能仪

设备一：（2套）

（一）主要功能：

1、用力肺活量检查（流速容量环及时间肺活量）

1.1、测试采用深吸气法并生成以下数据：FVC、FEV1、FEV1/FVC、FEV3、FEV3/FVC、

FEV6、FEV1/FEV6、PEF、MMEF25-75、FEF25、FEF50、FEF75，当受试者呼气时间

不足 6 秒时软件自动用FVC替代FEV6。

1.2、测试软件内置质控系统，自动对每一次单次测试和多次测试重复性给出实时的质控评估和具体建议。

2、慢通气功能检查

2.1、测试采用补呼气法并生成以下数据：VT、BF、MV、ERV、IRV、IC、VCin、Vcex、Vcmax。

2.2、测试软件内置质控系统，自动对每一次单次测试和多次测试重复性给出 实时的质控评估和具体建议。

3、具备分钟最大通气量（MVV）检查功能。

4、具备支气管扩张试验功能。

5、具备测试数据报告上传功能。

6、采用数据库和国际ECCS93预计值。

（二）技术参数

#1、双向金属筛网压差式流速传感器，可拆卸、消毒。

2、定标筒定标：3000ml定标筒，标准定标可在±10%范围内进行修正；在±3.5%范围内进行高中 低三流速定标结果验证。

#3、流速测量范围：0—20L/s

4、流速分辨率：≤ 10 ml/s

▲5、流速测量精度：≤2%

6、容积测量范围：0—20L

7、容积分辨率：≤1ml

#8、容积测量精度：≤3%或≤50ml

9、容积检查：数字容积微积分法

10、配置便携式工作站及报告系统

（三）其他要求

需要对该设备使用人员进行专项培训，提供针对本设备使用的独立的中文操作手册、培训幻灯及培训视频文件，提供技术支持与保障（现场启动指导、质量控制等）。

设备二：（1套）

（一）主要功能：

1、用力肺活量检查（流速容量环及时间肺活量）

1.1、测试采用深吸气法并生成以下数据：FVC、FEV1、FEV1/FVC、FEV3、FEV3/FVC、

FEV6、FEV1/FEV6、PEF、MMEF25-75、FEF25、FEF50、FEF75，当受试者呼气时间

不足6秒时软件自动用FVC替代FEV6。

1.2、测试软件内置质控系统，自动对每一次单次测试和多次测试重复性给出实时的质控评估和具体建议。

2、慢通气功能检查

2.1、测试采用补呼气法并生成以下数据：VT、BF、MV、ERV、IRV、IC、VCin、Vcex、Vcmax。

2.2、测试软件内置质控系统，自动对每一次单次测试和多次测试重复性给出实时的质控评估和具体建议。

3、具备分钟最大通气量（MVV）检查功能。

4、具备支气管扩张试验功能。

5、具备测试数据报告上传功能。

6、采用数据库和国际ECCS93 预计值。

（二）技术参数要求

#1、双向金属筛网压差式流速传感器，可拆卸及消毒。

2、定标筒定标：3000ml定标筒，标准定标可在±10%范围内进行修正，在±3.5%范围内进行高中 低三流速定标结果验证。

#3、流速测量范围：0—20L/s

4、流速分辨率：≤ 10 ml/s

▲5、流速测量精度：≤2%

6、容积测量范围：0—20L

7、容积分辨率：≤ 1 ml

#8、容积测量精度：≤3%或≤50ml

9、容积检查：数字容积微积分法

10、配置便携式工作站及报告系统

（四）其他要求

需要对该设备使用人员进行专项培训，提供针对本设备使用的独立的中文操作手册、培训幻灯及培训视频文件，提供技术支持与保障（现场启动指导、质量控制等）。

第28包

品目28-1无创心排监测仪

1、测量指标：心排量（CO）、心脏指数（CI）、心率（HR）、每搏输出量（SV）、每搏输出量变异（SVV）、每搏输出量指数（SVI）、无创血压（NIBP）、总外周阻力（TPR）、总外周阻力指数（TPRI）、心功率（CP）、心功率指数（CPI）、胸腔体液趋势（dTFC）

▲2、测量原理：生物电抗技术

3、参数显示：

3.1所有参数均具备数值显示及趋势图，并有数据汇总，主表格以EXCEL电子表格形式滚动显示结果；

3.2趋势曲线≥3条；

3.3多种参数及趋势波形滚动显示；

4、校准功能：具备病人自动校准功能，校准时间≤90秒。

#5、主机彩色液晶显示器≥8.5英寸，可独立进行监测和数据的显示，无需通过电脑或插件式设备显示结果。

6、适用人群：适用于任何年龄，重量，身高及性别的病人。

▲7、测试结果准确性不受病人呼吸，体位，传感器位置等因素的影响。

8、机械通气、窦性心律及房颤等病人均可使用。

▲9、传感器放置：测试传感器无位置要求，可使用在胸部任意位置或背部。

▲10、容量评估：可通过被动抬腿试验（PLR）和补液试验功能判断病人的液体反应性，试验完成后可提供Frank-Starling曲线图。

11、电源：

11.1 DC：电池，内置电池供电时间≥3小时；

11.2 AC：90V-260V，50Hz±2%。

12、内置无创血压（NIBP）监测功能，测试周期可设置。

13、测试数据刷新时间≤30秒。

14、通过ISO 13485标准。

15、数据输出：

15.1可直接使用U盘导出数据，无需工作站；

15.2可与中央监护系统或EMR电子病历系统连接进行数据传导。

品目28-2妇科电动检查床

一、技术参数

1、床面长度：1250（±20）mm

2、床面宽度：600（±20）mm

3、床面高度（不含床垫）：最低730(±20)--1000(±20)mm  (电动）

4、背板上折角度：≥75°(电动）

5、背板下折角度：≥10°(电动）

6、前倾角度：≥25°(电动）

7、后倾角度：≥20°(电动）

8、电源 ：AC 220V 50Hz

二、配置清单（单台）：

1、手术台床体：1套

2、床垫：1套

3、电机：1套

4、麻醉屏架：1件

5、托手架：2件

6、托腿架：2件

7、手控器：1件

8、电源线：1个

9、产品合格证/保修卡：1套

10、使用说明书：1套

品目28-3妇科检查地灯

一、技术参数

1、LED灯泡数量：≥24个

2、照度（Lux）：60000—160000

3、色温（K）：3500—5000K可调

4、光斑直径（mm）：150-350

5、调光系统：无极调光系统

6、显色指数：≥95

7、术者头部温升（℃）：≤1

8、术野区域温升(℃)：≤2

9、演色性指数(CRI)：≥96

10、色彩还原指数：≥97

11、照明深度（mm）：≥1200

12、电源电压：220V/50Hz

13、输出功率（VA）：≤400

14、最低/最佳安装高度：均可

二、配置清单（单台）

1、500灯头：1套

2、灯体立柱：1套

3、支撑底座（带刹车脚轮）：1套

4、消毒手柄：2个（标配、备品各1个）

5、科锐LED灯组：1套（500灯头24个LED灯珠）

6、平衡臂：1根

7、开关电源组合件：1套

8、护罩：1套

9、随灯工具：1套

10、产品合格证/保修卡：1套

11、使用说明书：1套

品目28-4胎心监护仪

1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

▲2.多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob≤10 mW/cm2，胎心率范围： 30-240bpm 分辨率: 1bpm，精度：≤±2bpm；

▲3.无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

4.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

5.≥5.5英寸高清晰TFT液晶彩屏，90°角度内任意翻转；

6.多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

7.监护曲线显示支持30-240（美标）和50 -210（国际）两种标准；

▲8.一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

9.飞梭和硅胶按键操作；

10.易装纸打印结构设计，一键式纸仓开关；

11.隐藏式提手，方便移动；

12.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

13.打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

14.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

15.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

16.双胎心率重合报警(SOV)；

17.回顾报警功能，可回顾最近的≥100条报警信息；

18.≥60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

19.支持外接U盘存储监护数据；

20.具有查找监护记录功能；

21.中英文操作界面；

22.配大容量锂电池供电；

23.可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

24.内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

品目28-5多普勒胎心仪

1.手持式紧凑设计，一手掌握；

▲2.高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示；

3.整机重量≤500g。

4.超声工作频率标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10%

▲5.高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率；

6.探头与主机分体设计，探头可更换

7.超声输出强度：ISATA≤20mW/cm2；

▲8.胎心率检测范围 50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm

▲9.在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB

10.电源：标配充电电池可在线待机充电，充满电连续工作时间≥10小时

11.具有电量低提示功能；

▲12.无信号1分钟自动关机和探头归位自动关机功能；

13.内置扬声器；

14.具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机；

15.配充电座，机器使用完可直接放充电座上进行充电；

第31包

品目31-1血液透析机

一、技术参数

1、供水：压力：100-600kPa；温度：5-30℃

2、供电： AC220V±10%V，50Hz±1 Hz

▲3、透析液流速：设置范围：300-800mL/min，调节梯度：20ml

4、透析液温度：设置范围：35-40℃，液路温度超过40℃时，有温度报警并自动进入旁路状态。

5、脱水速度：设置范围：0.0-4.00L/h

6、脱水精度：±30mL/h

7、 漏血检测器：方法：红绿双色光检测，具有污染补偿功能；灵敏度：≤0.35mL/min

▲8、动脉血泵：双针治疗设置范围：50—600mL/min

9、肝素泵：设置范围：0.0-9.9mL/h；快注功能：10-1500mL/h；注射器类型：10、20、30mL。可设定停止时间和累积输注量，肝素追加量等。

▲10、空气检测器：方法：超声波；最大检测精度：0.001mL

11、动脉压力：测量范围：-300-+200mmHg；

12、静脉压力：测量范围：-100-+500mmHg；

13、TMP：测量范围：-100-+400mmHg；

14、透析液浓度：测量范围：12.0-16.0mS/cm；

15、透析液压：测量范围：-500-+500mmHg；

16、碳酸氢盐浓度：测量范围：2.0-6.0mS/cm；

二、系统功能

▲1、人机交互：≥12英寸彩色液晶显示器，触摸操作，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

2、操作系统：治疗、调校、维修界面等全部为中文显示。

3、治疗功能：具有碳酸氢盐透析功能，具有透析、单超、透析与单超自由组合的序贯治疗功能。

4、信息记录：具备装置的设定、报警、操作信息记录功能，方便查询；具备配管监视功能，直观了解透析液回路的运行状态。

▲5、报警功能：360度可视4种颜色报警指示灯，具有声光报警指示，可帮助医护及时准确判断报警内容

6、清洗消毒方式：可进行化学、热、脱钙多种消毒、清洗程序,清洗、消毒、除钙一次完成，消毒时间不超过40分钟,热消毒的最高温度≥90℃

7、超滤系统：采用容量式的平衡与超滤控制系统；

8、后备电池：标准配置后备电池组件，停电时可自动切换，并能继续进行全面的安全监测，维持机器继续工作≥20分钟,具备断电状态保存功能；

9、 细菌过滤：标配细菌过滤器组件，提供超纯透析环境

10、浓度控制：透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，有电导度控制和保护系统，全程监测透析液配比，具备反馈补偿功能，明确指示A、B浓缩液浓稀状况及液偏差警报。先吸B浓缩液后吸A浓缩液，B液浓度调节方便，便于纠正临床患者酸中毒现象。

11、 原液配方：默认记忆≥3种原液配方，可任意更改

12、透析液浓度曲线和B液浓度曲线，机器预设≥8条曲线，可任意更改曲线的设定值，可实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与超滤程序组合使用

▲13、超滤曲线，机器预设≥8条曲线，可任意更改曲线的设定值，可实现个体化透析，且可单独使用或与可调浓度程序组合使用。

14、B液干粉筒组件：标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统

15、通讯组件：标准配置通讯组件

▲16、液面调整：具备动、静脉壶液面调整功能。

▲17、血容计：装血容量监测功能,实时监测患者血容量变化，并根据患者血容量变化自动反馈调节治疗参数。

18、标配血压计组件，实时监测患者血压变化。

19、耗材：开放式,可通用各厂家管路及透析器。

20、快捷窗口:一键式图标按钮。

21、人体感应：采用红外遥感技术，设备自动感应操作人员的靠近，自动点亮屏幕。

品目31-2远红外线治疗仪

一、设备名称：远红外线治疗仪

二、技术参数

1、电源：AC220-240V，50Hz

2、照射器：

2.1测距杆：照射器配有2个安全测距杆。

2.2放射板：高强度耐温黑色远红外线放射板。

▲2.3波长：发射光谱波长范围：2-25µm

2.4转轴：双向转轴，上下仰角≥120度，左右旋转≥330度。

2.5材质：外观材质为金属材料。

3、控制箱：

3.1操作键：触动开关。

3.2定时器：4位数七段显示，时间设定范围5-90分钟，有连续使用功能设定

3.3强度设定：弱、中、强三种

3.4模式设定：单键快速设定，二种全自动设定模式选择（模式一：强档40分钟）（模式二：强档20分钟）。

4、悬吊手臂：二节屈伸，随意平衡式

5、高低升降杆：气压无段式升降

6、底座：五爪式带轮塑料底座，防倾倒底座加稳装置（注水式）

7、认证： CFDA

品目31-3血液净化装置

1、治疗对象体重范围：3Kg-100Kg。

2、单独儿童治疗模式；

3、治疗模式有：持续血液滤过法(CRRT)、单纯血浆置换法(PE)、血浆吸附法(PA)、双重滤过血浆置换法、血浆吸附法、连续血浆吸附、腹水滤过浓缩静脉回输以及特异性血细胞吸附法、等临床治疗。

▲4、内置平衡称（投标人投标人负责首次计量检定）：计量方式为重量平衡分割计量，最大量程3kg。

5、滤过量控制精度≤0.2%	。

▲6、血浆分离流量范围0.01-12L/Hr。

7、血液泵流速控制范围：

7.1CRRT范围1-400ml/min；

7.2血液净化范围1-200ml/h；

7.3可以1ml/h步进调整。

8、压力监测类别，包括但不限于以下类别：

8.1采血压力测定范围500-500mmHg；

8.2血浆入口压力测定范围500-500mmHg；

8.3静脉压力测定范围500-500mmHg；

8.4滤过压力测定范围500-500mmHg；

8.5透析过滤跨膜压力测定范围500-500mmHg。

9、全中文引导式操作系统与界面。

10、彩色液晶触摸屏控制，尺寸≥10英寸	。

11、屏幕可显示不同治疗方式管路安装方法指引。

12、无菌管路一体化安装，无需人工分拆接管。

13、全自动管路预冲。

14、报警原因及解除方法可屏幕显示及声光提示	。

15、自带备用电源，停电时能保障机器正常工作，支持工作时长≥15分钟。

▲16、提供与设备同一品牌的各种治疗方式消耗品：

16.1血浆分离器；

16.2血浆成分分离器；

16.3特异性血细胞分离器；

16.4抗乙酰胆碱血浆吸附器；

16.5免疫复合物及抗DNA抗体血浆吸附器；

16.6胆红素及胆汁酸血浆吸附器；

16.7血滤器：过滤面积范围0.3-1.8平方米；

▲17、开展CRRT治疗时，可不停机直接更换置换液或者滤过液。

18、开展血浆置换治疗时，可不停机直接更换血浆。

19、电路设计安全标准符合ICE(60601-1-2)标准。

20、内置5个定子可动方式驱动泵：可自动载入管路。

20.1血液泵：

20.1.1 CRRT流量控制范围1-400mL/min；

20.1.2血液净化流量控制范围1-200mL/min；

20.1.3预冲时最大流量≥250mL/min。

20.2分离泵：流量控制范围0.01-12.00L/h。

20.3补液泵：流量控制范围0.01-10.00L/h。

20.4输出泵：流量控制范围0.01-10.00L/h。

20.5注射泵：

20.5.1适用20、30及50mL注射器；

20.5.2流量控制范围0.1-15.0mL/h；

20.5.3快送时的流量≥0.1mL/s。

21、内置2个气泡检测器：血液泵流量100mL/min，检测灵敏度≤0.1mL。

22、内置光学式液体检测器。

23、内置2个液空检测器。

24、内置漏血检测器。

25、压力监测器。

26、内置2个加温器：35-40℃。

27、额定电压：AC100-240V	。

28、额定频率：50Hz。

29、电源输入：≤400VA。

30、具备信号输出入以太网接口	。

31、具备电击保护：1级设备、BF形安装部。

32、具备电磁兼容性：适用于EMC规格IEC60601-1-2:2001。

33、配输液支架：1个。

34、配二次膜固定器：1个。

35、配托盘：1个。

第38包

品目38-1裂隙灯（带眼表照相）

1、放大倍率：10x,16x,25x

2、目镜：12.5x

3、屈光补偿调节：-5D- +3D

4、总放大倍率（视野）：10x(Φ22.5mm) 15.98x(Φ14.1mm) 25.53x(Φ8.8mm)

5、照明裂隙角度：0-180°

▲6、滤光片：蓝色、无赤光

▲7、光源：LED

8、电源

8.1功率：≤40VA

8.2输入：AC100-240V 50HZ

品目38-2综合验光台

一、电脑视力检查器：

1、与电脑验光仪连接：可自动进行数据传输

2、检查范围：

2.1球镜:0-±27.00D（0.25/1/2/3D步长）

2.2柱镜:0-±8.00D（0.25/1D步长）

2.3柱镜轴向:0-180º（1º/5º步长）

2.4棱镜：-20Δ-0-+20Δ（0.1/0.5/2.0Δ步长）

3、具有近视力检查照明

4、近视力检查模式：近距离检查时，瞳距会自动减小，调节为近距离检查状态

▲5、近距离检查倾斜功能:在近距离检查时，验光头可以倾斜

6、双眼平衡测试:棱镜分离法，红绿片分和偏光片

7、交叉柱镜:±0.25D或±0.50D

8、瞳距:48-80mm（1/0.5mm步长）

9、检眼镜补偿片:+2.00D或+1.50D内置

10、视野范围:≥35º

11、棱镜基底方向：向上、向下、向内、向外

▲12、视功能检查自动计算：在AC/A等视功能检查时，程序可自动计算最终结果

13、外接功能：能和视力投影仪、电脑验光仪、查片仪联网进行数据交流

▲14、患教：3D图像演示近视、远视、老视等屈光不正机理，便于教学和医患沟通。

▲15、自动验光程序：能编辑≥5种自动验光程序，全中文菜单

▲16、操控面板：≥10英寸LCD彩色触摸屏

17、镜眼距调节范围：12-20mm，每2mm步长（13.75mm）

二、投影仪技术参数

1、投影距离范围:≥ 2.5M-6M

2、视标数量: ≥30种

3、视标反映速度: ≤0.03S

4、遮盖板种类: 点状、垂直、水平、红绿遮盖

5、视标种类: Ｅ字视标，Ｃ字视标，数字视标，字母视标，图像视标

6、可视角度范围: 无限制

7、投影灯: 卤素灯

8、节电方式: 停止使用10分钟自动关机

9、标准配件: 表面有偏振涂层的投影板

10、适用范围: 适用于单独的暗室效果好，空间大的验光室。投影仪亮度高距离可调节

品目38-3干眼仪

1.专业用途：具备干眼的筛查诊断以及眼表、地形图综合检查

2.检查方法：

▲2.1一机完成所有干眼项目检查操作

2.2检查方式：Placido环

2.3工作距离：≥56mm

2.4校准方式：自带模拟眼校准

3.检测光源：

3.1白光

3.2红外光源波长≥880nm

3.3红外光源波长≥840nm

3.4钴蓝光源波长≥465nm

4.眼表干眼筛查：

4.1具备泪膜破裂时间自动拍摄及计时功能

4.2非侵入式泪膜破裂时间测量时长≥25秒

4.3具备泪膜首次破裂时间与平均破裂时间

4.4泪膜稳定性观察及分析：提供≥130个以上泪膜破裂分析区域，每个区域均可提供破裂时间数值

4.5 BUT分级：自动提供3种分级

4.6泪液分泌量测量评估：非侵入式泪河高度测量，泪河连续性检测，可客观评估泪液分泌量

4.7睑板腺拍摄：高清睑板腺拍摄

4.8睑板腺分析：具备增强对比模式及分析模式

4.9睑板腺开口观察：具备高清影像观察睑板腺开口堵塞情况

4.10眼表高清拍摄功能：放大倍率可调，照片可编辑

4.11具备泪膜脂质层观察评估

4.12角膜上皮完整性分析：荧光素钠染色观察，具备视频、图片模式

4.13炎症分析：眼红分析，具备结膜充血指标、睫状充血指标

▲4.14干眼综合诊断平台：可进行干眼类型划分及病因分析，以及干眼严重程度划分，引导干眼个性化治疗。

5.角膜地形图

5.1测量范围：3—38mm；9—99D

5.2测量点数：≥22000个

5.3测量环数：≥22环

5.4测量精确度±0.1D

5.5曲率图显示方式：可显示轴向曲率图、切向曲率、高度图

5.6傅立叶分析：具备傅立叶分析功能

6.拍摄与测量方式

6.1测量方式：具备自动测量或切换手动测量

6.2曝光度调节：具备曝光调节

6.3亮度调节：具备亮度调节

6.4分辨率调节：具备分辨率调节

6.5色调调节：具备彩色或黑白调节

6.6自动保存模式：录像与单一图像可自动保存

品目38-4眼部超声雾化器

1、温度设置范围：30~45℃；

▲2、温度控制范围：30~45℃（可调节）；

3、温度异常报警显示功能；

4、设备出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同。

5、有超高温报警及保护功能，双温度探头监测温度，实时监控温度的高低

6、主机超声工作频率：2.4MHz±10%

7、雾粒中位直径：4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于65%。

8、最大雾化率：≥1ml/min。

9、整机噪声：≤50dB（距离主机1m）。

10、具有定时功能

11、具有调节风量、雾量调试功能。

12、低水位停机功能。

13、有氧气预留口，可搭配制氧机输出氧气治疗。

第39包

品目39-1血流OCT

一、设备用途

用于眼底黄斑及视盘的结构检查，对黄斑厚度、视神经纤维层厚度、杯盘比、神经节细胞厚度等重要参数进行分析和随访，获得高分辨率眼底血管图像，亦可用于白内障患者术前检查及眼前节疾病患者的检查和诊断。

二、具体参数

（一）OCT 成像

1、轴向分辨率≤5微米（光学）

2、横向分辨率≤15微米（光学）

3、扫描速度≥60000次A-scans/秒

4、扫描深度≥2mm，≥1024点

5、扫描光源：超级发光二极管（SLD）840nm

6、扫描方式

6.1黄斑容积：200*200组合扫描；512*128组合扫描

6.2视盘容积：200*200组合扫描

6.3 Smart HD 扫描（自动黄斑定位，扫描线长度、间隔、角度、位置可调）： 高清21线扫描、高清5线扫描、高清放射状扫描、高清十字扫描、高清100线择优扫描

6.4常规眼前节扫描：512*128组合扫描、高清5线扫描（扫描线长度、间隔、角度、位置可调），无需添加额外镜头

7、数据库与分析软件

7.1	FDA/CFDA双认证的年龄相关黄斑厚度、视盘结构及RNFL厚度正常人数据库

7.2	GPA青光眼指导性进行分析软件

▲7.3黄斑、视盘自动居中功能

7.4	黄斑厚度改变分析

▲7.5高级RPE分析

7.6	GCA分析

7.7	黄斑、视盘综合分析（PanoMap）

7.8	3D成像及En-face分析

7.9	OCT血管成像分析

（二）眼底成像

1、成像方式：共焦激光线性扫描成像（LSO）

2、光源：超级发光二级管（SLD）750nm

3、眼球追踪：20Hz实时眼球追踪

4、屈光补偿：-20D～+20D

5、瞳孔直径要求≥2.0mm

（三）OCT血管成像

▲1、扫描次数：一次扫描成像

▲2、信号组成：幅值+相位

3、成像带宽：全频带宽

4、扫描模式：3mm*3mm；6mm*6mm；8mm*8mm

5、投影伪迹处理：具备去除浅层血管投影伪迹功能

6、血管分层图像显示：玻璃体视网膜交界面层图；视网膜全层彩色编码图；视网膜全层图；浅层视网膜图；深层视网膜图；视网膜无血管层图；脉络膜毛细血管层图；脉络膜层图；自定义层图

7、断层图血流信号显示

7.1	单色显示（红色）

7.2	双色显示（红、绿：RPE上方血流信号红色显示，RPE下方血流信号绿色显示）

品目39-2眼科光学生物测量仪

一、设备用途

测量眼轴长度、角膜曲率、前房深度及白-白角膜直径并计算人工晶体度数，用于人工晶体植入术及儿童屈光档案的建立。

二、具体参数

1、光源

1.1	照明光源：发光二极管

1.2	照明光源波长：880nm

1.3	眼轴长度测量光源: 半导体二极管激光器

1.4	眼轴长度测量光源波长: 780nm

2、测量生物参数

2.1眼轴长度范围：14-38mm

2.2	角膜曲率半径范围：5-10mm （角膜曲率33-67D）

2.3	前房深度范围：1.5-6.5mm

2.4	白-白角膜直径范围：8-16mm

2.5	瞳孔测量范围范围：0-14mm

3、测量精确度

3.1	眼轴长度：0.01mm

3.2	角膜曲率半径：0.01mm

3.3	前房深度：0.01mm

3.4	白-白角膜直径：0.1mm

3.5	偏心距测量精度：0.01mm

4、测量方法

4.1	眼轴长度测量技术：部分相干干涉测量原理

4.2	眼轴长度测量分析软件： 非调和眼轴长度精确测量分析技术

4.3	并行快速自动测量

4.4	测量方式：非接触式

4.5	左右眼识别方式：自动识别

4.6	对焦方式：辅助对焦

5、人工晶体计算公式

5.1	第四代计算公式：SKR II, SRK T, Holladay, Hoffer Q, Haigis

5.2	专有Haigis-L公式（适用于角膜屈光术后）

5.3	角膜屈光手术后历史资料法和角膜接触镜法

5.4	有晶体眼人工晶体植入度数计算

5.5	专用光学人工晶体常数数据库（ULIB）

5.6	个性化光学人工晶体常数优化功能

6、数据传输

6.1	传输至医院文档管理系统（EMR/PMS）

6.2	传输至USB

品目39-3激光扫描检眼镜

一、设备用途

用于眼科视网膜和眼睛周边部分进行摄像，显示和存储相关的数据。

二、具体参数

1、成像技术原理：采用宽线眼底成像技术生成真实眼底色彩眼底图像。

2、成像模式

2.1真彩色成像拍摄，真实反映眼底色彩，高还原度。具有红色，绿色和蓝色光通道分解查看功能，方便不同眼底层次诊断评估。

2.2广波长范围500-585纳米绿自发荧光功能，检测630-750纳米范围吸收光的所有荧光团，用于观察如年龄相关性黄斑变性早期轻微改变，视乳头病变等。

2.3广波长范围435-500纳米蓝自发荧光功能，检测532-650纳米范围吸收光的所有荧光团，用于观察黄斑变性中早期视网膜色素上皮层改变等。

2.4具有红外成像功能，红外光具有强的组织穿透特性，用于观察脉络膜，睑板腺等深层结构。

2.5具有外眼，眼表成像拍摄功能。

2.6具有立体成像拍摄模式，用于观察视盘情况。

3、拍摄监视

3.1采用屏幕实时红外眼底图像监视技术，可实时观察拍摄眼底情况。

3.2具有双眼位实时监视窗口，引导眼位高度和前后距离。

4、拍摄角度，从眼球中心计算：广角成像模式≥130°，超广角成像模式≥200°，蒙太奇拼图模式（高达6张拼接）≥267°

5、分辨率≤7.3微米

6、拍摄瞳孔直径最小值≤2.5毫米

7、工作距离：25毫米，从患者眼睛至镜头

8、屈光补偿范围：-24D至+20D连续可调

9、光源：连续光谱光源，红光585–640nm，绿光500–585nm，蓝光435–500nm，红外激光二极管，785nm。

10、采用高度可调整的一体化患者头托设计。

11、自动功能：自动对焦，自动增益，自动拼图，自动识别眼别。

12、采集速度≤0.2秒

13、实时红外预览≥10帧/秒

14、配备一体化原厂主机电动升降台

品目39-4非接触式广角眼底观察镜

一、设备用途

眼科手术中用于眼底的非接触式广角观察，提供术野。

二、具体参数

1、电动调焦：显微镜脚踏调焦，主刀独立调焦

2、电动倒像镜

2.1角度：128D、60D

2.2可以看到赤道部、助手轻微抵压看到锯齿缘

3、内调焦技术

4、镜头支架旋转角度：水平角度，0°--360°顺/逆时针旋转，步进30°

5、镜头轴关节旋转角度：0°--360°顺/逆时针旋转，步进90°

6、折叠式镜头支架，可自动折叠

7、细杆式支架，可以开展后极部手术

8、可高温高压消毒

9、镜头及支架可消毒

第40包

品目40-1眼部超声A+B+UBM探头

设备一：超声眼科专用诊断仪

参数要求：

1. B超模式

1.1增益调节范围：≥20-110dB

1.1.1时间增益调控前增益调节范围：0 到 -30dB

#1.1.2帧率：≥16Hz

#1.1.3录像回放时间：不少于40S/400幅扫描录像时间，支持单帧或连续回放

1.2 B超模式探头

1.2.1传感器频率：≥10 MHz

1.2.2探测角度：≧40°

1.2.3探测深度：≧20-60 mm

1.2.4聚焦深度：≧24 mm

1.2.5轴向分辨率：≤150μm

1.2.6侧向分辨率：≤300 μm

1.3生物测量探头

1.3.1频率：≥11 MHz

1.3.2探头尖直径：≤6 mm

1.3.3测量方式：接触，浸入

1.3.4探测深度：≥45 mm

1.4轴长测量

1.4.1测量次数：≧10

1.4.2准确度：≤± 0.04 mm

1.4.3巩膜突自动检测：有

1.5线性50MHz UBM探头

1.5.1传感器频率: ≥50 MHz

1.5.2轴向分辨率: ≤35um

1.5.3侧向分辨率≤60um

#1.5.4操作模式:凝胶,水囊,眼杯

1.6计算公式

1.6.1晶体植入计算公式：≧6种

1.6.2屈光术后计算公式：具备术前和术后屈光,术前和术后角膜曲率

1.6.3角膜曲率和晶体植入公式计算方法：≧6种

第41包

品目41-1眼科固体多波长激光治疗机

（一）激光主机技术要求

1、激光器：具备量子芯片激光腔和半导体泵浦两倍倍频Nd YAG激光腔

2、激光波长：

2.1包括绿光：≥532nm

2.2黄光：≥577nm

2.3红光：≥659nm

3、激光功率：

3.1绿光：50mW到1500mW，连续可调，

3.2黄光：50mW到1000mW，连续可调，

3.3红光：50mW到800mW，连续可调

▲4、主机配置：三个独立激光腔，集成内置在一体化主机中，三个波长激光触屏控制，瞬间转换

5、激光脉冲时间：0.01到3.0 秒之间连续可调

6、激光脉冲间隔：0.05到1.0秒之间连续可调，及单次输出模式

7、激光光斑尺寸：50-1000um

8、激光瞄准光：红色，亮度可调，635—670nm， ≤1.0mW

9、激光具备双光纤输出口：FC、SMA接口及Smart光纤技术，设备具备参数预设：治疗参数可以提前预设并方便快捷的调用

10、锐亮技术：保证在视网膜上锐利的光斑，同时降低对角膜和晶状体的损伤

11、具备清澈高清滤光片

▲12、具备眼睛安全保护器模式：应包括固定式、智能式和移动式，并内置在裂隙灯光路中。

13、遥控器：具有所有彩色触摸屏的参数调节功能

14、设备具有安全提示功能：语音提示操作中的关键治疗参数变化，保证安全

15、设备具备传输系统：可接裂隙灯，激光间接检眼镜，眼内探针

16、设备具备冷却系统：包含空气冷却和电子恒温调节

（二）裂隙灯系统技术要求

1、放大倍率 ：使用10x目镜时5x, 8x, 12x, 20x, 32x；使用12.5x目镜时6x, 10x, 16x, 25x, 40x

2、视场直径：使用 10x目镜时40 - 6 mm；使用12.5x目镜时31 - 5 mm

3、目镜放大倍率：可选 10x或12.5x 超出射点式目镜，

4、屈光补偿范围：±8 D

5、裂隙长度：0到14 mm连续可调；显示1 / 2 / 5 / 10 mm

6、裂隙像长：步长为0.3 / 2.5 / 3.5 / 7 / 10 / 14

7、裂隙棱镜旋转范围：180°

8、滤光片：蓝色，绿色(无赤光)，旋入式， 吸热滤光片，固定式、弥散式

9、投射照明： 6 V / 20 W卤素灯泡

（三）治疗用接触镜

165度全视网膜镜    1个

第44包

品目44-1多功能训练器

一、产品用途

1、用于对关节功能障碍患者进行康复训练。

2、前臂康复训练器：适用于前臂进行抗阻力运动，改善前臂旋转功能。

3、腕关节康复训练器：适用于腕部进行抗阻力运动，改善腕部关节活动范围及进行肌力训练。

4、肩关节康复训练器：适用于肩部进行抗阻力运动，改善肩关节活动范围和增强上肢肌力。

5、复式墙拉力器：适用于四肢进行抗阻力运动，也可进行肌力训练和关节活动度训练。

6、肩梯：通过手指沿着肩梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。

7、肋木：适用于受训者借助肋木杠进行四肢关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的伸展训练。

8、滑轮吊环训练器：适用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练。

二、产品组成

1、肩关节康复训练器

2、前臂康复训练器

3、腕关节康复训练器

4、复式墙拉力器

5、肩梯

6、肋木

7、滑轮吊环训练器

8、滑轮吊环训练器

三、主要技术指标和参数

1、外形尺寸（长×宽×高）：3170mm×2450mm×2390mm

四、产品特性

1、可进行前臂、腕关节、肩关节、四肢的组合训练。

2、进行肩关节训练时力臂可调。

3、进行前臂、腕关节、肩关节训练时，手握持装置的高度可调，以适应不同身高和臂长的人群。

品目44-2训练用阶梯

一、产品特性

1、扶手高度可调，适合不同身高人群进行训练。

2、配合矫正镜，可进行步态矫正训练。

二、产品用途

1、适用于恢复日常上下楼梯的功能训练。

三、主要技术指标和参数

1、外形尺寸（长×宽×高）：3320mm×1350mm×（1340～1660）mm

2、相邻台阶的距离分别为：100mm、110mm、120mm、200mm

3、扶手杠高度调节范围：0mm～310mm

4、扶手杠侧向额定承载：750N

5、阶梯踏板额定承载：2000N

品目44-3训练用阶梯儿童版

一、产品特性

1、扶手高度可调，适合不同身高人群进行训练；

2、配合矫正镜，可进行步态矫正训练。

二、产品用途

1、适用于上下楼梯的功能训练。

三、产品组成

由扶手杠、固定管柱、阶梯踏板组成。

四、主要技术指标和参数

1、外形尺寸（长×宽×高）：3370mm×600mm×1360

2、梯面高度：100mm、120mm

3、扶手杠调节距离：310mm

4、扶手杠侧向额定承载：500N

5、阶梯踏板额定承载：1200N

品目44-4平行杠

一、用途：用于体育训练场和医院康复科步行康复训练。

二、组成

由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。

三、主要技术参数

1、外形尺寸（长×宽×高）：≤3350mm×855mm×780mm

2、扶手杆高度：最低780mm，最高1200mm，分档可调，每档调节尺寸为30 mm ；

3、两扶手杆中心调节范围：310mm-650mm

4、扶手杆直径：φ38mm

5、脚踏板安全工作载荷：≥100 kg

6、矫正板踩踏面相对于水平面的夹角：15°

品目44-5平行杠儿童版

一、用途：用于体育训练场和医院康复科步行康复训练。

二、组成

由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。

三、主要技术参数

1、外形尺寸（长×宽×高）：≤3350mm×855mm×780mm

2、扶手杆高度调节距离：≥420mm

3、两扶手杆中心调节距离：≥290mm

4、扶手杆直径：φ30mm

5、额定承载：≥1200N

6、矫正板坡度：15°

品目44-6辅助步行训练器

一、用途：用于行动障碍患者的辅助行走或站立。

二、技术参数：

1、外形尺寸（长×宽×高）：1100mm×800mm×990mm，可上下浮动±5%

2、台面垫高度调节距离：≥500mm，

3、手柄间调节距离：≥550mm

4、座垫高度调节距离：≥190mm

5、台面垫额定承载:≥750N，皮革材质

6、座垫额定承载：≥2000N，高密度海绵材质

7、框架材质：优质型钢

品目44-7股四头肌训练椅

一、用途：用于对关节功能障碍患者进行康复训练。

二、产品组成：由椅架、固定带、靠背、分度盘、分度定位销、小腿支架、卡箍、配重块、扶手、椅座、配重支架、升降支架、辅助手柄、小腿托组成。

三、主要功能：

1、小腿支架摆动范围可调。

2、运动阻力可通过哑铃片进行调节。

3、靠背垫有坐式和躺式状态，可以座姿和卧姿进行训练。

4、小腿支架高度、小腿垫高度、助力手柄高度可调，适合不同身高人群进行训练。

四、技术参数：

1、外形尺寸（长×宽×高）：1128mm×1110mm×1070mm，可上下浮动±5%

2、座面高度：620mm，可上下浮动±5%

3、座面深度：480mm，可上下浮动±5%

4、座面宽度：540mm，可上下浮动±5%

5、升降支架可调距离：≥150mm

6、小腿垫可调距离：≥400mm

7、助力手柄可调距离：≥250mm

8、手柄直径： 30mm，可上下浮动±5%

9、小腿支架摆动角度：≥120°

10、座垫额定承载：≥2000N

11、靠背垫额定承载：≥750N

12、哑铃片质量及数量：1kg 2件，2kg 4件，5kg 2件

品目44-8股四头肌训练椅儿童

一、用途：适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。

二、产品组成：由椅架、固定带、靠背、分度盘、分度定位销、小腿支架、卡箍、配重块、扶手、椅座、配重支架、升降支架、辅助手柄、小腿托组成。

三、主要功能：

1、小腿支架摆动范围可调。

2、运动阻力可通过哑铃片进行调节。

3、靠背垫有坐式和躺式两种状态，可以座姿和卧姿进行训练。

4、小腿支架高度、小腿垫高度、助力手柄高度可调，适合不同身高人群进行训练。

四、技术参数：

1、外形尺寸（长×宽×高）：980mm×950mm×940mm，可上下浮动±5%

2、座面高度：495mm，可上下浮动±5%

3、座面深度：360mm，可上下浮动±5%

4、座面宽度：465mm，可上下浮动±5%

5、升降支架可调距离：≥50mm

6、小腿垫可调距离：≥200mm

7、助力手柄可调距离：≥70mm

8、手柄直径：30mm，可上下浮动±5%

9、小腿支架摆动角度：≥120°

10、座垫额定承载：≥1200N

11、靠背垫额定承载：≥750N

12、哑铃片质量及数量：1kg 2件，2kg 2件

品目44-9划船运动器

一、用途：适用于腰背肌、上肢屈肌群、下肢伸肌群的肌力及耐力训练。

二、技术参数：

1、外形尺寸（长×宽×高）：1560mm×570mm×415mm，可上下浮动±5%
2、额定承载：≥2000N

3、阻力≥8档可调

品目44-10液压式踏步器

一、产品用途：用于对脚部（及腿部）肌肉力量进行训练，使训练者下肢力量得到加强或者恢复。

二、产品组成：由电子表、扶手、油缸、脚踏板、机架组成

三、技术参数

1、外形尺寸（长×宽×高）：820mm×780mm×1300mm，可上下浮动±5%

2、两扶手中心距离：630mm，可上下浮动±5%

3、扶手高端中心离地高度：1020mm，可上下浮动±5%

4、两踏脚板中心距离：210mm，可上下浮动±5%

5、踏板安全工作载荷：≥100㎏

6、运动阻力≥12档可调

7、油缸的工作行程≥80mm

8、可显示训练时间、速度等训练数据。

品目44-11系列沙袋

一、用途：适用于辅助患者进行肌力训练。

二、产品组成：由绑式沙袋、搁架、脚轮组成。

三、技术参数：

1、搁架外形尺寸（长×宽×高）：668mm×415mm×750mm（不含沙袋），可上下浮动±5%

2、搁架材质：优质型钢

3、沙袋质量及数量：单套配备：0.5kg/2个、0.75kg/2个、1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个

品目44-12微电脑颈部牵引治疗仪

一、用途：颈椎牵引治疗使用

二、由调节杆、牵引支架、头颈部固定带、牵引滑轮、牵引绳、牵引挂钩、牵引器、牵引椅、应急开关组成。

三、主要功能：

1、可进行颈椎牵引；

2、采用彩色液晶触摸屏进行牵引的操控和显示；

3、牵引模式≥八种可选，治疗时间、牵引力、牵引时间、维持力、间歇时间等运行参数均可在规定的范围内进行设置，当牵引力设置错误时在设置界面有相应的提示；

4、牵引时可实时跟踪显示牵引力的变化并自动补偿，具有牵引力柔和启动及缓慢停止功能；

5、自动牵引时可手动操作提前终止，若自动结束则牵引力松驰直至待机状态并鸣叫提示；

6、意外情况下具有断电保护、过载保护、牵引力自动补偿、手动应急放松保护等安全性措施。

四、技术参数：

1、牵引力设定范围： 1-200N；

2、维持力设定范围：1-200 N；

3、间歇时间设定范围：1-999s；

4、牵引时间设定范围：1-999s

5、治疗时间设定范围:1～99min

6、牵引力变化速率：≤60 N/s；

7、牵引椅额定承载：≥1500N。

8、外形尺寸（长×宽×高）：1135mm×640mm×1940mm，可上下浮动5%

9、工作条件：

9.1电源：AC 220 V±22 V，电源频率：50Hz±1 Hz，输入功率≤100VA；

9.2环境温度： 5 ℃-40 ℃

9.3、相对湿度：≤80%；

品目44-13墙壁牵引器

一、用途：适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。

二、产品组成：由固定支架、滑轮、配重器、配重块、脚用拉力带组成。

三、技术参数：

1、外形尺寸（长×宽×高）：630mm×200mm×1750mm，可上下浮动5%

2、拉力器套数：2套

3、配重块质量及数量：2kg/块，共12块

4、最大行程：≥1150mm

5、拉手额定承载：≥450N

6、绳索额定承载：≥700N

品目44-14手功能综合训练桌

一、用途：用于需要进行手功能康复的患者。患者通过选择不同的主动训练方式，改善肌群间肌张力的协调性和运动，提升关节活动度、肌力和肌耐力，以改善手的灵活性、协调性和本体感觉。

二、技术参数

▲1、手功能综合训练桌由实木颗粒板制作而成，配备≥12个手功能训练模块和≥4列独立配重块。

▲2、各模块采用304不锈钢材质，表面镀环保镍。

3、桌子：

3.1支撑脚采用五金制作而成，表面做灰色喷粉处理，并配备防滑脚撑。

3.2尺寸：120cm×120cm×高137cm，可上下浮动5%

4、训练模块：

4.1拇指训练模块：

4.1.1提高手掌运动和力量的精准度和肌肉协调性及眼手协调；

4.1.2活动范围：0-20cm，允差：±1cm以内。

4.2手腕屈伸训练模块：

4.2.1提高手掌抓握能力，眼手协调；前臂肌肉力量和协调性，以及改善手腕活动范围。

4.2.2活动范围：±75°，允差：±2°以内

4.2.3握杆可调距离0-5cm，允差±0.5cm以内。

4.3前臂旋前旋后训练模块：

4.3.1强化和调动前臂肌肉，改善手腕旋转范围、肌肉力量和协调性及眼手协调。

4.3.2活动范围：±360°。

4.4全指抓捏训练模块：

4.4.1提高4指和拇指对向屈曲的力量、肌肉协调性及眼手协调。

4.4.2握杆最大张开角度：≥90°，允差：±2°以内；最大张开距离：≥22cm，允差：±1cm以内。

4.5侧捏协调训练模块：

4.5.1提高拇指和四指对向运动的力量和耐力、手指肌肉协调性以及手指的活动范围和精准度。

4.5.2活动范围：0-12cm，允差：±1cm以内。

4.6手指伸展训练模块：

4.6.1强化每个手指力量和耐力，改善手指的伸展范围和活动准确度。

4.6.2活动范围：0-10cm，允差：±1cm以内。

4.7球状抓握训练模块：

4.7.1提高五指抓握能力、眼手协调、和改善手指活动范围和活动准确度以及提高手掌力量和耐力。

4.7.2活动范围：不少于±2.5圈，允差：±0.5圈以内。

4.8柱状抓握训练（4种抓握尺寸）模块：

4.8.1  1个直径渐变的圆柱握杆，旨在提高手掌的圆柱抓握能力和眼手协调。

4.8.2活动范围：不少于±4圈，允差：±0.5圈以内。

4.9腕部尺偏、桡偏训练模块：

4.9.1强化和调动前臂肌肉，以改善手腕内收外展范围、肌肉力量和协调性以及眼手协调。

4.9.2活动范围：尺偏，0-55°，允差：±2°以内；桡偏，0-45°，允差：±2°以内。

4.10手指屈曲训练模块：

4.10.1提高4指各自的屈曲力量和耐力以及眼手协调。

4.10.2活动范围：0-10cm，允差±1cm以内。

4.11平拉训练模块：

4.11.1提高五指抓握能力和肩部内收范围，改善手部肌肉协调性和上肢肌肉力量。

4.11.2活动范围：0-20cm，允差：±1cm以内。

4.12提拉训练模块：

4.12.1提高五指抓握能力和肩部外展范围，改善手部肌肉协调性和上肢肌肉力量。

4.12.2活动范围：0-30cm，允差：±1cm以内。

5、配重总成：4列配重,每列≥10个配重块，可任意调节负重。

品目44-15矫正镜(网格)

一、用途：用于各种姿势或表情的矫正训练。

二、产品组成：由镜面玻璃、框架、三角支架、脚轮组成。

三、技术参数：

1、外形尺寸：≥850mm×650mm×1900mm

2、镜面玻璃厚度：≥5mm

3、镜面带线格

4、框架材质：铝合金

品目44-16静态进展牵伸支具

一、技术参数：

▲1、设备采用静态进展性牵伸原理与应力松弛技术相结合的技术，具有对关节功能障碍进行康复训练；

2、设备塔式结构设计，具有关节滚动联合滑动的运动方式；

3、具有重心固定托架，肢体牵伸过程的重心落在固定托架支撑点，保证关节的运动始终在同一平面内牵伸。

4、防关节轴心偏离设计, 多档可调，最大可调节幅度≤30°；

5、具有力学反馈与保护锁死装置

6、套具采用内衬和柔性板材一次真空成型；

7、主构支撑架采用聚氟乙烯和SiC长纤维复合的新型复合材料，使其结构性能达到比强度高、比刚度高及疲劳、蠕变和韧性最优化;

8、具有治疗指导方案、临床应用处方和规范培训；

9、适用于全关节置换、韧带修复、骨折之后、半月板切除术后、关节纤维化、烧伤等，脑卒中引起的关节僵硬和挛缩；

10、可拆卸；

11、肘关节运动幅度：屈曲最大角度≥165°；伸展最大角度≤-15°；

12、踝关节运动幅度：背屈≥40°；跖屈 ≥50°；

13、热传导系数≤0.01

14、主构架硬度(邵氏D)≥80

15、磨损系数AT≤0.1；

16、比重值：0.9-0.95g/cm3；

17、熔融指数MI≤14g/10min；

18、每个型号≥32种规格可选；

二、主要配置：

1、肘关节康复训练器主构件：左侧2个，右侧2个；

2、胳膊套具：

2.1中号：左侧1个，右侧1个；

2.2大号：左侧1个，右侧1个；

3、前臂套具：

3.1中号：左侧1个，右侧1个；

3.2大号：左侧1个，右侧1个；

4、踝关节康复训练器主构件：左侧1个，右侧1个；

5、小腿套具：中号，左侧1个，右侧1个；

品目44-17综合训练设备（平衡板、康复球等）

1、弹力带

1.1型号、规格

1.1.1超薄型：1盒

1.1.2薄型：1盒

1.1.3中等型：1盒

1.1.4中等重型：1盒

1.1.5重型：1盒

1.1.6特重型：1盒

1.1.7超重型：1盒

1.1.8最重型：1盒

1.2产品参数

1.2.1用途：用于康复和体育训练中的弹性抗阻训练、核心力量训练、牵拉、稳定性训练；
▲1.2.2弹力带由100%天然乳胶制成，无刺激性、无毒性；
  1.2.3拉伸三倍原长阻力分别为：薄型，2.2 kg；中等型2.7 kg；中等重型，3.6 kg；重   型，     5.0 kg；特重型，6.7 kg；
  1.2.4提供弹力带针对颈部、肩部、腰部、膝关节、核心力量康复训练挂图一套。

1.2.5 长度≥45m

2、稳定性训练垫

2.1型号、规格

2.1.1软：4个

2.1.2硬：4个

2.1.3超软∕单个充气∕黑色：4个

2.2产品参数

2.2.1椭圆型，≥3种软硬度；

2.2.2整套配备软、硬、超软三种难度各4个；

2.2.3充气特软型稳定性训练垫可进行多方向位移训练。

2.2.4训练器的一面上有多个圆头小点，可对脚部提供感觉运动刺激；另一面较厚，在训练中可承受踝关节的运动，而不使踝关节受伤；

2.2.5可单独充气

3、平衡盘

3.1型号、规格：直径13英寸（约33CM），银色 / 充气：4个

3.2产品参数

3.2.1直径≥30cm的盘，形成了一个不稳定且由感觉刺激的平面，并诱发自动姿势反应；

3.2.2成空心乳胶平衡盘由PVC材质制造；

3.2.3适用于临床应用：包括平衡和本体感觉训练；

3.2.4可充气。

4、训练板

4.1型号、规格

4.1.1双向平衡训练板：4个

4.1.2多向平衡训练板：4个

4.2产品参数

4.2.1由轻型塑料制成，包括双向和多向两种训练板；
4.2.2 将防滑底座设计与感觉刺激结合；

▲4.2.3双向训练板可向前后或左右运动，最大不稳定偏转角度≥30°；

4.2.4多向平衡训练板的圆形凸起底面可向各个方向运动。最偏转角度≥29°；

4.2.5平衡训练板的较小偏转角度设计用于模拟在不平稳地面上行走的难度。

5、迷你训练球

5.1型号、规格:12个

5.2产品参数

5.2.1软性可充气的训练工具；

5.2.2可提高功背部和腹部核心肌群力量；

5.2.3材料：PVC材质；

5.2.4直径≥20英寸

6、SCP专业训练球

6.1型号、规格

6.1.1  55厘米：6个

6.1.2  65厘米：6个

6.2产品参数

6.2.1 SCP训练球复合物制成；

6.2.2受到针刺时可缓慢放气；

6.2.3 每个训练球配有插拴和充气装置；

6.2.4配有≥2种训练指导的中文彩色图解海报。

7、平衡软踏

7.1型号、规格：2个

7.2产品参数

7.2.1适用于平衡训练、协调和反应能力训练、姿势稳定性训练、维持平衡运动技巧训练、改善体姿。

7.2.2利用泡沫发泡而成；

7.2.3规格： 50cm x41cm x60mm ，可上下浮动5%；重量≤1kg ；

7.2.4具备抑菌功能；

8、平衡步踏

8.1型号、规格：2个

8.2产品参数

8.2.1用于激活深层肌肉，增强平衡能力；适用于平衡训练、协调和反应能力训练、姿势稳定性训练、维持平衡运动技巧训练、改善体姿。

8.2.2利用特殊的泡沫发泡而成；

8.2.3规格：≤60mm×240mm×1600mm ，可上下浮动5%；重量≤1kg；

8.2.4具备抑菌功能。

9、单人康复训练垫

9.1型号、规格：6张

9.2产品参数

9.2.1用于物理治疗、康复、体能训练、水疗；

9.2.2规格185cm x60cm x1.5cm ，可上下浮动5%；重量≤2.5kg；

9.2.3具备抑菌功能；

9.2.4密闭间室结构，防水。

10、双人康复训练垫

10.1型号、规格：约185cm x100cm x1.5cm   ，红色、蓝色 3.8kg：2张

10.2产品参数

10.2.1用于物理治疗、康复、体能训练、水疗；

10.2.2规格≥185cm x100cm x1.5cm，重量：≤4kg；

10.2.3具备抑菌功能；

10.2.4密闭间室结构，防水。

品目44-18康复踏车

一、专业电脑数控健身直立自行车-插电式   2个

1、规格尺寸： 1140×600×1360mm（长×宽×高），可上下浮动5%。

2、最大承重≥180kg。

3、座椅位置调节≥25个

4、三方向手柄，包括经典姿势、城市骑行姿势、竞赛姿势。

▲5、阻力等级≥25级。

6、训练程序≥10个，包括快速启动、目标（时间、距离、卡路里）、 CPR、预设程序≥5个。

7、次级最大测试：健身测试、Borg 15。

8、军队测试：空军PRT、海军PRT。

9、可选择中文。

10、触控显示屏≥10英寸

11、设备需提供电源，保持显示屏长期开启。

▲12、具有手感应心率监测和遥测心率监测系统

13、 扫描二维码和NFC标记可观看训练指导的视频、检查个人智能手机上订阅的锻炼内容。

14、通过下载APP后，可制定训练方案，包括高强度间歇训练、变速跑等。训练数据可保存在智能手机APP中。

15、模拟教练功能：运动过程中可随时观看教练动作指导，也可切换目标训练界面，界面中可显示时间、距离、卡路里、心率、功率、平均功率、每公里多少分钟、每分钟多少步、每小时多少公里。

二、专业电脑数控健身直立自行车-自发电  2个

1、规格尺寸： 1140×600×1360mm（长×宽×高），可上下浮动5%。

2、最大承重180kg。

3、座椅位置调节数量≥25个

4、三方向手柄，包括经典姿势、城市骑行姿势、竞赛姿势。

▲5、阻力等级25级。

6、训练程序≥10个，包括快速启动、目标（时间、距离、卡路里）、 CPR、预设程序≥5个。

7、次级最大测试：健身测试、Borg 15。

8、军队测试：空军PRT、海军PRT。

9、可选择中文。

10、触控显示屏10英寸

11、设备无需提供电源。

▲12、具有手感应心率监测和遥测心率监测系统

13、扫描二维码和NFC标记可观看训练指导的视频、检查个人智能手机上订阅的锻炼内容。

14、通过下载APP后，可制定训练方案，包括高强度间歇训练、变速跑等。训练数据可保存在智能手机APP中。

15、模拟教练功能：运动过程中可随时观看教练动作指导，也可切换目标训练界面，界面中可显示时间、距离、卡路里、心率、功率、平均功率、每公里多少分钟、每分钟多少步、每小时多少公里。

品目44-19电动多功能两折床

1、产品尺寸：≥195×65cm

2、净重：≤65kg

3、框架材质：铁框架加表面喷塑处理

4、承重：≥225kg

5、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%

6、高度电动调节范围：50-90cm

7、调节时间：35-50s

▲8、第一段长度≥40cm，可调节角度：-45°~40度，扶手调节距离≥15cm

9、第二段长度≥150cm

10、头部气杆控制倾斜角度的调整

11、床垫：

11.136密度海绵≥5cm

11.2PVC阻燃标准PVC

12、透气孔加孔塞设计

13、脚轮直径≥7cm，伸缩设计

14、电机扭力≥ 6000N

▲15、360度环形碰触式升降调节开关

▲16、四调节螺杆设计

17、通过ISO13485质量管理体系认证

品目44-20顿压床

1、床面宽度：≥55cm

2、框架材质：铁框架加表面喷塑处理

3、承重：≥225kg

4、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%

5、电动升降高度：45-75cm

6、调节需要时间：35-50s

7、床面长度及倾斜调整

▲7.1第一段长度≥40cm，可调节角度：25°~-20°

7.2第二段长度≥20cm

7.3第三段长度≥20cm

▲7.4第四段长度≥69cm，可调节角度：0°-15°

7.5头部气杆控制倾斜角度的调整

8、床垫：

8.1 100密度海绵≥8cm

8.2 PVC阻燃材料

9、电机扭力≥6000N

10、通过ISO13485质量管理体系认证

品目44-21电动康复直立床

1、产品尺寸规格：≥190×60*(59-104) cm

2、高度电动调节范围：60-100cm

3、框架材质：铁框架加喷塑处理

4、动态承重：≥175kg

5、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%

▲6、第一段长度：≥65cm，可调节倾斜角度：0-75°；第二段长度≥120cm,可倾斜角度0到85度；电动调节；

7、电机调节时间：35-40秒；

8、足部外翻调节角度：-10°~+20°，电动调节；

9、床垫：

9.1 36密度海绵≥5cm

9.2 PVC阻燃材料

▲10、电机扭力：≥6000N，推杆支撑

11、承压轮直径≥16cm

12、通过ISO13485质量管理体系认证

品目44-22 PT宽床

1、产品尺寸规格：≥190x120cm

2、框架材质：铁框架加表面喷塑处理

3、承重：≥225kg

4、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%

5、电动升降高度：50-90cm

6、电动调节需要时间：35-50s

7、第一段长度：≥65cm，可调节倾斜角度：0°-65°

8、第二段长度≥120cm

9、头部气杆控制倾斜角度的调整

10、床垫

10.1 36密度海绵≥5cm

10.2 PVC阻燃材料

▲11、≥3个透气孔加孔塞设计

12、脚轮直径≥7cm，伸缩设计

13、电机扭力≥6000N

▲14、360度环形碰触式升降调节开关

▲15、四调节螺杆设计

16、通过ISO13485质量管理体系认证

品目44-23悬吊运动训练设备

一、用途：颈肩腰腿痛患者、儿童脑瘫、老年病预防、脑卒中及偏瘫康复。恢复

患者感觉运动控制、稳定性（协调）、肌力。

二、主要功能：

1、闭链运动：整个动力链上多肌群、多关节的协同功能性康复；

2、通过特殊体位下静态训练，激活局部稳定肌

3、通过动态重复性的训练，重建正常的肌肉的运动控制模式；

4、通过不稳定的支持面，激活肌肉的运动控制能力；

5、强调无痛原则（或不增加疼痛为原则）。

二、硬件参数：

1、悬吊滑轨系统

▲1.1双滑轨悬吊可移动钢质横梁训练器系统，每套最大承重≥250公斤；

1.2悬吊滑轨系统：1套；

1.3可滑动锁扣式钢质横梁：3块；

1.4钢制横梁两端含内置滑轮：2个；

2、训练器：

2.1基本型训练器：

2.1.1最大承重≥150kg；不含滑轮

2.1.2数量：2台；

2.2轴性训练器

2.2.1最大承重≥200kg，含滑轮；1台；

2.2.2屋顶悬吊固定器：最大承重≥150kg；1对；

2.2.3训练器专用绳锁；1个；

2.2.4训练器专用悬吊竖钩；1套；

3、低阻力弹性绳：2条

3.1长≥30cm，最大承重≥30kg

3.2阻力：4.2kg±5%（33%）、4.9 kg±5%（50%）、6.9 kg±5% (100)、8.8 kg±5% (150%)

4、低阻力弹性绳：2条

4.1长≥60cm，最大承重≥50kg

4.2阻力：4.2kg±5%（33%）、4.9 kg±5%（50%）、6.9 kg±5% (100)、8.8 kg±5% (150%)

5、高阻力弹性绳：2条

5.1长≥30cm，最大承重≥30kg

5.2阻力：8.2kg±5%（33%）、9.4 kg±5%（50%）、13.4kg±5% (100)、18.2kg±5% (150%)

6、高阻力弹性绳：2条

6.1长≥60cm，最大承重≥50kg

6.2阻力：8.2kg±5%（33%）、9.4 kg±5%（50%）、13.4kg±5% (100)、18.2kg±5% (150%)

7、无弹力绳：2条

7.1长≥30cm

7.2最大承重≥50kg

8、无弹力绳：2条

8.1长≥60cm

8.2最大承重≥150kg

9、悬吊绳：2条

9.1长≥5m

9.2最大承重≥200kg

10、支撑手柄：1对，最大承重≥100kg

11、悬带：；

11.1窄口手带：3对，最大承重≥100kg

11.2窄肩带：2条

11.2.1用于上、下肢

11.2.2尺寸：945*100*45mm，可上下浮动10%

11.2.3最大承重≥150kg

11.3中分悬带：1条

11.3.1用于颈部支撑

11.3.2尺寸：740*100*30mm，可上下浮动10%

11.3.3最大承重≥100kg

11.4宽悬带：2条

11.4.1用于腰部、背部

11.4.2尺寸：900*245*45mm，可上下浮动10%

11.4.3最大承重≥200kg

12、圆形充气平衡垫：2个，直径≥330mm，高≥75mm

13、圆柱形滚筒：1个，直径≥150mm，长≥500mm

14、配件：墙式收纳悬挂器，解绳器，绳夹

15、震颤器：1台

15.1具备电频高低指示灯

▲15.2震动频率：5--99Hz可调

15.3计时器：10--99秒可调

品目44-24五官超短波

一、用途：用于对人体进行止痛、解痉、消炎、五官各部位的辅助治疗。

二、技术参数

1、输出功率：50W±20%。

2、工作频率：27.12MHz±0.6%。

3、治疗时间：10-30min范围内≥5档可调，误差：±10%以内

4、治疗结束后声光提示。

5、具备先回零保护装置

6、配备金属软管治疗臂

7、工作制：连续工作≥4h。

8、电源：AC 220V±10%, 50Hz±2%,额定输入功率≤300VA。

9、工作环境温度：5℃-40℃,相对湿度≤80%。

三、主要配置：

1、主机：1台。

2、大、中、小号硅橡胶圆电极：3对。

3、治疗臂：2支。

4、测试用日光灯管：1支。

5、硅胶输出线：2条。

品目44-25超声波治疗仪

一、技术参数

1、尺寸：高度≤20cm（含底座）、宽度≤30cm（/含治疗头）、深度≤35cm（从前至后）

2、重量：≤2.5kg（含治疗头和底座）

3、电源：AC 100-240V ，50Hz±1 Hz

▲4、超声探头配置：5 cm2探头1把

5、频率：1MHz、3.3MHz（±5%）

6、脉冲宽度：1 ms ±20%（10% 空占比脉冲模式）、2 ms ±20%（20% 空占比脉冲模式）、5 ms ±20%（50% 空占比脉冲模式）

7、治疗时间：0-30分钟

8、输出精度：±20%

10、脉冲频率：16-100Hz范围内≥3档可选

11、占空比：脉冲模式，10%-50%≥3档可选；连续模式，100%

12、强度：连续模式，0-2.5w/cm2；脉冲模式：0-3w/cm2

二、功能参数

1、临床处方≥15个，自定义处方≥10个

2、波束不均匀性系数BNR值≤5

3、输出功率：0-20W

▲4、便携式超声波治疗仪可实现频率在 1 MHz 或 3.3 MHz （1cm2 的治疗头除外）之间的切换，而不需要更换治疗头

5、治疗头防水等级：IPX7或以上，可用于水下治疗

6、定时功能：计时器到达治疗时间时，具备提示

7、有效辐射面积：≥94%

▲8、设备可自动识别超声探头规格

9、空载保护：

9.1声、光指示灯和主界面具备探头远离提示功能

10、治疗前可加热超声探头

三、主要配置：

1、主机：1台

2、超声探头：5 cm2探头1把

第47包

品目47-1血液回收机

1、中文液晶触摸操作

2、红细胞检测探头，监测红细胞回收率。

#3、具有红细胞压积检测功能。

4、气泡探头，提示清洗液及储血罐中的液体量

5、离心井漏液探头，出现漏液设备自动停机报警

6、废液袋容量探头，废液袋液体容量。

7、管路压力探头，管路被误夹后设备自动停机报警并提示报警原因及给出解决方案。

8、离心杯型号探头，更换离心杯无需调整参数设备自动扫描

#9、血液清洗质量检测探头，自动化血液清洗程序，无需手动调节。

#10、标配内置一体化非热敏打印机

11、滚压泵转速：10-1000ml/min,可调

12、离心泵转速：1500-5600rpm

13、红细胞回收率：98%

14、肝素清除率：98%

15、脂肪清除率：97%

16、回收后的血球压积≥55%

#17、术前血液成份分离：采用同一套耗材完成术前血液成份分离和术中红细胞回收，为特殊类型手术提供凝血因子储备方案。

#18、离心杯型号齐全，满足成人至儿童各种不同类型手术需要，儿童离心杯容量不得＞60毫升。

#19、储血罐过滤孔径≤40微米

▲20、杯式离心