北京工业大学17内涵发展定额-211工程-土木工程学科平台建设采购项目（第5包）变更公告

1、项目名称：17内涵发展定额-211工程-土木工程学科平台建设

2、招标编号：1710-HXTC-IA1378

3、采购人名称、地址及联系方式：北京工业大学   地址：北京市朝阳区平乐园100号

联系电话：010-67391606  李老师

4、招标代理机构名称：北京宏信天诚国际招标有限公司

5、招标代理机构联系方式：

联系人：杨笑楠、黄喆   电  话：010-52837446；010-63989602  传  真：010-63968553

地 址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦620室

邮政编码：100038

项目负责人：周洁琼、黄喆、刘京

6、首次招标公告日期：2017年10月16日

7、变更事项：

各投标人：

应采购人要求，拟对本项目第5包中“数据采集系统”设备参数进行部分修改和细化，故本项目招标文件第九章“货物需求一览表及技术规格”中第5包品目2“数据采集系统”技术规格变更如下：

# 品目2：▲数据采集系统              数量：1（套）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 数据采集系统 | 本设备为北京工业大学新增设备数据采集系统。 设备主要参数如下： 1、通道数： 80通道 ； 2、测量信号： 电压、应变、传感器、温度、铂电阻等； *3、须支持±64V DC测量和±640mV DC测量，精度≥0.05%； *4、须支持1/4桥、半桥、半桥公共补偿、全桥，恒压法和恒流法应变测量，应变测量范围最高可达640000微应变，精度≥读数的0.05%，应变分辨率可达0.1微应变； *5、须实现单通道应变和温度同时测量； 6、内置UPS电源，对数据断电保护，内置512M高容量存储器，确保数据安全存储； #7、设备可通过内置测量和通道隔离技术，消除热电动势、放大器零点漂移和电源线噪声干扰，实现高稳定、高精度应变测量，分辨率可达到0.1微应变； 8、可通过互联网浏览器计算远程操作而无需专用软件，同时可使用平板电脑和智能手机控制； 9、设备应可通过接线端子排或者直接通过内置的快速接头插座直接连接传感器，每通道配置浪涌吸收器，对通道防雷保护； 10、主机内置不同的测量方式：间隔时间测量、触发条件测量、比较测量、自由测量等，可实现静态数据采集仪的自动测量和监测； 11、内置高清触摸屏和热敏打印机； 12、主机内置30通道，通过扩展箱应当可扩展至1000通道，扫描速度可达0.05秒/点。实现应变计、应变式传感器、直流电压、热电偶和铂电阻的多功能数据采集； 13、支持多种类型的热电偶温度测量，T、K、J、B、S、R、E、N型热电偶和Pt铂电阻温度测量； 14、通讯接口包括USB、LAN、RS232C； 15、额定电源电压：100-240AC 50/60Hz； 16、数据记录：内置数据内存，SD卡，USB内存； 17、工作温湿度范围：0～50°C 85%RH以下（结露除外 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 数据连接线 | 主机与扩展机的连接，主机与加载设备的连接 |
| 质量保修期 | 设备验收合格后1年内免费维修，提供终身的维修维护和关键零配件供应。 |
| 安装调试及验收 | 中标人负责提供设备运输、安装、调试和技术培训。由采购人组织设备验收，验收方式和方法在采购合同中约定。 |
| 交货期 | 合同生效后6个月内 |
| 特殊要求 | 投标厂商应在标书中声明：“严格按照约定交货期交货，如果未按合同约定期限交货和验收将承担由此所引起的经济损失。” |
| 备注 | 接受进口产品投标，接受进口产品免税报价 |

本项目其他要求均保持不变，请投标人按照以上要求准备投标事宜，第5包投标人请务必在收（看）到本通知后加盖公章并发扫描件到hongxintiancheng@126.com。

特此公告！

北京宏信天诚国际招标有限公司

2017年10月20日