彩色超声诊断系统

一、设备主要功能及用途：

主要用于腹部、外周血管、小器官、超声造影等方面的临床超声诊断和科研工作。

二、技术参数

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要规格及系统概述 |  |
| 1.1 | 彩色多普勒超声诊断仪包括 |  |
| 1.1.1 | 高分辨率彩色LCD显示器 | ≥19英寸 |
| 1.1.2 | 显示器支撑臂灵活可调 | 具备 |
| 1.1.3 | 显示器可前后、左右、上下各向移动 | 具备 |
| 1.1.4 | 高分辨率二维灰阶成像显示模式和M 型显示模式 | 具备 |
| 1.1.5 | 彩色多普勒血流成像 | 具备 |
| 1.1.6 | 频谱多普勒显示和分析单元 | 具备 |
| 1.1.7 | 组织特性优化功能 | 具备 |
| *1.1.8 | 差量谐波功能，谐波穿透力 | ≥38cm（须附图显示谐波最大深度加以证明） |
| 1.1.9 | 梯形拓展成像 | 具备 |
| 1.1.10 | 复合成像功能成像模式 | ≥3种 |
| 1.1.11 | 连续多普勒成像模式 | 具备 |
| 1.1.12 | 宽带多普勒血流成像显示血管血流 | ≤0.2mm |
| 1.1.13 | 精确成像功能，优化图像，减低噪声，显著提高组织细节分辨率、对比分辨率和边界显示 | 具备 |
| 1.1.14 | 组织增强成像功能 | 具备 |
| 1.1.15 | 图像智能化一键优化功能 | 具备 |
| 1.1.16 | 自动血管内中膜测量功能 | 具备 |
| 1.1.17 | 穿刺针增强显示功能 | 具备 |
| *1.1.18 | 超微细血流显示功能，多普勒原理，有效区分极低速血流信息与组织运动伪像 | 具备 |
| 1.1.18.1 | 具备类造影显示模式，取样框内滤除组织信息，仅显示血流信息 | 具备（须附图证明类造影显示血流信息） |
| 1.1.18.2 | 彩色显示帧频，线阵探头，14cm深，彩色取样框全视野，帧频显示 | ≥47帧/秒（须附图证明显示最大彩色帧频） |
| 1.1.18.3 | 可进行血管指数测量，评估感兴趣区域血管密度 | 具备 |
| 1.1.19 | 空间成像功能，应用常规凸阵、线阵探头，通过自由臂扫查，实现图像的空间结构立体显示，可结合二维灰阶、彩色血流图等多种成像模式 | 具备 |
| 1.1.20 | 造影谐波成像功能 | 具备 |
| 1.1.20.1 | 双幅实时监控模式，支持区域聚焦成像 | 具备 |
| 1.1.20.2 | 造影谐波成像：包括脉冲减影谐波造影和差量造影谐波等非线性基波功能。 | 具备 |
| 1.1.20.3 | 造影谐波有效深度 | ≥22cm |
| 1.1.20.4 | 造影剂闪烁再灌注功能 | 具备 |
| 1.1.20.5 | 到达时间成像功能 | 具备 |
| *1.1.20.6 | 血管识别成像功能，分别显示不同方向的大血管灌注及组织微小灌注信息，灌注显色 | ≥3种 |
| *1.1.20.7 | 4D造影成像功能 | 具备 |
| 1.1.21 | 造影定量分析功能 | 具备 |
| 1.1.21.1 | 自动感兴趣区域追踪功能可消除呼吸运动的影响，提高定量精度 | 具备 |
| 1.1.21.2 | 造影原始图像存储 | 具备 |
| 1.1.21.3 | 造影图像灌注特性分析 | 具备 |
| 1.1.22 | 实时弹性成像功能 | 具备 |
| *1.1.23 | 微钙化点自动识别显示功能，提高甲状腺、乳腺等器官微小钙化点的显示和识别能力 | 具备 |
| 1.1.24 | 宽景成像功能最大延伸 | ≥220CM |
| 1.1.25 | 测量和分析（ B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） | 具备 |
| 1.1.25.1 | 一般测量 | 具备 |
| 1.1.25.2 | 心脏功能测量与分析（B型、M型、D型、TDI、B/CFI/M型） | 具备 |
| 1.1.25.3 | 妇、产科测量与分析 | 具备 |
| 1.1.25.4 | 血管血流测量与分析 | 具备 |
| 1.1.26 | 图像存储与(电影)回放重现 | 具备 |
| 1.1.27 | 输入/输出信号 | 具备 |
| 1.1.27.1 | 输入信号S-VHS、RGB彩色视频 | 具备 |
| 1.1.27.2 | 输出信号S-VHS、彩色视频、DVI-I | 具备 |
| 1.1.27.3 | 输出信号 USB接口 | ≥5个 |
| 1.1.28 | 生理信号单元 | 具备 |
| 1.1.29 | 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 | 具备 |
| 1.1.30 | 图像管理与记录装置硬盘、DVD/CD存储 | 具备 |
| 1.1.31 | 超声图像存档与病案管理功能 | 具备 |
| 1.1.32 | 存储和处理功能独立进行硬盘容量 | ≥600G |
| 二 | 技术参数及要求 |  |
| 2.1 | 液晶触摸屏 | ≥10英寸 |
| 2.2 | 探头个数 | 4个 |
| *2.3 | 激活探头接口 | ≥4个，各接口规格尺寸一致，且相互通用 |
| 2.4 | 可预设最佳化图像的检查条件 | 具备 |
| 2.5 | 探头规格 |  |
| 2.5.1 | 超宽频带变频探头在二维模式下中心频率 | ≥8种 |
| 2.5.2 | 超宽频带变频探头在二维模式下多普勒频率 | ≥4种 |
| 2.6 | 探头类型分为电子相控阵，电子凸阵，电子线阵 | 具备 |
| 2.7 | 探头有效阵元数 |  |
| 2.7.1 | 凸阵探头有效阵元数 | ≥256阵元 |
| 2.7.2 | 线阵探头有效阵元数 | ≥512阵元 |
| 2.8 | 凸阵B/PWD 线阵B/PWD | 具备 |
| 2.9 | 探头频率范围 |  |
| 2.9.1 | 凸阵探头频率范围 | 频率范围1-6MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥5个，可视可调 |
| 2.9.2 | 线阵探头频率范围 | 频率范围4-11MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥5个，可视可调 |
| 2.9.3 | 线阵探头频率范围 | 频率范围7-18MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥6个，可视可调 |
| 2.9.4 | 相控阵探头频率范围 | 频率范围2-5MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥6个，可视可调； |
| 2.10 | 二维灰阶显像主要参数 |  |
| 2.10.1 | 高密度波束形成器 | 具备 |
| 2.10.2 | 发射声束聚焦 | ≥8段 |
| 2.10.3 | 扫描线每帧线密度 | ≥320条 |
| 2.10.4 | 灰阶图像回放重现 | ≥2000幅 |
| 2.10.5 | 增益调节B/M可独立调节STC（DGC）分段 | ≥8 |
| 2.10.6 | 系统最高成像速率 | ≥500帧/秒 |
| 2.10.7 | 凸阵探头全视野18CM深度最高线密度的帧频速率 | ≥40帧/秒 |
| *2.10.8 | 最大显示深度 | ≥38cm |
| 2.11 | 频谱多普勒 | 具备 |
| 2.11.1 | 频谱多普勒显示模式PWD和CWD | 具备 |
| 2.11.2 | 频谱多普勒显示方式B/D、M/D、D | 具备 |
| 2.11.3 | 频谱自动包络、智能化显示功能 | 具备 |
| 2.11.4 | 智能多普勒自动聚焦 | 具备 |
| 2.11.5 | PWD最大血流速度 | ≥7.0m/s |
| 2.11.6 | CWD最大血流速度 | ≥20.0m/s |
| 2.11.7 | 最低测量速度 | 0.3mm/s（非噪声信号） |
| 2.11.8 | 零位移动 | ≥8级 |
| 2.11.9 | 取样宽度及位置范围 | 宽度1mm至20mm，分13级 |
| 2.11.10 | 高通滤波或低通滤波两种分级选择 | 具备 |
| 2.11.11 | 显示控制分为反转显示（左/右；上/下）、零移位、B—刷新、D扩展、B/D扩展 | 具备 |
| 2.12 | 彩色多普勒 | 具备 |
| 2.12.1 | 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 | 具备 |
| 2.12.2 | 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频 | 具备 |
| *2.12.3 | 线阵扫描感兴趣的图像范围 | -25°～+25° |
| 2.12.4 | 凸阵探头彩色显示帧频，全视野18cm深度时，帧速率 | ≥12帧/秒 |
| 2.12.5 | 显示控制零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 | 具备 |
| 2.12.6 | 彩色显示最低平均血流测量速度 | ≤5mm/s |
| 2.12.7 | 彩色最小血管空间分辨率 | ≤0.2mm |
| 2.12.8 | B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 | 具备 |
| *2.13 | 投标机型必须为各厂家上市产品系列中的高档次机型，满足全身应用功能 | 具备 |
| 2.14 | 投标机型要求为原装产品，采用最新的软硬件版本 | 具备 |
| 3 | 质保期 | ≥三年 |

三、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 连续多普勒成像组件 | 1 | 套 |
| 3 | 造影成像单元组件 | 1 | 套 |
| 4 | 造影成像定量组件 | 1 | 套 |
| 5 | 宽景成像组件 | 1 | 套 |
| 6 | 组织微钙化增强成像 | 1 | 套 |
| 7 | 实时弹性成像组件 | 1 | 套 |
| 8 | 生理信号组件 | 1 | 套 |
| 9 | DICOM功能组件 | 1 | 套 |
| 10 | 超宽频带变频凸阵探头 | 1 | 个 |
| 11 | 超宽频变频线阵探头 | 1 | 个 |
| 12 | 超宽频变频线阵探头 | 1 | 个 |
| 13 | 超宽频变频相控阵探头 | 1 | 个 |