第三章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京友谊医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

- 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 清洗工作台 | 6 | 个 |
|  | 1-2 | 清洗水枪（压缩空气气枪） | 4 | 个 |
|  | 1-3 | 酸化水监测仪（氧化还原电位及有效氯） | 1 | 个 |
|  | 1-4 | 氧化电位水生成系统检测仪 | 1 | 套 |
|  | 1-5 | 低温真空干燥柜 | 2 | 套 |
|  | 1-6 | 软水机 | 2 | 个 |
|  | 1-7 | 灭菌生物阅读器 | 2 | 套 |
| 2 | 2-1 | 移动空气消毒机 | 8 | 台 |
|  | 2-2 | 超净工作台 | 3 | 台 |
|  | 2-3 | 冷藏柜（480L） | 10 | 台 |
|  | 2-4 | -20冰箱 | 7 | 台 |
|  | 2-5 | 医用恒温冰箱 | 2 | 台 |
|  | 2-6 | 采血秤 | 1 | 台 |
|  | 2-7 | 封口机 | 1 | 台 |
|  | 2-8 | 恒温水浴箱（水浴锅） | 4 | 台 |
|  | 2-9 | 热合机 | 2 | 台 |
|  | 2-10 | 电导率表 | 1 | 台 |
|  | 2-11 | 余氯检测仪 | 1 | 台 |
|  | 2-12 | 1/万分析天平 | 1 | 台 |
|  | 2-13 | 电子计数器 | 2 | 台 |
| 3 | 3-1 | 棉球罐 | 10 | 个 |
|  | 3-2 | 棉球罐 | 100 | 个 |
|  | 3-3 | 镊子罐 | 100 | 个 |
|  | 3-4 | 舌钳 | 26 | 把 |
|  | 3-5 | 小治疗盘 | 229 | 个 |
|  | 3-6 | 洗耳球 | 30 | 个 |
|  | 3-7 | 开口器 | 27 | 把 |
|  | 3-8 | 大治疗盘 | 127 | 个 |
|  | 3-9 | 听诊器 | 10 | 台 |
|  | 3-10 | 听诊器 | 62 | 台 |
|  | 3-11 | 血压计（有汞） | 65 | 台 |
|  | 3-12 | 氧气枕 | 43 | 个 |
|  | 3-13 | 量杯 | 50 | 个 |
|  | 3-14 | 手持按摩器 | 10 | 个 |
|  | 3-15 | 吸氧用的氧气筒 | 4 | 套 |
|  | 3-16 | 验光配镜箱 | 1 | 套 |
|  | 3-17 | 巴氏球（大） | 2 | 个 |
|  | 3-18 | 辅助步行训练器 | 3 | 个 |
|  | 3-19 | 紫外线车 | 5 | 台 |
|  | 3-20 | 手动负压吸引器 | 2 | 台 |
|  | 3-21 | 单头无影灯(蛇皮灯) | 5 | 台 |
|  | 3-22 | 颈托1 | 2 | 个 |
|  | 3-23 | 颈托2 | 4 | 个 |
|  | 3-24 | 颈托3 | 2 | 个 |
|  | 3-25 | 甩表机 | 29 | 台 |
|  | 3-26 | 雾化吸入机 | 2 | 台 |
|  | 3-27 | 枪式测温仪 | 21 | 个 |
|  | 3-28 | 婴儿额温枪红外线 | 2 | 个 |
|  | 3-29 | 插管喉镜1 | 38 | 套 |
|  | 3-30 | 插管喉镜2 | 2 | 套 |
|  | 3-31 | 冰帽 | 40 | 个 |
|  | 3-32 | 冰袋（反复使用） | 600 | 个 |
|  | 3-33 | 简易呼吸器（人工急救呼吸球） | 62 | 个 |
|  | 3-34 | 血糖仪 | 76 | 台 |
|  | 3-35 | 铅围裙 | 10 | 个 |
|  | 3-36 | 大领铅颈套 | 6 | 个 |
|  | 3-37 | 铅帽 | 10 | 个 |
|  | 3-38 | 铅围脖 | 10 | 个 |
|  | 3-39 | 铅眼镜 | 10 | 个 |
|  | 3-40 | 铅衣架 | 2 | 个 |
|  | 3-41 | 铅裙 | 1 | 个 |
|  | 3-42 | 铅围脖 | 10 | 个 |
|  | 3-43 | 铅围脖 | 22 | 个 |
|  | 3-44 | 加压输血器 | 21 | 个 |
| 4 | 4-1 | 内镜专用吊塔 | 4 | 个 |
|  | 4-2 | 负压流量表 | 738 | 个 |
| 5 | 5-1 | 氧气流量表 | 738 | 个 |
| 6 | 6-1 | 体重秤 | 19 | 台 |
| 7 | 7-1 | 麻醉吊塔 | 3 | 个 |
| 8 | 8-1 | 按压板 | 30 | 张 |
|  | 8-2 | 移动输液架（点滴架） | 259 | 个 |
|  | 8-3 | 固定输液架 | 725 | 个 |
|  | 8-4 | 轮椅 | 104 | 个 |
|  | 8-5 | 踩脚蹬 | 86 | 个 |
|  | 8-6 | 过床移 | 16 | 个 |
|  | 8-7 | 内镜推车 | 10 | 个 |
|  | 8-8 | 转运平车（带安全带） | 15 | 个 |
|  | 8-9 | 转运平车 | 3 | 个 |
|  | 8-10 | 升降台 | 20 | 个 |
|  | 8-11 | 病历车（50格） | 10 | 个 |
|  | 8-12 | 多层仪器车 | 3 | 个 |
|  | 8-13 | 仪器车 | 254 | 个 |
|  | 8-14 | 扫床车 | 31 | 个 |
|  | 8-15 | 治疗车 | 31 | 个 |
|  | 8-16 | 抢救车 | 46 | 个 |
|  | 8-17 | 急救车（含每床旁治疗车） | 6 | 个 |
|  | 8-18 | 口服药车 | 7 | 个 |
|  | 8-19 | 送物车 | 10 | 个 |
|  | 8-20 | 送物车（异型） | 20 | 个 |
|  | 8-21 | 器械柜 | 22 | 个 |
|  | 8-22 | 毒麻药品保险柜 | 8 | 个 |
|  | 8-23 | 器械车（套车） | 10 | 个 |
|  | 8-24 | 各型号器械车 | 62 | 个 |
|  | 8-25 | 器械车 | 2 | 个 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内

- 采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包    品目1-1  清洗工作台

1．预期用途: 用于回收污染的器械、器具及物品的分类

2．数量：6台

3．参数:

3.1	材质：304优质不锈钢制作

3.2	尺寸：≥1800*1080*820mm

3.3	双层台面

3.4	防锈、防酸碱、防腐蚀

4．质量保证期：为调试验收合格后5年

第1包    品目1-2  清洗水枪（压缩空气气枪）

1．预期用途：清洗被污染的管腔类器械、外科手术器械、器具等物品

2．数量：4个

3．2台水枪参数：

3.1	导管长度：≥1.5米

3.2	工作压力： 2至4bar

3.3流量控制：通过把手后面的旋转螺母进行设置

▲3.4枪体材质：阳极氧化铝

▲3.5把手材质：防滑硅胶

4．2台气枪参数：

4.1	导管长度：≥1.5米

4.2	工作压力： 4至6bar

4.3流量控制：通过把手后面的旋转螺母进行设置

▲4.4枪体材质：阳极氧化铝

▲4.5把手材质：防滑硅胶

5．质量保证期：为调试验收合格后5年

第1包    品目1-3  酸化水监测仪（氧化还原电位及有效氯）

1．预期用途：实时监测水溶液的PH值、氧化还原电位（ORP）和含有效氯值

2．数量：1个

3．参数：

3.1	操作语言与显示：液晶屏幕显示、中文菜单操作，多参数同时显示（屏幕尺寸≥100×75mm）

▲3.2温度功能：自动温度补偿功能

▲3.3储存：参数储存数据，储存数为当天8时起到19时，每隔1个小时储存一组数据

▲3.4打印：实时每小时自动数据打印和手动实时打印

▲3.5可适用于日本阿曼诺及山西埃尔酸化水设备出水指标的在线监测

4、质量保证期：为调试验收合格后3年

第1包    品目1-4  氧化电位水生成系统检测仪

1．预期用途：随时记录酸化水PH值、ORP值、有效氯值

2．数量：1套

3．参数：

3.1	报警指示：当水质不合格时，显示界面伴有声光报警指示

3.2	中文菜单，操作简单

3.3	开放式参数▲3.4 带打印功能，随时显示、记录酸水pH值、ORP值、有效氯值

▲3.5 规格尺寸：≥150*110*230mm

▲3.6 可适用于山东康辉酸化水设备出水指标的在线监测

4、质量保证期：为调试验收合格后3年

第1包    品目1-5  低温真空干燥柜

1．预期用途：能够彻底干燥各种存在细长管腔、缝隙或盲端腔体结构的金属或非金属材质的手术器械

2．数量：2套

3．参数：

3.1工作原理：通过降低干燥柜工作腔体内的空气压力，器械残余的水分在负压环境低温沸腾蒸发，反复进行放气/抽真空的循环达到快速干燥的目的

3.2真空泵：采用无油真空泵

3.3电 源:AC220V，50Hz，功率不大于2KW

3.4空气过滤装置采用初效、CKD高效组合过滤器

3.5外形尺寸：≤0.55m* 0.8m *1.5m（宽*深*高）

3.6容积：≥100L,可容纳4个以上尺寸为600*250*70mm的篮筐

▲3.7加热方式:需同时具备两种以上工作室加热方式（腔体内壁采用自恒温加热系统、蓄热板加热）

▲3.8蓄热板加热采取液体热媒循环换热的方式，每层蓄热板需采用独立的加热循环系统。

3.9	配置触控屏操作面板，全中文操作菜单

▲3.10操作方式：定时模式及自动停机两种工作方式

3.11干燥温度：50℃至70℃

3.12时间设定范围：1分至99小时59分可调

▲3.13工作区温度偏差：≤±1.0℃

▲3.14智能方式：使用水汽检测传感器，实时监测工作仓内水分残留状况，器械彻底干燥后，自动停机

3.15材质：内胆SUS304钢材，外壳冷轧钢喷塑

3.16控制系统传感器数量4个：压力传感器、温度传感器、恒温传感器等

3.17有安全漏电保护装置

4、质量保证期：为调试验收合格后3年

第1包    品目1-6  软水机

1．预期用途：为使用科室提供清洗所需的软化水和纯水

2．数量：2个

3．参数：

▲3.1产水水质标准：纯水水质电导率≤15μs/cm@25℃，软化水硬度≤4DH

▲3.2产水量：软化水产水量≥2T/H，纯水产水量≥120L/H，水利用率≥50%

3.3主要工艺流程：采用预处理+反渗透+供水系统

3.4水压要求：纯水供水水压≥0.3Mpa

3.5纯水储水罐容积≥200L

3.6应急控制措施：整套系统具有可自动和手动相互切换、协调运行

3.7主机系统管件：采用卫生级UPVC管道

▲3.8脱盐率：RO膜脱盐率≥98%，有效膜面积≥85ft2（m2）

3.9纯水供水泵流量≥1000L/H，

3.10工作方式：系统受水箱液位、压力、流量控制全自动运行

3.11故障报警：具有水压过低、过高、水箱空报警功能

3.12在线监测：能在线监测纯水水质、流量、压力

3.13生产厂家资质：具有ISO9001认证证书

3.14图纸：需提供平面布局图和工艺流程图

4、质量保证期：为调试验收合格后4年

第1包    品目1-7  灭菌生物阅读器

一、预期用途：为灭菌物品提供生物监测

二、数量：2套

三、第一套参数：

（一）快速生物读取器

▲1．读取器自动读取生物指示剂，结果读取时间为≤30min

2．读取器具有≤8孔，可同时进行多批次结果监测。

▲3．经过医院现有低温等离子灭菌设备系统验证。

▲4．阅读器可以将设备物理监测结果与生物监测结果匹配，与信息集成系统access共同作用时，可实现低温灭菌监测电子化、可追溯化，可以连接到器械跟踪系统

5．操作环境：温度：18°C-35°C；压力：103 kPa - 70 kPa；湿度：15% - 85%(非冷凝)；海拔高度：+3,000 m 到 -100 m

6．可以显示每个读取孔出结果剩余的时间，便于记录

▲7．生物指示剂出现阳性结果时，读取器屏幕显示报警，同时声音报警提示

8．显示屏为触摸屏，有分布操作说明

9．读取器占地面积≤6平方分米，重量≤1.5Kg

10．指示剂培养温度为57°C ± 2°C

11．支持以太网适配器支持10/100/1000 Base-T连接。

12．具有至少两个USB端口，可适配打印机、优盘和手持式扫描仪，便于外部设备连接。

13．适应电源为AC100V-240V；50Hz四个可互换接头以适配A、C、G、I插头。

14．可支持简体中文、英语、日语等多种语言。

16．质保4年

（二）快温压仪

1．预期用途：对灭菌器的温度、压力和时间等参数和有效性进行检测

2．数量：1个

3．参数：

3.1	采集通道：8个

3.2	通道类型：7个温度，1个压力

3.3	工作环境温度范围：-60～150℃

3.4	温度分辨率：0.001℃

3.5	温度测量精度：±0.05℃（配国家级计量报告）

▲3.6响应时间：<0.5秒

3.7	压力测量范围：0～700KPa abs

3.8	压力分辨率：0.001KPa

3.9	压力测量精度：±1KPa

▲3.10探头尺寸：直径小于2mm

▲3.11检测范围：蒸汽灭菌器，外来器械，超重超大器械，清洗消毒器

3.12引线规格：柔软，易弯曲，卫生型非金属材质

3.13引线长度：≥1.2m

3.14记录间隔：1秒～24小时可选

3.15记录容量：≥150000个

3.16电池电量：电池寿命≥2年

3.17读取方式：无线射频读取，无任何插接口

▲3.18测试包：标准测试包，符合GB8599（国家级计量证书需检测该参数）

3.19定位系统：7色彩虹识标系统，符合GB8599定位

3.20固定装置：硅橡胶轧带，柔软可重复使用

3.21隔热保护盒：硅橡胶隔热保护盒，可拆卸，柔软，抗震

3.22软件：中文专业软件，符合GB8599、YY/T0734、WS310.3要求

3.23数据报告：软件自动识别灭菌平台期，自动生成报告，不需要手工选择灭菌平台期。软件自动分析计算灭菌物理参数，自动生成满足GB8599、YY/T0734、WS310.3的分析报告

▲3.24每只探头计量认证报告：每只探头中国国家级温度计量认证报告

3.25 BD测试包计量认证报告：中国国家级计量认证报告

3.26提供原厂检测报告

3.27指示卡: 彩虹识标系统指示卡

4、质保4年

四、第2套参数：

（一）自动阅读器1

1．预期用途：用于低温环氧乙烷灭菌的生物培养，时间为4小时。

2．数量：1台

3．参数：

▲3.1 配套的生物指示物

▲3.2 判读时间：4小时

3.3 培养孔数目：10个

3.4 设备自带挤碎槽

3.5 培养结果判读方式：自动判读

3.6 设备自带诊断功能

▲3.7 培养温度：37℃±2

3.8 电压范围：AC100-240V

3.9 频率：50赫兹

3.10 操作温度：16℃－40℃

3.11 相对湿度：20%-80%（非冷凝）

3.12 背光式LCD显示屏，显示培养结果和培养时间（倒数计时）

3.13 安全功能：阳性蜂鸣报警

3.14 通过互联网与PC连接，可对培养结果进行储存≥100个和打印

3.15 每个培养孔配置独立探头

4、质保3年

（二）自动阅读器2

1．预期用途：对高温蒸汽灭菌进行快速生物培养，1小时培养判读灭菌结果。

2．数量：1台

3．参数：

▲3.1 配套的生物指示物

▲3.2  判读时间 （阴性）：≤1小时

3.3 培养孔数目：10个（可同时培养10个自含式生物指示剂）

3.4 专用1小时极速生物指示剂挤碎器

3.5 培养结果判读方式：自动判读

3.6 网络功能：支持以太网，用web app与电脑连接

▲3.7 培养温度：56℃

3.8 防尘功能：机器自带防尘盖

3.9 阅读界面：中文阅读界面

3.10 防伪标签：490自动阅读器校验防伪标签

3.11 校验证书及保险卡：自动阅读器校验合格证书及产品保修卡

3.12 电压范围：AC100-240V

3.13 频率：50赫兹

3.14 操作温度：16℃－40℃

▲3.15 安全功能：自动检测、无需校正、声光报警

3.16 显示器: LCD显示器，可显示培养结果、培养时间、错误信息,结果倒计时智能显示

3.17 远程查看功能:通过PC或移动手持设备远程查看

3.18 打印功能：使用本地或网络连接打印机打印文档

4、质保3年

第2包    品目2-1  移动空气消毒机

一、用途：用于医院室内空气消毒

二、主要技术参数

（一）移动空气消毒机，数量：7台

1．工作条件：常温条件，电压220V±10%，50Hz

2．移动机：（外部尺寸W×D×H）：≤500×350×900mm

3．负离子浓度：>1.2x106/cm3

4．净化风量：≥600m3/h

5．紫外线灯功率：≥6W

6．适用房间：≤75m³

7．额定功率：≤100W

▲8．杀灭率：99%以上

▲9．臭氧泄露量：≤0.06mg/ m3

10．噪音：≤55bB

11．LED显示面板或者触摸屏/按键操作控制面板

12．遥控器功能

13．故障指示和配件更换指示灯提醒

14．定时开关机控制功能

15．外部材料：金属外壳

（二）移动空气消毒机，数量：1台

1．工作条件：常温条件，电压220V±10%，50Hz

2．立式：（外部尺寸W×D×H）：≤600×400×1800mm

3．负离子浓度：>1.2x106/cm3

4．净化风量：≤1500 m3/h

5．紫外线灯功率：≥24W

6．适用房间：≤150m³

7．额定功率：≤250W

▲8．杀灭率：99%以上

▲9．臭氧泄露量：≤0.06mg/ m3

10．噪音：≤55bB

11．LED显示面板或者触摸屏/按键操作控制面板

12．遥控器功能

13．故障指示和配件更换指示灯提醒

14．定时开关机控制功能

15．外部材料：金属外壳

三、质保3年

第2包    品目2-2  超净工作台

一、洁净台一：2台

1．单人单面垂直单向流，准闭合式。

▲2．外形尺寸(宽×深×高) ≤1010mm×730mm×1600mm

3．采用HLPA Filter过滤技术，过滤效率≥99.995%（≥ 0.3μm颗粒）

4．洁净度ISO5级

5．噪音≤62dB(A)

6．振动半峰值 ≤3μm

7．照度≥300Lu

8．平均风速≥0.3m/s(可调)；菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿）

9．全钢结构，工作台面采用SUS优质不锈钢。

10．带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

▲11．操作挡板为安全玻璃移门，升降系统控制位置上下任意可调。

▲12．工作区带紫外线杀菌灯，荧光灯紫外灯互锁。

▲13．提供医疗器械注册证和认可表

二、洁净台二：1台

1．单人双面垂直单向流，准闭合式。

▲2．外形尺寸(宽×深×高)≤1010mm×730mm×1600mm

3．采用HLPA Filter过滤技术， 过滤效率≥99.995%（≥ 0.3μm颗粒）

4．洁净度ISO5级

5．噪音≤62dB(A)

6．振动半峰值  ≤3μm

7．照度≥300Lu

8．平均风速≥0.3m/s(可调)；菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿）

9．全钢结构，工作台面采用SUS优质不锈钢耐用易清洁。

10．带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

▲11．操作挡板为安全玻璃移门，升降系统控制位置上下任意可调。

▲12．工作区带紫外线杀菌灯，荧光灯紫外灯互锁。

▲13．提供医疗器械注册证和认可表

三、质量保证期：为调试验收合格后 5 年

第2包    品目2-3  冷藏柜（480L）

一、数量：10台

1．箱内温度2－8可调，

2．外形尺寸(宽*深*高)（mm）≤1170*560*1980

3．内部尺寸(宽*深*高)（mm）≥1070*470*1280

4．有效容积：≥650L

5．LED数字式温度显示，显示精度0.1℃

6．功率：≤420W

7．微电脑温控

8．搁架带插卡槽，可放置药品标签，方便用户查找存储物品

9．多层可调不锈钢搁架；

10．可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警等

二、质量保证期：为调试验收合格后 5 年

第2包    品目2-4  -20冰箱

一、-20℃冰箱1数量：5台

1．有效容积≥490L

2．显示精度0.1℃

3．箱内温度范围（℃）-10－-30

4．外形尺寸(宽*深*高)（mm）≤915*810*1860

5．内部尺寸(宽*深*高)（mm）≥685*610*1228

6．采用电子温控方式

7．LCD数字式温度显示

8．功率（W）≤530

9．双门双锁扣设计，可配备外挂锁

10．抽屉结构设计，抽屉预留标贴位置

11．自锁式可调底脚设计

12．采用优化高效碳氢节能制冷系统

13．搁架式蒸发器设计

14．采用无CFC保温层

15．多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警

16．两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警

二、-20℃冰箱2：数量：2台

1．箱内温度：冷藏室2－8℃/冷冻室-20－-30℃

2．有效容积:冷藏室≥180L/冷冻室≥90L

3．外部尺寸（宽*深*高）:≤750*660*1810mm

4．内部尺寸（宽*深*高）:冷藏室≥600*510*720mm/冷冻室≥515*465*440mm

5．功率：≤340W

6．冷藏室专业风冷设计，温度均匀性在±3℃范围内

7．冷冻室为隐藏蒸发器设计；

8．上下门配独立锁扣

9．冷藏冷冻双显示

10．箱内隔架间距可调，满足不同物品放置位置

11．冷冻室采用双重密封；

12．多重报警，两种报警方式

三、质量保证期：为调试验收合格后 5 年

第2包    品目2-5  医用恒温冰箱

一、数量：2台

1．温度使用范围：2-8℃

2．有效容积：≥390L

3．内部尺寸（宽*深*高）（mm）：≥530*550*1380

4．外部尺寸（宽*深*高）（mm）：≤665*710*1965

5．输入功率（W）：≤380

6．具有电加热系统

7．采用名牌压缩机和EBM风机

8．微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃；

9．采用翅片式蒸发器；

10．具有完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现传感器故障报警、高低温报警、断电报警、开门报警；

11．内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度计声光报警。

12．采用风冷式结构；

13．多层搁架设计；

14．安全门锁设计，可配挂锁

15．屏幕数字温度显示；

16．适合187V～242Ｖ电压；

17．透明真空钢化玻璃方便观察；

二、质量保证期：为调试验收合格后5年

第2包    品目2-6  采血秤

一、数量：1台

二、基本描述：

1．用于全血采集过程中称重、摇摆、采血过程监控，采集的血液量误差不大于3毫升。

2．能记录采血过程中各种报警：

▲3．一条采血信息能至少记录8个报警，且保存在采血信息软件里。

4．采血秤的每条献血记录包含≥30项关键采血信息，便于对采血过程进行信息追溯；

▲5．符合采血操作规程中的要求：采血时间过长报警与采血预设量，超时自动报警。

6．实时中文语音提醒和关键流程机器图文指示每一步操作。

7．内设智能标签核对程序，可对血袋及留样管条码进行核对，核对不符有报警提示。具备双条码扫描系统，可以录入献血编码、样品识别码、护士工号、血型等信息。

8．采用覆膜按键式操作控制界面；

9．机器另外内置一块紧急备用电池，在意外断电情况下保证采血秤能延迟工作至少30分钟。

▲10．液晶屏幕上显示采血开始时间、采血结束时间；

11．具有数据模式；

▲12．采血混合仪应具有中华人民共和国计量器具型式批准证书。

三、质量保证期（保修期）：为调试验收合格后 5 年

第2包    品目2-7  封口机

一、数量：1台

1．封管直径：2-6mm

2．热合头：金属热合电极。

3．封口时间：≤1秒

4．可智能识别不同型材和厚度的管路调节热合功率，也可人工进行调节。

5．警报方式：指示灯闪烁和声音报警

6．内容包含：热合结束报警，过热报警，低电量报警，热合超时报警，自动关机报警，没有电池报警，完全充满电报警；

7．工作频率：≥40MHz

8．封口射频（RF）功率：≥30W

9．标配便携进口充电器，即插即充

10．锂离子电池，≥3AH，可充电可更换。

▲11．电池一次充满电≤3小时，可热合800-1000次，工作时间≥6小时。

▲12．主机重量：	≤2千克

▲14．辐射防护采用三重滤波屏蔽防辐射设计，保证献血员及操作人员安全；

二、质量保证期（保修期）：为调试验收合格后 5 年

第2包    品目2-8  恒温水浴箱（水浴锅）

一、数量：4台

1．外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，

2．内胆采用不锈钢板，

3．温控系统选用高精度传感器和集成元件

4．电源AC220V/50Hz

5．功率≤500W

6．控温范围：RT+5℃-100℃

7．温度波动：±0.2℃

8．跟踪报警：+2℃±0.5℃

9．工作室尺寸(mm)≥415×175×145

二、质量保证期（保修期）：为调试验收合格后 5 年

第2包    品目2-9  热合机

一、热合机1，数量：1台

1．自动调压, 能在输入电压为180V-242V的状态下进行正常工作。

2．超压242V报警,切断电源。

3．设有清洗按键，方便清洗热合头。

4．热合面无需剪刀，轻拉即开。

5．热合方式自动

6．热合时间2 ～3.5秒

7．适用管径外径φ3mm～φ6mm，δ≤0.5mm（壁厚）的聚氯乙烯软塑料管

二、热合机2，数量：1台

1．可以抽真空干湿两用

2．可折卸式成水槽

3．全包围式隔膜泵电机

4．电机抽气量≥10L/min

5．可提供≥80Kpa负压

6．工作中当压力达到阀值，即可启动封口功能；

7．额定功率≤160W

8．真空度-0.6至-80Bar

三、质量保证期（保修期）：为调试验收合格后 5 年

第2包    品目2-10  电导率表

一、数量：1台

1．电导量程：0 - 30.00 mS/cm

1.1精度：0 - 200 uS/cm，± 0.6 uS/cm

1.2 201 - 2000 uS/cm，± 6 uS/cm

1.3 12 - 16 mS/cm，± 0.03 mS/cm

1.4 otherwise：± 0.6mS/cm

2．温度量程：0-100℃，分辨率：0.01 ℃，

2.1精度：25 - 40℃，± 0.05 ℃，其它，±0.07℃

3．压力量程：-900 -1900 mmHg，单位：mmHg, kPa, atm, psi或bar

3.1 分辨率：0.1 mmHg

3.2 精度：0-300 mmHg：± 0.5 mmHg，其它，± 1 mmHg

▲4．主机可交、直流电两用，小巧便携，详细物理参数如下：

5．电源：内置充电电池

6．尺寸：≤165mm×85mm×35mm

7．重量：≤0.5KG

二、质量保证期（保修期）：为调试验收合格后 5 年

第2包    品目2-11  余氯检测仪

一、数量：1台

▲1．使用电化学法检测，一次性传感器技术定量检测余氯，一次检测能同时检测出游离余氯、总余氯、水温，检测结果不受水样本底色度、浊度影响，无需进行手动校准

2．内存：测量结果及其相对应的日期、时间会自动贮存在内存中，可以记录≥400个测试结果，存量低于20个时提示

3．防水USB接口：支持数据存储和传输及通过电脑打印检测报告，并且测试结果不可更改，具有自动上传的功能

4．量程：

4.1游离余氯：0.02-10.0 mg/L

4.2总余氯：0.05-75 mg/L

4.3水温：0-100ºC

5．分辨率：

5.1游离余氯：<1.0 mg/L 时为0.01 mg/L

>1.0 mg/L 时为0.1 mg/L

5.2总余氯：<1.0 mg/L 时为0.02 mg/L

1-20 mg/L 时为0.1 mg/L

>20 mg/L 时为1 mg/L

▲6．显示：检测结果直接以浓度值直接读取，数字LCD显示屏，

7．用户可选设置：时间、日期、日期格式、语言种类、重置样品序号和温度单位

▲8．一次性传感器：独立封装，保质期2年，保存温度2-30 ºC

9．水样温度：2-35 ºC

10．供电方式：无操作时自动关机，可通过USB接口由电脑供电

11．防护等级：IP 67，完全防水防

二、质量保证期（保修期）：为调试验收合格后 5 年

第2包    品目2-12  1/万分析天平

一、数量：1台

1．带自动更新平均单重的计数功能, 百分比称重, 密度直读, 显示保持

2．显示屏双行LCD带背光显示

3．结构金属基座，ABS外壳，不锈钢秤盘，防静电的侧移门和顶部移门

4．前置式水平泡，可移动不锈钢秤台

5．基于SmarTextTM软件的双行显示

6．整体安全支架，下挂式称量

7．面板塑料防护罩，可更换的面板防护塑料罩。

8．最大秤量≥220 g

9．可读性≤0.1 mg

10．秤盘尺寸≥90 mm

11．线性误差（典型值）≤±0.0002 g

12．重复性（典型）0.0001 g

二、质量保证期（保修期）：为调试验收合格后 5 年

第2包    品目2-13  电子计数器

一、数量：2台

1．骨髓细胞分类计数：能对人体≥50种骨髓细胞分类计数、分析
2．外周血细胞分类计数：能对外周血中常见的三类8种细胞即中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性细胞、嗜碱性粒细胞进行分类计数、分析。

3．能对细胞化学染色结果进行计算，自动计算阴性和阳性反应细胞总数、阳性率和积分数等指标。 
4．能对≥9种巨核细胞酶标结果进行计算，自动算出各细胞个数及百分比。 
5．仪器要有简易的计算器功能，能实现加减乘除四则运算。

6．采用单键寿命≥5000万次工业级按键。

7．具备用户自定义细胞键盘名称及计算方法的功能，可实现不同地区、不同专家等对骨髓、外周血等计算方法的自定义。 
8．具备声音提示功能：每计数到50的倍数或到达设定总数时有提示音。 
9．具备报告编号设置、数据保存、查询等功能。 
10．高清晰白色LED背光液晶显示屏（标注显示屏尺寸），汉字、数字、英文字符直观清晰。 
11．可通过USB端口连接至计算机，通过BEION V4.20医学图像软件，可将结果同步保存于软件中。 
12．适配器（输入：AC100~220V，输出：DC）或USB口双模式供电。 
13．数据存储容量≥500个报告，断电后数据不丢失。 
14．数据传输使用USB2.0高速标准接口。 
15．共有≥70个细胞计数按键

二、质量保证期（保修期）：为调试验收合格后 5 年

第3包

| 品目 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 用途 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 棉球罐 | 10 | 个 | 放入无菌棉球使用 | 1.直径140*140m；2.,使用304号钢； |
| 3-2 | 棉球罐 | 100 | 个 | 放入无菌棉球使用 | 1.直径100*100mm；2.使用304号钢； |
| 3-3 | 镊子罐 | 100 | 个 | 放入无菌棉球使用 | 1.直径150*60mm；2.使用304号钢； |
| 3-4 | 舌钳 | 26 | 把 | 供耳鼻喉科检查和手术时夹持舌头用 | 1.最大开口120mm,直径165mm*85mm；2.不锈钢304号； |
| 3-5 | 小治疗盘 | 229 | 个 | 去病房做治疗时装接触过病人产生的医疗垃圾 | 1.直径310*240*3.1；2.不锈钢304号； |
| 3-6 | 洗耳球 | 30 | 个 | 用于耳聪、耳鸣、中耳炎等给药 | 1.直径105mm*49,60ml；2.优质橡胶（红色）； |
| 3-7 | 开口器 | 27 | 把 | 用于昏迷，须张口的特殊检查及呼吸道阻塞引起的窒息，在紧急时打开患者牙关； | 1.字开口，最大开口75mm,直径130mm*60mm,不锈钢304号； |
| 3-8 | 大治疗盘 | 127 | 个 | 放置医疗用品 | 1.直径400*300*4.8；2.不锈钢304号； |
| 3-9 | 听诊器 | 10 | 台 | 用于收集和放大从心脏、肺部、动脉和其他内脏器官处发出的声音； | 1.双面听诊头，加厚导音管，双导管设计，密闭式硅胶耳塞； |
| 3-10 | 听诊器 | 62 | 台 | 用于收集和放大从心脏、肺部、动脉和其他内脏器官处发出的声音； | 1.双面听诊头，加厚导音管，双导管设计，密闭式硅胶耳塞； |
| 3-11 | 血压计（有汞） | 65 | 台 | 监测人体血压 | 1.双刻度显示，清晰读数；2.表面喷塑处理，防腐、耐磨、美观；3.试管顶部加阻汞纸，防止使用不当水银漏出； |
| 3-12 | 氧气枕 | 43 | 个 | 广泛应用于院前急救、患者转运中使用； | 1.42升，可持续使用0.5小时；2.材质：TPU，具有强度高，轻便美观，为环保材料； |
| 3-13 | 量杯 | 50 | 个 | 用于计量液体体积用 | 1.直径:底径95mm、口径：120mm、高度：130mm、刻度：1000ml；2.不锈钢304号 |
| 3-14 | 手持按摩器 | 10 | 个 | 1.可以消除身体疲倦；2.改进气血循环 | 1.额定功率：5W，额定电压：DC5V ；2.尺寸：260*52*90mm；3.一键操作，低音，头部硅胶，防水；4.5种振动模式； |
| 3-15 | 吸氧用的氧气筒 | 4 | 套 | 一般移动式医用（120)车载或潜水员用、家用 | 1.4升，高：460mm，直径：140mm；2.重量：8Kg，最大容量：600升，无缝瓶体； |
| 3-16 | ▲验光配镜箱 | 1 | 套 | 用于检验人眼屈光状态和斜视、弱视及人眼其它视觉功能； | 1.镜片配置：内盘尺寸：438*310*42mm；2.重量：7kg；3.试镜架：PD50、52、54、56、58、60、62、64、66、68共十副； |
| 3-17 | 巴氏球（大） | 2 | 个 | 康复使用，如脑性瘫痪、早产、孤独等 | 1.直径750m；2.材料：进口环保微纳米材料，2mm加厚球壁；3.承重2000Kg，螺旋防滑纹设计； |
| 3-18 | 辅助步行训练器 | 3 | 个 | 辅助人体支撑体重、保持平衡和行走的工具 | 1.六档调节，范围76mm0-890mm；2.总长：500mm，总宽435mm，总高：890mm；3.净重：2.52Kg，毛重：100Kg.； |
| 3-19 | 紫外线车 | 5 | 台 | 紫外线消毒杀菌用途很广，医院学校等，它能净化空气，消除霉味，此外还能产生一定量的负离子，可避免病菌经空气传播； | 1.电压：220V+20% 50HZ，功率：30W*2；2.辐射紫外线波长：253.7nm，灯管支架可调节角度：0-180度；3.消毒时间：0-120分钟，面积：60米（两只灯管）； |
| 3-20 | 手动负压吸引器 | 2 | 台 | 抽除咽喉部位及气管内的异物、痰液液体采样、皮下脓血、毒液抽除、负气压产生装置。 | 1.最大真空值：-600mmHG;可调节钮50%或100%之间抽吸真空；2.收集瓶容积：300ml，直径：185*64*168mm；3.抽吸管外径：13mm或6mm，净重：230克； |
| 3-21 | 单头无影灯(蛇皮灯) | 5 | 台 | 用来照明手术部位，以最佳地观察处于切口和体控中不同深度的小的、对比度低的物体 | 1.灯头一米处照亮：≥≤12000；2.色温K：3500正负500；3.电源AC：220V≥正负10%；4.灯泡额定电压24V；5.灯泡额定功率25V；6.输入功率VA30；7.冷光源卤钨灯； |
| 3-22 | 颈托1 | 2 | 个 | 用于颈锥部位的非手术和手术后支撑和固定骨折，用力过度的损伤或扭伤； | 1.材料：涤纶、泡沫及PE2.；大号：41-49；3.带气切口； |
| 3-23 | 颈托2 | 4 | 个 | 用于颈锥部位的非手术和手术后支撑和固定骨折，用力过度的损伤或扭伤； | 1.材料：涤纶、泡沫及PE；2.中号：34-41；3.带气切口； |
| 3-24 | 颈托3 | 2 | 个 | 用于颈锥部位的非手术和手术后支撑和固定骨折，用力过度的损伤或扭伤； | 1.材料：涤纶、泡沫及PE；2.小号：23-34；3.带气切口； |
| 3-25 | 甩表机 | 29 | 台 | 将体温计水银柱迅速甩降在35°以下，减轻护理人员劳动强度； | 1.电源：220V;运转速度：1450转/分；2.定时：20秒-1分钟（分三档）；3.外形尺寸：270*200*150mm；4.重量：3Kg;3个容器可放置：1-48支体温计； |
| 3-26 | 雾化吸入机 | 2 | 台 | 可以缓解各种上呼吸道系统疾病困扰； | 1.最大雾化量：≥3ml//min；噪音：≤50分贝；2.净重：1.8KG；电源：220V；3.外形尺寸：262*167*165mm；4.雾化范围：小雾化杯20-150Ml，大雾化杯20-350ml； |
| 3-27 | 枪式测温仪 | 21 | 个 | 供医疗部门及家庭测量人体体温适用； | 1.产品尺寸：150*85.5*43mm；2.电源电压：DC3V（2节七号电池）；3.测量范围：人体模式：32度-42.5度，表面模式：0°-100°；额、耳双用； |
| 3-28 | 婴儿额温枪红外线 | 2 | 个 | 供医疗部门及家庭测量人体体温适用； | 1.产品尺寸：150*85.5*43mm；2.电源电压：DC3V（2节七号电池）；3.测量范围：人体模式：32度-42.5度，表面模式：0°-100°；4.额、耳双用； |
| 3-29 | ▲插管喉镜1 | 38 | 套 | 产品供施行麻醉手术或窒息抢救时气管插管辅助照明用； | 1.材料：喉镜片采用304型不锈钢，镜勾部分采用316L不锈钢铸造成型；2.挂钩连接式；3.发光方式:高亮度LED灯泡(冷光源—通过玻璃纤维光纤传输，透光度更好)；4.光纤线束≥5000束；灯泡功率:2.5V800MA；标准成人配置：镜片3只（MAC-2、3、4#）、手柄一只、包装盒一只；5.重量:0.7kg/套；单套尺寸:22.5cm*16.8cm*2.5cm； |
| 3-30 | 插管喉镜2 | 2 | 套 | 产品供施行麻醉手术或窒息抢救时气管插管辅助照明用； | 1.单套尺寸:22.5cm*16.8cm*2.5cm；2.重量:0.7kg/套；3.标准成人配置：镜片3只（MAC-2、3、4#）、手柄一只、包装盒一只；4.1LED灯泡； |
| 3-31 | 冰帽 | 40 | 个 | 适用于人体物理降温治疗使用； | 1.大号：320*250*220mm，中号：290*220*200mm；2.重：0.98kg；3.冷冻时间：-15-30°C的冰箱或冰柜中，至少放置3小时的时间，在温室10°C-22°C的环境中可保持3小时； |
| 3-32 | 冰袋（反复使用） | 600 | 个 | 适用于人体物理降温及扭伤、轻度烫伤等临床治疗使用； | 1.材料：尼伦复合布+凝胶；2.尺寸：小号：230*130mm(重250g）；3.大号：280*130mm（重300g）； |
| 3-33 | 简易呼吸器（人工急救呼吸球） | 62 | 个 | 用于呼吸突然没停止或即将停止；严重缺氧和二氧化碳潴留而引起意识和循环功能障碍； | 1.该品由pvc氧气袋、PVC氧气管、PC储气袋安全阀，PC进气阀组及硅胶/PVC/PC急救球；2.PVC所用增白剂为DINP；带负压表 |
| 3-34 | 血糖仪 | 76 | 台 | 测量血糖用 | 1.反应原理：葡萄糖氧化酶-比色法；2.监测血量：0.8微升；3.测试范围：1.1-33.3mmol/;4.测试时间：9秒；5.CF型内置电池； |
| 3-35 | 铅围裙 | 10 | 个 | 医用X射线防护用品 | 1.铅当量0.5mmpb 2.柔软轻铅防护材料3.表面为防雨绸材料，易清洁 |
| 3-36 | 大领铅颈套 | 6 | 个 | 医用X射线防护用品 | 1.铅当量0.5mmpb 2.柔软轻铅防护材料3.表面为防雨绸材料，易清洁 |
| 3-37 | 铅帽 | 10 | 个 | 医用X射线防护用品 | 1.铅当量0.5mmpb 2.柔软轻铅防护材料3.表面为防雨绸材料，易清洁 |
| 3-38 | 铅围脖 | 10 | 个 | 医用X射线防护用品 | 1.铅当量0.5mmpb 2.柔软轻铅防护材料 3.表面为防雨绸材料，易清洁 |
| 3-39 | 铅眼镜 | 10 | 个 | 医用X射线防护用品 | 1.铅当量0.5mmpb2、护边型，可带度数 |
| 3-40 | 铅衣架 | 2 | 个 | 医用X射线防护用品 | 1.新型移动铅衣架2.不锈钢实料制造3.可挂10件铅衣 |
| 3-41 | 铅裙 | 1 | 个 | 医用X射线防护用品 | 1.铅当量0.5mmpb 2.柔软轻铅防护材料 3.表面为防雨绸材料，易清洁 |
| 3-42 | 铅围脖 | 10 | 个 | 医用X射线防护用品 | 1.铅当量0.5mmpb 2.柔软无铅防护材料3.表面为防雨绸材料，易清洁 |
| 3-43 | 铅围脖 | 22 | 个 | 医用X射线防护用品 | 1、铅当量0.5mmpb 2.柔软无铅防护材料3.表面为防雨绸材料，易清洁 |
| 3-44 | 加压输血器 | 21 | 个 | 输血输液时快速加压输入 | 材料：尼龙聚氨酯复合；吊带可承受1KG的物品、压力范围：0-300mmHg时正常使用. |

上述所有产品质量保证期（保修期）：为调试验收合格后 3年

第4包    品目4-1  内镜专用吊塔

一、内镜专用吊塔参数：

1．箱体吊臂

1.1悬臂长：≥600mm

1.2旋转角度≥340度

1.3最大载重≥150kg

2．箱体监视器支架

2.1关节：4关节万向联动

2.2承重：≥10kg

2.3数据线：1根原装HD-SDI数据线，数据线缆内有防干扰屏蔽层

3．设备棚板

3.1层数：4层，上下位置可调节

3.2防撞功能：棚板乾有防撞橡胶件，并可以用来固定吸引管

4．立柱：2根，邻角设计：设备棚板左右2侧邻角各1根

5．箱体结构：半包覆箱体，含有散热孔的可拆卸背板1块

▲6．气电分离：1根立柱上设有电源，另1根立柱上设有气源，使气，电分离开

7．操作台：台面大小≥710mm(宽）X550mm（深）；台面有4侧边缘处突起；台面正前方设2个移动把手，把手和操作台采用铝合金一体成型

8．键盘抽屉：采用阻尼导轨，自弹式开闭

9．脚踏抽屉：采用阻尼导轨，自弹式开闭

▲10．内镜挂架：可悬挂2条内镜，挂架可以高度调节，左右旋转调节

▲11．内镜电缆挂架：可悬挂2条内镜电缆，挂架可以拆下进行清洗• 消毒

▲12．超声探头驱动器安装支架：有专门固定超声探头驱动器的安装支架的位置

13．送水瓶挂架：可悬挂2个送水瓶

14．吸引瓶挂架：可悬挂3个2L的吸引瓶

15．电源插座：共9个设备供电口，其中含1个高频电刀的专用插座

16．信号转接板：信号转接面板1块，可开闭方便接线盒扩展接口。包含以下信号接口，采用电木板

17．BNC接口：标配5个，可扩展到10个

18．S端子接口：标配1个，可扩展到2个

19．网线接口：标配1个，可扩展到2个

20．供气端口：≥5个标准气体端口，提供三种组合形式供选择：

20.1氧气2个，负压2个，二氧化碳1个

20.2氧气2个，负压2个，压缩空气 1个

20.3氧气2个，负压2个，压缩空气 1个，二氧化碳1个

21．埋线槽：2条，设备内部左右2侧各1条

22．等电位端子：2个

23．接地线：1根

24．扩展槽：立柱2侧设置扩展槽，各有3个安装滑动，可安装患者监护仪支架等附件

25．监视器吊臂

25.1 长度：≥1600mm

25.2 灵活性：6关节万向联动

25.3 左右旋转角度≥340度

25.4 上下旋转角度：-15度~ 15度

25.5 监视器上下升降范围：≥1000mm

25.6 预埋线缆：1根原装DC电源线、1根原装HD-SDI数据线（根据客户需求，可扩展1根原装RGB数据线）。数据线缆内有防干扰屏蔽层。

25.7 扩展功能：可搭载高清摄像机，用于教学视频录制货学会转播。

26．质量保证期（保修期）：为调试验收合格后不少于6年。

二、负压流量表，数量：162个

（一）液收集装置

1．负压调压稳压范围：在输入负压压力-0.02mpa~0.07mpa时，输出压力可连续调整并稳压。

2．全部塑料零件均采用100%纯新料制成。调节阀（阀体、大盖），缓冲瓶盖、溢流止回阀（浮子）均为乳白色，负压调节旋钮为浅灰色（旋钮上标识为浅蓝色，必须有中文简体增加、减少和对应的旋转方向标识）。

3．缓冲瓶（小杯）为透明塑料制成。

4．负压表为φ60表盘径向表，白色表盘，黑色MPa刻度，黑色指针，精度不低于2.5级，不锈钢表壳，表上应有生产厂家、计量制造许可号、精度级别、注册商标、合格证等标识。

5．调节阀与缓冲瓶之间连接件全部为铜材质表面电镀制成，可旋转调节瓶盖输出嘴角度，外圈可重力下落锁止。

6．整体为不锈钢或铜材质表面电镀制成。

7．整体应有标识，标识包括生产产品备案号或产品技术要求编号、注册商标、产品名称、生产厂家，整机应配有合格证，使用说明书。

8．质保期2年

第4包    品目4-2   负压流量表

一、液收集装置

1．负压调压稳压范围：在输入负压压力-0.02mpa~0.07mpa时，输出压力可连续调整并稳压。

2．全部塑料零件均采用100%纯新料制成。调节阀（阀体、大盖），缓冲瓶盖、溢流止回阀（浮子）均为乳白色，负压调节旋钮为浅灰色（旋钮上标识为浅蓝色，必须有中文简体增加、减少和对应的旋转方向标识）。

3．缓冲瓶（小杯）为透明塑料制成。

4．负压表为φ60表盘径向表，白色表盘，黑色MPa刻度，黑色指针，精度不低于2.5级，不锈钢表壳，表上应有生产厂家、计量制造许可号、精度级别、注册商标、合格证等标识。

5．调节阀与缓冲瓶之间连接件全部为铜材质表面电镀制成，可旋转调节瓶盖输出嘴角度，外圈可重力下落锁止。

6．整体为不锈钢或铜材质表面电镀制成。

7．整体应有标识，标识包括生产产品备案号或产品技术要求编号、注册商标、产品名称、生产厂家，整机应配有合格证，使用说明书。

8．质保期2年

第5包    品目5-1   氧气流量计

1．名称：墙式氧气吸入器

2．适用范围：用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。

3．技术参数：

3.1 原材料：黄铜

3.2 尺寸：  100*140

3.3 安全阀灵敏度：吸入器的输出压力达0.35±0.05 MPa时，安全阀自动排气。

3.4 连接牢靠度：牢固

3.5 工作压力：0.2-0.4MPa

3.6最大流量：≥15L/min

3.7使用氧气：医用氧气

4．到货期：15个工作日

5．产品质量保证期：5年。

第6包    品目6-1   体重秤

一、体重秤一

1．预期用途：婴幼儿身高体重的测量

2．数量：3台

3．参数：

▲ 3.1最大称量:≥20公斤；

3.2重量检定分度值：5g<7.5kg>10g；

3.3尺寸（长×高×宽）：≥620×190×350mm

▲3.4身长测量范围：≥35-80cm

3.5量尺检定分度值：≤1mm

▲3.6功能：有喂奶量测量功能，保持，自动保持，清除，自动清除，减震、发送及打印功能、自动关机

3.7电源：电池组，电源适配器

▲3.8数据输出：带无线数据输出，无需网络或蓝牙；

3.9准确度批准等级：三级

4．质量保质期：为调试验收合格后3年

二、体重秤二

1．预期用途：成人及儿童身高体重的测量

2．数量：16台

3．参数：

▲3.1最大称量:≥300公斤；

3.2重量检定分度值：50g<150kg>100g；

3.3尺寸（长×高×宽）：≥360×1,300×520mm

▲3.4量高尺测量范围：≥6-230cm

3.5量尺检定分度值：≤1mm

▲3.6功能：除皮、保持、BMI、自动称重量程转换、自动关机、母婴称重、无线传输、自动发送打印

3.7电源：电池组，电源适配器

▲3.8数据输出：带无线数据输出，无需网络或蓝牙；

3.9准确度批准等级：三级

4．质量保质期：为调试验收合格后3年

第7包    品目7-1   麻醉吊塔

一、用途：为手术室提供氧气、压缩空气、负压吸引、笑气的输出和交流电源、网络输出，并能承载手术室设备组成的集成终端悬挂装置。

二、参数要求：

▲1．满足医院建筑抗震规范要求，提供地震测试检测通过合格报告复印件。

2．吊塔主体材料要求为高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露, 抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形。材料必须防腐蚀，便于清洗，适合医用洁净环境。

▲3．吊塔内部气体软管须采用EPDM橡胶材质，符合医用供气ISO5359安全标准（此标准要求防腐蚀，抗高压，抗菌，防静电）.不得采用PVC材质，管路与吊塔同一品牌。

▲4．所有气体终端与吊塔为同一品牌。同品牌气体终端，带有正向止回阀设计（提供图片证明）。各类气体插座需符合ISO标识标准，均为不同颜色和不同形状。 保障接口2万次以上插拔，终端必须具有双层气体锁止面，气体锁止面具备≥5个锁止点设计。采用双层六滚珠设计。气体终端具备三密封圈、弹片设计，所有气体接口必须带三状态：通、断、拔，确保可正面带气拆卸维修。

5．托盘高硬度、抗静电、防褪色材质，表面防滑工业设计，带有防撞保护功能；高强度铝合金一次成型，非螺丝拼装，非焊接。抽屉带阻尼设计， 带橡胶防撞保护角。

三、配置要求：

1．电动双臂，臂长≥1500mm，吊塔升降速度≤10秒

2．吊柱长度≥1000mm

3．托盘数量：2个；抽屉数量：1个

4．网篮：1个

5．气体终端：氧气*2；笑气*1、压缩空气*1、负压*1

6．电源终端：10A*10

7．网络接口（双口）：1个

8．AGSS麻醉废气排放：1个

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于 3 年

第8包

| 品目号 | 品目名 | 数量 | 参数 | 规格（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1 | 按压板 | 30 | ABS板材。 | 550*395*10 |
| 8-2 | 移动输液架（点滴架） | 259 | 1.整体选用优质304#不锈钢管材制作，管材厚度≥1.2mm，焊接光滑无毛刺，表面抛光处理； 2.设计可挂四个输液瓶，高度可调节； 3.底部配重，稳重不倾倒； 4.不锈钢圈扶手，抓握牢靠，推行方便； 5.底部为四只万向静音脚轮，转向灵活，推行省力 | 500*500*1300-1900mm |
| 8-3 | 固定输液架 | 725 | 1.整体选用优质304#不锈钢管材制作，管材厚度≥1.2mm，焊接光滑无毛刺，表面抛光处理； 2.设计可挂四个输液瓶，高度可调节； | 1020-1840mm |
| 8-4 | 轮椅 | 104 | 1.整体选用优质冷轧钢材料焊接而成，表面电镀处理； 2.扶手高度符合人体工程学，有皮革包覆，脚有脚蹋板； 3.皮革座面及靠背，柔软舒适，可拆洗，座宽≥510mm、承重≥150KG； 4.前轮7″，后轮26″，免充气轮胎； 5.轮椅可折叠。 | 660*1070*900mm |
| 8-5 | 踩脚蹬 | 86 | 1.精选304#不锈钢材料制作，板厚≥1.2mm，管厚≥1.5mm，焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗； 2.脚踏蹬均带有防滑套及防滑垫，安全防滑； 3.脚踏蹬采用防歪斜设计，受力不均也不会倾倒； 4.脚踏蹬可叠放，也可链接在一起。 | 400*280*257:27个； 400*280*205：34个； 400*280*155：15个； 400*280*110：10个； |
| 8-6 | 过床移 | 16 | 1、优质高分子材料制作； 2、外套与内套需要经度和纬度的纹路吻合面料； 3、通过过床板与过床板外套之间的摩擦滑动而使过床板外套循环滚动，使躺在过床器的病人轻松转移到另外一张床上(或手术台、推车、病床、CT台换床)； 4、环保且防泼水，经过汗水、药水、血液等防渗透处理； 5、清洗方便，可用湿布及温水清洗。 | 1700*500*15mm |
| 8-7 | 内镜推车 | 10 | 1.整体采用优质碳钢，两支内镜存放盘；600*400*深100； 2.内镜存放盘带盖；盖子可收纳于车体； 3.下层内镜存放盘可拉出； 4.φ75单层脚轮； |  |
| 8-8 | 转运平车（带安全带） | 15 | 1.床面及护栏均选用ABS材料； 2.ABS护栏，采用液压助力系统，单手即可轻松操作，自动助力下降与上升；四片式护栏； 3.ABS平车车面为分体设计，具有整体升降和背部折起功能，背部可无级调节折起，采用阻尼器做支撑力源，气压助力方式，背部折起≥70º，折起平稳安全； 4.手摇柄控制床面的升降，轻松调整床面高度500-900mm； 5.采用中控刹车系统，Φ200mm，车头尾设计有中控刹车踏板，操作稳定可靠； 6.搭配全不锈钢制作的输液架，可调节高度； 7.配床垫，可作移床使用，安装氧气瓶支架。 | 1930*640*540-840mm |
| 8-9 | 转运平车 | 3 | 1.床面及护栏均选用ABS材料； 2.ABS护栏，采用液压助力系统，单手即可轻松操作，自动助力下降与上升； 3.ABS平车车面为分体设计，具有整体升降和背部折起功能，背部可无级调节折起，采用阻尼器做支撑力源，气压助力方式，背部折起≥70º，折起平稳安全； 4.手摇柄控制床面的升降，轻松调整床面高度500-900mm； 5.采用中控刹车系统，Φ200mm，稳定可靠，车头尾设计有中控刹车踏板，操作稳定可靠； 6.搭配全不锈钢制作的输液架，可调节高度； 7.配床垫，可作移床使用，安装氧气瓶支架。 | 1930*640*540-840mm |
| 8-10 | 升降台 | 20 | 1.整体选用优质304#不锈钢材料制作，板材、管材厚度≥1.2mm，焊接光滑无毛刺，表面抛光处理牢固可靠； 2.托盘架高度可调节，方便实用； 3.底部采用四只静音脚轮，灵活稳定； 4.底部配重，稳重不倾倒； 5.可架于手术台之上，实用便利。 6.盘深35 7.托盘可取下，边角无缝隙。 | 555*400*970-1435； 四腿：16个；3腿：4个 |
| 8-11 | 病历车（50格） | 10 | 1.不锈钢板镶面及ABS模具成型台面，铝合金型材立柱； 2.ABS台面厚度≥40mm，台面安装不锈钢围栏，安全置物； 3.侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度≥4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料； 4.车体上部可采用一或两只铝合金抽屉，抽屉选用三节静音滑轨、抽拉顺畅安静，带自锁功能； 5.车体下部为两列病历存放区，可存放病历，病历车选用ABS托条，耐磨抗腐蚀，带锁； 6.底部采用四只脚轮Φ100mm，带刹车，推行灵活，转向准确； 7.抽屉承重≥50KG，整体承重≥200KG； 8.配件：污物桶，CT片盒、钢制挂筐。 | 650*475*1050mm |
| 8-12 | 多层仪器车 | 3 | 1.整体选用优质304#不锈钢材料制作，板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理； 2.焊接光滑无毛刺，表面抛光处理； 3.车体共设计2个台面，并配有围栏； 4.每层台面下方均配有承重带； 5.车体上台面下配有一个抽屉，抽屉选用优质三节静音滑轨，每付滑轨可承重≥30KG； 6.底部采用超静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ80mm，带刹车，推行灵活，安静无声。 | 600*450*850mm |
| 8-13 | 仪器车 | 254 | 全ABS设计，耐磨、抗腐蚀； 2.推手弯制设计； 3.插入式链接护栏 ； 4.加高置物空间； 5.底部采用四只静音防缠绕，脚轮为360度全方位带刹车，推行灵活，转向准确 | 650*450*900mm |
| 8-14 | 扫床车 | 31 | 1.材质为304不锈钢,铝合金，ABS； 2.台面由304不锈钢和ABS材质组成；台面厚度≥40mm，台面安装304不锈钢围栏，台面有凹槽，防止物品滑落； 3.铝合金型材立柱内置钢筋保证车体承重，表面采用氟碳喷涂工艺技术； 4.侧板背板均选用铝复合材料，具有耐蚀、耐撞击、防火、防潮、隔热、抗震等功能； 5.车体采用一只铝型材抽屉，抽屉内无焊接、无缝隙，不藏污纳垢，易于清洁；抽屉选用有自锁功能的三节无声导轨，抽拉顺畅安静；高帮设计； 6.底部采用四只脚轮为360度全方位刹车且其中一只为方向控制轮，脚轮Φ100mm，带刹车，推行灵活，转向准确； 7.抽屉承重≥50KG，整体承重≥200KG； 8.车体另一侧为污物袋，防缩水布料，方便污染被服搁置（标配二只污物袋）。 | 1050*475*900mm |
| 8-15 | 治疗车 | 31 | 1.材质为304不锈钢,铝合金，ABS； 2.台面由304不锈钢和ABS材质组成；台面厚度≥40mm，台面安装304不锈钢围栏，台面有凹槽，防止物品滑落； 3.铝合金型材立柱内置钢筋保证车体承重，表面采用氟碳喷涂工艺技术； 4.侧板背板均选用铝复合材料，具有耐蚀、耐撞击、防火、防潮、隔热、抗震等功能； 5.车体采用两只镀锌板抽屉，抽屉内无焊接、无缝隙，不藏污纳垢；抽屉选用有自锁功能的三节无声导轨，抽拉顺畅安静；高帮设计； 6.底部采用四只脚轮为360度全方位刹车且其中一只为方向控制轮，脚轮Φ100mm，带刹车，推行灵活，转向准确； 7.抽屉承重≥50KG，整体承重≥200KG； 8.整车配备配件导航系统，可以随意增减配件，且配件均可上下调节； 9.配件：手消液架，污物桶双色设计，锐器盒支架，锐器盒支架可以调节大小，适合任意尺寸锐器盒，抽屉内配ABS梳型可调隔板。 | 650*475*900:20个 750*475*900：11个 |
| 8-16 | 抢救车 | 46 | 1.材质：材质为304不锈钢,铝合金，ABS； 2.台面由304不锈钢和ABS材质组成；台面厚度≥40mm，台面安装进口304不锈钢围栏，台面有凹槽，防止物品滑落； 3.铝合金型材立柱，采用氟碳喷涂工艺技术； 4.侧板背板均选用铝复合材料，具有耐蚀、耐撞击、防火、防潮、隔热、抗震等功能； 5.车体采用六只铝型材抽屉，方便药品器械分类存放，抽屉内无焊接、无缝隙，不藏污纳垢，易于清洁，上2层小号抽屉，内配活动式插板；中间2层中号抽屉，底1层大号抽屉（屉高≥200mm），可放置呼吸气囊等；抽屉选用加厚型静音导轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能；高帮设计； 6.底部采用四只脚轮为360度全方位刹车且其中一只为方向控制轮，脚轮Φ100mm，带刹车，推行灵活，转向准确； 7.抽屉承重≥50KG，整体承重≥200KG； 8.整车配备配件导航系统，可以随意增减配件，且配件均可上下调节，隐藏式一次性锁装置； 9.配件：CPR板，仪器平台，侧拉板，输液架，电源插板，锐器盒支架，不锈钢筐，双色污物桶，氧气瓶支架，手套盒，可根据用户需求随意加减配件,污物桶脚踏设计，所以配件均可上下调节，锐器盒支架可以调节大小，适合任意尺寸锐器盒，一次性锁上配有编码，抽屉内配ABS梳型可调隔板。 10. 急救车要用隐藏式一次性锁装置 11.抽屉内侧围板为铝合金型材，且型材针对大抽屉围板不低于160mm | 750*475*1000:7个； 650*475*970：39个； |
| 8-17 | 急救车（含每床旁治疗车） | 6 | 1.材质：材质为304不锈钢,铝合金，ABS； 2.台面由304不锈钢和ABS材质组成；台面厚度≥40mm，台面安装304不锈钢围栏，台面有凹槽，防止物品滑落； 3.铝合金型材立柱，采用氟碳喷涂工艺技术； 4.侧板背板均选用铝复合材料，具有耐蚀、耐撞击、防火、防潮、隔热、抗震等功能； 5.车体采用六只铝型材抽屉，方便药品器械分类存放，抽屉内无焊接、无缝隙，不藏污纳垢，易于清洁，上2层小号抽屉，内配活动式插板；中间2层中号抽屉，底1层大号抽屉（屉高≥200mm），可放置呼吸气囊等；抽屉选用加厚型静音导轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能；高帮设计； 6.底部采用四只脚轮为360度全方位刹车且其中一只为方向控制轮，脚轮Φ100mm，带刹车，推行灵活，转向准确； 7.抽屉承重≥50KG，整体承重≥200KG； 8.整车配备配件导航系统，可以随意增减配件，且配件均可上下调节，隐藏式一次性锁装置； 9.配件：CPR板，仪器平台，侧拉板，输液架，电源插板，锐器盒支架，不锈钢筐，双色污物桶，氧气瓶支架，手套盒，可根据用户需求随意加减配件,污物桶脚踏设计，所以配件均可上下调节，锐器盒支架可以调节大小，适合任意尺寸锐器盒，一次性锁上配有编码，抽屉内配ABS梳型可调隔板。 10. 急救车要用隐藏式一次性锁装置 11.抽屉内侧围板为铝合金型材，且型材针对大抽屉围板不低于160mm | 750*475*1000mm |
| 8-18 | 口服药车 | 7 | 1.材质：材质为304不锈钢,铝合金，ABS； 2.台面由304不锈钢和ABS材质组成；台面厚度≥40mm，台面安装304不锈钢围栏，台面有凹槽，防止物品滑落； 3.铝合金型材立柱，采用氟碳喷涂工艺技术； 4.侧板背板均选用铝复合材料，具有耐蚀、耐撞击、防火、防潮、隔热、抗震等功能； 5.车体采用六只铝型材抽屉，抽屉内无焊接、无缝隙，不藏污纳垢，易于清洁；抽屉选用有自锁功能的三节无声导轨，抽拉顺畅安静；高帮设计； 6.底部采用四只脚轮为360度全方位刹车且其中一只为方向控制轮，脚轮Φ100mm，带刹车，推行灵活，转向准确； 7.抽屉承重≥50KG，整体承重≥200KG； 8.抽屉内配备不少于40人份的口服药格栅 | 650*475*900mm |
| 8-19 | 送物车 | 10 | 1.整体选用优质304#不锈钢材料制作，板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理； 2.车体共设计2个台面，并配有围板，可保证存放物品的安全；两侧焊接推手； 3.每层台面下方均配有承重带； 4.底部采用超静音防缠绕脚轮，带刹车，推行灵活，安静无声； | 760*600*900mm |
| 8-20 | 送物车（异型） | 20 | 1.整体选用优质304#不锈钢材料制作，板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理； 2.车体共设计2个台面，多根立柱焊接围挡，可保证存放物品的安全； 3.每层台面下方均配有承重带； 4.底部采用超静音防缠绕脚轮，带刹车，推行灵活，安静无声； | 1100*650*1040:8个； 1140*650*950：4个； 1500*550*955:8个； |
| 8-21 | 器械柜 | 22 | 1.柜体选用优质冷轧钢材料制作，板材厚度≥1.0mm，坚固耐用； 2.表面静电喷涂处理，颜色持久可选； 3.柜内配抽屉和对开门柜组合，方便药品器械分类存放，对开门柜内配有多层屉板，可上下调节存储空间； 4.柜体下部用于存放毒麻等管制药品； 5.抽屉选用三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 6.玻璃门选用优质玻璃，玻璃厚度≥5.0mm； 7.五金配件，性能可靠，结实耐用。 ①顶柜900*500*400对开门 ②立柜900*500*1900平分四层。上两层对开玻璃门；下两层对开铁面门。不要抽屉。全部带锁。 | 900*400*1850 900*400*400mm |
| 8-22 | 毒麻药品保险柜 | 8 | 1.柜体选用优质冷轧钢材料制作，板材厚度≥1.0mm，坚固耐用； 2.表面静电喷涂处理，颜色持久可选； 3.柜内选配抽屉和对开门柜组合，方便药品器械分类存放，对开门柜内配有多层屉板，可上下调节存储空间； 4.柜体下部用于存放毒麻等管制药品； 5.抽屉选用三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 6.玻璃门选用优质玻璃，玻璃厚度≥5.0mm； 7.进口五金配件，性能可靠，结实耐用。 ①顶柜900*500*400对开门 ②立柜900*500*1900平分四层。上两层对开玻璃门；下两层对开铁面门。不要抽屉。全部带锁。 | 900*500*1900 900*500*400mm |
| 8-23 | 器械车（套车） | 10 | 1.整体选用优质304#不锈钢材料制作，板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理； 2.底部采用四只静音脚轮，推行轻松； 3.三只器械台可叠加存放，也可订做四或五个器械台叠放。 | 1000*560*920 850*530*894 650*500*844mm |
| 8-24 | 各型号器械车 | 62 | 1.整体选用优质304#不锈钢材料制作，板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理； 2.车体共设计2个台面； 3.每层台面下方均配有承重带； 4.底部采用超静音防缠绕脚轮，带刹车，推行灵活，安静无声。 | 920*590*850：12个； 620*360*850：13个； 720*420*950：11个； 650*450*890：11个； 720*420*850：4； 1200*500*710：11个； |
| 8-25 | 器械车 | 2 | 1.材质为304不锈钢,铝合金，ABS； 2.台面由304不锈钢和ABS材质组成；台面厚度≥40mm，台面安装304不锈钢围栏，台面有凹槽，防止物品滑落； 3.铝合金型材立柱内置钢筋，表面采用氟碳喷涂工艺技术； 4.侧板背板均选用铝复合材料，具有耐蚀、耐撞击、防火、防潮、隔热、抗震等功能； 5.车体采用两只镀锌板抽屉，抽屉内无焊接、无缝隙，不藏污纳垢；抽屉选用有自锁功能的三节无声导轨，抽拉顺畅安静；高帮设计； 6.底部采用四只脚轮为360度全方位刹车且其中一只为方向控制轮，脚轮Φ100mm，带刹车，推行灵活，转向准确； 7.抽屉承重≥50KG，整体承重≥200KG； 8.整车配备配件导航系统，可以随意增减配件，且配件均可上下调节； 9.配件：手消液架，污物桶双色设计，锐器盒支架，锐器盒支架可以调节大小，适合任意尺寸锐器盒，抽屉内配ABS梳型可调隔板。 | 750*475*900mm |

上述所有产品质量保证期：为调试验收合格后 10 年